## Sheet1
Atviro konkuro
2 priedas
Perkamų medicininių priemonių intervencinei radiologijai sąrašas (1 dalis)
Eil. Nr. | Priemonės specifikacijos | Poreikis metams (iki vnt.) | Mato vnt. | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM
1 | Punkcinės adatos angiografijai | 150 | vnt.
Diametras: 18G; 19G
Ilgis iki 75mm
Atspari sulinkimui
Su šoniniais sparneliais geresnei įvedimo kontrolei
Galimas vielos-pravedėjo diametras: .022" (19G); .038" (18G)
2 | Standartiniai įvedėjai ("introdiuseriai") | 150 | rink.
Rinkinyje su išplėtėju
Rinkinyje su angiografine adata
Rinkinyje su mini-viela-pravedėju (3F - .018"; 4F - .022" J; virš 5F - .035" J)
Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
Su specialia danga, pagerinančia slydimą
Įvairaus dydžio: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F; 10F; 12F; 14F; 16F
Įvairaus ilgio: nuo 6cm iki 23cm
3 | Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") miego arterijų angioplastikai ir neurointervencijoms | 1 | vnt.
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
Vidinis paviršius padengtas teflonu
Distalinis galas: su rentgenokontrastiniu netraumuojančiu galiuku
Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F; 9F
Didelio vidinio diametro: 6F - virš 0,085"; 7F - virš 0,095"
Įvairaus ilgio: 55cm ir 95cm
Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir pan.)
4 | Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") periferinėms intervencijoms | 1 | vnt.
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale
Vidinis paviršius padengtas teflonu
Distalinis galas: su rentgenokontrastiniu netraumuojančiu galiuku
Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F; 9F
Didelio vidinio diametro: 6F - virš 0,085"; 7F - virš 0,095"
Įvairaus ilgio: 45cm
Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir pan.)
5 | Specialūs nukreipiantys įvedėjai ("guiding sheats") periferinėms intervencijoms | 1 | vnt.
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale
Distalinis galas: su netraumuojančiu galiuku
Įvedėjo vožtuvų pasirinkimas: Tuohy-Borst, Check-Flo
Įvairaus dydžio: 4F; 5F; 5,5F; 6F
Vidinis praplėtėjas suderinamas su 0,018", 0,035", 0,038" viela
Įvairaus ilgio: 40cm, 45cm, 55cm, 70cm, 90cm, 110cm
Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, Ansel, Raabe, Balkin ir pan.)
6 | Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") a.radialis punkcijoms | 3 | rink.
Rinkinyje su išplėtėju
Rinkinyje su angiografine 21G adata
Rinkinyje su mini-viela: .018"; .021"; ne trumpesnė negu 45cm; tiesiu arba J galu
Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
Su specialia danga, pagerinančia slydimą
Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F
Įvairaus ilgio: 11cm; 23cm
7 | Ilgi įvedėjai ("introdiuseriai") | 3 | rink.
Rinkinyje su išplėtėju
Rinkinyje su angiografine 18G adata
Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
Su specialia danga, pagerinančia slydimą
Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F; 8F
Įvairaus ilgio: 50cm; 55cm; 60cm; 65cm; 70cm; 80cm; 90cm
8 | Nukreipiančiųjų kateterių sistema (rinkinys) intracerebrinėms procedūroms | 1 | rink.
Kateteris pagamintas iš nailono/poliuretano
Kateterio karkasas sustiprintas nerūdijančio plieno sijomis
Vidinis paviršius padengtas teflonu
Įvairaus dydžio: 5F ir 6F; tiesūs ar formuotu galu (įvairios konfigūracijos)
Įvairaus ilgio: 90cm, 100cm
Didelio vidinio diametro: 5F - virš 0,055"; 6F - virš 0,069"
9 | Nukreipiantieji kateteriai brachiocefalinėms procedūroms su išplečiamu distaliniu galu | 1 | vnt.
Kateteris pagamintas iš nailono/poliuretano
Kateterio karkasas sustiprintas nerūdijančio plieno sijomis
Vidinis paviršius padengtas teflonu
Įvairaus dydžio: 6F ir 8F
Kateterio ilgis: 100cm
Vidinis diametras: 0,047"
Balionėlio išplėtimo tūris (skersmuo): nuo 0,1ml (5mm) iki 1,0ml (11mm)
10 | Diagnostiniai kateteriai sustiprintu korpusu | 100 | vnt.
Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą
Kateterio korpusas sutvirtintas metalinėmis sijomis arba tinkleliu gerai sukimo kontrolei
Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis
Didelė rezistencija užlinkimui
Išorinis diametras 4F, 5F, 6F
Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą
Skysčio pralaidumas: 4F/90cm- 20ml/s, 4F/110cm-18ml/s, 5F/90cm-27 ml/s, 5F/110cm-24ml/s
Skysčio spaudimo tolerancija: 1000psi
Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio
11 | Diagnostiniai kateteriai | 10 | vnt.
Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis
Didelė rezistencija užlinkimui
Išorinis diametras įvairus: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F
Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą
Skysčio spaudimo tolerancija: 1450psi
Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio
12 | Diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai | 100 | vnt.
Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
Vienos dalies konstrukcija
Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")
Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)
Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės)
Sukimo kontrolė 1:1
13 | Diagnostinės PTFE vielos-pravedėjai | 5 | vnt.
Diagnostiniai vielos-pravedėjai, padengti PTFE
Skirtingo diametro: .018"; .025"; .032"; .035"; .038"
Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, J-tipo)
Įvairaus ilgio (150cm, 200cm, 260cm, 400cm,)
Distalinis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės, kietos)
14 | Diagnostinės didelio stangrumo ("stiff") hidrofilinės vielos-pravedėjai | 5 | vnt.
Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
Vienos dalies konstrukcija
Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")
Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)
Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
Didelis stangrumas (kietumas)
Sukimo kontrolė 1:1
15 | Prailgintos diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai (apkeitimui) | 5 | vnt.
Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
Vienos dalies konstrukcija
Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")
Įvairaus ilgio (220cm, 260cm, 300cm)
Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm)
Sukimo kontrolė 1:1
16 | Kraujagyslių rekonstrukcijos priemonės sistema (savaime išsiskleidžiantis uždarų gardelių stentas su nuvedimo-atskyrimo sistema) | 1 | rink.
Stentas pagamintas iš nikelio ir titano lydinio, žymėtas tantalu
Savaime išsiplečiantis, praplėstais galais
Uždarų celių struktūros, gerai prisitaiko prie kraujagyslės sienelės, pridengia aneurizmos kaklelį, gerai prilaiko neurospirales
Sumontuotas ant kūgio formos plieninės vielos, spec. introdiuseryje
Proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastines žymas, nešanti viela su žymekliu per stento ilgį (tiksliam pozicionavimui)
Rentgenokontrastinės žymos iš platinos ir volframo lydinio
Diametras 4,5mm, ilgiai nuo 14mm iki 37mm
Sumontuotos sistemos ilgis: 220 cm
Suderinama su 0,021" vidinio diametro mikrokateteriu
Suderinama su mikrokateteriu, kurio distalinis galas 5cm
Skirta 2,5-4,0mm kraujagyslėms
Padengtas liubrikantu, palengvinančiu mikrokateterio praėjimą
Stentas gali būti suskleistas esant daliniam išskleidimui keičiant poziciją
17 | Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiančio mikrostento rinkinys
17.1 | Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiantis mikrostentas | 1 | vnt.
Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas
Mikrostento akutės uždaro tipo, asimetriškų gardelių, po tris rentgenožymeklius galuose
Sumontuotas ant nešančios stabilizuojančios vielos, spec. introdiuseryje, suskleidžiamas iki 90%
Nešanti viela turi du auksinius rentgenokontrastinius žymeklius, rentgenokontrolei ir suskleidimo ribos žymėjimui
Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 35mm
Mikrostento skersmuo: nuo 3,0mm iki 6,5mm
Mikrostento storis iki 70mkm žemam trombogeniškumui
17.2 | Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiančio mikrostento mikrokateteris | 1 | vnt.
Mikrokateterio ilgis: 155cm, penkių zonų, padengtas hidrofiline medžiaga
Mikrokateterio vidinis spindis: 0,0165" (6,5mm stentui - 0,021"), padengtas PTFE
Konstrukcija sustiprinta, galas atraumatinis, formuojamas, su dviem žymekliais (3cm)
17.3 | Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiančio mikrostento tarpinis kateteris | 1 | vnt.
Vidinis spindis 0,039"; 0,052"; 0,065", padengtas PTFE
Konstrukcija sustiprinta, galas atraumatinis, 25° kampu (MP)
Išorinis skersmuo proksimalėje dalyje 4,2F; 5,3F; 6,3F
Išorinis skersmuo distalinėje dalyje 3,9F; 5,0F; 6,1F
Darbinis ilgis 105cm; 115cm; 125cm; 135cm; 145cm
Viso 17 pozicija
18 | Kraujagyslių rekonstrukcijos priemonė | 1 | rink.
Pagaminta iš nikelio ir titano lydinio, žymėto tantalu
Savaime išsiplečianti
Pintos uždarų celių struktūros
Sumontuota ant kūgio formos plieninės vielos
Proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastines žymas
Rentgenokontrastinės žymos iš platinos ir volframo lydinio
Diametras 4,5mm, ilgiai nuo 14mm iki 37mm
Sumontuotos sistemos ilgis: 220 cm
Suderinama su 0,021" vidinio diametro mikrokateteriu
Suderinama su mikrokateteriu, kurio distalinis galas 5cm
Skirta 2,5-4,0mm kraujagyslėms
Padengtas liubrikantu, palengvinančiu mikrokateterio praėjimą
19 | Intrakranijinių kraujagyslių stentas, išsiplečiantis savaime (rinkinys) | 1 | rink.
Pintos uždarų celių struktūros
Skirtas intrakranijinių (nuo 2,0mm iki 6,5mm) kraujagyslių susiaurėjimams gydyti
Sumontuotas ant nešančios mikrovielos
Stento diametras: nuo 2,5mm iki 5,5mm
Stento ilgis: nuo 12mm iki 75mm
Galima suskleisti iki 90% stento, repozicionuoti
Rinkinyje su nešančiuoju 2,4F-3,3F mikrokateteriu
20 | Galvos smegenų kraujagyslių tėkmes nukreipėjas | 1 | rink.
Skirta galvos smegenų kraujagyslių plataus kaklelio, verpstinėms, didelėms ir neplyšusioms gigantinėms aneurizmoms gydyti
Priemonė pagaminta iš nikelio-titano lydinio sijų
Priemonė gali būti naudojama viena arba derinant su kitomis priemonėmis (neurospiralėmis)
Visa priemonė gerai matoma rentgeno kontrolėje (žymekliai ir sijos visame ilgyje)
Priemonė gali būti pilnai išskleista ir suskleista, kol neatliktas atskyrimas
Priemonė skirta naudoti su .027" vidinio spindžio mikrokateteriu
Priemonė skirta naudoti kraujagyslėse nuo 2mm iki 5mm
Priemonės ilgis nuo 9mm iki 37mm
21 | Bifurkacinių galvos smegenų aneurizmų implantas | 1 | rink.
Skirtas bifurkacinėms galvos smegenų plataus kaklelio aneurizmoms
Stento su distaliniais plačiai atsiveriančiais lapeliais (inkaravimui) tipas
Atskiriamas elektrolizės būdu
Suderinamas su .021" mikrokateteriu
Proksimalinis (stento) segmentas: 4mm skersmens (nuo 2,5mm iki 4mm skersmens kraujagyslėms)
Gali būti su neilono tinkleliu distaliniame gale geresniam spiralių prilaikymui
Skersmuo tarp inkaruojančių lapelių (išsiskleidus): nuo 5mm iki 15mm
Proksimalinis (stento) segmentas: 15mm ilgio; 20mm ilgio
22 | Intrakranijinis remodeliuojantis mikrostentas, išsiplečiantis savaime, pritvirtintas prie pravedėjo | 1 | rink.
Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas (remodeliuojant kakliuką)
Skirtas naudoti nuo 3mm iki 6mm skersmens intrakranijinėse kraujagyslėse
Stentas pritvirtintas prie pravedėjo, atskiriamas elektrolizės būdu
Stentas gali būti išskleistas ir pilnai suskleistas
Mikrostento akutės uždaro tipo
Pravedėjo darbinis ilgis: 180cm
Skirtas naudoti su mikrokateteriais, kurių vidinis spindis: 0,5mm (0,021") - 4mm stentui; 0,7mm (0,027") - 6mm stentui
Stento žymekliai: distaliniame gale 3 arba 4, proksimaliniame gale 1
Mikrostento skersmuo: 4mm ir 6mm
Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 30mm
23 | Vienkartiniai kabeliai atskirti mikrostentui elektrolizės būdu | 1 | vnt.
Skirti elektrolizės būdu atskiriamam mikrostentui
Rinkinyje 2 sterilūs, skirtingų spalvų (atskirti poliariškumui) kabeliai
24 | Krešulio retraktoriaus (intrakranijinis mikrostentas, išsiplečiantis savaime, pritvirtintas prie pravedėjo) rinkinys | 1 | vnt.
Skirtas galvos smegenų kraujagyslių retrakcinei (mechaninei) trombektomijai ūmaus išeminio insulto atveju
Skirtas naudoti stambiose (nuo 3mm iki 6mm skersmens) intrakranijinėse kraujagyslėse
Stentas pritvirtintas prie pravedėjo, atskiriamas elektrolizės būdu
Stentas gali būti išskleistas ir pilnai suskleistas
Mikrostento akutės uždaro tipo
Pravedėjo darbinis ilgis: 180cm
Skirtas naudoti su mikrokateteriais, kurių vidinis spindis: 0,5mm (0,021") - 4mm stentui; 0,7mm (0,027") - 6mm stentui
Stento žymekliai: distaliniame gale 3 arba 4, proksimaliniame gale 1
Mikrostento skersmuo: 4mm ir 6mm
Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 30mm
Rinkinyje vienkartiniai kabeliai stento atskyrimui
Kabelių ilgis: daugiau kaip 2,75m
Supakuoti atskirai nuo stento
25 | Aspiracinės trombektomijos rinkinys | _
Skirtas galvos smegenų kraujagyslių aspiracinei trombektomijai ūmaus išeminio insulto atveju
Tarpusavyje suderinamame rinkinyje:
25.1 | Nukreipiantis kateteris: diametras 6F, vidinis spindis 0,088", darbinis ilgis 80-90cm, distalinė lanksti dalis 4cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: tiesi, MP | 1 | vnt.
25.2 | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos diagnostinis kateteris: diametras - proks. 5,6F, vid. 6F, distal. 5F; ID 0,040", ilgis 105-125cm, distalinė lanksti dalis 9cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: H1, BER, SIM | 2 | vnt.
25.3 | Selektyvios distalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 4,7F, distal. 3,8F; ID proks. 0,043"-dist.0,035", ilgis 153cm | 1 | vnt.
25.4 | Selektyvios distalinės kateterizacijos mikrokateteris aspiracijai: diametras - proks. 2,95F, distal. 2,6F; ilgis 160cm | 1 | vnt.
25.5 | Separatorius: distalinio galo OD 0,030"-0,035"-0,045", ilgis: nuo 135cm iki 158cm | 1 | vnt.
25.6 | Krešulio retraktorius: 3D dizaino, diametras išskleidus 4,5mm, pritvirtintas ant 200cm vielos-nešėjo | 1 | vnt.
25.7 | Aspiracijos kanistra | 1 | vnt.
25.8 | Prailginimo linija aspiracijai: ID 0,088", distalinis galas - rotuojantis Luer-lock | 1 | vnt.
Viso 25 pozicija
26 | Mikroviela hidrofilinė standartinėms neurointervencijoms | 5 | vnt.
Išorinis skersmuo: .010"; .014"
Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė)
Distalinės dalies ilgis: 9,5cm; 30cm
Distalinės dalies forma: tiesi (lengvai formuojama)
Šerdies medžiaga: nerūdijantis plienas
Darbinis ilgis: 200cm; 300cm
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
27 | Mikroviela hidrofilinė 0,014" neurointervencijoms | 5 | vnt.
Išorinis skersmuo: 0,014"
Rentgenokontrastinės dalies ilgis: 35cm
Distalinės dalies forma: tiesi (lengvai formuojama)
Distalinės dalies minkštumas: standartinis, labai minkštas
Šerdies medžiaga: titano lydinys
Ilgis: 300cm
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
28 | Mikroviela hidrofilinė neurointervencijoms vingiuotoms kraujagyslėms | 5 | vnt.
Išorinis skersmuo: .007"; .009"; .010"; .012"; .014"
Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė)
Rinkinyje yra mikro-suktukas
Distalinės dalies forma: tiesi; 45'; J-tipo
Šerdies medžiaga: nerūdijantis plienas
Darbinis ilgis: 200cm
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
29 | Plataus kaklelio aneurizmų embolizavimo priemonė | 1 | vnt.
Skirta plataus kaklelio ir verpstinėms aneurizmoms gydyti
Savaime išsiskleidžianti, suskleidžiama
Žemo trombogeniškumo
Skirta išskleisti kraujagyslėse nuo 2,5mm iki 6,0mm
Išskleistas ilgis spindyje nuo 15mm iki 80mm
Suderinamas su 0,027" mikrokateteriu
Geras rentgenokontrastiškumas visame ilgyje dėl nikelio-titano lydinio sijų ir trijų platinos-iridžio žymeklių galuose
Galai praplėsti geriasniam prisitaikymui prie sienelės, atraumatiški (uždaros gardelės)
Specialus padengimas apsaugo nuo korozijos ir užtikrina mažą trombogeniškumą
30 | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga, atsiskiriančiu galu | 2 | vnt.
Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis
Mikrokateterio distalinis galas gali atsiskirti: atsiskyrimo vieta pažymėta žymekliu; skirtingo ilgio: 1,5cm, 3cm, 5cm
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
Išorinis diametras: 1,9F
Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO
Distalinio galo forma: tiesi
31 | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga | 1 | vnt.
Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)
Proksimali kateterio dalis sustiprinta
Proksimalinis/distalinis kateterio išorinis diametras 2,7F /1,3F
Distalinio galo vidinis diametras 0,013", ilgis 25cm
Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies
Kateterio darbinis ilgis 165cm
Atsparus užlinkimui
Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą
Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO
32 | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga | 1 | vnt.
Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)
Proksimalinė kateterio dalis sustiprinta
Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą
Išorinis kateterio diametras distalinėje dalyje 3,0F, pereinantis į 1,5F proksimaliai
Distalinio galo vidinis diametras 0,012", ilgis 35cm arba 42cm
Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies
Kateterio darbinis ilgis 165cm
Atsparus užlinkimui
Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO
33 | Okliuzinių mikro balionų sistema su viela galinėms ir bifurkacinėms aneurizmoms | 1 | rink.
Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant galines ir bifurkacinėms aneurizmas
Žemo slėgio, prisitaikantis
Bendras kateterio ilgis 150cm
Kateterio diametras 2,2F, 2,5F ir 3,0F
Balionų diametrai 6mm, ilgis nuo 7mm iki 20mm
Baliono galiuko ilgis 2mm
Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju
Suderinamas su DMSO medžiaga
34 | Okliuzinių mikro balionų sistema su viela šoninių sienelių aneurizmoms | 1 | rink.
Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant šoninių sienelių aneurizmas
Žemo slėgio
Bendras kateterio ilgis 150cm
Kateterio diametras iki 2,7F
Balionų diametrai 3mm, 4mm ir 5mm, ilgis 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
Baliono galiuko ilgis 4mm
Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju
Suderinamas su DMSO medžiaga
35 | Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms periferinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms | 3 | vnt.
Mikrokateterio korpusas: sustiprintas volframo spirale; distalinį galą galima formuoti
Mikrokateteris pagamintas iš: polistero
Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas
Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
Mikrokateterio išorinis diametras: 2,4F; 2,7F
Mikrokateterio vidinis diametras: 0,023"; 0,042"
Mikrokateterio ilgis: 110cm, 130cm, 150cm
Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,018"
36 | Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms abdominalinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms | 5 | vnt. |  | 5 | 262.5 | 1312.5
Mikrokateterio korpusas: sustiprintas nerūdijančio plieno tinklu
Mikrokateterio galas: atraumatinis, vienas žymeklis, tiesus arba 45°
Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas
Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga ne mažiau kaip 65cm distaliniame gale
Mikrokateterio išorinis diametras: 2,2F
Mikrokateterio vidinis diametras: ne mažiau 0,020"
Mikrokateterio ilgis: nuo 105cm iki 150cm
Lankstaus distalinio galo ilgis: ne mažiau 28cm
Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,016"
Maksimalus slėgis: 800psi
37 | Mikrokateterio ir mikrovielos rinkinys, skirtas naudoti periferinėms embolizacijoms | 3 | rink. |  |  |  | 0
| Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis | [5 empty] | 0
| Mikrokateterio korpusas: distalinis galas lankstus dėl metalinės spiralės, galima formuoti | [5 empty] | 0
| Mikrokateteris pagamintas iš: neilono | [5 empty] | 0
| Mikrokateterio ir mikrovielos išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga | [5 empty] | 0
| Mikrokateterio išorinis diametras (proksimalinis/distalinis): 2,8F/2,7F | [5 empty] | 0
| Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,042" | [5 empty] | 0
| Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas | [5 empty] | 0
| Mikrokateterio vidinis diametras: 0,027" | [5 empty] | 0
| Ilgis: mikrokateterio 140cm, 110cm, naudojamas (darbinis) 135cm, 105cm | [5 empty] | 0
| Mikrokateterio distalinis galas lankstus, gali būti: 30cm, 50cm | [5 empty] | 0
| Mikrovielos išorinis diametras: 0,018" | [5 empty] | 0
| Mikrovielos kūginio galo ilgis: 29cm | [5 empty] | 0
| Mikrovielos šerdies medžiaga: plienas | [5 empty] | 0
| Mikrovielos galo medžiaga: platinos-volframo spiralė | [5 empty] | 0
| Mikrovielos ilgis: 175 cm | [5 empty] | 0
| Mikrovielos galas: tiesus (formuojamas), labai minkštas | [5 empty] | 0
38 | Miego arterijų savaime išsiplečianti priešembolinė sistema | 1 | rink. |  | 5 | 682.5 | 682.5
Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio
Stento forma: tiesus, prisitaikantis
Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka
Skirtas nuo 4,8mm iki 9,0mm kraujagyslėms
Stento ilgis nuo 4cm iki 6cm
Stentas padengtas polietileno tereftalato medžiaga
Sistemos profilis: 6F
Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 0,014" viela
39 | Periferinės okliuzijos priemonės (POD) rinkinys | _
39.1 | Spiralės pagamintos iš platinos, skersmuo 0,020" | 5 | vnt. |  | 5 | 367.5 | 1837.5
Spiralės atsparios išsitempimui
Spiralių kietumas: pereinamo kietumo - pradinė dalis standesnė ("inkaras")
Spiralių kietumas: pereinamo kietumo - galinė dalis mikštesnė ("užpildas")
Suformuotas skersmuo: tinka kraujagyslėms iki 8mm
Pilnai sutraukiamos, repozicionuojamos (valdomos)
Suderinamos su 0,025"-0,027" mikrokateteriais
39.2 | Mikrokateteris: vidinis spindis: 0,025", galiuko konfigūracija tiesi, 45', 90', 130', 150cm ilgio | 2 | vnt. |  | 5 | 262.5 | 525
39.3 | Atjungėjas 0,020" spiralėms | 2 | vnt. |  | 5 | 21 | 42
| Viso 39 pozicija | [5 empty] | 2404.5
40 | Embolizacinės neuroradiologinės spiralės, atskiriamos mechaniniu būdu | 15 | rink. |  |  |  | 0
| Pagamintos iš platinos | [5 empty] | 0
| Spiralės atsparios išsitempimui dėl polipropileno mikrosijų spiralės viduje | [5 empty] | 0
| Pirma spiralės kilpa mažesnio diametro | [5 empty] | 0
| Spiralių konfigūracija: 3D arba plokščia spiralė (Helical) | [5 empty] | 0
| Spiralių kietumas: laipsniškai besikeičiantis kietumas, priklausomai nuo spiralės dydžio | [5 empty] | 0
| Spiralių diametras: tarp 0,010" ir 0,015", didėjantis priklausomai nuo spiralės dydžio | [5 empty] | 0
| Suformuotas skersmuo: nuo 1,5 iki 20mm (Helical), nuo 2 iki 25mm (3D) | [5 empty] | 0
| Įvairaus ilgio: nuo 2 iki 50cm | [5 empty] | 0
| Spiralės ir pravedėjo jungtis lanksti | [5 empty] | 0
41 | Periferinės spiralės didelio kalibro aneurizmoms | 5 | vnt. |  | 5 | 367.5 | 1837.5
Spiralės tipas 0,020"
Spiralės gali būti atitrauktos (valdomos)
Didelio diametro: nuo 3mm iki 32mm
Įvairaus ilgio: nuo 5cm iki 60cm
Įvairaus mikštumo: standartinis; minkštos
42 | Rinkinys kietojo dangalo arterioveninėms fistulėms gydyti | _ |  |  |  |  | #VALUE!
| Skirtas kietojo dangalo arterioveninėms fistulėms gydyti, derinant su skysta embolizuojančia priemone | [5 empty] | 0
42.1 | Venų remodeliavimo balioninis kateteris | 1 | vnt. |  |  |  | 0
| Įvedamas per nuvedimo kateterį iki veninio ančio | [5 empty] | 0
| Balionas padengtas hidrofiline medžiaga | [5 empty] | 0
| Suderinamas su DMSO medžiaga | [5 empty] | 0
| Ilgis 160cm | [5 empty] | 0
| Baliono ilgis 80mm | [5 empty] | 0
| Baliono diametras 10mm | [5 empty] | 0
| Suderinamas su 0,14" mikroviela | [5 empty] | 0
42.2 | Nuvedimo kateteris | 1 | vnt. |  |  |  | 0
| Išorinis skersmuo 6F | [5 empty] | 0
| Vidinis spindis 0,070" (1,78mm) | [5 empty] | 0
| Suminkštinta dalis - distalinis 8cm galas | [5 empty] | 0
| Įvedamas per šlauninę veną | [5 empty] | 0
| Viso 42 pozicija | [5 empty] | 0
43 | Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms | 2 | rink. |  | 5 | 714 | 1428
Skystas polimeras, pagamintas iš etileno-vinilo-alkoholio (EVOH) kopolimero ir dimetilsulfoksido (DMSO) tirpalo
Polimeras su mikronizuoto tantalo dalelėmis rentgenokontrastiškumui pagerinti
Kontroliuojamos embolizacijos, įšvirkštimo ir įvedimo galimybė
Galimybė sustabdyti ir pradėti iš naujo įšvirkštimą
Skirtingų klampumų: 12 (sumažintas klampumas), 18 (standartinis klampumas)
Skirtingo kontrastingumo: su standartiniu ir su 30% sumažintu tantalo kiekiu
Pakuotėje: 1,5ml embolizacinės medžiagos, 1,5ml dimetilsulfoksido (DMSO), 3vnt. 1ml švirkštų, 2 adapteriai (skirti sumažinti likutinį tūrį tarp švirkšto ir mikrokateterio)
44 | Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms su jodo kontrastu | 2 | rink. |  | 5 | 714 | 1428
Skystas polimeras, pagamintas iš etileno-vinilo-alkoholio (EVOH) kopolimero ir dimetilsulfoksido (DMSO) tirpalo
Polimeras su jodo kontrastine medžiaga rentgenokontrastiškumui pagerinti
Kontroliuojamos embolizacijos, įšvirkštimo ir įvedimo galimybė
Galimybė sustabdyti ir pradėti iš naujo įšvirkštimą
Skirtingo klampumo (DMSO kiekio mišinyje): 25%; 30%; 35%
Pakuotėje: 1ml švirkšas su paruošta naudoti (be papildomo pasiruošimo) embolizacine medžiaga, 1ml dimetilsulfoksido (DMSO), adapteriai (skirti sumažinti likutinį tūrį tarp švirkšto ir mikrokateterio)
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.