## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA
1. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija išrenka pagal kainą ir kokybę.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas - tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
|  | 1) Laminarinės spintos/izoliatoriaus kaina (K) | 55
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) | 40
|  | 3) Išplėstinė garantija (G) | 5
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| Laminarinės spintos/izoliatoriaus kaina (K) |  |  |  |  | X = | 55
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 40
| Išplėstinė garantija (G) |  |  |  |  | Q = | 5
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
| T1 | Įranga atitinka ISO 5 / EU Grade A ar lygiavertę aplinką, atitinkančią GMP Annex 1 ar lygiaverčius reikalavimus. | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T2 | Dezinfekcijai naudojamas EPA patvirtintas vandenilio peroksido garas, užtikrinantis ne mažesnį nei 6-log sporicidinį sunaikinimą ant paviršių. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T3 | Dezinfekcijos modulis įmontuotas į patį prietaisą (integruotas) | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T4 | VHP dekontaminacijos ciklas pagrindinei kamerai ir perdavimo šliuzui ne ilgesnis nei 30 minučių. | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T5 | Pirštinių sistema, leidžianti pritaikyti plonas, ne storesnes nei 2 mm pirštines. Esant pirštinės prakiurimui ar pažeidimui, sistema suteikia galimybę greitai pakeisti pirštinę, išlaikant aseptinį vientisumą. | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T6 | Komplektacijoje esantis dalelių skaičiuotuvas geba išpildyti visas šias sąlygas: 1) Matuoti daleles ne mažesniame diapazone kaip 0,5 µm - 10 µm 2) Oro srauto pratekėjimas ne mažiau 25 l/min 3) Duomenys registruojami pagal ISO 14644-1 ir EU GMP Priedą 1 (arba lygiavertčius) 4) Įrenginys turi būti sukalibruotas, pateikiant kalibravimą įrodančius dokumentus | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| G | Tiekėjas siūlomiems prietaisams suteikia 4 metų (48 mėnesių) garantiją | Statinis: (yra/nėra) | W = | 1 | Įrašyti parametro vertę: Taip / Ne
* Garantinio laikotarpio sąlygos:
1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
3. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
Pasiūlymo ekonominio naudingumo apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) ir išplėstinės garantijos (G) balus:
E = K + T + G
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) **:
3. Kadangi siūlomo objekto T1 - T6 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.20, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.15, T6 = L6 = 0.10. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4. Siūlomo objekto išplėstinė 4 metų garantinė priežiūra (G) aprašoma statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl garantinės priežiūros įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: W = 1, tuomet G = W x Q
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: W = 0, tuomet G = 0
kur W – parametro lyginamasis svoris, Q - garantinės priežiūros lyginamasis svoris.
** | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai (ekspertai) atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai (ekspertai) patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^6▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
6 p.d. Laminarinė spinta / izoliatorius |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomi Techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | Įranga atitinka ISO 5 / EU Grade A ar lygiavertę aplinką, atitinkančią GMP Annex 1 ar lygiaverčius reikalavimus.
T2 | Dezinfekcijai naudojamas EPA patvirtintas vandenilio peroksido garas, užtikrinantis ne mažesnį nei 6-log sporicidinį sunaikinimą ant paviršių.
T3 | Dezinfekcijos modulis įmontuotas į patį prietaisą (integruotas)
T4 | VHP dekontaminacijos ciklas pagrindinei kamerai ir perdavimo šliuzui ne ilgesnis nei 30 minučių.
T5 | Pirštinių sistema, leidžianti pritaikyti plonas, ne storesnes nei 2 mm pirštines. Esant pirštinės prakiurimui ar pažeidimui, sistema suteikia galimybę greitai pakeisti pirštinę, išlaikant aseptinį vientisumą.
T6 | Komplektacijoje esantis dalelių skaičiuotuvas geba išpildyti visas šias sąlygas: 1) Matuoti daleles ne mažesniame diapazone kaip 0,5 µm - 10 µm 2) Oro srauto pratekėjimas ne mažiau 25 l/min 3) Duomenys registruojami pagal ISO 14644-1 ir EU GMP Priedą 1 (arba lygiavertčius) 4) Įrenginys turi būti sukalibruotas, pateikiant kalibravimą įrodančius dokumentus
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Tiekėjas siūlomiems prietaisams suteikia 4 metų (48 mėnesių) garantiją |  |  | metai

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
...
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
...
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Pasiūlymas (Pasiūlymas_techninė specifikacija)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Tiekėjo teikiamos deklaracijos (BPS 1,2 priedai)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Tiekėjo deklaracija dėl nac. Saugumo (SPS 4 priedas)
6 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) (jei taikoma)
7 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma), dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti
8 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
9 | ...
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis ir sąlygos:
6.1. Ne mažiau nei 36 mėn.
6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
7.3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
7.4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
7.5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
7.6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
8.1. Mokymai ≥ 10 personalo (mokymų trukmė: ne mažiau 5 akademinės valandos),
8.2. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).

## Techninė specifikacija
6 p.d. Laminarinė spinta / izoliatorius
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Saugumo klasė | 1. Keli HEPA 14 (ar lygiaverčiai) filtravimo lygiai: Ne mažiau nei vienas HEPA ar lygiavertis filtras įeinančiam orui ir ne mažiau du išeinančiam orui
2. Atitinka LST EN ISO 14644-1 (ISO 14644-1), LST EN ISO 14644-7 (ISO 14644-7), LST EN1822 (EN1822) arba lygiaverčius standartus
3 | Aplikacija | Tinkama dirbti su 3 biologinės rizikos grupės virusais
4 | Perdavimo liukas | Perkėlimo liuko durys privalo būti užrakinamos elektromagnetiniu būdu;
5 | Išorinis stiklas | 1. Perdavimo liuko išorinis stiklas ir pagrindinės kameros priekinis stiklas turi būti pagaminti iš atsparaus valymo priemonėms stiklo, kuris ilgainiui neblunka. Jeigu gamintojo dokumentacijoje informacijos nėra, prašome pateikti gamintojo deklaraciją.
2. Priekinis stiklas iš grūdinto ar lygiaverčio stiklo.
3. Stiklas turi būti pasviręs.
6 | Indikatoriai | Izoliatoriuje turi būti sumontuoti matomi šviesos indikatoriai, kurie informuoja operatorių, kada galima atidaryti vidines perdavimo liuko duris.
7 | Danga | 1. Išorinis korpusas turi būti dengtas epoksidiniais milteliais arba lygiaverčiais dažais arba išorinis korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne prastesnio nei AISI 304 arba pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos.
2. Darbinis paviršius pagaminti iš ne žemesnės kaip AISI 316 nerūdijančio plieno klasės (pvz.AISI 316L). Visi kiti kameros paviršiai pagaminti iš ne žemesnės kaip AISI 304 nerūdijančio plieno klasės arba pagaminti iš lieto polipropileno ar lygiavertės medžiagos be jungimo siūlių.
8 | Ekranas | Izoliatoriaus ekrane realiu laiku turi būti pateikiama informacija:
1. Neigiamas slėgis
2. Pavojaus pranešimai.
9 | Apšvietimas | Reguliuojamo ryškumo LED ar lygiaverčiai šviestuvai negali būti pagrindinėje kameroje
10 | Nukenksminimas | Turi būti integruotas automatinis vožtuvas, skirtas izoliatoriaus sandarumo ir nukenksminimo testavimui.
11 | Temperatūros jutikliai | Vidiniai temperatūros jutikliai
12 | Filtrai | Turi būti prievadai, skirti patikrinti kiekvieno filtro vientisumą.
13 | Vidiniai išmatavimai (darbo plotas) P x G x A | Ne mažesni kaip: 1100 x 540 x 700 mm
15 | Elektros rozetės darbinėje erdvėje | Ne mažiau kaip dvi.
16 | Dezinfekcija | Garais (VHP)
17 | Komplektacija | 1. Epoksidiniais ar lygiaverčiais dažais dengtas stovas. Jeigu stovas pagamintas iš neblogesnės klasės kaip AISI 304 nerūdijančio plieno - danga nereikalaujama
2. Galinėje sienelėje (operatoriui priešais akis) įmontuotas ekranas arba ekranas sumontuotas ant spec. reguliuojamo laiklio (ant „rankos/alkūnės“) patogiam, ergonomiškam darbui ir protokolų sekimui. Laikiklis turi būti prietaiso išorėje (nešvarioje dalyje). Prietaisas turi turėti kompiuterį dedikuotą ekranui ir USB (ne mažiau 2 vnt., jeigu liečiamas ekranas ir ne mažiau 3 vnt., jeigu ekranas nėra lietimui jautrus) ar lygiavertė išvestis prietaiso išorėje (nešvarioje dalyje). Turi būti galimybė peržiūrėti PDF, word ar lygiaverčių formatų dokumentus. Kompiuteris turi turėti visas būtinas licencijas naudojimui. Kompiuteris esantis „nešvarioje“ dalyje, bei jo priedai (klaviatūra, pelė, laidai), jeigu tokie taikomi, turi būti pritaikyti darbui švarioms patalpms (su minimaliu kiekių kiaurymių, dezinfekantais valomais paviršiais).*
3. Izokinetinė galva (dalelių skaičiuotuvas įtrauktas į pasiūlymo kainą);
4. Drėgmės ir temperatūros sensorius;
5. Valdymo skydelis, kuris skirtas laminarinei spintai/izoliatoriui ir H2O2 generatoriui valdyti arba lygiavertis sprendimas
6. Lentyna H2O2 generatoriui ir H202 generatorius dezinfekcijai arba dezinfekcijos modulis įmontuotas į patį prietaisą (integruotas).
7. Pirštinių pralaidumo testeris
8. Darbo vieta ne mažiau kaip vienam darbuotojui (t.y. yra specialios angos leidžiančios vienu metu ne mažiau kaip vienam operatoriui dirbti abiem rankomis).
18 | Maitinimas | 230 V +/- 10%, 50 Hz
19 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti minimalią reikalingo oro srauto reikšmę (m3/h). Tiekėjas turi sukomplektuoti reikalingus priedus prietaiso prijungimui prie ligoninės ventiliacijos sistemos. Visi priedai reikalingi pajungimui turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Prietaisas turi būti sukomplektuotas taip, jog tiekėjas galėtų integruoti ir prijungti prietaisą į pastato vėdinimo sistemą. Pastato ventiliatoriaus (pastovaus oro srauto) aktyvacija turi būti vykdoma per prietaisą (pavyzdžiui įjungus prietaisą, o ne per atskirą jungiklį sumontuotą ant patalpos sienos ar pan.). Nuo ventiliatoriaus iki prietaiso bus atvestas kabelis komunikacijai. | Būtina
20 | Įranga turi būti pritaikyta patalpoms, kuriose bus naudojamos | Būtina, orientacinis aukštis 3m. Konkretūs matmenys bus pateikti su užsakymu. Patalpų brėžinys pridedamas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | *PVM…..% suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
*Pastaba: Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas
* Tiekėjas (galimas laimėtojas) turės pateikti SPS 7 ir 11 punkte nurodytus dokumentus ir užpildytą SPS 5 priedą
Pasiūlymas

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Techninis pranašumas T6 (T6n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomų aparatų kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas aparatų garantinis laikotarpis (metais).
T1n - T6n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Techninių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
T6n | 0 | 0 | 0
Išplėstinės garantijos balas (Gn) | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne