## 1 piedasTechnine specifikacija
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS
1.1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas suaugusių, pageidautina ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai, tinkamas ilgesnei paciento priežiūrai. Portatyvus.
1.2 | Matmenys | Be priedų ne didesni nei 32 cm x 30 cm x 21cm.
1.3 | Svoris | Su baterija ne daugiau kaip 4,5 kg.
1.4 | Pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -18°C iki +49°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 15%-90%. 3. Atitinka RTCA DO-160G, MIL-STD 810G - pageidautina arba lygiaverčius standartus.
1.5 | Turi būti su integruota turbina | Būtina, nereikalauja suspausto dujų šaltinio.
1.6 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 5 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~90% ne ilgiau kaip 3 val.
1.7 | Duomenų saugojimas ir sąsaja | Būtina.
1.8 | Integruotas higieninis filtras | Būtina.
1.9 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos rėžimai:
1.9.1 | Invazinės ventiliacijos pasirenkami rėžimai | 1) SIMV 2) IPPV arba VCV 3) Rankinio įkvėpimo funkcija – rankiniu būdu. inicijuojamas ventiliatoriaus ciklas.
1.9.2 | Neinvazinės ventiliacijos rėžimai pasirinktinai | 1) CPAP 2) CPAP + PS - pageidautina. 3) AC - pageidautina. 4) BL - pageidautina.
1.9.3 | Pagrindiniai parametrai:
1.9.3.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5– 40 k/min.
1.9.3.2 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 50 – 2000 ml
1.9.3.3 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | 1:2 fiksuotas arba reguliuojamas.
1.9.3.4 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos | Ne siauresnės nei 0 mbar iki 20 mbar.
1.9.3.5 | O2 koncentracijos nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 21 – 100 %
1.10 | Ekranas | Turi būti atvaizduojama ne mažiau nei šie parametrai: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis; 2. Įputimų dažnis (BPM); 3. Įpučiamas tūris (Tidal volume); 4. Maksimalus įputimo slėgis (PIP); 5. Liekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP).
1.11 | Komplektacija | 1. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, vidinė pakraunama baterija, higieninis filtras. 2. Jungtis išoriniam deguonies tiekimui prijungti. 3. Daugkartinis kontūras pacientui. 4. Pakrovėjas 220-230 V ir 12 V. 5. Krepšys/dėklas transportavimui.
1.12 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
4. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
5. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

## 2 priedas Kiekis ir ikainiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2 priedas
PREKIŲ KIEKIS IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus prekių kiekis 24 mėn. | Minimalus išperkamas prekių kiekis | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas | Mato vieneto įkainis/kaina Eur (be PVM) | Suma, maksimalaus kiekio Eur (be PVM) | Suma, maksimalaus kiekio, Eur (su PVM)
1 | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos | vnt. | 8 | 6 | MEDUVENT Standard | WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG Vokietija | 9150 | 73200 | 88572
Bendra kaina (nurodoma žodžiais): aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt du eurai 0 centų

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:

## 4 priedas pasiūlymas
Pirkimo sąlygų 2 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2025.05.08
Nr.: | Nr.05/05/25
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Jugrita
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 224344150
Tiekėjo adresas (-ai): |  | J.Kubiliaus g. 6 Vilnius 08234
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT243441515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | a.s LT44 7044 0600 0124 7502, AB SEB bankas
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Rita Jurgionienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | Rita Jurgionienė +37065580758; info@jugrita.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Rita Jurgionienė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Rita Jurgionienė +37065580758; info@jugrita.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
1. | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos
1.1. | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos | 8 |  | vnt. | 9150 | 73200 | MEDUVENT Standard, WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG Vokietija
1.1.1. | Tinka vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai (Taip/Ne) |  | Taip
1.1.2. | Atitinka standartą MIL-STD 810 G (Taip/Ne) |  | Taip
1.1.3. | Veikimo nuo vidinės integruotos baterijos laikas ilgesnis kaip 5 val. (Taip/Ne) |  | 7,5 val | val.
1.1.4. | Reguliuojamas iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E (Taip/Ne) |  | Taip
[5 empty] | Suma be PVM | 73200
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 15372
[5 empty] | Suma su PVM | 88572
2. DALIS | KONCENTRATORIUS DEGUONIES, KARINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
2. | Koncentratorius deguonies, karinis
2.1. | Koncentratorius deguonies, karinis | 15 |  | vnt.
2.1.1. | Pilnai įkrauto akumuliatoriaus darbo laikas ilgesnis nei 30 min(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
2.1.2. | Apsaugos klasė didesnė nei IP33 (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
3. DALIS | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS, NEŠIOJAMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
3. | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos, nešiojamas
3.1. | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos, nešiojamas | 4 |  | vnt.
3.1.1. | Atitinka standartą MIL-STD-810G(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
3.1.2. | Atitinka standartus IEC 60068-2-6 ir 60068-2-36 (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
3.1.3. | Ventiliacijos režimas CPAP(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
3.1.4. | Reguliuojamas I:E santykis(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
4. DALIS | MONITORIUS, GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
4. | Monitorius, gyvybinių funkcijų sekimo
4.1. | Monitorius, gyvybinių funkcijų sekimo | 5 |  | vnt.
4.1.1. | Monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametrų vaizdavimas (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
4.1.2. | Monitoriaus darbo nuo akumuliatoriaus daugiau kaip 4 val.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
5. DALIS | MONITORIUS, GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
5. | Monitorius, gyvybinių funkcijų sekimo
5.1. | Monitorius, gyvybinių funkcijų sekimo | 4 |  | vnt.
5.1.1. | Braižymui atsparus monitoriaus ekranas(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
5.1.2. | Atsparumas išoriniams veiksniams didesnis nei IP32(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
5.1.3. | Atitinka standartą MIL-STD-461(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
5.1.4. | Atitinka standartą MIL-STD-810G (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
6. DALIS | POMPA ŠVIRKŠTINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
6. | Pompa švirkštinė
6.1. | Pompa švirkštinė | 15 |  | vnt.
6.1.1. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
6.1.2. | Valdymas mygtukais (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
6.1.3. | Svoris mažiau nei 2,6 kg |  | (įrašomas svoris, kg) | kg
6.1.4. | Galimybė sujungti kelias švirkštines infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena/fiksatoriumi(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
7. DALIS | DEFIBRILIATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
7. | Defibriliatorius
7.1. | Defibriliatorius | 5 |  | vnt.
7.1.1. | Impulso energijos keitimo ribos platesnės nei 2-200J(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
7.1.2. | Defibriliacijos iškrovų skaičius naudojant didžiausią galimą energiją daugiau kaip 200 impulsų. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
7.1.3. | Komplektacijoje akumuliatorių 2 ir daugiau (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
7.1.4. | Komplektacijoje kūno temperatūros matavimo daviklis (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
7.1.5. | Atitinka standartą MIL-STD-810 (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
8. DALIS | APARATAS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS, NEŠIOJAMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
8. | Aparatas ultragarsinės diagnostikos, nešiojamas
8.1. | Aparatas ultragarsinės diagnostikos, nešiojamas | 4 |  | vnt.
8.1.1. | Veikimas bevieliu ryšiu(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
8.1.2. | Linijinis ir konvekcinis daviklis integruoti į vieną prietaisą(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
8.1.3. | Daviklio apsaugos klasė didesnė nei IP44 (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
9. DALIS | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, DUBENS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
9. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, dubens
9.1. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, dubens | 4 |  | kompl.
9.1.1. | Garantija ilgesnė nei 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
10. DALIS | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, GALŪNIŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
10. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, galūnių
10.1. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, galūnių | 4 |  | kompl.
10.1.1. | Garantija ilgesnė nei 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
11. DALIS | LARINGOSKOPAS VIDEO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
11. | Laringoskopas video
11.1. | Laringoskopas video | 5 |  | vnt.
11.1.1. | Maitinimas iš įkraunamo akumuliatorius (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
11.1.2. | Veikimas su naujais elementais ar pilnai įkrautu akumuliatoriumi daugiau nei 200 min. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
11.1.3. | Galimybė įrašyti vaizdus į prietaiso atmintį(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
12. DALIS | STALAS OPERACINIS, NEŠIOJAMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
12. | Stalas operacinis, nešiojamas
12.1. | Stalas operacinis, nešiojamas | 5 |  | vnt.
12.1.1. | Komplektacijoje yra šviestuvai tvirtinami prie bėgelių, 2 vnt.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
12.1.2. | Komplektacijoje yra balnakilpės kojoms pakelti, 2 vnt.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
13. DALIS | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
13. | Šildytuvas infuzinių tirpalų
13.1. | Šildytuvas infuzinių tirpalų | 5 |  | vnt.
13.1.1. | Temperatūros reguliavimo ribos platesnės už 39-40°C.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
13.1.2. | Apsaugos klasė didesnė nei IP X3(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
14. DALIS | PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
14. | Pacientų šildymo sistema
14.1. | Pacientų šildymo sistema | 4 |  | vnt.
14.1.1. | Matuojamos temperatūros paklaida žarnos pabaigoje mažesnė už 2,5 ºC. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
14.1.2. | Reguliuojamas oro srautas(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
15. DALIS | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ, KRAUJO, STACIONARUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
15. | Šildytuvas infuzinių tirpalų, kraujo, stacionarus
15.1. | Šildytuvas infuzinių tirpalų, kraujo, stacionarus | 3 |  | vnt.
15.1.1. | Vienos kameros, be papildomų lentynų ir stalčių(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
15.1.2. | Durelės, permatomos, atsidarančios vertikaliai į viršų(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
15.1.3. | Prietaiso svoris mažesnis už 25 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
16. DALIS | ČIUŽINYS OPERACINIAM STALUI, ŠILDOMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
16. | Čiužinys operaciniam stalui, šildomas
16.1. | Čiužinys operaciniam stalui, šildomas | 5 |  | vnt.
16.1.1. | Veikia nuo vidinio akumuliatoriaus(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
17. DALIS | ŠVIESTUVAS ANT GALVOS, OPERACINIS, LED
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
17. | Šviestuvas ant galvos, operacinis, LED
17.1. | Šviestuvas ant galvos, operacinis, LED | 15 |  | vnt.
17.1.1. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
18. DALIS | KAPNOMETRAS, NEŠIOJAMASIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
18. | Kapnometras, nešiojamasis
18.1. | Kapnometras, nešiojamasis | 5 |  | vnt.
18.1.1. | Matavimo rezultatus pateikia greičiau nei per 15 sek. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
18.1.2. | Baterijos darbo laikas 6 val. ir ilgiau(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
19. DALIS | STERILIZATORIUS MAŽASIS SU TRANSPORTAVIMO DĖŽE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
19. | Sterilizatorius mažasis su transportavimo dėže
19.1. | Sterilizatorius mažasis su transportavimo dėže | 3 |  | vnt.
19.1.1. | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
19.1.2. | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
19.1.3. | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
20. DALIS | STERILIZATORIUS DIDYSIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
20. | Sterilizatorius didysis
20.1. | Sterilizatorius didysis | 2 |  | vnt.
20.1.1. | Sterilizatoriaus kamera keturkampė(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
20.1.2. | Supakuotų 8 kg., instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134°C su oro pašalinimu ir džiovinimu trumpesnė nei 35 minutės.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
21. DALIS | STOVAS, INFUZIJŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
21. | Stovas, infuzijų
21.1. | Stovas, infuzijų | 5 |  | vnt.
21.1.1. | Visas korpusas įskaitant atramas pagamintas iš nerūdijančio plieno(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
21.1.2. | Reguliuojamas platesnėse ribose kaip 150- 200 cm. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
21.1.3. | Maksimalus leidžiamas svoris didesnis kaip 6 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
22. DALIS | ELEKTROKOAGULIATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
22. | Elektrokoaguliatorius
22.1. | Elektrokoaguliatorius | 3 |  | vnt.
22.1.1. | Automatinis bipolinis audinių sulydymas (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
22.1.2. | Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
22.1.3. | Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
22.1.4. | Garantija ilgesnė nei 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
23. DALIS | KRAUJO MAIŠYTUVAS- SVARSTYKLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
23. | Kraujo maišytuvas- svarstyklės
23.1. | Kraujo maišytuvas- svarstyklės | 4 |  | vnt.
23.1.1. | Prietaiso svoris be priedų mažesnis nei 8,5 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
23.1.2. | Pilnai įkrautas akumuliatorius užtikrina daugiau kaip 50 kraujo ėmimo procedūrų.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
24. DALIS | LOVA MEDICININĖ, SU RATUKAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
24. | Lova medicininė, su ratukais
24.1. | Lova medicininė, su ratukais | 5 |  | vnt.
24.1.1. | Komplektacijoje po gulimąją dalimi pakabinama lentyna.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
24.1.2. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
25. DALIS | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, LENTYNOMIS, MODULINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
25. | Spinta medicininė su ratukais, lentynomis, modulinė
25.1. | Spinta medicininė su ratukais, lentynomis, modulinė | 5 |  | vnt.
25.1.1. | Viršutinė spintos dalis uždaroma žaliuzių tipo durelėmis.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
25.1.2. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
26. DALIS | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, MODULINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
26. | Spinta medicininė su ratukais, modulinė
26.1. | Spinta medicininė su ratukais, modulinė | 3 |  | vnt.
26.1.1. | Garantija ilgesnė kaip 24mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
27. DALIS | STALIUKAS MEDICININIS, MULTIFUNKCINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
27. | Staliukas medicininis, multifunkcinis
27.1. | Staliukas medicininis, multifunkcinis | 5 |  | vnt.
27.1.1. | Yra galimybė pasirinkti skirtingas stalčių spalvas arba stalčių spalvinį žymėjimą.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
27.1.2. | Nerūdijančio plieno konstrukcija(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
27.1.3. | Maksimali leistina apkrova didesnė nei 50 kg(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
28. DALIS | STALIUKAS, INSTRUMENTINIS, MAYO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
28. | Staliukas, instrumentinis, Mayo
28.1. | Staliukas, instrumentinis, Mayo | 3 |  | vnt.
28.1.1. | Stalviršis rotuojamas 360 laipsnių(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
28.1.2. | Atlaikoma apkrova didesnė kaip 20 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
29. DALIS | NEŠTUVAI- VEŽIMĖLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
29. | Neštuvai- vežimėlis
29.1. | Neštuvai- vežimėlis | 5 |  | vnt.
29.1.1. | Rėmas pagamintas iš anglies pluošto(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
29.1.2. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
30. DALIS | APARATAS JUOSTŲ UŽLYDYMO, ROTACINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
30. | Aparatas juostų užlydymo, rotacinis
30.1. | Aparatas juostų užlydymo, rotacinis | 4 |  | vnt.
30.1.1. | Nuolatinė siūlės parametrų (temperatūros, slėgio, greičio) stebėjimo funkcija(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
30.1.2. | Garantijos laikas ilgesnis kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
*Į Prekių įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos (Prekių transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke), Prekių garantinio remonto bei kitos, galinčios turėti įtakos Prekių kainai/įkainiams ar galinčios atsirasti vykdant šią Sutartį. Sudarydamas šią Sutartį, Pardavėjas įvertina visą maksimalią Prekių apimtį bei prisiima riziką dėl išlaidų dydžių svyravimo.
** Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus kiekio. Minimalus išperkamas kiekis nurodytas pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties sąlygų“ 2 priede.

## 4 priedas TS paramet
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
TIEKĖJO PASIŪLYMAS
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus (netaikoma pirkimo dalims Nr. 12, 16, 24-26, 29) . |  |  | Taip (su pasiūlymu pateikiami dokumentai, įrodantys informaciją apie CE)
2. Prekės (pirkimo dalys Nr. 12, 16, 24-26, 29) turi būti sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje. |  |  | Pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekės yra sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip/Ne (pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje)
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip (pateikiama kartu su pasiūlymu)
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS
1.1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas suaugusių, pageidautina ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai, tinkamas ilgesnei paciento priežiūrai. Portatyvus. | Portatyvus dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas pritaikytas suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai, tinkamas ilgesnei paciento priežiūrai
1.2 | Matmenys | Be priedų ne didesni nei 32 cm x 30 cm x 21cm. | 20.6 cm x 13.7 cm x 13 cm
1.3 | Svoris | Su baterija ne daugiau kaip 4,5 kg. | 2.1 kg.
1.4 | Pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -18°C iki +49°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 15%-90%. 3. Atitinka RTCA DO-160G, MIL-STD 810G - pageidautina arba lygiaverčius standartus. | 1. Darbinė aplinkos temperatūra nuo -20°C iki +50°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis 15% - 95%. 3. Atitinka MIL-STD 810 G, RTCA DO-160G standartus.
1.5 | Turi būti su integruota turbina | Būtina, nereikalauja suspausto dujų šaltinio. | Integruota turbina nereikalauja suspausto dujų šaltinio
1.6 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 5 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~90% ne ilgiau kaip 3 val. | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų baterija. 2. Baterijos darbo laikas 7,5 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki 95% per 2,5 val.
1.7 | Duomenų saugojimas ir sąsaja | Būtina. | SD kortelė
1.8 | Integruotas higieninis filtras | Būtina. | Integruotas higieninis filtras
1.9 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos rėžimai:
1.9.1 | Invazinės ventiliacijos pasirenkami rėžimai | 1) SIMV 2) IPPV arba VCV 3) Rankinio įkvėpimo funkcija – rankiniu būdu. inicijuojamas ventiliatoriaus ciklas. | SIMV IPPV Rankinis režimas, rankiniu būdu inicijuojamas ventiliatoriaus ciklas
1.9.2 | Neinvazinės ventiliacijos rėžimai pasirinktinai | 1) CPAP 2) CPAP + PS - pageidautina. 3) AC - pageidautina. 4) BL - pageidautina. | CPAP CPAP+PS
1.9.3 | Pagrindiniai parametrai:
1.9.3.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5– 40 k/min. | 5– 40 k/min.
1.9.3.2 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 50 – 2000 ml | 50 – 2000 ml
1.9.3.3 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | 1:2 fiksuotas arba reguliuojamas. | Reguliuojamas
1.9.3.4 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos | Ne siauresnės nei 0 mbar iki 20 mbar. | 0 mbar iki 20 mbar
1.9.3.5 | O2 koncentracijos nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 21 – 100 % | 21 – 100 %
1.10 | Ekranas | Turi būti atvaizduojama ne mažiau nei šie parametrai: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis; 2. Įputimų dažnis (BPM); 3. Įpučiamas tūris (Tidal volume); 4. Maksimalus įputimo slėgis (PIP); 5. Liekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP). | 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis; 2. Įpūtimų dažnis; 3. Įpučiamas tūris; 4. Maksimalus įpūtimo slėgis; 5. Liekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje.
1.11 | Komplektacija | 1. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, vidinė pakraunama baterija, higieninis filtras. 2. Jungtis išoriniam deguonies tiekimui prijungti. 3. Daugkartinis kontūras pacientui. 4. Pakrovėjas 220-230 V ir 12 V. 5. Krepšys/dėklas transportavimui. | 1. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas - vidinė pakraunama baterija, higieninis filtras. 2. Jungtis išoriniam deguonies tiekimui prijungti. 3. Daugkartinis kontūras pacientui. 4. Pakrovėjai: 220-230 V ir 12 V. 5. Krepšys transportavimui.
1.12 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
4. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | TAIP
5 Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | TAIP