## 1 piedasTechnine specifikacija
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
8. | APARATAS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS, NEŠIOJAMAS
8.1 | Atliekami tyrimai | Ne mažiau kaip šie: 1. Smulkių organų tyrimai; 2. Abdominaliniai tyrimai; 3. Krūtinės ląstos ir plaučių tyrimai; 4. Raumenų- skeleto. 5. Paviršinių struktūrų.
8.2 | Sistemos architektūra | 1. Mobilus, aparatas su linijiniu ir konvekciniu keitikliais. 2. Veikiantis bevieliu ryšiu- pageidautina. 3. Linijinis ir konvekcinis daviklis integruoti į vieną prietaisą- pageidautina. 4. Aparatas turi jungtis su planšetiniu kompiuteriu per USB-C jungtį arba bevieliu ryšiu; 5. Pilnai pakrautas aparatas turi veikti ne trumpiau kaip 45 min. skenavimo rėžime; 6. Aparato svoris su keitikliais ne daugiau 1000 g.
8.3 | Vaizdavimo režimai, ne mažiau kaip šie: | 1. Pilkosios skalės (B) režimas; 2. Spalvinis dopleris (CF); 3. Harmoninis vaizdavimas.
8.4 | Vaizdų saugojimas ir išsiuntimas | Būtina
8.5 | Linijinis keitiklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 7,5 iki 10 MHz; 2. Apžvalgos laukas 40mm ( ± 6mm); 3. Elementų skaičius ne mažiau 192.
8.6 | Konvekcinis keitiklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,5 iki 5 MHz; 2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ne prastesnis kaip 60°-75° (±5°) arba išgaubimo ilgis 60 mm (±5mm). 3. Elementų skaičius ne mažiau 128.
8.7 | Apsaugos klasė | Daviklio apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44- pageidautina.
8.8 | Planšetinis kompiuteris | 1. Ekranas 7-10,5 colių įstrižainės, apsaugotas nuo braižymosi. 2. Darbinė atmintis RAM- ne mažiau kaip 8 GB. 3. Vidinė prietaiso atmintis ne mažesnė kaip 128 GB. 4. Operacinė sistema užtikrinanti prietaiso pilną veikimą. 5. Turi būti įdiegta programinė įranga tinkanti darbui su siūlomu ultragarso prietaisu. 6. Turi būti galimybė vaizdų siuntimui arba perkėlimui į kitus prietaisus. 7. Turi dirbti nuo vidinio pakraunamo akumuliatoriaus.
8.9 | Komplektacija | 1. Konvekcinis ir linijinis davikliai (gali būti integruoti viename prietaise), ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Įkrovimo įtaisas davikliui, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Planšetinis kompiuteris su krovikliu. 5. Apsauginis dėklas planšetinio kompiuterio korpusui apsaugoti naudojimo metu. 6. Dėklas ar krepšys ultragarso prietaisui ir palnšetei sudėti.
8.10 | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
4. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
5. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

## 2 priedas Kiekis ir ikainiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2 priedas
PREKIŲ KIEKIS IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus prekių kiekis 24 mėn. | Minimalus išperkamas prekių kiekis | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas | Mato vieneto įkainis/kaina Eur (be PVM) | Suma, maksimalaus kiekio Eur (be PVM) | Suma, maksimalaus kiekio, Eur (su PVM)
8 | Aparatas ultragarsinės diagnostikos, nešiojamas | vnt. | 4 | 3 | Scenners C7 HD3 ir C3 HD3; Samsung Galaxy A9 128Gb | Clarius, Kanada; Samsung, Korėja | 9000 | 36000 | 43560
Bendra kaina (nurodoma žodžiais): keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų, 00 centų

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:

## 4 priedas pasiūlymas
Pirkimo sąlygų 2 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2025-05-12
Nr.: | 2
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „Medita“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 110323729
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Aviečių g. 14, LT-08418 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT103237219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s LT06 7044 0600 0091 4603, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | (0~5) 272 03 72, +370 699 68120; pirkimai@medita.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Aivaras Pliauckys
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | vadybininkas Audrius Raišelis, +370 677 80262, audrius.raiselis@medita.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | nesudaryta
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
8. DALIS | APARATAS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS, NEŠIOJAMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
8. | Aparatas ultragarsinės diagnostikos, nešiojamas
8.1. | Aparatas ultragarsinės diagnostikos, nešiojamas | 4 |  | vnt. | 9000 | 36000 | Scenners C7 HD3 ir C3 HD3, Clarius, Kanada. Samsung Galaxy A9 128Gb, Korėja
8.1.1. | Veikimas bevieliu ryšiu(Taip/Ne) |  | Taip
8.1.2. | Linijinis ir konvekcinis daviklis integruoti į vieną prietaisą(Taip/Ne) |  | Ne
8.1.3. | Daviklio apsaugos klasė didesnė nei IP44 (Taip/Ne) |  | Taip
[5 empty] | Suma be PVM | 36000
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 7560
[5 empty] | Suma su PVM | 43560 |  | 5400
9. DALIS | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, DUBENS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
9. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, dubens
9.1. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, dubens | 4 |  | kompl.
9.1.1. | Garantija ilgesnė nei 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
10. DALIS | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, GALŪNIŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
10. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, galūnių
10.1. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, galūnių | 4 |  | kompl.
10.1.1. | Garantija ilgesnė nei 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
11. DALIS | LARINGOSKOPAS VIDEO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
11. | Laringoskopas video
11.1. | Laringoskopas video | 5 |  | vnt.
11.1.1. | Maitinimas iš įkraunamo akumuliatorius (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
11.1.2. | Veikimas su naujais elementais ar pilnai įkrautu akumuliatoriumi daugiau nei 200 min. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
11.1.3. | Galimybė įrašyti vaizdus į prietaiso atmintį(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
12. DALIS | STALAS OPERACINIS, NEŠIOJAMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
12. | Stalas operacinis, nešiojamas
12.1. | Stalas operacinis, nešiojamas | 5 |  | vnt.
12.1.1. | Komplektacijoje yra šviestuvai tvirtinami prie bėgelių, 2 vnt.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
12.1.2. | Komplektacijoje yra balnakilpės kojoms pakelti, 2 vnt.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
13. DALIS | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
13. | Šildytuvas infuzinių tirpalų
13.1. | Šildytuvas infuzinių tirpalų | 5 |  | vnt.
13.1.1. | Temperatūros reguliavimo ribos platesnės už 39-40°C.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
13.1.2. | Apsaugos klasė didesnė nei IP X3(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
14. DALIS | PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
14. | Pacientų šildymo sistema
14.1. | Pacientų šildymo sistema | 4 |  | vnt.
14.1.1. | Matuojamos temperatūros paklaida žarnos pabaigoje mažesnė už 2,5 ºC. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
14.1.2. | Reguliuojamas oro srautas(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
15. DALIS | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ, KRAUJO, STACIONARUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
15. | Šildytuvas infuzinių tirpalų, kraujo, stacionarus
15.1. | Šildytuvas infuzinių tirpalų, kraujo, stacionarus | 3 |  | vnt.
15.1.1. | Vienos kameros, be papildomų lentynų ir stalčių(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
15.1.2. | Durelės, permatomos, atsidarančios vertikaliai į viršų(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
15.1.3. | Prietaiso svoris mažesnis už 25 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
16. DALIS | ČIUŽINYS OPERACINIAM STALUI, ŠILDOMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
16. | Čiužinys operaciniam stalui, šildomas
16.1. | Čiužinys operaciniam stalui, šildomas | 5 |  | vnt.
16.1.1. | Veikia nuo vidinio akumuliatoriaus(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
17. DALIS | ŠVIESTUVAS ANT GALVOS, OPERACINIS, LED
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
17. | Šviestuvas ant galvos, operacinis, LED
17.1. | Šviestuvas ant galvos, operacinis, LED | 15 |  | vnt.
17.1.1. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
18. DALIS | KAPNOMETRAS, NEŠIOJAMASIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
18. | Kapnometras, nešiojamasis
18.1. | Kapnometras, nešiojamasis | 5 |  | vnt.
18.1.1. | Matavimo rezultatus pateikia greičiau nei per 15 sek. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
18.1.2. | Baterijos darbo laikas 6 val. ir ilgiau(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
19. DALIS | STERILIZATORIUS MAŽASIS SU TRANSPORTAVIMO DĖŽE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
19. | Sterilizatorius mažasis su transportavimo dėže
19.1. | Sterilizatorius mažasis su transportavimo dėže | 3 |  | vnt.
19.1.1. | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
19.1.2. | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
19.1.3. | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
20. DALIS | STERILIZATORIUS DIDYSIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
20. | Sterilizatorius didysis
20.1. | Sterilizatorius didysis | 2 |  | vnt.
20.1.1. | Sterilizatoriaus kamera keturkampė(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
20.1.2. | Supakuotų 8 kg., instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134°C su oro pašalinimu ir džiovinimu trumpesnė nei 35 minutės.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
21. DALIS | STOVAS, INFUZIJŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
21. | Stovas, infuzijų
21.1. | Stovas, infuzijų | 5 |  | vnt.
21.1.1. | Visas korpusas įskaitant atramas pagamintas iš nerūdijančio plieno(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
21.1.2. | Reguliuojamas platesnėse ribose kaip 150- 200 cm. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
21.1.3. | Maksimalus leidžiamas svoris didesnis kaip 6 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
22. DALIS | ELEKTROKOAGULIATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
22. | Elektrokoaguliatorius
22.1. | Elektrokoaguliatorius | 3 |  | vnt.
22.1.1. | Automatinis bipolinis audinių sulydymas (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
22.1.2. | Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
22.1.3. | Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
22.1.4. | Garantija ilgesnė nei 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
23. DALIS | KRAUJO MAIŠYTUVAS- SVARSTYKLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
23. | Kraujo maišytuvas- svarstyklės
23.1. | Kraujo maišytuvas- svarstyklės | 4 |  | vnt.
23.1.1. | Prietaiso svoris be priedų mažesnis nei 8,5 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
23.1.2. | Pilnai įkrautas akumuliatorius užtikrina daugiau kaip 50 kraujo ėmimo procedūrų.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
24. DALIS | LOVA MEDICININĖ, SU RATUKAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
24. | Lova medicininė, su ratukais
24.1. | Lova medicininė, su ratukais | 5 |  | vnt.
24.1.1. | Komplektacijoje po gulimąją dalimi pakabinama lentyna.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
24.1.2. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
25. DALIS | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, LENTYNOMIS, MODULINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
25. | Spinta medicininė su ratukais, lentynomis, modulinė
25.1. | Spinta medicininė su ratukais, lentynomis, modulinė | 5 |  | vnt.
25.1.1. | Viršutinė spintos dalis uždaroma žaliuzių tipo durelėmis.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
25.1.2. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
26. DALIS | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, MODULINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
26. | Spinta medicininė su ratukais, modulinė
26.1. | Spinta medicininė su ratukais, modulinė | 3 |  | vnt.
26.1.1. | Garantija ilgesnė kaip 24mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
27. DALIS | STALIUKAS MEDICININIS, MULTIFUNKCINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
27. | Staliukas medicininis, multifunkcinis
27.1. | Staliukas medicininis, multifunkcinis | 5 |  | vnt.
27.1.1. | Yra galimybė pasirinkti skirtingas stalčių spalvas arba stalčių spalvinį žymėjimą.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
27.1.2. | Nerūdijančio plieno konstrukcija(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
27.1.3. | Maksimali leistina apkrova didesnė nei 50 kg(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
28. DALIS | STALIUKAS, INSTRUMENTINIS, MAYO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
28. | Staliukas, instrumentinis, Mayo
28.1. | Staliukas, instrumentinis, Mayo | 3 |  | vnt.
28.1.1. | Stalviršis rotuojamas 360 laipsnių(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
28.1.2. | Atlaikoma apkrova didesnė kaip 20 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
29. DALIS | NEŠTUVAI- VEŽIMĖLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
29. | Neštuvai- vežimėlis
29.1. | Neštuvai- vežimėlis | 5 |  | vnt.
29.1.1. | Rėmas pagamintas iš anglies pluošto(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
29.1.2. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
30. DALIS | APARATAS JUOSTŲ UŽLYDYMO, ROTACINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
30. | Aparatas juostų užlydymo, rotacinis
30.1. | Aparatas juostų užlydymo, rotacinis | 4 |  | vnt.
30.1.1. | Nuolatinė siūlės parametrų (temperatūros, slėgio, greičio) stebėjimo funkcija(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
30.1.2. | Garantijos laikas ilgesnis kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
*Į Prekių įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos (Prekių transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke), Prekių garantinio remonto bei kitos, galinčios turėti įtakos Prekių kainai/įkainiams ar galinčios atsirasti vykdant šią Sutartį. Sudarydamas šią Sutartį, Pardavėjas įvertina visą maksimalią Prekių apimtį bei prisiima riziką dėl išlaidų dydžių svyravimo.
** Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus kiekio. Minimalus išperkamas kiekis nurodytas pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties sąlygų“ 2 priede.
1. DALIS | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
1. | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos
1.1. | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos | 8 |  | vnt.
1.1.1. | Tinka vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
1.1.2. | Atitinka standartą MIL-STD 810 G (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
1.1.3. | Veikimo nuo vidinės integruotos baterijos laikas ilgesnis kaip 5 val. (Taip/Ne) |  | (įrašomas laikas, val.) | val.
1.1.4. | Reguliuojamas iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KONCENTRATORIUS DEGUONIES, KARINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
2. | Koncentratorius deguonies, karinis
2.1. | Koncentratorius deguonies, karinis | 15 |  | vnt.
2.1.1. | Pilnai įkrauto akumuliatoriaus darbo laikas ilgesnis nei 30 min(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
2.1.2. | Apsaugos klasė didesnė nei IP33 (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
3. DALIS | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS, NEŠIOJAMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
3. | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos, nešiojamas
3.1. | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos, nešiojamas | 4 |  | vnt.
3.1.1. | Atitinka standartą MIL-STD-810G(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
3.1.2. | Atitinka standartus IEC 60068-2-6 ir 60068-2-36 (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
3.1.3. | Ventiliacijos režimas CPAP(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
3.1.4. | Reguliuojamas I:E santykis(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
4. DALIS | MONITORIUS, GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
4. | Monitorius, gyvybinių funkcijų sekimo
4.1. | Monitorius, gyvybinių funkcijų sekimo | 5 |  | vnt.
4.1.1. | Monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametrų vaizdavimas (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
4.1.2. | Monitoriaus darbo nuo akumuliatoriaus daugiau kaip 4 val.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
5. DALIS | MONITORIUS, GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
5. | Monitorius, gyvybinių funkcijų sekimo
5.1. | Monitorius, gyvybinių funkcijų sekimo | 4 |  | vnt.
5.1.1. | Braižymui atsparus monitoriaus ekranas(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
5.1.2. | Atsparumas išoriniams veiksniams didesnis nei IP32(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
5.1.3. | Atitinka standartą MIL-STD-461(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
5.1.4. | Atitinka standartą MIL-STD-810G (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
6. DALIS | POMPA ŠVIRKŠTINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
6. | Pompa švirkštinė
6.1. | Pompa švirkštinė | 15 |  | vnt.
6.1.1. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
6.1.2. | Valdymas mygtukais (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
6.1.3. | Svoris mažiau nei 2,6 kg |  | (įrašomas svoris, kg) | kg
6.1.4. | Galimybė sujungti kelias švirkštines infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena/fiksatoriumi(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
7. DALIS | DEFIBRILIATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
7. | Defibriliatorius
7.1. | Defibriliatorius | 5 |  | vnt.
7.1.1. | Impulso energijos keitimo ribos platesnės nei 2-200J(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
7.1.2. | Defibriliacijos iškrovų skaičius naudojant didžiausią galimą energiją daugiau kaip 200 impulsų. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
7.1.3. | Komplektacijoje akumuliatorių 2 ir daugiau (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
7.1.4. | Komplektacijoje kūno temperatūros matavimo daviklis (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
7.1.5. | Atitinka standartą MIL-STD-810 (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
8. DALIS | APARATAS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS, NEŠIOJAMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
8. | Aparatas ultragarsinės diagnostikos, nešiojamas
8.1. | Aparatas ultragarsinės diagnostikos, nešiojamas | 4 |  | vnt. | 9000 | 36000 | Scenners C7 HD3 ir C3 HD3, Clarius, Kanada. Samsung Galaxy A9 128Gb, Korėja
8.1.1. | Veikimas bevieliu ryšiu(Taip/Ne) |  | Taip
8.1.2. | Linijinis ir konvekcinis daviklis integruoti į vieną prietaisą(Taip/Ne) |  | Ne
8.1.3. | Daviklio apsaugos klasė didesnė nei IP44 (Taip/Ne) |  | Taip
[5 empty] | Suma be PVM | 36000
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 7560
[5 empty] | Suma su PVM | 43560 |  | 5400
9. DALIS | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, DUBENS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
9. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, dubens
9.1. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, dubens | 4 |  | kompl.
9.1.1. | Garantija ilgesnė nei 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
10. DALIS | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, GALŪNIŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
10. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, galūnių
10.1. | Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, galūnių | 4 |  | kompl.
10.1.1. | Garantija ilgesnė nei 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
11. DALIS | LARINGOSKOPAS VIDEO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
11. | Laringoskopas video
11.1. | Laringoskopas video | 5 |  | vnt.
11.1.1. | Maitinimas iš įkraunamo akumuliatorius (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
11.1.2. | Veikimas su naujais elementais ar pilnai įkrautu akumuliatoriumi daugiau nei 200 min. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
11.1.3. | Galimybė įrašyti vaizdus į prietaiso atmintį(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
12. DALIS | STALAS OPERACINIS, NEŠIOJAMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
12. | Stalas operacinis, nešiojamas
12.1. | Stalas operacinis, nešiojamas | 5 |  | vnt.
12.1.1. | Komplektacijoje yra šviestuvai tvirtinami prie bėgelių, 2 vnt.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
12.1.2. | Komplektacijoje yra balnakilpės kojoms pakelti, 2 vnt.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
13. DALIS | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
13. | Šildytuvas infuzinių tirpalų
13.1. | Šildytuvas infuzinių tirpalų | 5 |  | vnt.
13.1.1. | Temperatūros reguliavimo ribos platesnės už 39-40°C.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
13.1.2. | Apsaugos klasė didesnė nei IP X3(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
14. DALIS | PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
14. | Pacientų šildymo sistema
14.1. | Pacientų šildymo sistema | 4 |  | vnt.
14.1.1. | Matuojamos temperatūros paklaida žarnos pabaigoje mažesnė už 2,5 ºC. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
14.1.2. | Reguliuojamas oro srautas(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
15. DALIS | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ, KRAUJO, STACIONARUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
15. | Šildytuvas infuzinių tirpalų, kraujo, stacionarus
15.1. | Šildytuvas infuzinių tirpalų, kraujo, stacionarus | 3 |  | vnt.
15.1.1. | Vienos kameros, be papildomų lentynų ir stalčių(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
15.1.2. | Durelės, permatomos, atsidarančios vertikaliai į viršų(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
15.1.3. | Prietaiso svoris mažesnis už 25 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
16. DALIS | ČIUŽINYS OPERACINIAM STALUI, ŠILDOMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
16. | Čiužinys operaciniam stalui, šildomas
16.1. | Čiužinys operaciniam stalui, šildomas | 5 |  | vnt.
16.1.1. | Veikia nuo vidinio akumuliatoriaus(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
17. DALIS | ŠVIESTUVAS ANT GALVOS, OPERACINIS, LED
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
17. | Šviestuvas ant galvos, operacinis, LED
17.1. | Šviestuvas ant galvos, operacinis, LED | 15 |  | vnt.
17.1.1. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
18. DALIS | KAPNOMETRAS, NEŠIOJAMASIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
18. | Kapnometras, nešiojamasis
18.1. | Kapnometras, nešiojamasis | 5 |  | vnt.
18.1.1. | Matavimo rezultatus pateikia greičiau nei per 15 sek. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
18.1.2. | Baterijos darbo laikas 6 val. ir ilgiau(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
19. DALIS | STERILIZATORIUS MAŽASIS SU TRANSPORTAVIMO DĖŽE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
19. | Sterilizatorius mažasis su transportavimo dėže
19.1. | Sterilizatorius mažasis su transportavimo dėže | 3 |  | vnt.
19.1.1. | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
19.1.2. | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
19.1.3. | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
20. DALIS | STERILIZATORIUS DIDYSIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
20. | Sterilizatorius didysis
20.1. | Sterilizatorius didysis | 2 |  | vnt.
20.1.1. | Sterilizatoriaus kamera keturkampė(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
20.1.2. | Supakuotų 8 kg., instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134°C su oro pašalinimu ir džiovinimu trumpesnė nei 35 minutės.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
21. DALIS | STOVAS, INFUZIJŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
21. | Stovas, infuzijų
21.1. | Stovas, infuzijų | 5 |  | vnt.
21.1.1. | Visas korpusas įskaitant atramas pagamintas iš nerūdijančio plieno(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
21.1.2. | Reguliuojamas platesnėse ribose kaip 150- 200 cm. (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
21.1.3. | Maksimalus leidžiamas svoris didesnis kaip 6 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
22. DALIS | ELEKTROKOAGULIATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
22. | Elektrokoaguliatorius
22.1. | Elektrokoaguliatorius | 3 |  | vnt.
22.1.1. | Automatinis bipolinis audinių sulydymas (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
22.1.2. | Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
22.1.3. | Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai (Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
22.1.4. | Garantija ilgesnė nei 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
23. DALIS | KRAUJO MAIŠYTUVAS- SVARSTYKLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
23. | Kraujo maišytuvas- svarstyklės
23.1. | Kraujo maišytuvas- svarstyklės | 4 |  | vnt.
23.1.1. | Prietaiso svoris be priedų mažesnis nei 8,5 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
23.1.2. | Pilnai įkrautas akumuliatorius užtikrina daugiau kaip 50 kraujo ėmimo procedūrų.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
24. DALIS | LOVA MEDICININĖ, SU RATUKAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
24. | Lova medicininė, su ratukais
24.1. | Lova medicininė, su ratukais | 5 |  | vnt.
24.1.1. | Komplektacijoje po gulimąją dalimi pakabinama lentyna.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
24.1.2. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
25. DALIS | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, LENTYNOMIS, MODULINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
25. | Spinta medicininė su ratukais, lentynomis, modulinė
25.1. | Spinta medicininė su ratukais, lentynomis, modulinė | 5 |  | vnt.
25.1.1. | Viršutinė spintos dalis uždaroma žaliuzių tipo durelėmis.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
25.1.2. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
26. DALIS | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, MODULINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
26. | Spinta medicininė su ratukais, modulinė
26.1. | Spinta medicininė su ratukais, modulinė | 3 |  | vnt.
26.1.1. | Garantija ilgesnė kaip 24mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
27. DALIS | STALIUKAS MEDICININIS, MULTIFUNKCINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
27. | Staliukas medicininis, multifunkcinis
27.1. | Staliukas medicininis, multifunkcinis | 5 |  | vnt.
27.1.1. | Yra galimybė pasirinkti skirtingas stalčių spalvas arba stalčių spalvinį žymėjimą.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
27.1.2. | Nerūdijančio plieno konstrukcija(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
27.1.3. | Maksimali leistina apkrova didesnė nei 50 kg(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
28. DALIS | STALIUKAS, INSTRUMENTINIS, MAYO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
28. | Staliukas, instrumentinis, Mayo
28.1. | Staliukas, instrumentinis, Mayo | 3 |  | vnt.
28.1.1. | Stalviršis rotuojamas 360 laipsnių(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
28.1.2. | Atlaikoma apkrova didesnė kaip 20 kg.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
29. DALIS | NEŠTUVAI- VEŽIMĖLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
29. | Neštuvai- vežimėlis
29.1. | Neštuvai- vežimėlis | 5 |  | vnt.
29.1.1. | Rėmas pagamintas iš anglies pluošto(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
29.1.2. | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
30. DALIS | APARATAS JUOSTŲ UŽLYDYMO, ROTACINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis ** | Siūloma reikšmė, ekonominio naudingumo balui nustatyti | Mato vienetas | Mato vieneto kaina be PVM, Eur* | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis
30. | Aparatas juostų užlydymo, rotacinis
30.1. | Aparatas juostų užlydymo, rotacinis | 4 |  | vnt.
30.1.1. | Nuolatinė siūlės parametrų (temperatūros, slėgio, greičio) stebėjimo funkcija(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
30.1.2. | Garantijos laikas ilgesnis kaip 24 mėn.(Taip/Ne) |  | (įrašoma TAIP arba NE)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
*Į Prekių įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos (Prekių transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke), Prekių garantinio remonto bei kitos, galinčios turėti įtakos Prekių kainai/įkainiams ar galinčios atsirasti vykdant šią Sutartį. Sudarydamas šią Sutartį, Pardavėjas įvertina visą maksimalią Prekių apimtį bei prisiima riziką dėl išlaidų dydžių svyravimo.
** Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus kiekio. Minimalus išperkamas kiekis nurodytas pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties sąlygų“ 2 priede.

## 4 priedas TS paramet
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINĖ ATITIKTIS
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus (netaikoma pirkimo dalims Nr. 12, 16, 24-26, 29) . |  |  | Pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės (pirkimo dalys Nr. 12, 16, 24-26, 29) turi būti sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje. |  |  | Pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekės yra sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS
1.1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas suaugusių, pageidautina ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai, tinkamas ilgesnei paciento priežiūrai. Portatyvus. | (tikslus aprašymas)
1.2 | Matmenys | Be priedų ne didesni nei 32 cm x 30 cm x 21cm. | (tikslus aprašymas)
1.3 | Svoris | Su baterija ne daugiau kaip 4,5 kg. | (tikslus aprašymas)
1.4 | Pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -18°C iki +49°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 15%-90%. 3. Atitinka RTCA DO-160G, MIL-STD 810G - pageidautina arba lygiaverčius standartus. | (tikslus aprašymas)
1.5 | Turi būti su integruota turbina | Būtina, nereikalauja suspausto dujų šaltinio. | (tikslus aprašymas)
1.6 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 5 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~90% ne ilgiau kaip 3 val. | (tikslus aprašymas)
1.7 | Duomenų saugojimas ir sąsaja | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.8 | Integruotas higieninis filtras | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.9 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos rėžimai: |  | (tikslus aprašymas)
1.9.1 | Invazinės ventiliacijos pasirenkami rėžimai | 1) SIMV 2) IPPV arba VCV 3) Rankinio įkvėpimo funkcija – rankiniu būdu. inicijuojamas ventiliatoriaus ciklas. | (tikslus aprašymas)
1.9.2 | Neinvazinės ventiliacijos rėžimai pasirinktinai | 1) CPAP 2) CPAP + PS - pageidautina. 3) AC - pageidautina. 4) BL - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
1.9.3 | Pagrindiniai parametrai: |  | (tikslus aprašymas)
1.9.3.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5– 40 k/min. | (tikslus aprašymas)
1.9.3.2 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 50 – 2000 ml | (tikslus aprašymas)
1.9.3.3 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | 1:2 fiksuotas arba reguliuojamas. | (tikslus aprašymas)
1.9.3.4 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos | Ne siauresnės nei 0 mbar iki 20 mbar. | (tikslus aprašymas)
1.9.3.5 | O2 koncentracijos nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 21 – 100 % | (tikslus aprašymas)
1.10 | Ekranas | Turi būti atvaizduojama ne mažiau nei šie parametrai: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis; 2. Įputimų dažnis (BPM); 3. Įpučiamas tūris (Tidal volume); 4. Maksimalus įputimo slėgis (PIP); 5. Liekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP). | (tikslus aprašymas)
1.11 | Komplektacija | 1. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, vidinė pakraunama baterija, higieninis filtras. 2. Jungtis išoriniam deguonies tiekimui prijungti. 3. Daugkartinis kontūras pacientui. 4. Pakrovėjas 220-230 V ir 12 V. 5. Krepšys/dėklas transportavimui. | (tikslus aprašymas)
1.12 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
2 | KONCENTRATORIUS DEGUONIES, KARINIS | 1. Nešiojamas, cilindro formos, skirtas koncentruoti aplinkos orą ir tiekti pacientui deguonį. 2. Naudojamas tiekti deguonį spontaniškai kvėpuojantiems pacientams, taip pat ventiliuojamiems. Spontaniškai kvėpuojantiems pacientams turi būti boliuso režimas, skirtas padidėjusiam deguonies poreikiui užtikrinti. 3. Deguonies tiekimas ne mažesnis nei 3 l/min. 4. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 30 min. (esant nenutrūkstamam 2l/min. srautui). 5. Deguonies koncentracija 93 % (±3 %). 6. Triukšmo lygis ne daugiau 59 dB. 7. Garsiniai aliarmo indikatoriai: akumuliatoriaus talpos, įrenginio gedimo, maža deguonies koncentracija. 8. Svoris ne didesnis kaip 6 kg su akumuliatoriumi. 9. Turi būti pritaikytas dirbti iš elektros tinklo (100-240 V), 24 V automobilinio maitinimo bei integruoto akumuliatoriaus. 10. Turi atitikti IEC 60601-1-12 arba lygiavertį standartą. 11. Apsaugos klasė ne prasčiau nei IP33. 12. Komplektacijoje turi būti: 12.1. Koncentratorius. 12.2. Kintamosios srovės maitinimo adapteris ir laidas. 12.3. 24 V nuolatinės srovės laidas. 12.4. Akumuliatorius, ne mažiau 1 vnt. 12.5. Nosies kaniulės, ne mažiau 2 vnt. 12.6. Atsarginis filtrų rinkinys, ne mažiau 1 vnt. 13. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
3 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS, NEŠIOJAMAS
3.1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas suaugusių, vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai. Portatyvus, kompaktiškas. Pacientų transportavimui. | (tikslus aprašymas)
3.2 | Svoris | Su baterija, be papildomų priedų ne daugiau nei 3,5 kg. | (tikslus aprašymas)
3.3 | Matmenys | Ne didesni nei: 18 cm x 18 cm x 6 cm. | (tikslus aprašymas)
3.4 | Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -10°C iki +49°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 20% - 90%. 3. Atitinka RTCA DO-160G, MIL-STD-810G - pageidautina arba lygiaverčius standartus. 4. Pageidautina atitikimas standartams, vibracijos ir smūgio apsauga IEC 60068-2-6, 60068-2-36 arba lygiaverčius. 5.Prietaiso apsaugos klasė ne mažiau kaip IP 20, su dėklu ne mažiau kaip IP66. | (tikslus aprašymas)
3.5 | Aparatas turi integruotą turbiną | Būtina, nereikia suspausto dujų šaltinio. | (tikslus aprašymas)
3.6 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 4 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~85% ne ilgiau kaip 4 val. | (tikslus aprašymas)
3.7 | Oro filtras | Būtina. Skirtas apsaugoti prietaisą nuo užteršimo. | (tikslus aprašymas)
3.8 | Pajungimas prie išorinio deguonies šaltinio | Būtina. | (tikslus aprašymas)
3.9 | Greitas reikiamo rėžimo pasirinkimas įjungus prietaisą | Pageidautina, kad įvedus paciento amžių ir ūgį aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus. | (tikslus aprašymas)
3.10 | Ventiliacijos pasirenkami rėžimai ne mažiau kaip šie: | 1. SIMV 2. IPPV arba VCV 3. CPAP- pageidautina. | (tikslus aprašymas)
3.11 | Pagrindiniai parametrai: |  | (tikslus aprašymas)
3.11.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 8-30 k/min. | (tikslus aprašymas)
3.11.2 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos | ne siauresnės už nurodytas: 200 - 800 ml. | (tikslus aprašymas)
3.11.3 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | 1:2 fiksuotas arba reguliuojamas. | (tikslus aprašymas)
3.11.4 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos. | ne siauresnės už nurodytas: 0 mbar iki 20 mbar. | (tikslus aprašymas)
3.11.5 | O2 koncentracijos nustatymo ribos | ne siauresnės už nurodytas 21-90 %. | (tikslus aprašymas)
3.12 | Vaizdiniai parodymai | Ne mažiau nei šie: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis; 2. Įputimų dažnis (BPM); 3. Įpučiamas tūris (Tidal volume); 4. Maksimalus įputimo slėgis (PIP); 5. Liekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP). | (tikslus aprašymas)
3.13 | Komplektacija | 1. Daugkartinis kontūras pacientui, jei gamintojo nenumatyta, tuomet ne mažiau kaip 30vnt vienkartinių kontūrų. 2. Pakrovėjas 220-230 V ir 12 V. 3. Krepšys/dėklas transportavimui. | (tikslus aprašymas)
3.14 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
4 | MONITORIUS, GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO
4.1 | Paskirtis | Skirtas naudoti paciento stebėjimui skyriuose. | (tikslus aprašymas)
4.2 | Ekranas | 1. Lietimui jautrus. 2. Ekrano įstrižainė, ne mažiau kaip 10 colių. 3. Vienu metu ekrane vaizduojama ne mažiau 8 kreivių. | (tikslus aprašymas)
4.3 | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje | Ne mažiau kaip 4 pozicijos. | (tikslus aprašymas)
4.4 | Monitoriaus šviesos indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius. 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius. 3. Baterijos krovimo indikatorius. | (tikslus aprašymas)
4.5 | Budėjimo režimas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
4.6 | Naktinis ekrano režimas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
4.7 | Duomenų atmintis | Ne mažiau kaip 100 valandų- būtina. Išsaugomi parametrai ne mažiau kaip šie: 1. Monitoravimo duomenų grafinis atvaizdavimas. 2. Monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametrų vaizdavimas- pageidautina. | (tikslus aprašymas)
4.8 | Integruotas akumuliatorius | 1. Ličio jonų arba lygiavertis; 2. Monitoriaus darbo nuo akumuliatoriaus laikas ne mažiau kaip 4val. | (tikslus aprašymas)
4.9 | Atitikimas standartams | Turi atitikti IEC 60601-1-2020 (arba lygiavertį) saugumo standartą- pageidautina. | (tikslus aprašymas)
4.10 | Multiparametrų modulio registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas. 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). 4. SpO2 5. Temperatūra. 6. Neinvazinis kraujospūdis. 7. Invazinis kraujospūdis. | (tikslus aprašymas)
4.11 | EKG derivacijų kanalai | Ne mažiau nei šie: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb | (tikslus aprašymas)
4.12 | EKG Atsistatymo laikas po defibriliacijos | Ne daugiau nei 10 sekundžių. | (tikslus aprašymas)
4.13 | Aritmijų aptikimas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
4.14 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis. | (tikslus aprašymas)
4.15 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonai | 1. Vaikams - ne siauriau 10 – 230 mmHg. 2. Suaugusiems - ne siauresnis kaip 10 – 290 mmHg. | (tikslus aprašymas)
4.16 | Temperatūros matavimo kanalai | Ne mažiau nei 2. | (tikslus aprašymas)
4.17 | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 0 - 50°C. | (tikslus aprašymas)
4.18 | Saturacijos (SpO2) matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 0 % - 100 % | (tikslus aprašymas)
4.19 | Saturacijos (SpO2) matavimo paklaida | Ne daugiau kaip ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) | (tikslus aprašymas)
4.20 | ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) | Ne siauresnis nei 25 – 300 k./min. | (tikslus aprašymas)
4.21 | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2. | (tikslus aprašymas)
4.22 | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose nei -50 – +360 mmHg | (tikslus aprašymas)
4.23 | Komplektacija | 1. EKG kabelis ne mažiau kaip 3 elektrodų, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, daugkartinio naudojimo, su jungiamąja žarnele: a) Standartinio dydžio manžetė, ne mažiau kaip 1 vnt; b) L dydžio manžetė, ne mažiau kaip 1 vnt; c) Manžetė dedama ant šlaunies, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Odos temperatūros matavimo daviklis suaugusiems, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo daugkartinio naudojimo jungties laidas ir vienkartinis daviklis, ne mažiau kaip 1 kompl. | (tikslus aprašymas)
4.24 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | (tikslus aprašymas)
5 | MONITORIUS, GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO
5.1 | Paskirtis | Kompaktiškas, skirtas naudoti pacientų transportavimui, pirmajai pagalbai. | (tikslus aprašymas)
5.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas, jautrus lietimui; 2. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 5 colių; 3. Raiška ne prastesnė nei 800 x 480; 4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 3; 5. Braižymui atsparus monitoriaus ekranas- pageidautina. 6. Skaitmeninė klaviatūra paciento informacijos įvedimui. 7. Turi būti galimybė nustatyti ekrano ryškumą (užtamsinti). | (tikslus aprašymas)
5.3 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Pakraunamas ličio jonų (arba lygiavertis) akumuliatorius; 2. Atlaiko ne trumpiau kaip 3 valandų darbą iš akumuliatoriaus; 3. Turi būti tvirtinimo stotelės monitoriaus pakrovimui arba įkrovimo kabelis. | (tikslus aprašymas)
5.4 | Monitoriaus šviesos indikatoriai | Ne mažiau nei šie: 1. Maitinimo indikatorius; 2. Aliarmų indikatorius; 3. Baterijos krovimo indikatorius. | (tikslus aprašymas)
5.5 | Monitoriaus konstrukcija | 1. Atsparumas smūgiams pagal EN 1789 arba lygiavertį standartą – atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; 2. Atsparumas išoriniams veiksniams ne blogesnis kaip IP32; 3. Integruota rankena transportavimui monitoriaus korpuse arba transportavimo stotelėje. | (tikslus aprašymas)
5.6 | Transportinio monitoriaus registruojami ne mažiau nei šie parametrai: | 1. EKG; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra; 7. Šalutinio srauto CO2 matavimas; | (tikslus aprašymas)
5.7 | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  | (tikslus aprašymas)
5.7.1 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 20-300 k/min | (tikslus aprašymas)
5.7.2 | ST segmento matavimas | Būtinas | (tikslus aprašymas)
5.7.3 | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | Ne mažiau kaip šios: 1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Prieširdžių virpėjimas; 7. Skilvelių virpėjimas; 8. Nereguliarus ritmas; 9. Priešlaikiniai susitraukimai; 10. Stimuliacijos aptikimas. | (tikslus aprašymas)
5.7.4 | EKG derivacijos | Vaizduojamos 12 derivacijų, būtina. | (tikslus aprašymas)
5.7.5 | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0-150 k/min. | (tikslus aprašymas)
5.8 | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo ribos, ne siauresnės kaip 30-100%. 2. SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu, ne daugiau ±2% SpO2 (diapazone 80% - 100%). 3. Pulso matavimo ribos, ne siauresnės kaip 30-300 k/min. | (tikslus aprašymas)
5.9 | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui | 1. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis arba lygiavertis. 2. Matavimo ribos- 20-250 mm Hg | (tikslus aprašymas)
5.10 | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauriau nei 0 – 45 °C, paklaida ± 0,1 °C | (tikslus aprašymas)
5.11 | Šalutinio srauto CO2 matavimo diapazonas | Ne mažiau 0 – 150 mmHg. | (tikslus aprašymas)
5.12 | Svoris | Ne daugiau kaip 1,5 kg su baterija. | (tikslus aprašymas)
5.13 | Atitinka standartus (arba lygiaverčius) | 1. EN1789; 2. IEC 60601-1; 3. MIL-STD-461- pageidautina. 4. MIL-STD-810G - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
5.14 | Komplektacija: | 1. Kabelis 3 elektrodų EKG, ne mažiau nei 1 vnt; 2. 10 elektrodų 12 kanalų EKG kabelis, ne mažiau nei 1 vnt; 2. Vienkartiniai EKG elektrodai, ne mažiau nei 1 vnt; 3. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu, ne mažiau nei 1 vnt; 4. Ne mažiau nei 2 vnt. skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžečių su jungiamąja žarnele prijungimui prie monitoriaus, skirtų suaugusiems, daugkartinio naudojimo. 5. Odos temperatūros matavimo daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui, ne mažiau nei 1 vnt; 6. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui, ne mažiau nei 1 vnt; 7. Šalutinio srauto CO2 matavimo daviklis (jeigu nėra integruotas). Kontūras ir jungtis prie kontūro jei nėra integruotas daviklis į monitorių ne mažiau nei 1 vnt; 8. CO2 šalutinio srauto monitoravimo linija intubuotam suaugusiajam pacientui, ne mažiau 10 vnt. jei daviklis integruotas į monitorių. | (tikslus aprašymas)
5.15 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėnesiai | (tikslus aprašymas)
6. | POMPA ŠVIRKŠTINĖ
6.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | Ne mažiau nei šie 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | (tikslus aprašymas)
6.2 | Korektiškai atpažįstami skirtingų gamintojų švirkštai | Būtina. | (tikslus aprašymas)
6.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos ne mažiau kaip | 0,01 – 1200 ml/val. | (tikslus aprašymas)
6.4 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau +- 3 % | (tikslus aprašymas)
6.5 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas | Įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis- pageidautina. | (tikslus aprašymas)
6.6 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą; 2. Vaisto koncentraciją. | (tikslus aprašymas)
6.7 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai | 1. Boliusas su tūrio nustatymu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. | (tikslus aprašymas)
6.8 | Vizualinis bei akustinis įspėjimas, nenutraukiantis infuzijos | 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik baigėsi; 3. Baterija beveik tuščia. | (tikslus aprašymas)
6.9 | Vizualinis bei akustinis aliarmas, nutraukiantis infuziją | 1. Švirkštas tuščias; 2. Infuzija baigta (tūris suleistas); 3. Baterija tuščia; 4. Neteisingai įstatytas švirkštas. | (tikslus aprašymas)
6.10 | Vaistų biblioteka | Ne mažiau kaip 1000 vaistų pavadinimų. | (tikslus aprašymas)
6.11 | Reakcija į sistemos užsikimšimą | Būtina. | (tikslus aprašymas)
6.12 | Būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 2 lygių: 1. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 2. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | (tikslus aprašymas)
6.13 | Ekranas | Rodomi ne mažiau nei šie parametrai: 1. Infuzijos greitis; 2. Infuzijos tūris; 3. Likęs tūris; 4. Akumuliatoriaus lygis. | (tikslus aprašymas)
6.14 | Valdymas | Lietimui jautriame ekrane arba mygtukais. | (tikslus aprašymas)
6.15 | Elektros maitinimo šaltiniai | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius. | (tikslus aprašymas)
6.16 | Prietaiso darbo laikas, maitinant iš naujo, pilnai pakrauto, akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 10 val., esant infuzijos greičiui ≥ 5 ml/val. | (tikslus aprašymas)
6.17 | Galimybė sujungti kelias švirkštines infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena/fiksatoriumi | Pageidautina. | (tikslus aprašymas)
6.18 | Svoris | Ne daugiau 2,6 kg. | (tikslus aprašymas)
6.19 | Matmenys | Ne didesni kaip 345 mm x 195 mm x 140 mm. | (tikslus aprašymas)
6.20 | Apsaugos lygiai | 1. Atspari defibriliacijai; 2. Atsparumas išoriniams veiksniams ne prastesnis kaip IPX2 klasės. | (tikslus aprašymas)
6.21 | Švirkštinės pompos laikiklis | Būtina. Tinkamas švirkštinės infuzinės pompos tvirtinimui prie horizontalaus ar vertikalaus stovo. | (tikslus aprašymas)
6.22 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn | (tikslus aprašymas)
7 | DEFIBRILIATORIUS
7.1 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, pagal paciento varžą. | (tikslus aprašymas)
7.2 | Bifazinio impulso energijos nustatymas | 1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2-200J. 2. Impulso energijos keitimo žingsnis ne didesnis kaip 50 J. | (tikslus aprašymas)
7.3 | Energijos perdavimo tikslumas | Ne daugiau kaip 10% pasirinktos vertės. | (tikslus aprašymas)
7.4 | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas. | (tikslus aprašymas)
7.5 | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Pasirinktinai (pasirenka vartotojas) valdymo elementų, įmontuotų defibriliacijos elektrodo rankenoje, arba prietaiso valdymo panelės pagalba. | (tikslus aprašymas)
7.6 | Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai | 1. Išoriniai daugkartinio naudojimo. 2. Išoriniai vienkartinio naudojimo. | (tikslus aprašymas)
7.7 | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė - ne ilgiau kaip 10s. | (tikslus aprašymas)
7.8 | Defibriliacijos iškrovų skaičius naudojant didžiausią galimą energiją. | Ne mažiau 200 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. | (tikslus aprašymas)
7.9 | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu suaugusiems ir vaikams (30:2, 15:2). | (tikslus aprašymas)
7.10 | Prietaiso testinė įranga | Testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą. | (tikslus aprašymas)
7.12 | Stimuliacija | Būtina. | (tikslus aprašymas)
7.13 | Stimuliacijos dažnis | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 150 imp./min. | (tikslus aprašymas)
7.14 | Stimuliavimo srovė | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 150 mA. | (tikslus aprašymas)
7.15 | Prietaiso ekranas | 1. Integruotas į prietaisą. 2. Spalvotas, su galimybe pritaikyti prie aplinkos apšvietimo, dieninis- naktinis. 3. Ne mažiau kaip 8 colių įstrižainės. | (tikslus aprašymas)
7.17 | Gyvybinių parametrų tendencijų monitoravimas ekrane | Ne mažiau 8 val. trukmės. 1. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija. 2. SpO2 3. Arterinis kraujo spaudimas. 4. CO2. 5. Širdies susitraukimų dažnis. 6. Kvėpavimo dažnis. | (tikslus aprašymas)
7.18 | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų. | (tikslus aprašymas)
7.19 | Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių. 2. Ritmo EKG. 3. Išmatuota ST segmento amplitudė. 4. Suvidurkinti QRS kompleksai. | (tikslus aprašymas)
7.20 | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 280 k/min. | (tikslus aprašymas)
7.21 | Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti | Analizuojami parametrai: 1) Ventiliavimo efektyvumo analizė; 2) Krūtinės paspaudimų dažnis; 3) Dirbtinių įpūtimų dažnis. | (tikslus aprašymas)
7.22 | Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai | 1. SpO2 modulis. 2. Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis. | (tikslus aprašymas)
7.23 | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 17 iki 250 mmHg. | (tikslus aprašymas)
7.24 | Automatinis AKS matavimas | Laiko intervalas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 60 min. | (tikslus aprašymas)
7.25 | Manžetės apsauga nuo viršslėgio | Automatinis oro išleidimas viršijus 300 mmHg. | (tikslus aprašymas)
7.26 | AKS parametrų rodymas ekrane | Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo. | (tikslus aprašymas)
7.27 | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį ar atminties kortelę. | (tikslus aprašymas)
7.28 | Spausdintuvas | Integruotas, ne mažiau 3 kanalų, rašantis ne mažiau kaip 25, 12,5 mm/s greičiais. | (tikslus aprašymas)
7.29 | Spausdinimo įjungimas | Ant prietaiso valdymo elementų, arba automatinis. | (tikslus aprašymas)
7.30 | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis | 100 mm ± 10 mm. | (tikslus aprašymas)
7.31 | Prietaiso komplektacija | 1. Daugkartiniai defibriliacijos elektrodai suaugusiems, ne mažiau 1 kompl. 2. Vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai suaugusiems ir vaikiški, ne mažiau kaip 2 kompl. 3. Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Akumuliatorius, ne mažiau kaip 1 vnt. 5. Akumuliatorių įkroviklis, ne mažiau kaip 1 vnt. 6. 12 derivacijų daugkartinio naudijumo EKG kabelis, ne mažiau kaip 1 vnt. 7. Pirštinis daugkartinis SpO2 daviklis, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. AKS manžečių komplektas, ne mažiau kaip 1 kompl. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės. 9. Krepšys prietaiso priedams susidėti, ne mažiau kaip 1 vnt. 10. CO2 monitoravimo daviklis, ne mažiau kaip 1 vnt. 11. Temperatūros daviklis, ne mažiau kaip 1vnt. - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
7.32 | Prietaiso atsparumas | 1. Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44; 2. Atsparumas smūgiams pagal EN 1789 arba lygiavertį standartą – atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; 3. Atitikimas standartui MIL-STD-810 pageidautina. | (tikslus aprašymas)
7.33 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių | (tikslus aprašymas)
8. | APARATAS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS, NEŠIOJAMAS
8.1 | Atliekami tyrimai | Ne mažiau kaip šie: 1. Smulkių organų tyrimai; 2. Abdominaliniai tyrimai; 3. Krūtinės ląstos ir plaučių tyrimai; 4. Raumenų- skeleto. 5. Paviršinių struktūrų. | 1. Smulkių organų tyrimai; 2. Abdominaliniai tyrimai; 3. Krūtinės ląstos ir plaučių tyrimai; 4. Raumenų- skeleto. 5. Paviršinių struktūrų.
8.2 | Sistemos architektūra | 1. Mobilus, aparatas su linijiniu ir konvekciniu keitikliais. 2. Veikiantis bevieliu ryšiu- pageidautina. 3. Linijinis ir konvekcinis daviklis integruoti į vieną prietaisą- pageidautina. 4. Aparatas turi jungtis su planšetiniu kompiuteriu per USB-C jungtį arba bevieliu ryšiu; 5. Pilnai pakrautas aparatas turi veikti ne trumpiau kaip 45 min. skenavimo rėžime; 6. Aparato svoris su keitikliais ne daugiau 1000 g. | 1. Mobilus, aparatas su linijiniu ir konvekciniu keitikliais. 2. Veikiantis bevieliu ryšiu. 3. Linijinis ir konvekcinis daviklis yra atskiri prietaisai, veikiantys su tuo pačiu planšetiniu kompiuteriu. 4. Aparatas jungiasi su planšetiniu kompiuteriu bevieliu ryšiu; 5. Pilnai pakrautas aparatas veikia 60 min. skenavimo rėžime; 6. Aparato svoris su keitikliais 929 g.
8.3 | Vaizdavimo režimai, ne mažiau kaip šie: | 1. Pilkosios skalės (B) režimas; 2. Spalvinis dopleris (CF); 3. Harmoninis vaizdavimas. | 1. Pilkosios skalės (B) režimas; 2. Spalvinis dopleris (CF); 3. Harmoninis vaizdavimas.
8.4 | Vaizdų saugojimas ir išsiuntimas | Būtina | yra vaizdų saugojimas ir išsiuntimas
8.5 | Linijinis keitiklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 7,5 iki 10 MHz; 2. Apžvalgos laukas 40mm ( ± 6mm); 3. Elementų skaičius ne mažiau 192. | 1. Darbinis dažnių diapazonas nuo 4 iki 13 MHz; 2. Apžvalgos laukas 38mm; 3. Elementų skaičius 192.
8.6 | Konvekcinis keitiklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,5 iki 5 MHz; 2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ne prastesnis kaip 60°-75° (±5°) arba išgaubimo ilgis 60 mm (±5mm). 3. Elementų skaičius ne mažiau 128. | 1. Darbinis dažnių diapazonas nuo 2 iki 6 MHz; 2. Maksimalus apžiūros lauko kampas 73° 3. Elementų skaičius 192.
8.7 | Apsaugos klasė | Daviklio apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44- pageidautina. | Daviklio apsaugos klasė IP67
8.8 | Planšetinis kompiuteris | 1. Ekranas 7-10,5 colių įstrižainės, apsaugotas nuo braižymosi. 2. Darbinė atmintis RAM- ne mažiau kaip 8 GB. 3. Vidinė prietaiso atmintis ne mažesnė kaip 128 GB. 4. Operacinė sistema užtikrinanti prietaiso pilną veikimą. 5. Turi būti įdiegta programinė įranga tinkanti darbui su siūlomu ultragarso prietaisu. 6. Turi būti galimybė vaizdų siuntimui arba perkėlimui į kitus prietaisus. 7. Turi dirbti nuo vidinio pakraunamo akumuliatoriaus. | 1. Ekranas 8,7 colių įstrižainės, apsaugotas nuo braižymosi apsaugine plėvele. 2. Darbinė atmintis RAM 8 GB. 3. Vidinė prietaiso atmintis 128 GB. 4. Operacinė sistema užtikrinanti prietaiso pilną veikimą. 5. Įdiegta programinė įranga tinkanti darbui su siūlomu ultragarso prietaisu. 6. Yra galimybė vaizdų siuntimui ir perkėlimui į kitus prietaisus. 7. Dirba nuo vidinio pakraunamo akumuliatoriaus.
8.9 | Komplektacija | 1. Konvekcinis ir linijinis davikliai (gali būti integruoti viename prietaise), ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Įkrovimo įtaisas davikliui, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Planšetinis kompiuteris su krovikliu. 5. Apsauginis dėklas planšetinio kompiuterio korpusui apsaugoti naudojimo metu. 6. Dėklas ar krepšys ultragarso prietaisui ir palnšetei sudėti. | 1. Konvekcinis daviklis 1 vnt., linijinis daviklis 1 vnt 3. Įkrovimo įtaisas davikliams 2 vnt. 4. Planšetinis kompiuteris su krovikliu 1 vnt 5. Apsauginis dėklas planšetinio kompiuterio korpusui apsaugoti naudojimo metu. 6. Dėklas ar krepšys ultragarso prietaisui ir palnšetei sudėti.
8.10 | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. | 36 mėn.
9 | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, DUBENS | Komplektą turi sudaryti, ne mažiau kaip: 1. Jungiamųjų strypų fiksatorius (Delta mova), 2 vnt. 2. Varžtų spaustukas, ne mažiau 5 skylių,1 vnt. 3. Jungiamasis strypas, 8 mm x 250 mm (± 1 mm), 1 vnt. 4. Jungiamasis strypas, 11 mm x 400 mm (± 1 mm), 1 vnt. 5. Varžtas, Ø5 mm, 180 x 500 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt. 6. Varžtas, Ø3/5 mm, 120 x120 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt. 7. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, taip pat Delta movos veržlių suveržimui, 1 vnt. 8. Skalpelis, Nr.10, 1 vnt. 9. Spaustukas hemostatinis Mosquito, 1 vnt. 10. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui 1 vnt. 11. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
10 | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, GALŪNIŲ | Komplektą turi sudaryti, ne mažiau kaip: 1. Jungiamųjų strypų fiksatorius (Delta mova), 6 vnt. 2. Jungiamasis strypas, 11 mm x 400 mm (± 1 mm), 3 vnt. 3. Varžtas, Ø5 mm, 180 x 500 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt. 4. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, taip pat Delta movos veržlių suveržimui, 1 vnt. 5. Skalpelis, Nr.10, 1 vnt. 6. Spaustukas hemostatinis Mosquito, 1 vnt. 7. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui, 1 vnt. 8. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
11 | LARINGOSKOPAS VIDEO
11.1 | Paskirtis | Prietaisas skirtas atlikti netiesioginio vaizdo intubaciją. Daugkartinio naudojimo, su keičiamomis daugkartinėmis mentelėmis. | (tikslus aprašymas)
11.2 | Ekranas | 1. Tipas LCD, TFT arba lygiavertis, spalvotas. 2. Skersmuo ne mažesnis kaip 2,4 colio. 3. Pasilenkiantis aukštyn- žemyn ne mažiau kaip 40° kampu. 4. Pasisukantis į šonus ne mažiau kaip 180° kampu. | (tikslus aprašymas)
11.3 | Apšvietimas | LED arba lygiavertis. | (tikslus aprašymas)
11.4 | Kamera | Ne mažiau kaip 2 Mpix raiškos. | (tikslus aprašymas)
11.5 | Maitinimas | 1. Baterija ar įkraunamas akumuliatorius. 2. Ne mažiau kaip 200 min veikimas su naujais elementais ar pilnai įkrautu akumuliatoriumi. | (tikslus aprašymas)
11.6 | Galimybė įrašyti vaizdus į prietaiso atmintį | Pageidautina. | (tikslus aprašymas)
11.7 | Komplektacija | 1. Baterijos ar akumuliatorius su krovikliu (gali būti integruotas prietaise) ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Antgalis Macintosh tipo Nr.4, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Antgalis Macintosh tipo Nr.3, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Antgalis Macintosh tipo Nr.2, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 5. Antgalis Macintosh tipo Nr.1, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 6. Dėklas prietaisui ir mentelėms sudėti, ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
12 | STALAS OPERACINIS, NEŠIOJAMAS
12.1 | Paskirtis | 1. Mobilus, lengvos konstrukcijos, išrenkamas ir surenkamas be papildomų įrankių, išardomas transportavimui, skirtas naudoti lauko sąlygomis, operacijoms ar chirurginėms manipuliacijoms atlikti. 2. Rėmas turi būti tinkamas ant jo lengvai pritvirtinti ir nuimti TALON II tipo ar lygiaverčius neštuvus. 3. Visi priedai tvirtinami prie stalo rėmo, ne prie neštuvų. | (tikslus aprašymas)
12.2 | Rėmas | 1. Pagamintas iš aliuminio, anglies ar stiklo pluošto, nerūdijančio plieno ar kito korozijai atsparaus tvirto metalo. 2. Su pagrindą apsaugančiomis reguliuojamo aukščio atramomis. 3. Turi būti galimybė kiekvieną atramą reguliuoti atskirai. | (tikslus aprašymas)
12.4 | Lentynos | Prie stalo turi būti tvirtinamos ne mažiau kaip dvi tvirto audinio lentynos: 1. Viršutinė, sulankstoma lentyna, skirta per neštuvus pratekėjusių skysčių surinkimui; 2. Apatinė sulankstoma lentyna skirta priemonėms sudėti. | (tikslus aprašymas)
12.5 | Komplektacijoje turi būti | 1. Dėžė ar dėžių sistema stalui ir visiems stalo priedams sudėti ir transportuoti, arba tvirto audinio krepšiai su įdėklais stalui sudėti. 2. Mayo tipo padėklas, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Laikikliai rankoms minkšti, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Stovas- laikiklis lašinėms infuzijoms, ne mažiau kaip 2 vnt. 5. Priedų laikikliai su spaustukais, ne mažiau kaip 2 vnt. 6. Šviestuvas tvirtinamas prie bėgelių, 2 vnt.- pageidautina 7. Padėklai tvirtinami prie stalo rėmo ne mažiau kaip 2 vnt. 8. Balnakilpės kojoms pakelti 2 vnt.- pageidautina | (tikslus aprašymas)
12.6 | Matmenys | 1. Platformos aukštis nuo žemės iki operacinio paviršiaus ne mažesnis kaip 85 cm, arba reguliuojamas. 2. Surinkto stalo matmenys turi būti tinkami saugiai fiksuoti ant jo neštuvus. 3. Sudėto stalo matmenys: 125 x 80 x 30 cm. Svoris su priedais ne daugiau kaip 60 kg. | (tikslus aprašymas)
12.7 | Atlaikoma pakrova | Ne mažiau kaip 160 kg. | (tikslus aprašymas)
12.8 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
13 | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ
13.1 | Veikimo principas | Turi veikti naudojant standartines prailgintas infuzines linijas, jas apvyniojant ant prietaiso integruotos šildančiosios dalies. | (tikslus aprašymas)
13.2 | Temperatūros reguliavimas | Ne siauresnėse ribose nei 39°C iki 40°C. | (tikslus aprašymas)
13.3 | Valdymas | 1. Temperatūros nustatymo (padidinimo/ pamažinimo) jungikliai. 2. Prietaiso paleidimo bei sustabdymo jungikliai. | (tikslus aprašymas)
13.4 | Aliarmų sistema | Ne mažiau nei šie: 1. Per aukštos temperatūros; 2. Per žemos temperatūros. | (tikslus aprašymas)
13.5 | Atvaizduojamos funkcijos | 1. Esama temperatūra; 2. Vartotojo nustatyta temperatūra. | (tikslus aprašymas)
13.6 | Darbo laikas | Turi būti galimybė prietaisui veikti nepertraukiamai. | (tikslus aprašymas)
13.7 | Apsaugos klasė | Ne prasčiau nei IPX3 | (tikslus aprašymas)
13.8 | Montavimas | Turi būti laikiklis prietaiso montavimui ant lašinės stovo. | (tikslus aprašymas)
13.9 | Maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60 Hz | (tikslus aprašymas)
13.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
14 | PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA
14.1 | Paskirtis | Paciento šildymas, pučiant šiltą orą per žarną į specialų apklotą. | (tikslus aprašymas)
14.2 | Įrenginio konstrukcija | 1. Montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio ar stovo. Su krepšiu, skirtu įrenginio priedams sudėti; 2. Ne mažiau kaip 1 vežimėlio/ stovo ratas turi turėti stabdį. 3. Turi būti nuimamas nuo vežimėlio/ stovo su pernešimo rankena. 4. Šildytuvo svoris ne daugiau kaip 8 kg. 5. Žarnos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm. 6. Šildytuvo korpusas turi būti su žarnos antgalio laikikliu, arba pati žarna turi turėti laikiklį sujungimui su prietaisu. | (tikslus aprašymas)
14.3 | Įrenginio valdymas ir kontrolės blokas | 1. Temperatūros savikontrolės sistema. 2. Su ekranu ar su vaizdine panele, kuriame rodomas temperatūros rėžimas ir pavojaus pranešimai. 3. Garsinė ir vaizdinė pavojaus sistema, veikianti įrenginio darbo sutrikimo atveju. 4. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 56 ºC. 5. Su temperatūriniu davikliu pučiamam orui kontroliuoti ir reguliuoti. 6. Matuojamos temperatūros paklaida žarnos pabaigoje ne didesnė kaip 2,5 ºC. 7. Turi būti įjungimo/išjungimo mygtukas. | (tikslus aprašymas)
14.4 | Temperatūriniai darbo režimai | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras; 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. | (tikslus aprašymas)
14.5 | Temperatūros reguliavimas ne siauresnėse ribose | 38-43°C | (tikslus aprašymas)
14.6 | Oro srautas | Fiksuotas, pageidautina reguliuojamas. | (tikslus aprašymas)
14.7 | Oro filtravimo sistema | 1. HEPA ar lygiavertis filtras 3. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau kaip 1000 val. | (tikslus aprašymas)
14.8 | Komplektacija | 1. Vežimėlis ar stovas prietaisui. 2. Ne mažiau kaip 50 vnt. viso kūno vienkartinių, suaugusiojo antklodžių, tinkančių siulomam prietaisui. | (tikslus aprašymas)
14.9 | Maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% , 50/60 Hz | (tikslus aprašymas)
14.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
15 | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ, KRAUJO, STACIONARUS
15.1 | Paskirtis | Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui | (tikslus aprašymas)
15.2 | Kompaktiškas, stacionarus, pastatomas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
15.3 | Vienos kameros, be papildomų lentynų ar stalčių | Pageidautina. | (tikslus aprašymas)
15.4 | Kameros talpa | 30 ltr (± 2 ltr). | (tikslus aprašymas)
15.5 | Matmenys | 1. Kameros vidiniai matmenys: 315 mm (±20mm) x 260mm (±20mm) x 390 mm (±20mm). 2. Išoriniai prietaiso matmenys: 350mm ± (30mm) x 400mm ± (30mm) x 620 mm ± (60mm). | (tikslus aprašymas)
15.6 | Temperatūros reguliavimo ribos | ne siauresnės kaip nuo +25° iki +42°C | (tikslus aprašymas)
15.7 | Temperatūros keitimo žingsnis | Ne platesnis kaip 1°C | (tikslus aprašymas)
15.8 | Durelės | Permatomos, atsidaro vertikaliai į viršų- pageidautina. | (tikslus aprašymas)
15.9 | Valdymo pultas | 1. Turi būti integruotas šildytuvo korpuse. 2. Temperatūros reikšmės atvaizduojamos ekrane. 3. Su temperatūros reguliavimo mygtukais. 4. Su prietaiso įjungimo išjungimo mygtuku. | (tikslus aprašymas)
15.10 | Elektroninė kaitinimo sistemos kontrolė | Būtina. | (tikslus aprašymas)
15.11 | Aliarmų sistema vizualinė ar garsinė | 1. Praneša apie atidarytas dureles. 2. Per aukša/per žema kameroje esanti temperatūra. | (tikslus aprašymas)
15.12 | Maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% , 50/60 Hz | (tikslus aprašymas)
15.13 | Prietaiso kaitinimo galia | Ne mažiau kaip 400W | (tikslus aprašymas)
15.14 | Prietaiso svoris | Ne daugiau kaip 25 kg. | (tikslus aprašymas)
15.15 | Darbinės aplinkos sąlygos | Temperatūra diapazone ne mažesniame kaip 18-25 °C. Drėgmė ne mažesniame diapazone kaip 30-70%. | (tikslus aprašymas)
15.16 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
16 | ČIUŽINYS OPERACINIAM STALUI, ŠILDOMAS
16.1 | Paskirtis | Skirtas šildyti, apsaugoti nuo hipotermijos pacientą medicininių manipuliacijų metu. Su valdymo pultu. | (tikslus aprašymas)
16.2 | Matmenys | Čiužinio ilgis 190 cm ± (10cm), plotis 65 ± (15cm). | (tikslus aprašymas)
16.3 | Valdymo bloko savybės | 1. Įjungimas/ išjungimas. 2. Turi būti galimybė nustatyti temperatūrą. 3. Temperatūros nustatymo ribos ne siauresnės kaip 33-38°C (ne mažesniu kaip 1°C žingsniu). 4. Apsauga nuo per didelės temperatūros. | (tikslus aprašymas)
16.4 | Vaizdiniai signalais ar valdymo bloko ekrane atvaizduojamos funkcijos. | 1. Prietaiso veikimas (įjungta/išjungta). 2. Nustatyta temperatūra. 3. Esama kilimėlio temperatūra. 4. Per didelės temperatūros įspėjimas. | (tikslus aprašymas)
16.5 | Maitinimas | Iš 230 V±10%, 50/60Hz elektros tinklo. Veikimas nuo vidinio akumuliatoriaus- pageidautina. | (tikslus aprašymas)
16.6 | Komplektacija | 1. Nuo drėgmės apsaugantis apvalkalas čiužiniui (jei jis nėra apsaugotas nuo drėgmės be jo). 2. Maitinimo laidas. | (tikslus aprašymas)
16.7 | Garantija | Garantija ne mažiau 24 mėnesiai | (tikslus aprašymas)
17 | ŠVIESTUVAS ANT GALVOS, OPERACINIS, LED
17.1 | Paskirtis | Medicininės paskirties šviestuvas dedamas ant galvos, skirtas naudoti atliekant medicinines manipuliacijas, chirurgines operacijas. | (tikslus aprašymas)
17.2 | Galvos lankelis | Reguliuojamas laikiklis iš plastiko su vidiniu paminkštinimu, arba iš elastinės medžiagos. | (tikslus aprašymas)
17.3 | Šviestuvo šviesos spindulys | 1. Fokusuojamas. 2. Apšvietimo plotas 20 cm atstume reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 60 mm iki 110 mm diametro, arba 42 cm atstume reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 40 mm iki 75 mm diametro. | (tikslus aprašymas)
17.4 | Šviesos šaltinis | 1. LED arba lygiavertis. 2. Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 22000 liuksų esant didesniam kaip 18 cm. atstumui. 3. Šviesos spalva 4200-6000K intervale. | (tikslus aprašymas)
17.5 | Maitinimas | Turi veikti nuo pakraunamo akumuliatoriaus. Akumuliatoriaus talpa integruota į galvos laikiklį ar patį šviestuvą. Siūlant prietaisą kartu turi būti sukomplektuotas ir jo kroviklis ir akumuliatorius. | (tikslus aprašymas)
17.6 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
18 | KAPNOMETRAS, NEŠIOJAMASIS
18.1 | Prietaiso konstrukciniai ypatumai | Nešiojamas, dydis ne didesnis nei 6 cm x 6 cm x 6 cm. Svoris ne daugiau nei 100 g. Sujungiamas su kvėpavimo palaikymo priemonėmis per suaugusiojo ir vaiko dydžio adapterį. | (tikslus aprašymas)
18.2 | Matuojami parametrai | CO2 nuo 0 iki 99 mmHg, kvėpavimo dažnį nuo 3 iki 150 kartų/min. | (tikslus aprašymas)
18.3 | Parengimas darbui | Matavimo rezultatus pateikia ne vėliau kaip po 15 sekundžių po įjungimo. | (tikslus aprašymas)
18.4 | Duomenų pateikimas | Rezultatai rodomi ekrane, turi būti matomi tamsioje ir šviesioje aplinkoje. Rodoma: 1. EtCO2 (mmHg); 2. Kvėpavimo dažnis (k./min.); 3. Realaus laiko EtCO2 kapnograma. | (tikslus aprašymas)
18.5 | Įspėjamieji signalai | Garso ir vaizdo signalai: be adapterio, užsikimšęs adapteris, nekvėpuoja (apnėja), išsekusios baterijos. Reguliuojamas aukšto ir žemo lygio EtCO2 aliarmas. | (tikslus aprašymas)
18.6 | Veikimo aplinka | Pritaikytas veikti temperatūroje ne siauresnėse ribose kaip nuo 5° C iki +40° C, oro drėgnumas ne siauresnėse ribose nei 30-75 proc. | (tikslus aprašymas)
18.7 | Maitinimas | Baterijos, kurių darbo laikas ne mažiau 6 val. | (tikslus aprašymas)
18.8 | Komplektacija | 1. Kapnometrui pritaikytas dėklas skirtas transportavimui ir saugojimui. 2. Adapteris suaugusiajam/vaikui, ne mažiau 20 vnt. | (tikslus aprašymas)
18.9 | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
19 | STERILIZATORIUS MAŽASIS SU TRANSPORTAVIMO DĖŽE
19.1 | Sterilizatoriaus tipas | Garinis, frakcionuoto vakuumo B klasės, atitinkantis EN13060 (arba lygiavertį). Pastatomas, nereikalaujantis prijungimo prie vandens tiekimo ir kanalizacijos. Vanduo pilstomas. | (tikslus aprašymas)
19.2 | Sterilizatoriaus kameros darbinė talpa | 23 L (+/-2 L). | (tikslus aprašymas)
19.3 | Sterilizatoriaus kamera | Nerūdijančio plieno. | (tikslus aprašymas)
19.4 | Sterilizatoriaus matmenys | Aukštis ne daugiau nei 500 mm, plotis ne daugiau nei 550 mm, gylis ne daugiau nei 750 mm. | (tikslus aprašymas)
19.5 | Durys | Vienerios, termoizoliuotos, turinčios automatinį užraktą. | (tikslus aprašymas)
19.6 | Ne mažiau kaip 5 sterilizavimo programos, skirtos įpakuotų ir neįpakuotų kietų, akytų ir daiktų su ertmėmis ir kanalais kroviniams (įkrovoms) sterilizuoti, įskaitant vieną programą mišriems kroviniams sterilizuoti. | Būtina, 121ºC ir 134ºC temperatūrose. | (tikslus aprašymas)
19.7 | Ne mažiau kaip 2 testavimo programos | Bowie&Dick, Vakuumo testas. | (tikslus aprašymas)
19.8 | Maitinimas | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% ,50/60Hz | (tikslus aprašymas)
19.9 | Maksimalus sterilizatoriaus naudojamas elektros galingumas | Ne daugiau nei 2,9 kW. | (tikslus aprašymas)
19.10 | Sterilizatoriaus valdymas | Lietimui jautrus ekranas arba membraniniai mygtukai. | (tikslus aprašymas)
19.11 | Sterilizacijos proceso informacija turi būti pavaizduota LED/LCD ekrane | Būtina. | (tikslus aprašymas)
19.12 | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba | Pageidautina. | (tikslus aprašymas)
19.13 | Krovimo galimybės | 1. Turi būti galima pakrauti ne mažiau kaip 5 kg instrumentų arba ne mažiau kaip 1 kg tekstilės. 2. Turi būti galimybė įdėti ne mažiau kaip 5 instrumentų padėklus. | (tikslus aprašymas)
19.14 | Komplektacija | 1. Kartu su sterilizatoriumi turi būti pateikiami ne mažiau kaip 3 instrumentų padėklai. 2. Apsauginė dėžė prietaisui. | (tikslus aprašymas)
19.15 | Išplėtimo galimybės | Prie sterilizatoriaus turi būti gamintojo numatyta: 1. Galimybė išsaugoti ciklų ataskaitas atminties kortelėje arba vidinėje prietaiso atmintyje. | (tikslus aprašymas)
19.16 | Vidinė atmintis | Sterilizatorius be jokių papildomų priedų turi išsaugoti informaciją apie ne mažiau kaip 30 paskutinių ciklų vidinėje prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje. | (tikslus aprašymas)
19.17 | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių | Pageidautina. | (tikslus aprašymas)
19.18 | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane | Pageidautina. | (tikslus aprašymas)
19.19 | Atitikimas | Turi atitikti EN 13060 ar lygiavertį standartą. | (tikslus aprašymas)
19.20 | Dėžė | 1. Skirta prietaiso apsaugojimui transportavimo metu. 2. Vidiniai įdėklai ar diržai prietaiso fiksavimui. 3. Ne mažiau kaip 2 rankenos. 4. Pagaminta iš tvirto plastiko ar aliuminio. 5. Dangtis sandarus, su tarpinėmis, su ne mažiau kaip 4 sklasčiais. 6. Dėžės spalva tamsi. 7. Dėžės apsaugos klasė ne prastesnė kaip IP43 | (tikslus aprašymas)
19.21 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
20 | STERILIZATORIUS DIDYSIS
20.1 | Sterilizatoriaus tipas: | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius, talpa ne mažiau 1 sterilizacijos modulio (STU) (300mm x 300mm x 600mm). | (tikslus aprašymas)
20.2 | Prietaisas pritaikytas darbui be bendrojo vandentiekio ar atskiro individualaus gręžinio vandens t.y. be įprastų geriamojo vandens slėgių - lauko sąlygomis. | Būtina | (tikslus aprašymas)
20.3 | Kamera | Nerūdijančio plieno, pageidautina- keturkampė. | (tikslus aprašymas)
20.4 | Durys | Vienerios rankinių būdu valdomos vertikaliai slankiojančios durys. | (tikslus aprašymas)
20.5 | Valdymo panelė lietimui jautri, arba valdymui naudojami membraniniai mygtukai. | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.6 | Išorės panelės pagamintos iš 304 plieno markės arba geresnio. | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.7 | Įmontuotas įrenginys vandens kokybei kontroliuoti | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.8 | Garas iš įmontuoto elektros garo generatoriaus | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.9 | Garo generatoriaus kaitinimo elementai neturi tiesiogiai kontaktuoti su vandeniu | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.10 | Įmontuotas vakuuminis siurblys | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.11 | Elektros maitinimas Trifazis 400V ± 10% | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.12 | Bendras įrenginio galingumas ne daugiau kaip 6kW | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.13 | Sterilizatorius valdomas įmontuotu mikroprocesoriumi su automatine sterilizacijos proceso parametrų kontrolės sistema | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.14 | Vandens suvartojimas standartiniam ciklui įpakuotiems gaminiams sterilizuoti 134°C | Ne daugiau 60 litrų. | (tikslus aprašymas)
20.15 | Valyto vandens poreikis garo gamybai ciklui | Ne daugiau kaip 3 litrai. | (tikslus aprašymas)
20.16 | Elektros energijos suvartojimas su standartine įkrova | Ne daugiau 1,75 kWh. | (tikslus aprašymas)
20.17 | Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime | Ne daugiau 0,8 kWh. | (tikslus aprašymas)
20.18 | Galimybė pajungti prietaisą prie paprasto šalto vandens šaltinio, kurio slėgis nuo 0 iki 0.1 BAR. | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.19 | Slėgio ir temperatūros davikliai | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.20 | USB jungtis ciklo dokumentavimui | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.21 | Spausdintuvas ciklo dokumentavimui | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.22 | Instaliuotos šios standartinės sterilizacijos ir patikros programos | 1. Frakcionuoto vakuumo įpakuotų daiktų sterilizacija 134°C temperatūroje pagal LST 285:2006 + A2:2009. 2. Frakcionuoto vakuumo įpakuotų karščiui jautrių daiktų, gumos ir plastiko sterilizacija 121°C temperatūroje pagal LST 285:2006 + A2:2009. 3. 134°C temperatūros gravitacinis ciklas. 4. Prionų sterilizacijos programa. 5. Automatinis kameros sandarumo testas. 6. Bowie-Dick testo programa. | (tikslus aprašymas)
20.23 | Maksimali įkrova procesui | Ne mažiau 15 kg instrumentų arba 7,5kg tekstilės į 1 sterilizacijos modulį. | (tikslus aprašymas)
20.24 | Supakuotų 8 kg., instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134°C su oro pašalinimu ir džiovinimu | Pageidautina ne daugiau kaip 35 min. | (tikslus aprašymas)
20.25 | Rankinis avarinis išjungimas ir durų sandarumo kontrolė prieš ciklą ir ciklo metu | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.26 | Apsauginis slėgio sumažinimo vožtuvas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
20.27 | Komplektacija | 1. Pakrovimo rėmas trijų lentynų, ne mažiau kaip 1 vnt; 2. Lentynos, ne mažiau kaip 3 vnt. 3. Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Nuimama rankena arba atspari karščiui pirštinė padėklams išimti ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
20.28 | Atitikimas standartui EN285 arba lygiaverčiam standartui | Būtina | (tikslus aprašymas)
20.29 | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
21 | STOVAS, INFUZIJŲ
21.1 | Pagamintas | Nerūdijančio plieno, ar plieno padengto atsparia korozijai danga. Atsparus dezinfekcijai. | (tikslus aprašymas)
21.2 | Pagrindas | Su ne mažiau kaip 4 manevringais ratukais, ne mažiau kaip vienas turi būti antistatinis. Ratukai dengti guma - pageidautina. Besisukantys apie savo ašį 360°, mažiausiai 1 iš jų – su stabdžiais (fiksuojami). | (tikslus aprašymas)
21.3 | Kabliai | Su ne mažiau kaip 4 kabliais infuziniam skysčiui pakabinti. Maksimalus svoris vienam kabliui ne mažiau 1,5 kg. | (tikslus aprašymas)
21.4 | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 150- 200 cm. | (tikslus aprašymas)
21.5 | Maksimalus leidžiamas svoris | Maksimalus leidžiamas svoris ne mažiau kaip 6 kg. | (tikslus aprašymas)
21.6 | Komplektacija | 1. Metalinis laikiklis-strypas 1 vnt., skirtas dviems medicinos prietaisams (pvz., infuzinių pompoms) tvirtinti. 2. Padėklas fiksuojamas prie vamzdžio 25 ± 5 cm x 21 ± 5cm. | (tikslus aprašymas)
21.7 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
22 | ELEKTROKOAGULIATORIUS
21.1 | Paskirtis | Chirurginėms procedūroms atlikti. | (tikslus aprašymas)
22.2 | Monopolinis pjovimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Grynasis pjovimas be koaguliacijos efekto, ne mažiau 100%, galia šiuo režimu ne mažiau 300 W, 300 Ω; 1.2 Mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu, ne mažiau 50%, galia šiuo režimu ne mažiau 200 W, 300 Ω; 1.3 Pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu, ne mažiau 25%, galia ne mažiau 200 W, 300 Ω; 2. Pjovimo režimų aktyvavimas - elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą. | (tikslus aprašymas)
22.3 | Monopolinis koaguliavimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.2 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.3 Delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 100 Ω. 2. Koaguliavimo režimų aktyvavimas- elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą. | (tikslus aprašymas)
22.4 | Bipolinė rezekcija | Režimai, ne mažiau nei šie: 1. Pjovimo režimas Galia ne mažiau 200 W, 500 Ω 2. Koaguliavimo režimas Galia ne mažiau 175 W, 100 Ω 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą. | (tikslus aprašymas)
22.5 | Bipolinis rėžimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Maža galia 1-15 W, 100 Ω (±5%) 1.2 Vidutinė galia 16-40 W, 100 Ω (±5%) 1.3 Didelė galia 45-95 W, 100 Ω (±5%) 2. Dinaminė galios kontrolė 3. Bipolinio rėžimo aktyvavimas- automatinis arba kojine pamina. | (tikslus aprašymas)
22.6 | Bipolinis audinių sulydymas | 1. Pageidautina automatinis. 2. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu- pageidautina. 3. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai- pageidautina 4. Maksimalus galingumas/varža- galia ne mažiau 350 W, 20 Ω 5. Sulydymo režimo aktyvinimas - sulydymas rankena arba kojine pamina. 6. Galingumo kontrolė- automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą. | (tikslus aprašymas)
22.7 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema ar paciento kontrolės sistema | 1. Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema- būtina. 2. Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos dažnis- ne siauresnis kaip 64-76 kHz 3. Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas ne siauresnėse ribose- nuo 0 iki 150 Ω 4. Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos srovės stipris- < 100 µA RMS (±5%) | (tikslus aprašymas)
22.8 | Išėjimai | 1. Monopolinis, ne mažiau kaip 2 vnt. 2. Bipolinis, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Bipoliniai audinių sulydymui, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Neutralaus elektrodo, ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
22.9 | Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
22.10 | Ekranas | Ne mažiau 5 colių liečiamas ekranas, arba funkcijos nustatomos jungikliais. | (tikslus aprašymas)
22.11 | Matmenys | 180 x (±20mm) 360 x (±70mm) 460 mm (±40mm). | (tikslus aprašymas)
22.12 | Svoris | Ne daugiau 13 kg | (tikslus aprašymas)
22.13 | Elektrokoagulikatoriaus priedai | 1. Nelimpantis bipolinis pincetas, tiesus 20-22 (±0,5) cm ilgio su 2 (±0,3) mm darbiniais galiukais. Pinceto jungtis tinkanti prietaisui, ne mažiau kaip 3 vnt. 2. Bipolinis kabelis suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis, ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo, vienkartinių neutralių elektrodų pajungimo kabelis, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Neutralūs elektrodai 2 zonų, ne mažiau kaip 100 vnt. 5. Monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 6. Monopoliarinės rankenos vienkartiniai peiliukai 5 (±0,5) cm ilgio, ne mažiau kaip 100 vnt. 7. Bipolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. Monopolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
22.14 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
23 | KRAUJO MAIŠYTUVAS- SVARSTYKLĖS
23.1 | Paskirtis | 1. Kraujo maišymas ir svėrimas kraujo ėmimo iš donoro metu. 2. Kraujo maišų PVC vamzdelių sandarinimas (būtinas su svarstyklėmis-maišytuvu techniškai suderintas vamzdelių užlydymo įrankis). 3. Įranga skirta darbui mobiliajame punkte. 4. Duomenų išsaugojimo galimybė. | (tikslus aprašymas)
23.2 | Įrangos techninės charakteristikos | 1. Automatinis kraujo maišymas. 2. Automatinis kraujo svėrimas, tėkmės greičio sekimas bei kraujo ėmimo sustabdymas surinkus nurodytą kiekį. 3. Svorio matavimo paklaida – ne daugiau kaip 1,5 proc. arba 5 g. 4. Automatinis kraujo ėmimo vamzdelio spaustukas su integruotu vamzdelio buvimo/nebuvimo sensoriumi. 5. Įranga universali, tinkama įvairių gamintojų kraujo maišeliams. | (tikslus aprašymas)
23.3 | Mobilus vamzdelių užlydymo įrankis | 1. Sandarina skirtingo skersmens (išorinis diametras – ne mažesnėse ribose kaip nuo 3,0 mm iki 4,6 mm) ir skirtingų sienelių storio PVC vamzdelius. 2. Sandarinimo trukmė – ne daugiau kaip 5s. 3. Sandarinimų skaičius su pilnai įkrautu akumuliatoriumi – ne mažiau kaip 1000 | (tikslus aprašymas)
23.4 | Svoris (be priedų) | Ne didesnis kaip 8,5 kg. | (tikslus aprašymas)
23.5 | Ekranas | 1. Grafinis. 2. Informacija rodoma ekrane: 2.1. įrangos būsena; 2.2. aliarmai ir sutrikimų pranešimai; 2.3. donacijos data, laikas, trukmė; 2.4. kraujo tekmės greitis (ml/min); 2.5. donacijos progresas; 2.6. akumuliatoriaus įkrovimo lygis. | (tikslus aprašymas)
23.6 | Duomenų įvedimas ir perdavimas | 1. Standartinė duomenų perdavimo jungtis (RS-232 arba lygiavertė), tinkama prijungti įrangą prie skirtingų tinklų. 2. Galimybė prieš arba kraujo ėmimo metu nuskaityti tyrimų mėgintuvėlių brūkšninius kodus. | (tikslus aprašymas)
23.7 | Darbo sąlygos | Aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo + 10°C iki + 30°C. | (tikslus aprašymas)
23.8 | Maitinimo šaltinis | 1. Iš 230 V±10%, 50Hz elektros tinklo. 2. Įrangoje integruotas akumuliatorius, užtikrinantis darbą esant elektros tiekimo sutrikimams. 3. Pilnai įkrautas akumuliatorius turi užtikrinti ne mažiau kaip 50 kraujo ėmimo procedūrų. 4. Akumuliatorius turi būti įkraunamas automatiškai, neišimant iš aparato, kai tik prijungiamas maitinimas iš elektros tinklo. | (tikslus aprašymas)
23.9 | Komplektacija | 1. Transportavimo dėžė, apsauganti įrangą nuo aukšto lygio vibracijos ir mechaninių smūgių. 2. Akumuliatorius. 3. Brūkšninis kodų skaitytuvas. 4. Mobilus vamzdelių užlydymo įrankis. 5. Laidas aparato pajungimui į maitinimo tinklą. | (tikslus aprašymas)
23.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių. | (tikslus aprašymas)
24 | LOVA MEDICININĖ, SU RATUKAIS
24.1 | Paskirtis | Medicininė lova skirta naudoti lauko sąlygomis, su čiužiniu, užlenkiamomis kojomis lengvesniam transportavimui. | (tikslus aprašymas)
24.2 | Gulima dalis | 1. Ne mažesnė kaip: ilgis 195 cm, plotis 75 cm. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, plastiko ar kito korozijai atsparaus metalo. | (tikslus aprašymas)
24.3 | Reguliuojamo aukščio | Gulima dalis turi pasikelti į ne mažiau kaip 80 cm nuo žemės paviršiaus. | (tikslus aprašymas)
24.4 | Svoris | Ne daugiau kaip 50 kg. | (tikslus aprašymas)
24.5 | Apsauginiai turėklai | Būtina, iš abiejų pusių, nulenkiami arba nuimami. | (tikslus aprašymas)
24.6 | Galvos- nugaros atlošas | Reguliuojamas. Turi būti galimybė atlenkti į sėdimą padėtį. | (tikslus aprašymas)
24.7 | Konstrukcija | Tvirta, rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito metalo padengto antikorozine danga, atsparia išorės poveikiui. | (tikslus aprašymas)
24.8 | Ratukai | Ne mažiau kaip 4 vnt., ne mažiau kaip du iš jų turi būti su stabdžiais. | (tikslus aprašymas)
24.9 | Komplektacija | 1. Stovas lašinėms infuzijoms, reguliuojamo aukščio. 2. Čiužinys ne mažiau kaip 4 cm storio , padengtas lengvai valoma ir atsparia valymo medžiagoms danga. 3. Po gulimąja dalimi pakabinama lentyna -pageidautina. | (tikslus aprašymas)
24.10 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
25 | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, LENTYNOMIS, MODULINĖ
25.1 | Paskirtis, konstrukcija | 1. Modulinė, skirta medicinos priemonių laikymui. 2. Pritaikyta ISO standarto 600 x 400mm dydžio krepšiams- stalčiams, turi būti galimybė keisti jų dydį, ir vietą. 3. Pagaminta iš tvirtos, atsparios korozijai ir valymui medžiagos. 4. Viršutinė spintos dalis: 1) turi būti galimybė sumontuoti ne mažiau kaip 2 vnt. reguliuojamo aukščio lentynas. 2) uždaroma žaliuzių tipo durelėmis- Pageidautina. 5. Apatinė spintos dalis: 1) turi būti bėgeliai stalčiams, kargo krepšiams. 2) uždaroma žaliuzių tipo durelėmis. | (tikslus aprašymas)
25.2 | Komplektacija | 1. Padėklas, ABS plastiko ar lygiavertės medžiagos, kurio dydis 60 (±2cm) x 40 (±2cm) x 20 (±2cm), ne mažiau kaip 9 vnt. 2. Skirtukai skirti padėklui 60 (±2cm) x 40 (±2cm) x 20 (±2cm) suskirstyti į 4-6 dalis, ne mažiau kaip 5 kompl. 3. Padėklas, ABS plastiko ar lygiavertės medžiagos, kurio dydis 60 (±2cm) x 40 (±2cm) x 10 (±2cm), ne mažiau kaip 6 vnt. 4. Skirtukai skirti padėklui 60 (±2cm) x 40 (±2cm) x 10 (±2cm) suskirstyti į 4-6 dalis, ne mažiau kaip 5 kompl. 5. Padėklas, ABS plastiko ar lygiavertės medžiagos, kurio dydis 60 (±2cm) x 40 (±2cm) x 5 (±2cm), ne mažiau kaip 6 vnt. 7. Lentyna ABS plastiko ar kitos korozijai atsparios tvirtos medžiagos, tinkanti montuoti spintos skyriuose, ne mažiau kaip 2 vnt. | (tikslus aprašymas)
25.3 | Matmenys | 1. Aukštis 180 (± 10cm). 2. Plotis 140 (± 10cm). 3. Gylis 60 (± 10cm). | (tikslus aprašymas)
25.4 | Ratukų sistema | Ne mažiau kaip 4 vnt. ratukų , antistatiniai, diametras 15 (±5) cm. Ne mažiau kaip 2 vnt. ratukų su stabdžiais. | (tikslus aprašymas)
25.5 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn | (tikslus aprašymas)
26 | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, MODULINĖ
26.1 | Paskirtis, konstrukcija. | 1. Modulinė, skirta medicinos priemonių laikymui. 2. Pagaminta iš tvirtos, atsparios korozijai ir valymui medžiagos. 3. Trijų atskirų skyrių, atskirai uždaromų žaliuzių tipo durelėmis. 4. Kiekvienas skyrius turi turėti galimybę tvirtinti pasirinktus bėgelius ar laikiklius lentynoms ar krepšiams. | (tikslus aprašymas)
26.2 | Komplektacija | 1. Padėklas ABS plastiko ar lygiavertės medžiagos, kurio dydis 60 (±2cm) x 40 (±2cm) x 20 (±2cm), ne mažiau kaip 18 vnt. 2. Bėgelių komplektas tvirtinti spintoje padėklui kurio dydis 60 (±2cm) x 40 (±2cm) x 20 (±2cm), ne mažiau kaip 10 kompl. 3. Padėklas suskirstytas pertvarėlėmis į 4-6 skyrelius, ABS plastiko ar lygiavertės medžiagos, kurio dydis 60 (±2cm) x 40 (±2cm) x 10 (±2cm), ne mažiau kaip 12 vnt. 4. Bėgelių komplektas tvirtinti spintoje padėklui kurio dydis 60 (±2cm) x 40 (±2cm) x 10 (±2cm), ne mažiau kaip 10 kompl 5. Padėklas ABS plastiko ar lygiavertės medžiagos, kurio dydis 60 (±5cm) x 40 (±5cm) x 5 (±1cm), ne mažiau kaip 12 vnt. | (tikslus aprašymas)
26.3 | Matmenys | 1. Aukštis 182 (± 10cm). 2. Plotis 215 (± 10cm). 3. Gylis 60 (± 10cm). | (tikslus aprašymas)
26.4 | Ratukų sistema | Ne mažiau kaip 4 vnt. ratukų , antistatiniai, diametras 15 (±5) cm. Ne mažiau kaip 2 vnt. ratukų su stabdžiais. | (tikslus aprašymas)
26.5 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
27 | STALIUKAS MEDICININIS, MULTIFUNKCINIS
27.1 | Paskirtis, konstrukcija | Skirtas naudoti ligoninėje, mobilus. Su ne mažiau kaip 5 priekiniais stalčiais. Stalčiai su teleskopiniais, pilno ištraukimo bėgeliais, rakinami centriniu užraktu. Stalčių panelės iš ABS, plastiko, technopolimero arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė pasirinkti skirtingas stalčių spalvas arba stalčių spalvinį žymėjimą- pageidautina. | (tikslus aprašymas)
27.2 | Rėmas | Tvirtos, atsparios korozijai konstrukcijos, pageidautina iš nerūdijančio plieno. | (tikslus aprašymas)
27.3 | Stalviršis | Su apsauginiais krašteliais, lengvai valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | (tikslus aprašymas)
27.4 | Papildomi priedai | 1. Staliuko šone ne mažiau kaip 3 papildomi atverčiami stalčiai- dėklai. 2. Papildomas stalviršis atlenkiamas arba ištraukiamas iš stalviršio. Matmenys ne mažesni nei 30 cm x 36 cm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kitos korozijai atsparios medžiagos, neaštriais kampais, su ne mažiau kaip 2 mm paaukštintais kraštais. Galima saugi apkrova ne mažiau kaip 5 kg. 3. Laikiklis defibriliatoriui, tvirtinamas virš stalviršio. 4. Stovas lašinėms infuzijoms. 5. Laikiklis deguonies balionui, tvirtinamas iš šono arba iš galo. 6. Laikiklis deguonies balionui iš staliuko šono ar iš galo. | (tikslus aprašymas)
27.5 | Ratukų sistema | Ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažesniais kaip 100 mm diametro gumuotais arba minkšto polimero ratukais. Ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais. | (tikslus aprašymas)
27.6 | Išmatavimai (be priedų) | Plotis 70 (±5) cm x aukštis 105 (±5) cm , gylis 55 (±5) cm. | (tikslus aprašymas)
27.7 | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau 50 kg. | (tikslus aprašymas)
27.8 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
28 | STALIUKAS, INSTRUMENTINIS, MAYO | 1. Skirtas medicininiams instrumentams padėti chirurginių manipuliacijų metu. 2. Stalviršis ir korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304 klasės pagal EN 1.4301 arba lygiavertės medžiagos. 3.Nemažiau kaip 3 atramos su ratukais. Ratukų diametras 10 (±5) cm. Bent dvieji ratukai turi būti stabdžiais. 4. Aukštis reguliuojamas pedalu, su hidrauliniu, ar dujiniu mechanizmu ne siauresniame intervale kaip 95-120 cm. 5. Stalviršio matmenys, ilgis 70 cm (±10 cm) x plotis 53 cm (±7 cm). 6. Stalviršis rotuojamas 360 laipsnių- pageidautina. 7. Atlaikoma apkrova, ne mažiau kaip 20 kg. 8. Garantijos laikotarpis, ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
29 | NEŠTUVAI- VEŽIMĖLIS | 1. Skirti kariniam naudojimui. Tinkami lauko salygomis. Pacientas gali būti nešamas arba vežamas. Korpuso ir ratukų sistemos konstrukcija leidžia pacientą transportuoti vienam asmeniui. 2. Korpusas pagamintas iš anglies pluošto, stiklo audinio, aliuminio ar kitos lengvos tvirtos medžiagos. 3. Su ne mažiau kaip 4 ratukais, 2 ratai turi būti ne mažesnio nei 350 mm diametro (skirti transportuoti neštuvus nelygia vietove). 4. Neštuvų svoris ne daugiau kaip 25 kg. 5. Neštuvų atlaikoma maksimali apkrova ne mažiau kaip 170 kg. 6. Ne mažiau kaip 4 ištraukiamos rankenos neštuvų nešimui. 7. Galvos- nugaros dalis pakeliama, ne siauresnėse ribose kaip 0-75°. 8. Kojų dalis nuleidžiama žemyn. 9. Turi būti ne mažiau kaip dvi padėtys: apatinė (paciento paguldymui) ir viršutinė (transportavimui). 10. Turi būti atraminė koja ( jei reikalinga pagal konstrukciją), skirta saugiai pastatyti neštuvus. 11. Turi atitikti MIL-STD 1472H arba lygiavertį standartą. 12. Tamsios spalvos (juoda, ruda, chaki, maskuojanti ar kt.). 13. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
30 | APARATAS JUOSTŲ UŽLYDYMO, ROTACINIS | 1. Rotacinis, valdomas mikroprocesoriaus. 2. Aparato korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dažyto plieno, tvirto plastiko. 3. Siūlės plotis ne mažiau kaip 12 mm, siūlės ilgis – neribojamas. 4. Užlydymo temperatūra ne siauresniame diapazone nei 100-199°C. 5. Sandarinimo greitis ne mažiau nei 8 m/min. 6. Galimybė stebėti sandarinimo temperatūrą ekrane. 7. Nuolatinė siūlės parametrų (temperatūros, slėgio, greičio) stebėjimo funkcija- pageidautina. 8. Maitinimas: iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60Hz. 9. Garantija ne mažiau nei 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (netaikoma pirkimo dalims Nr. 12, 16, 24-26, 29). |  |  | Taip
7. Prekės ar jų pakuotės (pirkimo dalys Nr.12, 16, 24-26, 29) turi būti ženklintos CE ženklu. |  |  | Taip
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
9. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip