Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

(UAB “MedGo”)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

## DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI ELEKTROFIZIOLOGIJAI PIRKTI

09/07/14 Nr.14/07/09

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB “MedGo” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Vilniaus m. sav. Vilniu m. Maumedžių g. 25-6 |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 302734412, PVM kodas LT 100006860515 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT854010042502942911 AB DNB bankas, banko kodas 40100 “ |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė | Direktorius Aidas Kudarauskas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Aidas Kudarauskas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Aidas Kudarauskas |
| Telefono numeris | (+370) 67621114 |
| Fakso numeris | (+370)3767621114 |
| El. pašto adresas | info@medgo.lt |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Pirkimo dalies.Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 21 | Brockenbrough tipo arba lygiavertės adatos prieširdžių pertvaros punkcijai | - Ilgis 71, 89 arba 89 cm, diametras 18G, su hermetizuojanciu kraniuku proksimaliniame gale. |
| 24 | Angiografinės punkcinės adatos | - Ilgis 70 mm, diametras 18G, distalinės nuopjovos ilgis 3mm, atspari sulinkimui ir lūžimui, pravedėjo diametras 0,038”. Adata be sparnelių, turi suformuotas plokštumas punkcijos kampo valdymui pirštais. |
| 48 | Sterilių vienkartinių priemonių rinkinys elektrokardiostimuliatoriaus implantacijai | - Pagaminti pagal zoninę sistemą-arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, pagaminta iš trijų sluoksnių, viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, skysčio sugeriamumas 4,5ml/dm2, vidurinis iš polietileno, apatinis iš popieriaus. Paviršius neslidus. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė tvirto polietileno iš abiejų pusių. - Apklotas instrumentavimo staliukui 150160cm - Standartinis chirurginis chalatas XL dydžio - Standartinis chirurginis chalatas L-L dydžio - Incizinė plėvelė 1525cm - Stalo apdangalas 75145cm - Marliniai tamponėliai Nr 5 - Skalpelio ašmuo Nr 10 - Instrumentas lauko paruošimui 13cm - Dubenėlis 500ml polipropileninis - Švirkštas 20ml 2 dalių - Adata 22G 40 ml - Arterinė adata: Ilgis 70 mm, diametras 18G, distalinės nuopjovos ilgis 3mm, atspari sulinkimui pravedėjo diametras 0,038” Adata be sparnelių, turi suformuotas plokštumas punkcijos kampo valdymui pirštais - Diatermijos laidas su rankiniu valdymu 3,2m - Apdangalas polietileninis 140cm - Sterilus tvarstis lipniais kraštais 915cm - Apklotas 150240cm - Lipni juosta instrumentų fiksavimui 1050cm - Marlinės skarelės 1020cm |
| 49 | Sterilių vienkartinių priemonių rinkinys intrakardinei perkateterinei abliacijai | - Pagaminti pagal zoninę sistemą-arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, pagaminta iš trijų sluoksnių, viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, skysčio sugeriamumas 4,5ml/dm2, vidurinis iš polietileno, apatinis iš popieriaus. Paviršius neslidus. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime Pakuotė tvirto polietileno iš abiejų pusių - Adata 22G 40mm RB Black TW - Apklotas instrumentavimo staliukui 150160cm - Apvalkalas vamzdeliui 8120cm - Apdangalas polietileninis 140cm - Stalo apdangalas 75145cm - Marliniai tamponėliai Nr 5 - Angiografinis apklotas 200340, trijų sluoksnių, pagamintas iš neaustinės hidrofobinės orui pralaidžios medžiagos. Turo dvi integruotas ovalias angas 510cm su lipniu kraštu. Tarpas tarp angų centrų yra 20cm. - Angų kraštą dengia incizinė plėvelė. Viena apkloto pusė su skaidria polietileninedalimi, skirta aparatūros kontrolei, jos atstumas nuo punkcinės angos krašto 30cm. - Arterinė adata: Ilgis 70 mm, diametras 18G, distalinės nuopjovos ilgis 3mm, atspari sulinkimui pravedėjo diametras 0,038” Adata be sparnelių, turi suformuotas plokštumas punkcijos kampo valdymui pirštais. - Švirkštas 20ml 2 dalių. - Skalpelio ašmuo Nr 11. - Dubenėlis 120ml. - Dubenėlis 500ml polipropileninis - Instrumentas lauko paruošimui 13cm - Standartinis chirurginis chalatas XL dydžio - Lipni juosta instrumentų fiksavimui 1050cm |
| 56 | Užsirakinantis stiletas, skirtas pastoviai impantuotų elektrokardiostimuliatoriaus laidų pašalinimui | - Stiletas fiksuojasi ne vien distaliniame segmente, bet per visą laido ilgį, tempimo jėga 8kg, siaura proksimalinė, kilpos pavidalo rankena, telpanti pro laido šalinimo introdiuserį, užrakinamas diametras 0,38 iki 0, 66mm, darbinis ilgis 65 cm, bendras ilgis su kilpos pavidalo rankena 140 cm, stiletto galas rengenokontrastinis. Į komplektą įeina valantis šalinimo elektrodo spindį stiletas. |
| 57 | Užsirakinantis stiletas, skirtas didelio diametro impantuotų elektrokardiostimuliatoriaus laidų pašalinimui | - Stiletas fiksuojasi ne vien distaliniame segmente, bet per visą laido ilgį, tempimo jėga 10kg, užrakinamas diametras 0,69 iki 0,81 mm, darbinis ilgis 65cm, stileto galas rengenokontrastinis. Į komplektą įeina valantis šalinimo elektrodo spindį stiletas |
| 58 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų lazerinio pašalinimo vamzdelių sistema | - Šalinimo laido diametras 7,5F, vidinio vamzdelio spindis 8,3 F, išorinio vamzdelio spindis 12,5 F, darbinis ilgis 50cm, energijos srauto perdavimo pajėgumas 60 mJ/mm2 |
| 73 | Nukreipiantieji kateteriai koronarinio sinuso šakų kaniuliavimui | - Ilgis-60 cm, vidinis diametras-5F, isorinis-7F, distalinis galas rengenokontrastinis, palinkes 90 laipsniu kampu, i komplekta ieina hemostatinis voztuvas ir pjoviklis kateterio isilginiam perpjovimui salinant. |
| 74 | Švirkštai su spalviniu kodavimu 20 ml | - Švirkštai su spalviniu kodavimu: - Talpa 20ml - Švirkšto korpusas ir stūmoklis žymėti ryškia, aiškiai atskiriama spalva (skirtingiems medikamentams) - Švirkštams koduoti naudojamas spalvų skaičius-5 - Stūmoklio galas-guma minkšta, gerai hermetizuojanti ir gerai slystanti švirkšto korpuse - Jungtis užrakinama sriegiu |
| 75 | Švirkštai su spalviniu kodavimu 10 ml | - Švirkštai su spalviniu kodavimu: - Talpa 10ml - Švirkšto korpusas ir stūmoklis žymėti ryškia, aiškiai atskiriama spalva (skirtingiems medikamentams) - Švirkštams koduoti naudojamas spalvų skaičius-5 - Stūmoklio galas-guma minkšta, gerai hermetizuojanti ir gerai slystanti švirkšto korpuse - Jungtis užrakinama sriegiu |

Pastabos: Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo titulinis lapas | 5 | Pasiūlymo titulinis lapas |
| 2 | UAB “MedGo” Pasiūlymas suvestinė | 2 | UAB “MedGo” Pasiūlymas suvestinė |
| 3 | Paskutinių finansinių metų balansas | 2 | MedGo dokumentai |
| 4 | Įmonės registracijos pažymėjimas | 1 | MedGo dokumentai |
| 5 | Informatikos ir ryšių departamento pažyma | 1 | MedGo dokumentai |
| 23 | Produktu katalogas | 30 | Produktu katalogas |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Rinkodaros ir pardavimų vadovas; Aidas Kudarauskas. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |