5 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS KRAUJO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, kat.nr.	Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM	Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM	Suma EUR be PVM	Suma EUR su PVM
	Hematologinis kraujo tyrimas
................... / Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, / monocitai (#, %), / limfocitai (#, %), / granuliocitai (#, %), histogramos	4000
ABX MINIDIL LMG 20 L		5	20 L	Horiba Medical MINIDIL 20L, Ref. 0802020	107,38	112,75	536,90	563,75
1.2 MINILYSEBIO 0,4 L		8	0,4 L	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4 L ref.0906020	73,64	77,32	589,12	618,56
1.3 ABX CLEANER 0,5 L		16	0,5 L	Horiba Medical ABX CLEANER 0,5 L, Ref.0903011	12,90	13,55	206,40	216,80
1.4 ABX MINOCLAIR 0,5 L		2	0,5 L	Horiba Medical, ABX MINOCLAIR 0,5 L, Ref. 0401005	15,58	16,36	31,16	32,72
1.5 ABX MINOTROL 16 N/H/L		46	2,5 ml	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L 2,5 ml, Ref. 2042202, 2042206, 2042209	12,60	13,23	579,60	608,58
1.6 ABX MINOCAL		1	2 ml	Horiba Medical, ABX MINOCAL 2 ml., ref 2032002	4,68	4,91	4,68	4,91
1.7 Popierius A4, 2500 lapų		2	2500 vnt.	Popierius 2500 lapų, Infolaina, Lietuva	30,25	36,60	60,50	73,20
1.8 Spausdintuvo kasetė 9000 psl.		1	1 vnt.	Spausdintuvo kasetė HP CF226X, 9000 psl.	36,30	43,92	36,30	43,92
Bendra pirkimo dalies suma su PVM:	2162,44

5 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: 2162,44 .

TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB AUTOMATIZUOTAM ANALIZATORIUI PANAUDAI

Eil. Nr.	Kokybiniai - techniniai reikalavimai	Nurodomas pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas, puslapio numeris; dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.	Automatinis hematologinis analizatorius (gali būti naudotas) – 1 vnt.	Automatinis hematologinis analizatorius ABX Micros ES 60 su išoriniu spausdintuvu Xerox B230 / Vartotojo vadovas 28 psl, bukletas.
2.	Leukocitų diferenciacija į tris dalis. Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, LYM%, MXD# arba MON, # MXD% arba MON% , NEUT# arba GRAN#, NEUT% arba GRAN% , RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV)	Leukocitų diferenciacija į tris dalis. Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, LYM%, MON, # MON% , GRAN#, GRAN% , RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV. Vartotojo vadovas 29 psl.
3.	Mėginio padavimas – rankinis	Mėginio padavimas – rankinis. Vartotojo vadovas 28 psl.
4.	Analizatoriaus matavimo režimai: WB - visos sudėties kraujo režimas: kapiliariniui ir veniniam kraujui	Analizatoriaus matavimo režimai: WB - visos sudėties kraujo režimas: kapiliariniui ir veniniam kraujui. / Vartotojo vadovas 28, 41 psl.
5.	Mėginio kiekis reikalingas tyrimui atlikti: iš bendro kraujo ne daugiau kaip 50 µl; praskiesto mėginio padavimo režime ne daugiau kaip 20 µl.	Mėginio kiekis reikalingas tyrimui atlikti: iš bendro kraujo 10 µl; praskiesto mėginio padavimo režime 10 µl. / Vartotojo vadovas 244, 123 psl.
6.	Analizatoriaus našumas ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą.	Analizatoriaus našumas 60 tyrimų per valandą. / Vartotojo vadovas 29 psl.
7.	Tiesiškumas (Linearity) bendro kraujo režime; leidžiama paklaida ne blogiau kaip nurodytą: WBC: 10,0 –99,90 × 103/µl; ± 3%; RBC: 1,0 –7,00 × 106/µl; ±3%; HGB: 10,0–250 g/l; ±2%; HCT: 33,4–60,0%; ±3%; PLT: 200,0–999,0 × 103/µl; ±5%	Tiesiškumas (Linearity) bendro kraujo režime; leidžiama paklaida: WBC: 0-100× 103/µl; ± 3%; RBC: 0 –8,00 × 106/µl; ±3%; HGB: 0,0–260 g/l; ±2%; HCT:0–80,0%; ±3%; PLT:0–2200× 103/µl; ±5%. / Vartotojo vadovas 37 psl.
8.	Integruota kokybės kontrolės programa: / pasirinktinai L-J arba ir X; / kokybės kontrolės reikšmių ir paklaidos ribų suvedimas brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba arba iš elektroninės laikmenos; / galimybė peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV, kokybės kontrolės kreivių bei reikšmių lentelėse spausdinimas 3-mis kok.kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai. / galimybė pasirinkti intervalą 2S ir 3S ribose. / ne mažiau trijų lygių kokybės kontrolė.	Integruota kokybės kontrolės programa: Vartotojo vadovas 72 psl. / pasirinktinai L-J ir XB; Vartotojo vadovas 86, 55 psl. / kokybės kontrolės reikšmių ir paklaidos ribų suvedimas iš elektroninės laikmenos; Vartotojo vadovas 75 psl. / galimybė peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV, kokybės kontrolės kreivių bei reikšmių lentelėse spausdinimas 3-mis kok.kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai. / Vartotojo vadovas 80, 87, 88 psl. / galimybė pasirinkti intervalą 2S ir 3S ribose. Nuotrauka iš analizatoriaus. / trijų lygių kokybės kontrolė. Vartotojo vadovas 75 psl.
9.	Ekranas: analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus. / Pateikiama informacija: / - tyrimo rezultatas / - 3 histogramos; / - paciento ID kodas, pavardė, data. / - laikas / - pataloginės vertės šalia pažymimos (vėliavėle, minuso/pliuso ar spec.simboliu ar spalviniu pasikeitimu). / - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas (klaida, šauktuku ar spec.simboliu, ar spalvos pasikeitimu)	Ekranas: analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus. / Vartotojo vadovas 29 psl. / Pateikiama informacija: / - tyrimo rezultatas / - 3 histogramos; / - paciento ID kodas, pavardė, data. / - laikas / - pataloginės vertės šalia pažymimos ( spec. Simboliu H ar L raide ) / - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas ( šauktuku ar spec. simboliu ) / Vartotojo vadovas 115, 122 psl.
10.	Reagentų atsekamumo ir monitoravimo programa – suvedami reagentų partijos numeriai, galiojimo laikai.	Reagentų atsekamumo ir monitoravimo programa – suvedami reagentų partijos numeriai, galiojimo laikai. / Nuotrauka iš analizatoriaus.
11.	Paciento duomenų archyvas ne mažiau 1000 su histograma tyrimų rezultatų su tyrimo paieškos funkcija su galimybėmis pateikti tyrimus pagal datą, ID kodą ir pavardę.	Paciento duomenų archyvas 1000 su histograma tyrimų rezultatų su tyrimo paieškos funkcija su galimybėmis pateikti tyrimus pagal datą, ID kodą ir pavardę. / Vartotojo vadovas 29, 116 psl.
12.	Integruotas terminis spausdintuvas.	Integruotas terminis spausdintuvas. / Vartotojo vadovas 25 psl.
13.	Diagnostiniai reagentai be kenksmingos cheminės medžiagos -cianido.	Diagnostiniai reagentai be kenksmingos cheminės medžiagos -cianido / ABX Micros ES60 bukletas.
14.	Kalibracija - automatinė	Kalibracija – automatinė / Vartotojo vadovas 93 psl.
15.	Vartotojo pagalbos funkcija informuojanti vartotoją apie atsiradusias klaidas.	Vartotojo pagalbos funkcija informuojanti vartotoją apie atsiradusias klaidas. / Vartotojo vadovas 221 psl.
16.	Sertifikatai: analizatoriaus ir reagentų atitikimas direktyvai 98/79/EB, gamintojo ISO kokybės vadybos, gamintojo atstovavimo ir techninio aptarnavimo Lietuvoje.	Sertifikatai: analizatoriaus ir reagentų atitikimas direktyvai 98/79/EB, gamintojo ISO kokybės vadybos, gamintojo atstovavimo ir techninio aptarnavimo Lietuvoje.

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Bažnyčios g. 6, Vievis.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir kainas. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 12 mėnesių. Todėl labai svarbu atitinkamus kiekius paskaičiuoti remiantis reagentų ir pagalbinių priemonių galiojimo laikais (tokiais kokius nustatė ir patvirtino gamintojas). Tyrimai atliekami kiekvieną dieną.
Nurodytas tyrimų skaičius apima visus tyrimus, t.y. 2 lygių tyrimus kokybės kontrolei, tyrimų pakartojimus ir kt.
Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai turi pateikti visą reikalingą informaciją apie siūlomas prekes, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu. Jei reagentai ir pagalbinės priemonės yra sunaudotos, o suplanuotas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti reagentus ir pagalbines priemones tol, kol bus atliktas nurodytas tyrimų skaičius.

2.Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

3.Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).

4.Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) lietuvių ar anglų kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
5. Pasiūlymo kaina negali viršinti maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 29200,00 Eur be PVM (Dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai eurų) be PVM. : 1 dalis - 900,00 Eur be PVM.; 2 dalis - 350,00 Eur. be PVM; 3 dalis – 15200,00 Eur be PVM; 4 dalis – 3800,00 Eur be PVM; 5 dalis – 4100,00 Eur be PVM; 6 dalis – 550,00 Eur. be PVM; 7 dalis – 1850,00 Eur be PVM; 8 dalis – 2450,00 Eur be PVM. Taikoma PVM lengvata -
lengvatinis 5 proc. PVM.