ABIOTEK, UAB

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas 302977955, PVM mokėtojo kodas LT100007537719

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_________________________________________________________________________________________

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO VYKDANT PROJEKTĄ „VAIKŲ RETŲ LIGŲ KOMPETENCIJOS CENTRO ĮSTEIGIMAS LSMU LIGONINĖJE KAUNO KLINIKOSE“

2018 m. balandžio 20 d  Nr.

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB ABIOTEK |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Pilies g. 4-12, LT-01123 Vilnius, Lietuvos Respublika |
| Įmonės kodas, PVM mokėt. kodas | 302977955, LT00007537719 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT077044060007873850, AB‘‘SEB‘‘, 7044 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Živilė Nortkienė |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Direktorė Živilė Nortkienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Živilė Nortkienė |
| Telefono numeris | +370 686 54356 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | zivile@abiotek.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų

skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

4 PIRKIMO DALIS

,,Ilgos trukmės pakaitinis inkstų terapijos aparatas“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. Kaina EUR be PVM | Vnt. Kaina EUR su 21% PVM | Kaina viso EUR su 21% PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilgos trukmės pakaitinis inkstų terapijos aparatas |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  | 45556,500 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametrų reikšmė | Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparato paskirtis | 1. Naujagimių, kūdikių ir vaikų ilgos trukmės pakaitinės inkstų terapijos procedūroms atlikti sekančiais metodais: a) hemofiltracija (HF) b) lėtas nepertraukiams ultrafiltravimas (LNUF) 2. Pagal gamintojo numatytą paskirtį tinkamas naudoti pacientams, kurių svoris imtinai nuo 2,5kg iki 10kg. | 1. Naujagimių, kūdikių ir vaikų ilgos trukmės pakaitinės inkstų terapijos procedūroms atlikti sekančiais metodais: a) hemofiltracija (HF) Priedas Nr.1; Nr.4. b) lėtas nepertraukiams ultrafiltravimas (LNUF) Priedas nr.1; Nr.4. 2. Pagal gamintojo numatytą paskirtį tinkamas naudoti pacientams, kurių svoris imtinai nuo 2,5kg iki 10kg. Priedas Nr.1 puslapis 2; Nr.4. puslapis 5. |
|  | Darbui su aparatu naudojamas pakaitinis tirpalas | 1. Sterilus; 2. Nepirogeninis; 3. Skirtas naudoti prietaisuose, valančiuose kraują ekstrakorporalinės cirkuliacijos būdu; 4. Skirtas hemofiltracija, hemodiafiltracija ir dialize gydomiems pacientams; 5. Tinkantis atkurti elektrolitų balansui. | Darbui su aparatu naudojamas pakaitinis tirpalas: 1. Sterilus; 2. Nepirogeninis; 3. Skirtas naudoti prietaisuose, valančiuose kraują ekstrakorporalinės cirkuliacijos būdu; 4. Skirtas hemofiltracija, hemodiafiltracija ir dialize gydomiems pacientams; 5. Tinkantis atkurti elektrolitų balansui. Priedas Nr. 5 puslapis 1. |
|  | Arterinio slėgio veikimo intervalas | Ne siauresnis kaip nuo -400mmHg iki +100mgHg | Nuo 400mmHg iki +100mmHg Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 1. |
|  | Arterinio slėgio vaizdinis ir garsinis pavojaus signalas ir veikimo apribojimai, slėgiui viršijus ribines vertes | Būtina | Arterinio slėgio vaizdinis ir garsinis pavojaus signalas ir veikimo apribojimai, viršijus ribines vertes. Veikimo ribos: Ruošimo ribos: didžiausia +100 mmHg, mažiausia -200 mmHg Gydymo ribos: didžiausia +100 mmHg, mažiausia ribinė vertė nuo 0 iki -250 mmHg Reinfuzijos ribos: didžiausia +100 mmHg, mažiausia ribinė vertė- nuo 0 iki -250 mmHg Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 2. |
|  | Veninio slėgio veikimo intervalas ir slėgio keitimo žingsnis | Veikimo intervalas ne siauresnis kaip nuo -100mmHg iki +400mmHg, slėgio keitimo žingsnis ≤5mmHg | Veikimo intervalas ne siauresnis kaip nuo -100mmHg iki +400mmHg, slėgio keitimo žingsnis ≤5mmHg Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 2. |
|  | Veninio slėgio vaizdinis ir garsinis pavojaus signalas ir veikimo apribojimai, slėgiui viršijus ribines vertes | Būtina | Veninio slėgio vaizdinis ir garsinis pavojaus signalas ir veikimo apribojimai, slėgiui viršijus ribines vertes Ruošimo ribos: didžiausia +400 mmHg, mažiausia -100 mmHg Paciento prijungimo ribos: didžiausia +250 mmHg, mažiausia -40 mmHg Priedas Nr.2; Priedas Nr.3 puslapis 2. |
|  | Filtro slėgio vaizdinis ir garsinis pavojaus signalas ir veikimo apribojimai, slėgiui viršijus ribines vertes | Būtina | Filtro slėgio vaizdinis ir garsinis pavojaus signalas ir veikimo apribojimai, slėgiui viršijus ribines vertes. Ruošimo riba: didžiausia +400 mmHg, mažiausia -100 mmHg Gydymo riba: didžiausia +350 mmHg, mažiausia -100 mmHg Reinfuzijos ribos: didžiausia +400 mmHg, mažiausia -100 mmHg Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 3. |
|  | Kraujo siurblys | Būtina | Yra. Priedas Nr.2 puslapis 2. |
|  | Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip 2-50 ml/min | Nuo 2ml/min iki 50ml/min Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 3. |
|  | Kraujo siurblio sukuriamo srauto keitimo žingsnis | ≤1 ml/min | ≤1 ml/min Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 3. |
|  | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0-300 ml/val. | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos nuo 0 ml/h iki 1000ml/h Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 3. |
|  | Ultrafiltravimo siurblio sukuriamo srauto reguliavimo ribos ir šio srauto ribojimas, priklausimai nuo kraujo srauto | Programuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 300ml/val., ribojamas iki parametro vertės, kraujo srautą viršijančios ne daugiau kaip 20% | Ultrafiltravimo siurblio sukuriamo srauto reguliavimo ribos ir šio srauto ribojimas, priklausimai nuo kraujo srauto programuojamas nuo 0 iki 1000ml/val., ribojamas iki parametro vertės, kraujo srautą viršijančios ne daugiau kaip 20% Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 3. |
|  | Paciento svorio nutraukimo srauto reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0- 5 ml/min | Paciento svorio nutraukimo srauto reguliavimo ribos nuo 0 iki 5,0 ml/min Priedas Nr.3 puslapis 3. |
|  | Oro detektorius kraujo linijoje | Ultragarsinis, su pavojaus signalo riba ≥10µl burbuliukams | Oro jutiklis ultragarsinis, su pavojaus signalo riba >10µl burbuliukams. Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 4. |
|  | Didžiausias grandinės slėgis (matuojamas prieš filtrą) | ≤600mmHg | Didžiausias grandinės slėgis (matuojamas prieš filtrą) ≤600mmHg Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 4. |
|  | Heparino siurblys | Būtinas | Yra. Priedas Nr.2 puslapis 4; Priedas Nr.3 puslapis 4. |
|  | Heparino siurblio sukuriamo srauto nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 0- 20 ml/val. | Heparino siurblio sukuriamo srauto nustatymo ribos nuo 0- 20 ml/val. Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 4. |
|  | Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1-3 ml | Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos nuo 0,1-3 ml Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 4. |
|  | Heparino siurblio tikslumas | Paklaida, slėgiui esant nuo 0-600 mmHg, ne didesnė kaip 2% | Heparino siurblio paklaida, slėgiui esant nuo 0-600 mmHg, 2% Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 4. |
|  | Aparato ekranas | ≥4,7‘‘ įstrižainės, spalvotas, su foniniu apšvietimu | Aparato ekranas ≥4,7‘‘ įstrižainės, spalvotas, su foniniu apšvietimu Priedas Nr.3 puslapis 4. |
|  | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui | 230 V, 50Hz elektro tinklas | 230 V, 50Hz elektro tinklas Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.1. |
|  | Aparato eksploatavimui tinkamos aplinkos temperatūros diapazonas | Ne siauresnis kaip 15-35° C | Aparato eksploatavimui tinkamos aplinkos temperatūros diapazonas nuo 15-35° C Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 1. |
|  | Maksimalus aparato eksploatavimui tinkamas aplinkos santykinis oro drėgnumas | ≥80% (be kondensato) | Maksimalus aparato eksploatavimui tinkamas aplinkos santykinis oro drėgnumas 80% (be kondensato) Priedas Nr.2 puslapis 2; Priedas Nr.3 puslapis 1. |
|  | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba atitikties deklaracijos kopiją | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu. Priedama CE atitikties deklaracijos kopija lietuvių ir anglų kalbomis. Priedas Nr.6, Nr.7. |
|  | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba, pagal 1 priede pateiktus reikalavimus Priedas Nr. 8, Nr.9. |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥36 mėnesiai. Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant reikalingas detales ir medžiagas. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėnesiai. Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant reikalingas detales ir medžiagas. |

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymas Carpediem Abiotek 2018.04.20 | 7 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.1 Carpediem techninių duomenų lapas | 5 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.2 Carpediem specifikacija lentelė | 2 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.3 Carpediem techniniai lapai | 4 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.4 Brosiura Carpediem | 8 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.5 Tirpalai tech. lapai | 5 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.6 Carpediem CE sertifikatas anglu k. | 1 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.7 Carpediem CE sertifikatas LT | 1 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.8 Naudojimo instrukcija Carpediem EN | 58 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.9 Naudojimo instrukcija Carpediem LT | 62 | Dokumentai Abiotek |
|  | Priedas Nr.10 Bellco igaliojimas su vertimu | 2 | Dokumentai Abiotek |
|  | Carpediem servisinės techninės informacijos apimtis | 1 | Dokumentai Abiotek |
|  | Konfidenciali pasiūlymo informacija | 1 | Dokumentai Abiotek |
|  | Rinkiniai Carpediem techniniai lapai | 2 | Dokumentai Abiotek |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 pirkimo dalies “Ilgos trukmės pakaitinis inkstų terapijos aparatas“ Pasūlymo kaina (3 lentelė) / PASIŪLYMAS.

Direktorė  Živilė Nortkienė