## pr.intens.ter.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
1 | Deguonies kaukės skaidrios, suaugusiems su reguliuojamu Venturi vožtuvu, pagamintos iš PVC, neturi latekso, vienkartinės, reguliuojama deguonies koncentracija (24%-50%), vožtuvo jungtis 22F, aerozolinės kaukės jungtis 22M. Rinkinį sudaro: kaukė suaugusiems, Venturi vožtuvas ir deguonies vamzdelis (su spec. vidiniu profiliu, ne lygiasienis) su konektoriais galuose, kurio ilgis 1,8m | iki 120 vnt
2 | Deguonies kaukės skaidrios, suaugusiems su vamzdeliu; be PVC, neturi latekso, vienkartinės, gerai priglunda prie veido, turi sutvirtinimo juostelę. Rinkinį sudaro: skaidri kaukė, deguonies vamzdelis (su spec. vidiniu profiliu, ne lygiasienis) su konektoriais galuose, ilgis 2,1m | iki 600 vnt
3 | Aukštos koncentracijos deguonies kaukės. Turi būti: vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje neturi būti latekso, turi hermetiškai priglusti prie veido, kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs, kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leistų hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido, deguonies kaukė turi būti su nosies spaustuku ir 1ltr talpos permatomu rezervuaru, kaukė turi būti pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota, kaukės L (suaugusiems) ir M (vaikams) dydžiai atitinkamai turi atitikti europietišką veido anatomiją, deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, deguonies vamzdelio galai turi būti su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, deguonies vamzdelio ilgis - 1,80m, esant 5-15l/min srautui turi būti tiekiamas 30-50% O2. Rinkinį sudaro: aukštos koncentracijos deguonies kaukė ir 1,8m deguonies vamzdelis
3.1 | L - dydžio | iki 600 vnt
3.2 | M- dydžio | iki 600 vnt
Viso 3 dalis
4 | Kombinuoti kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu, kliniškai švarūs, be latekso, elektrostatinis veikimo principas, turi šilumos ir drėgmės reguliatorių ir Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga su saugiu guminiu dangteliu t.y. atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie korpuso. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val., efektyvumas >99,999% (žr. testavimo protokolą), (TBC, hepatito virusą ir kt. bakterijas), supakuoti į maišelius po 1 vnt
4.1 | suaugusiems: tūris – 60ml (±2 ml), pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0.8cm H2O esant 30 l/min oro srautui , drėgmės gražinimas – 30,0mg (±2mg) H2O/l (VT 500ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >200ml | iki 11000 vnt
4.2 | paaugliams: tūris – 34 (±2 ml), pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0.9cm H2O esant 30 l/min oro srautu, drėgmės gražinimas – 25,0mg (±2mg) H2O/l (VT 500ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >100ml | iki 60 vnt
4.3 | vaikams: tūris – 28 (±2 ml), pasipriešinimas – nedaugiau kaip 1,5cm H2O esant 30 l/min oro srautui, drėgmės gražinimas – 31,0mg (±2mg) H2O/l (VT 250ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >90ml | iki 60 vnt
4.4 | naujagimiams: tūris – 10 (±2 ml), pasipriešinimas – nedaugiau kaip 1,0cm H2O esant 10 l/min oro srautui, drėgmės gražinimas – 26,0mg (±2mg) H2O/l (VT 25ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >35ml | iki 60 vnt
Viso 4 dalis
5 | Intubaciniai vamzdeliai įvairių numerių (tinkantys ir vaikams),graduoti, su žemo slėgio cilindro formos manžete, su rentgenokontrastine juostele, sterilūs, silikonizuoti, be latekso
5.1 | Nr. 4 | iki 60 vnt
5.2 | Nr. 4,5 | iki 60 vnt
5.3 | Nr. 5 | iki 60 vnt
5.4 | Nr. 5,5 | iki 60 vnt
5.5 | Nr. 6 | iki 120 vnt
5.6 | Nr. 6,5 | iki 120 vnt
5.7 | Nr. 7 | iki 1300 vnt
5.8 | Nr. 7,5 | iki 3000 vnt
5.9 | Nr. 8 | iki 1600 vnt
5.10 | Nr. 8,5 | iki 400 vnt
5.11 | Nr. 9 | iki 100 vnt
5.12 | Nr. 9,5 | iki 10 vnt
5.13 | Nr. 10 | iki 10 vnt
Viso 5 dalis
6 | Tracheostominiai vamzdeliai
su rentgenokontrastine juostele,
graduoti su žemo slėgio cilindro formos manžete
įvairių dydžių (tinkantys ir vaikams)
sterilūs silikonizuoti
6.1 | Nr. 4 | iki 2 vnt
6.2 | Nr. 5 | iki 2 vnt
6.3 | Nr. 6 | iki 10 vnt
6.4 | Nr. 6,5 | iki 10 vnt
6.5 | Nr. 7 | iki 24 vnt
6.6 | Nr. 7,5 | iki 120 vnt
6.7 | Nr. 8 | iki 360 vnt
6.8 | Nr. 8,5 | iki 60 vnt
6.9 | Nr. 9 | iki 10 vnt
6.10 | Nr. 9,5 | iki 10 vnt
6.11 | Nr. 10 | iki 10 vnt
Viso 6 dalis
7 | Nasofaringinis vamzdelis iš minkštos PVC ar analogiškos medžiagos, įvedimo galas kirstas kampu, užapvalintas, atraumatinis. Kitas su rankenėle prilaikymui ir tvirtinimo angele. Spalvinė kodacija. Kliniškai švarus supakuotas po vieną. Išmatavimai:
7.1 | ID/OD 4-7 mm | iki 10 vnt
7.2 | ID/OD 5-8 mm | iki 10 vnt
7.3 | ID/OD 6-9 mm | iki 20 vnt
7.4 | ID/OD 7-10 mm | iki 10 vnt
7.5 | ID/OD 8-11 mm | iki 10 vnt
7.6 | ID/OD 9-13 mm | iki 10 vnt
Viso 7 dalis
8 | Liubrikatoriai endotrachejiniams vamzdeliams: silikoninis, aerozolinis, sterilus, 400ml flakone | iki 20 vnt
9 | Endobronchiniai vamzdeliai dvigubo spindžio, graduoti silikonizuoti be latekso, su dviem cilindro formos manžetėmis dydis Ch 35-41. Būtini priedai: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, kampinių jungiamųjų elementų komplektas, Y formos sujungėjas, nukreipėjas. CE deklaracija.
- į kairį bronchą
9.1 | N35 | iki 12 vnt
9.2 | N37 | iki 100 vnt
9.3 | N39 | iki 100 vnt
9.4 | N41 | iki 12 vnt
- į dešinį bronchą
9.5 | N35 | iki 12 vnt
9.6 | N37 | iki 100 vnt
9.7 | N39 | iki 100 vnt
9.8 | N41 | iki 12 vnt
Viso 9 dalis
10 | Kvėpavimo kontūras suaugusiems (be drėgmės surinkėjo), kliniškai švarūs, pagamintas iš ABS ir polipropileno, be latekso, lengvai fiksuojamas norimoje padėtyje. Sistema: du vamzdžiai sujungti Y formos sujungėju, papildoma 1,5m atšaka (ištempus), ištraukus ne daugiau kaip 0,42 m. 2l kvėpavimo maišas su standžia plastikine jungtimi 22F, papildoma jungtis 22M/22M, sistemos ilgis kintamas - iki 2m (ištempus), sutraukus ne daugiau 0,60 m, Luer-lock anga turi būti su saugiu fiksuotu dangteliu t.y. atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie Luer angos. Luer angos dangtelis neužsriegiamas, o uždengiamas. Y jungtyje nėra jokių papildomų angų su dangteliu. Sistema sandari | iki 2100 vnt.
11 | Y tipo jungtis prie kvėpavimo kontūro, viena atšaka 22M/15F, dvi atšakos 22M, kliniškai švarūs, supakuoti po vieną | iki 720 vnt
12 | Kvėpavimo kontūrai suaugusiems DPV "New Port Breze" su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu. | iki 12 vnt
13 | Viengubas orofaringinis vamzdelis, be latekso, kliniškai švarus, spalvinis numerių kodavimas, vienkartinis, supakuoti po vieną vienetą. Vientisi. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.), t.y. angoje nėra jokių papildomų detalių. Dydžiai:
13.1 | OOO | iki 10 vnt
13.2 | OO | iki 10 vnt
13.3 | O | iki 10 vnt
13.4 | 1 | iki 10 vnt
13.5 | 2 | iki 10 vnt
13.6 | 3 | iki 240 vnt
13.7 | 4 | iki 240 vnt
13.8 | 5 | iki 240 vnt
Viso 13 dalis
14 | Sistema deguonies terapijai (nosies kaniulės) pagaminta iš PVC, be latekso, vienkartinė, kliniškai švari, atšakos tiesios, minkštos, lengvai fiksuojama prie ligonio, nes turi tarpnosinę atramą, atraumatinė, vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, galuose yra kūginės formos konektoriai, gerai fiksuojami prie deguonies padavimo vietos. Ilgis 1,8m, esant 4-6l/min srautui tiekiamas 28-36% koncentracijos deguonis | iki 10000 vnt
15 | Armuoti endotrachejimiai vamzdeliai su didelio tūrio/žemo slėgio cilindro formos manžete, Luer-Lock tipo švirkšto prijungimo juostos, kontrolinės manžetės, užpildymo balionėlis, silikonizuotas, į sudėtį neįeina lateksas, sterilus
15.1 | Nr. 5 | iki 2 vnt
15.2 | Nr. 5½ | iki 2 vnt
15.3 | Nr. 6 | iki 2 vnt
15.4 | Nr. 6½ | iki 2 vnt
15.5 | Nr. 7 | iki 2 vnt
15.6 | Nr. 7½ | iki 2 vnt
15.7 | Nr. 8 | iki 2 vnt
Viso 15 dalis
16 | Gofruoti prailgintojai prie intubacinių vamzdelių suaugusiems (prailginimo alkūnės), pagaminti iš polipropileno, be latekso, kliniškai švarūs, gofruoti, su konusinėmis jungtimis 22F-15M, supakuoti po vieną; gofruotas ir fiksuojamas norimoje padėtyje, ilgis 70mm (suspaustas) iki 150mm (ištemptas) | iki 2000 vnt
17 | Paciento jungtelė-alkūnė: vienkartinės, kliniškai švarios, turi CE ženklinimą, gaminio sudėtyje nėra latekso, distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi, papildoma 9,5mm anga atsiubimams su nenuimamu dvigubu dangteliu, dangtelyje papildoma anga, jungtys sandarios ir konusinės: 15M (aparato pusėje-22M/15F (paciento pusėje), pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų, įpakuota po 1 vnt, su apsauginiu dangteliu, vožtuvas savaime užsidarantis | iki 500 vnt
18 | T-tipo jungtis su savaime užsidarančiu vožtuvu: viso jungtys kūginės: dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22M sujungimui su vaistų purkštuvu, savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui ar neįjungiant jokių aliarmų, prijungus vaistų purkštuvą vožtuvas atsidaro paskleisdamas vaistus sistemoje, atjungus vaistų purkštuvą vožtuvas sandariai užsidaro | iki 500 vnt
19 | Kintamo ilgio paciento jungtis: kliniškai švari, vienkartinė, gofruota, lengvai ir stabiliai fiksuojama norimoje padėtyje (armonikos tipo) ilgis nuo 70mm (sutraukta) iki 150mm (ištempta), su konusinėmis jungtimis: 22F ir 15F/22M, su7,6mm anga atsiurbimams ir fiksuoti dangteliu, distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi, įpakuota po 1vnt | iki 1000 vnt
20 | Jungtelė su MDI jungtimis: vienkartinės, kliniškai švarios, turi CE ženklinimą, gaminio sudėtyje nėra latekso, pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų, įpakuota po 1 vnt, jungtys kūginės 22M-22F | iki 500 vnt
21 | Atsiurbimo kateteris, silikonizuotas, sterilus, su papildoma anga slėgiui reguliuoti (trišakiu)
21.1 | Nr. 6 | iki 600 vnt
21.2 | Nr. 8 | iki 1200 vnt
21.3 | Nr. 10 | iki 3600 vnt
21.4 | Nr. 12 | iki 3600 vnt
21.5 | Nr. 14 | iki 12000 vnt
21.6 | Nr. 16 | iki 15600 vnt
21.7 | Nr. 18 | iki 600 vnt
Viso 21 dalis
22 | Liniuotė CVS matavimui: | iki 12 vnt
- graduota nuo –15 iki +35,
- turi du spaustukus
23 | 2-jų spindžių sterilus kombinuotas intubacinis vamzdelis sugraduotas centimetrinėmis žymomis , skirtas intubuoti ekstriniais atvejais (pvz. numatant apsunkintą intubaciją, esant blogam priėjimui prie kvėpavimo takų po traumų), su užpildytais švirkštais, turi laringines žymes, abu vamzdelio spindžiai turi po individualią cilindro formos manžetę, be latekso. Dydžiai :
23.1 | ch 28 | iki 3 vnt
23.2 | ch 41 | iki 3 vnt
Viso 23 dalis
24 | Kablio formos vamzdelis oralinei intubacijai. Sterilus, skaidrus, termolabilaus plastiko , sugraduotas , su gylio atžyma, galiukas užapvalintas, atraumatinis, standartinis 15 mm.konektorius, žemo slėgio manžetė, ovalo formos, su vožtuvėiu pripūtimo kontrolei, rezitentiškas užlinkimui. Su 2 gradavimo juostelėmis manžetės vietos nustatymui žemiau balso stygų. Dydžiai:
24.1 | Nr. 4,5 | iki 10 vnt
24.2 | Nr. 5 | iki 10 vnt
24.3 | Nr. 5,5 | iki 10 vnt
24.4 | Nr. 6 | iki 24 vnt
24.5 | Nr. 6,5 | iki 24 vnt
24.6 | Nr. 7 | iki 24 vnt
24.7 | Nr. 7,5 | iki 24 vnt
24.8 | Nr. 8 | iki 24 vnt
Viso 24 dalis
25 | S formos vamzdelis pritaikytas nasalinei intubacijai. Sterilus, skaidrus, termolabilaus plastiko, sugraduota, su gylio atžyma, galiukas užapvalintas, atraumatinis, standartinis 15 mm.konektorius, žemo slėgio manžetė, ovalo formos, su vožtuvėiu pripūtimo kontrolei, rezitentiškas užlinkimui. Su 2 gradavimo juostelėmis manžetės vietos nustatymui žemiau balso stygų. Dydžiai:
25.1 | Nr. 5 | iki 10 vnt
25.2 | Nr. 5,5 | iki 10 vnt
25.3 | Nr. 6 | iki 24 vnt
25.4 | Nr. 6,5 | iki 24 vnt
25.5 | Nr. 7 | iki 24 vnt
25.6 | Nr.7,5 | iki 24 vnt
25.7 | Nr.8 | iki 24 vnt
Viso 25 dalis
26 | Intubacinis pravedėjas pagamintas iš PVC, 400mm ilgio, lankstus, su minkštu galu. Dydžiai :
26.1 | S- dydžio | iki 50 vnt
26.2 | M- dydžio | iki 50 vnt
26.3 | L - dydžio | iki 240 vnt
Viso 26 dalis
27 | Intubacinis pravedėjas su spindžiu: vidinis diametras 3,2mm, išorinis 5,0mm, intubacijos metu galima nenutraukiant oksigenuoti ligonį bei atsiurbinėti iš trachėjos; į komplektą įeina konektorių rinkinys; graduotas kas 1cm, 830mm ilgio | iki 5 vnt
28 | Nasofaringinis vamzdelis iš minkštos PVC ar analogiškos medžiagos, įvedimo galas kirstas kampu, užapvalintas, atraumatinis. Spalvinė kodacija. Kliniškai švarus supakuotas po vieną. Išmatavimai:
28.1 | ID/OD 4-7 mm. | iki 50 vnt
28.2 | ID/OD 5-8 mm. | iki 50 vnt
28.3 | ID/OD 6-9 mm. | iki 60 vnt
28.4 | ID/OD 7-10 mm. | iki 60 vnt
28.5 | ID/OD 8-11 mm. | iki 60 vnt
28.6 | ID/OD 9-13 mm. | iki 50 vnt
Viso 28 dalis
29 | Vamzdeliai RAE tipo, pritaikytas oralinei intubacijai. Sterilus, skaidrus, termolabilaus plastiko, sugraduotas, su gylio atžyma, galiukas užapvalintas, atraumatinis, standartinis 15 mm.konektorius, žemo slėgio manžetė, ovalo formos, su vožtuvėiu pripūtimo kontrolei, rezitentiškas užlinkimui. Su 2 gradavimo juostelėmis manžetės vietos nustatymui žemiau balso stygų. Dydžiai:
29.1 | Nr. 6,5 | iki 5 vnt
29.2 | Nr. 7 | iki 5 vnt
29.3 | Nr. 7,5 | iki 5 vnt
29.4 | Nr. 8 | iki 5 vnt
vaikiški:
29.5 | Nr. 4,5 | iki 5 vnt
29.6 | Nr. 5 | iki 5 vnt
29.7 | Nr. 5,5 | iki 5 vnt
Viso 29 dalis
30 | Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) suaugusiems. Sudėtis: kaukė Nr 5 dydžio, 3m deguonies vamzdelis ir rezervinis maišas, paciento jungtis sukasi 360o kampu, kaukė skaidri, permatoma, be latekso. | iki 60 vnt
31 | Intubacinių vamzdelių laikiklis. Plastikinis laikiklis su apsauga nuo sąkandžio su dviem šoninėm angom ir 2 sparneliais tvirtinti juostelei. Juostelė medžiaginė su paralonu ir velero ® užsegimais, nealergizuojanti
31.1 | 4,5-6,5mm | iki 20 vnt
31.2 | 6,5-8,5mm | iki 20 vnt
31.3 | 8,5-10mm | iki 20 vnt
Viso 31 dalis
32 | Vienkartinė O₂ kaukė su nebulaizeriu, suaugusiems | iki 10 vnt
33 | Vaistų purkštuvas su savaime užsidarančia T-tipo jungtimi: turi CE ženklinimą, pagamintas iš inertinio, skaidraus plastikų lydinio, gaminio sudėtyje nėra latekso, vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: vaistų purkštuvas, 1,8m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis su specialiu vidiniu profiliu) ir savaime užsidaranti T-formos jungtis, jungiama į 22mm kvėpavimo sistemą, T-tipo jungtis-dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22F sujungimui su vaistų purkštuvu , savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui ar neįjungiant jokių aliarmų, vaistų purškimas įmanomas esant 8l/min oro/deguonies srautui, nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje, visas komplektas supakuotas į vieną maišelį | iki 80 vnt
34 | Aerozolinės kaukės su vaistų purkštuvu (be PVC): kliniškai švarios, turi CE ženklinimą, gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC), tam pačiam ligoniui gali būti naudojamas ne vieną kartą, maksimalus leistinas tūris-5ml (talpa 12ml), vaistų purškimas įmanomas esant 8l/min oro/deguonies srautui, nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje, nebulaizerio našumas-ne mažiau 0,25g vaistų, kurie išpurškiami per 1minutę (kai oro/deguonies srautas-8l/min), likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9ml, vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5mikronų dydžio dalelių aerozolį, vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris, 1,8m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC), kaukė hermetiškai priglunda prie veido, kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs, kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido, kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota, kaukės dydis atitinka europietiško veido anatomiją, kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo-22F | iki 100 vnt
35 | Vienkartinė anesteziologinė veido kaukė suaugusiems, kliniškai švari, be latekso, be PVC, su spalvotu priegalviu, turi CE, skaidri, tinka naudoti prie Ambu maišo. Kaukės uždėjimui nykščio vietoje grublėtas paviršius. Kraštai kontaktuojantys su veidu minksti ir neaštrūs, skirtingos medžiagos negu korpusas. Įpakuotos po vieną vienetą. Dydžiai:
35.1 | Nr. 0 | iki 20 vnt
35.2 | Nr. 1 | iki 20 vnt
35.3 | Nr. 2 | iki 20 vnt
35.4 | Nr. 3 | iki 100 vnt
35.5 | Nr. 4 | iki 100 vnt
35.6 | Nr. 5 | iki 100 vnt
35.7 | Nr. 6 | iki 36 vnt
Viso 35 dalis
36 | Vienkartinis koniotomijos rinkinys sterilioje pakuotėje, be latekso. Pakuotėje yra: kūgio formos plėtiklis pagamintas iš nerūdijančio plieno, koniotominis vamzdelis pagamintas iš plastiko, jungtis (konektorius) 15mm, plokščios formos fiksatorius, stabdiklis prilydytas prie koniotominės adatos, vieno žingsnio sterilus švirkštas, vienkartinis skalpelis su plastikine rankena, lankstus silikoninis vamzdelis su konektoriumi intubacinio vamzdelio prailginimui, švelni juostelė vamzdelio fiksavimui prie kaklo. Dydžiai:
36.1 | Ch 2.0, 29.6mm ilgio, vidinis diametras 2.0mm, išorinis 2.8mm | iki 2 vnt
36.2 | Ch 4.0, 42.1mm ilgio, vidinis diametras 4.0mm, išorinis 4.8mm | iki 2 vnt
Viso 36 dalis
37 | Armuoto tracheostominio vamzdelio rinkinys: sterilus, vienkartinis; skaidrus, pagamintas iš PVC; specialiai suformuotas linkis neleidžia vamzdeliui persilenkti; sienelėje inkapsiliuota metalinė spiralė; vamzdelio distalinis galas atraumatinis, rentgenokontrastinis; žemo spaudimo manžetė; pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir Luer-Lock jungimo galu; 15mm konektorius pritvirtintas prie tracheostominio vamzdelio; reguliuojami sparneliai (turi būti reguliavimo žymos kas 0,5cm); į rinkinį įeina obturatorius ir juostelė; rentgeno kontrastinis; dydžiai: ID 6mm-11mm | iki 100 vnt
38 | Uždaros atsiurbimo sistemos rinkinys intubaciniams vamzdeliams. Sudaryta iš: išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio apgaubto poliuretanine permatoma rankove, vakumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, vaistų suleidimo/inhaliavimo kateterio. Išsišakojimo antgalis patikimai susijungia su bet kokiu konektoriumi sukasi 360 laipsnių. Vožtuvas turi 2 padėtis-atidaryta ir uždaryta. Uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu. Uždaroje padėtyje pacientas nepraranda plaučių tūrio, išsaugomi visi kvėpavimo parametrai. Atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 1cm, kateteris yra 2 skirtingų kietumų: galiukas užapvalintas, minkštas apie 0,5-1cm, su 4 skylutėmis. Kateteris turi "v" formos nuvalymo vožtuvą, kuris nuvalo išskyras kateterį ištraukiant. Kateteris gali būti nuimamas prieš atliekant bronchoskopiją ir vėl uždedamas. Rinkinyje yra 2 sterilūs guminiai gaubteliai-bronchoskopinis gaubtelis su kryžmine įpjova ir kateterio gaubtelis. Sistema naudojama iki 48 val.Vakuminio vožtuvo korpusas yra nuspalvintas ISO spalvomis, ant dangtelio yra rodyklė, kuri nurodo vakumo srovės kryptį. Rinkinyje yra lipdukai, kurie klijuojami ant korpuso. Atsiurbimo kateterio ilgis 580mm. Sterilus, be latekso, turi turėti galimybę užsakyti atskirai: sterilius tirpalo flakonus po 15ml, guminius gaubtelius, pakeitimo atsiurbimo kateterį. Dydžiai:
38.1 | Ch 12 | iki 100 vnt
38.2 | Ch 14 | iki 100 vnt
38.3 | Ch 16 | iki 100 vnt
Viso 38 dalis
39 | Embolektominiai kateteriai
39.1 | Nr. 3 | iki 12 vnt
39.2 | Nr. 4 | iki 24 vnt
39.3 | Nr. 5 | iki 60 vnt
39.4 | Nr. 6 | iki 60 vnt
39.5 | Nr. 7 | iki 12 vnt
Viso 39 dalis
40 | PiCCO kontroliuojantys komplektai: | iki 15 vnt
turintis slėgio keitiklį su makro nuokrypiu, smaile, eilės užraktu, nuleidimo prietaisu (tėkmės greitis 3ml/h);
trijų padėčių čiaupas, injekcinė temperatūros jautriuoju/priėmimo elementu;
150cm raudona arterinio spaudimo linija;
115cm mėlyna centrinio veninio spaudimo linija;
nepirogeninis, be latekso, sterilus, sterilizacija etileno oksidu
Terminio skiedimo kateteris:
nepirogeninis, be latekso, sterilus, sterilizacija etileno oksidu;
4F, intravaskulinis 8cm ilgis daviklis 20G cannula, "J" pajungimo laidas
Terminio skiedimo kateteris:
nepirogeninis, be latekso, sterilus, sterilizacija etileno oksidu;
4F, intravaskulinis 22cm ilgis daviklis 20G cannula, "J" pajungimo laidas, talpos praplėtimas
41 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12: su prijungta sistema, su jungtimi prie ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12; skirti stimuliacijai, defribriliacijai, EKG elektrodai | iki 50 vnt | 5% | 13.65 | 682.5
42 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems defibriliatoriams/monitoriams Philips HeartStart MRx: | iki 40 vnt | 5% | 13.65 | 546
kondukcinis paviršiaus plotas 75cm2, gelio plotas 102cm2;
daugiafunkcinis-defibriliacijai, stimuliacijai, monitoravimui, kardioversijai;
hidrogelinis kontaktuojantis paviršius;
48" laidu, su jungtimi prie defibriliatoriaus/monitoriums Philips HeartStart MRx
43 | Reguliuojamo Venturi vožtuvo ir aerozolinės kaukės rinkinys suaugusiems: | iki 50 vnt
dozuotas deguonies tiekimas-koncentracija 26-50%;
su deguonies vamzdeliu;
22M diametro jungtys
44 | Galvos laikiklis suaugusiems, skirtas kaukėms su Hook žiedais arba lygiaverčiais prilaikyti, keturių taškų | iki 10 vnt
45 | Paciento kaukė su laikymo žiedu | iki 50 vnt
46 | NIV kaukė neinvazinei ventiliacijai: vienkartinė, kliniškai švari, lengva, pagaminta nenaudojant PVC, kaukės kraštai kontaktuojantys su paciento veidu yra silikoniniai, kaukės jungtis-22M, komplekte yra medžiaginis fiksavimo diržas, trys dydžiai (maža, vidutinė ir didelė): su papildoma CO2 anga ir trys dydžiai be angos, tinka naudoti tiek su tradiciniais ventiliatoriais, tiek su CPAP ligoninės turimais generatoriais | iki 50 vnt
47 | Laikinos širdies stimuliacijos rinkinys. Rinkinį sudaro: bipolinis intrakardinis elektrodas 5Fr, 6Fr, ilgis 110cm, introdiuseris 6Fr, 7Fr x10cm atsparus perlinkimui, su hidrofiline danga, rentgenokontrastinis, su integruotu hemostatiniu vožtuvu, papildomas portas, audinių dilatorius su fiksuojama jungtimi, J formos pravedėjas 45cm ilgio, mikštu galu, punkcinė adata 18Gx6,35cm, elektrodo apsauga su fiksuojančiomis jungtimis distaliniame ir proksimaliniame galuose, ilgis 30,5cm, obturatorius 8Fr, marliniai tamponėliai 3vnt., CE ženklinimas | iki 2 vnt | 5% | 68 | 136
48 | Tracheostominė nosytė: kliniškai švarios, vienkartinės, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi, supakuotos į maišelius po 1vnt, jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio), jungtis deguonies vamzdeliui, veikimo laikas 24h, tracheostominės nosytės parametrai: tūris 19ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min), drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml), svoris 8g | iki 200 vnt
49 | Tracheostominė nosytė su deguonies vamzdeliu: kliniškai švarios, vienkartinės, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi, supakuotos į maišelius po 1vnt, jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio), jungtis deguonies vamzdeliui, veikimo laikas 24h, tracheostominės nosytės parametrai: tūris 19ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min), drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml), svoris 8g. Komplekte turi būti 1,8m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) | iki 50 vnt
50 | Anglies dioksido absorbentas anesteziologinei kvėpavimo sistemai (kaita iš baltos i violetinę, iki minimumo sumažintas dulkėtumas), pagamintas iš 3-4mm sferinės formos granulių. Sudarytas iš kalcio ir natrio hidroksidų mišinio su kietinančiais priedais. Natrio hidroksido mažiau nei 2,0%. Sudėtyje nėra kvarco. Sufasuotas 5 litrų bakelyje | iki 300 vnt
51 | Tracheostominis vamzdelis su kaklo plokštele iš specialaus plastiko ilgalaikiam naudojimui, be manžetės. Sudėtis : vidinė kaniulė pakeitimui, fonacijos vožtuvas, dangtelis, tvirtinimo dirželis.Išmatavimai 6,0-12,0 mm
51.1 | 6,0 mm | iki 2 vnt
51.2 | 7,0 mm | iki 2 vnt
51.3 | 8,0 mm | iki 2 vnt
51.4 | 9,0 mm | iki 2 vnt
51.5 | 10,0 mm | iki 2 vnt
51.6 | 12,0 mm | iki 2 vnt
Viso 51 dalis
52 | Kompaktinė kvėpavimo sistema vaikams 2.0m ilgio su 1.5m ilgio atšaka ir 1.0l rezerviniu maišu. Vienkartinė kliniškai švari; CE ženklinimas; sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje; ilgis: ištempus ne mažiau kaip 2.00m, sutraukus - ne daugiau nei 0,45m. Komplektą sudaro 2 vamzdžiai (15mm), sujungti Y formos jungtimi; Y jungties diametras 15mm; alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus - ne daugiau nei 0,34cm, ištempus - ne mažiau nei 1.50m; 1.0l kvėpavimo maišas be latekso; papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M. Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui yra guminis dangtelis, kurį atidengus jis liktų fiksuotas prie sistemos. Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotas į maiš. po 1 kompl. | iki 100 vnt
53 | Kvėpavimo sistema su drėgmės rinktuvais: Vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje nėra latekso, turi CE ženklinimą, sistemos ilgis 1.6m, diametras 22mm. Sudaryta iš dviejų vamzdžių, sujungtų Y formos sujungėju, papildoma 0.8m atšaka, komplekte yra du savaime užsidarantys 70ml talpos drėgmės surinkėjai, paciento pusėje yra apsauginis dangtelis sistemai uždengti. Sistemos ilgis – ištempus ne mažiau nei 3,0m; Y jungtyje yra dvi 7,6mm angos su plastikiniais dangteliais, kurie fiksuoti prie Y jungties (kad nepasimestų kuomet angos atidengtos). Jungtys paciento pusėje 22M/15F. Jungtys aparato pusėje 22F. Komplete yra dvi papildomos jungtelės 22M-22M; | iki 30 vnt
54 | Sistema su davikliu tiesioginiam spaudimo (arterinio, centrinio veninio ir kt.) matavimui, tinkanti prie skyriuje naudojamų monitorių BeneView T5/T8. | iki 30 vnt
55 | Manžetės, tinkamos prie ligoninėje esančio Covidien gamintojo pneumatinio kojų kompresijos SCD aparato. Kompresijos profilis ir charakteristikos: kojos ir pėdos kompresijos galimybės – kartu arba atskirai ant skirtingų kojų; skirtingi slėgio lygiai kojos kompresijai: nuo 45mmHg čiurnos srityje iki 30 mmHg šlaunies srityje; kompresijos lygis pėdai:130-131mmHg; kojos kompresijos ciklo trukmė: 10-12 sek.; pėdos kommpresijos ciklo trukmė: 3-5 sek.; venų užsipildymo trukmės aptikimo ir išmatavimo galimybė, kompresijos ciklo trukmės perskaičiavimas, remiantis gautais duomenimis, kas 30 minučių; būtinas spalvinis manžetės pakuotės žymėjimas; galima pasirinkti trijų dydžių
55.1 | ŠIaunies ilgio manžetė, ne daugiau 51,9 cm šlaunies apimtis S dydžio | iki 20 vnt
55.2 | Šlaunies ilgio manžetė, nuo 55,9 cm iki 71,1 cm šlaunies apimtis M dydžio | iki 100 vnt
55.3 | Šlaunies ilgio manžetė, ne mažiau 71,1 cm šlaunies apimtis L dydžio | iki 20 vnt.
Viso 55 dalis
56 | Vienkartiniai paklotai pacientų šildymui. Vienkartinio naudojimo neaustinio pluošto ir polipropileno paklotai. Apklotai sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją. Tai užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą net ir toliausiai nutolusiose apklotų dalyse. Sudėtyje nėra latekso. Pralaidūs rentgeno spinduliams. Uždaromos žarnos prijungimo ertmės (jungtis). Tvirti, bet švelnūs ir lengvi. Paklotai turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. Apkloto vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras. Apklotai tinkami naudoti su ligoninės turimu aparatu „Bair Hugger“.
56.1 | Visą kūną dengiantis apklotas. Apklotą sudaro kanalų sistema, kuri užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą. Žarnos prijungimo vieta yra apkloto apatinėje dalyje per vidurį, virš pėdų. Apklotas sukonstruotas taip, kad pėdas dengianti sritis nebūtų aktyviai šildoma tam, kad apsaugoti nuo galimo terminio sužalojimo periferijoje (apatinėse galūnėse). Apkloto viršuje integruotos papildomos klostės padeda fiksuoti apklotą pečių srityje. Apkloto išmatavimai: 213 x 91 ± 5 cm | iki 20 vnt
56.2 | Viršutinės kūno dalies apklotas skirtas naudoti operacijos metu. Apklotą sudaro kanalų sistema kuri dengia viršutinę juosmeninę dalį, rankas, kaklą ir galvą. Apklote integruotos 2 uždaromos žarnos prijungimo ertmės, kad galima būtų prijungti šildymo prietaisą iš pasirinktos pusės. Apkloto dalyje, ties kaklo sritimi, yra 2 atviros angos, kurios leidžia papildomai šildyti kaklo (stambiąsias venas) ir galvos sritį. Apklotas turi integruotas juosteles rankų srityje, kad būtų galima fiksuoti apklotą aplink paciento ranką po pripūtimo. Apklote integruotas skaidraus plastiko apklotas galvos sričiai, kuris padeda išlaikyti šilumą intubuoto paciento galvos srityje ir leidžia stebėti paciento būklę. Apklotas juosmeninėje srityje turi lipnią juostele, kurios pagalba apklotas fiksuojamas reikiamoje pozicijoje ir išvengiama oro pūtimo (oro srauto) link operacinio lauko. Apkloto išmatavimai : 188 x 61 ± 5 cm. Galvos apkloto dydis: 61 x 61 ± 5 cm | iki 20 vnt
56.3 | Viso kūno paklotas skirtas naudoti chirurginių intervencijų metu. Paklotas stačiakampio formos ir yra tiesiamas po pacientu. Pakloto centrinė dalis ploksčia, be oro kanalų. Oro srautas link paciento paskirstomas per periferinius kanalus (kanalus esančiu pakloto kraštuose). Paklotas turi lipnias juosteles, kurios leidžia fiksuoti paklotą ant operacinio stalo ir apsaugo nuo nuslydimo. Paklotas turi drenavimo angas išdėstytas per visą paklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. Paklotas turi vieną žarnos prijungimo ertmę, esančią pakloto apačioje. Apkloto išmatavimai : 188 x 91± 5 cm | iki 100 vnt
Viso 56 dalis
57 | Laringinė kaukė. Sterili. Vienkartinė. Supakuota po 1vnt. Laringinės kaukės distalinės dalies forma - klasikinė Braino. Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vamzdelis, skirtas distalinei daliai išpūsti integruotas į kvėpavimo vamzdelio sienelę. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Aukštos kokybės kėpavimo vamzdelio konektorius. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo laringinę kaukę ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. Dydžiai:
57.1 | Nr. 4 (50-70kg) | iki 20 vnt
57.2 | Nr. 5 (70+ kg) | iki 20 vnt
Viso 57 dalis
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.