## Sheet1
Paciento lova
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Pasiūlymas dėl parametro
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis
2 | Paskirtis | Medicininės paskirties elektrinio valdymo funkcinė lova
3 | Reikalavimai čiužinio platformai
3.1 | Sudaryta iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų) | 1. Galvos-nugaros,
2. Sėdmenų,
3. Šlaunų,
4. Blauzdų.
3.2 | Platformos sekcijos pagamintos iš (nurodyti tikslų variantą) | 1. Lengvai valomų plastikinių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių,
2. arba iš HPL atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš metalinių plokščių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui,
3. arba metalinių juostų atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui,
4. Neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų.
3.3 | Valymas ir dezinfekcija | Čiužinio platformos sekcijas atsparios valymui ir dezinfekcijai.
4. | Reikalavimai čiužinio platformos aukščio reguliavimui
4.1 | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara
4.2 | Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio) | 45 - 95 cm (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
5 | Reikalavimai galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui
5.1 | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara
5.2 | Pakėlimo kampas | ≥ 60º
6 | Reikalavimai šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui
6.1 | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara
6.2 | Pakėlimo kampas | ≥ 35º
7 | Reikalavimai blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui
7.1 | Valdymo tipas | Valdomas mechaniniu arba elektriniu būdu
7.2 | Pakėlimo kampas | ≥ 18º
8 | Reikalavimai trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijų reguliavimui
8.1 | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara
8.2 | Lovos pavertimo į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai | ≥ 12°/≥ 12°
11 | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Būtina. Bendras (į kojūgalio ir galvūgalio puses) ilgis ≥ 8 cm
12 | CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių,
13 | Lovos prailginimo funkcija | Būtina. Ne mažiau 30 cm
14 | Reikalavimai lovos funkcijų valdymo pultams
14.1 | Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | 1. Rankinis pultelis, pritaikytas pakabinti ant lovos šono arba yra sumontuotas lovos šone,
2. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, nugaros ir kojų sekcijos pakėlimo kampus, autokontūrą.
14.2 | Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | 1. Skirtas medicinos personalui,
2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio,
3. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą, lateralinį čiužinio platformos pasivertimą.
15 | Reikalavimai šoniniams apsauginiams rėmams | 1. Pagaminti iš plastiko, atsparaus plovimui ir/ar dezinfekcinių medžiagų poveikiui,
2. Šoninės apsaugos apsaugo visą lovos šoną, apsaugančios lovų šonus iš abiejų pusių ir susideda iš dviejų dalių, nuleidžiamos ir pakeliamos atskirai,
3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba,
4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm.
16 | Reikalavimai lovos galams | 1. Plastikiniai (arba lygiaverčiai),
2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių,
3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo,
4. Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.
17 | Reikalavimai apsauginiams bamperiams | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose
18 | Reikalavimai lovos važiuoklei | 1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ≥ 150 mm,
2. Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema,
3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) fiksuotas važiavimui į priekį,
20 | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | ≤ 220 x 100 cm.
21 | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | ≥ 250 kg
22 | Reikalavimai lovos priedams ir konstrukciniams elementams
22.1 | Infuzinis stovas | 1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt,
2. Nuimamas,
24 | Reikalavimai medicinės paskirties čiužiniui | 1. Antipragulinis, veikia besikeičiančio oro slėgio celėse principu.
2. Rėžimai: besikeičiančio slėgio celėse; maksimaliai pripūstas; žemo slėgio.
3. Būtinas rėžimas skirtas naudoti lovos transportavimo metu.
4. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ≥ 14 cm,
5. Čiužinio oro kompresorius integruotas į lovs konstrukciją- čiužinio platformoje arba po lova.
6. Čiužinio valdymo pultai: integruotas į apsauginius lovos šonus (pageidautina iš abiejų pusių).Galima nustatyti čiužinio rėžimus, slėgio tūrį čiužinyje.
26 | Su integruota baterija. | Būtina.
27 | Lovos el. maitinimo šaltinis | 220V ± 10 %, 50 Hz.
28 | Lateralinis čiužinio platformos pavertimas | 1. Būtina,
2. Ne mažiau 15°
29 | Paciento fiksacijos vietos | Būtina.
30 | Kampo infikatoriai sumontuoti nugaros sekcijos dalyje (pageidautina apsauginiuose lovos šonuose). | Būtina.
31 | Kojinis valdymo pultas Nr.1 | Skirtas čiužinio platfprmos aukščiui reguliuoti. Atskiras mygtukas skirtas užprogramuotai paciento apžiūros pozicijai nustatyti.
32 | Kojinis valdymo pultas Nr.2 | Skirtas lateraliniam čiužinio platformos pavertimui. Pageidautina atskiras mygtukas paciento gaivinio pozicijos nustatymui (CPR).
33 | Lovos šonuose sumontuoti bėgeliai priedų pakabinimui. | Būtina.
34 | Keliant nugaros sekcijos dalį, ji automatiškai sustoja ties 30º. | Būtina.
35 | 5-tas ratukas | 1. Sumontuotas lovos centrinėje dalyje.
2. Valdomas elektra- skirtas lovos transportavimui.
3. Valdymas: elektrinis ratukas valdomas rankinio pultelio pagalba. Pultelis kabinamas ant lovos galo. Pageidautina baterijos įkrovimo indikacija. Pultelio pagalba valdomos funkcijos: Elektrinio ratuko aktyvavimas; Važiavimas pirmyn; Važiavimas atgal.
4. Yra atkiras elektrinio ratuko mechanizmo įjungimas/iųjungimas sumontuotas po lova.
5. Maksimalus greitis (važiuiojant pirmyn) ne mažiau 3 km/h.
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 70
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 30
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
| T1 | Paciento mobilizavimo rankena- sumonatuota ant čiužinio platformos kojų dalyje; atlenkiama. | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 30 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T2 | USB jungtis skirta mabilių įrenginių įkrovimui. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T3 | Čiužinio funkcija: automatiškai didinamas slėgis čiužinio celėse, kai nugaros platforma pakeliama ≥ 30° | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T4 | Elektrinis ratukas turi atskirą bateriją (užtikrina tik ratuko funcionalumą; išsikrovus ratuko baterijai galima naudoti kitas lovos funkcijas). | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 50 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra