TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reanimacinės lovos su čiužiniu

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pasiūlymas dėl parametro |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reanimacinės lovos su lateraliniu pavertimu, svarstyklėmis ir automatiniu paciento vartymu | Gamintojas, modelis |  |
|  | Šoninis čiužinio platformos pavertimas (lateralinis) | Maksimalus pavertimas ne mažiau +30°/-30° |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas. 2. Baterija . |  |
|  | Lovos aukščio reguliavimas | Ne mažiau kaip trimis teleskopinėmis kolonomis. |  |
|  | Lovos aukščio reguliavimo ribos (čiužinio atramos platformos aukštis nuo žemės be čiužinio) | Ne siauresnės už 45 - 80 cm |  |
|  | Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 70º |  |
|  | Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 30º |  |
|  | Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 30º |  |
|  | Kampas tarp šlaunų ir blauzdų sekcijos | Ne mažiau 110º |  |
|  | Trendelenburgo/antiTrende-lenburgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip +13°/-15° |  |
|  | Lovos prailginimas | - Ne mažiau 20 cm į kojūgalio pusę. - Valdomas elektrinio variklio pagalba. |  |
|  | Automatinis čiužinio sekcijų atsitraukimas | - Būtinas . |  |
|  | Multifunkcinis lovos funkcijų valdymo skydelis | - Su lietimui jautriu ekranu. - Sumontuotas abiejuose lovos galvūgalio dalies apsauginiuose šonuose. - Galima keisti šias pozicijas: - Nugaros sekcija - Šlaunų sekcija - Blauzdų sekcija - Lovos aukš - Automatinis kontūras - Skubus Trendelenburgo padėties - Atvirkštinis - Trendelenburgo ir Trendelenburgo padėtis - Lovos prailginimas - CPR padėtis - Kardiologinės padėtis - Mobilizacijos padėtis - Integruotas ktyvavimo mygtukas. - Šoninio pavertimo indikatorius (laipsniais)- rodomas ekrane. - Čiužinio sekcijų kampo indikatoriai (laipsniais)- rodoma ekrane. - Datos ir laiko rodmenys. - Integruotas varstyklių valdymas. - Paciento svoris rodomas ekrane. - Integruotas automatinio paciento vartymo valdymas. - Ekrane rodomi informaciniai pranešimai apie lovos būklę. |  |
|  | Apsauginiai šoniniai rėmai | - Pagaminti iš plastiko. - Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. |  |
|  | Lovos galai | Būtini. |  |
|  | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia) | Ne mažiau: 250 kg |  |
|  | Lovos važiuoklė | - Su ratais, kurių diametras ≥150 mm; - Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema- valdymas ant visų lovos ratukų. |  |
|  | Elektrinis ratukas lovos centre | - Sumontuotas lovos centre po važiuoklės rėmu. - Naudoja atskirą akumuliatorių bei įkroviklį nei lova. - Valdomas rankiniu pulteliu (kabinamas ant lovūgalio. - Pultelis su sensoriniu jutikliu. - Galimas važiavimas pirmyn ir atgal. - Pultelyje integruotas staigaus sustabdymo mygtukas ir baterijos indikatorius. |  |
|  | Lovos matmenys, ilgis x plotis | ≤ (215 x 110) cm |  |
|  | Svarstyklės | 1. Integruotos į lovą. 2. Valdoma multifunkciniu pultu integruotu apsauginiuose lovos šonuose. 3. Svorio rodymas 0,5kg arba 0,1kg tikslumu. |  |
|  | Jei lova perkrauta ir apkrova pasiekia daugiau kaip 250kg- lova indikuoja perkrovą ekrane. | Būtina. |  |
|  | Išlipimo iš lovos aliarmas | - Būtina - Galima rinktis ne mažiau kaip iš dviejų rėžimų. - Valdymas lietimui jauriu ekranu. - Informacija pateikiama vaizdu ekrane. |  |
|  | Kojinis valdymo pultas | - Skirtas šoniniam čiužinio platformos pavertimui. - Aktyvavimo mygtukas. |  |
|  | Lovos būsenos indikacijos | - Ekrane indikuojami perspėjimai arba reikalingi atlikti veiksmai. |  |
|  | Paciento perkėlimo iš lovos rėžimas naudojant šoninį čiužinio platformos pavertimą | - Aktyvavus funkciją, lova leidžia atlikti šoninį pavertimą nuleidus apsauginius lovos šonus. - Rėžimas išlieka aktyvus ne ilgiau kaip 5 min. |  |
|  | Nugaros sekcijos pakėlimo kampo duomenų išsaugojimas | - Lovos atmintyje išsaugoma informacija kada (data) nugaros sekcija buvo pakelta aukščiau 30 laipsnių. |  |
|  | Automatinis šoninis (lateralinis) paciento vartymas | - Atliekamas čiužinio platformos pagalba. - Pakreipti atraminę čiužinio platformą, kad būtų optimizuota paciento plaučių funkcija ir mažintų pragulų atsiradimą. - Posvyrio kampą ir laiką galima rinktis iš iš anksto nustatytų programų arba koreguotis pagal poreikius. - Galima keisti pasvirimo kampą ir laiką. - Visas valdymas atliekamas lietimui jautriame ekrane. - Aktyvavus automatinį vartymą procesas atvaidzuojamas ekrane. - Lovos atmintyje išsaugoma vis atliktų vartymų istorija. |  |
|  | Personalo valdymo pultas (kabinamas kojūgalyje) | - Su valdymo funkcijų užrakinimo galimybe. - Baterijos įkrovimo indikatorius. - Pultu galima valdyti šias funkcijas: - Čiužinio platformos aukštį. - Nugaros sekcijos kampą. - Šlaunų sekcijos kampą. - Blauzdų sekcijos kampą. - Čiužinio platformos prailginimą. - Lateralinį pavertimą. - Trendelenburgas/Antitrendelenburgas. |  |
|  | Antipragulinis čiužinys | Būtina. Tinka siūlomai lovai. |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |