| VILNIAUS UNIVERSITETAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suinteresuotiems asmenimis |  |  |
| ATSAKYMAI Į IŠANKSTINĖJE (RINKOS) KONSULTACIJOJE GAUTUS PASTEBĖJIMUS |  |  |

Klausimai

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas Tiekėjas | Atsakymas Vilniaus universitetas – Perkančioji organizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar TS pateikta informacija yra aiški (nedviprasmiška) pasiūlymui parengti? Jei ne, kas TS koreguotina? Kokią papildomą informaciją ar sąlygas siūlytumėte įtraukti arba ko siūlytumėte atsisakyti? Pateikite savo pasiūlymus. | Taip, aiškiai, tačiau pirkimo reikalavimai riboja tiekėjų sąžiningą konkurenciją: - Konkurencijos ribojimas minialiose privalomose techninėse specifikacijose Bendrai įvertinus minimalius techninės specifikacijos reikalavimus, jų visumą atitinka tik vieno tiekėjo atstovaujama gamintojo „Bruker“ įranga. - Ekonominio naudingumo kriterijai teikiantys akivaizdų pranašumą vieno gamintojo įrangai Pirkimą siekiama vykdyti ekonominio naudingumo principu su idėja užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, tačiau parinkti ekonominio naudingumo kriterijai ir jiems priskirti balai akivaizdžiai teikia pranašumą tik vieno tiekėjo atstovaujama gamintojo „Bruker“ įranga. Toliau pakomentuota detaliau apie konkrečius techninius parametrus ir ekonominio naudingumo kriterijus. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų pateikti komentarai yra skirti užtikrinti pirkimo sąlygų aiškumą, proporcingumą ir atitiktį rinkos galimybėms. Į pateiktas pastabas reikalaujame atsižvelgti pilnai siekiant užtikrinti sklandų ir savalaikį pirkimo procedūrų įgyvendinimą bei išvengti galimų ginčų ar procedūrinių nesklandumų. | 1. Konkurencija nėra ribojama. Perkančioji organizacija, rengdama techninę specifikaciją, atliko rinkos analizę ir įvertino, kad rinkoje yra ne mažiau kaip trys skirtingų gamintojų sistemos, atitinkančios nustatytus minimalius techninius reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, teiginys, kad visų minimalių techninių specifikacijos reikalavimų visumą atitinka tik vieno gamintojo įranga, nėra pagrįstas. Techninėje specifikacijoje nėra įtvirtinta konkretaus gamintojo, modelio ar technologinio sprendimo preferencija. Visi reikalavimai formuluojami kaip minimalūs techniniai parametrai, kuriuos gali atitikti keli rinkoje esantys sprendimai. Taip pat techninėje specifikacijoje aiškiai numatyta galimybė siūlyti lygiaverčius sprendimus. 2. Ekonominio naudingumo kriterijai nustatyti siekiant įsigyti techniškai pažangų ir ilgalaikiams mokslo poreikiams tinkamą sprendimą, o ne suteikti pranašumą konkrečiam gamintojui. Vertinimo kriterijai yra objektyvūs, iš anksto paskelbti ir vienodai taikomi visiems tiekėjams. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, laikysis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų |
| 2. | Kurie reikalavimai/sąlygos, atsižvelgiant į rinkoje esamą situaciją, Jūsų manymu, yra neįgyvendintinos? Pateikite savo pasiūlymus. | - Konkurencijos ribojimas minialiose privalomose techninėse specifikacijose: - TS punktas 3.2. Punkte reikalaujama, kad mėginio išgarinimo sistema palaikytų 450 oC temperatūrą. Tokia aukšta temperatūra taikoma nebent naftos tyrimuose, kur vyrauja aukštatemperatūriniai junginiai. Įvertinus projekto, pagal kurį vykdomas įrangos pirkimas, tikslus įkurti Genų technologijų kompetencijų centrą ir fokusuotis į inovacijas sveikatai ir darbą su biologinėmis molekulėmis, šis reikalavimas yra absoliučiai perteklinis ir nereikalingas. Be to, reikalavimas riboja konkurenciją ir taip leistų dalyvauti pirkime tik vienam tiekėjui. Dėl to reikalaujame keisti reikalavimą, kad mėginio išgarinimo sistema palaikytų 400 oC temperatūrą. - TS punktas 3.2 Tame pačiame punkte yra reikalaujama, kad mėginio išgarinimo sistemos slėgio intervalas būtų ne mažesnis nei nuo 0 iki 10 bar (150 psi) naudojant He ir H2 dujas. Daugumoje metodų, naudojant 0,25 mm ar 0,32 mm ID kolonėles (30 m, He arba H₂), realiai naudojami slėgiai yra 10–60 psi ribose. Šiuose realiuose slėgio ribose mėginio įvadas, palaikantis 0–100 psi slėgį, užtikrina: - tikslesnį reguliavimą, - stabilesnį srautą, - mažesnį pulsavimą, - geresnį pakartojamumą. Tuo tarpu 0–150 psi sistema optimizuota aukštų slėgių zonai, o ne tipiniams metodams, todėl lemtų prastesnius rezultatus. Platesnis maksimalus slėgio diapazonas nesuteikia papildomos funkcionalios naudos. Tai tik padidina sistemos sudėtingumą ir riboja, kaip lanksčiai ši sistema gali būti pritaikyta dažniausiai pasitaikančioms analizėms, išlaikant šių analizių rezultatų kokybę. Atsižvelgiant į tai, rinkoje dažniausiai siūlomos mėginio išgarinimo sistemos su 0–100 psi slėgio intervalu, kuris pilnai atitinka standartinių chromatografinių metodų poreikius. Dėl to reikalaujame keisti reikalavimą, kad mėginio išgarinimo sistema palaikytų nuo 0 iki 100 psi slėgį. - TS punktas 4.2 Punkte reikalaujama, kad jautrumas (MS režime teigiamoje ir neigiamoje jonizacijoje) būtų ≥750:1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino injekcija. Norime atkreipti dėmesį, jog įvertinus visų minimalių privalomų reikalavimų visumą techninėje specifikacijoje ir sistemos komplektacijos pasikeitimus, nepakeitus šiame punkte numatyto jautrumo reikalavimo pagal nurodytas rekomendacijas perkančioji organizacija sudaro sąlygas viešajame pirkime dalyvauti tik vienam tiekėjui, atstovaujančiam gamintojo „Bruker“ įrangą. o tai neatitinka sąžiningos ir realios konkurencijos principo. Pažymėtina, kad ankstesnėje šio pirkimo rinkos konsultacijos techninės specifikacijos versijoje toks jautrumo lygis nebuvo reikalaujamas, ir mažesnė vertė atitiko analitinius ir praktinius laboratorijos poreikius. Be to, svarbus momentas tai, jog dabartinėje techninėje specifikacijoje jautrumo reikalavimas minimaliai padidintas tačiau nenurodoma, prie kokios rezoliucijos ir m/z intervalo šis jautrumas turi būti užtikrinamas. Kadangi jautrumas tiesiogiai priklauso nuo rezoliucijos, neapibrėžus šio parametro, susidaro situacija, kai deklaruojamas jautrumas gali būti pasiektas sumažinus sistemos rezoliuciją. Tokiu atveju nauja jautrumo specifikacija leidžia pasiūlyti sistemą, kurios realios analitinės galimybės gali būti prastesnės. Staigus ir objektyviai nepagrįstas jautrumo parametro pakeitimas sudaro situaciją, kai konkurencija yra nepagrįstai apribojama, tačiau tuo pačiu nėra užtikrinama aukštesnių analitinių galimybių sistemos įsigijimas, kadangi neapibrėžtos matavimo sąlygos (rezoliucija ir m/z intervalas) leidžia deklaruoti didesnį jautrumą realiai sumažinus kitus esminius veikimo parametrus. Dėl to reikalaujame keisti reikalavimą, kad privalomas ≥500:1 (RMS) MS signalo jautrumas su 1 pg rezerpino išlaikant ne mažesnę nei 30 000 FWHM skiriamąją gebą prie ≤500 m/z . - TS punktas 4.3 Punkte reikalaujama, kad jautrumas (MS/MS režime teigiamoje ir neigiamoje jonizacijoje) būtų ≥3000:1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino injekcija. Norime atkreipti dėmesį, jog įvertinus visų minimalių privalomų reikalavimų visumą techninėje specifikacijoje ir sistemos komplektacijos pasikeitimus, nepakeitus šiame punkte numatyto jautrumo reikalavimo pagal nurodytas rekomendacijas perkančioji organizacija sudaro sąlygas viešajame pirkime dalyvauti tik vienam tiekėjui, atstovaujančiam gamintojo „Bruker“ įrangą. o tai neatitinka sąžiningos ir realios konkurencijos principo. Pažymėtina, kad ankstesnėje šio pirkimo rinkos konsultacijos techninės specifikacijos versijoje toks jautrumo lygis nebuvo reikalaujamas, ir mažesnė vertė atitiko analitinius ir praktinius laboratorijos poreikius. Be to, svarbus momentas tai, jog dabartinėje techninėje specifikacijoje jautrumo reikalavimas minimaliai padidintas tačiau nenurodoma, prie kokios rezoliucijos ir m/z intervalo šis jautrumas turi būti užtikrinamas. Kadangi jautrumas tiesiogiai priklauso nuo rezoliucijos, neapibrėžus šio parametro, susidaro situacija, kai deklaruojamas jautrumas gali būti pasiektas sumažinus sistemos rezoliuciją. Tokiu atveju nauja jautrumo specifikacija leidžia pasiūlyti sistemą, kurios realios analitinės galimybės gali būti prastesnės. Staigus ir objektyviai nepagrįstas jautrumo parametro pakeitimas sudaro situaciją, kai konkurencija yra nepagrįstai apribojama, tačiau tuo pačiu nėra užtikrinama aukštesnių analitinių galimybių sistemos įsigijimas, kadangi neapibrėžtos matavimo sąlygos (rezoliucija ir m/z intervalas) leidžia deklaruoti didesnį jautrumą realiai sumažinus kitus esminius veikimo parametrus. Dėl to reikalaujame keisti reikalavimą, kad privalomas ≥1500:1 (RMS) MS/MS signalo jautrumas su 1 pg rezerpino išlaikant ne mažesnę 30 000 FWHM skiriamąją gebą prie ≤500 m/z. - TS punktas 4.6 Punkte reikalaujama, kad skiriamoji geba būtų ≥30 000 FWHM bent vienai masei intervale nuo 800 iki 1300. Dabartinė reikalavimo formuluotė užtikrinti tam tikrą rezoliuciją (skiriamąją gebą) bent vienai masei intervale nuo 800 iki 1300 m/z – nepagrįstai riboja konkurenciją ir sudaro sąlygas viešajame pirkime dalyvauti tik vienam tiekėjui, atstovaujančiam gamintojo „Bruker“ įrangą. Tuo pačiu pažymėtina, kad rezoliucijos reikalavimo toks pakeitimas neužtikrina geresnės ar aukštesnių techninių galimybių sistemos įsigijimo. Skiriamoji geba apibrėžiama kaip R=m/Δm todėl didesnę rezoliucijos vertę pasiekti aukštesnėje m/z srityje yra techniškai paprasčiau nei žemesnėje. Ankstesnėje rinkos konsultacijoje nustatytas reikalavimas ≥30 000 FWHM prie ≤500 m/z buvo pranašesnis techninis kriterijus. Dabartinė formuluotė nustato prastesnį kriterijų įsigyjamai įrangai ir tuo pačiu apriboja tiekėjų galimybę dalyvauti viešajame pirkime. Dėl to reikalaujame keisti reikalavimą, kad skiriamoji geba būtų ≥30 000 FWHM prie ≤500 m/z. Skiriamoji geba nepriklauso nuo duomenų surinkimo greičio. - TS punktas 6.2 5.1 Punkte reikalaujamos DIOL, Chiral AM, Chiral CM, Chiral OM, Chiral ZA stacionarių fazių kolonėlės, kurias gamina gamintojas “Dr. Maisch” atstovaujamas vieno tiekėjo Lietuvoje. Įtraukus šias kolonėles kaip minimalius techninės specifikacijos reikalavimus yra specialiai ribojama tiekėjų konkurencija ir sudaromos sąlygos pilną įsigyjamą prekių komplektą pasiūlyti tik vienam tiekėjui. Reikalaujame šių kolonėlių neįtraukti į privalomuosius minimalius techninės specifikacijos reikalavimus.arba šias prekes įtraukti į atskirą pirkimo dalį nuo įrangos. - Ekonominio naudingumo kriterijai teikiantys akivaizdų pranašumą vieno gamintojo įrangai Atkreipiame dėmesį, kad ekonominio naudingumo kriterijų formulavimas ir balų paskirstymas turi būti objektyvus, proporcingas ir nepriklausomas nuo konkrečių gamintojų sprendimų. Dabartiniu atveju kriterijai (T4-T11) suformuluoti taip, kad daugumos punktų ribinės vertės ir suteikiamų balų paskirstymas teiktų akivaizdų pranašumą ir privilegijuotų vieno gamintojo “Bruker” sprendimą, tuo pačiu stipriai ribojant kitų tiekėjų galimybes konkurse. Tokia konstrukcija gali būti vertinama kaip neproporcinga ir sukelti pagrįstų abejonių dėl konkurencijos sąžiningumo ir skaidrumo. Be to, atkreipiame dėmesį, kad yra tik labia maža dalis punktų (T1 ir T2), kurie įtraukti nesuteikiant pranašumo anksčiau minėto gamintojo sprendimui, bet punktai turi neproporcingai mažą balų svorį bendrame ekonominio naudingumo vertinime. Dėl to šių punktų balai beveik neturi įtakos galutiniame balų skaičiavime, o tai gali iškreipti bendrą vertinimo rezultatą. Siekiant užtikrinti, kad ekonominio naudingumo vertinimas tikrai atspindėtų realią naudą perkančiajai organizacijai ir suteiktų lygias galimybes visiems tiekėjams, reikalaujame peržiūrėti kriterijų ribines vertes ir balų paskirstymą, aiškiai pagrindžiant jų reikšmę ir proporcingumą bei ir įvertinant skirtingus rinkoje siūlomus sprendimus. | 1) Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu pateiktas pastabas bei pakartotinai atlikusi rinkos analizę, sutinka koreguoti techninės specifikacijos 3.2 punkte nustatytą reikalavimą dėl mėginio išgarinimo sistemos maksimalios temperatūros. Reikalavimas bus keičiamas iš „maksimali temperatūra ne mažesnė nei 450 °C“ į „maksimali temperatūra ne mažesnė nei 400 °C“. Pažymime, kad sumažinus maksimalios temperatūros reikalavimą iki 400 °C, minimalius techninės specifikacijos kriterijus gali atitikti ne mažiau kaip trijų gamintojų sprendimai. 2) Perkančioji organizacija nesutinka keisti TS 3.2 punkto reikalavimo dėl mėginio išgarinimo sistemos slėgio intervalo. Atsižvelgiant į viešai prieinamą informaciją, rinkoje yra daugiau tiekėjų, galinčių pasiūlyti šį reikalavimą atitinkančią įrangą. Be to, mažesnis maksimalus slėgio intervalas gali sudaryti apribojimus naudojant siauras (iki 0,2 mm ID) ir ilgas (120 m ar ilgesnes) kolonėles sudėtingų matricų analizei, taip pat taikant didelės reikšmės „split“ injekcijos metodus. Tokiu atveju būtų susiaurintos mokslinių tyrimų vykdymo galimybės ir apribota kolonėlių pasirinkimo lankstumas. Todėl reikalavimas paliekamas nekeičiamas. 3) Perkančioji organizacija nesutinka keisti TS 4.2 punkte nustatyto minimalaus jautrumo reikalavimo. Nustatytas ≥750:1 (RMS) jautrumas su 1 pg rezerpino injekcija yra pagrįstas planuojamų tyrimų poreikiais ir neužkerta kelio konkurencijai. Šį reikalavimą atitinka ne mažiau kaip trijų gamintojų sprendimai. Todėl reikalavimas paliekamas nekeičiamas. 4) Perkančioji organizacija nesutinka keisti TS 4.3 punkte nustatyto minimalaus MS/MS jautrumo reikalavimo. Techninės specifikacijos reikalavimai buvo peržiūrėti ir patikslinti siekiant įsigyti aukščiausio lygio, pažangias ir ilgalaikiams mokslinių tyrimų poreikiams tinkamas sistemas. Nustatytas ≥3000:1 (RMS) jautrumo lygis atitinka šį tikslą ir yra proporcingas planuojamam įrangos naudojimui. Pažymėtina, kad šį reikalavimą atitinka ne vienas rinkoje esantis sprendimas. Todėl reikalavimas paliekamas nekeičiamas. 5) Perkančioji organizacija nesutinka atsisakyti aukštos skiriamosios gebos reikalavimo, kadangi rezoliucija yra vienas esminių QTOF sistemos parametrų, tiesiogiai lemiantis izobarinių junginių atskyrimą, tikslią molekulinių formulių identifikaciją ir sudėtingų matricų analizės patikimumą. Rezoliucijos vertinimas platesniame darbiniame m/z diapazone yra pagrįstas realiais taikymo scenarijais. Dalis biomolekulių, metabolitų, lipidų, peptidų ar jų aduktų patenka į aukštesnių m/z sričių (artimų 1000 m/z ir daugiau) intervalą, todėl rezoliucijos užtikrinimas šiame diapazone yra svarbus praktiniam sistemos pritaikomumui. Platesnis m/z intervalas taip pat suteikia lankstumo ateities tyrimams ir naujų metodų kūrimui, neapsiribojant tik žemų masių junginiais. Atsižvelgiant į tai, reikalavimas koreguojamas į: „Skiriamoji geba ≥30 000 FWHM bent vienai masei iki 1300 m/z. Skiriamoji geba nepriklauso nuo duomenų surinkimo greičio.“ Toks apibrėžimas užtikrina aukštą analitinę kokybę realiame darbiniame diapazone ir išlaiko pakankamą konkurencinę aplinką. 6) Perkančioji organizacija nesutinka skaidyti kolonėlių į atskirą pirkimo dalį. Kolonėlės yra neatsiejama perkamos UHPLC/GC sistemos dalis ir būtinos tam, kad po įrangos instaliavimo būtų galima nedelsiant pradėti suplanuotus mokslinius tyrimus. Sistema turi būti perduota kaip pilnai sukomplektuotas ir darbui parengtas sprendimas, už kurio komponentų tarpusavio suderinamumą atsako tiekėjas. Pirkimo objekto skaidymas didintų techninio nesuderinamumo, garantinio aptarnavimo bei metodų įdiegimo riziką ir galėtų lemti tyrimų pradžios vėlavimą. Siekiant užtikrinti aiškumą ir nediskriminavimo principo laikymąsi, TS 6.2 5.1 punktas patikslinamas – vietoje galimų interpretacijų keliančių trumpinių naudojami pilni stacionarių fazių funkciniai / cheminiai aprašymai, papildant formuluote „arba lygiavertė stacionari fazė“. Tokiu būdu reikalavimai apibrėžiami pagal technines savybes, o ne komercinius pavadinimus, ir sudaromos galimybės siūlyti lygiaverčius sprendimus. Pirkimo objekto apimtis ir kolonėlių įsigijimas kartu su sistema paliekami nekeisti. 2. Perkančiosios organizacijos nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai yra suformuluoti taip, kad juos gali atitikti įvairių gamintojų įranga, atitinkanti minimalius techninės specifikacijos reikalavimus. Vertinimo modelis nėra sukonstruotas taip, kad balus galėtų gauti tik vienas konkretus sprendimas ar vieno gamintojo įranga. Vertinamieji kriterijai buvo suformuluoti įvertinus pažangiausias rinkoje esančias QTOF sistemas, siūlomus sprendimus. Kriterijai parinkti atsižvelgiant į techninius parametrus, kurie yra reikšmingi vykdant plataus spektro mokslinius tyrimus. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti, kokie kokybiniai parametrai jai yra svarbiausi, su sąlyga, kad kriterijai būtų tiesiogiai susiję su pirkimo objektu ir nediskriminuotų tiekėjų. Nagrinėjamu atveju kriterijai yra objektyvūs, aiškiai apibrėžti, susiję su QTOF sistemos techninėmis galimybėmis ir sudaro realias galimybes skirtingiems rinkos dalyviams gauti ekonominio naudingumo balus. Todėl ekonominio naudingumo kriterijai paliekami nekeisti. |
| 3. | Prašome susipažinti su objekto apimtimi ir įsivertinti ar turėtumėte galimybę pateikti pasiūlymą visai objekto apimčiai? Jei tokios galimybės nėra, prašome nurodyti priežastis bei pateikti konkrečius siūlymus dėl objekto skaidymo į pirkimo objekto dalis. | Aukščiau išskirti minimalūs techninės specifikacijos reikalavimai akivaizdžiai riboja konkurenciją, nes visų parametrų visumą realiai gali atitikti tik vieno gamintojo “Bruker” sprendimas. Papildomai suformuluoti ekonominio naudingumo kriterijai, įskaitant ribines vertes ir balų paskirstymą, faktiškai privilegijuoja vieno gamintojo “Bruker” sprendimą, tuo pačiu nepalikdamas proporcingų galimybių kitiems rinkos dalyviams. Dėl šių priežasčių pasiūlymo pateikimas visai objekto apimčiai daugiau nei vienam tiekėjui nėra realiai įmanomas. Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir objektyvų pasiūlymų vertinimą, rekomenduojame: - Pašalinti/pakoreguoti konkurenciją ribojančius minimalius privalomus techninės specifikacijos parametrus, kurie išvardinti 2. apklausos punkte - TS punkte 6.2 5.1 įvardintas chromatografines kolonėles įtraukti į atskirą pirkimo dalį nuo įrangos, kad pasiūlymų teikimas šioms prekėms būtų nepriklausomas nuo pasiūlymo teikimo įrangai. - Peržiūrėti ekonominio naudingumo kriterijų ribines vertes ir balų paskirstymą, aiškiai pagrindžiant jų reikšmę, proporcingumą ir įvertinant rinkoje siūlomus sprendimus | Perkančioji organizacija nesutinka su teiginiu, kad minimalių techninės specifikacijos reikalavimų visumą gali atitikti tik vieno gamintojo sprendimas. Atlikus rinkos analizę nustatyta, kad minimalius reikalavimus atitinka ne vienas rinkoje esantis sprendimas. - Dėl minimalių techninių reikalavimų koregavimo. Techniniai parametrai nustatyti atsižvelgiant į planuojamus mokslinius tyrimus ir poreikį įsigyti aukštos analitinės klasės sistemą, užtikrinančią ilgalaikį pritaikomumą. Dalis reikalavimų jau buvo patikslinta rinkos konsultacijos metu, tačiau likę parametrai laikomi proporcingais ir būtinais. - Dėl kolonėlių išskyrimo į atskirą pirkimo dalį. Kolonėlės yra funkciškai susijusios su perkama sistema ir būtinos jos pilnam parengimui darbui. Pirkimo objekto skaidymas didintų techninio nesuderinamumo ir įgyvendinimo riziką. Todėl pirkimo objektas neskaidomas. - Dėl ekonominio naudingumo kriterijų. Vertinimo kriterijai ir jų svoriai nustatyti įvertinus rinkoje siūlomas pažangias QTOF sistemas ir jų technines galimybes. Kriterijai yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu ir mokslinių tyrimų poreikiais. Jie sudaro galimybes skirtingiems rinkos dalyviams gauti balus, todėl nelaikytini privilegijuojančiais vieną konkretų gamintoją. Atsižvelgiant į tai, pirkimo sąlygų keisti šiuo aspektu neplanuojama. |
| 4. | Ar galite pasidalinti matomomis galimomis sutarties įgyvendinimo rizikomis? Kokios būtų jų suvaldymo priemonės ? | - Teisinė ir konkurencinė rizika: - Ginčai dėl konkurencijos ribojimo – minimalūs techniniai reikalavimai ir ekonominio naudingumo kriterijai, kurie faktiškai privilegijuoja vieną sprendimą, gali būti laikomi neproporcingais arba diskriminuojančiais kitus tiekėjus. - Pirkimo procedūros ginčai – galimi tiekėjų skundai dėl neteisėto konkurencijos ribojimo, dėl ko pirkimas gali būti stabdomas ar panaikintas. - Praktinė ir technologinė rizika - Netinkamas sprendimo pasirinkimas – jei specifikacija akcentuoja tik formalius parametrus (pvz., QTOF jautrumą be aukštos skiriamosios gebos prie tam mažų m/z), gali būti įsigyta sistema, kuri faktiškai neturi geresnių techninių parametrų, t. y. perkančioji organizacija negaus aukštesnės kokybės sprendimo. - Finansinė rizika – vėlavimai ar pirkimo nutraukimas dėl ginčų gali reikšti, kad organizacija gali nespėti pasinaudoti projektui įgyvendinti skirtomis lėšomis. | 1. Dėl teisinės ir konkurencinės rizikos Perkančioji organizacija, rengdama techninę specifikaciją ir ekonominio naudingumo kriterijus, atliko rinkos analizę ir įvertino kelių gamintojų siūlomus sprendimus. Kaip jau nurodyta ankstesniuose atsakymuose, minimalius reikalavimus atitinka ne vieno gamintojo sistemos. Techniniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu ir planuojamų mokslinių tyrimų pobūdžiu, yra proporcingi ir objektyviai pagrįsti. Dalis pastabų jau buvo įvertinta ir techninė specifikacija atitinkamai patikslinta. Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija nemato pagrindo konstatuoti, kad pirkimo sąlygos yra diskriminacinės ar neproporcingos. Pirkimas bus vykdomas laikantis VPĮ nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. 2. Dėl praktinės ir technologinės rizikos Techninė specifikacija suformuluota ne vien remiantis formaliais parametrais, bet vertinant visumą – jautrumą, skiriamąją gebą, m/z diapazoną, duomenų rinkimo greitį ir kitus esminius QTOF sistemos parametrus. Toks kompleksinis vertinimas mažina riziką įsigyti technologiškai nepakankamą sprendimą. Priešingai, aukštesni techniniai reikalavimai leidžia užtikrinti, kad įsigyjama sistema atitiks ilgalaikius mokslinių tyrimų poreikius ir bus tinkama plačiam taikymo spektrui. 3. Dėl finansinės rizikos Perkančioji organizacija planuoja pirkimo procedūras taip, kad būtų užtikrintas projekto įgyvendinimo terminų laikymasis. Rizika dėl galimų ginčų yra vertinama, tačiau ji savaime nėra pagrindas atsisakyti objektyviai pagrįstų techninių reikalavimų. |
| 5. | Ar sutartyje bei TS nustatytos kainodaros taisyklės yra aiškios ir nedviprasmiškos? Ar kainodaros taisyklės užtikrina racionalų lėšų panaudojimą ir pirkimų principų laikymąsi? Ar kainodaros taisyklės numato aiškų atsiskaitymą su tiekėju? Pateikite savo pasiūlymus. | Pagal pateiktą informaciją nėra iki galo aišku dėl atsiskaitymo sąlygų su tiekėju. Rekomenduojame su tiekėju atsiskaityti po prekių pristatymo Tiekėjo adresu. | Sutarties specialiosiose sąlygose nurodoma: Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“ nurodyta kaina gali būti sumokama šiame priede nurodytomis dalimis Tiekėjui tinkamai įvykdžius atitinkamą dalį. |
| 6. | Ar galėtumėte įvardinti planuojamo pirkimo biudžetinę kainą? Pateikite savo pasiūlymus. |  |  |
| 7. | Ar aiškūs pasiūlymo vertinimo kriterijai? Jei ne, paaiškinkite. | Aiškūs, tačiau techniniai reikalavimai ir ekonominis naudingumas neproporcingi ir ribojantys sąžiningą tiekėjų konkurenciją. | Perkančioji organizacija nesutinka su teiginiu, kad techniniai reikalavimai ir ekonominio naudingumo kriterijai yra neproporcingi ar riboja sąžiningą konkurenciją. Techninė specifikacija suformuluota remiantis realiais mokslinių tyrimų poreikiais ir siekiu įsigyti aukštos analitinės klasės QTOF sistemą, tinkamą ilgalaikiam ir plataus spektro taikymui. Reikalavimai apibrėžti pagal techninius parametrus, o ne pagal konkrečius komercinius pavadinimus, numatyta galimybė siūlyti lygiaverčius sprendimus. Ekonominio naudingumo kriterijai yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu ir vertina objektyviai pamatuojamas sistemos technines savybes. Jie sudaro galimybes skirtingiems rinkos dalyviams gauti balus, todėl nelaikytini privilegijuojančiais vieną konkretų sprendimą. Atsižvelgiant į tai, pirkimo sąlygų šiuo aspektu keisti neplanuojama. |
| 8. | Bet kokie kiti pasiūlymai, komentarai, klausimai. |  |  |

https://www.gmc.vu.lt/gmc-paslaugos/gmkc/traceget-projektas

https://dr-maisch.com/our-company/distributors