## TS
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1 (Konteineris aštrioms atliekoms), 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms (taikoma pirkimo dalims Nr. 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą priskiriamos B, C ir D klasėms – pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privaloma pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje pagal ES 2017/745 reikalavimus.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  | Ne
6. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. Dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
28. | Rankovė chirurginė sterili | 1. Vienkartinės sterilios medicininės rankovės (ilgis 55 cm (±5 cm)) su medžiaginiais rankogaliais. 2. Pagamintos iš tvirtos vandenį atstumiančios hidrofobinės medžiagos, apsaugančios nuo užteršimo skysčiais. 3. Sterili pakuotė, turi būti laisvas nepriklijuotas kraštas atidarymui. 4. Turi atitikti EN 13795 arba lygiavertį standartą. 5. Supakuota poromis arba vienetais. | 1. Vienkartinės sterilios medicininės rankovės (ilgis 57 cm) su medžiaginiais rankogaliais. 2. Pagamintos iš tvirtos vandenį atstumiančios hidrofobinės medžiagos, apsaugančios nuo užteršimo skysčiais. 3. Sterili pakuotė, turi būti laisvas nepriklijuotas kraštas atidarymui. 4. Atitinka EN 13795. 5. Supakuota vienetais.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Taip
8. Prekių ir prekių pakuočių, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Ne
9. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu (išskyrus pirkimo dalį Nr. 1). |  |  | Taip
10. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
Viešųjų pirkimų sepcialistė |  |  | Violeta Budrienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________