## TS
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1 (Konteineris aštrioms atliekoms), 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms (taikoma pirkimo dalims Nr. 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą priskiriamos B, C ir D klasėms – pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privaloma pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje pagal ES 2017/745 reikalavimus.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  | Taip (Pateikiama kartu su pasiūlymu ir tiekiant prekes.)
6. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. Dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
3. | Lubrikantas | 1. Skirtas naudoti atliekant ginekologines, endoskopines, intubacijos ir kitas procedūras, reikalaujančias patepimo. 2. Skaidrus hidrofilinis gelis. Lengvai nuplaunamas. 3. Pakuotėje - 5 g (±1 g). 4. Sterilus. | 1. Skirtas naudoti atliekant ginekologines, endoskopines, intubacijos ir kitas procedūras, reikalaujančias patepimo. 2. Skaidrus hidrofilinis gelis. Lengvai nuplaunamas. 3. Pakuotėje - 5 g. 4. Sterilus.
8. | Kaniulė nosies, deguoniui, suaugusiems | 1. Vienkartinė, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. 2. Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. 3. Vamzdelis turi būti ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos jungtimis abiejuose galuose. Ilgis 180 cm (±20 cm). 4. Supakuota po 1 vnt. | 1. Vienkartinės, gaminio sudėtyje nėra latekso. 2. Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. 3. Vamzdelis ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos jungtimis abiejuose galuose. Ilgis 200 cm. 4. Supakuota po 1 vnt.
9. | Kateteris trombo pašalinimui | 1. Skirtas arterijose esantiems trombams ar minkštiems embolams pašalinti. 2. Kateterio minkštas galas užtikrina lengvą jo įvedimą į sistemą. 3. Simetriškai išsipučiantis balionėlis užtikrina vienodą slėgį trombą ar minkštą embolą traukiant iš arterijos. 4. Reikalingi dydžiai: 4.1. 2F ilgis ne mažiau 60 cm. 4.2. 4F ilgis ne mažiau 80 cm. 4.3. 5F ilgis ne mažiau 80 cm. 5. Sterilus. | 1. Skirtas arterijose esantiems trombams ar minkštiems embolams pašalinti. 2. Kateterio minkštas galas užtikrina lengvą jo įvedimą į sistemą. 3. Simetriškai išsipučiantis balionėlis užtikrina vienodą slėgį trombą ar minkštą embolą traukiant iš arterijos. 4. Reikalingi dydžiai: 4.1. 2F ilgis 60 cm. 4.2. 4F ilgis 80 cm. 4.3. 5F ilgis 80 cm. 5. Sterilus.
22. | Priemonės krūtinės drenažui, kateterizacijai
22.1. | Kateteris torakalinis su atraumatiniu antgaliu | 1. Lankstus, atraumatiniu antgaliu. 2. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. 3. Kateterio šonuose yra apsauginės angos. 4. Tiesios formos. 5. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas kas 2 cm (±0,5 cm). 6. Kateterio ilgis 52 cm (±2 cm). 7. Reikalingi dydžiai Ch 24, 28, 32. 8. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po 1 vnt. | 1. Lankstus, atraumatiniu antgaliu. 2. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. 3. Kateterio šonuose yra apsauginės angos. 4. Tiesios formos. 5. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas kas 2 cm. 6. Kateterio ilgis 54 cm. 7. Reikalingi dydžiai Ch 24, 28, 32. 8. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po 1 vnt.
22.2. | Pasyvaus drenažo sistema | 1. Susideda iš ne mažiau kaip: 1.1. 500 ml (±100 ml) talpos graduoto drenažo maišo, pagaminto iš medicininio PVC, su atbuliniu vožtuvu - 1 vnt.; 1.2. 100 cm (± 10 cm) ilgio, silikoninio, rentgenokontrastinio dreno su 6 lateralinėmis angomis - 1 vnt.; 1.3. fiksavimo dirželių - 2 vnt.. 2. Reikalingas dydis Ch 27. 3. Sistema pritaikyta pakabinti. 4. Steriliai supakuota po 1 vnt. | 1. Susideda iš: 1.1. 500 ml talpos graduoto drenažo maišo, pagaminto iš medicininio PVC, su atbuliniu vožtuvu - 1 vnt.; 1.2. 100 cm ilgio, silikoninio, rentgenokontrastinio dreno su 6 lateralinėmis angomis - 1 vnt.; 1.3. fiksavimo dirželių - 2 vnt.. 2. Dydis Ch 27. 3. Sistema pritaikyta pakabinti. 4. Steriliai supakuota po 1 vnt.
23. | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai | Sterilų rinkinį sudaro ne mažiau kaip: 1. Kateteris - vieno spindžio 14/18G, 20 cm - 1 vnt.; 2. Pravedėjas - 1 vnt.; 3. Švirkštas 5-10 ml - 1 vnt.; 4. Plėtiklis - 1 vnt.; 5. Sparneliai - 1 vnt.; 6. Adata 18 G - 1 vnt.; 7. Skalpelis - 1 vnt., pageidautina. | Sterilų rinkinį sudaro: 1. Kateteris - vieno spindžio 14G, 20 cm - 1 vnt.; 2. Pravedėjas - 1 vnt.; 3. Švirkštas 5 ml - 1 vnt.; 4. Plėtiklis - 1 vnt.; 5. Sparneliai - 1 vnt.; 6. Adata 18 G - 1 vnt.; 7. Skalpelis - 1 vnt.
27. | Žaizdų siuvimo priemonės:
27.1. | Aparatas žaizdoms siūti su kabėmis | 1.Vienkartinis odos segiklis, talpinantis ne mažiau 20 kabučių, skirtų įvairių žaizdų odos kraštams sujungti. 2. Kabutės pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3. Kabučių dydis – reguliarus. Kabutės matmenys po aplikacijos: plotis 5,9 mm (±0,2 mm), aukštis 3,9 mm (±0,2 mm). 3. Sterilus. | 1.Vienkartinis odos segiklis, talpinantis 35 kabutes, skirtų įvairių žaizdų odos kraštams sujungti. 2. Kabutės pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3. Kabučių dydis – reguliarus. Kabutės matmenys po aplikacijos: plotis 5,9 mm, aukštis 3,9 mm. 3. Sterilus.
27.2. | Išėmiklis kabių | Vienkartinis kabių išėmiklis pašalina visų tipų chirurgines kabutes ta pačia kryptimi, kuria jos buvo įsegtos. Tinka išimti reguliaraus ir plataus dydžio kabutes. | Vienkartinis kabių išėmiklis pašalina visų tipų chirurgines kabutes ta pačia kryptimi, kuria jos buvo įsegtos. Tinka išimti reguliaraus ir plataus dydžio kabutes.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Taip
8. Prekių ir prekių pakuočių, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Taip
9. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu (išskyrus pirkimo dalį Nr. 1). |  |  | Taip
10. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
Viešųjų pirkimų specialistė |  |  | Dovilė Andrijauskaitė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________