1 SPS priedas

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMAS (II ETAPAS) Nr. 16419

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTABA. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visoms pirkimo dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis.

2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos. CE sertifikatus privaloma pateikti teikiant prekes.

3. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis.

4. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.

Galimas laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę gaminti ir/ar parduoti siūlomą įrangą arba dokumentus, įrodančius, kad yra sudaręs sutartį (-is) su tokias teises turinčia įmone.

5. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.

Galimas laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę siūlomą įrangą montuoti, remontuoti, atlikti techninį aptarnavimą arba dokumentus, įrodančius, kad yra sudaręs sutartį (-is) su tokias teises turinčia įmone.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

| 1 | Ergometras rankoms (1 vnt. ) |
| --- | --- |
| 2 | Tredmilas su pakabinama (svorio kompensavimo) sistema pacientui laikyti (1 vnt. ) |
| 3 | Inhaliatorius (2 vnt. ) |
| 4 | Magnetoterapijos aparatas (2 vnt. ) |
| 5 | Impulsinių srovių su vakuumu ir ultragarsu aparatas (3 vnt. ) |
| 6 | Lazerioterapijos aparatas (1 vnt. ) |
| 7 | Parafino vonelė (3 vnt. ) |
| 8 | Kompiuterizuota balanso testavimo, treniravimo ir dokumentavimo platforma(1 vnt. ) |
| 9 | Limfodrenažo aparatas (1 vnt. ) |
| 10 | Pusiausvyros treniruoklis (1 vnt. ) |
| 11 | Vibracinė platforma (1 vnt. ) |
| 12 | Multisensorinio kambario įranga (1 kompl. ) |
| 13 | Smūginės bangos terapijos aparatas (1 vnt. ) |
| 14 | Vaikščiojimo treniruoklis neįgaliam vaikui (1 (kompl. ) |
| 15 | Plataus lauko pediatrinė tinklainės ligų skaitmeninė diagnostinė sistema (1 kompl. ) |
| 16 | Neįgaliojo vežimėlis (1 vnt. ) |

2. Tredmilas su pakabinama (svorio kompensavimo) sistema pacientui laikyti – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (savybės) | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bėgimo takelio ėjimo paviršiaus matmenys (ilgis x plotis) | Ne mažiau 150 x 45 cm | 150 x 51 cm 2.Dalis_brosiuros.pdf 8 psl. |
|  | Gamintojo nurodoma paciento (naudotojo) maksimalaus svorio vertė | ne mažiau 220 kg | 228 kg 2.Dalis_brosiuros.pdf 8 psl |
|  | Bėgimo takelio greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 – 20 km/h | 0 – 20 km/h 2.Dalis_brosiuros.pdf 8 psl |
|  | Bėgtakio pakilimo kampo (įkalnės) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 - 25 % | 0 - 25 % 2.Dalis_brosiuros.pdf 8 psl |
|  | Valdymo terminalas su spalvotu jutiminio ekrano tipo vaizduokliu (displėjumi) | Ne mažiau 15“ įstrižainės | 15“ 2.Dalis_brosiuros.pdf 8 psl |
|  | Bėgtakio judantis paviršius nuo žemės | Ne aukščiau 20 cm | 19 cm 2.Dalis_brosiuros.pdf 8 psl |
|  | Pakabinimo sistema maitinama iš pakraunamų akumuliatorių | Būtina | Pakabinimo sistema maitinama iš pakraunamų akumuliatorių 2.Dalis_brosiuros.pdf 11 psl |
|  | Elektroninė „nukrovimo“ kontrolė | Būtina | Elektroninė „nukrovimo“ kontrolė valdymo pultu 2.Dalis_brosiuros.pdf 10 psl |
|  | Pakabinimo sistemos maksimalus paciento ūgis | Ne mažiau 220 cm | 220 cm 2.Dalis_brosiuros.pdf 10 psl |
|  | Pakabinimo sistemos maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 130 kg | 181 kg 2.Dalis_brosiuros.pdf 11 psl |
|  | Speciali, pritvirtinama kėdutė terapeutui | Būtina | Speciali, pritvirtinama kėdutė terapeutui 2.Dalis_brosiuros.pdf 11 psl |
|  | Specialūs ranktūriai pacientui | Būtina | Specialūs nulenkiami ranktūriai pacientui 2.Dalis_brosiuros.pdf 10 psl |
|  | Įrangos maitinimui naudojamas (tinkamas) elektros energijos šaltinis | 220V±10%, 50Hz el. tinklas | 230V, 50Hz el. tinklas 2.Dalis_brosiuros.pdf 8 ir 11 psl |

3. Inhaliatorius – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (savybės) | Parametro reikšmė |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas inhaliavimo terapijai atlikti, su galimybe atlikti drėgną ir šiltą (iki 37°C) inhaliaciją, medikamentų inhaliacijoms |  | Prietaisas skirtas inhaliavimo terapijai atlikti, su galimybe atlikti drėgną ir šiltą (iki 37°C) inhaliaciją, medikamentų inhaliacijoms 3.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
| 2. | Veikimo principas | Ultragarsinis, aukšto dažnio 1,68 ± 0,2 MHz |  | 1,68 MHz 3.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
| 3. | Našumas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 180 ml/val. |  | Nuo 0 iki 180 ml/val. 3.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
| 4. | Aerozolio tankis | Reguliuojamas |  | Reguliuojamas (Pastaba aerozolio tankis yra tas pats kas miglos tankis) 3.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
| 5. | Aerozolio dalelių dydis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,5 iki 5 mikronų |  | nuo 0,5 iki 5 mikronų 3.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
| 6. | Miglos tankis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 20 l/min |  | nuo 0 iki 20 l/min (Pastaba miglos tankis yra tas pats kas ir aerozolio tankis) 3.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
| 7. | Elektros maitinimo šaltinis | 110 V/127 V/230 V prie 50-60 Hz |  | 110 V/127 V/230 V at 50 – 60 Hz 3.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
| 8. | Dydis | Ne didesnis kaip (220 x 330 x 210) mm |  | 205 x 315 x 190 mm 3.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
| 9. | Svoris | Ne sunkesnis kaip 4 kg |  | 3.5 kg 3.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
| 10. | Komplektacija | 1. Inhaliatorius su kaitinimo elementu, laikmačiu ir valdymo mygtukais; 2. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, silikoninių, sterilizuojamų 300 mm ± 10mm; 3. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, silikoninių, sterilizuojamų 600 mm ± 10mm; 4. 1 vnt. šildoma paciento žarnelė (orui) 1100 mm ± 10 mm, sterilizuojama; 5. 1 vnt. bakterinių filtrų; 6. 10 vnt. jungiančiųjų kaniulių, vienkartinės; 7. 10 vnt. T-formos jungčių; 8. 1 vnt. kandiklių; 9. 1 vnt. kaukių suaugusiems; 10. 1 vnt. kaukių vaikams; 11. 6 vnt. vaistų indelių su dangteliais; 12. 1 vnt. purkštuvo vožtuvo; 13. 1 vnt. vožtuvo dangtelių su apsauga nuo perpildymo; 14. 10 vnt. universalių vamzdelių laikiklių; 15. 1 vnt. keičiamų kvarco modulių; 16. 1 vnt. nerūdijančio plieno vamzdelių laikiklių; 17. 1 vnt. nerūdijančio plieno vandens maišelio laikiklių; | 1. Inhaliatorius su kaitinimo elementu, laikmačiu ir valdymo mygtukais; 2. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, silikoninių, sterilizuojamų 300 mm 3. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, silikoninių, sterilizuojamų 600 mm 4. 1 vnt. šildoma paciento žarnelė (orui) 1100 mm sterilizuojama; 5. 1 vnt. bakterinių filtrų; 6. 10 vnt. jungiančiųjų kaniulių, vienkartinės; 7. 10 vnt. T-formos jungčių; 8. 1 vnt. kandiklių; 9. 1 vnt. kaukių suaugusiems; 10. 1 vnt. kaukių vaikams; 11. 6 vnt. vaistų indelių su dangteliais; 12. 1 vnt. purkštuvo vožtuvo; 13. 1 vnt. vožtuvo dangtelių su apsauga nuo perpildymo; 14. 10 vnt. universalių vamzdelių laikiklių; 15. 1 vnt. keičiamų kvarco modulių; 16. 1 vnt. nerūdijančio plieno vamzdelių laikiklių; 17. 1 vnt. nerūdijančio plieno vandens maišelio laikiklių 3.dalis_brosiura.pdf 2 psl. |  |

4. Magnetoterapijos aparatas – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (savybės) | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogoNr.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Magnetoterapijos prietaiso išėjimo jungčių skaičius | Ne mažiau 4 vnt. | 4 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Vieno išėjimo maksimali galia | Ne mažiau 50 mT (500 Gauss) | 52 mT (520 Gauss) 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Užprogramuotų indikacijų skaičius | Ne mažiau 100 | 107 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
|  | Magnetinio lauko impulsų dažnis | Ne mažiau kaip nuo 5 iki 100 Hz | nuo 1 iki 162 Hz 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Galimybė susikurti savo programas | Būtina | Yra galimybė susikurti savo programas 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Impulsų formos | 1. Trikampė; 2. Stačiakampė. | 1. Trikampė; 2. Stačiakampė. 3. spyglio formos, 4. suapvalinta 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Lova su paminkštinimo danga su dviem prie lovos pritvirtinamais slankiais solenoidais | 1. Būtina; 2. Solenoido diametras ne mažiau 60 cm. | 1. Lova su paminkštinimo danga su dviem prie lovos pritvirtinamais slankiais solenoidais; 2. Solenoido diametras 70 cm 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
|  | Lovos išmatavimai ilgis, aukštis, plotis | (200 x 55 x 110) ± 5 cm | 200 x 54 x 108 cm 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
|  | Lokalus aplikatorius su poliarizuotos šviesos šaltiniu | Ne mažiau 2 vnt. Ne mažesnis 16 x 13 cm | 2 vnt. 16,5 x 13 cm 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
|  | Trijų dalių aplikatorius 3D programoms | Matmenys ne mažesnis nei 40 cm x 110 cm | 43 cm x 115 cm 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
|  | Lokalus aplikatorius | 2 vnt.; Ne mažesni nei (15 cm x 20 cm) ± 2 cm | 2 vnt.; 16 cm x 21 cm 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
|  | Komplektacijoje staliukas su ratukais, stalviršiu, lentyna ir stalčiumi. | Būtina | Komplektacijoje staliukas su ratukais, stalviršiu, lentyna ir stalčiumi 4.dalis_brosiura.pdf 2 psl. |
|  | Maitinimas | 220 V ±10V; 50 Hz | 100 - 240 V; 50/60 Hz Ir iš integruoto akumuliatoriaus 4.dalis_brosiura.pdf 1 psl |

5. Impulsinių srovių su vakuumu ir ultragarsu aparatas – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (savybės) | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Impulsinių srovių aparatas su vakuumu ir ultragarsu | Būtina | Impulsinių srovių aparatas su vakuumu ir ultragarsu 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl. |
|  | Vienkryptės srovės: - Nuolatinė srovė, - Stačiakampio impulso, - Trikampio impulso, - Vidutinio dažnio pastovi, | Srovės stiprumas ne mažesnis nei 70mA | 80 mA 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | Diadinaminės srovės MF, DF, CP, LP | Srovės stiprumas ne mažesnis nei 70mA | 80 mA 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | Nuskausminančios srovės - Įprastinės - Žemo dažnio - Atsitiktinio dažnio - Pliūpsninės | Srovės stiprumas ne mažesnis nei 100mA | 120 mA 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | Srovės funkcinei raumenų stimuliacijai - Monofazinė stačiakampė - Monofazinė trikampė | Impulsų dažnis ≥ (1 – 150) Hz; Srovės stiprumas ne mažesnis nei 70 mA; | nuo 1 iki 150 Hz 80 mA 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | - Bifazinė - Intraimpulsinė intervalinė | Impulso dažnis trukmė ≥ (1 – 150) Hz; Srovės stiprumas ne mažesnis nei 100 mA; | nuo 1 iki 500 Hz 120 mA 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | - Rusiška srovė | Srovės stiprumas ne mažesnis nei 100 mA; Impulsų dažnis nuo 20 iki 100 Hz. | 100 mA 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | - 2-jų polių vidutinio dažnio - Izoplanarinio vektoriaus lauko | Srovės stiprumas ne mažesnis nei 100 mA; Srovės nešėjos dažnis ≥ (2 - 10) kHz. Amplitudės moduliacijos dažnis nuo 1 iki 200 Hz. trukmė | 100 mA 2 – 10 kHz 1 – 200 Hz 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | Interferencinės srovės - 2-jų polių vidutinio dažnio - Izoplanarinio vektoriaus laukas - Dipolio vektoriaus laukas | Srovės stiprumas ne mažesnis nei 100 mA; Srovės nešėjos dažnis ≥(2-10) kHz; | 100 mA 2 – 10 kHz 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | Mikrosrovės - Pastovi - Kintama | Srovės stiprumas trukmė ≥ 10 µA - 1mA | nuo 0,1 µA – 1 mA 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | Aukštos įtampos srovė - Pastovi - Kintama | Įtampa iki 500V | Iki 500 V 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | Diagnostinės programos | 1. Reobazės ir chrokoksijos nustatymas 2. Reobazės ir akomodacijos koeficiento (AQ) nustatymas 3. S-D kreivės nustatymas 4. Skausmo taškų nustatymas | 1. Reobazės ir chrokoksijos nustatymas 2. Reobazės ir akomodacijos koeficiento (AQ) nustatymas 3. S-D kreivės nustatymas 4. Skausmo taškų nustatymas |
|  | Ultragarso dažnis | (1 ir 3 MHz) ± 0,1MHz | 1 ir 3 MHz 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | Ultragarso veikimo ciklai | 10%, 20%, 50% ir 100% | 10%, 20%, 50% ir 100% 5.dalis_brosiura.pdf 3 psl |
|  | Nepriklausomų kanalų skaičius | ≥ 2 | 2 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Procedūros trukmės laikmatis | Ne trumpiau kaip 60 min | Iki 60 min 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Lietimu valdomas ekranas | 1. Spalvotas; 2. ≥25 cm įstrižainės; 3. ≥ 800x600 taškų rezoliucijos. | 1. Spalvotas; 2. 26,4 cm įstrižainės; 3. 800x600 taškų rezoliucijos 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Elektrodų išdėstymo atvaizdavimas | Paveikslėliai | Anatominė biblioteka 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Prietaiso programinėje įrangoje integruota anatomijos informacija: apie raumenis, raiščius, lokalią kraujotaką ir inervaciją | Būtina | Prietaiso programinėje įrangoje integruota anatomijos informacija: apie raumenis, raiščius, lokalią kraujotaką ir inervaciją 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Prietaiso programinėje įrangoje integruota gydymo klinikinių aspektų medicininiai paaiškinimai | Būtina | Prietaiso programinėje įrangoje integruota gydymo klinikinių aspektų medicininiai paaiškinimai 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Programinėje įrangoje integruotas priešparodymų sąrašas | Būtina | Programinėje įrangoje integruotas priešparodymų sąrašas 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | USB jungtis prietaiso programinės įrangos atnaujinimui | Būtina | USB jungtis prietaiso programinės įrangos atnaujinimui 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Gamykloje užprogramuoti protokolai | Ne mažiau 50 | 71 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Laisva vieta naujiems protokolams ar diagnostikos rezultatams | Ne mažiau 50 | 850 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Procedūros parinkimo galimybė: pagal tikslą, pagal indikaciją, pagal anatominę sritį | Būtina | Procedūros parinkimo galimybė: pagal tikslą, pagal indikaciją, pagal anatominę sritį 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Daugkartiniai („guminiai“) elektrodai | (60x80 mm) ± 5mm dvi poros | 60x80 mm dvi poros 5.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
|  | Tarpikliai (kempinėlės) daugkartiniams elektrodams 60x80 mm | Ne mažiau 4 vnt. | 4 vnt 5.dalis_brosiura.pdf 2 psl. |
|  | Elastiniai dirželiai elektrodų tvirtinimui | (50x600 mm) ± 5mm, ne mažiau 4vnt. | 50x600 mm, 4 vnt. 5.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
|  | Nepriklausomi vakuumo modulio kanalai | ≥ 2 | 2 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Vakuumo kontrolė | Elektroninė | Elektroninė 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Veikimo režimai | Nuolatinis ir impulsinis | Nuolatinis ir impulsinis 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Masažo vakuumu funkcija | Būtina | Masažo vakuumu funkcija 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Vakuuminiai elektrodai | Ø 60 mm ± 5mm, ne mažiau 4 vnt. | Ø 60 mm 4 vnt. 5.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
|  | Vakuuminiai elektrodai | Ø 30 mm ± 5mm, ne mažiau 4 vnt. | Ø 30 mm 4 vnt. Pateikiama paildomai |
|  | Kempinėlės vakuuminiams elektrodams | Ø 60 mm ± 5mm, ne mažiau 12 vnt. | Ø 60 mm 12 vnt. 5.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
|  | Kempinėlės vakuuminiams elektrodams | Ø 30 mm ± 5mm, ne mažiau 12 vnt. | Ø 30 mm 12 vnt. Pateikiama papildomai |
|  | „Adatinis“ elektrodas | Ø15 mm ± 5mm | Ø15 mm 5.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
|  | Ultragarso galvutė | 4 cm² ± 1,0 cm² | 4 cm² 5.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
|  | Ultragarso galvutė | 1 cm² ± 0,5 cm² | 1 cm² cm²5.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
|  | Maitinimas | 220 V ±10V; 50 Hz | Nuo 100 iki 240 V; 50 Hz 5.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Komplektacijoje staliukas su ratukais, stalviršiu, lentyna ir stalčiumi. | Būtina | Komplektacijoje staliukas su ratukais, stalviršiu, lentyna ir stalčiumi |

7. Parafino vonelė – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (savybės) | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Smulkių sąnarių parafino šilumos procedūroms | Būtina | Smulkių sąnarių parafino šilumos procedūroms 7.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Darbo režimas | Nuolatinis | Nuolatinis 7.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Talpykla | ≥ 4 kg | 4,08 kg 7.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Darbinė temperatūra: | 52,2º–56,7º C ne siauresnėse ribose | 52,2º–56,7º C 7.dalis_brosiura.pdf 1 psl |
|  | Talpyklos danga | Emalė ar lygiavertė | Emalė 7.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
|  | Komplektacija: -vonelė -parafinas | 1 vnt. Ne mažiau 2,72 kg | 1 vnt. 2,72 kg |
|  | Maitinimas | 220 V ± 10 V, 50 Hz | 220-240 V, 50-60 Hz 7.dalis_brosiura.pdf 1 psl |

8. Kompiuterizuota balanso testavimo, treniravimo ir dokumentavimo platforma – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (savybės) | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sudedamosios dalys | 1. Platforma veikianti statiniu ir dinaminiu režimu; 2. Skystųjų kristalų vaizduoklis nemažesnis kaip 30 cm įstrižainės; 3. Reguliuojamo aukščio vaizduoklio laikiklis, nemažiau kaip nuo 135 cm iki 170 cm (matuojant nuo platformos); 4. Reguliuojamo aukščio ranktūriai: ne mažiau kaip nuo 64 iki 93 cm virš platformos; 5. Spausdintuvo stovas; 6. Spausdintuvas; 7. CTSIB indeksuota pagalvėlė. | 1. Platforma veikianti statiniu ir dinaminiu režimu; 2. Skystųjų kristalų vaizduoklis 39 cm (15,6“) įstrižainės; 3. Reguliuojamo aukščio vaizduoklio laikiklis, nuo 135 cm iki 170 cm (matuojant nuo platformos); 4. Reguliuojamo aukščio ranktūriai: nuo 64 iki 93 cm virš platformos; 5. Spausdintuvo stovas; 6. Spausdintuvas; 7. CTSIB indeksuota pagalvėlė 8.dalis_brosiura.pdf 2 psl , 8 psl ir 12 psl |
| 2. | Darbo režimai | 1. Statinis; 2. Dinaminis (nemažiau 12 lygių); 3. Testavimo; 4. Mokomasis. | 1. Statinis; 2. Dinaminis 12 lygių; 3. Testavimo; 4. Mokomasis(treniravimosi) 8.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
| 3. | Protokolai ir programos | 1. 5 testavimo protokolai; 2. Ne mažiau 6 treniruočių programų. | 1. 5 testavimo protokolai; 2. 6 treniruočių programos 8.dalis_brosiura.pdf 2 psl |
| 4. | Standartizuoti tyrimai | 1. Pargriuvimo rizikos testavimas (Fall risk screening); 2. Atleto kelio traumos testavimas (Athlete‘s knee injury screening); 3. Smegenų sukrėtimo vertinimas. | 1. Pargriuvimo rizikos testavimas (Fall risk screening); 2. Atleto kelio traumos testavimas (Athlete‘s knee injury screening); 3. Smegenų sukrėtimo vertinimas 8.dalis_brosiura.pdf 2 psl, 4 psl. |
| 5. | Normatyviniai duomenys | Sistemoje integruoti sveikos populiacijos normatyviniai duomenys pargriuvimo rizikos vertinimui | Sistemoje integruoti sveikos populiacijos normatyviniai duomenys pargriuvimo rizikos vertinimui 8.dalis_brosiura.pdf 2 psl, |
| 6. | Grįžtamasis ryšys | 1. Garsinis; 2. Vaizdinis. | 1. Garsinis; 2. Vaizdinis. 8.dalis_brosiura.pdf 2 psl, |
| 7. | Jungiamumas | 1. Prie platformos galima prijungti papildomus vaizduoklius ar projektorius; 2. Galima prijungti klaviatūrą duomenų suvedimui; 3. Išorinių laikmenų prijungimas duomenų perkėlimui; 4. Spausdintuvų prijungimas ataskaitų spausdinimui. | 1. Prie platformos galima prijungti papildomus vaizduoklius ar projektorius; 2. Galima prijungti klaviatūrą duomenų suvedimui; 3. Išorinių laikmenų prijungimas duomenų perkėlimui; 4. Spausdintuvų prijungimas ataskaitų spausdinimui. 8.dalis_brosiura.pdf 3 psl, |
| 8. | Saugumas | Platforma fiksuojasi į statinį režimą saugiam paciento užlipimui nulipimui. | Platforma fiksuojasi į statinį režimą saugiam paciento užlipimui nulipimui. 8.dalis_brosiura.pdf 3 psl, |
| 9. | Techniniai duomenys | 1. Platformos maksimalus pasvyrimo kampas nemažiau 20° nuo horizontalės, visomis kryptimis; 2. Platformos diametras – 55 ±2 cm; 3. Maksimalus paciento svoris nemažiau kaip: 130 kg; 4. Platformos svoris ne daugiau kaip 90 kg. | 1. Platformos maksimalus pasvyrimo kampas nemažiau 20° nuo horizontalės, visomis kryptimis; 2. Platformos diametras – 55 cm; 3. Maksimalus paciento svoris 136 kg; 4. Platformos svoris 89kg. 8.dalis_brosiura.pdf 12 psl, |
| 10. | Maitinimas | 220 V ± 10 V, 50 Hz | 230 V, 50/60 Hz 8.dalis_brosiura.pdf 12 psl, |

11. Vibracinė platforma – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (savybės) | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vibracijos amplitudė vertikalia kryptimi | Neblogiau kaip nuo 0 iki +/- 3,9mm | nuo 0 iki +/- 3,9mm 11.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Vibracijos dažnio diapazonas | Neblogiau kaip nuo 5 iki 25 Hz | nuo 5 iki 27 Hz 11.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Maksimali paciento masė | Ne mažiau 120 kg | 120 kg 11.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Maksimali akseleracija | Ne mažiau 10 g | 11,4 g 11.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Nuotolinis valdymas | Būtina | Nuotolinis valdymas 11.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Platformos svoris | Ne daugiau 35 kg | 31 kg 11.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Platformos matmenys | Ne didesnė (62 x 45 x 15) cm | 61,6x40,5x12 cm 11.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Maitinimas | 220 V ± 10 V, 50 Hz | 220 V ± 10 V, 50 Hz 11.dalis_brosiura.pdf 3 psl |

13. Smūginės bangos terapijos aparatas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (savybės) | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Smūginės bangos impulso generavimo principas | Pneumatinis | Pneumatinis 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Prietaisas valdomas lietimui jautriu ekranu | Būtina | 7 colių, spalvotas 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Kanalų skaičius | Ne mažiau 1 | 1 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Prietaisas komplektuojamas su viena rankena (aplikatorium), prie kurio tvirtinami antgaliai | Būtina | Prietaisas komplektuojamas su viena rankena (aplikatorium), prie kurio tvirtinami antgaliai 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Komplektuojami antgaliai | 1. Antgalis 15 mm ± 2 mm standartinis; 1.1 Skvarba ne siauresniame diapazone nei 0-40 mm; 1.2 Perduodama energija iki 0,38 mJ/mm². 2. Antgalis 20 mm ± 2 mm D-Actor 2.1 Skvarba ne siauresniame diapazone nei 0-50 mm; 2.2 Perduodama energija iki 0,48 mJ/mm². 3. Antgalis 15 mm ± 2 mm „Deep Impact“ 3.1 Skvarba ne siauresniame diapazone nei 0-60 mm; 3.2 Perduodama energija iki 0,63 mJ/mm². | 1. Antgalis 15 mm standartinis; 1.1 Skvarba 0-40 mm; 1.2 Perduodama energija iki 0,38 mJ/mm². 2. Antgalis 20 mm D-Actor 2.1 Skvarba 0-50 mm; 2.2 Perduodama energija iki 0,48 mJ/mm². 3. Antgalis 15 mm „Deep Impact“ 3.1 0-60 mm; 3.2 Perduodama energija iki 0,63 mJ/mm². 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl ir 4 psl. |
|  | Atnaujinimo rinkinys susidedantis iš dviejų vamzdelių ir dviejų kulkų | Būtina | Atnaujinimo rinkinys susidedantis iš dviejų vamzdelių ir dviejų kulkų (dvi revizijos) 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Į prietaisą integruotas kompresorius | Būtina | Būtina 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Maksimalus dažnis | Ne mažiau 17 Hz | 17 Hz 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Maksimalus oro slėgis | Ne mažiau 4 bar | 4 bar 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | USB jungtis prietaiso programinės įrangos atnaujinimui | Būtina | Būtina 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |
|  | Maitinimas | 220 V ± 10 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz 13.dalis_brosiura.pdf 3 psl. |