Paciento orinio šildymo sistema – 2 kompl.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 10 gydytojų, ≥ 20 anestezijos lsaugytojų . Trukmė ≥ 3 akademinės valandos.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų chalatą/apklotą/paklotą pučiant šiltą orą. | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų chalatą/apklotą/paklotą pučiant šiltą orą. 7 dalis vartotojo instrukcija psl 18 |
|  | Įrenginio konstrukcija | 1. Montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio ar stovo. Su lentyna/stalčiumi/anga priedams susidėti. 2. Turi tvirtinimą prie vertikalaus stovo | 1. Montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio ar stovo. Su anga priedams susidėti. 2. Turi tvirtinimą prie vertikalaus stovo 7dalis vartotojo instrukcija psl 19;27 |
|  | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas | 1. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 2. Su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 3. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 53 °C ±3°C. | 1. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 7dalis vartotojo instrukcija psl 20 2. Su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 7dalis vartotojo instrukcija psl 20 - Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 56°C 7dalis vartotojo instrukcija psl 51 |
|  | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | 1. Techniniai aliarmai 2. Viršytos temperatūros aliarmai. 3. Galimybė aliarmus laikinai išjungti. | .1. Techniniai aliarmai 2. Viršytos temperatūros aliarmai. 3. Galimybė aliarmus laikinai išjungti. 7dalis vartotojo instrukcija psl 20 |
|  | Temperatūriniai darbo režimai | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras; 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras; 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. 7dalis vartotojo instrukcija psl 51 |
|  | Pučiamo pašildyto oro temperatūros nustatymas | 1. 32 °C ± 1 °C 2. 38 °C ± 1 °C 3. 43 °C ± 1 °C | 1. 32 °C 2. 38 °C 3. 43 °C 7dalis vartotojo instrukcija psl 51 |
|  | Palaikomos temperatūros tikslumas (paklaida) / temperatūros nuokrypis pasiekus pacientą | Ne daugiau ±2,5 °C | ±2,5 °C 7dalis vartotojo instrukcija psl 51 |
|  | Šildymo įrenginio našumas | Ne mažiau 1000 l/min. | 1670 l/min 7dalis vartotojo instrukcija psl 50 59 cfm= 1670 l/min https://www.convertunits.com/from/cfm/to/litre/minute |
|  | Oro filtravimo sistema | 1. HEPA filtras ar filtras filtruojantis didesnes nei 0.2 μm dydžio daleles 2. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 500 val. | 1. HEPA filtras 2. Filtro tarnavimo laikas 2000 val. 7dalis vartotojo instrukcija psl 22 7 dalis filtras |
|  | Komplektacija | 1.Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (ne trumpesnę kaip 150 cm) jungiančią šildymo įrenginį per angą su chalatu/apklotu/paklotu. 2. 5 vnt. specialių vienkartinių chalatų/apklotų/paklotų L dydžio, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų suaugusiojo kūno šildymui. 3. Mobilus stovas įrenginiui padėti ar tvirtinti | 1.Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (180 cm) jungiančią šildymo įrenginį per angą su apklotu 7dalis vartotojo instrukcija psl 50 2. 5 vnt. specialių vienkartinių apklotų L dydžio, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų suaugusiojo kūno šildymui. 7 dalis brošiūra psl 5 3. Mobilus stovas įrenginiui padėti ar tvirtinti 7 dalis brošiūra psl 4 |
|  | Įrenginio keliamas triukšmo lygis | Ne daugiau nei 55 dBA | 48 dBA 7 dalis filtras |
|  | Maitinimas | 230 V ± 10 %, 50 Hz | 230 V ± 10 %, 50 Hz 7dalis vartotojo instrukcija psl 50 |