Enterinio maitinimo pompa - 10 vnt.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 20 gydytojų, ≥ 20 slaugytojų . Trukmė ≥ 2 akademinės valandos.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Amika+, Fresenius Kabi, Vokietija |
|  | Enterinio maitinimo pompos paskirtis (taikymas) | Programuojama pompa enterinio maitinimo tirpalams infuzuoti | Programuojama pompa enterinio maitinimo tirpalams infuzuoti 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 1 psl. |
|  | Reguliuojami infuzijos parametrai: | - | - |
| 2.1 | Infuzijos greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 400 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu) | 1 – 600 ml/h (1 ml/h žingsniu) 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
| 2.2 | Infuzijos tūris (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 4000 ml (≤ 1 ml žingsniu) | 1 – 5000 ml (1 ml žingsniu) 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
| 2.3 | Smūginės dozės („bolius“) greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 400 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu) | 1 – 600 ml/h (1 ml/h žingsniu) 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
| 2.4 | Smūginės dozės („bolius“) tūris (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 400 ml (≤ 1 ml žingsniu) | 1 – 5000 ml (≤ 1 ml žingsniu) 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
|  | Infuzijos greičio paklaida | ≤ ± 10% | ≤ ± 5% 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
|  | Pompos darbo režimai | - 1. Pastovaus maitinimo režimas; - 2. Kintamo maitinimo režimas (porcijomis pasirinktais laiko intervalais); - 3. Automatinio sistemos užpildymo režimas. | 4.1. Pastovaus maitinimo režimas; 4.2. Kintamo maitinimo režimas (porcijomis pasirinktais laiko intervalais); 4.3. Automatinio sistemos užpildymo režimas. 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
|  | Displėjuje atvaizduojama informacija | - 1. Infuzijos greitis; - 2. Infuzijos trukmė; - 3. Bendras tūris; - 4. Boliuso greitis; - 5. Boliuso tūris; - 6. Aliarminės situacijos; - 7. Aliarmo priežastys. | 5.1. Infuzijos greitis; - 5.2. Infuzijos trukmė; - 5.3. Bendras tūris; 5.4. Boliuso greitis; 5.5. Boliuso tūris; 5.6. Aliarminės situacijos; 5.7. Aliarmo priežastys. 3PD_Amika+ IFU_ENG.pdf, 17 psl., 53-54 psl. |
|  | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija | Būtina. Kontroliuojami parametrai: - 1. Spaudimas infuzinėje sistemoje (okliuzija); - 2. Oras infuzinėje sistemoje; - 3. Infuzijos tūris suleistas; - 4. Baterija išsikrovė; - 5. Techninis signalas. | 6.1. Spaudimas infuzinėje sistemoje (okliuzija); 6.2. Oras infuzinėje sistemoje; 6.3. Infuzijos tūris suleistas; 6.4. Baterija išsikrovė; 6.5. Techninis signalas. 3PD_Amika+ IFU_ENG.pdf, 54-57 psl. |
|  | Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimas | Būtina | Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimas 3PD_Amika+ IFU_ENG.pdf, 35 psl. |
|  | Pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | 1. Nominalios vertės 220V ±10% 50 Hz. El. tinklas 2. Vidinis akumuliatorius. | 8.1. Nominalios vertės 100 - 240V ±10% 50/60 Hz. El. tinklas 8.2. Vidinis akumuliatorius. 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
|  | Pompos darbo laikas, maitinant iš pilnai įkrauto akumuliatoriaus | ≥ 10 h | 24 val. 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
|  | Kartu su pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo | Būtina | Kartu su pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
|  | Klasifikacija | - Atspari defibriliacijai; - II apsaugos klasė pagal IEC 60 601-1 arba lygiavertė; - Apsauga nuo skysčių patekimo į pompos vidų IP 35. | 11.1. Atspari defibriliacijai; 11.2. II apsaugos klasė pagal IEC 60 601-1 arba lygiavertė; 11.3. Apsauga nuo skysčių patekimo į pompos vidų IP 35. 3PD_Amika+_data_sheet_ENG.pdf. 2 psl. |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. | Garantinis laikotarpis 24 mėn. |