## 9406
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ KODAS | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas % | Kaina Eur be PVM | PVM suma, EUR | Kaina Eur su PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM | Pastabos
1 | 38437100-8 | Mikromanipuliacijų pipetės |  |  | 1000 |  |  |  |  | 11000 | 550 | 11550 | 13965
1.1 | 38437100-8 | ICSI mikromanipuliacijų pipetės injekcinės (injection tipo) | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Vidinis adatos skersmuo 4-4,5 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Nusmailintos (spiked). Trumpos paralelinės sienelės. 0,7mm. Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 350 | KITAZATO ICSI Injection 2S-45-35' Needle. Kitazato. Kodas: 2S-45-35 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Vidinis adatos skersmuo 4,5 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Nusmailintos (spiked). Trumpos paralelinės sienelės. 0,7mm. Pakuotėje 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. | 11.8 | 5 | 4130 | 206.5 | 4336.5 | 0
1.2 | 38437100-8 | ICSI mikromanipuliacijų pipetės injekcinės (injection tipo) | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Vidinis skersmuo 5-5,5 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Nusmailintos (spiked). Trumpos paralelinės sienelės Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 50 | KITAZATO ICSI Injection 2S-50-35' Needle. Kitazato. Kodas: 2S-50-35 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Vidinis skersmuo 5 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Nusmailintos (spiked). Trumpos paralelinės sienelės Pakuotėje 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. | 11.8 | 5 | 590 | 29.5 | 619.5 | 0
1.3 | 38437100-8 | ICSI mikromanipuliacijų pipetės laikomosios (holding tipo) | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Išorinis skersmuo 110-120 µm, vidinis skersmuo 15-20 µm, antgalio kampas 35' laipsniai. Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 400 | KITAZATO ICSI Holding HD-120-35' Needle Kitazato. Kodas: HD-120-35 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Išorinis skersmuo 120 µm, vidinis skersmuo 15-20 µm, antgalio kampas 35' laipsniai. Pakuotėje 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. | 9.8 | 5 | 3920 | 196 | 4116 | 0
1.4 | 38437100-8 | Embrionų biopsijos mikromanipuliacijų pipetės | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. 30 µm vidinio skermens, kai kampas 35'. skirtos blastomerų ir trofoektodermos biopsijai. Plokščios (flat). Pakuotėje ne daugiau 10 pipečių individualiai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 100 | KITAZATO Blastomere Biopsy BPBM 30-35' Needle. Kitazato. Kodas: BPBM 30-35 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. 30 µm vidinio skermens, kai kampas 35'. skirtos blastomerų ir trofoektodermos biopsijai. Plokščios (flat). Pakuotėje 10 pipečių individualiai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. | 11.8 | 5 | 1180 | 59 | 1239 | 0
1.5 | 38437100-8 | Embrionų biopsijos mikromanipuliacijų pipetės | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. 25 µm vidinio skermens, kai kaimpas 35', skirtos blastomerų ir trofoektodermos biopsijai. Plokščios (flat). Pakuotėje ne daugiau 10 pipečių individualiai steriliai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 100 | KITAZATO Blastomere Biopsy BPBM 25-35' Needle. Kitazato. Kodas: BPBM 25-35 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. 25 µm vidinio skermens, kai kaimpas 35', skirtos blastomerų ir trofoektodermos biopsijai. Plokščios (flat). Pakuotėje 10 pipečių individualiai steriliai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. | 11.8 | 5 | 1180 | 59 | 1239 | 0
3 | 33140000-3 | Kiaušialąsčių ir embrionų vitrifikacijos šiaudeliai - atviros sistemos | Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai skirti ebrionams ir kiaušialąstėms šaldyti. Atšildymo temperatūros greitis ne mažesnis kaip +42 C/min ir užšaldymo greitis -23C/min. Šiaudelis sudarytas iš plonos, peršviečiamos juostelės embrionų/kiaušialąsčių uždėjimui su plastikine (arba lygiavertės medžiagos) šiaudelio laikymo dalimi. Šiaudeliai turi būti skirtingų spalvų. Supakuoti steriliai po vieną. Vienoje pakuotėje turi būti ne daugiau nei 10 šiaudelių. CE ženklinimas, SAL (Sterilumas): 10-6 Endotoksinai ≤ 0.5 EU/priemonei, Testuoti - (Mouse Embryo Assay)(MEA). Galiojimas ne atidarius pakuotės nemažiau 35 mėnesių. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1pak.) | vnt | 500 | KITAZATO Cryotop® CR. Kitazato. Kodas: CR-B, CR-Y, CR-R, CR-W, CR-G | Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai skirti ebrionams ir kiaušialąstėms šaldyti. Atšildymo temperatūros greitis +42 C/min ir užšaldymo greitis -23C/min. Šiaudelis sudarytas iš plonos, peršviečiamos juostelės embrionų/kiaušialąsčių uždėjimui su plastikine (arba lygiavertės medžiagos) šiaudelio laikymo dalimi. Šiaudeliai skirtingų spalvų: raudonas, baltas, žalias, mėlynas, geltonas.. Supakuoti steriliai po vieną. Vienoje pakuotėje 10 šiaudelių. CE ženklinimas, SAL (Sterilumas): 10-6 Endotoksinai ≤ 0.5 EU/priemonei, Testuoti - (Mouse Embryo Assay)(MEA). Galiojimas ne atidarius pakuotės nemažiau 35 mėnesių. | 15.9 | 21 | 7950 | 1669.5 | 9619.5 | 9619.5
4 | 33140000-3 | Kiaušialąsčių ir embrionų vitrifikacijos šiaudeliai - uždaros sistemos | Uždaros sistemos embrionų ir kiaušialąsčių vitrifikacijos šiaudeliai. Plona peršviečiama juostelė embrionams/kiaušialąstėms uždėti. Šiaudeliai skirtingų spalvų supakuoti po vieną steriliai. Atšildymo greitis temperatūros ne mažesnis kaip +42 C/min, užšaldymo greitis ne mažiau -23C/min. Atlikti testavimai : SAL (Sterility Assurance Level): 10-6 endotoksiškumo testas ≤ 0.5 EU/priemonei, pelės embriono testai (MEA), Galiojimas ne mažiau 35mėn nuo pagaminimo datos. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1pak.) | vnt | 50 | KITAZATO Cryotop® Closed System CRSC. Kitazato. Kodas: CRSC-G, CRSC-R, CRSC-Y, CRSC-W, CRSC-B | Uždaros sistemos embrionų ir kiaušialąsčių vitrifikacijos šiaudeliai. Plona peršviečiama juostelė embrionams/kiaušialąstėms uždėti. Šiaudeliai skirtingų spalvų (raudonas, baltas, žalias, mėlynas, geltonas) supakuoti po vieną steriliai. Atšildymo greitis temperatūros +42 C/min, užšaldymo greitis ne mažiau -23C/min. Atlikti testavimai : SAL (Sterility Assurance Level): 10-6 endotoksiškumo testas ≤ 0.5 EU/priemonei, pelės embriono testai (MEA), Galiojimas ne mažiau 35mėn nuo pagaminimo datos. | 18.5 | 21 | 925 | 194.25 | 1119.25 | 1119.25
5 | 33140000-3 | Ląstelių ir audinių lėto šaldymo blokas | Kontroliuojamo užšaldymo blokas iki -80C audiniams ir ląstelėms užšaldyti. Talpina 12vnt/ 1-2mL mėgintuvėlius. Netoksiški. CE ženklinimas. | vnt | 2 | CoolCell® LX, green Cell freezing container. Fisher Scientific. Kodas: 15562771/15582771 | Kontroliuojamo užšaldymo blokas iki -80C audiniams ir ląstelėms užšaldyti. Talpina 12vnt/ 1-2mL mėgintuvėlius. Netoksiški. CE ženklinimas. | 265 | 21 | 530 | 111.3 | 641.3 | 641.3
11 | 33140000-3 | Cryo šiaudelių įmautės laikyti skystame azote | Įmautės tinkamos taurelėms 65mm diametro. Atsparios azotui. Vienoje pakuotėje 10vnt įmaučių. Būtinos : Juodos, žalios, geltonos, rožinės, violetinės, geltonos, mėlynos, oranžinės, pilkos, raudonos, elekteik, rudos spalvos. | vnt | 110 | Triangular VisioTubes. Nordic Cell. Kodas: 57110, 57113, 57109, 57112, 57114, 57117, 57118, 57119, 57115, 57111, 57116 | Įmautės tinkamos taurelėms 65mm diametro. Atsparios azotui. Vienoje pakuotėje 10vnt įmaučių. Būtinos : Juodos, žalios, geltonos, rožinės, violetinės, geltonos, mėlynos, oranžinės, pilkos, raudonos, elekteik, rudos spalvos. | 1 | 21 | 110 | 23.1 | 133.1 | 139.755
14 | 42671100-1 | Flexi-Pet tipo laikiklis denucacijos pipetėms | 3 in1 įvairiai veikianti pipetė-dozatorius, skirta darbui su įvairaus diametro žmogaus kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetėmis. Sudaryta iš metalinio pagrindinio korpuso ir užsukamo antgalio-pipečių laikiklio.Su atrama pasidėti ant stalo. Terpės įtraukimo tūris mikromanipuliacijų metu ne siauresnėse ribose nei 0-3,0 µl. Tinkamas darbui su įvairiomis denudacinėmis pipetėmis. | vnt. | 1 | EZ-Grip® Stripper. Cooper Surgical. Kodas: 7-72-2802 | 3 in1 įvairiai veikianti pipetė-dozatorius, skirta darbui su įvairaus diametro žmogaus kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetėmis. Sudaryta iš metalinio pagrindinio korpuso ir užsukamo antgalio-pipečių laikiklio.Su atrama pasidėti ant stalo. Terpės įtraukimo tūris mikromanipuliacijų metu ne siauresnėse ribose nei 0-3,0 µl. Tinkamas darbui su įvairiomis denudacinėmis pipetėmis. | 490 | 21 | 490 | 102.9 | 592.9 | 598.95
15 | 38436160-9 | Šildomas (metalinis) stovelis 10 ml buteliukams | Nerūdijančio plieno (ar aliuminio) vientiso lydinio stovelis su 4 angelėmis, tinkančiomis 10 ml buteliukams. Stovelis statomas ant šildomo paviršiaus, nuo kurio įšyla. Mėgintuvėliai statomi statmenai. Autoklavuojamas. | vnt. | 1 | Warming Blocks for Tubes. Cooper Surgical. Kodas: K26004 | Nerūdijančio plieno vientiso lydinio stovelis su ne mažiau nei 4 angelėmis, tinkančiomis 10 ml buteliukams. Stovelis statomas ant šildomo paviršiaus, nuo kurio įšyla. Mėgintuvėliai statomi statmenai. Autoklavuojamas. | 160 | 21 | 160 | 33.6 | 193.6 | 199.65
18 | 33140000-3 | IVF Laboratorijos paviršių valymo servetėlės | IVF laboratorijai skirtos servetėlės paviršių valymui: inkubatoriams, laminarams, baldams. Be alkoholio, bekvapės, testuotos MEA, ne toksiškos embrionams. Galiojimas nr mažiau 36 mėn nuo pagaminimo datos, vienoje pakuotėje ne mažiau 70vnt servetėlių. | pak. | 5 | Oosafe® Disinfection Wipes in Bucket - 70. Sparmed. Kodas: OODW-70 | IVF laboratorijai skirtos servetėlės paviršių valymui: inkubatoriams, laminarams, baldams. Be alkoholio, bekvapės, testuotos MEA, ne toksiškos embrionams. Galiojimas nr mažiau 36 mėn nuo pagaminimo datos, vienoje pakuotėje 70vnt servetėlių. | 78 | 21 | 390 | 81.9 | 471.9 | 477.95
20 | 33141320-9 | Folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adata vieno spindžio | Vieno spindžio lanksti adata skirta folikulų punkcijai/kiaušialąsčių aspiracijai. Adata 17G dydžio, ilgis ne mažiau 350,0 mm, adatos išorinis skersmuo 1,5 mm (± 0,02 mm), adatos vidinis skersmuo 1,05 mm (± 0,02 mm), aspiracinės žarnelės ilgis ne daugiau 80,0 cm, adatos galiukas trigubo pjovimo - labai aštrus, echogeniškas. Ergonomiška rankena su krypties žymomis. Adatos atitinka plonos adatos sienos standartą, pritaikyta naudoti su aspiraciniu siurbliu. Sterilios, individualiai supakuotos. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) testai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 200 | KITAZATO OPU Needle, Single Lumen, 17G, 350mm. Kitazato. Kodas: 327350 | Vieno spindžio lanksti adata skirta folikulų punkcijai/kiaušialąsčių aspiracijai. Adata 17G dydžio, ilgis 350,0 mm, adatos išorinis skersmuo 1,49 mm, adatos vidinis skersmuo 1,06 mm ( mm), aspiracinės žarnelės ilgis 80,0 cm, adatos galiukas trigubo pjovimo - labai aštrus, echogeniškas. Ergonomiška rankena su krypties žymomis. Adatos atitinka plonos adatos sienos standartą, pritaikyta naudoti su aspiraciniu siurbliu. Sterilios, individualiai supakuotos. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) testai. CE ženklinimas. | 23.5 | 5 | 4700 | 235 | 4935 | 5250
21 | 33141320-9 | Folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adata dviejų spindžių | Dviejų spindžių lanksti adata skirta folikulų punkcijai/kiaušialąsčių aspiracijai ir folikulų praplovimui prijungus švirkštą ir nenuimant mėgintuvėlio. Adata 17G dydžio, ilgis ne mažiau 350,0 mm. Aspiracijos žarnelės ilgis ne daugiau 80,0 cm, praplovimo žarnelės ilgis 100,0 cm (± 5,0 cm). Išorinės adatos išorinis skersmuo 1,5 mm (± 0,02 mm), vidinis skersmuo 1,3 mm (± 0,02 mm). Vidinės adatos išorinis skersmuo 1,0 mm (± 0,02 mm), vidinis skersmuo 1,0 mm (± 0,02 mm). Adatos galiukas trigubo pjovimo - labai aštrus, echogeniškas. Ergonomiška rankena su krypties žymomis. Sterilios, individualiai supakuotos. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) testai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 1200 | KITAZATO OPU Needle, Double Lumen, 17G, 350mm. Kitazato. Kodas: 377350 | Dviejų spindžių lanksti adata skirta folikulų punkcijai/kiaušialąsčių aspiracijai ir folikulų praplovimui prijungus švirkštą ir nenuimant mėgintuvėlio. Adata 17G dydžio, ilgis 350,0 mm. Aspiracijos žarnelės ilgis 80,0 cm, praplovimo žarnelės ilgis 100,0 cm . Išorinės adatos išorinis skersmuo 1,49 mm , vidinis skersmuo 1,28 mm. Vidinės adatos išorinis skersmuo 1,0 mm , vidinis skersmuo 0,9 mm. Adatos galiukas trigubo pjovimo - labai aštrus, echogeniškas. Ergonomiška rankena su krypties žymomis. Sterilios, individualiai supakuotos. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) testai. CE ženklinimas. | 38 | 5 | 45600 | 2280 | 47880 | 50400
23 | 33141200-2 | Embrionų pernešimo kateteris (įprastinis patalpinimas) | Labai minkštas, vienos dalies embrionų pernešimo kateteris. Ilgis ne mažiau 21,0 cm, išorinis skersmuo 2,0 mm, talpa 0,23 ml. Nuo distalinio galo ant išorės yra 5, 6, 7 ir 8 cm žymos tiksliam gimdos gyliui nustatyti, turi slankiojančią žymą atstumui iki gimdos dugno matuoti. Kateteris saugiai jungiasi su su švirkštu. Sterilūs, individualiai supakuoti po 1 vnt. Sterilizuoti ETO. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 1000 | EMTRAC DELPHIN. Gynetics. Kodas: 4219 Delphin | Labai minkštas, vienos dalies embrionų pernešimo kateteris, ilgis ne mažiau 21 cm , išorinis skersmuo 2,0 mm, talpa 0,23 ml. Nuo distalinio galo ant išorės yra 5, 6, 7 ir 8 cm žymos tiksliam gimdos gyliui nustatyti, turi slankiojančią žymą atstumui iki gimdos dugno matuoti. Katetris saugiai jungiasi su su švirkštu. Sterilūs, individualiai supakuoti po 1vnt. Sterilizuoti ETO. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. | 13.9 | 5 | 13900 | 695 | 14595 | 15750
26 | 33141200-2 | Intrauterininės inseminacijos kateteris (minkštas) | Minkštas IUI kateteris. Ilgis 18,0 cm (± 1,0 cm), išorinis skersmuo 1,85 mm (± 0,02 mm), minimalus tūris 0,01 ml. Sterilūs, individualiai supakuoti. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 400 | KITAZATO IUI Catheter, Soft Type, 18cm. Kitazato.Kodas:131184 | Minkšti IUI kateteriai. Ilgis 18 cm , išorinis skersmuo 16,80 mm, minimalus tūris 0,01 ml. Sterilūs, individualiai supakuoti. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. | 6.9 | 5 | 2760 | 138 | 2898 | 3360
27 | 33141200-2 | Intrauterininės inseminacijos kateteris (su pravedėju, sudėtinga IUI) | IUI kateteris iš dviejų dalių. Kateteris su pravedėju rinkinyje. Kateterio ilgis 21,0 cm (± 1,0 cm), pravedėjo ilgis 24,0 cm (± 1,0 cm). Kateterio išorinis skersmuo 1,5 mm (± 0,1 mm). Ant kateterio išorės yra 5, 6, 7 ir 8 cm žymos tiksliam gimdos gyliui nustatyti. Sterilūs, individualiai supakuoti. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 400 | GYNETICS Intrauterine Insemination Catheter IUI Plus. Gynetics. Kodas: 4220 Plus | IUI kateteris iš dviejų dalių. Kateteris su pravedėju rinkinyje. Kateterio ilgis 21,60 cm , pravedėjo ilgis 24,00 cm. Kateterio išorinis skersmuo 1,6 mm. Ant katetrio išorės yra 5, 6, 7 ir 8 cm žymos tiksliam gimdos gyliui nustatyti. Sterilūs, individualiai supakuoti. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. | 13.2 | 5 | 5280 | 264 | 5544 | 6300
30 | 33140000-3 | Kiuretė gimdos gleivinės biospijai | Išorinis skersmuo 3,0 mm (± 0,5 mm). Gimdos ertmės gylio matavimo žymėjimas: ne mažiau kaip kas antras skaitmuo. Sterilus įpakavimas, CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 3000 | Pipet Curet Endometrial Suction Curette, 3 mm (Disposable, Sterile) - 50. Cooper Surgical. Kodas: MX140 | Išorinis skersmuo 3,0 mm (± 0,5 mm). Gimdos ertmės gylio matavimo žymėjimas: ne mažiau kaip kas antras skaitmuo. Sterilus įpakavimas, CE ženklinimas. | 6.5 | 5 | 19500 | 975 | 20475 | 25200
34 | 33140000-3 | Vakuuminio siurblio sistema | Vakuuminio siurblio sistema, kur vienas žarnelės galas jungiasi prie folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adatos su luer jungtimi, kitas - prie vakuuminio siurblio. Ilgis 200-250,0 cm. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 2000 | Pump Protection Filter /Heidelberger Extension Line 200 cm . Noric Cell/B Braun.Kodas:10441/ 4097190 | Vakuuminio siurblio sistema, kur vienas žarnelės galas jungiasi prie folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adatos su luer jungtimi, kitas - prie vakuuminio siurblio. Ilgis 200 cm. | 5.9 | 5 | 11800 | 590 | 12390 | 12600
35 | 33140000-3 | Hysterosalpingo putų sonografijos rinkinys su kateteriu (kiaušintakių praeinamumui nustatyti) | Hysterosalpingo putų sonografijos rinkinys su kateteriu. Rinkinį sudaro 5 ml švirkštas su geliu (hydroxyethcellulose, glycerolis, išgrynintas vanduo), 5 ml švirkštas su išgrynintu vandeniu, švirkštų sujungimo priemonė, kateteris. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 800 | ExEm Foam Kit (ExEm® gel, purified water, coupling device)/HSG - Hystero-salpingo-foam-sonographie catheter HYSOKAT. Kodas: FK05/ EBT01700 | Hysterosalpingo putų sonografijos rinkinys su kateteriu. Rinkinį sudaro 5 ml švirkštas su geliu (hydroxyethcellulose, glycerolis, išgrynintas vanduo), 5 ml švirkštas su išgrynintu vandeniu, švirkštų sujungimo priemonė, ir HYFOSY procedūrai pritaikytas kateteris. CE ženklinimas. | 55 | 5 | 44000 | 2200 | 46200 | 46200
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 4. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.