Grandio

|  | ### Šviesa kietinama nano-hibridinė plombavimo medžiaga. ## Atitinka EN 24049/ ISO 4049 ## Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Grandio yra šviesa kietinama plombavimo medžiaga, kuri apjungia patikrintas kompozitų savybes ir novatorišką nano technologiją. Grandio yra rentgenokontrastinė medžiaga, kurios 87 w/w (masės) arba  71,4 Vol  (tūrio) sudaro neorganiniai užpildai, esantys metakrilatiniame karkase (BIS-GMA, TEGDMA) ir kietėja mėlynoje šviesoje.

Grandio yra naudojamas kartu su dentino/ emalio surišimo sistema. Grandio galima įsigyti patogiuose švirkštuose ir tiesioginėms aplikacijoms skirtose kapsulėse.

Spalvos:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, OA2, OA3.5, BL

Indikacijos:

-	I - V klasės ertmių plombavimui.

-	Traumos metu pažeistų priekinių dantų atstatymui.

-	Spalvą pakeitusių priekinių dantų padengimui.

-	Estetinės dantų formos ir spalvos korekcijai.

-	Paslankių priekinių dantų įtvarams.

-	Kompozitinių venyrų pataisoms.

-	Pieninių dantų plombavimui.

-	Danties kulties atstatymui prieš dirbtinio vainikėlio gamybą.

-	Kompozitiniams įklotams.

Naudojimo metodika:

Preparavimas/ spalvos parinkimas:

Iš pradžių nuvalykite dantis su pasta be fluoridų (pvz.: Klint). Pažymėkite okliuzinius kontaktus (galinių dantų srityje); minimali separacija padės suformuoti tarpdančių kontaktą ir palengvins matricos įvedimą. Švarių ir drėgnų dantų spalvą nustatykite  sudrėkintu Grandio spalvų raktu. Tai darykite prieš atlikdami nejautrą, dienos šviesoje.

Sausinimas:

Užtikrinkite pakankamą darbo lauko sausumą. Tam rekomenduojame naudoti koferdamą.

Ertmės preparavimas:

Ertmė preparuojama pagal adhezinio plombavimo taisykles, t.y. laikantis konservatyvaus plombavimo principų. Priekinių dantų srityje emalio kraštai formuojami nuožulnūs, galinių dantų preparavimo ribos suapvalinamos. Nekariozines danties kaklelio ertmes nebūtina preparuoti, pakanka gerai nuvalyti. Pabaigus preparavimą ertmė išvaloma ir išsausinama.

Pamušalo dėjimas:

Ertmei esant netoli danties pulpos, dentinas pulpos projekcijoje turi būti padengtas kalcio hidroksido turinčiu pamušalu (Calcicur, Calcimol). Calcicur turi būti padengiamas stabilaus cemento sluoksniu. Rekomenduojame tam naudoti fluoridus išskiriančius stiklo jonomerinius cementus (pvz.: Aqua Ionobond).

Surišimo sistema:

# Grandio yra naudojamas adhezyvine technika su dentino/ emalio surišikliu. Tam galima naudoti visus šviesa kietinamus surišėjus. Laikykitės visų ertmės paruošimo (ėsdinimo technikos) ir aplikacijos technikos taisyklių. Rekomenduojame naudoti savaiminio ėsdinimo techniką ir Futurabond NR, arba Solobond M surišiklį ir visos ertmės ėsdinimo techniką. Laikykitės Futurabond NR ir  Solobond M naudojimo instrukcijos.

Grandio aplikacija:

Prieš aplikaciją medžiaga turi pasiekti kambario temperatūrą. Įveskite matricą tarpdančių srityse. Rekomenduojame naudoti skaidrias matricas (lygiuose paviršiuose). Pasirinktą Grandio spalvą  aplikuokite ir suformuokite su patogiu instrumentu. Dėdami plombinę medžiagą, kas 2 mm atlikite polimerizaciją.

Kietinimas šviesa:

Kietinimas šviesa atliekamas įprastiniais polimerizacijos prietaisais. Halogeninių polimerizacinių lempų galingumas turi būti ne mažesnis nei 500 mW/cm², o diodinių (LED) ne mažesnis nei 300mW/cm².

Kietinimo laikas ne mažesnis nei 20 s kiekvienam sluoksniui, o naudojant opakerius (OA2, OA3.5) ne mažesnis nei 40 s kiekvienam sluoksniui. Šviesos šaltinį laikykite kaip galima arčiau plombinės medžiagos. Jeigu šis atstumas yra didesnis nei 
5 mm, kietėjimo gylis gali būti mažesnis. Pilnai nesukietinta plomba gali keisti savo spalvą arba išprovokuoti pulpito simptomus.

Šlifavimas/ poliravimas:

Plomba gali būti šlifuojama ir poliruojama iš karto, nuėmus visas pagalbines formavimo priemones. Šlifuojant naudojami smulkaus ir labai smulkaus deimanto borai arba poliravimo diskai, šlifuojant turi būti naudojamas aušinimas. Po poliravimo atliekama fluoro aplikacija.

Grandio galima naudoti dantų įklotų gamybai tiesioginiu ir netiesioginiu būdu. Fizinių savybių stabilumas gali būti pagerintas atliekant įprastinį išorinį kietinimą (karštyje spaudime).

Informacija/ atsargumo priemonės:

-	Šalutinio poveikio atvejai nėra žinomi. Tačiau padidėjusio 
jautrumo asmenims šalutinio poveikio galimybė negali būti atmesta.

-	Grandio neturėtų būti naudojamas, jeigu naudojimo technikai 
yra kontraindikacijų arba yra žinoma, kad pacientas yra alergiškas sudedamosioms šios medžiagos dalims (BIS-GMA, BHT, TEGDMA).

-	Fenolio dariniai, ypač eugenolis ir tymolis inhibuoja kompozitinių 
plombų kietėjimą. Todėl plombuojant kompozitinėmis plombomis, reikėtų vengti kontakto su cinko eugenoliniais cementais ar kitomis eugenolio turinčiomis medžiagomis.

-	Plombos, kurias veikia okliuzinės jėgos, turėtų būti 
tikrinamos vieną kartą metuose, kad nepageidaujami pokyčiai būtų pastebėti laiku.

Laikymo sąlygos:

Laikymo temperatūra 4°C - 23°C.

Jeigu laikoma šaldytuve, prieš naudojimą medžiaga turi pasiekti kambario temperatūrą. Norint apsaugoti nuo nepageidaujamo šviesos poveikio ir galimos polimerizacijos, švirkštai turi būti uždaromi iš karto po panaudojimo.

Nenaudokite Grandio, jeigu jo galiojimo laikas pasibaigęs.

Gaminama:

Rinkinys: Grandio 5 – ių švirkštų 5  4 g (A1, A2, A3,

A3.5, B2), spalvų raktas                           	Art. Nr. 1800

Papildymui 4 g švirkštai šių spalvų :

Art. Nr. 1810  	A1	Art. Nr. 1817   	C2

Art. Nr. 1811   	A2	Art. Nr. 1818     	C3

Art. Nr. 1812    	A3	Art. Nr. 1819     	D3

Art. Nr. 1813    	A3.5	Art. Nr. 1820     	I

Art. Nr. 1814    	A4	Art. Nr. 1821    	OA2

Art. Nr. 1824	B1	Art. Nr. 1822    	OA3.5

Art. Nr. 1815    	B2	Art. Nr. 1823    	BL

Art. Nr. 1816    	B3

Rinkinys: Grandio Caps 50–ies kapsulių - 50  0,25 g

(A1, A2, A3, A3.5, B2), spalvų raktas            	Art. Nr. 1830

Papildymui 20  0,25 g kapsulių šių spalvų :

Art. Nr. 1840	A1	Art. Nr. 1847	C2

Art. Nr. 1841   	A2	Art. Nr. 1848    	C3

Art. Nr. 1842   	A3	Art. Nr. 1849     	D3

Art. Nr. 1843   	A3.5	Art. Nr. 1850     	I

Art. Nr. 1844   	A4	Art. Nr. 1851    	OA2

Art. Nr. 1854	B1	Art. Nr. 1852    	OA3.5

Art. Nr. 1845   	B2	Art. Nr. 1853    	BL

Art. Nr. 1846   	B3

Rinkinys: Grandio Set SingleDose - 5  4 g (A1, A2,

A3, A3.5, B2), spalvų raktas, 50 vnt. Futurabond NR  SingleDose,  priedai	Art. Nr. 1801

Rinkinys: Grandio Caps Set SingleDose - 50  0,25 g

(A1, A2, A3, A3.5, B2), spalvų raktas, 50 vnt. Futurabond NR SingleDose, priedai	Art. Nr. 1831

Mūsų preparatai sukurti naudoti stomatologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Tačiau ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Suprantama, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

Grandio

|  | ### Šviesa kietinama nano-hibridinė plombavimo medžiaga. ## Atitinka EN 24049/ ISO 4049 ## Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Grandio yra šviesa kietinama plombavimo medžiaga, kuri apjungia patikrintas kompozitų savybes ir novatorišką nano technologiją. Grandio yra rentgenokontrastinė medžiaga, kurios 87 w/w (masės) arba  71,4 Vol  (tūrio) sudaro neorganiniai užpildai, esantys metakrilatiniame karkase (BIS-GMA, TEGDMA) ir kietėja mėlynoje šviesoje.

Grandio yra naudojamas kartu su dentino/ emalio surišimo sistema. Grandio galima įsigyti patogiuose švirkštuose ir tiesioginėms aplikacijoms skirtose kapsulėse.

Spalvos:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, OA2, OA3.5, BL

Indikacijos:

-	I - V klasės ertmių plombavimui.

-	Traumos metu pažeistų priekinių dantų atstatymui.

-	Spalvą pakeitusių priekinių dantų padengimui.

-	Estetinės dantų formos ir spalvos korekcijai.

-	Paslankių priekinių dantų įtvarams.

-	Kompozitinių venyrų pataisoms.

-	Pieninių dantų plombavimui.

-	Danties kulties atstatymui prieš dirbtinio vainikėlio gamybą.

-	Kompozitiniams įklotams.

Naudojimo metodika:

Preparavimas/ spalvos parinkimas:

Iš pradžių nuvalykite dantis su pasta be fluoridų (pvz.: Klint). Pažymėkite okliuzinius kontaktus (galinių dantų srityje); minimali separacija padės suformuoti tarpdančių kontaktą ir palengvins matricos įvedimą. Švarių ir drėgnų dantų spalvą nustatykite  sudrėkintu Grandio spalvų raktu. Tai darykite prieš atlikdami nejautrą, dienos šviesoje.

Sausinimas:

Užtikrinkite pakankamą darbo lauko sausumą. Tam rekomenduojame naudoti koferdamą.

Ertmės preparavimas:

Ertmė preparuojama pagal adhezinio plombavimo taisykles, t.y. laikantis konservatyvaus plombavimo principų. Priekinių dantų srityje emalio kraštai formuojami nuožulnūs, galinių dantų preparavimo ribos suapvalinamos. Nekariozines danties kaklelio ertmes nebūtina preparuoti, pakanka gerai nuvalyti. Pabaigus preparavimą ertmė išvaloma ir išsausinama.

Pamušalo dėjimas:

Ertmei esant netoli danties pulpos, dentinas pulpos projekcijoje turi būti padengtas kalcio hidroksido turinčiu pamušalu (Calcicur, Calcimol). Calcicur turi būti padengiamas stabilaus cemento sluoksniu. Rekomenduojame tam naudoti fluoridus išskiriančius stiklo jonomerinius cementus (pvz.: Aqua Ionobond).

Surišimo sistema:

# Grandio yra naudojamas adhezyvine technika su dentino/ emalio surišikliu. Tam galima naudoti visus šviesa kietinamus surišėjus. Laikykitės visų ertmės paruošimo (ėsdinimo technikos) ir aplikacijos technikos taisyklių. Rekomenduojame naudoti savaiminio ėsdinimo techniką ir Futurabond NR, arba Solobond M surišiklį ir visos ertmės ėsdinimo techniką. Laikykitės Futurabond NR ir  Solobond M naudojimo instrukcijos.

Grandio aplikacija:

Prieš aplikaciją medžiaga turi pasiekti kambario temperatūrą. Įveskite matricą tarpdančių srityse. Rekomenduojame naudoti skaidrias matricas (lygiuose paviršiuose). Pasirinktą Grandio spalvą  aplikuokite ir suformuokite su patogiu instrumentu. Dėdami plombinę medžiagą, kas 2 mm atlikite polimerizaciją.

Kietinimas šviesa:

Kietinimas šviesa atliekamas įprastiniais polimerizacijos prietaisais. Halogeninių polimerizacinių lempų galingumas turi būti ne mažesnis nei 500 mW/cm², o diodinių (LED) ne mažesnis nei 300mW/cm².

Kietinimo laikas ne mažesnis nei 20 s kiekvienam sluoksniui, o naudojant opakerius (OA2, OA3.5) ne mažesnis nei 40 s kiekvienam sluoksniui. Šviesos šaltinį laikykite kaip galima arčiau plombinės medžiagos. Jeigu šis atstumas yra didesnis nei 
5 mm, kietėjimo gylis gali būti mažesnis. Pilnai nesukietinta plomba gali keisti savo spalvą arba išprovokuoti pulpito simptomus.

Šlifavimas/ poliravimas:

Plomba gali būti šlifuojama ir poliruojama iš karto, nuėmus visas pagalbines formavimo priemones. Šlifuojant naudojami smulkaus ir labai smulkaus deimanto borai arba poliravimo diskai, šlifuojant turi būti naudojamas aušinimas. Po poliravimo atliekama fluoro aplikacija.

Grandio galima naudoti dantų įklotų gamybai tiesioginiu ir netiesioginiu būdu. Fizinių savybių stabilumas gali būti pagerintas atliekant įprastinį išorinį kietinimą (karštyje spaudime).

Informacija/ atsargumo priemonės:

-	Šalutinio poveikio atvejai nėra žinomi. Tačiau padidėjusio 
jautrumo asmenims šalutinio poveikio galimybė negali būti atmesta.

-	Grandio neturėtų būti naudojamas, jeigu naudojimo technikai 
yra kontraindikacijų arba yra žinoma, kad pacientas yra alergiškas sudedamosioms šios medžiagos dalims (BIS-GMA, BHT, TEGDMA).

-	Fenolio dariniai, ypač eugenolis ir tymolis inhibuoja kompozitinių 
plombų kietėjimą. Todėl plombuojant kompozitinėmis plombomis, reikėtų vengti kontakto su cinko eugenoliniais cementais ar kitomis eugenolio turinčiomis medžiagomis.

-	Plombos, kurias veikia okliuzinės jėgos, turėtų būti 
tikrinamos vieną kartą metuose, kad nepageidaujami pokyčiai būtų pastebėti laiku.

Laikymo sąlygos:

Laikymo temperatūra 4°C - 23°C.

Jeigu laikoma šaldytuve, prieš naudojimą medžiaga turi pasiekti kambario temperatūrą. Norint apsaugoti nuo nepageidaujamo šviesos poveikio ir galimos polimerizacijos, švirkštai turi būti uždaromi iš karto po panaudojimo.

Nenaudokite Grandio, jeigu jo galiojimo laikas pasibaigęs.

Gaminama:

Rinkinys: Grandio 5 – ių švirkštų 5  4 g (A1, A2, A3,

A3.5, B2), spalvų raktas                           	Art. Nr. 1800

Papildymui 4 g švirkštai šių spalvų :

Art. Nr. 1810  	A1	Art. Nr. 1817   	C2

Art. Nr. 1811   	A2	Art. Nr. 1818     	C3

Art. Nr. 1812    	A3	Art. Nr. 1819     	D3

Art. Nr. 1813    	A3.5	Art. Nr. 1820     	I

Art. Nr. 1814    	A4	Art. Nr. 1821    	OA2

Art. Nr. 1824	B1	Art. Nr. 1822    	OA3.5

Art. Nr. 1815    	B2	Art. Nr. 1823    	BL

Art. Nr. 1816    	B3

Rinkinys: Grandio Caps 50–ies kapsulių - 50  0,25 g

(A1, A2, A3, A3.5, B2), spalvų raktas            	Art. Nr. 1830

Papildymui 20  0,25 g kapsulių šių spalvų :

Art. Nr. 1840	A1	Art. Nr. 1847	C2

Art. Nr. 1841   	A2	Art. Nr. 1848    	C3

Art. Nr. 1842   	A3	Art. Nr. 1849     	D3

Art. Nr. 1843   	A3.5	Art. Nr. 1850     	I

Art. Nr. 1844   	A4	Art. Nr. 1851    	OA2

Art. Nr. 1854	B1	Art. Nr. 1852    	OA3.5

Art. Nr. 1845   	B2	Art. Nr. 1853    	BL

Art. Nr. 1846   	B3

Rinkinys: Grandio Set SingleDose - 5  4 g (A1, A2,

A3, A3.5, B2), spalvų raktas, 50 vnt. Futurabond NR  SingleDose,  priedai	Art. Nr. 1801

Rinkinys: Grandio Caps Set SingleDose - 50  0,25 g

(A1, A2, A3, A3.5, B2), spalvų raktas, 50 vnt. Futurabond NR SingleDose, priedai	Art. Nr. 1831

Mūsų preparatai sukurti naudoti stomatologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Tačiau ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Suprantama, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.