## Rebilda DC

|  | ###### Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Rebilda DC yra dvigubo kietėjimo, labai radiokontrastiškas ir turintis fluoro skystas kompozitas, skirtas kulties atstatymui ir pasižymintis puikiomis mechaninėmis savybėmis.

Rebilda DC gaminama trijų skirtingų spalvų, kad atitiktų plačias indikacijas:

-	mėlyna, kad matytųsi perėjimas tarp plombos ir medžiagos ypač 
	krūminiuose dantyse ir kapliuose

-	dentino spalva estetiniam poreikiui patenkinti: pvz. po skaidriomis, 
pilnomis keramikos ar kompozito restauracijomis

-	balta, kad matytųsi preparacijos kraštai ir tuo pačiu būtų estetiška

Stiprus susirišimas su dantimi pasiekiamas naudojant šviesoje kietėjantį dentino-emalio surišiklį Solobond Plus ar dvigubo kietėjimo Futurabond DC. Solobond Plus ar Futurabond DC turėtų būti naudojami visais atvejais.

Indikacijos:

Gyvų ir negyvų dantų kulčių atstatymui.

Stiklo pluošto kaiščių cementavimui.

Naudojimo būdas:

#### A)	Paruošimas

Esant arti pulpos, naudokite atitinkamas priemones.

#### Rebilda DC yra naudojama su Solobond Plus ar Futurabond DC .Žiūrėti rodukto naudojimo instrukciją, įvertinant paruošimą (ėsdinimo technika) ir procedūrą.

#### C1) 	Rebilda DC kasetėse

Rebilda DC kasetę įdėkite į VOCO dispenser (3 tipo) ar į kitą pistoletą tinkamu stūmokliu. Dėl techninių priežasčių būna nedideli medžiagos kiekio skirtumai kasetės kamerose. Šiuo atveju nuimkite kasetės dangtelį ir išspauskite tiek medžiagos, kol ji pradės tekėti vienodai. Po to įdėkite 12 tipo maišymo antgaliuką ir užtvirtinkite jį, pasukdami pagal laikrodžio rodyklę 90º kampu. Jei reikia uždėkite papildomą 3 tipo angalį ant maišymo antgalio. Ar 5 tipo antgaliuką,jei norite aplikuoti į šaknies kanalą. Antgaliuko galiuką galima palenkti norimu kampu. Spaudžiant rankenėlę, medžiaga automatiškai sumaišoma teisingu santykiu ir išspaudžiama.

C2)  	Rebilda DC QuickMix švirkšte

Nuimkite nuo švirkšto dangtelį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Uždėkite 11 tipo maišymo antgalį. Priderinkite antgalį prie švirkšto ir pasukite 90º kampu pagal laikrodžio rodyklę. Jei reikia, uždėkite 4 tipo aplikavimo antgalį ant maišymo antgalio. Švirkščiant medžiaga maišoma teisingu santykiu automatiškai ir gali būti iš karto aplikuojama.

Visi QM švirkštai yra su ištraukiamu stūmokliu,tad gali būti ištraukiami ir pakeičiami esant būtinybei be jokio medžiagos praradimo.

Stiklo pluošto kaiščių cementavimas (su Rebilda DC )

- Įtrinkite  sumaišytą Futurabond DC (skystis 1 ir 2) aplikatoriumi į ertmės ir kanalo sieneles 20 s. Džiovinkite 5 s. Pašalinkite adhezyvo perteklių iš kanalo popierine torunda. Nekietinkite.

- Naudojant kasetę:

Jei naudojate 5 tipo galiuką ant maišytuvo,aplikuokite tiesiai į kanalą. Galiukas gali būti palenkiamas pagal būtinybę. Jei nenaudojamas 5 tipo galiukas,tada tęskite sekančiai:

Po kaiščio paruošimo pagal gamintojo instrukciją,sutepkite jį Rebilda DC. Nenaudokite lentulo spiralės!Įveskite kaištį į kanalą,kad išeitų perteklius.

Naudojant Quick Mix švirkštą:

Rekomenduojama įvesti Rebilda DC tiesiogiai į kanalą naudojant 1 tipo intraoralinį galiuką.Nenaudokite lentulo!Paruošus kaištį pagal gamintojo instrukcijas,dar galima kaištį papildomai sutepti Rebilda DC.Įveskite kaištį į kanalą,kad išeitų perteklius.

- Norint fiksuoti kaištį,aplikuokite Rebilda DC ant                               okliuzinio paviršiaus ir kietinkite 40 s.

- Norint atstatyti kultį,vadovaukites instrukcija,pateikta žemiau.

#### D) 	Kulties atstatymas naudojant medžiagą

Ant paruošto danties uždėkite matricą ir tiesiogiai iš kasetės/ QuickMix švirkšto spauskite Rebilda DC.

Kietinimas šviesa

Rekomenduojama naudoti skaidrias matricas (lygūs paviršiai).

Polimerizacinės lempos angalį laikykite kuo arčiau plombos paviršiaus ir kietinkite 40 sekundžių. Jei atstumas didesnis nei 5 mm, sumažėja kietėjimo gylis. Jei kultis didelė plombuokite 2 mm sluoksniais kiekvieną kietindami po 40 sekundžių.

Plomba iš karto gali būti poliruojama.

Cheminis kietėjimas

Jei plomba nekietinama šviesa, ją poliruoti galima po 5 minučių po įdėjimo į dantį.

Rebilda DC darbo laikas yra apie 2 minutes. Naudojant standartinius vainikėlius, Rebilda DC aplikuokite tiesiai į vainikėlį, uždėkite vainikėlį ant paruošto danties, pritaikykite padėtį ir šviesa kietinkite kraštus, kad vainikėlis fiksuotųsi.

Po naudojimo maišymo antgalį palikite ant kasetės/ QuickMix švirkšto arba užsukite dangtelį.

Nuorodos, atsargumo priemonės:

-	Venkite Solobond Plus/ Futurabond DC/ Rebilda DC kontakto su fenolio junginiais (pvz. su eugenoliu) dėl galimo nepilno sukietėjimo.

-	Nenaudokite rūgštinių ar vieno buteliuko surišiklių (išskyrus Futurabond DC).

-	Izoliuokite kultį (dažniausiai pakanka gero sudrėkinimo) prieš 
mant atspaudus ar laikinų vainikėlių/ tiltų gaminimą, kad švengtumėte susirišimo su šiomis medžiagomis.

-	Rebilda DC sudėtyje yra BIS-GMA, diuretano dimetakrilatų, BHT ir benzilperoksido.

Nenaudokite esant alergijai šioms medžiagoms.

-	Venkite medžiagos kontakto su burnos gleivine.

Fizikinės savybės atitinka EN 24049/ ISO 4049.

Laikymo ir naudojimo informacija:

Po naudojimo uždarykite Rebilda DC švirkštus. Laikykite šaltai. Nelaikykite Rebilda DC  tiesioginėje saulės ar lempos šviesoje.

Laikykite 4°C – 23°C temperatūroje.

Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.

Nesterilizuokite maišymo antgaliukų ultragarsinėje vonelėje.

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001395 LT 055 / 025	Germany	www.voco.com

© by VOCO