## Lapas2
Atviro konkurso 2 priedas
Aortos protezų pirkimas
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Orien-tacinis poreikis metams | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinio metinio poreikio suma Eur su PVM | Reikalavimai | Kataloginis prekės Nr. | Gamintojas
1. | Aortos protezai
1.1. | Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms | Vnt. | 3 | 6660 | 6993 | 20979 | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 125 iki 165 mm; 1.4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 24 iki 36 mm; 1.5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 1.7. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.8. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 195; 1.9 Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.10. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F; 1.11. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. | Endurant II ETBF/ESBF + ETLW | Medtronic
1.2. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos | Vnt. | 1 | 2610 | 2740.5 | 2740.5 | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: 1. Turi turėti galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Turi būti ne trumpesni nei 100 mm; 4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 5. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 6. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. | Endurant II ETUF | Medtronic
1.3. | Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas | Vnt. | 1 | 1740 | 1827 | 1827 | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 45 iki 70 mm; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F. | Endurant II ETTF/ETCF | Medtronic
1.4. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas | Vnt. | 3 | 1680 | 1764 | 5292 | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 iki 195 mm; 2. Diametrai turi būti įvairių dydžių, 10-28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro); 3. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 16F. | Endurant II ETLW/ETEW | Medtronic
1.5. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | Vnt. | 2 | 190 | 199.5 | 399 | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 14F; 16F; 18F | Sentrant | Medtronic
1.6. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | Vnt. | 2 | 190 | 199.5 | 399 | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 20F; 22F; 24F; 26F | Sentrant | Medtronic
1.7. | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui | Vnt. | 1 | 1680 | 1764 | 1764 | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: 1. Išskleisto okliuderio diametrai turi būti nuo 8 iki 24 mm; 2. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18F. | Talent OCL | Medtronic
1 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 33400.5