Naudojimo instrukcija 
[image: image2.png]



[image: image1.jpg]schiilke -+
Yy



Gigasept ( FF New

 


Instrumentų dezinfekcijos preparatas 

               Be formaldehido
Dėmesio!

Ši naudojimo instrukcija skirta profesionaliems naudotojams.

Profesionalūs naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Paskirtis

Lanksčių bei kietų endoskopų, ultragarso zondų, anesteziologijos įrangos ir kitų šilumai jautrių medicininių instrumentų, pagamintų iš plastmasės, gumos, stiklo, porceliano dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. Tinkamas naudoti lanksčių endoskopų dezinfekavimo mašinose šaltai dezinfekcijai.

Sudėtis

Veikliosios medžiagos: 

100 g koncentrato yra: 11,9 g sukcindialdehido, 3,2 g dimetoksitetrahidrofurano, etanolio, 1-propanolio, metanolio.

Kitos sudedamosios dalys: nejoninės paviršiaus aktyviosios, aromatinės ir antikorozinės medžiagos.

Savybės

Skaidrus, žalios spalvos skystis. Koncentrato ir darbinio tirpalo pH – 6,5. Preparatas veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus (HBV, ŽIV, Polio, Adeno), grybelius, sporas. Naikina Helicobacter pylori. Tirpalo spalva tam tikromis sąlygomis (priklausomai nuo temperatūros, šviesos, laiko) gali keistis (nuo žalios iki geltonos ir atvirkščiai), bet mikrobiologinės savybės lieka nepakitusios.

Naudojimas

Instrumentų dezinfekcijos tirpalai ruošiami polietileno, stiklo, emalės induose. Instrumentai mirkomi uždengtuose induose. Koncentratas skiedžiamas kambario temperatūros vandeniu, tirpalai ruošiami taip:

	Tirpalo

konc.

(%)
	Gigasept FF New kiekis 

(ml)
	Vandens kiekis

(ml)

	10,0 %
	100 ml
	900 ml

	 5,0 %
	50 ml
	950 ml

	4,0%
	40 ml
	960 ml

	2,0%
	20 ml
	980 ml

	3,0%
	30 ml
	970 ml

	3,0% 

darbinis tirpalas su Gigasept FFNew veikimą stiprinančiu skysčiu 
	30 ml+10 ml Gigasept FF New

veikimą stiprinančio skysčio
	960 ml


Išvalyti, išplauti endoskopai, anesteziologijos įranga (kvėpavimo aparatų žarnos, jungiamosios detalės) ir kiti šilumai jautrūs instrumentai dezinfekuojami mirkant darbiniame tirpale. Pagamintas tirpalas išlieka veiksmingas 14 parų. Jei tirpalas smarkiai užsiteršė (pvz.; iškrito nuosėdos), keičiamas anksčiau. Darbiniais tirpalais, pridėjus specialaus firmos valiklio (1(), galima tuo pačiu metu valyti ir dezinfekuoti endoskopus. Šie tirpalai turi būti keičiami kasdien.

Instrumentų dezinfekcijos tirpalai ruošiami polietileno, stiklo, emalės induose. Instrumentai mirkomi uždengtuose induose.

Kietų ir lanksčių endoskopų valymas ir dezinfekcija vienu metu:

1. Valymas

Prieš dezinfekciją endoskopai išvalomi įprastiniu būdu (pagal gamintojo rekomendaciją) arba Gigasept( FF New specialiu valikliu. Įvedamoji endoskopo dalis tuoj pat po panaudojimo nušluostoma vienkartine servetėle, sudrėkinta specialiu Gigasept( FF New valikliu. Endoskopas išardomas, kanalai užpildomi (siurbiant tirpalą) dezinfekuojančiu tirpalu. Lanksčioji dalis merkiama į tirpalą, kanalai valomi specialiais šepečiais ir turi būti užpildyti, kad nebūtų oro burbuliukų.

Prieš diagnostines procedūras lanksčioji dalis dezinfekuojama mirkant 5( tirpale 15min. arba 4( - 30min. arba 2( - 60 min.

Greitai endoskopų dezinfekcijai ir šaltai endoskopų dezinfekcijai dezinfekavimo mašinose naudojamas 5% darbinis tirpalas ekspozicijos trukmė -  15 minučių.

Po dezinfekcijos kanalai ir išorė skalaujami steriliu distiliuotu vandeniu. Išorė sausinama vienkartiniu medžiagos rankšluosčiu, kanalai – rankiniu siurbliu ar suspaustu oru. 

Prieš operacijas išplauti endoskopai mirkomi 6( tirpale 6 val., prieš pat naudojimą išdezinfekuoti endoskopai plaunami steriliu distiliuotu vandeniu ir džiovinami.

Optika ir kitos valdymo bloko dalys valomos tamponu sumirkytu 70( etilo alkoholiu.

Gigasept( FF New galima naudoti ultragarso vonioje. 

Darbų saugos nurodymai

Pateikiami saugos duomenų lape, kuris pridedamas įsigyjant preparatą.

Pakuotės

	2  litrų polietileno buteliai  


