Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų ir oksimetrijos tyrimų sistemos analizatoriaus nuomos ir reagentų bei papildomų priemonių darbui su juo pirkimo atviro konkurso sąlygų 

Priedas Nr. 2

KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR OKSIMETRIJOS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIAUS (1 VNT.) NUOMOS (PANAUDOS) IR REAGENTŲ BEI PAPILDOMOŲ PRIEMONIŲ DARBUI SU JUO PIRKIMAS

KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR OKSIMETRIJOS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIAUS NUOMAI (PANAUDAI) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt.
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	ABL800 Basic, Radiometer Medical ApS
	Žr.: ABL800 Basic naudotojo vadovas _LT 1 psl.

	2.
	Analizatoriaus paskirtis
	Tirpalinis, klasikinės technologijos analizatorius, matuojantis šiuos parametrus: pH, pCO2, pO2, Glu, Laktatai, Cl-, Ca2+, K+, Na+, ctHb, sO2
	Tirpalinis, klasikinės technologijos analizatorius, matuojantis šiuos parametrus: pH, pCO2, pO2, Glu, Laktatai, Cl-, Ca2+, K+, Na+, ctHb, sO2


	Žr.: ABL800 Basic naudotojo vadovas _LT 48, 56, 57 psl.

	3.
	Oksimetrijos parametrų (tHb, sO2) matavimo principas
	Spektrofotometrinis, nustatomi iš ne mažiau kaip 100 skirtingų spektro taškų.
	Oksimetrijos parametrų matavimo principas: spektrofotometrinis, nustatomas iš daugiau negu 100 skirtingų spektro taškų
	Žr.: ABL800 Basic naudotojo vadovas _LT 60 psl,
 

	4.
	Mėginio tipas
	Kapiliarinis, arterinis ir/ar veninis kraujas ir kiti biologiniai skysčiai
	Mėginio tipas: kapiliarinis, arterinis, veninis kraujas ir kiti biologiniai skysčiai

	Žr.: ABL800 Basic naudotojo vadovas _LT 49, 366 psl.

	5.
	Įvedamo mėginio tūris 
	Gali būti kintamas
	Kintamas įvedamo mėginio tūris – režimas Flexmode


	Žr.: ABL800 Basic naudotojo vadovas _LT 18 psl.

	6.
	Metabolitų (gliukozės), pH, kraujo dujos, oksimetrijos parametrai mikro režimu tūris
	Ne daugiau kaip 40 µl
	Metabolitų, pH, kraujo dujų, oksimetrijos parametrų mikro rėžimu tūris yra 30-40 µl
	Žr.: ABL800 Basic naudotojo vadovas _LT 21 psl.

	7.
	Elektrodų stabilumas
	Elektrodo stabilumas ne mažiau 12 mėnesių.
	Elektrodo stabilumas 12 mėnesių
	Žr.: ABL800 Life time of electrodes

	8.
	Instaliuota lietuviška programinė įranga
	Būtina
	Instaliuota lietuviška programinė įranga
	Žr.: ABL800 Basic naudotojo vadovas _LT 151, 152 psl.

	9.
	Automatinė kokybės kontrolės sistema, nereikalaujanti operatoriaus įsikišimo
	Būtina
	Automatinė kokybės kontrolės sistema, nereikalaujanti operatoriaus įsikišimo
	Žr.: ABL800 Basic naudotojo vadovas _LT 196 psl.

	10.
	Galimybė analizatorių įjungti į informacinį laboratorijos tinklą ESIS, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę.
	Būtina
	Analizatorius jungiasi į informacinį laboratorijos tinklą ESIS ir siunčia duomenis į centrinę duomenų bazę
	Žr.: ABL800 Basic naudotojo vadovas _LT

417 psl.


- Įranga turi būti ne senesnė nei 5 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su šia įranga dirbti personalą.
- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.
- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje. 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 13 mėn. atlikti.



