## 1-120 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas (1-120 p.d.)
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA _2018-10 mėn.
1-120 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57 ir Antakalnio g. 124, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Aprašymas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis, cm | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
1. | Polifilamentinė sintetinė, pinta, besirezorbuojanti siuvimo medžiaga, kurią sudaro poliglikolio rūgštis
1.1. | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga, kurią sudaro poliglikolio rūgštis su polikapralaktono ir kalcio sterato danga.Procentinis stiprumo išlaikymas: po 5-7 parų stiprumas - 45-65 %, po 14 parų - 0 %. Visiška rezorbcija per 40 - 50 parų.
1.1.1 |  | vnt. | 3996 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 40-43 | apvali | 90
1.1.2 |  | vnt. | 924 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
1.1.3 |  | vnt. | 900 |  |  |  |  | 3/0 | 1/2 | 21 | apvali | 75
1.1.4 |  | vnt. | 1296 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 75
1.1.5 |  | vnt. | 288 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 34 | apvali | 75
1.1.6 |  | vnt. | 288 |  |  |  |  | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
1.1.7 |  | vnt. | 252 |  |  |  |  | 4/0 | 1/2 | 17 | apvali | 75
1.1.8 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 4/0 |  |  |  | 3x45
1.2 | Polifilamentinė sintetinė, pinta, vidutinės rezorbcijos, kurią sudaro poliglikolio rūgštis:
1.2.1 |  | vnt. | 2700 |  |  |  |  | 1 | 1/2 | 48 | apvali | 90
1.2.2 |  | vnt. | 4536 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 48 | apvali | 90
1.2.3 |  | vnt. | 2376 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 30 | apvali | 75
1.2.4 |  | vnt. | 2952 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
1.2.5 |  | vnt. | 3204 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 37 | pjaunanti | 90
1.2.6 |  | vnt. | 1008 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 48 | apvali | 75
1.2.7 |  | vnt. | 252 |  |  |  |  | 3/0 | 1/2 | 19 | apvali | 75
1.2.8 |  | vnt. | 3888 |  |  |  |  | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
1.2.9 |  | vnt. | 360 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 76 | apvali | 75
1.2.10 |  | vnt. | 360 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 65 | apvali | 75
1.2.11 |  | vnt. | 684 |  |  |  |  | 4/0 | 1/2 | 19 | apvali | 75
1.2.12 |  | vnt. | 108 |  |  |  |  | 4/0 | 3/8 | 17 | pjaunanti | 75
1.2.13 |  | vnt. | 936 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2x70
1.2.14 |  | vnt. | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2x70
1.2.15 |  | vnt. | 1320 |  |  |  |  | 2/0 |  |  |  | 2x70
1.2.16 |  | vnt. | 3360 |  |  |  |  | 3/0 |  |  |  | 2x70
1.2.17 |  | vnt. | 180 |  |  |  |  | 4/0 |  |  |  | 2x70 arba 1x150
1.2.18 |  | vnt. | 3528 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 37 | apvali | 90
1.2.19 |  | vnt. | 216 |  |  |  |  | 2/0 | 5/8 R | 35 | apvali | 70
1.2.20 |  | vnt. | 468 |  |  |  |  | 2/0 | 5/8 R | 27 | apvali | 70
1.2.21 |  | vnt. | 216 |  |  |  |  | 1 | 1/2 | 35 | apvali | 75
1.2.22 |  | vnt. | 312 |  |  |  |  | 5/0 | 3/8 | 18 | pjaunanti | 70
1.2.23 | kilpa | vnt. | 72 |  |  |  |  | 1 | 1/2 | 40 | apvali | 150
1 dalis iš viso:
2. | Polifilamentinė sintetinė, pinta, vidutinės rezorbcijos, kurią sudaro poliglikolio rūgštis
|  | vnt. | 360 |  |  |  |  | 1 | 1/2 | 76 | apvali, sustiprinta | 75
2 dalis iš viso:
3. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas, pagamintas iš glikolinės rūgšties kopolimero ir trimetil karbonato, viename gale turintis adatą, kitame – kilpą:
3.1 |  | vnt. | 252 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 30
3.2 |  | vnt. | 252 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 15
3.3 |  | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 45
3.4 |  | vnt. | 12 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 37 | apvali | 45
3 dalis iš viso:
4. | Ilgai besirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis polidioksanonas:
4.1 | kilpa | vnt. | 504 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 48 | apvali | 150
4.2 | kilpa | vnt. | 324 |  |  |  |  | 1 | 1/2 | 65 | apvali | 150
4.3 | kilpa | vnt. | 828 |  |  |  |  | 1 | 1/2 | 48 | apvali | 150
4.4 |  | vnt. | 288 |  |  |  |  | 1 | 1/2 | 65 | apvali | 100
4.5 |  | vnt. | 756 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
4.6 |  | vnt. | 180 |  |  |  |  | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
4.7 |  | vnt. | 108 |  |  |  |  | 4/0 | 1/2 | 20 | apvali | 75
4.8 |  | vnt. | 252 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 30 | apvali | 75
4.9 |  | vnt. | 36 |  |  |  |  | 3/0 | 2x1/2 | 26 | apvali | 90
4.10 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 4/0 | 2x1/2 | 26 | apvali | 90
4 dalis iš viso:
5. | Trumpos rezorbcijos, monofilamentinis, sintetinis polidioksanonas (pilnas ištirpimas iki 100 dienų)
|  | vnt. | 36 |  |  |  |  | 4/0 | 1/2 | 17 | apvali | 70
5 dalis iš viso:
NESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
6. | Monofilamentinis poliamido pluoštas:
6.1 |  | vnt. | 4200 |  |  |  |  | 2/0 | 3/8 | 39 | pjaunama | 75
6.2 |  | vnt. | 4200 |  |  |  |  | 2/0 | 3/8 | 30 | pjaunama | 75
6.3 |  | vnt. | 3960 |  |  |  |  | 3/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 75
6.4 |  | vnt. | 1440 |  |  |  |  | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 75
6.5 |  | vnt. | 180 |  |  |  |  | 5/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 75
6.6 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 6/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 45
6 dalis iš viso:
7. | Polifilamentinis poliesteris su polibutilato apvalkalu:
7.1 |  | vnt. | 540 |  |  |  |  | 1 | 1/2 | 37 | apvali | 75
7.2 |  | vnt. | 36 |  |  |  |  | 2 | 1/2 | 30-40 | apvali | 75
7.3 |  | vnt. | 828 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
7.4 |  | vnt. | 288 |  |  |  |  | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
7.5 |  | vnt. | 1068 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2x75
7.6 |  | vnt. | 648 |  |  |  |  | 2/0 |  |  |  | 2x75
7.7 |  | vnt. | 792 |  |  |  |  | 3/0 |  |  |  | 2x75
7.8 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 4/0 | 1/2 | 16 | apvali | 75
7.9 |  | vnt. | 216 |  |  |  |  | 3/0 | 1/2 | 16 | apvali | 75
7.10 |  | vnt. | 1752 |  |  |  |  | 5/0 | 1/2 | 16 | apvali | 75
7.11 |  | vnt. | 48 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 75
7.12 |  | vnt. | 720 |  |  |  |  | 2 | 1/2 | 45 | pjaunama | 75
7 dalis iš viso:
8. | Monofilamentinis polipropilenas:
8.1 |  | vnt. | 216 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
8.2 |  | vnt. | 360 |  |  |  |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 75
8.3 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 2/0 | 2x1/2 | 37 | apvali | 90
8.4 |  | vnt. | 216 |  |  |  |  | 2/0 | 2x1/2 | 26 | apvali | 90
8.5 |  | vnt. | 1260 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
8.6 |  | vnt. | 1440 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 26 | pjaunama | 75
8.7 |  | vnt. | 432 |  |  |  |  | 1 | 1/2 | 37 | apvali | 75
8.8 |  | vnt. | 180 |  |  |  |  | 3/0 | 2x1/2 | 26 | apvali | 90
8.9 |  | vnt. | 144 |  |  |  |  | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
8.10 |  | vnt. | 108 |  |  |  |  | 7/0 | 2x1/2 | 10 | apvali | 60
8.11 |  | vnt. | 180 |  |  |  |  | 4/0 | 2x1/2 | 22 | apvali | 90
8.12 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 4/0 | 2x1/2 | 17 | apvali | 90
8.13 |  | vnt. | 252 |  |  |  |  | 5/0 | 2x3/8 | 17 | apvali | 75
8.14 |  | vnt. | 180 |  |  |  |  | 5/0 | 2x1/2 | 17 | apvali, pjaunamu galu | 75
8.15 |  | vnt. | 900 |  |  |  |  | 5/0 | 2x3/8 | 13 | apvali | 75
8.16 |  | vnt. | 180 |  |  |  |  | 6/0 | 2x1/2 | 13 | apvali | 75
8.17 |  | vnt. | 936 |  |  |  |  | 6/0 | 2x3/8 | 13 | apvali | 75
8.18 |  | vnt. | 324 |  |  |  |  | 6/0 | 2x1/2 | 10 | apvali | 60
8 dalis iš viso:
9. | Šilkas
|  | vnt. | 252 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2x45
9 dalis iš viso:
10. | Nesirezorbuojantis šilkas impregnuotas vašku
|  | vnt. | 396 |  |  |  |  | 3/0 |  |  |  | 3x45
10 dalis iš viso:
11. | Chirurginiai siūlai specializuotom plastinės chirurgijos operacijoms:
Adatos, didesnės nei 17 mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visi tirpstantys siūlai turi būti su bakteriocidiškai veikiančia medžiaga
11.1 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pilna absorbcija nuo 56-70 parų. Cheminė medžiaga poliglaktinas. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių.
11.1.1 |  | vnt. | 108 |  |  |  |  | 3/0 | 3/8 | 24 | pjaunama, plastinė | 70 (baltas)
11.1.2 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 6/0 | 3/8 | 13 | pjaunama, plastinė | 45 (baltas)
11.1.3 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 5/0 | 3/8 | 16 | pjaunama, plastinė | 45 (baltas)
11.1.4 |  | vnt. | 108 |  |  |  |  | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama, plastinė | 45 (baltas)
11.1.5 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 2/0 | 1/2 | 36 | pjaunama, plastinė | 70
11.2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis, pilna absorbcija nuo 90 - 120 parų. Cheminė medžiaga poliglekapronas25. Procentinis stiprumo išlaikymas 60% po 1 savaitės, 30% po 2 savaičių.
11.2.1 |  | vnt. | 36 |  |  |  |  | 6/0 | 3/8 | 13 | pjaunama, plastinė | 70 (skaidrus)
11.2.2 |  | vnt. | 108 |  |  |  |  | 5/0 | 3/8 | 16 | pjaunama, plastinė | 70 (baltas)
11.2.3 |  | vnt. | 144 |  |  |  |  | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama, plastinė | 70 (skaidrus)
11.2.4 |  | vnt. | 144 |  |  |  |  | 3/0 | 3/8 | 24 | pjaunama, plastinė | 70
11.3 | Ilgai besirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis polidioksanonas:
|  | vnt. | 36 |  |  |  |  | 5/0 | 3/8 | 16 | reversinė, pjaunanti | 45 (bespalvis)
11.4 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, nedengtas, pintas. Cheminė medžiaga – poliesteris. Pilkas apvalkalas sudarytas iš ne mažiau nei 16 gijų.
11.4.1 |  | vnt. | 36 |  |  |  |  | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 45 (baltas)
11.4.2 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 3/0 | 3/8 | 24 | pjaunama | 45 (baltas)
11.4.3 |  | vnt. | 36 |  |  |  |  | 5/0 | 3/8 | 16 | pjaunama | 45
11.5 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas.
11.5.1 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 45 (mėlynas)
11.5.2 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 3/0 | 3/8 | 24 | pjaunama | 45 (mėlynas)
11.5.3 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 6/0 | 3/8 | 13 | pjaunama | 45 (mėlynas)
11.5.4 |  | vnt. | 72 |  |  |  |  | 5/0 | 3/8 | 16 | pjaunama | 45 (mėlynas)
11 dalis iš viso:
| Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Medžiaga | Dydis cm | Katalogo kodas | Firminis pavadinimas
12. | Polipropileno tinkleliai:
12.1 | Sterilus implantas | vnt. | 500 |  |  |  |  | polipropilenas | 11x6
12.2 | Sterilus implantas | vnt. | 500 |  |  |  |  | polipropilenas | 15x10
12.3 | Sterilus implantas | vnt. | 45 |  |  |  |  | polipropilenas | 30x30
12.4 | Sterilus implantas | vnt. | 220 |  |  |  |  | polipropilenas | 30x15
12 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Medžiaga | Dydis cm | Sistemos aprašymas | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
13. | Implantų tinkleliai iš nesirezorbuojančios monofilamentinės polipropileno medžiagos
13.1 | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema
13.1.1 | Vientisas tinklelis | vnt. | 200 | 213.78 | 5 | 42756 | 44893.8 | Polipropilenas | 1,1(±0.1) x 45(±5) | Moterų šlapimo nelaikymo juostelė. Vientisas,minkštas, monofilamentinio nesirezorbuojančio polipropileno tinklelis. Dydis 1,1x45cm. | PFR 5021 | A.M.I. Multi Purpose Sling
13.1.2 | Metaliniai daugkartiniai transobturatoriniai įvedėjai (2 vnt. komplekte) | vnt. | 5 | 329.7 | 21 | 1648.5 | 1994.69 |  | 1,1(±0.1) x 45(±5) | Daugkartinio naudojimo transobturatoriniai įvedėjai (kairė ir dešinė) spiralinės formos.pagaminti iš nerūdijančio plieno. Bendras ilgis 244mm, rankenos ilgis 127mm. | TOA 5140 | A.M.I. TOA Tunneller
13.2 | Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema
13.2.1 | Vientisas tinklelis | vnt. | 5 | 213.78 | 5 | 1068.9 | 1122.35 | Polipropilenas | 1,1(±0.1) x 45(±5) | Moterų šlapimo nelaikymo juostelė. Vientisas,minkštas, monofilamentinio nesirezorbuojančio polipropileno tinklelis. Dydis 1,1x45cm. | PFR 5021 | A.M.I. Multi Purpose Sling
13.2.2 | Metaliniai daugkartiniai retrogaktiniai įvedėjai (2 vnt. komplekte) | vnt. | 1 | 409.4 | 21 | 409.4 | 495.37 |  | 1,1(±0.1) x 45(±5) | Daugkartinio naudojimo retrogaktiniai įvedėjai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Bendras ilgis 316 mm, rankenos ilgis 127mm. | TVA5030 | A.M.I. TVA Tunneller
13 dalis iš viso: | [5 empty] | 45882.8 | 48506.21
Pirkimo dalies Nr. | Medžiaga | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Forma | Ilgis cm | Storis mm | Plotis mm | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
14. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms:
14.1 | Silikonas-kaučiukas | vnt. | 12 |  |  |  |  | Pilnaviduris, plokščias | 75-80 | 2 | 5
14.2 | Silikonas-kaučiukas | vnt. | 24 |  |  |  |  | Pilnaviduris-plokščias | 45-75 | 1-2 | 2.5
14.3 | Silikonas-kaučiukas | vnt. | 12 |  |  |  |  | Pilnaviduris-plokščias | 45-75 | 1 | 1.3
14 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Medžiaga | Dydis | Parametrai |  | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
15. | Endoskopinės siuvimo priemonės:
15.1 | Hemostatinės kabutės | vnt. | 9960 |  |  |  |  | Titaninės | medium / large | „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems
15.2 | Hemostatinės kabutės | vnt. | 120 |  |  |  |  | Titaninės | large
15 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Medžiaga | Storis | Ilgis | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
16. | Endoskopinės siuvimo priemonės.
16.1 | ENDOLOOP LIGATURE (su plastmasiniu pravedėju) | vnt. | 600 |  |  |  |  | Sterili, monofilinė, rezorbuojama, kuria sudaro pieno rūgšties kopolimeras ir kaprolaktonas. | 0 | Ne trumpesnis 60 cm
16.2 | ENDOLOOP LIGATURE (su plastmasiniu pravedėju) | vnt. | 24 |  |  |  |  | Sterili, monofilinė, rezorbuojama, kuria sudaro pieno rūgšties kopolimeras ir kaprolaktonas. | 2/0 | Ne trumpesnis 60 cm
16 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Medžiaga | Storis | Tinkantys | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
17. | Endoskopinės siuvimo priemonės:
17.1 | Užsirakinančios hemostatinės kabutės | vnt. | 240 |  |  |  |  | polimeras | large/extra large | „Welfare“ klipatoriams arba analogiš-kiems
17.2 | Užsirakinančios hemostatinės kabutės | vnt. | 480 |  |  |  |  | polimeras | large | „Welfare“ klipatoriams arba analogiš-kiems
17 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Kabučių medžiaga | Kabučių forma | Dydis | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
18. | Endoskopinės siuvimo priemonės -vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, 5 mm diametro (su 30 vnt. titaninių sraigtukų) | vnt. | 120 |  |  |  |  | titanas | sraigto formos | sraigto skersmuo ne daugiau 4,0 mm, ilgis ne daugiau 3,8 mm.
18 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Kasetės ilgis | Tinkantys | Medžiaga | Kabučių skaičius kasetėje | Katalogo kodas | Firninis pavadi-nimas
19. | Daugkartinio naudojimo linijinio siuvimo aparato siuvimo priemonės - siuvimo kasetė daugkartinio naudojimo linijiniam siuvimo aparatui, sterili | vnt. | 80 |  |  |  |  | 55 mm | “RLS“ arba analogiškiems linijiniams siuvimo aparatams | titaninės | 19
19 dalis iš viso:
Pastabos dėl 1-19 pirkimo dalių:
1.Visoms pozicijoms taikomi reikalavimai - atitikimas CE sertifikatui.
2. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai prekių daliai t.y. visoms dalies pozicijoms.
3. Vertinant chirurginių siūlų su adatomis konkursinę medžiagą bus leidžiama ± 1 mm paklaida adatoms, kurių ilgis 10-22mm, ilgesnių - ± 2 mm (išskyrus 11 pirkimo dalį)
4. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą daugiau kaip 20 procentų.
5. Konkursui galima pateikti ir didesnio ploto implantus su sąlyga, kad visos implantų kraštinės bus nemažesnės už nurodytas specifikacijoje.
6. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
6.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
6.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
6.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.
7. Siūlo ilgis negali būti trumpesnis už nurodytą, o siūlų skaičius pakuotėje - ne mažesnis už nurodytą.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai |  |  | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
20. | Kintamo diametro valvuliotomas (venų vožtuvų suardymui) | vnt. | 6 |  |  |  |  | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos. 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm (± 5 cm). 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 2,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm. 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai. 5. Galiojimo laikotarpis – ne trumpiau 12 mėn. 6. Paženklinta CE ženklu.
20 dalis iš viso:
21. | Injekcinės adatos:
21.1 | 0,4x20 mm | vnt. | 900 |  |  |  |  | 1. Sterili. 2. Gerai permatomas antgalis, spalvinis dydžio kodavimas. 3. Paženklinta CE ženklu.
21.2 | 0,6x40 mm | vnt. | 4000
21.3 | 0,7x40 mm | vnt. | 1000
21.4 | 0,8x40 mm | vnt. | 30000
21.5 | 1,1x40 mm | vnt. | 90000
21.6 | 1,2x40 mm | vnt. | 70000
21 dalis iš viso:
22. | Adata insulininė 0,25 x 8 mm | vnt. | 500 |  |  |  |  | 1. Paženklinta CE ženklu.
22 dalis iš viso:
23. | Spinalinės adatos:
23.1 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 22G/80-90mm | vnt. | 200 |  |  |  |  | 1. Sterilios, vienkartinės. 2. Skaidria iš visų pusių jungtimi su likvoro indikatoriumi. 3. Paženklinta CE ženklu.
23.2 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 20G/80-90mm | vnt. | 50
23.3 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 18G/80-90mm | vnt. | 75
23.4 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 25G/80-90mm | vnt. | 500
23.5 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 26G/80-90mm | vnt. | 4000
23.6 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 26G/120mm | vnt. | 100
23.7 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 27G/80-90mm | vnt. | 2200
23.8 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 29G/80-90mm | vnt. | 50
23.9 | 1/3 pjaunančiu ir 2/3 skleidžiančiu smaigaliu 26G/80-90mm | vnt. | 100
23.10 | Pieštuko tipo smaigaliu, 27G/80-90mm | vnt. | 1800
23 dalis iš viso:
24. | Spinalinės adatos vaikams 22G 0,7 x 40 mm | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1.Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavmams. 2. Paženklinta CE ženklu.
24 dalis iš viso:
25. | Adata drugelis:
25.1 | 18 G | vnt. | 100 |  |  |  |  | 1. Sterili. 2. Jungiamasis vamzdelis ne ilgesnis 30 cm. 3. Paženklinta CE ženklu.
25.2 | 20 G | vnt. | 100
25.3 | 21G | vnt. | 18000
25.4 | 23 G | vnt. | 100
25.5 | 25 G | vnt. | 100
25 dalis iš viso:
26. | Adatos nervų rezginių anestezijai:
26.1 | 0,7 mm x 50 mm | vnt. | 320 |  |  |  |  | 1. Sterilios. 2. Tinkamos stimuliatoriui „Stimuplex“. 3. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui.
26.2 | 0,8 mm x 100 mm | vnt. | 900
26.3 | 0,9 mm x 150 mm | vnt. | 25
Adatos su lazeriniais X formos UG žymekliais:
26.4 | 0,7 mm x 50 mm | vnt. | 10
26.5 | 0,9 mm x 100 mm | vnt. | 10
26 dalis iš viso:
27. | Skalpelio rankenėlės ir ašmenys:
27.1 | Nr.23 | vnt. | 1000 |  |  |  |  | 1. Sterilūs. 2. Aštrūs. 3. Nerūdijančio plieno. 4. Ašmenys nugaląsti iš abiejų pusių 38o kampu. 5. Aliuminio folijos įpakavime. 6. Visos dalys turi būti vieno gamintojo. 7. Paženklinta CE ženklu.
27.2 | Nr.22 | vnt. | 5000
27.3 | Nr.21 | vnt. | 12000
27.4 | Nr.15 | vnt. | 6500
27.5 | Nr.11 | vnt. | 25000
27.6 | Nr.10 | vnt. | 2000
27.7 | Rankenėlės Nr.3 | vnt. | 30 |  |  |  |  | Nerūdijančio plieno; lengva uždėti ir nuimti ašmenis.
27.8 | Rankenėlės Nr.4 | vnt. | 30
27 dalis iš viso:
28. | Pediatrinė kaulinė adata skysčių infuzijai 18Ga | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1. Paženklinta CE ženklu. 2. Ilgis 3-5 cm
28 dalis iš viso:
29. | Vienkartiniai EKG elektrodai suaugusiems | vnt. | 160000 |  |  |  |  | 1. Ag/AgCl daviklis. 2. Nelaidus skysčiams. 3. PE putos pagrindas, diametras 50 mm (± 5 mm). 4. Paženklinta CE ženklu.
29 dalis iš viso:
30. | Vienkartiniai EKG elektrodai vaikams | vnt. | 2000 |  |  |  |  | 1. Ag/AgCl daviklis. 2. Nelaidus skysčiams. 3. PE putos pagrindas, išmatavimai 32x38 mm. 4. Leidžiamas ± 3mm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 5. Paženklinta CE ženklu.
30 dalis iš viso:
31. | Rinkinys laikinai širdies stimuliacijai | vnt. | 15 |  |  |  |  | Rinkinį sudaro: 1. Bipoliarinis intrakardinis elektrodas F5. 2. Punkcinė adata ne trumpesnė 6,35cm 18G. 3. Metalinis pravedėjas su J formos galu. 4. Metaline spirale armuotas introdiuseris 6 F su hemostatiniu vožtuvu. 5. Švirkštas Raulerson tipo arba analogiškas 5 ml. 6. Dilatatorius. 7. Ne trumpesnis 80cm. apvalkalas stimuliaciniam laidui su fiksavimo jungtimi prie introdiuserio. 8. Medžiaga operaciniam laukui uždengti. 9. Pleistras su fiksatoriumi stimuliaciniam laidui. Rinkinys turi: 1. Atitikti sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimus. 2. Būti paženklintas CE ženklu.
31 dalis iš viso:
32. | Biopsinės vienkartinės adatos, tinkančios Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei:
32.1 | Biopsinės vienkartinės adatos 18G (steril.) automatinei biopsijai, ilgis ne mažiau 20 cm | vnt. | 450 |  |  |  |  | 1. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 2. Paženklinta CE ženklu.
32.2 | 14 G 10 cm ±1cm | vnt. | 10
32.3 | 18 G 10 cm ±1cm | vnt. | 10
32.4 | 14 G 16 cm ±1cm | vnt. | 5
32 dalis iš viso:
33. | Biopsinės vienkartinės adatos (steril.) automatinei biopsijai, 15-20 cm ilgio, tinkančios ,,Pro mag 2.2" šaudyklei
33.1 | 16 G | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 2. Paženklinta CE ženklu.
33.2 | 18 G | vnt. | 45
33.3 | 20 G | vnt. | 5
33 dalis iš viso:
34. | Priemonės el. dermatomui ZIMMER:
34.1 | Dermatomo peilis, tinkantis el. dermatomui ZIMMER | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 2. Paženklinta CE ženklu.
34.2 | Plokštelė odos perforavimui, tinkanti el. dermatomui ZIMMER | vnt. | 20
34 dalis iš viso:
35. | Marlė | ruloninė, m | 30000 |  |  |  |  | 1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta, plotis 90 ± 5 cm, siūlo storis 32S, audimo tankumas S28x24 (siūlų skaičius ne mažesnis 20-22/cm.kv.). 2. Pateikti charakteristikas įrodančius gamintojo dokumentus ir CE atitikties sertifikatus. 3. Ant rulono turi būti gamintojo etiketė su marlės parametrais (1 rul. - ~ 1000 m).
35 dalis iš viso:
36. | Marlė | ruloninė, m | 105000 |  |  |  |  | 1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta. 2. Plotis 90 ± 5 cm. 3. Siūlo storis 32S, audimo tankumas S26x18. 4. Pateikti charakteristikas įrodančius gamintojo dokumentus ir CE atitikties sertifikatus. 5. Ant rulono turi būti gamintojo etiketė su marlės parametrais (1 rul. - ~1000 m).
36 dalis iš viso:
37. | Marlė | fasuota, m | 4500 |  |  |  |  | 1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta. 2. Plotis 90 ± 5 cm. 3. Siūlo storis 32S, audimo tankumas S26x18. 4. Pateikti charakteristikas įrodančius gamintojo dokumentus ir CE atitikties sertifikatus. 5. Fasuotėje 10 m.
37 dalis iš viso:
38. | Vata chirurginė, nesterili | kg | 600 |  |  |  |  | 100% Medvilnė, hidroskopiška, supakuota po 0.1 arba 0.25 kg.
38 dalis iš viso:
39. | Bintai:
39.1 | 7 m x 14 cm, nesterilūs | vnt. | 65000 |  |  |  |  | 1. 100 proc. medvilnė, siūlo storis 32S, audimo tankumas S24x20 arba S26x18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17-19 cm kv.). 2. Lengvai išvyniojami, sudėti į pakuotę po 50-100 vnt.
39.2 | 5m x 10cm, nesterilūs | vnt. | 26000
39 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai |  |  | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
40. | Bintai elastiniai:
40.1 | 8cm x 3,5m | vnt. | 380 |  |  |  |  | Dvigubo audimo 95% medvilnės, 5% latekso (±1%).
40.2 | 8cm x 5m | vnt. | 100
40 dalis iš viso:
41. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai:
41.1 | 5x7cm | vnt. | 250000 |  |  |  |  | 1. Geros lipnumo savybės; 2. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 3. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 4. Nesukelia alergijos; 5. Nelimpa prie pirštinių; 6. Leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 7. Supakuoti dėžėse po 50 – 200 vnt.; 8. Paženklinta CE ženklu.
41.2 | 9x10 cm | vnt. | 80000
41.3 | 9x15 cm | vnt. | 50000
41.4 | 9x20 cm | vnt. | 42000
41.5 | 9x25 cm | vnt. | 22000
41.6 | 9x30 cm | vnt. | 22000
41.7 | 9x35 cm | vnt. | 12000
41 dalis iš viso:
42. | Chirurginiai tvarsčiai:
42.1 | 20 x35 cm (± 5 cm) | vnt. | 7200 |  |  |  |  | 1. Purus, daug skysčio absorbuojantis sterilus tvarstis, skirtas gausiai šlapiuojančioms žaizdoms, gerai sugeriantis eksudatą, užtikrinantis gerą žaizdos ventiliaciją. 2. Nesukeliantis alergijos. 3. Paženklinta CE ženklu.
42.2 | 10cm x 20cm (± 2 cm) | vnt. | 8000
42.3 | 10cm x 10cm (± 2 cm) | vnt. | 7500
42 dalis iš viso:
43. | Pleistras (pagrindas plastikinis) 2,5 cm pločio ir ne mažiau 9 m ilgio | vnt. | 3500 |  |  |  |  | 1. Rulonėliuose. 2. Plėšomas dvejomis kryptimis. 3. Leidžia odai kvėpuoti. 4. Hipoalergiškas. 5. Limpa prie odos ir vamzdelių. 6. Vertinimas vyks pagal cm². 7. Paženklinta CE ženklu.
43 dalis iš viso:
44. | Pleistrai (pagrindas popierinis) 2,5 cm pločio ir ne mažiau 9 m ilgio | vnt. | 16000 |  |  |  |  | 1. Rulonėliuose. 2. Plėšomas dvejomis kryptimis. 3. Leidžia odai kvėpuoti. 4. Hipoalergiškas. 5. Limpa prie odos ir vamzdelių. 6. Vertinimas vyks pagal cm². 7. Paženklinta CE ženklu.
44 dalis iš viso:
45. | Lipnus tvarstis (pleistras)1,5-2,0x3,8-4,0 cm | vnt. | 160000 |  |  |  |  | 1. Injekcijos vietai užklijuoti 2. Minkštos, elastingos neaustinės medžiagos. 3. Pralaidus orui ir vandens garams. 4. Gerai limpa, su pagalvėle žaizdai 5. Hipoalergiškas, tinka pacientams su labai jautria oda. 6. Neprisiklijuojantis prie žaizdos. 7. Sterilus. 8. Paženklinta CE ženklu.
45 dalis iš viso:
46. | Lipni juosta tvarsčių fiksavimui:
46.1 | 5 cm x10 m | vnt. | 480 |  |  |  |  | 1. Poliesteriniu pagrindu. 2. Paženklinta CE ženklu.
46.2 | 10 cm x 10 m | vnt. | 660
46 dalis iš viso:
47. | Pleistras intraveniniams kateteriams priklijuoti 6 cm x 8 cm (± 1 cm) | vnt. | 140000 |  |  |  |  | 1. Sterilus. 2. Iš vieno krašto turintis iki 0,5 cm įpjovą. 3. Geros lipnumo savybės. 4. Turi turėti pagalvėlę kateterio sparneliams. 5. Paženklintas CE ženklu.
47 dalis iš viso:
48. | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti:
48.1 | 10 cm x 10 cm | vnt. | 320 |  |  |  |  | 1. Tinklelis iš 100 % medivilnės. 2. Nelimpantis prie žaizdos, praleidžia žaizdų eksudatą. 3. Impregnuotas vazelinu. 4. Sterilus. 5. Paženklinta CE ženklu. 6. Tvarsčių dydžiai gali būti didesni.
48.2 | 10 cm x 20 cm | vnt. | 450
48.3 | 10 cm x 30 cm | vnt. | 50
48 dalis iš viso:
49. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui
49.1 | 80 x 50 x 10 mm | vnt. | 350 |  |  |  |  | 1. Kvadratiniai. 2. Standartiniai. 3. Želatininiai su hemostatiniu efektu. 4. Paženklinta CE ženklu.
49.2 | 80 x 30 mm | vnt. | 900 |  |  |  |  | 1. Želatininiai su hemostatiniu efektu. 2. Analiniai. 3. Paženklinta CE ženklu.
49 dalis iš viso:
50. | Operacinio pjūvio plėvelė:
50.1 | išoriniai matmenys 38 x 41 cm limpantis paviršius 28 x 41 cm | vnt. | 350 |  |  |  |  | 1. Sterili. 2. Skaidri, lipni, poliuretaninė. 3. Paženklinta CE ženklu. 4. Galimas nukrypimas nuo duotų matmenų iki 5 cm.
50.2 | išoriniai matmenys 38 x 25 cm limpantis paviršius 28 x 25 cm | vnt. | 400
50.3 | išoriniai matmenys 44 x 35 cm limpantis paviršius 34 x 35 cm | vnt. | 30 |  |  |  |  | 1. Sterili. 2. Skaidri, poliuretaninė. 3. Antimikrobinė. 4. Klijų sudėtyje yra jodo preparatų. 5. Galimas nukrypimas nuo duotų matmenų iki 5 cm. 6. Paženklinta CE ženklu.
50 dalis iš viso:
51. | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti:
51.1 | 10 x 10 cm | vnt. | 350 |  |  |  |  | 1. Sterilus, sudėtis trisluoksnė. 2. Pusiau pralaidi poliuretano plėvelė. 3. Putų poliuretano sluoksnis. 4. Hidrokoloido (trijų koloidų) sluoksnis. 5. Paženklinta CE ženklu.
51.2 | 15 x 15 cm | vnt. | 600
51 dalis iš viso:
52. | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui:
52.1 | Ištemptas 32 cm apimties | vnt. | 260 |  |  |  |  | 1. Įpakuoti atskirai po 25m. 2. Baltas, elastingas į abi puses. 3. Paženklinta CE ženklu.
52.2 | Ištemptas 46 cm apimties | vnt. | 700
52.3 | Ištemptas 70 cm apimties | vnt. | 40
52.4 | Ištemptas 90 cm apimties | vnt. | 10
52.5 | Ištemptas 130 cm apimties | vnt. | 10
52 dalis iš viso:
53. | Medicininės pirštinės:
53.1 | Pirštinės apžiūros:
53.1.1 | vidutinio dydžio, be pudros | vnt. | 260000 |  |  |  |  | 1. Iš aukštos kokybės latekso. 2. Tvirtos. 3. Hipoalergiškos. 4. Minkštos. 5. Paženklinta CE ženklu.
53.1.2 | didelės, be pudros | vnt. | 180000
53.1.3 | mažos, be pudros | vnt. | 50000
53.1.4 | mažos, be pudros | vnt. | 62000 |  |  |  |  | 1. Iš aukštos kokybės vinilo. 2. Tvirtos. 3. Hipoalergiškos. 4. Minkštos. 5. Paženklinta CE ženklu.
53.1.5 | vidutinio dydžio, be pudros | vnt. | 442000
53.1.6 | didelės, be pudros | vnt. | 330000
53.1.7 | mažos, be pudros | vnt. | 460000 |  |  |  |  | 1. Iš aukštos kokybės nitrilo. 2. AQL 1,5. 3. Ilgis ne mažiau 240 mm. 4. Sienelių storis pirštų srityje 0,08±0,01 mm, delno srityje 0,05±0,01 mm, rankogalio srityje 0,04±0,01 mm. 5. Atitinka 93/42/EES direktyvą ir EN455 reikalavimus. 6. Paženklinta CE.
53.1.8 | ypač mažos (XS), be pudros | vnt. | 12000
53.1.9 | vidutinio dydžio, be pudros | vnt. | 1430000
53.1.10 | didelės, be pudros | vnt. | 710000
53.2 | Pirštinės chirurginės, sterilios, be pudros
53.2.1 | Nr. 6 | pora | 3200 |  |  |  |  | 1. Natūralaus latekso. 2. Anatominės konfigūracijos (kairei ir dešinei rankoms turi atitikti nurodytus dydžius) 3. AQL nedaugiau 1,0 4. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19 ±0,01 mm, pirštų srityje 0,22 ±0,02 mm 5. Pudros likutis<2mg/pirštinėje. 6. Pirštinių ilgis ne <280 mm. 7. Lengvai plėšiamas įpakavimas. 8. Atitikimas EEC 93/42, EN 455, EN 556. 9. Paženklinta CE ženklu.
53.2.2 | Nr. 6,5 | pora | 28000
53.2.3 | Nr. 7 | pora | 60000
53.2.4 | Nr. 7,5 | pora | 35000
53.2.5 | Nr. 8 | pora | 20000
53.2.6 | Nr. 8,5 | pora | 9000
53.2.7 | Nr. 9 | pora | 500
53.3 | Pirštinės polietileninės
53.3.1 | vidutinio dydžio | vnt. | 75000 |  |  |  |  | 1. Nesterilios. 2. Paženklinta CE ženklu.
53.3.2 | didelės | vnt. | 8000
53.4 | Sterilios pirštinės, skirtos rekonstrukcinėms ir didelę riziką keliančioms operacijoms
53.4.1 | Nr. 6.5 | pora | 200 |  |  |  |  | 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros. 2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų. 3.Specialiai padengtos poliuretano danga, anatominės konfigūracijos. 4. Ilgis - ne trumpesnis kaip 30 cm (±2 cm). 5. AQL ne daugiau 0,65. 6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje. 7. Paženklinta CE.
53.4.2 | Nr. 7 | pora | 600
53.4.3 | Nr. 7.5 | pora | 1000
53.4.4 | Nr. 8 | pora | 600
53.4.5 | Nr. 8.5 | pora | 500
53.4.6 | Nr. 9 | pora | 50
53.5 | Aukštos kokybės chirurginės pirštinės, dengtos hidrogelio polimerine danga
53.5.1 | Nr. 7 | pora | 100 |  |  |  |  | 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros 2. Dengtos hidrogelio polimerine danga. 3. Ilgis - 290 ±5mm. 4. AQL ne daugiau 0,65. 5. Sienelių storis pirštų srityje 0,26±0,01 mm, delno srityje 0,25±0,01 mm, rankogalio srityje 0,20±0,01 mm. 6. Atitinka 93/42/EES direktyvą ir EN455 reikalavimus. 7. Paženklinta CE.
53.5.2 | Nr. 7.5 | pora | 100
53.5.3 | Nr. 8 | pora | 100
53.5.4 | Nr. 8.5 | pora | 50
53 dalis iš viso:
54. | Penroze steril.
54.1 | vidinis diametras 1,0 – 1,3 cm | vnt. | 250 |  |  |  |  | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Ilgis netrumpesnis 20 cm. 3. Paženklinta CE ženklu.
54.2 | vidinis diametras 1,5 – 2,0 cm | vnt. | 200
54 dalis iš viso:
55. | Ledo pūslės vidutinio dydžio | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Iš nepralaidaus vandeniui audinio. 2. Sandariai užsukamas.
55 dalis iš viso:
56. | Timpa Jet Pull 2 Ultimate tipo arba analogiška | vnt. | 600 |  |  |  |  | 1. Tvirtas užraktas. 2. 3 funkcijų atlikimas viena ranka (užveržimas, atplaidavimas, nuėmimas). 3. Dezinfekcija alkoholiniais dezinfektantais. 4. Paženklinta CE ženklu.
56 dalis iš viso:
57. | Klijuotė medicininė | m | 250 |  |  |  |  | 1. Guminė. 2. Rulonuose. 3. Plotis 80±5cm
57 dalis iš viso:
58. | Kompresinė plėvelė | m | 100 |  |  |  |  | 1. Rulonuose. 2. Plotis 95±5cm
58 dalis iš viso:
59. | Špateliai mediniai | vnt. | 75000
59 dalis iš viso:
60. | Pipetės stiklinės, be futliaro | vnt. | 1400
60 dalis iš viso:
61. | Adatos spinalinės naujagimiams:
61.1 | G 25 30 mm ID 0,6 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos. 2. Paženklinta CE ženklu.
61.2 | G 22 50 mm ID 0,7 mm | vnt. | 10
61 dalis iš viso:
62. | Tvarsčiai gipsiniai:
62.1 | 10 cm pločio | vnt. | 220
62.2 | 15 cm pločio | vnt. | 400
62 dalis iš viso:
63. | Termometrai į šaldytuvą (0-1000 C) su patikra | vnt. | 50
63 dalis iš viso:
64. | Pirštinės ginekologinės sterilios:
64.1 | vidutinio dydžio | poros | 100 |  |  |  |  | 1. Pagamintos iš latekso. 2. Be pudros. 3. Pirštinių ilgis ne mažiau 420 mm. 4. Patogus plėšiamas įpakavimas. 5. Paženklinta CE ženklu.
64.2 | didelės | poros | 100
64 dalis iš viso:
65. | Servetėlės dezinfekuojančios, steril, 4x4 cm | vnt. | 850000 |  |  |  |  | 1. Impregnuotos 70 proc. alkoholiu. 2. Individualus patogus, lengvai plėšiamas įpakavimas. 3. Leidžiamas 1 cm nukrypimas nuo pateiktų išmatavimų. 4. Paženklinta CE ženklu.
65 dalis iš viso:
66. | Servetėlės dezinfekuojančios 5,5 x 5,5 cm | vnt. | 560000 |  |  |  |  | 1. Impregnuotos 70 proc. alkoholiu. 2. Be aldehidų. 3. Veikia bakterijas, grybelius, virusus. 4. Tinka mažų medicininės įrangos, instrumentų paviršių ir odos dezinfekcijai. 5. Pakuotė turi būti atidaroma, su servetėlių dozavimu. Servetėlės lengvai ištraukiamos. 6. Leidžiamas 2 cm nukrypimas nuo pateiktų išmatavimų. 7. Paženklinta CE ženklu.
66 dalis iš viso:
67. | Sterilios juostelės odos kraštams suklijuoti 6(±1) x 100(±2) mm | vnt. | 40000 |  |  |  |  | 1. Neaustinio pluošto. 2. Gerai praleidžia orą ir drėgmę. 3. Juostelių pagrindas sustiptintas išilginiais siūleliais, neleidžiančiais juostelei temptis į ilgį. 4. Hipoalerginiai klijai. 5. Paženklinta CE ženklu.
67 dalis iš viso:
68. | Džigli pjūklai | vnt. | 200 |  |  |  |  | 1. Iš nerūdijančio plieno. 2. Ne trumpesni nei 50 cm ilgio. 3. Nesterilūs.
68 dalis iš viso:
69. | Bintai nesterilūs, austais kraštais 7 m x 14 cm | vnt. | 400 |  |  |  |  | 1. 100 proc. medvilnė, siūlo storis 32S, audimo tankumas S24x20 arba S26x18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17-19 cm kv.). 2. Lengvai išvyniojami, sudėti į pakuotę po 50-100 vnt.
69 dalis iš viso:
70. | Sterilios servetėlės 5 x 5 cm | vnt. | 1220000 |  |  |  |  | 1. Iš marlės, ne mažiau 17 siūlų /cm². 2. 8 sluoksnių. 3. Leidžiamas nukrypimas ±0,5 cm. 4. Paženklinta CE ženklu.
70 dalis iš viso:
71. | Sterilios servetėlės 5 x 5 cm | vnt. | 162000 |  |  |  |  | 1. Iš neaustinės medžiagos. 2. 4 sluoksnių. 3. Leidžiamas nukrypimas ±0,5 cm. 4. Paženklinta CE ženklu.
71 dalis iš viso:
72. | Servetėlės 7,5 x 7,5 cm, nesterilios | vnt. | 200000 |  |  |  |  | 1. 8 sluoksnių, pagaminta iš 100 proc. medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28x24. 2. Leidžiamas ±0,5 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 3. Paženklinta CE ženklu.
72 dalis iš viso:
73. | Servetėlės 30 x 45 cm, nesterilios | vnt. | 20000 |  |  |  |  | 1. 8 sluoksnių, pagaminta iš 100 proc. medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28x24. 2. Leidžiamas ±2 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 3. Paženklinta CE ženklu.
73 dalis iš viso:
74. | Servetėlės 15x45 cm, nesterilios | vnt. | 40000 |  |  |  |  | 1. 4 sluoksnių, tarpusavyje nesusiųtų. 2. 100% medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28x24. 3. Leidžiamas ±2 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 4. Paženklinta CE ženklu.
74 dalis iš viso:
75. | Marliniai setonai, sterilūs
75.1 | Plotis 1 cm, ilgis 40 ±5cm | vnt. | 2200 |  |  |  |  | 1. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse. 2. Turi du austinius kraštus. 3. Individualiai supakuoti. 4. Paženklinti CE ženklu.
75.2 | Plotis 2 cm, ilgis 40 ±5cm | vnt. | 2200
75 dalis iš viso:
76. | Sterilūs vatinukai (plastikas arba medis + vata) 15 cm ilgio | vnt. | 18000 |  |  |  |  | 1. Supakuoti po 1-2. 2. Vatos dalies skersmuo ne mažiau 10 mm, galvutės ilgis ne mažiau 25 mm. 3. Paženklinta CE ženklu.
76 dalis iš viso:
77. | Nesterilūs vatinukai (plastikas arba medis + vata) 40 cm ilgio | vnt. | 300 |  |  |  |  | 1. Vatos dalies skersmuo ne mažiau 15 – 20 mm. 2. Galvutės ilgis 50-60 mm. 3. Paženklinta CE ženklu.
77 dalis iš viso:
78. | Aligninas | kg | 5000 |  |  |  |  | Fasuotas po 5 kg.
78 dalis iš viso:
79. | Termometrai kambario temperatūrai matuoti, su patikra | vnt. | 15
79 dalis iš viso:
80. | Padidinto stangrumo diagnostinės vielos – gidai | vnt. | 5 | 25 | 5 | 125 | 131.25 | 1. Storis 0,035“ - 0,038“. 2. Ilgis – ne mažiau 105 cm. 3. Viela – gidas susideda iš rigidiškos dalies ir mažiau minkšto smailėjančio galo. 4. Paženklinta CE ženklu. |  |  | Terumo | RF*PXXXXXXM
80 dalis iš viso: | [5 empty] | 125 | 131.25
81. | ,,Dormia“ tipo krepšeliai akmenims šalinti | vnt. | 15 |  |  |  |  | 1. 4 vielų; 2-2,5F; ilgis ne trumpesnis nei 90 cm. 2. Su nuimama rankena. 3. Paženklinta CE ženklu.
81 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai |  |  | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
82. | Ypatingai aukštos kokybės nitinolinė styga - pravedėjas | vnt. | 180 | 21 | 5 | 3780 | 3969 | 1. Kieta, nitinolinė, vienu lanksčiu vienu kietu galu, tiesi, juoda. 2. Hidrofiliniu padengimu ne mažiau kaip 75 cm ilgyje 0,035”x150 cm (ne trumpesnė) 3. Vienkartinė, sterili. 4. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  | Terumo | RF*GXXXXXXM/RF*PXXXXXXM
82 dalis iš viso: | [5 empty] | 3780 | 3969
83. | Ypatingai aukštos kokybės Roadrunner tipo ( arba analogiškas) padidinto lankstumo styga | vnt. | 100 |  |  |  |  | 1. Nitinoline šerdimi, platininis antgalis geresnei vizualizacijai. 2. Hidrofilinis padengimas 0,035”x145m (ne trumpesnė). 3. Tiesiu lanksčiu galu 7±1 cm ilgio. 4. Vienkartinė, sterili. 5. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 6. Paženklinta CE ženklu.
83 dalis iš viso:
84. | Ypatingai aukštos kokybės Roadrunner tipo ( arba analogiškas ) padidinto lankstumo styga | vnt. | 100 |  |  |  |  | 1. Nitinoline šerdimi, platininis antgalis geresnei vizualizacijai. 2. Hidrofilinis padengimas 0,035”x145m (ne trumpesnė). 3. Tiesiu lanksčiu galu 3±1 cm ilgio. 4. Vienkartinė, sterili. 5. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 6. Paženklinta CE ženklu.
84 dalis iš viso:
85. | Akmenų krepšelis “N Trap” ( “Samtelio”) tipo akmenų fiksavimui | vnt. | 5 |  |  |  |  | 1. Nitinolinis ne mažiau 145 cm, 2,8 – 3,0 F. 2. Krepšelis iki 7mm Ø±0,5mm samtelio tipo, vienkartinis, sterilus. 3. Paženklinta CE ženklu.
85 dalis iš viso:
86. | Priemonės sunkiai gyjančioms žaizdoms gydyti:
86.1 | Vakuminis siurblys žaizdų gydymui (nuoma) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 1. Liečiamasis spalvotas ekranas aparato valdymui bei darbinių parametrų atvaizdavimui; 2. Sukuriamo neigiamo slėgio reguliavimo ribos 25-200 mmHg (ne siauresnės už nurodytas); 3. Automatinis slėgio žaizdoje (atsiurbimo zonoje) matavimas, atitinkamai reguliuojant aparato sukuriamą neigiamą slėgį; 4. Darbo režimai: a) palaikomo pastovaus neigiamo slėgio, b) intermituojančio neigiamo slėgio, kai vienas po kito kartojami neigiamo slėgio palaikymo (aktyvus siurbimas) ir pauzės (nėra aktyvaus siurbimo) ciklai; c) galimybė automatiškai atlikti skysčio instaliaciją ir siurbimą. 5. Įdiegta garsinio ir vizualinio aliarmo sistema, perspėjanti naudotoją apie aparato veikimo sutrikimus; 6. Automatinis žaizdos plovimas (pasirinkto antiseptinio skysčio padavimas). Būtina. 7. Būtina baterija, užtikrinanti ≥ 6 val. trukmės autonominį maitinimą, nesant elektros tinklo įtampos arba paciento transportavimo metu;
86.2 | Tvarstis, 10x7x3 cm | vnt. | 15 |  |  |  |  | 1. Poliurėtaninė hirdrofobinė kempinė. 2. Porinė struktūra. Porų dydis 0,4 – 2,0 mm. 3. Leidžiamas ±0,5 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 4. Atsparumas kompresinei jėgos veikimui ne < 3kPa, atsparumas tempimo jėgos veikimui ne < 160kPa. Tankumas 25kg/m³. 5. Į komplektą įeina drenas ir plėvelė ( be latekso ). 6. Paženklinta CE ženklu.
86.3 | Tvarstis, 18x12x3 cm | vnt. | 3
86.4 | Tvarstis, 26x15x3 cm | vnt. | 2
86.5 | Tvarstis su sidabru, 10x7x3 cm | vnt | 9
86.6 | Tvarstis su sidabru, 18x12x3 cm | vnt. | 12
86.7 | Tvarstis su sidabru, 26x15x3 cm | vnt. | 6
86.8 | Surinkimo indas 500 ml talpos | vnt. | 40 |  |  |  |  | 1. Su absorbuojančiu geliu. 2. Skysčiui iš žaizdos surinkti.
86 dalis iš viso:
87. | Tvarstis centrinės venos kateteriui steril. | vnt. | 3000 |  |  |  |  | 1. Lipnus, iš neaustinės didelio poringumo medžiagos. 2. Su maišeliu kateterio galui. Maišelio matmenys 16x5 cm 3. Leidžiamas ±1 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 4. Paženklinta CE ženklu.
87 dalis iš viso:
88. | Medicininiai termometrai | vnt. | 1200 |  |  |  |  | 1. Kūno temperatūrai matuoti. 2. Stikliniai, be gyvsidabrio. 3. t0 35 C0 – 42 C0. 4. Su dėklu. 5. Paženklintas CE ženklu.
88 dalis iš viso:
89. | Tinklelis laparaskopinėms kirkšnies išvaržos operacijoms:
89.1 | Kairės pusės 10x16 cm | vnt. | 270 |  |  |  |  | 1. Pagamintas iš lengvo svorio didelių porų monofilamentinio polipropileno arba PVDF. 2. Lešio formos, išgaubtas, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją. 3.Tinklelis išlaiko savo formą. 4. Turi medialinės pusės markerį arba kitus markerius, kurie padeda chirurgui geriau orientuoti tinklelį. 5. Turi būti galimybė nefiksuoti tinklelį. 6. Leidžiamas ±1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 7. Paženklinta CE ženklu.
89.2 | Dešinės pusės 10x16 cm | vnt. | 310
89 dalis iš viso:
90. | Priemonės endoveniniam gydymui lazeriu:
90.1 | Šviesolaidžio rinkinys plokščiu antgaliu | kompl. | 660 |  |  |  |  | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Vienos atšakos kateteris su dilatatoriumi: dydis 6,8 Fr; ilgis 70 ±2 cm, centimetrinis žymėjimas kas 1 ir 10 cm, vidinis diametras 1,8 mm, 2,2 mm; pagamintas be latekso, be DEHP; pagamintas iš balto polipropileno (PP); dilatatorius 5,4 Fr, ilgis 70 ±2 cm. 2. Adata: ilgis 70 mm.; dydis 18G. 3. J tipo pravedėjas su laikikliu: ne trumpesniu 150 cm ilgio, diametras 0,88 mm; dengtas teflonu (PTFE), abu galai lankstūs. 4. Šviesolaidis plokščiu antgaliu su juoda 2-3mm pločio atžyma ties 75-80 cm ilgiu: storis 600µm; ne trumpesnis 3 m; apvalkalas pagamintas iš nailono; SMA šviesolaidžio jungtis. 5. 1, 3 ir 4 punktuose nurodytos priemonės turi būti vieno gamintojo. 6. Paženklinta CE ženklu.
90.2 | Šviesolaidžio rinkinys "radialinio" tipo antgaliu | vnt. | 100 |  |  |  |  | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Punkcinė adata 18G, 70 mm ilgio. 2. Pravedėjas: 1-as galiukas J tipo su tiesintuvu, 2-as galiukas - tiesus, abu galiukai lankstūs 45-50 cm ilgio. 3. Vienos atšakos kateteris 5 Fr, 10-12 cm ilgio. 4. Plėtiklis 5Fr 5. Švirkštas 2,5-3 ml. 6. Skalpelis. 7. Radialinis šviesolaidis, skleidžiantis žiedinę energiją: ilgis 2,5m, storis 600µm, su kapiliaru, kuris integruotas šviesolaidžio gale, su laikikliu suderintu su kateteriu (jungtis SMA 905, 480µ), centimetrinis žymėjimas kas 1 cm. 8. Visos nurodytos priemonės turi būti vieno gamintojo. 9.Paženklintas CE ženklu.
90.3 | Šviesolaidžio rinkinys "tulpės" tipo antgaliu | vnt. | 10 |  |  |  |  | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Punkcinė adata 18G, 70 mm ilgio. 2. Pravedėjas: 1-as galiukas J tipo, 2-as galiukas - tiesus, abu galiukai lankstūs, 150 cm ilgio, su apsauginiu dangteliu. 3. Vienos atšakos kateteris 6,8 Fr, 70 cm ilgio, su plėtikliu 5,4 Fr, su žymėmis kas 1 cm ir kas 10 cm. 4. Šviesolaidis tulpės tipo antgaliu: ilgis 3,0m, storis 600µm (SMA jungtis, tinkanti lazeriui 810nm - 1500nm). 5. Paženklintas CE ženklu. 6. 2, 3 ir 4 punktuose nurodytos priemonės turi būti vieno gamintojo.
90 dalis iš viso:
91. | Kabliukas vaisiaus vandenų pūslei | vnt. | 300 |  |  |  |  | 1. Kabliukas gemalinei pūslei praplėšti. 2. Sterilus, vienkartinis. 3. 25-30 cm. ilgio. 4. Vidutinio lankstumo, lenktas bukas galas su šoniniu aštriu danteliu. 5. Paženklinta CE ženklu.
91 dalis iš viso:
92. | Rinkinys gimdos tamponadai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1. Rinkinys pogimdyviniam kraujavimui stabdyti. 2. Vienkartinis, sterilus. Susideda iš: balioninis kateteris – silikoninis, be latekso, baliono tūris 500 ml ir vienkartinis švirkštas – 60 ml.
92 dalis iš viso:
93. | Priemonės lazerinei hemoroidoplastikai
| Lazerinės hemaroidoplastikos (LHP) šviesolaidis su biopsinė adata | kompl. | 60 |  |  |  |  | Reikalavimai šviesolaidžiui: 1. Suderinamas su 980nm lazerinėmis sistemomis su SMA 905 jungtimi 2. Suderinamas su 1470nm lazerinėmis sistemomis su SMA 905 jungtimi. 3. Suaštrintas šviesolaidžio galas. 4. Šviesolaidžio ilgis ne mažiau 230cm, aktyvios dalies ilgis ne mažiau 18mm. 5. Išorinis diametras 1,8mm. 6. Jungtis šviesolaidžio laikikliui. 7. Sterilus vienkartinis. Reikalavimai biopsinei adatai: 1. Jungtis su šviesolaidžio laikikliu. 2.Adatos ilgis ne daugiau 60mm. 3.Vidinis diametras 14G. 4.Vienkartinė, sterili. Paženklinti CE ženklu. Šviesolaidis, laikiklis šviesolaidžiui ir biopsinė adata turi būti vieno gamintojo.
93 dalis iš viso:
94. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui (pagaminta iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės) 75(±5)x100(±5)mm | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Vietiškai stabdanti kraujavimą per 3-4 min. 2. pH~3,0. 3. Bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus. 4. Prilimpanti prie audinių, nemigruojanti. 5. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. 6. Paženklinta CE ženklu.
94 dalis iš viso:
95. | Drenavimo rinkiniai ir priedai prie drenavimo rinkinių
95.1 | Drenavimo rinkinys su kateteriu, su nusmailintu galu | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. Kateteris (pigtail) 10 F x 20-25 cm, PUR. 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom. 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu. 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu. 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm). 6.Stiletas-adata matoma ultragarsu. 7. Paženklintas CE ženklu.
95.2 | Drenavimo rinkinys su kateteriu su nusmailintu galu | vnt. | 100 |  |  |  |  | 1. Kateteris (pigtail) 8 F x 20 - 25 cm, PUR. 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom. 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu. 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu. 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm). 6.Stiletas-adata matoma ultragarsu. 7. Paženklintas CE ženklu.
95.3 | Drenavimo rinkinys su kateteriu su nusmailintu galu | vnt. | 30 |  |  |  |  | 1. Kateteris (pigtail) 7 F x 20 - 25 cm, PUR. 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom. 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu. 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu. 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm). 6.Stiletas-adata matoma ultragarsu. 7. Paženklintas CE ženklu.
95.4 | Metalinė adata- trokaras | vnt. | 260 |  |  |  |  | 1.18G(1,4mm),ilgis 20-25cm. 2.Padengta teflonu. 3.Su stiletu. 4.Echogeniška. 5.Paženklinta CE ženklu.
95.5 | Metalinis pravedėjas tiesus | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Lunderquist tipo aba analogiškas, nerūdijančio plieno. 2.Dydis 0,35(0,89mm)x60-90cm. 3.Lankstus spiralinis galiukas 7.5cm. 4.Paženklinta CE ženklu.
95.6 | Metalinis pravedėjas lenktas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Lunderquist tipo aba analogiškas, nerūdijančio plieno. 2.Dydis 0,35(0,89mm)x60-90cm. 3.Lankstus spiralinis galiukas 7.5cm. 4.Linkis3-5mm. 5.Paženklinta CE ženklu.
95.7 | Metalinis pravedėjas lenktas Amplatz tipo | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Amplatz tipoarba analogiškas. 2. Dengtas teflonu. 3. Dydis 0,35(0,89mm)x80-90cm. 4. Linkis 3-5mm. 5.Lankstus spiralinis galiukas 7,5cm 6. Paženklinta CE ženklu.
95.8 | Metalinis pravedėjas tiesus Amplatz tipo | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Amplatz tipo arba analogiškas. 2. Dengtas teflonu. 3. Dydis 0,35(0,89mm)x80-90cm. 4. Lankstus spiralinis galiukas 7,5cm 5. Paženklinta CE ženklu.
95.9 | Dilatatorius-praplėtėjas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Dydis tinkantis kateteriui 8F. 2. Ilgis 20cm. 3. Pagamintas iš polietileno. 4. Rentgenokontrastinis. 5. Smailėjantis,užapvalintas galas. 6. Paženklinta CE ženklu.
95.10 | Dilatatorius-praplėtėjas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Dydis tinkantis kateteriui 10F. 2. Ilgis 25 cm. 3. Pagamintas iš polietileno. 4. Rentgenokontrastinis. 5. Smailėjantis,užapvalintas galas. 6.Paženklinta CE ženklu.
95 dalis iš viso:
96. | Kreipiamosios stygos sfinkterotomijai:
96.1 | Kreipiamoji viela(styga)- sunkioms struktūroms praeiti | vnt. | 8 |  |  |  |  | 1. Sterili, vienkartinė. 2. Viela 0,035-0,038’’skersmens, 260(±2)cm ilgio, tiesi, distalinis galas vientisas, rentgenokontrastinis. 3. Stygos šerdis atspari lenkimuisi, padidintas stygos manevringumas.
96.2 | Kreipiamoji viela(styga-pravediklis) | vnt. | 8 |  |  |  |  | 1. Sterili, vienkartinė. 2. Viela 0.035”skersmens, 450(±2)cm ilgio, hidrofilinė danga 50mm. 3. Atsparus užlenkimams, dengtas Endoglide, arba analogiška, danga, pilnai rentgenokontrastinis 5cm ilgio distalinis galas. 4. Turi 3 rentgenokontrastines žymes. 5. Tinka sfinkterotomijai(tiesiu ir lenktu galu).
96.3 | Itin slidi kreipiamoji viela | vnt. | 8 |  |  |  |  | 1. Sterili. 2. Rinkinyje yra viela, kurią galima naudoti iš abiejų galų. 3. Abu galai tiesūs, rentgenokontrastiniai, vienas-10cm, kitas-5cm. 4. Viela 0.035” skersmens, 450(±2)cm ilgio, hidrofilinė danga 50mm. 5. Atsparus užlenkimams, dengtas Endoglide,arba analogiška, danga. 6. Turi 3 rentgenokontrastines žymes. 7. Tinka sfinkterotomijai. 8. Rinkinyje yra stygos laikiklis ir plastikinis sfinkterotominio kanalo praplovėjas.
96 dalis iš viso:
97. | Radiodažnuminio aparato „Ellman“ elektrodai
97.1 | Apvalus kilpinis elektrodas | vnt. | 2 |  |  |  |  | Skersmuo 6,35 mm
97.2 | Apvalus kilpinis elektrodas | vnt. | 2 |  |  |  |  | Skersmuo 7,54 mm
97 dalis iš viso:
98. | Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai:
98.1 | 22G 20mm | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Sterili 2. Skirta ilgalaikėms (iki 5 parų) infuzijoms 3. Su sparneliais, prailginimo linija ir spaustuku 4. Be PVC, DEHP 5. Paženklinta CE.
98.2 | 19G 20mm | vnt. | 10
98 dalis iš viso:
99. | Laparoskopinės žirklės | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. 5mm skersmens. 2. Darbinis ilgis 300±30mm. 3. Monopoliarinė radialinė universalioji jungtis. 4. Juda abu ašmenys. 5. Ašmenų ilgis 15-20mm. 6. Ašmenys lenktos. 7. Vienkartinio naudojimo. 8. Steriliai supakuotos po 1 vnt. 9. CE ženklinimas.
99 dalis iš viso:
100. | Pleistrai (pagrindas medžiaginis) 2,5 cm pločio ir ne mažiau 5 m ilgio | vnt. | 140 |  |  |  |  | 1. Rulonėliuose. 2. Vertinimas vyks pagal cm². 3. Paženklinta CE ženklu.
100 dalis iš viso:
101. | Saturacijos davikliai naujagimiams
101.1 | naujagimiams iki 1 kg | vnt. | 10 |  |  |  |  | Vieno paciento; "L" formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 3 % esant žemai perfuzijai. Pulso tikslumas ne daugiau 3 bpm.
101.2 | naujagimiams iki 3kg | vnt. | 200 |  |  |  |  | Vieno paciento; "L" formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 2 % esant žemai perfuzijai. Pulso tikslumas ne daugiau 3 bpm.
101 dalis iš viso:
102. | Prietaisas santykinei oro drėgmei matuoti (psichrometras) | vnt. | 50 |  |  |  |  | Su metrologine patikra.
105 dalis iš viso:
102 dalis iš viso:
103. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | vnt. | 200 |  |  |  |  | 1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas) 3. Dviguba "U" formos fiksacija 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių)
103 dalis iš viso:
104. | Priemonės endoskopijai
104.1 | Metalinių kabučių sistemos rinkinys endoskopijai
104.1.1 | Metalinės kabutės hemostazei | vnt. | 180 |  |  |  |  | 1. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiško metalo; 2. Uždedamos daugkartinio naudojimo valdymo mechanizmu (rankena); 3. Klipo žiočių "kojytės" kampas turi būti 90˚ ir 135˚, "kojytės" ilgis - 12 mm ir 14 mm ± 2 mm; 4. Klipai - individualiuose dėkliukuose, komplektojami dėžutėse po 30 vnt.; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilūs.
104.1.2 | Perkamoms kabutėms (p.d.104.1.1) aplikuoti tinkamas valdymo mechanizmas (rankena) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 1. Valdymo mechanizmas (rankena/kateteris)-daugartinio naudojimo, rotuojamas; 2. Tinakams uždėti mažiausiai 100 vnt. klipų; 3. Įrankio ilgis turi būti 230 cm ± 5 cm; 4. Kateterio diametras tinkamas 2,8 mm diametro endoskopo kanalui.
104.2. | Polipektominės kilpos endoskopijai
104.2.1 | Polipektominės šalto pjovimo kilpos | vnt. | 6 |  |  |  |  | 1. Polipektominė kilpa, skirta tik šaltam diminutyvinių polipų šalinimui; 2. Kilpa išformuota patogesniam polipų užgriebimui; 3. Kilpos plotis ne daugiau 9 mm ± 1 mm; 4. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0,30 mm; 5. Šarvo diametras 2,4 mm ± 0,5 mm; 6. Vienkartinio naudojimo, sterili.
104.2.2 | Polipektominės pjaunančios kilpos (pjovimo įrankiai) | vnt. | 6 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinės standžios plokščios keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas labai plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacia); 2. Kilpos dydis 14x27 mm ± 2 mm; 3. Spyruokle perskutas įrankio kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo; 4. Šarvo diametras turi būti 2,4 mm, 230 ± 5 cm ilgio; 5. Įrankis vienkartinis, sterilus.
104.2.3 | Ovalios diaterminės polipektominės kilpos | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Polipektominės diaterminės kilpos turi būti ovalios formos; 2. Su patogia ergonomiška rankena; 3. Kilpos diametras turi būti 25 mm ± 5 mm; 4. Kateterio diametras turi būti ne didesnis nei 2,3 mm ilgis 230 mm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilios.
104.2.4 | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš keturių nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio vielų; 2. Krepšelio vielos turi būti persuktos spirale ir suktis atidarymo metu; 3. Su apvaliu atraumatiniu galu; 4. Suderinamas su pravedėju ir litotropsine rankena; 5. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 60 mm ± 5 mm, plotis 30 mm ± 2 mm; 6. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 195 mm ± 5 mm, diametras 3 mm ± 2 mm; 7. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
104.2.5 | Tulžies latakų nedengti metaliniai stentai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio (nikelio - titano lydinio); 2.Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 8 mm - 10 mm. 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
104 dalis iš viso:
105. | Adatos chirurginės, daugkartinės | vnt. | 15 |  |  |  |  | Ilgis 40-50 mm, 1/2 pjaunanti. Adatos pagamintos iš medicininio plieno, nelūžta, nesilanksto, lengvai duriasi per audinį.
105 dalis iš viso:
106. | Sterilios vienkartinės odos biopsijos adatos | vnt. | 30 |  |  |  |  | Sterilios vienkartinės odos biopsijos adatos (biopsy punch) Vientisas, nerūdijantis plienas, skustuvo aštrumo ašmenys Dydis aiškiai nurodytas ant kiekvieno žymeklio Skersmuo: 4mm Ašmenų ilgis: 7mm Kiekviena atskirai įpakuota permatomame pakete
106 dalis iš viso:
107. | Nosies tamponai | vnt. | 40 |  |  |  |  | 1. Vienpusiai tamponai kraujavimui iš nosies stabdyti. 2. Išmatavimai: 10 cm(±0.05mm) 3. Tamponas pagamintas iš kempinės ir mikrodispersinės oksiduotos celiuliozės. Oksiduota celiuliozė augalinės kilmės ir padengta lubrikantu sumažinti skausmą tampono pašalinimo metu. 4.Pakuotėje 1 vnt.
107 dalis iš viso:
108. | Tvarstymo rinkinys | vnt. | 30 |  |  |  |  | Sudėtis: plastikinis pincetas, 127mm - 1 vnt.; apvalūs marliniai tamponai, Ø 25 mm - 3 vnt.; marlinės servetėlės 5 x 5 cm, ne mažiau 8 sl. - 2 vnt.; keturių dalių padėkliukas, 148 x 74 x 18 mm - 1 vnt.; apklotas 40 x 40 cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Turi atitikti EN 13795 ir turėti CE ženklą su sertifikato numeriu.
108 dalis iš viso:
109. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas
109.1 | 24-25 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūlė. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,0 mm. Priekalas po susiuvimo palenkiamas. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
109.2 | 28-29 mm | vnt. | 25
109.3 | 31-32 mm | vnt. | 13
109 dalis iš viso:
110. | Elektrokaustikos priedai tinkantys Vulcan generatoriui:
110.1 | Bipolinis abliacinis elektrodas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Be siurbimo; 3. Paženklintas CE ženklu.
110.2 | Bipolinis abliacinis elektrodas | vnt. | 15 |  |  |  |  | 1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Su siurbimu; 3. Paženklintas CE ženklu.
110.3 | Vienkartinis neutralus elektrodas, padalintas ovalo formos | vnt. | 100 |  |  |  |  | 1. Dydis 162 x130mm. Leridžiams nukrypimas ±2 mm. 2. Bendras plotas 150 kv. cm ±2 kv. cm. 3. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED).
110.4 | Kabelis vienkartiniams neutraliems elektrodams | vnt. | 1 |  |  |  |  | 1. Ilgis ne mažiau 5 m. 2. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED).
110 dalis iš viso:
111. | Elektroniniai medicininiai termometrai bekontakčiai | vnt. | 100 |  |  |  |  | 1.Tinka temperatūros matavimui nuo 0 iki 100º C, 2. matuojama neliečiant prie kūno, 3. turi skenavimo režimą, 4. turi matavimų atmintį iki 30, 5. turi karščio indikatorių, 6.su metrologine patikra. 7. Garantija ne mažiau kaip 5 metai. 8. Paženklinta CE ženklu.
111 dalis iš viso:
112. | Priemonės, skirtos audinių ir organų pirminių navikų bei metastezinių navikų minimaliai invazinei termoabliacijai.
112.1 | Mikrobangų generatorius (nuoma) | vnt. | 1 | 50 | 21 | 50 | 60.5 | 1. Mikrobangų dažnis: 2,45 GHz ± 50MHz. 2. Mikrobangų galia: Reguliuojama galia iki 140 W ± 40W. 3. Valdymui naudojamas lietimui jautrus LCD, arba lygiavertis ekranas: Būtina 4. Laiko skaičiavimas ir naudojamos energijos rodymas ekrane: Būtina. 5. Realaus laiko aušinimo temperatūros monitoravimo sistema, jei yra vėsinamas modelis: Būtina. 6. Realaus laiko atspindėtos mikrobangų energijos stebėjimo sistema: Būtina. 7. Peristaltinė pompa aušinimo skysčiui: Būtina. 8. Multijungtis skirta perduoti duomenų signalus, mikrobangas, aušinimo skystį 9. Kojinio pedalo pajungimo jungtis: Būtina. 10. Naudojami aplikatoriai: a) Perkutaniniškai b) Atvirai operacijai 11. Galimybė pasirinkti aplikatoriaus ilgį pagal poreikį. 12. Abliacijos zonos: Priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laiko iki: 4,0 x 6,0 cm ± 0,5 cm |  |  | Terumo | TATO1
112.2 | Perkutaninis mikrobangų abliacijos aplikatorius. | vnt. | 10 | 1100 | 5 | 11000 | 11550 | 1. Diametras 15G±1G. 2. Aplikatorius tinkamas dirbti su siūlomu 112.1 pirkimo dalyje aparatu. 3. Realiu laiku monitoruojama vėsinimo skysčio temperatūra aplikatoriaus viduje, jei yra vėsinamas modelis; 4. Abliacijos zonos priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laikos iki 4,0 x 6,0 cm ± 0,5 cm; 5. Galimybė pasirinkti aplikatoriaus ilgį: 14 cm ± 1 cm; 19 cm ± 1 cm; 27 cm ± 2 cm. |  |  | Terumo | TTP14xxCD
112 dalis iš viso: | [5 empty] | 11000 | 11550
113. | Priemonės traumatologinėms operacijoms:
113.1 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L10 mm | vnt. | 30 |  |  |  |  | Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui
113.2 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L12 mm | vnt. | 30
113.3 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L14 mm | vnt. | 30
113.4 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L16 mm | vnt. | 30
113.5 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L18 mm | vnt. | 30
113.6 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L20 mm | vnt. | 30
113.7 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L22 mm | vnt. | 30
113.8 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L14 mm | vnt. | 20
113.9 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L16 mm | vnt. | 20
113.10 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L18 mm | vnt. | 20
113.11 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L20 mm | vnt. | 20
113.12 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L22 mm | vnt. | 20
113.13 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 3.5 L48 mm | vnt. | 10
113.14 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L30 | vnt. | 10
113.15 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L34 | vnt. | 30
113.16 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L36 | vnt. | 30
113.17 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L38 | vnt. | 30
113.18 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L40 | vnt. | 30
113.19 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L42 | vnt. | 20
113.20 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L45 | vnt. | 20
113.21 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L50 | vnt. | 20
113.22 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L50 | vnt. | 5
113.23 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L60 | vnt. | 5
113.24 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L70 | vnt. | 5
113.25 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L75 | vnt. | 5
113.26 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L80 | vnt. | 5
113.27 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L85 | vnt. | 5
113.28 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L90 | vnt. | 5
113.29 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L95 | vnt. | 5
113.30 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L50 | vnt. | 5
113.31 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L60 | vnt. | 5
113.32 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L70 | vnt. | 5
113.33 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L75 | vnt. | 5
113.34 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L80 | vnt. | 5
113.35 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L85 | vnt. | 5
113.36 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L90 | vnt. | 5
113.37 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L95 | vnt. | 5
113.38 | Kiršnerio viela | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. 1,1mm diametro, 150 mm ilgio 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno
113.39 | Kiršnerio viela | vnt. | 60 |  |  |  |  | 1. 1,5 mm diametro, 150 mm ilgio 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno
113.40 | Kiršnerio viela | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. 2,0 mm diametro, 150 mm ilgio 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno
113.41 | Kiršnerio viela | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. 0,5 mm diametro, 5 m ilgio, minkšta 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno
113 dalis iš viso:
114. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms:
114.1 | 1 mm diametro, 100 mm ilgio | vnt. | 5
114.2 | 1,5 mm diametro, 100 mm ilgio | vnt. | 5
114.3 | 2,5 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5
114.4 | 2,7 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5
114.5 | 3,2 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5
114.6 | 3,5 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5
114.7 | 4,5 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5
114 dalis iš viso:
115. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena :
115.1 | (5,5x0,38x18,0x12,6) cm±0,1 cm | vnt. | 30
115.2 | (9,0x0,38x31,0x8,7) cm±0,1 cm | vnt. | 40
115.3 | 9,0x0,64x35,0x8,66) cm±0,1 cm | vnt. | 20
115 dalis iš viso:
116. | Vienkartiniai skarifikatoriai odos mėginiams atlikti | vnt. | 135000 |  |  |  |  | 1. Sterilūs 2. Paženklinti CE ženklu
116 dalis iš viso:
117. | Vienkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
117.1 | Kraujavimo stabdymo priemonė adata | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Adatos ilgis 4 - 6 mm. 3. Adatos dydis 23 arba 25 Ga. 4. Darbinis ilgis 200-240 cm.
117.2 | Crescent formos polipų gaudyklė-polipektoninė kilpa | vnt. | 40 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Dydis 25-27 mm. 3. Darbinis ilgis 230-240 cm.
117.3 | Biopsinės žnyplės su adatėle ovaliais padidintais kaušeliais dantytais kraštais giluminei biopsijai | vnt. | 80 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Darbinis ilgis 230-240cm. 3. Darbinis kanalas 2,8 arba 3,2 mm. 4. Kaušeliai su O formos angelėmis abiejuose kaušeliuose.
117 dalis iš viso:
118. | Daugkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
118.1 | Daugkartinio naudojimo žnyplės ovaliais padidintais kaušeliais su adatėle giluminei biopsijai | vnt. | 4 |  |  |  |  | 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm 2. Darbinis ilgis 155-160 cm 3. Rotacinės
118.2 | Daugkartinio naudojimo kilpa polipų šalinimui: | vnt. | 2 |  |  |  |  | Susideda iš 2 dalių: 1. Polipektoninės kilpos šarvas: 1.1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm, 1.2. Darbinis ilgis 230-240 cm; 2. Polipektoninės kilpos viela: 2. 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm, 2.2. Darbinis ilgis 230-240 cm, 2.3. Kilpos Ø 15-20 mm, vielos storis 0,43 mm(±3mm).
118 dalis iš viso:
119. | Vienkartinio naudojimo klipas kraujavimo stabdymui | kompl. | 2 |  |  |  |  | Susideda iš 2 dalių: 1. Klipavimo rankena vienkartinė, sterili:, komplekte ne mažiau 10 vnt.: 1.1. Kanalo ilgis 2,8 mm, 1.2. Darbinis ilgis 2300mm (±5mm) 2. Klipas vienkartinis, sterilus, komplekte ne mažiau 40 vnt.: 2. 1. atidarymo kampas 135laips.+/-3laipsn., 2.2. Rankenos ilgis 7,5mm
119 dalis iš viso:
120. | Pjaunančios ir sandarinančios laparoskopinės audinių ligavimo priemonės
120.1 | Elektrochirurginis generatorius (nuoma) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 1.Automatinis bipolinis audinių sulydymas; 2.Kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras nemažiau kaip 7 mm ; 3. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu; 4. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai; 5. Galingumo kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą; 6. Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas; 7. Kojinio valdymo pedalas su laidu;
120.2 | Pjaunantis ir sandarinantis laparoskopinis audinių ligavimo instrumentas. | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Bipolinės žnyplės; 2. Instrumento diametras 4,5 mm±0,5mm; 3. Instrumento koto ilgis 37±3cm; 4. Galima aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; 5. Lydomas audinių ilgis 20±5 mm, pjaunamas audinių ilgis 18±5 mm; 6. Tinkamas sandarinti kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras nemažiau kaip 7 mm ; 7. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga, mažinančia apnašų susidarymą; 8. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos; 9. Darbinė dalis rotuojama. 10.Tinkantis naudoti su aukščiau paminėtu elektrochirurginiu generatoriumi; 11. Paženklinta CE ženklu.
120 dalis iš viso: