## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Kiekis
34 | 33184100-4 | Didelio ilgio vaistais padengti vainikinių arterijų stentai: -limus klasės vaisto ir polimero storis ne daugiau 5 mikronų; vaistu ir polimeru padengtas tik su arterijos sienele kontaktuojantis stento paviršius (abluminal coating, - angl.); stentų diametrai - 3,0 mm ir 3,5mm; tokių diametrų stentų ilgiai - 33, 38, 48 ir 58 mm; stentų diametrai - 2,5 ir 2,75 mm; tokių diametrų stentų ilgiai - 33 ir 38 mm; per pirmąsias 10 dienų nuo stento atsiskiria ne mažiau, nei 60% vaisto, o visas jis išsiskiria ne lėčiau, nei per 45 d. polimeras ištirpsta ne greičiau, nei per 9 mėn.; stento sienelės storis ne daugiau 75 mikronų; nominalus slėgis ne mažiau 10 atm; išbandytasis plyšimo slėgis ne mažiau 18 atm (3 mm ir plonesniems stentams). | 500
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.