## 1-41 PD reagentai laboratorijai
Diagnostikos reagentų, laboratorinių priemonių ir serumų pirkimo atviro konkurso sąlygų
2 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR KITOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1. Lancetai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
1.1. | Saugūs poodinio sluoksnio lancetai | vnt. | 48000 | Naujagimio kraujo iš kulniuko paimti. Automatiniai, vienkartiniai lancetai, aktyvuojami spaudžiant viršutinį dangtelį; dūrio gylis fiksuotas 2,0 mm; adatos diametras 17G, koduojamas spalva.
1.2. | Saugūs poodinio sluoksnio lancetai | vnt. | 105000 | Automatiniai vienkartiniai lancetai, aktyvuojmi kontakto metu, spaudžiant patį lancetą arba spaudžiant viršutinį dangtelį. Dūrio gylis fiksuotas 1,5 mm; Adatos diametras 25G koduojamas spalva.
1.3. | Saugūs poodinio sluoksnio lancetai | vnt. | 87000 | Automatiniai vienkartiniai lancetai, aktyvuojami spaudžiant viršutinį dangtelį. Dūrio gylis fiksuotas 1,8 mm; Adatos diametras 21 - 23G koduojamas spalva.
1 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
2. | Slapto kraujo nustatymui | Tyrimas | 8000 | Imunocheminis IFOBT, storosios žarnos vėžio diagnost.
3. | Diagnostinis rinkinys slaptam kraujui išmatose nustatyti | Tyrimas | 4500 | Pakuotėje 100 testų. Metodas – guaiac peroksidazės
4. | RPR | Tyrimas | 7000 | 1. Ilgas galiojimo laikas (ne mažiau 4 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos); 2. Reagentai stabilūs visą galiojimo laiką; 3.Diagnostinis jatrumas 100%,diagnostinis specifiškumas 100%; 4. Tarptautinės kokybės kontrolės tyrimų rezultati turi patekti į statistiškai patikimas ribas.
5. | Mikromėgintuvėlis su kapiliaru | vnt. | 47000 | Su EDTA K3 (sausas pavidalas) 200 µl; Galiojimo laikas ir antikoaguliantas nurodytas ant kiekvieno mikromėgintuvėlio, mikromėgintuvėlis ir kapiliaras padengtas sausu EDTA K3,mikromėgintuvėlio dugnas apvalus U raidės formos, turėti du lengvai nuimamus kamštelius, turi būti galimybė surinkti kraują mėgintuvėlio kraštu (turi būti nurodyta instrukcijoje). Mikromėgintuvėlio aukštis 36 – 40 mm. (brūkšninio kodo klijavimo vieta)
6. | Plastikinis indelis užsukamu dangteliu (šlapimo surinkimo indelis) | vnt. | 130000 | 120 - 150 ml., diametras 60 - 70 mm.
7. | Kamštukai vakuuminiams mėgintuvėliams | vnt. | 6000 | Diam. 12 mm, plastikiniai. Kamštelio pagrindas plokščias.
8. | Antgaliai tepinėliams atlikti | vnt. | 28000 | Plastikiniai su metalinių pradurėju.
9. | Stovai mėgintuvėliams | vnt. | 40 | 246 x 101 x 70 mm, diametras 13 mm | 21 | 4 | 160 | 193.6 | IsoLab 079.01.001
10. | Stovai mėgintuvėliams | vnt. | 55 | 180 x 94 x 50 mm, diametras 13 mm
11. | Stovai mėgintuvėliams | vnt. | 24 | 225 x 114 x 60 mm, diametras 17 mm | 21 | 4 | 96 | 116.16 | IsoLab 079.01.003
12. | Mėgintuvėlis su kamštuku | vnt. | 50000 | 1,5 ml, graduotas. | 21 | 0.009 | 450 | 544.5 | Nerbe 04-212-1000
13. | Antgaliai automatinėms pip. 100-1000 µl | vnt. | 18000 | Eppendorf tipas. | 21 | 0.009 | 162 | 196.02 | Nerbe 07-132-0095
14. | Antgaliai automatinėms pip. 500-5000 µl | vnt. | 6000 | Skirtos Finnpipette tipo. | 21 | 0.102 | 612 | 740.52 | Carl Roth 6946.2
15. | Antgaliai automatinėms pip. 1000-5000 µl | vnt. | 3000 | Eppendorf tipas. | 21 | 0.088 | 264 | 319.44 | Nerbe 07-895-0200
16. | Antgaliai automatinėms pip. 200-1000 µl | vnt. | 3000 | Gilson tipas. Universalių nesiūlyti | 21 | 0.009 | 27 | 32.67 | Nerbe 07-132-0095
17. | Antgaliai automatinėms pipetėms 5-200 µl | vnt. | 165000 | Gilson tipas. Universalių nesiūlyti | 21 | 0.008 | 1320 | 1597.2 | Nerbe 07-122-0073
18. | Antgaliai automatinėms pipetėms 500- 5000 µl | vnt. | 2500 | BIOHIT tipas. Universalių nesiūlyti | 21 | 0.088 | 220 | 266.2 | Nerbe 07-895-0200
19. | Antgaliai automatinėms pipetėms 100-1000 µl | vnt. | 10000 | BIOHIT tipas. Universalių nesiūlyti | 21 | 0.009 | 90 | 108.9 | Nerbe 07-132-0095
20. | Antgaliai automatinėms pipetėms 20-200 µl | vnt. | 50000 | BIOHIT tipas. Universalių nesiūlyti | 21 | 0.008 | 400 | 484 | Nerbe 07-122-0073
21. | Antgaliai automatinėms pipetėms 1-5 ml | vnt. | 2000 | Lenpipet tipas. Universalių nesiūlyti
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
22. Automatinės reguliuojamo tūrio pipetės (Būtina pateikti vieno gamintojo pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
22.1. | Automatinė 2-20 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 20 µl: tikslumas - 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.4 %, padala 0.02 µl. Ties 10 µl: tikslumas – 1.2 %, variacijos koeficientas - 0.7 %. Ties 2 µl: tikslumas – 5 %, variacijos koeficientas - 2 %. | 21 | 135 | 810 | 980.1 | Biosan BS-010503
22.2. | Automatinė 20-200 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 200 µl: tikslumas - 0.6 %, variacijos koeficientas - 0.2 %, padala 0.2 µl. Ties 100 µl: tikslumas – 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.3 %. Ties 20 µl: tikslumas – 3 %, variacijos koeficientas - 0.6 %. | 21 | 135 | 810 | 980.1 | Biosan BS-010506
22.3. | Automatinė 100-1000 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 1000 µl: tikslumas - 0.6 %, variacijos koeficientas - 0.2 %, padala 1 µl. Ties 500 µl: tikslumas – 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.3 %. Ties 100 µl: tikslumas – 3 %, variacijos koeficientas - 0.6 %. | 21 | 135 | 810 | 980.1 | Biosan BS-010508
22.4. | Automatinių pipečių stovas | vnt. | 4 | Karuselinis stovas 6 automatinėms pipetėms | 21 | 115 | 460 | 556.6 | Biosan BS-010522
22 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 3496.9
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
23. | Plastikiniai mėgintuvėliai | vnt. | 20000 | 5ml, 12 x 75mm.
24. | Plastikiniai mėgintuvėliai | vnt. | 6000 | 5 ml su kamšteliais | 21 | 0.09 | 540 | 653.4 | Nerbe 04-252-1000
25. | Centrifuginiai mėgintuvėliai | vnt. | 40000 | 10 ml, negraduoti, plastikiniai, 16x99 mm
26. | Cilindrai | vnt. | 24 | 100 ml. Stiklinis | 21 | 6 | 144 | 174.24 | IsoLab 015.01.100
27. | Cilindrai | vnt. | 24 | 50 ml. Stiklinis | 21 | 5 | 120 | 145.2 | IsoLab 015.01.050
28. | 1 % Metileno mėlio tirpalas | ml. | 1800 | Talpa 100 ml.Tirpalas ginekologiniams tepinėliams.Tirpalo sudetis:metileno mėlio 4.2 g/l, etanolis 190 g/l, tirpalo pH 8.0-8.6
29. | Greito dažymo rinkinys hematologijai, citologijai | pakuotė | 40 | Siūlomas rinkinys su trimis komponentais: fiksažas, eozino (raudonasis) tirpalas ir mėlynasis tirpalas. Tirpalai po 100 ml, plačiakakliuose užsukamuose buteliukuose. Rinkinio išeiga iki 200 tyrimų. Kraujo tepinėlių dažymo laikas 15 sekundžių. Tepinėlių plovimui nereikalingas buferinis tirpalas.
30. | Kirminų kiaušinių nustatymas | Tyrimas | 600 | Koncentracijos metodas
31. | Dėžutė objektiniams stikleliams | vnt. | 60 | Pagaminta iš plastiko atsparaus smūgiams, tinkama transportavimui, dangtelis permatomo plastiko, stikleliai dedami vertikaliai, turi tilpti 25 stikleliai.
32. | Dėžutė objektiniams stikleliams | vnt. | 60 | Pagaminta iš plastiko atsparaus smūgiams, tinkama transportavimui, dangtelis permatomo plastiko, stikleliai dedami vertikaliai, turi tilpti 50 stikleliai.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
33. Objektinių stiklelių dažymo reikmenys (Būtina pateikti vieno gamintojo pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
33.1. | Stiklinis objektinių stiklelių dažymo indas | vnt. | 12 | Pagamintas iš stiklo, su stikliniu dangteliu. Vienu metu turi tilpti 20 stiklelių. Turi tikti pasiūlytam objektinių stiklelių laikikliui
33.2. | Laikiklis objektinių stiklelių dažymui | vnt. | 6 | Vienu metu turi tilpti 20 stiklelių sudėtų vertikaliai (turi likti nenudažytas brūkšninis kodas). Turi tikti pasiūlytam objektinių stiklelių dažymo indui
33 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
34. | Noro viruso nustatymas | vnt. | 360 | Kokybinis, imunochromatografinis metodas, be centrifugavimo
35. | Plokšelės tepinėliams atlikti | vnt. | 1500 | Plastikinis
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
36. Priemonės tepinėlių dažymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
36.1. | Gimzos dažai | l | 30 | Hematologinių tepinėlių dažymui; koncentruoti; talpa 500 ml, turi būti vieno gamintojo (dažai, fiksažas ir buferis 7,2). Siūlyti tik stabilų tirpalą.
36.2. | May-Griunvaldo fiksažas | l | 200 | talpa 1 litras
36.3. | Buferis (7,2) | Tabl. | 900 | 1 tabletė x 1 ltr.
36 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
37. Reagentai Roto viruso/Adeno viruso nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
37.1. | Roto viruso/Adeno viruso nustatymas | Tyrimas | 750 | Kokybinis, imunocromatografinis metodas, tyrimai vienoje kasetėje.
37.2. | Roto viruso/Adeno viruso nustatymo kontrolė | ml | 150 | Teigiama kontrolė, pagal gamintojo reikalavimus.
37 pirkimo dalis iš viso (Eur):
IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMI REAGENTAI IR REAGENTŲ RINKINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
38. Reagentai kraujo grupių nustatymui (Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo. Kortelės turi tikti darbui su įstaigos naudojama ID6S centrifuga arba analogiška.)
38.1. | Polispecifinė AHG kortelė antikūnų nustatymui (IgG+C3d) | stovelis | 18 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas. Pakuotėje 12 kortelių
38.2. | Pirminės ABO/D kraujo grupės nustatymo kortelė kartu su atvirkštine reakcija (A1, B) | stovelis | 30 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas. Pakuotėje 12 kortelių
38.3. | Skiediklis eritrocitų suspensijai | ml | 3000 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas. Talpa ne didenė kaip 100 ml.
38.4. | Standartiniai eritrocitai atvirkštinei reakcijai nustatyti | pak. | 36 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas.
38.5. | Anti D | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.6. | Anti A | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.7. | Anti B | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.8. | Anti AB | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.9. | ABO/Rh neigiama kontrolė | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.10. | Standartiniai eritrocitai (Kraujo grupių ir Rh kontrolei) | pak. | 36 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 4x10 ml
38.11. | Kokybės kontrolė Basic Q.C. | pak. | 36 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas. Talpa 2x5 ml
38 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
39. | Plokštelės imunohematologiniams tyrimams atlikti. | vnt | 1000 | Karpomos, baltos. Plokštelių dydis nuo 20 iki 60 duobučių.
40. | Plastikinės maišymo lazdelės | pak | 1000 | Vienkartinės, dydis ne > 10 cm. Pakuotė po 100 vnt.
41. | Sternheimerio dažai supravitaliniam dažymui (Koncentruoti dažai šlapimo nuosėdoms) | ml | 100 | Talpa 12,5 ml.

## 42-46 PD reagentai analiz
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
42 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės pH kraujo iš virkštelės tyrimui analizatoriui "ABL 5" arba tiekėjo siūlomam alternatyviam analizatoriui, skirtam pH kraujo iš virkštelės tyrimui
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "ABL-5". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "ABL-5" alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Tyrimo metodas | Klasikinės tirpalinės technologijos metodas
3. | Tyrimai turi būti atliekami automatizuota sistema, skirta pH tyrimui iš virkštelės, matuoti | Būtina
4. | Tinkama matuoti mėginį paimtą iš virkštelės | Būtina
5. | Kalibracija | Automatinė 2 taškų kalibraciją be operatoriaus įsikišimo
6. | Tyrimo rezultatas | Ne ilgiau kaip po 2 min
7. | Mikro režimas | Ne daugiau 70 ɱl (atlikti tyrimą iš mažo kritinių pacientų mėginio tūrio)
8. | Kokybės kontrolės programa | Kokybės kontrolės tirpalų matavimo programa, 3 skirtingi kontrolės lygiai per parą
9. | Elektrodų stabilumas | Ne trumpesnis nei 15 mėn.
10. | Mėginio paėmimo priemonės | Savaime užsipildantys, su sausu heparinu, orą išstumiančiu kamšteliu, subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 60 IU/ml
11. | Adatos | Adatos ilgis ne trumpesnis nei 25 mm, be silikono
12. | Prijungimas prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos | Tiekėjas privalo savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: pH | 12000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 42 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
6. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 3 metus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
43 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės kapiliarinei baltymų elektroforezei analizatoriumi "MINICAP" arba tiekėjo siūlomam alternatyviam analizatoriui, skirtam tirti kapiliarinei baltymų elektroforezei
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "MINICAP". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "MINICAP", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti, ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Kapiliarinei baltymų eletroforezei
3. | Baltymai turi būti išskirstomi elektroforeze buferio srovėje | Būtina
4. | Kapiliarai | Ne mažiau kaip 2
5. | Frakcionavimas | Serumo baltymų frakcionavimas į 6 frakcijas
6. | Minimali mėginių partija | Ne didesnė nei 2 mėginiai
7. | Galimybė pildyti partiją naujais mėginiais | Būtina
8. | Elektroforetiniai atsakymai | Pirmųjų 2 mėginių elektroforetiniai atsakymai turi būti gaunami ne vėliau kaip per 15 min. nuo tyrimo pradžios
9. | Ištyrimo galimybės | Ne mažiau kaip 20 serumo baltymų mėginių per valandą
10. | Identifikavimas | Galimybė identifikuoti mėginius pagal brūkšninius kodus
11. | Automatinis identifikavimas | Programa turi identifikuoti kreives ir standartines baltymų frakcijas automatiškai
12. | Kokybės kontrolė | 3 lygių
13. | Duomenų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti kreives ir tyrimų rezultatus duomenų bazėje
14. | Analizatoriaus priedai | Kompiuteris prietaiso valdymui, rezultatų apdorojimui ir saugojimui
15. | Prijungimas prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos | Tiekėjas privalo savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Kapiliarinė baltymų elektroforezė | 6000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 43 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
6. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 3 metus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
44 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės chloridų prakaite nustatymui analizatoriumi "SWEAT - CHEK CONDUCTIVYTI ANALYZER" arba tiekėjo siūlomam alternatyviam analizatoriui skirtam tirti chloridus prakaite
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "SWET - CHEK CONDUCTIVYTI ANALYZER". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "SWET - CHEK CONDUCTIVYTI ANALYZER" alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Matavimo metodas | Chloridų prakaite nustatymas prakaito mėginio elektrinio laidumo matavimu (NaCl tirpalo molinė koncentracija, ekvivalentiška mėginio kocentracijai)
3. | Tyrimo paskirtis | Laboratoriniam cistinės fibrozės diagnozės patvirtinimui
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Chloridai prakaite | 360
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 44 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
45 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės analizatoriui "ROTEM DELTA", arba tiekėjo siūlomam alternatyviam analizatoriui, skirtam atlikti tromboelastometrinius tyrimus
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "ROTEM DELTA". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "ROTEM DELTA" alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Krešulio mechaninio formavimosi kinetinių savybių tyrimo metodas | Viskoelastinis
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Krešulio mechaninių kinetinių savybių tyrimas per vidinį krešėjimo laiką | 300
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Tiriamoji analitė: Tyrimas, skirtas heparino poveikio patvirtinimui ir įvertinimui krešulio mechaniniam formavimuisi | 300
2.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Tiriamoji analitė: Krešulio mechaninio formavimosi kinetinių savybių tyrimas per išorinį krešėjimo laiką | 300
3.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Tiriamoji analitė: Tyrimas, skirtas fibrinogeno įtakos įvertinimui krešulio susidaryme | 300
4.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5. | Tiriamoji analitė: Tyrimas, skirtas tiesioginiam hyperfibrinolizės patvirtinimui | 300
5.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 45 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Reagentų sudėtis: 1.1. Krešulio mechaninio formavimosi kinetinių savybių tyrimo reagento sudėtyje turi būti tromboplastinas ir elaginė rūgštis; 1.2. Tyrimo, skirto heparino poveikio patvirtinmui ir įvertinimui krešulio mechaniniam formavimuisi, reagentas turi būti liofilizuotas, sudėtyje turi būti heparinazė. Skiediklis su CaCl2; 1.3. Krešulio mechaninio formavimosi kinetinių savybių tyrimo per išorinį krešėjimo kelią, reagento sudėtyje turi būti rekombinantinis audinių faktorius, fosfolipidai, heparino inhibitorius; 1.4. Tyrimo, skirto fibrinogeno įtakos įvertinimui krešulio susidaryme, reagento sudėtyje turi būti Citochalazinas D, CaCl2; 1.5. Tyrimo, skirto tiesioginiam hyperfibrinolizės patvirtinimui, reagento sudėtyje turi būti aprotininas, CaCl2.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
6. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
46 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės analizatoriui "Mission U120" arba tiekėjo siūlomam alternatyviam analizatoriui, skirtam atlikti juostelinius šlapimo tyrimus
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "Mission U120". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "Mission U120" alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Portatyvus | Būtina
3. | Vaizdo apdorojimas | Spalvinio vaizdo ir CCD vaizdo apdorojimas
4. | Maksimalus našumas | Ne mažiau kaip 50 juostelių per valandą
5. | Atmintis | Ne mažiau kaip 200 rezultatų
6. | Ekranas | Liečiamasis skystųjų kristalų
7. | Spausdintuvas | Šiluminis
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, askorbino rūgštis, gliukozė, proteinai, eritrocitai, pH, nitritai, specifinis tankis | 2000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 46 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

## 47-49 PD reagentai su analiz124
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
47 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymui analizatoriumi "SED Rate Screener 20/II" arba alternatyviu, tiekėjo siūlomu analizatoriumi, atliekančiu eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimus
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui"SED Rate Screener 20/II". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "SED Rate Screener 20/II", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis ENG analizatorius su temperatūrine kompensacija, skirtas ENG matavimui veniniame kraujuje
3. | Vienu metu tiriamų mėginių kiekis | Ne mažiau 20
4. | Tyrimo laikas | Ne ilgiau kaip 30 min.
5. | Našumas | Ne mažiau kaip 40 testų per valandą
6. | Rezultatų pateikimas | Westergren vienetais (mm/val)
7. | Mechaninis/optinis tikslumas | ne daugiau ± 0,2 mm
8. | Matavimų atsikartojamumas | CV < 5%
9. | Matavimo ribos | 1 - 140 mm/val.
10. | Kokybės kontrolės programa | Integruota, su galimybe braižyti QC grafikus
11. | Atmintis | Ne mažiau 500 tyrimų
12. | Spausdintuvas | Integruotas arba pridedamas, terminis
13. | Kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS | Integruota
14. | Prijungimas prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos | Tiekėjas privalo savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware
15. | CE sertifikatas | Būtinas
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: ENG | 13500
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 47 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Reikalavimai mėgintuvėliams: 1.1. Plastikiniai, apvalūs su 3,2% (0,109M) natrio citratu vakuuminiai mėgintuvėliai; 1.2. Mėgintuvėlio tūris 1,3 - 1,6 ml, etiketė skaidri su minimalaus - maksimalaus užpildymo žymomis.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
6. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
7. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 3 metus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
48 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės glikemijos analizatoriui "BIOSEN C_LINE" arba alternatyviam tiekėjo siūlomam analizatoriui, skirtam tirti gliukozę kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "BIOSEN C_LINE". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "BIOSEN C_LINE", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Analizatorius turi būti skirtas kiekybiškai tirti gliukozę kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje
3. | Analizės metodas | Gliukozoksidacija
4. | Analizatoriaus sparta | Ne mažiau 90 tyr./val.
5. | Tyrimui reikalingas mėginio kiekis | Ne daugiau nei 20 μl
6. | Elektrodas | Chip–sensorius
7. | Sensoriaus tarnavimo laikas gliukozės analitei | Ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000 tyrimų
8. | Mėginių vietos rotoriuje | Ne mažiau 20 vietų
9. | Papildomos vietos rotoriuje | 2 standartams, 2 kontrolėms ir 1-a skubiems tyrimams
10. | Displėjus | Grafinis, sensorinis
11. | Kalibracijų tipai | Automatinis starto metu; Periodinis, kas 60 min.; Pasibaigus 60 min. laukiama starto ir tada automatiškai vykdoma kalibracija
12. | Gliukozės aptikimo ribos mėginyje | 0,5 - 50 mmol/l (9 - 900 mg/dL)
13. | Tikslumas | CV ≤ 1,5% (matuojant 12 mmol/l koncentraciją)
14. | Atkartojamumas | ≤ 3,0% 10-čiai mėginių prie 12 mmol/L
15. | Parametrų normos ribos | Nustatomos operatoriaus
16. | Kokybės kontrolė | 2 lygių
17. | Spausdintuvas | Integruotas ar prijungiamas terminis arba lazerinis
18. | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Būtina
19. | Atmintis | Ne mažiau 400 tyrimų rezultatų
20. | CE sertifikatas | Būtinas
21. | Prijungimas prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos | Tiekėjas privalo savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Gliukozė | 75000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 48 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
6. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 3 metus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
49 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės darbui su analizatoriumi "IMMULITE 2000" arba alternatyviu tiekėjo siūlomu analizatoriumi
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "IMMULITE 2000". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "IMMULITE 2000", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Pilnai automatizuotas, nepertraukiamo veikimo, turintis operatyvinę atmintį imunologinis analizatorius, kuris atlieka chemiluminescencinius imunologinius tyrimus
3. | Metodas | Enzyme-Enhanced Chemiluminescence
4. | Detekcijos riba | 1 zmol (1 zeptomolis – 10-²¹ mol)
5. | Krešulio aptikimo sistema | Būtina
6. | Tyrimų spektras | AlaTOP Allergy Screen; Allergen-Specific IgG; Allergen-Specific IgG4; ECP ; 3gAllergy™; Specific IgE; Total IgE bei galimybė atlikti kitus imunofermentinius tyrimus (hormonų, vėžio žymenų, uždegimo žymenų, infekcinių žymenų ir t.t.)
7. | Analizatoriaus darbo monitoravimas | Per interneto jungtį
8. | Našumas | Iki 200 tyrimų per valandą
9. | Analizatoriaus talpa | 24 skirtingi reagentai analizatoriuje / iki 138 skirtingų alergenų analizatoriuje
10. | Skiedimas analizatoriuje | Automatinis
11. | Tyrimo pakartojimas su skiedimu, kai viršijama viršutinė detekcijos riba | Automatinis
12. | Refleksiniai tyrimai | Būtina
13. | Reagentų karuselės temperatūra | 2-8o C
14. | Reagentų indelių saugojimas analizatoriuje | Būtina
15. | Alergenų analitikos ypatumai | Skysti alergenai; mažiausias kalibratorius – 0,0 kU/L; nulinis kalibratorius
16. | Automatizacijos lygis | Bet kuris pavienis tyrimas gali būti atliktas bet kuriuo metu
17. | Laikas iki pirmo atsakymo | Ne ilgesnis nei 65 min
18. | Pateikiamo atsakymo intervalas | 0,1 - 100 kU/L
19. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware
20. | Prijungimas prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos | Tiekėjas privalo savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Specifinis Ig E įvairiems alergenams | 15000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Tiriamoji analitė: Specifiniai Ig E maisto alergenams | 15000
2.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Tiriamoji analitė: Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams | 15000
3.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 49 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Reikalavimai kalibratoriams ir alergenų stabilumui: 1.1. Kalibratoriai standartizuoti pagal WHO 2nd IRP 75/502; 1.2. Alergenų stabilumas 1 - 2 metai nuo pagaminimo datos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
6. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
7. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 5 metus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

## 50-92 PD išorinė kontrolė
IŠORINEI TYRIMŲ KOKYBĖS KONTROLEI ATLIKTI SKIRTOS PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
50. Išorinės (tarptautinės) laboratorinių tyrimų kokybės kontrolė (ciklais) (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
50.1. | Tarptautinė kokybės kontrolės programa klinikinės chemijos tyrimams | mėginys | 26 mėginiai | 6 mėnesių ciklas, 13 mėginių per ciklą, kontrolinių mėginių tyrimas ne rečiau kaip 2 kartus per mėn. Nemažiau 50 analičių. Nemokamas dalyvio sertifikatas.
50.2. | Tarptautinė kokybės kontrolės programa specifiniai baltymai (C3, C4, CRB, Feritinas, Transferinas, IgA, IgG, IgM, Anti-streptolizinas O) | mėginys | 24 mėginiai | 6 mėnesių ciklas, 12 mėginių per ciklą, kontrolinių mėginių tyrimas ne rečiau kaip 2 kartus per mėn. Nemokamas dalyvio sertifikatas.
50 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
51. Išorinės (tarptautinės) kraujo grupių kokybės kontrolė (Būtina pateikti vieno gamintojo pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
51.1. | Išorinė kokybės vertinimo programa. ABO grupės ir Rh faktorius skirta automatiniams analizatoriams | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa tinka automatiniams analizatoriams, atliekama ciklais du kartus metuose
51.2. | Išorinė kokybės kontrolė. Antikūnų paieška ir suderinamumas Skirta automatiniams analizatoriams | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa tinka automatiniams analizatoriams, atliekama ciklais du kartus metuose
51.3. | Išorinė kokybės kontrolė. Tiesioginis Kumbso mėginys | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa tinka automatiniams analizatoriams, atliekama ciklais du kartus metuose
51.4. | Išorinė kokybės vertinimo programa. ABO grupės ir Rh faktorius | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose, viso kraujo mėginiai
51 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
52. | Išorinė hematologinių tyrimų kokybės vertinimo programa (5 dalių leukogramos rodiklių automatinis nustatymas) | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose, 4 analizatoriai.
53. | Išorinė kokybės vertinimo programa kraujo išmatose tyrimams | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose.
54. | Išorinė kokybės kontrolė. Bilirubinas naujagimių | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
55. | Išorinė kokybės kontrolė. Rūgščių-šarmų pusiausvyra | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose, 2 analizatoriai.
56. | Išorinė kokybės kontrolė. Alkoholis serume | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
57. | Išorinė kokybės vertinimo programa Hepatitas B ir C | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose.
58. | Išorinė kokybės kontrolė. Eritrocitų nusėdimo greitis | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose, 2 analizatoriai
59. | Išorinė kokybės kontrolė. Nosies gleivinės ląstelės | pakuotė kontrolei | 3 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama vieną kartą metuose
60. | Išorinė kokybės kontrolė. Skreplių ląstelės | pakuotė kontrolei | 3 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama vieną kartą metuose
61. | Išorinė kokybės kontrolė. Vėžio žymenys Ca 125, HCG, HE-4 | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
62. | Išorinė kokybės kontrolė. Bendras kraujo tyrimas (Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, PLT, RBC, RDW, WBC) | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose, 4 analizatoriai
63. | Išorinė kokybės kontrolė. C peptidas serume | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
64. | Išorinė kokybės kontrolė. Šlapimo kiekybiniai biocheminiai tyrimai | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose, 2 analizatoriai
65. | Išorinė kokybės kontrolė. Gliukozės tyrimas kapiliariniame kraujyje | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose, 5 analizatoriai
66. | Išorinė kokybės kontrolė. ŽIV nustatymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose. ŽIV Ak/Ag (combo) nustatymas
67. | Išorinė kokybės kontrolė. Toksoplazmozės antikūnus nustatymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
68. | Alergijos in vitro diagnostika (Bendrasis IgE ir specifiniai IgE) | pakuotė kontrolei | 18 | Kontrolinių mėginių tyrimas ne mažiau kaip 6 kartus metuose. Nemokamas dalyvio sertifikatas.
69. | Išorinė kokybės kontrolė. Retikulocitų automatinis nustatymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose
70. | Išorinė kokybės kontrolė. Baltymų elektroforezė | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose. Pritaikyta kapiliarinei baltymų elektroforezei, serumo baltymų frakcionavimas į 6 frakcijas, M-gradiento vertinimas
71. | Išorinė kokybės kontrolė. Likvoro baltymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose
72. | Išorinė kokybės kontrolė. Širdies pažeidimo žymenys (CK-MB (masė), Troponinas T, NT-proBNP) | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose
73. | Išorinė kokybės vertinimo programa automatizuotam šlapimo tyrimui | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose, 2 analizatoriai
74. | Išorinė kokybės vertinimo programa Glikozilintas hemoglobinas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
75. | Išorinė kokybės kontrolė. Leukocitų dif. skaičiavimas ir kraujo ląstelių morfolog. Įvertinimas | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
76. | Išorinė kokybės kontrolė. Borrelia burgdorferi antikūnai, Europos padermė | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
77. | Išorinė kokybės kontrolė. Chlamidia pn. | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
78. | Išorinė kokybės kontrolė. Mycoplasma pn. | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
79. | Išorinė kokybės kontrolė. Helicobacter pylori antikūnai | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
80. | Išorinė kokybės kontrolė. Vitamino D (25-hidroksivitaminas D) nustatymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
81. | Išorinė kokybės kontrolė. Parathormonas serume | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
82. | Išorinė kokybės kontrolė Sifilio serologija (RPR, bendrieji antikūnai prieš Treponema pallidum) | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
83. | Išorinė kokybės kontrolė CRPHS | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose
84. | Išorinė kokybės kontrolė. Roto/Adeno viruso nustatymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
85. | Išorinė kokybės kontrolė Noro viruso nustatymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
86. | Išorinė kokybės kontrolė FM fibrino monomerų nustatymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose
87. | Tarptautinė kokybės kontrolės programa SPA (INR), Fibrinogenas ir DATL, D-Dimerams tyrimams | pakuotė kontrolei | 18 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose, 3 analizatoriai
88. | Išorinė kokybės kontrolė. PCT nustaymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose
89. | Išorinė kokybės kontrolė Chloridų prakaite nustatymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose
90. | Išorinė kokybės kontrolė Laisvo beta HCG, PAPP-A nustatymas | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose. Pirmo trimestro nėščiųjų tyrimui
91. | Išorinė kokybės kontrolė Šlapimo ląstelių ir kitų dalelių nustatymas | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose
92. | Išorinė kokybės kontrolė Lipidų/lipoproteinų nustatymas (Bchol, DTL-cholesterolis, MTL-cholesterolis) | pakuotė kontrolei | 12 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama ciklais du kartus metuose, 2 analizatoriai

## 93-165 PD mikrobiolog labor
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
93. Išorinė mikrobiologinių tyrimų kokybės kontrolė (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
93.1. | Tepinėlio dažymas Gramo būdu, kraujo kultūra | vnt. | 3
93.2. | Bendroji bakteriologija 1 (aerobai ir anaerobai) | vnt. | 3
93.3. | Tepinėlio dažymas Gramo būdu, kolonijos | vnt. | 3
93.4. | Kraujo kultūra | vnt. | 3
93.5. | Legionella, antigeno nustatymas šlapime | vnt. | 3
93.6. | S. pneumoniae, antigeno nustatymas šlapime | vnt. | 3
93.7. | Mycobacterium sp. Nukleorūgščių nustatymas | vnt. | 3
93.8. | Rotavirusas ir adenovirusas, Ag nustatymas | vnt. | 3
93.9. | RS-virusas, Ag nustatymas | vnt. | 3
93.10. | Influenzos virusas A+B, Ag nustatymas | vnt. | 3
93.11. | Cerebrospinalinis skystis, kultūra, atrankiniai tyrimai | vnt. | 3
93.12. | Gerklės streptokokinė kultūra, atrankiniai tyrimai ir identifikacija | vnt. | 3
93.13. | Streptokokai , B grupė, nustatymas | vnt. | 3
93.14. | Šlapimo kultūra, kiekybinė analizė, atrankinis tyrimas, identifikavimas ir jautrumo nustatymas | vnt. | 3
93.15. | Neisseria gonorrhoeae, kultūra ir jautrumo nustatymas | vnt. | 3
93.16. | Išmatų kultūra | vnt. | 3
93.17. | Clostridium difficile, kultūros ir toksinų nustatymas | vnt. | 3
93.18. | Dauginio atsparumo vaistams stebėsena, MRSA | vnt. | 3
93.19. | Dauginio atsparumo vaistams stebėsena, VRE | vnt. | 3
93.20. | Dauginio atsparumo vaistams stebėsena, gramneigiamos lazdelės | vnt. | 3
93.21. | Streptokokai, A grupė, Ag nustatymas | vnt. | 3
93.22. | Influenzos virusas A+B ir RS virusas, nukleorūgščių nustatymas | vnt. | 3
93.23. | Grybų kultūra | vnt. | 3
93.24. | Bendroji bakteriologija 2 (aerobai) | vnt. | 3
93.25. | C.difficile, nukleorūgščių nustatymas | vnt. | 3
93.26. | Sertifikatas | vnt. | 3
93 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
94. Kontrolinės kultūros (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
94.1. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | vnt. | 3
94.2. | Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | vnt. | 3 | Grupė A
94.3. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | vnt. | 3 | ESBL
94.4. | Streptococcus agalactiae ATCC 13813 | vnt. | 3 | grupė B
94.5. | E. coli ATCC 700728 | vnt. | 3 | serotipas 0157:H7
94.6. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | vnt. | 3
94.7. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | vnt. | 3
94.8. | Moraxella catarrhalis ATCC 25240 | vnt. | 3
94.9. | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | vnt. | 3
94.10. | Shigella flexneri Gp B serotype 2b ATCC 12022 | vnt. | 3
94.11. | Shigella sonnei ATCC 25931 | Vnt. | 3
94.12. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | vnt. | 3
94.13. | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | vnt. | 3
94.14. | Yersinia enterocolitica ATCC 23715 | vnt. | 3
94.15. | E.coli ATCC 25922 | vnt. | 3
94.16. | S.epidermidis ATCC 12228 | vnt. | 3
94.17. | S.aureus ATCC 25923 | vnt. | 3
94.18. | S.aureus ATCC 29213 | vnt. | 3
94.19. | Candida albicans ATCC 90028 | vnt. | 3
94.20. | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | vnt. | 3
94.21. | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 | vnt. | 3
94.22. | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | vnt. | 3
94.23. | S.aureus NCTC 12493 | Vnt. | 3
94.24. | Listeria monocytogenes ATCC 7644 | Vnt. | 3
94.25. | Legionella pneumophila ATCC 33152 | Vnt. | 3
94.26. | Bacillus subtilis NCTC 10400 | Vnt. | 3
94.27. | E.coli NCTC 13846 | Vnt. | 3
94.28. | S.aureus ATCC 43300 | Vnt. | 3
94.29. | C.perfringens ATCC 13124 | Vnt. | 3
94.30. | Burkholderia cepacia ATCC 25416 | vnt. | 3
94.31. | Corynebacterium renale ATCC 19412 | vnt. | 3
94.32. | Haemophilus influenzae ATCC 49247 | vnt. | 3
94.33. | E.coli ATCC 35218 | vnt. | 3
94.34. | P.anaerobius ATCC 27337 | Vnt. | 3
94 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
95. Priemonės mikroorganizmams identifikuoti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
95.1. | Plokštelės anaerobinių bakterijų identifikavimui | Rinkinys | 6 | Rinkinyje yra 20 vnt. plokštelių ir 20 mėgintuvėlių. Plokštelių vertinimas po 4 val. Vertinimas atliekamas naudojant apšvietimo įrenginį su papildoma UV lempa. Duomenų vertinimas atliekamas BD Crystal arba alternatyvia programa.
95.2. | Plokštelės Gramteigiamų bakterijų identifikavimui | Rinkinys | 6 | Rinkinyje yra 20 vnt. plokštelių ir 20 mėgintuvėlių. Plokštelių vertinimas po 18-24 val. Vertinimas atliekamas naudojant apšvietimo įrenginį su papildoma UV lempa. Duomenų vertinimas atliekamas BD Crystal arba alternatyvia programa.
95.3. | McFarland standartas | Rinkinys | 5 | Rinkinį sudaro du mėgintuvėliai: 0 McF ir 2 McF standartas. Mėgintuvėlių dugnas plokščias, skersmuo – 15 mm.
95 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
96. Priemonės išrankių mikroorganizmų augimo sąlygoms sudaryti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
96.1. | Komplektas anaerobams auginti | vnt. | 4500 | 1. Polietileninis maišelis. 2. Paketas deguonies regeneracijai. 3. Plastikiniai spaustukai maišeliui uždaryti.
96.2. | Indikatorius anaerobinių sąlygų susidarymui nustatyti | vnt. | 7500
96.3. | Paketai mikroaerofilinių sąlygų sudarymui | vnt. | 300 | 2.5 l talpos indui.
96.4. | Paketai anaerobinių sąlygų sudarymui | vnt. | 3000 | 2.5 l talpos indui.
96.5. | Kampilobakterijoms auginti mikroaerofiliniai paketai | vnt. | 1000 | 2.5 l talpos indui.
96.6. | Komplektas kampilobakterijoms auginti | vnt. | 1500 | 1. Polietileninis maišelis; 2. Paketas mikroaerofilinių sąlygų sudarymui kampilobakterijoms auginti. 3. Plastikiniai spaustukai maišeliui uždaryti.
96.7. | Anaerostatas | vnt. | 15 | 1. Specialus hermetiškai uždaromas konteineris; 2. 2.5 l talpa.
96 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
97. Antibiotikų diskai identifikacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
97.1. | Kanamicinas | Vnt. | 4500 | Antibiotiko kiekis diske 1000 μg. 50 diskų įpakavimas
97.2. | Metronidazolis | Vnt. | 4500 | Antibiotiko kiekis diske 5 μg. 50 diskų įpakavimas
97.3. | Nitrocefino diskas | Vnt. | 1000 | Cefinazės reagentas beta laktamazei nustatyti. 50 diskų įpakavimas
97.4. | Optochinas | Vnt. | 400 | Antibiotiko kiekis diske 5 μg. 50 diskų įpakavimas
97 pirkimo dalis iš viso (Eur): |  |  | 4000
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
98. Agliutinaciniai serumai salmoneloms ir šigeloms nustatyti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
98.1. | Salmonella polivalentinis antiserumas (grupės A-S, Vi) | ml | 30 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
98.2. | Shigella A grupės antiserumas (S.Dysenteriae; tipai 1-7) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
98.3. | Shigella B grupės antiserumas (S.Flexneri; tipai 1-6. x.y.) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
98.4. | Shigella C grupės antiserumai (S.boydii; tipai 1-7. x.y.) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
98.5. | Shigella D grupės antiserumai (S.Sonnei; formos I, II) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
98 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
99. Agliutinaciniai serumai ešerichijų diferencijacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
99.1. | E.coli OK O antiserumas 0157 | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
99.2. | E.coli polivalentiniai antiserumai | Rinkinys | 2 | EPEC/VTEC/STEC E. coli žmonių patikra; pakuotės su lašintuvais; praskiesti, talpa 1 ml -3 ml; (026, 0103, 0111, 0145, 0157, 086, 0114, 0121, 0126, 0142, 055, 0119, 0125 ac, 0127, 0128 ab); agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
99 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
100. Sterilūs indeliai tiriamos medžiagos transportavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
100.1. | Sterilus indelis išmatoms su šaukšteliu | vnt. | 7000 | Individuali pakuotė, užsukamu dangteliu, 50 - 60 ml
100.2. | Sterilus indelis užsukamu dangteliu | vnt. | 3000 | 120 - 150 ml; Individuali pakuotė; diametras 60 - 70 mm, skirti šlapimo surinkimui
100.3. | Sterilus indelis užsukamu dangteliu | vnt. | 7500 | 50 - 60 ml; Individuali pakuotė, diametras 40 - 50 mm
100.4. | Sterilus mėgintuvėlis užsukamu dangteliu | vnt. | 10000 | 10 - 15 ml; Individuali pakuotė; konusiniai
100 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
101. Priemonės tiriamos medžiagos transportavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
101.1. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 9000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje su kūgio formos dugnu; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
101.2. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams skirta nosiaryklės sekretui vaikams paimti ir transportuoti | vnt. | 100 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje su kūgio formos dugnu; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
101.3. | Transportinė terpė skirta akių, ausų, nosies, urogenitalinio trakto ėminių paėmimui ir transportavimui | vnt. | 300 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje su kūgio formos dugnu; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
101.4. | Universali transportinė terpė virusams, chlamidijoms, mikoplazmoms, ureaplazmoms | vnt. | 600 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Skysta terpė 3-5 ml; 3. 2 tamponai (paėmimui iš nosiaryklės ir nosies); 4. Skirta ilgam šaldymui.
101.5. | Gausinimo terpė skirta B gr. streptokokų transportavimui | vnt. | 9000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. LIM sultinys; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
101.6. | Gausinimo terpė S.aureus (MRSA) transportavimui ir išskyrimui | vnt. | 600 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Tryptic Soy terpė su 2,5 proc. NaCl;; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
101 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
102. Priemonės tiriamos medžiagos transportavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
102.1. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 4000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas plastikinis; 3. Amies su anglim agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val
102.2. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 2000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas aliuminis; 3. Amies agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val
102.3. | Transportinė terpė išmatoms | vnt. | 1000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas plastikinis; 3. Cary-Blair agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
102 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
103. Maišeliai tiriamąjai medžiagai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
103.1. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami | vnt. | 9000 | Ne didesni 30 x 45 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
103.2. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami | vnt. | 4000 | Dydis 60 x 70 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
103.3. | Maišeliai mikrobiologinių ėminių transportavimui | vnt. | 3000 | 2.5 l talpa, neperšviečiami. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
103 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
104. Sterilios kilpelės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
104.1. | Sterili kilpelė 1 µl | vnt. | 120000 | Pakuotėje 20 vnt., plastikinė, minkša (nebraižanti agaro), kalibruota, skirta mikrobiologijai.
104.2. | Sterili kilpelė 10 µl | vnt. | 6000 | Pakuotėje 10 vnt., plastikinė, minkša (nebraižanti agaro), kalibruota, skirta mikrobiologijai.
104.3. | Sterili kilpelė 1 µl | vnt. | 3000 | Individuali pakuotė, minkša (nebraižanti agaro), kalibruota, skirta mikrobiologijai. Supakuotos po 1 vnt.
104 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
105. Priemonės mikroskopijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
105.1. | Imersinis aliejus | ml | 4000 | Pakuotė su lašintuvu; Talpa 30 ml. - 100 ml, į aliejaus sudėtį neįeina nuodingos cheminės medžiagos pagal LR galiojančius Nuodingų medžiagų kontrolės įstatymus.
105.2. | Dėžutė objektinių stiklelių (tepinėlių) saugojimui | Vnt. | 10 | Plastikinė, stikliukai saugomi horizontalioje padėtyje, telpa nemažiau 25 stikliukai, stikliuko išmatavimai 76 x 26 mm.
105.3. | Popierius lęšiams valyti (lapeliai) | vnt. | 10000 | Lapelio dydis ne mažesnis 80x100 mm, pakuotė ne daugiau 1000 lapelių, skirtas valyti jautriems optiniams paviršiams, pagamintas iš specialaus itin švelnaus pluošto, nepaliekančio įbrėžimų ir pluošto likučių, pašalina paviršiaus drėgmę ir riebalus.
105 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
106. Priemonės kultūrų saugojimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
106.1. | Cryo mėgintuvėliai su terpe (mikrobiologijai) | vnt. | 6000 | 2 ml. Terpės; Kultūrų saugojimui šaldiklyje – 80oC
106.2. | Dėžutės Cryo mėgintuvėlių saugojimui | vnt. | 45 | Plastikas (polikarbonatas), sunumeruotos vietos dėžutės viduje ir išorėje, pritaikyta – 80oC šaldikliui, autoklavuojamos, ne daugiau kaip 81 vieta.
106 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
107. Clostridium difficile nustatymas išmatose
107.1. | Greitas Clostridium difficile specifinės gliutamato dehidrogenazės (GDH) nustatymas išmatose | vnt | 600 | 1.Kokybinis, imunochromatografinis metodas; 2.Tyrimo jautrumas lyginant su PGR ne mažiau nei 98 proc, specifiškumas ne mažiau nei 95 proc.
107.2. | Greitas Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymas išmatose | vnt | 500 | 1.Kokybinis, imunochromatografinis metodas; 2.Tyrimo jautrumas lyginant su PGR ne mažiau nei 95 proc, specifiškumas ne mažiau nei 90 proc.
107 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
108. Terpės ir priemonės paviršių, autoklavų kontrolei (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
108.1. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi | lėkštelės | 4500 | 1. TSA agaras su neutralizatorium (bakterijų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 – 65 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių. | 21 | 1.6 | 7200 | 8712 | Cherwell, 4.121.0101
108.2. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi | lėkštelės | 4500 | 1. Saburo agaras su neutralizatorium (grybų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 - 65 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių. | 21 | 1.8 | 8100 | 9801 | Cherwell, 4.221.0101
108 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 18513
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
109. Priemonės skirtos MSK nustatymui buljono mikropraskiedimo metodu (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
109.1. | Plokštelės skirtos gramteigiamų bakterijų jautrumo antibiotikams pagal MSK nustatymui buljono mikropraskiedimo metodu | vnt | 100 | 1. Plokštelės: plokštelėje 96 duobutės; Antibiotikų koncentracijos duobutėse tinka nustatyti tikslią MSK; Galiojimas ne mažesnis nei 6 mėn; 2. Praskiedimo buljonas.
109.2. | Plokštelės skirtos gramneigiamų bakterijų jautrumo antibiotikams pagal MSK nustatymui buljono mikropraskiedimo metodu | vnt | 1000 | 1. Plokštelės: plokštelėje 96 duobutės; Antibiotikų koncentracijos duobutėse tinka nustatyti tikslią MSK; Galiojimas ne mažesnis nei 6 mėn; 2. Praskiedimo buljonas.
109.3. | Plokštelės skirtos Pseudomonas spp. ir kitų nefermentuojančių lazdelių jautrumo antibiotikams pagal MSK nustatymui buljono mikropraskiedimo metodu | vnt | 200 | 1. Plokštelės: plokštelėje 96 duobutės; Antibiotikų koncentracijos duobutėse tinka nustatyti tikslią MSK; Galiojimas ne mažesnis nei 6 mėn; 2. Praskiedimo buljonas.
109.4. | Plokštelės skirtos streptokokų jautrumo antibiotikams pagal MSK nustatymui buljono mikropraskiedimo metodu | vnt | 100 | 1. Plokštelės: plokštelėje 96 duobutės; Antibiotikų koncentracijos duobutėse tinka nustatyti tikslią MSK; Galiojimas ne mažesnis nei 6 mėn; 2. Praskiedimo buljonas.
109.5. | Priemonė skirta inokuliato drumstumo nustatymui | vnt | 1 | 1. Matavimo ribos 0,00-15,00 McF; 2. Padalos vertė: 0.01 McF; 3. Tikslumas: ± 3% nuo pilnos skalės; 4. Mėginio kiekis: ne mažiau 2 mL; 5. Mėgintuvėlio diametras: 16 -18 mm; 6. Maitinimas: Input AC 100–240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V arba 3 × AA baterijos
109.6. | Kalibracinis rinkinys | vnt | 3 | 1. Penki mėgintuvėliai 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 McF
109.7. | Priemonė plokštelės užpildymui | vnt | 2 | 1. 8 kanalų pipetė (100 - 1200 μl); 2. Pipetės antgaliai (100 - 1200 μl).
109 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
110. | Juostelės minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymui | Pakuotė | 200 | Pasirinktinai iš galimų variantų, pakuotė 30 vnt., juostelės supakuotos po vieną.
111. | Kolistino minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymui praskiedimo buljone metodu | vnt. | 1000 | 1. Plokštelės; 2. Praskiedimo buljonas (M-H); 3. Galimybė plokštelėje tirti po vieną kultūrą; 4. Atidaryta plokštelė galioja ne trumpiau nei 7 dienas; 5. Jautrumo rezultatų vertinimas po 18-24 val.
112. | Skreplių suskystinimo tirpalas | vnt. | 1500 | 1. Pagamintas naudojimui mukolitinis tirpalas, skirtas skreplių suskystinimui prieš išsėjimą ant mitybos terpių; 2. Tirpalas išpilstytas po 0,5-1,0 ml į sterilius užsukamus mėgintuvėlius; 3. Tirpalas negali įtakoti patogenų morfologijos, dažymosi ir augimo savybių.
113. | Rinkinys dažymui Gramo būdu | Rinkinys | 90 | 1. 250 ml talpa su 1 proc. kristalinio violeto tirpalu; 2. 250 ml talpa su stabilizuotu liugolio tirpalu; 3. 2 talpos po 250 ml su dekolorizatoriumi; 4. 250 ml talpa su safranino tirpalu; 5. Tirpalai paruošti naudojimui.
114. | Metileno mėlio dažai | vnt. | 3 | 250 ml; lašintuvas.
115. | Reagentas katalazės fermentui nustatyti | ml. | 200 | Buteliukas-lašintuvas, 3 proc vandenilio peroksidas, tirštiklis, dažas.
116. | Oksidazės reagentas | vnt. | 1000 | 1. Lašintuvas; 2. Skirta naudoti ant filtrinio popieriaus.
117. | Indolo DMACA reagentas | vnt. | 800 | 1. Lašintuvas; 2. Skirta naudoti ant filtrinio popieriaus.
118. | Sterilus defibrinuotas arklio kraujas | vnt. | 40 | Buteliuke ne daugiau 50 ml
119. | Tioglikolinė terpė | vnt. | 1200 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt.; 3. Gausinimo terpė lepiems mikroorganizmams; 4. Terpės kiekis ne mažesnis nei 9 ml. | 21 | 1.2 | 1440 | 1742.4 | Scharlab 064-TA0134
120. | Mueller Hinton buljonas | vnt. | 200 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt.
121. | Triptono sojos buljonas | vnt. | 300 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt.
122. | Selenito buljonas su cistinu | vnt. | 1500 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt. 3. Gausinimo terpė iš išmatų. | 21 | 1.35 | 2025 | 2450.25 | Scharlab 064-TA0163
123. | Buljonas jersinijų gausinimui | vnt. | 1500 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt. 3. Gausinimo terpė iš išmatų.
124. | Greitas Streptococcus pneumoniae ir Legionella pneumophila antigeno šlapime ir likvore nustatymo rinkinys | vnt. | 15 | Imunochromatografinis metodas.
125. | Streptokokų (gr.ABCDFG) grupės nustatymo rinkinys | Rinkinys | 8 | 1. Latekso agliutinacijos reakcija; 2. Pilnas rinkinys: 2.1. 6 latekso reagentai, 2.2. ekstrakcinis fermentas, 2.3. kontrolė, 2.4. plokštelės, 2.5. lopetėlės, 2.6. 50 tyrimų, 3. Be inkubacijos; 4. Tiesiogiai iš kultūros.
126. | Chromogeninis agaras B gr. streptokokų išskyrimui | vnt. | 9000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis.
127. | Chromogeninis agaras E.coli 0157 išskyrimui | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis.
128. | Chromogeninis S.aureus agaras | vnt. | 7000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis.
129. | Chromogeninis MRSA | vnt. | 4000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis.
130. | Chromogeninis ESBL agaras | vnt. | 4000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis.
131. | Chromogeninis Candida agaras | vnt. | 1200 | 1. Lėkštelėje; 2. C.albicans ,C.krusei, C.tropicalis, C.glabrata identifikavimas pagal kolonijų spalvą; 3. Pakuotėje 10 vnt.; 4. Kokybinis spalvos pokytis.
132. | Brucella agaras su 5 proc. avies krauju , vitaminu K, haeminu | vnt. | 9000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
133. | Selektyvi terpė gramneigiamiems anaerobams | vnt. | 8000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Su nalidiksine rūgštimi arba kanamicinu ir vankomicinu
134. | Anaerobinis kraujo agaras su feniletilo alkoholiu (PEA) | vnt. | 9000 | 1. Lėkštelė; 2. Pakuotė 10 vnt.
135. | Kolumbijos agaras su 5% avies krauju | vnt. | 36000 | 1. Lėkštelėje; 2. Terpės storis ne mažiau 4 mm; 3. Terpė neturi būti hemolizuota po 24 val. Inkubacijos 35°C temperatūroje. 4. Pakuotėje 10 vnt.
136. | Šokoladinis agaras su 1% poliviteksu. | vnt. | 6000 | 1. Lėkštelėje; 2. Terpės storis ne mažiau 4 mm; 3. Pakuotėje 10 vnt.
137. | Selektyvus streptokokų agaras | vnt. | 6000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Kolumbijos agaras su 5 proc. arklio kraujo ir streptokokiniu priedu.
138. | Neselektyvi terpė šlapimo organų infekcijų patogenų išskyrimui ir tiesioginiai identifikacijai | vnt. | 15000 | 1. Lėkštelėje; 2. Chromogeninis agaras; 3. Pakuotė 10 vnt.; 4. Kokybinis spalvos pokytis; 5. Galutinis vertinimas po 24 val, 6. po 24 val matomos Corynebacterium renale kolonijos.
139. | Selektyvus gonokokų agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
140. | Burkholderia cepacia agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
141. | Selektyvus kampilobakterijų agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. CCDA; 3. Be kraujo; 4. Pakuotėje 10 vnt.; 5. Slopinamas gramneigiamų lazdelių, enterokokų ir mieliagrybių augimas.
142. | Selektyvus jersinijų agaras | vnt. | 4000 | 1. Lėkštelėje; 2. CIN, 3. Pakuotėje 10 vnt.; 4. Skirtas jersinijų išskyrimui klinikinėje tiriamojoje medžiagoje
143. | Selektyvinė terpė Listeria monocytogenes išskyrimui ir identifikavimui (Oxfordo receptūra) | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
144. | Selektyvus Pseudomonų išskyrimo agaras | vnt. | 3000 | 1. Skirtas Pseudomonas genties bakterijų išskyrimui klinikinėje medžiagoje 2. Lėkštelėje; 3. Pakuotėje 10 vnt.
145. | XLD agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 21 | 1.6 | 2400 | 2904 | Cherwell, 4.332.0501
146. | BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) legionelų agaras su CCVC priedu | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Su Cefalotino, Kolistino, Vankomicino ir Cikloheksimido priedu; 3. Pakuotė 10 vnt.; 4. Skirtas Legionella spp. išskyrimui klinikinėje tiriamojoje medžiagoje.
147. | Selektyvus hemofilų agaras | vnt. | 5000 | 1. Šokoladinis agaras su bacitracino priedu; 2. Lėkštelėje; 3. Pakuotėje 10 vnt.
148. | Saburo dekstrozės agaras su chloramfenikoliu | vnt. | 7500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 21 | 1.25 | 9375 | 11343.75 | Cherwell, 4.263.0501
149. | MacConkey agaras | vnt. | 9000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 21 | 1.25 | 11250 | 13612.5 | Cherwell, 4.360.0501
150. | Hektoen Enteric agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
151. | Saburo dekstrozės agaras | vnt | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 21 | 1.25 | 1250 | 1512.5 | Cherwell, 4.200.0501
152. | Triptono sojos agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 21 | 1.1 | 1650 | 1996.5 | Cherwell, 4.100.0501
153. | Mueller Hinton gliukozės metileno mėlio agaras | vnt. | 900 | 1.Skirtas mieliagrybių jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui; 2. Gliukozės 2 proc., metileno mėlio 0.5 mg/L; 3. Lėkštelėje. 4. Pakuotėje 10 vnt.
154. | Buferinis tirpalas ph-7.0 kontrolei | vnt. | 2 | 1. Pakuotėje 100 ml; 2. Skirtas pH/temperatūros matavimo prietaiso kontrolei
155. | Sterili šlapimo ėmimo ir transportavimo sistema | vnt. | 15000 | 1. Sterilus indelis (120 ml -150 ml), įpakuotas po vieną. 2. Sterilus mėgintuvėlis su boro rūgštimi, įpakuotas po vieną. 3. Mikroorganizmų augimą stabilizuoja ne mažiau 48 val.
156. | Petri lėkštelių stovai | vnt. | 15 | 1. Autoklavuojami; 2. 3 vietos po 10 lėkštelių; 3. Pritaikyti Ø 90 mm Petri lėkštelėms; 4. Ne aukštesni nei 180 mm, ne ilgesni nei 300 mm, ne platesni nei 100 mm. | 21 | 50 | 750 | 907.5 | Carl Roth K120.1
157. | Filtrinis popierius | Pakuotė | 9 | Whatman N1 arba ekvivalentiškas, skersmuo - 47 mm; Pakuotėje 100 vienetų. | 21 | 7 | 63 | 76.23 | GE 1001-047
158. | Sterilus tamponėlis | vnt. | 50000 | 1. Individuali pakuotė; 2. Medinė lazdelė 150 x 2,5 mm; 3. Medvilninis tamponas, kurio skersmuo - 5 mm.
159. | Veno rinkinys Peteliškė luer kateteris | vnt. | 135000 | BactALERT arba alternatyviems buteliukams. Suaugusių ir vaikų kraujo paėmimui.
160. | Sterili Petri lėkštelė | Lėkštelės | 4500 | 90 x 14 mm; be ventil. angų; pakuotėje 20 vnt. | 21 | 0.066 | 297 | 359.37 | Nerbe 09-021-0020
161. | Sterili Pastero pipetė | vnt. | 15000 | 3 ml; graduota, individuali pakuotė.
162. | Mėgintuvėlių stovas | vnt. | 20 | 1. Plastikiniai; 2. Autoklavuojami; 3. Mėgintuvėlių talpa nuo 6 iki 10 vnt. 4. Mėgintuvėlių skersmuo nuo 12 mm iki 18 mm.
163. | Dėžutės laboratorinių priemonių laikymui | vnt. | 20 | 1. Plastikinė arba metalinė; 2. Autoklavuojama; 3. Dydis - ne didesnė 8 x 8 x 10 cm.
164. | Stalinis laikiklis atliekų surinkimo maišams | vnt. | 6 | Ne didesnis nei 20 x 30 cm. | 21 | 12 | 72 | 87.12 | Carl Roth H508.1
165. | Greitas Staphylococcus spp PBP2' baltymų nustatymo iš kultūros rinkinys. | vnt. | 4 | 1. Latekso agliutinacijos reakcija; 2. Pilnas rinkinys: 2.1. latekso reagentai, 2.2. ekstrakcinis fermentas, 2.3. kontrolė, 2.4. plokštelės, 2.5. Rinkinyje ne daugiau nei 50 tyrimų, 3. Testas greitas, atliekamas ne ilgiau nei per 30 min.

## 166-167 PD mikrobiolog reagent
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
166. pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės mikroorganizmų automatizuotai tyrimų sistemai VITEK 2 COMPACT (arba alternatyviai), skirtai mokroorganizmų identifikacijai ir jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "VITEK 2 COMPACT". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "VITEK 2 COMPACT", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Atlikti mikroorganizmo identifikaciją iki rūšies, nustatyti mikroorganizmo jautrumą antimikrobiniams vaistams, interpretuoti gautą tyrimo rezultatą (jautru, vidutiniškai jautru, atsparu) ir aptikti svarbiausius atsparumo mechanizmus
3. | Jautrumo antimikrobiniams vaistams interpretacija | Pagal EUCAST standartą
4. | Mėginio paruošimas | Tiriamo mikroorganizmo suspensijos paruošimas atliekamas rankiniu būdu, tyrimui atlikti naudojama kortelė arba plokštelė automatiškai užpildoma paruošta mikroorganizmo suspensija analizatoriaus viduje
5. | Inkubavimo procedūra | Atliekama analizatoriaus automatiškai
6. | Kortelės arba plokštelės pašalinimas iš inkubatoriaus, baigus tyrimą | Automatiškai
7. | Analizatoriaus inkubatoriaus talpa | Ne mažiau nei 30 tyrimų
8. | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama kartu su įranga
9. | CE sertifikatas | Būtinas
10. | Mikroorganizmų automatizuotos tyrimų sistemos sudėtinės dalys | Analizatorius, kompiuteris, monitorius, spausdintuvas, drumstomatis, fiksuoto arba kintamo tūrio dozatoriai, nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Gramneigiamų bakterijų identifikacija | 200
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Gramteigiamų bakterijų identifikacija | 120
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Neisseria sp. ir Haemophilus sp. Identifikacija | 60
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Mieliagrybių identifikacija | 120
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5. | Anaerobų, mikroaerofilų, Corynebacterium sp. identifikacija | 120
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6. | Bakterijų jautrumo antimikrobiniams vaistams tyrimai | 600
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7. | Mieliagrybių jautrumo antimikrobiniams vaistams tyrimai | 300
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 166 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Reikalavimai kortelėms arba plokštelėms: 1.1. Kortelės arba plokštelės turi būti skirtos identifikuoti iki rūšies aerobines Gramteigiamas bakterijas, aerobines Gramneigiamas bakterijas, anaerobus, mikroaerofilus, Corynebacterium sp., Neisseria sp., Haemophilus sp. ir mieliagrybius; 1.2. Jautrumo tyrimų kortelės arba plokštelės turi būti skirtos nustatyti minimalią slopinamą koncentraciją aerobinėms Gramteigiamoms bakterijoms, aerobinėms Gramneigiamoms bakterijoms ir mieliagrybiams.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
6. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
167 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės automatizuotai tyrimų sistemai BacT/ALERT 3D (arba alternatyviai), skirtai mikroorganizmų aptikimui kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "BacT/ALERT 3D". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "BacT/ALERT 3D", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų, lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Aptikti mikroorganizmus (bakterijas ir mikroskopinius grybus) kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose (cerebrospinaliniame bei sąnario, pleuros, perikardo, pilvo ertmių skysčiuose)
3. | Įspėjimo signalų sistema | Nustačius mikroorganizmų augimą buteliuke, esant prietaiso gedimui ir operacijų klaidos atveju, analizatoriuje turi būti įdiegta vizualinė ir garsinė įspėjimo signalų sistema
4. | Inkubacijos laiko keitimas | Maksimalus buteliuko inkubacijos laikas gali būti keičiamas kiekvienam buteliukui atskirai įdėjimo metu arba po įdėjimo į analizatorių.
5. | Galimybė analizuoti mikroorganizmo augimo analizatoriuje kreivę | Būtinas
6. | Duomenų perkėlimas ir saugojimas | Galimybė perkelti ir saugoti atsargines duomenų kopijas tam skirtose laikmenose
7. | Analizatoriaus inkubatoriaus talpa | Ne mažiau nei 120 buteliukų
8. | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama kartu su įranga
9. | CE sertifikatas | Būtinas
10. | Mikroorganizmų automatizuotos tyrimų sistemos sudėtinės dalys | Analizatorius, kompiuteris ir monitorius (jei neintegruoti į analizatorių), spausdintuvas, nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS)
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Buteliukai su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta aerobinių bakterijų, fakultatyvinių anaerobinių bakterijų ir mikroskopinių grybų nustatymui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. | 9000
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Buteliukai su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta anaerobinių bakterijų ir fakultatyvinių anaerobinių bakterijų nustatymui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. | 9000
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Mažesnio ėminio tūrio buteliukai (pediatriniai) su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta aerobinių bakterijų, fakultatyvinių anaerobinių bakterijų ir mikroskopinių grybų nustatymui iš kraujo. | 4500
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 167 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Reikalavimai buteliukams: 1.1. buteliukai turi būti pagaminti iš plastiko ir užpildyti skysta terpe su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais.; 1.2. Buteliukai su terpe turi būti skirti nustatyti aerobinėms ir anaerobinėms bakterijoms, mieliagrybiams ir pelėsiniams grybams. 1.3. Buteliukai su suleista į vidų tiriamąja medžiaga iki pristatymo į laboratoriją gali būti laikomi kambario temperatūroje (15-25°C) iki 24 val.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones skirtas ėminių surinkimui į buteliukus ir teigiamų pasėlių išsėjimui, taip pat priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
6. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

## 168-211 PD patolog anatom
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMŲ MEDŽIAGOS IR KITOS PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
168. Formalinas (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
168.1 | Formalino tirpalas | Pakuotė | 1200 | Pakuotės talpa 1 l; 10% fosfatinis buferinis formalino tirpalas 40 mMol/L pH 7,0±0,2, paruoštas naudojimui. Siūlyti tik stabilų tirpalą.
168.2 | Formalino tirpalas | Pakuotė | 250 | Pakuotės talpa 5 l; 10% fosfatinis buferinis formalino tirpalas 40 mMol/L pH 7,0±0,2, paruoštas naudojimui. Siūlyti tik stabilų tirpalą.
168.3 | Formalino tirpalas | Pakuotė | 800 | Pakuotės talpa 10 l; 10% fosfatinis buferinis formalino tirpalas 40 mMol/L pH 7,0±0,2, paruoštas naudojimui. Siūlyti tik stabilų tirpalą.
168 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
169. | Ksilenas C6H4(CH3)2 | l | 800 | Bevandenis ksilenas 99,8 %, M: 106,17 g/mol. skirtas histologinių mikropreparatų gamybai. Saugi pakuotė iki 10 litrų. Siūlyti tik stabilų tirpalą.
170. | Izopropilo alkoholis CH3CHOHCH3 | l | 1300 | 2-Propanolis 99,98% medicin. M: 60.10 g/mol. Švarumo laipsnis mažiausiai GPR skirtas histologinių mikropreparatų gamybai. Saugi pakuotė iki 10 litrų.
171. | Parafinas | kg | 900 | Skirtas histologinių mikropreparatų gamybai, sertifikuotas ISO 9001, lydimosi temperatūra 58o C.
172. | "EDTA" tirpalas | l | 2 | Tirpalas kaulinio audinio suminkštinimui. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
173. | Acto rūgštis | l | 2 | M = 60,05 g/mol., švarumo laipsnis mažiausiai GPR. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
174. | Schiffo reagentas | l | 3 | Arba Feulgeno dažai pagal R.Lambą. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Talpa iki 1,0 litro tūrio. Siūlyti tik stabilų reagentą.
175. | Natrio hidroksidas (Na OH) | g | 300 | Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
176. | Natrio chloridas (Na Cl) | g | 300 | Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
177. | Audinių įliejimo (orientavimo) terpė kriostate | Pakuotė | 3 | Pakuotė iki 200 ml., su snapeliu.
178. | Mejerio (Mayer) hematoksilinas | l | 40 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
179. | Alkoholinis eozinas | l | 40 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
180. | Giemsa | l | 2 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Dažymas – pirmuonys ir kai kurie mikroorganizmai. Sudėtis: Azur-Eozin-Metilen. Gali būti metanolio pėdsakų. Siūlyti tik stabilų ir paruoštą naudoti reagentą.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
181. Reagentai vario sankaupų nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
181.1 | 5-(p-dimetilaminobenziliden)-rodaninas | g | 20 | Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Medžiaga skirta išryškinti vario sankaupas audinių pjūviuose.
181.2 | Natrio acetato trihidratas (CH3COONa x 3 H2O) | g | 20 | Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Medžiaga skirta išryškinti vario sankaupas audinių pjūviuose.
181 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
182. | Padėklas | vnt. | 10 | 1. Histologinių mikropreparatų gamybos procesas. 2. Plastikinis padėklas iki 9,0 x 17,0 cm dydžio, su „grioveliais“. Objektinių stiklelių (SU parafino pjūveliais) VERTIKALIAM džiovinimui.
183. | GROCOTT - GOMORI rinkinys | vnt. | 3 | Dažų / tirpalų rinkinys su visais komponentais reakcijai atlikti. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
184. | Rinkinys spirochetų nustatymui audiniuose | Tyrimas | 200 | Dažų / tirpalų rinkinys su visais komponentais reakcijai atlikti. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
185. | Parafino tirpiklis | Flakonas | 20 | Flakono talpa iki 300 ml. Parafino likučių valymui.
186. | Dengiamoji medžiaga | l | 10 | Histologinių mikropreparatų gamybai. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
187. | Aerozolinis fiksatorius citologijai | ml | 35000 | Flakono su pulverizatoriumi talpa tarp 130 - 230 ml. Konkurso laimėtojas bus nustatomas pagal mililitro kainą. Pateikti mililitro kainą pozicijoje.
188. | Mucikaminas | vnt. | 3 | Histologinių mikropreparatų gamybai. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
189. Panicolaou dažymo rinkinys (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
189.1 | Hario hematoksilinas | l | 30 | Medžiaga citologijai. Hematoksilinas modifikuotas (Harris Gill) (PAP 1). Siūlyti tik stabilų reagentą.
189.2 | Papanicolaou OG 6 | l | 20 | Medžiaga citologijai. Siūlyti tik stabilų reagentą.
189.3 | Polichromas EA 50 | l | 20 | Medžiaga citologijai. Siūlyti tik stabilų reagentą.
189 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
190. | Gimdos kaklelio skliauto mentelė | vnt. | 15000 | Sterili.
191. | Gimdos kaklelio šepetėlis | vnt. | 30000 | Sterilus.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
192. Histologinis ašmenuo ir jo laikiklis (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
192.1 | Histologinis ašmuo | Pakuotė | 300 | Pakuotėje iki 50 vnt. biopsinės medžiagos parafino pjūviams ruošti.
192.2 | Histologinis ašmuo | Pakuotė | 15 | Pakuotėje iki 50 vnt. operacinės medžiagos parafino pjūviams ruošti.
192.3 | Histologinis ašmuo | Pakuotė | 15 | Pakuotėje iki 50 vnt. kietai operacinei medžiagai ruošti.
192.4 | Histologinis ašmuo | Pakuotė | 15 | Pakuotėje iki 20 vnt. kauliniam audiniui.
192.5 | Histologinis ašmuo | Pakuotė | 15 | Pakuotėje iki 50 vnt. šaldytam audiniui.
192.6 | Histologinių ašmenų laikiklis | vnt. | 2
192 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
193. | Vienkartinė histologinė liejimo kasetė su (plastikiniu) dangteliu | vnt. | 50000 | Histologinių mikropreparatų gamybos procesas. Biopsinės ir operacinės medžiagos apdorojimui. Spalvos: a) rožinė, b) geltona, c) šviesiai žalia. Privalo būti galimybė užsakyti visų trijų spalvų. Turi būti galimybė rašyti ant kasetės paprastu pieštuku. Tinklelis smulkus/tankus.
194. | Vienkartinė histologinė liejimo kasetė be dangtelio | vnt. | 20000 | Histologinių mikropreparatų gamybos procesas. Biopsinės ir operacinės medžiagos apdorojimui. Spalvos: a) rožinė, b) geltona, c) šviesiai žalia. Privalo būti galimybė užsakyti visų trijų spalvų. Turi būti galimybė rašyti ant kasetės paprastu pieštuku. Tinklelis smulkus/tankus.
195. | Biopsinė kempinėlė | vnt. | 25000 | Histologinių mikropreparatų gamybos procesas. Smulkios biopsinės medžiagos apdorojimui.
196. | Indas užsukamu dangteliu | vnt. | 2000 | Biopsinės ir operacinės medžiagos transportavimui. Talpa 60 ml. Skaidrus plastikas atsparus formalinui, 30 - 50 x 60 -70 mm.
197. | Indas užspaudžiamu dangteliu | vnt. | 50 | Operacinės medžiagos transportavimui. Plastikas atsparus formalinui. Talpa – 0,5 l. Aukštis iki 7 cm imtinai, skersmuo iki 11 cm imtinai. Skiriamieji ženklai – pavojinga biologinė medžiaga.
198. | Indas užspaudžiamu dangteliu | vnt. | 80 | Operacinės medžiagos transportavimui. Plastikas atsparus formalinui. Talpa – 1,0 l. Aukštis iki 12 cm imtinai, skersmuo iki 11 cm imtinai. Skiriamieji ženklai – pavojinga biologinė medžiaga.
199. | Indas su užspaudžiamu dangteliu | vnt. | 100 | Operacinės medžiagos transportavimui. Plastikas atsparus formalinui. Talpa – 2,0 l. Aukštis iki 13 cm imtinai, skersmuo 18 cm. Skiriamieji ženklai – pavojinga biologinė medžiaga.
200. | Indas su rankena ir sandariu dangteliu - kibirėlis | vnt. | 30 | Operacinės medžiagos transportavimui. Plastikas atsparus formalinui. Talpa – nuo 2,0 iki 3,0 l. Aukštis iki 18 cm imtinai, skersmuo iki 22 cm imtinai. Skiriamieji ženklai – pavojinga biologinė medžiaga.
201. | Indas su rankena ir sandariu dangteliu - kibirėlis | vnt. | 20 | Operacinės medžiagos transportavimui. Plastikas atsparus formalinui. Talpa – nuo 3,0 iki 5,0 l. Aukštis iki 24 cm imtinai, skersmuo iki 22 cm imtinai. Skiriamieji ženklai – pavojinga biologinė medžiaga.
202. | Matavimo cilindras (su snapeliu) | vnt. | 10 | Skirtas skysčių tūriui matuoti. Talpa 200 - 300 ml. Žemas cilindras, su šešiakampiu pagrindu, graduotas tamsiomis (juodos, mėlynos arba rudos spalvos) padalomis.
203. | Indas - lašintuvas | vnt. | 40 | Stiklinė talpa iki 10 ml su užsukamu dangteliu, kuriame įtaisyta pipetė.
204. | Kolba | vnt. | 10 | Stiklinė, plokščiadugnė, plačiakaklė. Talpa nuo 200 iki 500 ml.
205. | Objektinis stiklelis | vnt. | 165000 | 76 x 26 x 1 mm. dydžio su matiniu laukeliu iš abiejų pusių, nešlifuotais kampučiais. Turi būti tinkamos mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 21 | 0.026 | 4290 | 5190.9 | Isolab 075.05.004
206. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 13000 | 24 x 24 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 21 | 0.006 | 78 | 94.38 | Isolab 075.00.004
207. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 10000 | 24 x 32 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 21 | 0.0084 | 84 | 101.64 | Isolab 075.00.005
208. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 20000 | 24 x 40 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje.
209. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 33000 | 24 x 50 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 21 | 0.0119 | 392.7 | 475.167 | Isolab 075.00.006
210. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 70000 | 24 x 60 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 21 | 0.013 | 910 | 1101.1 | Isolab 075.00.007
211. | Dažai audiniams | Pakuotė | 2 | Dažų rinkinys (mažiausiai TRYS spalvos – privalomai žalia, mėlyna ir juoda) audiniams žymėti. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus.