## Sheet1
Neskelbiamų derybų pirkimo sąlygų
1 priedas
V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8~5) 2649696, faks. (8~5) 2602055, el.paštas vilnius@limeta.lt Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras
VšĮ Centro poliklinika
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ IR KITŲ LABORATORIJAI REIKALINGŲ DARBO PRIEMONIŲ, SKIRTŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI (ĮSKAITANT HEMATOLOGINIŲ ANALIZATORIŲ PANAUDĄ SU JŲ TECHNINE PRIEŽIŪRA) PIRKIMO
2018-12-28 Nr. 2-1627
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | [5 empty] | UAB "Limeta"
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | [5 empty] | V. A. Graičiūno g. 4, Vilnius
| Telefono numeris | [5 empty] | 852649696
| Fakso numeris | [5 empty] | 852602055
| El. pašto adresas | [5 empty] | vilnius@limeta.lt
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
| Įmonės kodas | [5 empty] | 221906050
| PVM kodas | [5 empty] | LT219060515
| Bankas ir sąskaitos numeris | [5 empty] | SEB bankas, a/s LT25 7044 0600 0164 5641
Pardavėjo kontaktinis asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
| Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą) | [5 empty] | Generalinis direktorius Kęstutis Kutkauskas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) neskelbiamų derybų sąlygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3) vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus:
Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti:
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
4) Šiame pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ● TAIP, ⁭ □ NE (tiekėjas pažymi vieną iš variantų; nepažymėjus nei vieno varianto laikoma, kad informacija nėra konfidenciali). Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai. Kartu su pasiūlymu pateikiame:
| Pateikto dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |  |  |  |  | Dokumentas konfidencialus (Taip / Ne)
| Pasiūlymas.xlsx |  |  |  |  | Išskyrus bendrą pasiūlymo kainą Eur be PVM ir Eur su PVM |  | Konfidenciali informacija sudaro UAB „Limeta“ komercinę paslaptį, kuri saugoma vadovaujantis UAB „Limeta“ valdybos patvirtintu Komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašu. |  |  |  |  | Taip
| Micros ES60.pdf |  |  |  | 51 | Visas dokumentas | [6 empty] | Taip
| Yumizen H1500.pdf |  |  |  | 59 | Visas dokumentas | [6 empty] | Taip
| Pentra XL80.pdf |  |  |  | 29 | Visas dokumentas | [6 empty] | Taip
| Multi Bio RS-24.pdf |  |  |  | 4 | Visas dokumentas | [6 empty] | Taip
| Įgaliojimai, sertifikatai, CE.pdf |  |  |  | 52 | Vardai, pavardės | [6 empty] | Taip
| Metodikos.pdf |  |  |  | 89 | Visas dokumentas | [6 empty] | Taip
| EBVPD.pdf |  |  |  | 13 | Vardai, pavardės |  | Pagal asmens duomenų teisės įstatymą |  |  |  |  | Taip
| Įgaliojimas Kristinai 2018.pdf |  |  |  | 1 | Vardai, pavardės |  | Pagal asmens duomenų teisės įstatymą |  |  |  |  | Taip
Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo ir apvalinimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos daugiau nei dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus (užtikrinti vienodą tyrimų atlikimą metodo ir kokybės prasme visose tyrimo vietose).
MES SIŪLOME:
Hematologinius tyrimus trijų dalių leukocitų diferenciacijos analizatoriumi (7 vnt.). Hematologinius tyrimus 5 dalių leukocitų diferenciacijos analizatoriumi (4 vnt.). Rotorines vartykles (4 vnt.).
Analizatoriai (3 dalių leukocitų diferenciacijos) (7 vnt.) siūlomi panaudai atitinka 1.2 dalyje nurodytus reikalavimus. Analizatoriai (5 dalių leukocitų diferenciacijos) (4 vnt.) siūlomi panaudai atitinka 1.3 dalyje (2 vnt.) ir 1.4 dalyje (2 vnt.) nurodytus reikalavimus. Rotorinės vartyklės (4 vnt.) siūlomos panaudai atitinka 21.5 dalyje nurodytus reikalavimus.
1.1. | Reagentai, kontrolinės medžiagos, papildomos priemonės bendro kraujo parametrų (trijų dalių leukocitų diferenciacijos ir penkių dalių leukocitų diferenciacijos ) nustatymui
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėn. kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) | Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (jei nenurodyta, įrašo tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją) | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (įrašyti konkrečias siūlomas reikšmes) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis bendram (pacientų, kontrolinių, kalibracinių) tyrimų skaičiui (24 mėn.) | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Viso prašomo kiekio suma Eur su PVM 24 mėn | 1 tyrimo kaina, Eur su PVM* | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16
1.1.1. | Reagentai šiems matuojamiems parametrams: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %) arba viduriniosios ląstelės (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %) arba neutrofilai (#, %), histogramos | CE ženklinimas; tirti kapiliarinį ir veninį kraują: ne daugiau kaip 20 mkl kraujo; Matavimo ribos ne siauresnės kaip: WBC 0-100 x109/L RBC 0-7,5 x 1012/L Hgb 0-250 g/L PLT 0-1000 x 109/L; matavimo metodas - Impedanso, fotometrinis | 53 000 | 8 000
1.1.1.1. | ABX Minidil LMG | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Minidil LMG
1.1.1.2. | Minilysebio | [13 empty] | Horiba Medical, Minilysebio
1.1.1.3. | ABX Miniclean | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Miniclean
1.1.1.4. | ABX Minoclair | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Minoclair
1.1.1.5. | ABX Minocal | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Minocal
1.1.1.6. | Popierius spausdintuvui (A4 formato) | [13 empty] | Infolaina
1.1.2. | 1.3 analizatoriams. Reagentai šiems matuojamiems parametrams: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %), IG (#, %). 1.4 analizatoriams. Reagentai šiems matuojamiems parametrams: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), IG (#, %) Arba WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), IG (#, %), ALY (#, %), LIC (#, %) Arba WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), ALY (#, %), LIC (#, %) | 1.3 analizatoriams: CE ženklinimas; tirti kapiliarinį ir veninį kraują: ne daugiau kaip 150 mkl rankiniame režime; ne daugiau kaip 250 mkl automatiniamerežime; matavimo ribos ne siauresnės kaip: WBC 0–180 (109/L) RBC 0–7,5 (1012/L) Hgb 1–250 (g/L) PLT 0–2000 (109/L); matavimo metodas - Impedanso, fotometrinis. 1.4 analizatoriams: CE ženklinimas; tirti kapiliarinį ir veninį kraują: ne daugiau kaip 150 mkl rankiniame režime; ne daugiau kaip 250 mkl automatiniame režime; matavimo ribos ne siauresnės kaip: WBC 0,02–180(109/L) RBC 0–7,5 (1012/L) Hgb 1–250 (g/L) PLT 0–2000 (109/L); Matavimo metodas - Impedanso, fotometrinis. |  | 8 000
1.1.2.1. | ABX Diluent |  | 1.3. analizatoriams - 267 000 | [11 empty] | Horiba Medical, ABX Diluent
1.1.2.2. | ABX Basolyse | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Basolyse
1.1.2.3. | ABX Cleaner | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Cleaner
1.1.2.4. | ABX Lysebio | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Lysebio
1.1.2.5. | ABX Nucediff | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Nucediff
1.1.2.6. | ABX Minoclair | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Minoclair
1.1.2.7. | ABX Minocal | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Minocal
1.1.2.8. | Priežiūros rinkinys | [13 empty] | Horiba Medical
1.1.2.9. | Popierius spausdintuvui (A4 formato) | [13 empty] | Infolaina
1.1.2.8. | ABX Diluent |  | 1.4. analizatoriams - 134 000 | [11 empty] | Horiba Medical, ABX Diluent
1.1.2.9. | ABX Basolyse II | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Basolyse II
1.1.2.10. | ABX Cleaner | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Cleaner
1.1.2.11. | ABX Eosinofix | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Eosinofix
1.1.2.12. | ABX Lysebio | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Lysebio
1.1.2.13. | ABX Minoclair | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Minoclair
1.1.2.14. | ABX Minocal | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Minocal
1.1.2.15. | Popierius spausdintuvui (A4 formato) | [13 empty] | Infolaina
1.1.3. | Kontrolinės medžiagos | Turi būti mažiausiai dviejų lygių (N ir P) žinomų reikšmių kontrolinė medžiaga. Po atidarymo laikant + (2 - 8 °C) temperatūroje tinkama naudoti ne trumpiau kaip 7 d.
1.1.3.1. | ABX Minotrol 16 L/N/H (Micros ES60) | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Minotrol 16 L/N/H
1.1.3.2. | ABX Difftrol L/N/H (Yumizen H1500) | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Difftrol L/N/H
1.1.3.3. | ABX Difftrol L/N/H (Pentra 80XL) | [13 empty] | Horiba Medical, ABX Difftrol L/N/H
1.1.3.4. | QCP kokybės kontrolės programa (nemokama) | [13 empty] | Horiba Medical,QCP quality control program
Bendra pasiūlymo kaina: | [12 empty] | 128497.97 | 0.27
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Bendra pasiūlymo kaina (žodžiu), Eur su PVM : vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 97 centai
1 tyrimo kaina (žodžiu), Eur su PVM*: dvidešimt septyni euro centai
PASTABA.
*Ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
Tiekėjas patvirtina, kad yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. Su pasiūlymu pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms:
1. Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje, ženklinti CE žyme (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC) arba lygiaverčiu ženklinimu. Su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus originalo ir lietuvių kalba.
2. Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų eksploatacinių medžiagų pakuotes, kurios būtų racionaliai / ekonomiškai panaudotos, garantuojant reagentų ir eksploatacinių medžiagų gamintojo deklaruojamą stabilumą nuo atidarymo.
3. Tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti originalo ir lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas, darbo metodikas bei saugos duomenų lapus.
1.2. | Panaudai suteikiamo hematologinio analizatoriaus techniniai reikalavimai (7 vnt.), pristatymo ir instaliavimo vietos - Pylimo g. 3 (Budinčio gydytojo tarnyba, 1 vnt.), Gedimino pr. 27 (1 vnt.), Gerosios Vilties g. 1 a (1 vnt.), Pylimo g. 56 (1 vnt.) , Vytenio g. 59 (1 vnt.) ,Agrastų g. 16 (Šeimos gydytojo kabinetas, 1 vnt.), Žalioji g. 3 (Šeimos gydytojo kabinetas, 1 vnt.) Vilnius):
Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Panaudai siūlomos prekės reikalavimų atitikimas - tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
1 | Analizatorius ne mažiau kaip 3 dalių hematologiniams tyrimams atlikti - 7 vnt. |  | Pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas |  |  |  |  | Analizatorius 3 dalių hematologiniams tyrimams atlikti - 7 vnt. Micros ES60, Horiba Medical.
2 | Matuojami parametrai |  | WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %) arba viduriniosios ląstelės (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %) arba neutrofilai (#, %), histogramos
3 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 20 mkl kraujo
4 | Matavimų greitis |  | Ne mažiau 50 tyr./val.
5 | Programuojami valymo ciklai |  | Pageidautina
6 | Mėginio tipas |  | Veninis, kapiliarinis kraujas
7 | Spausdintuvas |  | Būtina
8 | Jutiminis LCD ekranas |  | Būtina
9 | Prietaiso vidinė atmintis |  | Ne mažiau 1000 tyrimų
10 | Mėginių matavimai turi būti atliekami iš uždarų ir (ar) atvirų mėgintuvėlių (vakuuminių ir mikro mėgintuvėlių 150-250 mkl. talpos) |  | Būtina
11 | Kontrolinio kraujo matavimai turi būti atliekami iš uždarų arba atvirų mėgintuvėlių |  | Būtina
12 | Kontrolinio kraujo reikšmių įvedimas į analizatorių atliekamas automatiškai- perrašant informaciją iš elektroninės duomenų laikmenos, komplektuojamų su kontroliniais kraujais |  | Pageidautina
13 | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą |  | Pageidautina
14 | Ne mažiau kaip 3 programuojami kraujo tipai |  | Būtina
15 | Programuojami parametrai: normos ribos matavimo vienetai |  | Būtina
16 | Reagentų ir atliekų talpos turi būti integruotos į analizatorių arba į saugius konteinerius, apsaugančius vartotoją nuo kontakto su reagentais ir atliekomis |  | Būtina
17 | Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą |  | Būtina
18 | Ne mažiau kaip 3 prietaiso valdymo grupes su skirtingais prieigos kodais (servisas, vartotojas, gydytojas) |  | Būtina
19 | Prietaiso vidinė atmintis |  | Būtina
20 | Ne mažiau kaip 5 skirtingų identifikuotų vartotojų, su skirtingais prieigos kodais |  | Būtina
21 | Kokybės kontrolė: Levey-Jennings kreivės, XB |  | Būtina
22 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip |  | WBC 0-100 x109/L RBC 0-7,5 x 1012/L Hgb 0-250 g/L PLT 0-1000 x 109/L
23 | Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai - ne senesnis kaip 2017 metų (4 vnt), instaliavimo vietos - Gedimino pr. 27 (1 vnt.), Gerosios V.1 a (1 vnt.), Pylimo g. 56 (1 vnt.), Vytenio g. 59 (1 vnt.) |  | Būtina
24 | Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai - ne senesnis kaip 2015 metų ( 3 vnt.): instaliavimo vietos - Pylimo g. 3 (Budinčio gydytojo tarnyba, 1 vnt.) , Agrastų g. 16 (Šeimos gydytojo kabinetas, 1 vnt.), Žalioji g. 3 (Šeimos gydytojo kabinetas, 1 vnt.) |  | Būtina
25 | Pristatymas: tiekėjas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal iš anksto su perkančiąja organizacija suderintą grafiką pristato analizatorių perkančiajai organizacijai, surenka, sumontuoja, įdiegia, paruošia darbui, suderina, išbando, apmoko personalą dirbti su analizatoriumi ir atlieka analizatoriaus integraciją su įstaigos informacine sistema |  | Būtina
26 | Įrangos aptarnavimas (sertifikuoto inžinieriaus) |  | Garantinis aptarnavimas visą panaudos sutarties laikotarpį
Panaudai siūlomos prekės reikalavimų atitikimas - tiksliai pažymėti techniniai parametrai dokumente - Micros ES60.pdf
1.3. | Panaudai suteikiamo hematologinio analizatoriaus techniniai reikalavimai (2 vnt.) (pristatymo ir instaliavimo vieta - Pylimo g. 3, Vilnius)
Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
1 | Analizatoriai 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti 2 vnt. |  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |  |  | Analizatoriai 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti 2 vnt. Yumizen H1500 ir kompiuterizuota darbo vieta P800, Horiba Medical su spausdintuvu EPSON WorkForce AL-M300 panaudai (1 vnt).
2 | Matuojami parametrai |  | WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %), IG (#, %)
3 | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC; CBC+DIFF |  | Būtina
4 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip150 mkl rankiniame režime; ne daugiau kaip 250 mkl automatiniame režime.
5 | Talpa automatiniam mėginių padavimui |  | Ne mažiau kaip 100 mėgintuvėlių
6 | Našumas |  | Nne mažiau 100 tyr./val. automatiniame režime CBC+DIFF
7 | Kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame režime atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą |  | Būtina
8 | Mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį |  | Būtina
9 | Kontrolinio kraujo matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį |  | Būtina
10 | STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu iš atvirų mėgintuvėlių |  | Būtina
11 | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą |  | Būtina
12 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: |  | WBC 0 – 180 (109/L) RBC 0 –7,5 (1012/L) Hgb 1 – 250 (g/L) PLT 0 – 2000 (109/L)
13 | Kompiuterizuota darbo vieta, apjungianti du analizatorius į vieną sistemą |  | Būtina
14 | Abiejų analizatorių rezultatų patvirtinimas (validation) vienoje kompiuterizuotoje darbo vietoje |  | Būtina
15 | Automatinis tyrimo pakartojimas pagal vartotojo nustatytus kriterijus, programuojami ne mažiau kaip 4 kriterijai |  | Būtina
16 | Programuojamos refleksinio matavimo taisyklės pagal vartotojo nustatytus kriterijus (reflex tests rules) |  | Būtina
17 | Automatinis validavimas pagal vartotojo nustatytus kriterijus |  | Būtina
18 | Programuojamos rezultatų interpretavimo taisyklės pagal vartotojo kriterijus. Rezultatų interpretavimas pateikiamas tekstiniu pavidalu |  | Būtina
19 | Galimybė rankiniu būdu įvesti diferencinio leukocitų skaičiavimo rezultatus |  | Būtina
20 | Tyrimo atsekamumas. Galimybė stebėti tyrimo istoriją darbalaukyje įskaitant šiuos parametrus: paciento vardas pavardė, rezultatas, duomenys apie reagentus (lotas, instaliavimo data, galiojimo laikas), kokybės kontrolės būklė (atlikimo data, įvertinimas) |  | Būtina
21 | Įvedami paciento duomenys |  | Vardas, pavardė, skyrius, gimimo data, kraujo tipas pagal amžių ir lytį, gydytojas, kraujo pėmimo laikas/data, komentaras pacientui
22 | Galimybė pasirinkti ne mažiau 6 paciento tipų. Programuojami parametrai: normos ribos leukocitų diferenciacijos ribos |  | Būtina
23 | Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą |  | Būtina
24 | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennins kreivės |  | Būtina
25 | Prijungimą prie LIS tiekėjas atlieka savomis lėšomis |  | Būtina
26 | HL7 arba ASTM komunikacijos protokolas |  | Būtina
27 | Analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2016 metų, neeksploatuotas |  | Būtina
28 | Pristatymas: tiekėjas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal iš anksto su perkančiąja organizacija suderintą grafiką pristato analizatorių perkančiajai organizacijai, surenka, sumontuoja, įdiegia, paruošia darbui, suderina, išbando, apmoko personalą dirbti su analizatoriumi ir atlieka analizatoriaus integraciją su įstaigos informacine sistema. |  | Būtina
29 | Įrangos aptarnavimas (sertifikuoto inžineriaus) |  | Garantinis aptarnavimas visą panaudos sutarties laikotarpį.
Panaudai siūlomos prekės reikalavimų atitikimas - tiksliai pažymėti techniniai parametrai dokumente - Yumizen H1500.pdf
1.4. | Panaudai suteikiamo hematologinio analizatoriaus techniniai reikalavimai (2 vnt.) (pristatymo ir instaliavimo vieta - Pylimo g. 3 (1 vnt.), Kalinausko g. 4 (1 vnt.), Vilnius):
Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Panaudai siūlomos prekės reikalavimų atitikimas - tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
1 | Analizatoriai 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti - 2 vnt. |  | Pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas |  |  |  |  | Analizatoriai 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti - 2 vnt. Pentra 80XL, Horiba Medical su spausdintuvu EPSON WorkForce AL-M300 panaudai (2 vnt).
2 | Matuojami parametrai |  | WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), IG (#, %) Arba WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), IG (#, %), ALY (#, %), LIC (#, %) Arba WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), ALY (#, %), LIC (#, %)
3 | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC; CBC+DIFF |  | Būtina
4 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 150 mkl rankiniame režime; ne daugiau kaip 250 mkl automatiniame režime
5 | Talpa automatiniam mėginių padavimui |  | Pageidautina
6 | Našumas |  | Ne mažiau 50 tyr./val.
7 | Mėginių matavimai automatiniame režime atliekami iš uždarų mėgintuvėlių automatiškai adata praduriant kamštį |  | Būtina
8 | Kontrolinio kraujo matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių automatiškai adata praduriant kamštį |  | Būtina
9 | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą |  | Būtina
10 | STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį arba atvirų mėgintuvelių tiek veniniam, tiek kapiliariniam kraujuje |  | Pageidautina
11 | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės |  | Būtina
12 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: |  | WBC 0,02 – 180 (109/L) RBC 0 –7,5 (1012/L) Hgb 1 – 250 (g/L) PLT 0 – 2000 (109/L)
13 | Prijungimą prie LIS tiekėjas atlieka savomis lėšomis |  | Būtina
14 | HL7 arba ASTM komunikacijos protokolas |  | Būtina
15 | Analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2017 metų, neeksploatuotas |  | Būtina
16 | Pristatymas: tiekėjas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal iš anksto su perkančiąja organizacija suderintą grafiką pristato analizatorių perkančiajai organizacijai, surenka, sumontuoja, įdiegia, paruošia darbui, suderina, išbando, apmoko personalą dirbti su analizatoriumi ir atlieka analizatoriaus integraciją su įstaigos informacine sistema |  | Būtina
17 | Įrangos aptarnavimas (sertifikuoto inžinieriaus) |  | Garantinis aptarnavimas visą panaudos sutarties laikotarpį.
Panaudai siūlomos prekės reikalavimų atitikimas - tiksliai pažymėti techniniai parametrai dokumente - Pentra XL80.pdf
1.5. | Panaudai suteikiamos rotorinės vartyklės techniniai reikalavimai (4 vnt.), pristatymo ir instaliavimo vietos - Pylimo g. 3 (Budinčio gydytojo tarnyba-1 vnt.), Pylimo g. 3 (1 vnt.), Kalinausko g. 4 (1 vnt.), Gedimino pr. 27 (1 vnt.) , Vilnius):
Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Panaudai siūlomos prekės reikalavimų atitikimas - tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
1 | Programuojama rotorinė vartyklė mėgintuvėliams - 4 vnt. |  | Pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas |  |  |  |  | Multi Bio RS-24, programuojama rotorinė vartyklė mėgintuvėliams, Biosan. Techninė specifikacija.pdf.:
2 | Paskirtis |  | Skirta kraujo mėginių maišymui
3 | Maksimalus vartymo greitis: 100 aps. / min. |  | Būtina
4 | Vertikalus judėjimas: 360° |  | Būtina
5 | Vertikalios rotacijos laiko nustatymo ribos: 0-250 s |  | Būtina
6 | Purtymo platformos: 1,5 – 50 ml mėgintuvėliams, mikroplokštelėms |  | Būtina
7 | Mažas dydis, svoris iki 2,5 kg |  | Būtina
8 | Įrangos aptarnavimas |  | Garantinis aptarnavimas visą panaudos sutarties laikotarpį
Panaudai siūlomos prekės reikalavimų atitikimas - tiksliai pažymėti techniniai parametrai dokumente - Multi Bio RS-24.pdf
PASTABOS:
Tiekėjas pasiūlymo formoje ir pateikiamuose dokumentuose turi pažymėti konkrečias vietas, puslapius, kurie įrodo atitikį techninės specifikacijos reikalavimui.
Visiems nurodytiems reikalaujamiems techniniams parametrams taikoma „arba lygiavertis“.
*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 3 ir 4 punktus. 3 ir 4 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 3 ir (ar) 4 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subteikėjų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Į pasiūlymo kainą (pasiūlymo vertinimui skaičiuojama suma) įskaičiuotos visos sąnaudos ir mokesčiai, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“.
1. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.
2. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
3. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | [8 empty] | (Parašas)