PAGE  

[image: image1.png]&/




UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDICINOS PROJEKTAI“

Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 125224854, PVM mokėtojo kodas LT252248515 
I.Kanto al. 15, LT-06214 Vilnius, tel. (8  5) 233  82  58, faks., (8  5) 213  55  58, el. p. info@medpro.lt, www.medpro.lt

LSMUL Kaunoklinikos

PASIŪLYMAS

DĖL 
OPERACINIO MULTIFUNKCINIO NEUROCHIRURGINIO MIKROSKOPO (1 KOMPL.)

PIRKIMO

2018-11-08  Nr.18/117
Vilnius
TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas 
	UAB „Medicinos projektai“

	Tiekėjo adresas
	I. Kanto alėja 15, LT-06214 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	125224854; LT252248515

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	A/s Nr. LT587044060004999501, AB SEB bankas

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Kęstutis Vitkevičius

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Edita Štuopienė

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Produkto vadovas Saulius Slėnys

	Telefono numeris
	8 5 2338258

	Fakso numeris
	8 5 2135558

	El. pašto adresas
	info@medpro.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).


Patvirtiname, kad pasiūlyme pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.


PASIŪLYMO KAINA

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Mato vnt. kaina Eur
	PVM
	Bendra kaina Eur

	
	
	
	
	
	Be PVM
	Su PVM
	Dydis %
	Suma Eur
	Be PVM
	Su PVM

	1. 
	Operacinis multifunkcinis neurochirurginis mikroskopas (1 kompl.)
	KINEVO 900, CarlZeissMeditec, Vokietija
	Kompl.
	1
	429.750,00
	519.997,50
	21
	90.247,50
	429.750,00
	519.997,50

	Bendra pasiūlymo kaina Eur
	
	429.750,00
	519.997,50


SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Mikroskopinės sistemos konstrukcija
	1. Mikroskopo padėtis fiksuojama magnetinių stabdžių pagalba; judesys XY koordinačių ašių atžvilgiu preciziškai tiksliai valdomas reguliuojamo greičio motorų pagalba. Būtina galimybė naudoti XY judesių greičio ir didinimo sąsajos funkciją (didėjant  vaizdo didinimui, XY judesių greitis mažėja ir atv.);

2. Autobalansavimo sistema, aktyvuojama vieno mygtuko paspaudimu, nepriklausomai nuo to kokioje padėtyje tuo metu yra mikroskopas. Būtina galimybė subalansuoti mikroskopą net  su steriliu mikroskopo apklotu;

3. Aktyvus vibracijų slopinimas, užtikrinantis mikroskopo padėties stabilumą;

4. Mikroskopo padėties įsiminimo funkcija, leidžianti sugrąžinti mikroskopo „galvą“ į tą pačią (įsimintą) poziciją su tuo pačiu didinimu, darbiniu atstumu ir fokusu;

5. Taško užrakinimo funkcija, leidžianti apžiūrėti didesnę sritį skylės viduje, pasukant mikroskopą kitu matymo kampu; 

6. Automatinė drapiravimo sistema, išsiurbianti orą iš sterilių mikroskopo apklotų.
	1. Mikroskopo padėtis fiksuojama magnetinių stabdžių pagalba; judesys XY koordinačių ašių atžvilgiu preciziškai tiksliai valdomas reguliuojamo greičio motorų pagalba(brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.). Yra galimybė naudoti XY judesių greičio ir didinimo sąsajos funkcijąSmartLink (didėjant  vaizdo didinimui, XY judesių greitis mažėja ir atv.) (naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 69 psl.);

2. Autobalansavimo sistema, aktyvuojama vieno mygtuko paspaudimu, nepriklausomai nuo to kokioje padėtyje tuo metu yra mikroskopas. Būtina galimybė subalansuoti mikroskopą net  su steriliu mikroskopo apklotu(naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 125 psl.);

3. Aktyvus vibracijų slopinimas, užtikrinantis mikroskopo padėties stabilumą;(Brošiūra „Kinevo 900“, 5 psl.)
4. Mikroskopo padėties įsiminimo funkcija, leidžianti sugrąžinti mikroskopo „galvą“ į tą pačią (įsimintą) poziciją su tuo pačiu didinimu, darbiniu atstumu ir fokusu;(Brošiūra „Kinevo 900“, 7 psl.)
5. Taško užrakinimo funkcija, leidžianti apžiūrėti didesnę sritį skylės viduje, pasukant mikroskopą kitu matymo kampu; (Brošiūra „Kinevo 900“, 5 psl.)
6. Automatinė drapiravimo sistemaAutoDrape, išsiurbianti orą iš sterilių mikroskopo apklotų(brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.).

	2.
	Šviesos šaltinio modulis
	1. Pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su dviem  ≥ 300W galingumo ksenoninėmis lempomis (arba lygiavertėmis);

2. Automatinis lempų perjungimo mechanizmas;

3. Integruotas papildomas motorizuotai valdomas  pašvietimas, sumažinantis šešėlius;

4. Automatiškai keičiamas apšvietimo lauko diametras, priklausomai nuo stebimo lauko diametro;

5. Apšvietimo intensyvumas automatiškai pareguliuojamas, priklausomai nuo darbinio atstumo.
	1. Pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su dviem 300W galingumo ksenoninėmis lempomis(brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.);

2. Automatinis lempų perjungimo mechanizmas(brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.);

3. Integruotas papildomas motorizuotai valdomas  pašvietimas, sumažinantis šešėlius(brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.;naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 46 psl.);

4. Automatiškai keičiamas apšvietimo lauko diametras, priklausomai nuo stebimo lauko diametro(brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.);
5. Apšvietimo intensyvumas automatiškai pareguliuojamas, priklausomai nuo darbinio atstumo(brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.);.

	3.
	Mikroskopo stovo važiuoklė
	Manevruojama, su stabdžiu, skirtu sistemos fiksavimui darbo vietoje
	Manevruojama, su stabdžiu, skirtu sistemos fiksavimui darbo vietoje(naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 100 psl.)

	4.
	Spalvoto vaizdo monitorius
	1. Integruotas į mikroskopo stovą;

2. Skirtas įvairių mikroskopo funkcijų valdymui, svarbios informacijos iššaukimui operacijos metu, į mikroskopą integruotos videokameros pagalba gaunamo vaizdo demonstravimui;

3. Valdomaslietimu;

4. Aukštos raiškos ( HD);

5. Ekrano įstrižainė ≥ 24“

6. Tvirtinamas ant reguliuojamos padėties alkūnės.
	1. Integruotas į mikroskopo stovą(naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 39 psl.);

2. Skirtas įvairių mikroskopo funkcijų valdymui, svarbios informacijos iššaukimui operacijos metu, į mikroskopą integruotos videokameros pagalba gaunamo vaizdo demonstravimui(naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 56-58 psl.);

3. Valdomaslietimu;

4. Aukštos raiškos ( HD);

5. Ekrano įstrižainė 24“
6. Tvirtinamas ant reguliuojamos padėties alkūnės.
(Brošiūra „Kinevo 900“, 18, 21 psl.)

	5.
	Mikroskopo „galvos“ atstumas nuo vertikalios centrinės stovo ašies
	1. Reguliuojamas; 

2. Atstumas, „galvai“ esant tolimiausioje padėtyje, ≥1600 mm.
	1. Reguliuojamas; 

2. Atstumas, „galvai“ esant tolimiausioje padėtyje, 1635 mm.
(Brošiūra „Kinevo 900“, 18 psl.)

	6.
	Atstumas nuo mikroskopo „galvos“ (nuo chirurgo okuliarų) iki grindų 


	Reguliuojamas ne siauresnėse kaip (900 - 1900) ± 30 mm ribose
	Reguliuojamas 875 – 1970 mm ribose
(Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 204 psl.)

	7.
	Mikroskopo „galvos“ nukreipimo į priekį/atgal (objektyvą kreipiant nuo /link pagrindinio chirurgo) reguliavimo ribos, matuojant nuo pradinės padėties, kai objektyvas nukreiptas vertikaliai žemyn
	Ne siauresnės kaip nuo +135° iki -25°
	nuo +135° iki -25°
(Brošiūra „Kinevo 900“, 18 psl.)

	8.
	Mikroskopo „galvos“  šoninio pakreipimo kampas (vertikalios ašies atžvilgiu)
	≥ ± 45°
	± 45°
(Brošiūra „Kinevo 900“, 18 psl.)

	9.
	Mikroskopo „galvos“  sukimasis apie vertikalią ašį
	≥ ± 225°
	± 225°
(Brošiūra „Kinevo 900“, 18 psl.)

	10.
	Motorizuota apochromatinė vaizdo didinimo “Zoom” funkcija
	Būtina. Maksimalus didinimas ne mažiau kaip 6 kartai.
	Maksimalus didinimas 6 kartai
(Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.)

	11.
	Motorizuota fokusavimo sistema
	1. Apochromatinės optikos varioskopas;

2. Darbinis atstumas reguliuojamas tolygiai, ne šiauresniame kaip 200-600 mm diapazone;

3. Nuo didinimo priklausantis fokusavimo greitis;

4. Lazerinis autofokusavimas;

5. Vizuali fokusavimo pagalba dviem konverguojančiais matomais lazerio taškais.
	1. Apochromatinės optikos varioskopas;

2. Darbinis atstumas reguliuojamas tolygiai, ne šiauresniame kaip 200-625mm diapazone;
(Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.)
3. Nuo didinimo priklausantis fokusavimo greitis(Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 64 psl.);

4. Lazerinis autofokusavimas(Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 201 psl.);
5. Vizuali fokusavimo pagalba dviem konverguojančiais matomais lazerio taškais.(Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.)

	12.
	Pagrindinio chirurgo binokuliarinis vamzdis
	1. Ergonomiškas, lankstomas, su ne mažiau kaip dviem lankstymo šarnyrais, sukiojamas ≥ 360° kampu apie optinę ašį, 

2. Papildoma židinio keitimo funkcija, įgalinanti ≥ 50% didesnį papildomą stebimo lauko didinimą.
	1. Ergonomiškas, lankstomas, su ne mažiau kaip dviem lankstymo šarnyrais, sukiojamas 360° kampu apie optinę ašį, 
2. Papildoma židinio keitimo funkcijaf170/f260 „Promag“, įgalinanti 50% didesnį papildomą stebimo lauko didinimą.
(Brošiūra „FoldableTube“)

	13.
	Papildomas binokuliarinis vamzdis asistentui su dviem   ≥ 12,5x didinimo okuliarais
	1. Prie mikroskopo „galvos“ jungiamas per stereo vaizdo daliklį; 

2. Skirtas darbui tiek  90° kampu (iš dešinės arba iš kairės), tiek ir  180° kampu pagrindinio mikroskopo atžvilgiu; 

3. Ergonomiškas, lankstomas, su ne mažiau kaip dviem lankstymo šarnyrais, sukiojamas ≥ 360° kampu apie optinę ašį;

4. Lateraliniam pajungimui naudojamas mikroskopo komplekte pateikiamas papildomas optinis vamzdis su dviem lankstymo šarnyrais.
	1. Prie mikroskopo „galvos“ jungiamas per stereo vaizdo daliklį; 

2. Skirtas darbui tiek  90° kampu (iš dešinės arba iš kairės), tiek ir  180° kampu pagrindinio mikroskopo atžvilgiu(Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 44, 45, 122 psl.); 

3. Ergonomiškas, lankstomas, su ne mažiau kaip dviem lankstymo šarnyrais, sukiojamas 360° kampu apie optinę ašį(Brošiūra „FoldableTube“);
4. Lateraliniam pajungimui naudojamas mikroskopo komplekte pateikiamas papildomas optinis vamzdis su dviem lankstymo šarnyrais.(Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 44, 46 psl.)

	14.
	Mikroskopo valdymas
	Mikroskopo laikymo rankenose įmontuotų valdymo elementų pagalba
	Mikroskopo laikymo rankenose įmontuotų valdymo elementų pagalba(Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 52 psl.)

	15.
	Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai programuojami įvairioms funkcijoms atlikti
	Būtina
	Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai programuojami įvairioms funkcijoms atlikti
(Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 52, 70 psl.)

	16.
	Mikroskopo paviršiai turi būti pilnai uždari, pritaikyti valymui bei dezinfekcijai
	Būtina
	Mikroskopo paviršiai yra pilnai uždari, pritaikyti valymui bei dezinfekcijai
(Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 179, 180 psl.)

	17.
	Sąsaja mikroskopinės sistemos sujungimui su neuronavigacine sistema
	Būtina
	Sąsaja mikroskopinės sistemos sujungimui su neuronavigacine sistema. (Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.)

	18.
	Video sistema
	1. Į mikroskopo „galvą“  pilnai integruota stereo 3D vaizdo kamera, ne blogiau kaip 2 x 3-lustų, 4K (2160p) raiškos;

2. Į mikroskopo stovą integruota sustabdytų vaizdų ir video vaizdų įrašymo ir transliavimo sistema.
	1. Į mikroskopo „galvą“  pilnai integruota stereo 3D vaizdo kamera, 2 x 3-lustų, 4K (2160p) raiškos(Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.);
2. Į mikroskopo stovą integruota sustabdytų vaizdų ir video vaizdų įrašymo ir transliavimo sistema.(Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.)

	19.
	Papildoma mobili video sistema
	1. Prie operacinio mikroskopo jungiama mobili video sistema su  4K raiškos „gyvo“ 3D video vaizdo transliacijos funkcija; 

2. 4K raiškos 3D vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 55“; 

3. Komplekte stereo akiniai, ne mažiau 5 porų.
	1. Prie operacinio mikroskopo jungiama mobili video sistema su  4K raiškos „gyvo“ 3D video vaizdo transliacijos funkcija; 

2. 4K raiškos 3D vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė  55“; (Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.
3. Komplekte stereo akiniai, ne mažiau 5 porų.(Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 221 psl.)

	20.
	Pilnai integruota mikroskope intraoperatyvi fluorescencinė angiografinė sistema, veikianti  infraraudonųjų spindulių spektre
	Būtina. Skirta kraujotakos vizualizavimui operuojant aneurizmas, šuntuojant kraujagysles, operuojant  patologinius arterinius – veninius darinius.
	Pilnai integruota mikroskope intraoperatyvi fluorescencinė angiografinė sistema, veikianti infraraudonųjų spindulių spektreZEISS INFRARED 800. Skirta kraujotakos vizualizavimui operuojant aneurizmas, šuntuojant kraujagysles, operuojant  patologinius arterinius – veninius darinius.
(Brošiūra „Kinevo 900“, 14 psl.)

	21.
	Fluorescencinio video vaizdo kraujotakos dinamikos vizualinės analizės programinis modulis
	1. Fluorescencinio vaizdo sekų sudarymas;

2. Kraujo dinamikos analizė, panaudojant spalvinį gradientą;

3. Intraoperatyvusvideo sekų skirtingose operacijos fazėse tiesioginis palyginimas;

4. Kraujo tekėjimo įvairiose kraujagyslėse analizavimas, panaudojant diagramos funkciją, apibendrinant kraujo tėkmės kitimą laike.
	Fluorescencinio video vaizdo kraujotakos dinamikos vizualinės analizės programinis modulis ZEISS FLOW 800.

1. Fluorescencinio vaizdo sekų sudarymas;

2. Kraujo dinamikos analizė, panaudojant spalvinį gradientą;

3. Intraoperatyvusvideo sekų skirtingose operacijos fazėse tiesioginis palyginimas;

4. Kraujo tekėjimo įvairiose kraujagyslėse analizavimas, panaudojant diagramos funkciją, apibendrinant kraujo tėkmės kitimą laike.
(Brošiūra „Kinevo 900“, 15 psl.; Brošiūra FLOW 800)

	22.
	Autoklavuojamasmikroinspekcijos įrankis, leidžiantis apžiūrėti nematomas sritis skylėje už kampų, tokiu būdu pašalinant akluosius taškus
	1. Su integruota vaizdo kamera;

2. Stebėjimo kryptis: ≥40°; 

3. Darbinės dalies diametras: 3,6 ± 0,1 mm;

4. Darbinės dalis ilgis: 120 ± 1 mm;

5. Regos laukas: ≥ 95°;

6. LED pašvietimas: ≥ 20 liumenų;

7. Vaizdo raiška: ≥ (1920 x 1080) pikselių;

8. Kabelio ilgis: ≥ 5m;

9. Komplekte sterilizavimo krepšelis.
	QEVOautoklavuojamasmikroinspekcijos įrankis, leidžiantis apžiūrėti nematomas sritis skylėje už kampų, tokiu būdu pašalinant akluosius taškus
1. Su integruota vaizdo kamera;

2. Stebėjimo kryptis: 40°; 

3. Darbinės dalies diametras: 3,6  mm;

4. Darbinės dalis ilgis: 120 ± 1 mm;

5. Regos laukas: 100° ± 5° plataus lauko matymas;

6. LED pašvietimas: ≥ 20 -35liumenų;

7. Vaizdo raiška: 1920 x 1080pikselių;

8. Kabelio ilgis: 5m;
9. Komplekte sterilizavimo krepšelis.
(Brošiūra „Kinevo 900“, 9; 19 psl.)

	23.
	Elektros maitinimas
	Iš 230V, 50Hz elektros tinklo
	Iš 100 - 240V, 50Hz elektros tinklo
(Brošiūra „Kinevo 900“, 18 psl.)

	24.
	Funkcionalumo išplėtimo galimybės (galimybės įsigyti ir instaliuoti ateityje):
	
	

	24.1
	DICOM modulis
	Skirtas vaizdų ir video duomenų perdavimui iš / į PACS, pacientų valdymą atliekant pagal modalinį darbo tvarkos aprašą.
	DICOM modulis, skirtas vaizdų ir video duomenų perdavimui iš / į PACS, pacientų valdymą atliekant pagal modalinį darbo tvarkos aprašą.(Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.; Naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 167 psl.)

	24.2
	Belaidžio tinklo paketas
	Apimantis belaidžio ryšio „WLAN“ ir „Wi-Fi HotSpot“ funkcijas.
	Apimantis belaidžio ryšio „WLAN“ ir „Wi-Fi HotSpot“ funkcijas.(Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.)

	24.3
	Bendrasis tinklo paketas
	Skirtas chirurgijos duomenų (nejudančių vaizdų ir video vaizdo įrašų) išsaugojimui bendro tinklo kataloguose.
	Skirtas chirurgijos duomenų (nejudančių vaizdų ir video vaizdo įrašų) išsaugojimui bendro tinklo kataloguose.(Brošiūra „Kinevo 900“, 21 psl.)

	24.4
	Pilnai integruota mikroskope intraoperatyvi fluorescencinė sistema, skirta auglių audinių vizualizacijai 
	Skirta realaus laiko piktybinio audinio detekcijai ir vizualizacijai gliomos operacijos metu. Sužadinimas atliekamas bangų ilgio intervale nuo 400 iki 410 nm , stebėjimas -  bangų ilgio intervale nuo 620 iki 710 nm.
	BLUE 400 skirta realaus laiko piktybinio audinio detekcijai ir vizualizacijai gliomos operacijos metu. Sužadinimas atliekamas bangų ilgio intervale nuo 400 iki 410 nm , stebėjimas -  bangų ilgio intervale nuo 620 iki 710 nm.
(Brošiūra „Kinevo 900“, 15 psl.; naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 169 psl.)

	25.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas.
	Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiame žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (EB atitikties deklaracijų) kopijas.

	26.
	Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas
	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą
	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą

	27.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Operacinio mikroskopo serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
2. Operacinio mikroskopo serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.

	28.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 36 mėnesių. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas įrangos remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	36 mėnesių. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas įrangos remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.


Pastabos: 

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

2. Grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7punkte.
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
	Eil.

Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1
	Pasiūlymas
	7
	Toks pats

	2
	espd-response
	13
	Toks pats

	3
	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus 2018
	1
	Toks pats

	4
	Igaliojimas_Carl_Zeiss_Meditec_EN
	2
	Toks pats

	5
	Igaliojimas_Carl_Zeiss_Meditec_LT
	2
	Toks pats

	6
	CE_KINEVO_900
	1
	Toks pats

	7
	Brosiura_FLOW_800
	4
	Toks pats

	8
	Brošiūra FoldableTube
	4
	Toks pats

	9
	Brosiura_KINEVO_900
	22
	Toks pats

	10
	Kinevo_serviso_certificate
	1
	Toks pats

	11
	Naudojimo_instrukcija_Kinevo_900
	246
	Toks pats

	
	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

___________________________________________________________________________

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Administratorė
Edita Štuopienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Vardas ir pavardė) 


	
	


_
Sk-1 tipinė forma

