TSD-1255, VPP-6909

Medicininės technikos infekcinių ligų korpusui techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Aparatas krūtinės ląstos paspaudimams (širdies kompresijai) atlikti gaivinimo metu, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato konstrukcija | Prietaisas tvirtinamas prie lentos – pagrindo, dedamo po gaivinamo paciento nugara | Prietaisas tvirtinamas prie lentos – pagrindo, dedamo po gaivinamo paciento nugara Naudotojo vadovas LT– 6, 7 psl. |
| 2. | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas) | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia Lucas-3-Bruošiūra – 7 psl. Lucas-3-Bruošiūra2 – 7 psl. |
| 3. | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos | Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos Naudotojo vadovas – 7 psl. Lucas-3-Bruošiūra – 7 psl. |
| 4. | Kompresijų gylis diapazone | Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą) | 5,3±0,2 cm,(pagal LR gaivinimo algoritmą) Naudotojo vadovas LT – 32 psl. |
| 5. | Kompresijos-dekompresijos ciklas | Po 50% ± 5% | Po 50% ± 5% Naudotojo vadovas LT – 32 psl. |
| 6. | Kompresijų greičio nustatymo ribos | 1. Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai, bet ne mažiau 100 kartų/min ir ne daugiau kaip 120 kartų/min (pagal LR gaivinimo algoritmą); 2. Būtina galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu. | 1. Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai, 102 kartų/min ir 120 kartų/min (pagal LR gaivinimo algoritmą); 2. Būtina galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu. LUCAS-3-Setup Options Checklis – 1psl. Lucas-3-Bruošiūra – 7 psl. |
| 7. | Pasirenkami gaivinimo režimai: | 1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); 2. Pastovios kompresijos režimas; 3. Pauzės režimas (kompresijos neatliekamos); 4. Krūtinės ląstos dekompresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu – paspaudėjo griebtuvas pakyla ne mažiau kaip 1 cm virš krūtinės ląstos paviršiaus. | 1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); 2. Pastovios kompresijos režimas; 3. Pauzės režimas (kompresijos neatliekamos); 4. Krūtinės ląstos dekompresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu – paspaudėjo griebtuvas pakyla 1 cm virš krūtinės ląstos paviršiaus. Naudotojo vadovas LT – 8 psl. LUCAS-3-Setup Options Checklis – 1 psl. |
| 8. | Sistemos pritaikymas pacientui, stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu | 1. Plokščia nugarinė lenta (pagrindas), neturinti aštrių kampų, dedama po gulinčio paciento nugara; 2. Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento; 3. Paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso, saugiam transportavimui. | 1. Plokščia nugarinė lenta (pagrindas), neturinti aštrių kampų, dedama po gulinčio paciento nugara; 2. Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento; 3. Paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso, saugiam transportavimui. Naudotojo vadovas LT – 16, 20 psl. |
| 9. | Akumuliatorius (baterija) | 1. Pakraunamas, ličio jonų polimerų (arba lygiavertis); 2. Išimamas/įdedamas be papildomų įrankių; 3. Pakrovimo lygio indikatorius ant baterijos arba ant prietaiso korpuso; 4. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ≥ 40 min.; 5. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant akumuliatoriaus iš aparato. | 1. Pakraunamas, ličio jonų polimerų; 2. Išimamas/įdedamas be papildomų įrankių; 3. Pakrovimo lygio indikatorius ant prietaiso korpuso; 4. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus veikimo laikas 45 min.; 5. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant akumuliatoriaus iš aparato. Naudotojo vadovas LT –7, 8, 13 psl. |
| 10. | Aliarmų sistema | 1. Vizualiniai ir garsiniai aliarmai; 2. Aliarmo statusas atvaizduojamas ekrane arba ant prietaiso panelės. | 1. Vizualiniai ir garsiniai aliarmai; 2. Aliarmo statusas atvaizduojamas ant prietaiso panelės. Naudotojo vadovas LT – 8 psl. |
| 11. | Savitikros sistema | Automatinė patikros sistema (angl. self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui. | Automatinė patikros sistema (angl. self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui. Naudotojo vadovas LT – 8 psl. |
| 12. | Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu | 1. WiFi arba bluetooth būdu gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į el. paštą; 2. Ataskaitos generavimas pdf (arba lygiaverčiu) formatu. | 1. WiFi būdu gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į el. paštą; 2. Ataskaitos generavimas pdf formatu. Naudotojo vadovas LT – 8 psl. LUCAS-3-Implementation-Guide – 19 psl. |
| 13. | Prietaiso svoris | Prietaiso svoris su akumuliatoriumi (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg | Prietaiso svoris su akumuliatoriumi (be papildomų diržų ir kitų priedų) 8 kg Naudotojo vadovas LT – 32 psl. |
| 14. | Apsaugos klasė | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė nei IP33 klasė | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP43 klasė Naudotojo vadovas LT – 10, 32 psl. |
| 15. | Komplektacija | 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta-pagrindu; 2. Akumuliatoriai (darbinis ir rezervinis) – 2 vnt.; 3. Akumuliatoriaus pakrovimo laidas; 4. Krepšys aparato su priedais nešimui. | 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta-pagrindu; 2. Akumuliatoriai (darbinis ir rezervinis) – 2 vnt.; 3. Akumuliatoriaus pakrovimo laidas; 4. Krepšys aparato su priedais nešimui. Naudotojo vadovas LT – 13 psl. |
| 16. | Garantinis terminas | Aparatui su visais komplektuojamais priedais suteikiamas ≥ 24 mėnesių garantinis terminas | Aparatui su visais komplektuojamais priedais suteikiamas 24 mėnesių garantinis terminas |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis prietaisu įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Deklaruojame, kad vartotojų apmokymas naudotis prietaisu yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 18. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Deklaruojame, kad kartu su įranga pateiksime: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |
| 19. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Deklaruojame, kad prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 20. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjo deklaracija |

___________________________