{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":86,"n_cols":13,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Akumoliatorinės rankenos kaulų osteosintezei atlikti"]
[]
["Data:","2018.12.15"]
["Nr.:","OG181215"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB \"OrtoGrupė\""]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,304887887]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT100011808211"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB Swedbank, 73000, A.s. LT397300010156707704"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"Krokuvos g.13, Vilnius"]
["Telefono numeris",null,"8633 56424"]
["Fakso numeris"]
["El. pašto adresas",null,"info@ortogrupe.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos ",null,"Projektų vadybininkas Paulius Slavinskas"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Projektų vadybininkas Paulius Slavinskas"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM","Suma be PVM","Siūlomi produktai, katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomo produkto parametrai",null,null,"","",""]
["1.1.","Akumuliatoriniai jėgos instrumentai ir jų priedai: universali, modulinė, jėgos instrumento rankena (paskirtis - stambių kaulų operacijoms)",3,"vnt.",5500,16500,"PRO7200B Universalus, modulinis jėgos instrumentas, skirtas stambių ir smulkių kaulų operacijoms\n(Hall 50 brochure.pdf – 1, 5,10 psl.)"]
["1.1.1.","Turi būti numatyta galimybė keičiant antgalius su vienu jėgos instrumentu atlikti šias procedūras: gręžimą, sagitalinį pjovimą, frezavimą, palėtintą gręžimą \"reaming\", \"Krišnerio\"vielos įvedimą, reciprokacinį pjovimą;",null,null,null,null,null,"Keičiant antgalius su vienu instrumentu galima atlikti kaulų: gręžimą, sagitalinį pjovimą, frezavimą, palėtintą gręžimą („reaming“), „Kiršnerio“ vielos įvedimą, resiprokacinį pjovimą\n(Attachment instruction manual.pdf – 1 psl., Hall 50 brochure.pdf – 6 psl.)",null,""]
["1.1.2.","Turi būti galimybė rinktis didelį spektrą įvairios paskirties antgalių- ne mažiau 30 įvairios paskirties antgalių;",null,null,null,null,null,"Daugiau kaip 30 įvairios paskirties antgalių\n(Attachemnt instruction manual.pdf – 3-4 psl. Hall powered system.pdf - 15 psl.)"]
["1.1.3.","Instrumentas ir antgaliai autoklavuojami - būtina",null,null,null,null,null,"Instrumentas ir antgaliai autoklavuojami\n(Hall 50 brochure.pdf – 6 psl.)"]
["1.1.4.","Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami dviejų mygtukų pagalba - būtina;\n",null,null,null,null,null,"Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami dviejų mygtukų pagalba\n(Hall 50 brochure.pdf – 1 psl.)",null,""]
["1.1.5.","Instrumento svoris (be akumuliatoriaus) - ne daugiau 750 g",null,null,null,null,null,"Instrumento svoris (be akumuliatoriaus) 739g\n(Hall 50 weight.pdf)",null,null,null,""]
["1.1.6.","Instrumentas kanuliuotas - būtina",null,null,null,null,null,"Kanulės skersmuo 5.1mm\n(Attachemnt instruction manual.pdf – 26 psl.)",null,null,null,""]
["1.2.","Akumuliatoriniai jėgos instrumentai ir jų priedai: gręžimo antgalis - nemažiau kaip 1'500 aps./min",3,"vnt.",800,2400,"PRO2041  Maksimalus apsisukimų greitis gręžiant 1'500 aps./min.\n(Hall 50 speed.pdf., Attachemnt instruction manual.pdf – 26 psl)",null,null,"","",""]
["1.3.","Palėtinto gręžimo \"reaming\" antgalis - 5:1 ne mažiau kaip 300 pas./min, 3:1 ne mažiau kaip 500 aps./min",1,"vnt.",1250,1250,"PRO6047  Maksimalus apsisukimų greitis palėtintam gręžimui „reaming“: \n5:1 – 300 aps./min.\n3:1 – 500 aps./min.\n(Hall 50 speed.pdf., Attachemnt instruction manual.pdf – 17 psl)",null,null,"","",""]
["1.4.","Antgalis \"Kiršnerio\" vielos įvedimui tinkantis nuo 0.7 mm iki 4 mm (imtinai) skersmens vielai (gali būti siūlomi du atskiri antgaliai, padengiantys reikalaujamą įvedamos vielos skersmens diapazoną)",2,"vnt.",1400,2800,"PRO6228, PRO6240 Antgalis „Kiršnerio“ vielos įvedimui tinkantis nuo 0,7mm iki 4mm (imtinai) skersmens vielai\n(Attachemnt instruction manual.pdf – 30, 31 psl.)",null,null,"","",""]
["1.5.","Jėgos instrumento rankena osciliaciniam pjovimui (paskirtis - stambių kaulų operacijoms)",2,"vnt.",5400,10800,"PRO7300B Jėgos instrumentas, skirtas osciliaciniam pjovimui stambių kaulų operacijoms\n(Hall 50 brochure.pdf – 3 psl.)"]
["1.5.1.","Instrumentas neatsiejamai sujungtas su osciliacinio pjovimo antgaliu - būtina",null,null,null,null,null,"Instrumentas neatsiejamai sujungtas su osciliacinio pjovimo antgaliu\n(Hall 50 brochure.pdf – 3 psl.)"]
["1.5.2.","Osciliacinio pjovimo antgalio fiksavimo kampas reguliuojamas nuo 0°   iki 360° - fiksuojant padėtį kas ≤45 ͦ",null,null,null,null,null,"Osciliacinio pjovimo antgalio fiksavimo kampas reguliuojamas nuo 0˚ iki 360˚, fiksuojant padėtį kas ≤ 45˚\n(Hall 50 cutting angle.jpeg) ",null,""]
["1.5.3.","Instrumentas autoklavuojamas - būtina",null,null,null,null,null,"Instrumentas autoklavuojamas\n(Hall 50 brochure.pdf – 6 psl.)"]
["1.5.4.","Instrumento svoris (be akumuliatoriaus) - ne daugiau 1000;",null,null,null,null,null,"Instrumento svoris (be akumuliatoriaus) 990 g\n(Hall 50 weight.pdf)",null,null,null,""]
["1.5.5.","Maksimalus osciliacinio pjovimo greitis - ne mažiau 11҅000 ciklų/min.",null,null,null,null,null,"Maksimalus osciliacinio pjovimo greitis 11‘000 ciklų/min.\n(Hall 50 oscillating speed.jpeg)",null,"",null,""]
["1.6.","Didelių apsukų gręžimo rankena \"Pieštuko\" formos tipo jėgos instrumentas smulkių kaulų operacijoms",1,"vnt.",4950,4950,"PRO8000SB (MicroFree brošiūra 5 ir 8 pdf.psl.)",null,null,null,null,""]
["1.6.1.","Darbinis greitis 0-70000 aps./min.",null,null,null,null,null,"Darbinis greitis 0-70000 aps./min. (MicroFree naudojimo instrukcija 19 pdf.psl.)"]
["1.6.2.","Pjovimo instrumento valdymas - instrumentas valdomas svirtelėmis pagalba, būtina padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas",null,null,null,null,null,"Instrumentas valdomas svirtelės pagalba, yra padėtis padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas (MicroFree brošiūra 4 pdf.psl.)",null,"","",""]
["1.6.3.","Rankena sukasi 360ͦ aplink savo ašį - būtina",null,null,null,null,null,"Rankena sukasi 360 laipsnių aplink savo ašį. (MicroFree brošiūra.pdf - 1 psl.)",null,"","",""]
["1.6.4.","Instrumento ilgis - 13 cm ± 0.5 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 13,32 cm. (MicroFree naudojimo instrukcija 19 pdf.psl.)",null,"","",""]
["1.6.5.","Instrumento diametras - 2 cm ± 0.5 cm",null,null,null,null,null,"Diametras 2,29 cm (MicroFree naudojimo instrukcija 19 pdf.psl.)"]
["1.6.6.","Svoris (be baterijos) - ne daugiau 215 g",null,null,null,null,null,"Svoris be baterijos 213 g. (MicroFree naudojimo instrukcija 19 pdf.psl.)"]
["1.7.","Boro antgalis didelių apsukų grąžtui - būtina, ne mažiau 3 dydžių",1,"vnt.",450,450,"1375-012; 1375-011; 1375-023 (Mi croFree brošiūra 8 pdf.psl.)"]
["1.8.","Sagitalinio pjovimo rankena - \"Pieštuko\" formos tipo jėgos instrumentas smulkių kaulų operacijoms",1,"vnt.",5350,5350,"PRO8200SB (MicroFree brošiūra 5 ir 8 pdf.psl.)"]
["1.8.1.","Pjovimo peiliuko pastatymas - pjovimo peiliukas tvirtinamas plokštumoje lygiagrečioje jėgos instrumento ašiai. Peiliuko pastatymo kampas galai varijuoti -90° - +90° ribose, kas 45°",null,null,null,null,null,"Peiliukas tvirtinamas plokštumoje, lygegrečioje jėgos instrumento ašiai. Peiliuko pastatymo kampas varijuoja -90º - +90ºribose, kas 45o. (MicroFree naudojimo instrukcija 10 pdf.psl.)"]
["1.8.2.","Instrumento greitis - ne mažiau 25000 ciklų/min.",null,null,null,null,null,"Greitis 2500 ciklų./min. (MicroFree naudojimo instrukcija 20 pdf.psl.)"]
["1.8.3.","Pjovimo kampas - ne daugiau 4°",null,null,null,null,null,"Pjovimo kampas 4° (MicroFree naudojimo instrukcija 20 pdf.psl.)"]
["1.8.4.","Instrumento ilgis - 13 cm ± 0,5 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 12,7 cm. (MicroFree naudojimo instrukcija 20 pdf.psl.)"]
["1.8.5.","Instrumento diametras - 2 cm ± 0,5 cm",null,null,null,null,null,"Diametras 2,29 cm (MicroFree naudojimo instrukcija 20 pdf.psl.)"]
["1.8.6.","Svoris (be baterijos) - ne daugiau 215 g",null,null,null,null,null,"Svoris be baterijos 213 g. (MicroFree naudojimo instrukcija 20 pdf.psl.)"]
["1.8.7.","Instrumentai autoklavuojami - būtina",null,null,null,null,null,"Instrumentai autoklavuojami (MicroFree naudojimo instrukcija 17 pdf.psl.)"]
["1.9.","Energijos šaltiniai stambių kaulų jėgos instrumentams",5,"vnt.",1650,8250,"L3000LG   Energijos šaltiniai stambių kaulų jėgos instrumentams\n(Hall 50 brochure.pdf – 5 psl.)"]
["1.9.1.","Instrumentai maitinami įkraunamais, autoklavuojamais, didelės energetinės talpos ličio (arba lygiaverčiais) akumuliatoriais - būtina",null,null,null,null,null,"Instrumentai maitinami įkraunamais, autoklavuojamais, didelės energetinės talpos ličio akumuliatoriais\n(Battery brochure.pdf – 1 psl.)"]
["1.9.2.","Turi būti galimybė pasirinkti didesnės ir mažesnės energetinės talpos akumuliatorius- būtina",null,null,null,null,null,"Yra galimybė pasirinkti didesnės ir mažesnės energetinės talpos akumuliatorius\n(Hall 50 battery.jpeg)"]
["1.9.3.","Akumuliatoriaus svoris - didelio ne daugiau 530 g, mažo ne daugiau 330 g",null,null,null,null,null,"Akumuliatoriaus svoris:\ndidelio 530g, mažo 320g\n(Hall 50 battery.jpeg)"]
["1.9.4.","Akumuliatoriaus energijos talpa - didelio ne mažiau 2300 mAh, mažo ne mažiau 1100 mAh",null,null,null,null,null,"Akumuliatoriaus energijos talpa: didelio 2300 mAh, mažo 1100 mAh\n(Hall 50 battery capasity.jpeg)"]
["1.10.","Energijos šaltiniai \"pieštuko\" formos jėgos instrumentams ",2,"vnt.",1900,3800,"L3500SB; L3500 (MicroFree brošiūra 5 ir 8 pdf.puslapiai)"]
["1.10.1.","Instrumentai maitinami įkraunamais, autoklovuojamais, ličio (arba lygiaverčiais) akumuliatoriais - būtina",null,null,null,null,null,"Instrumentas maitinamas įkraunamais, autoklavuojamais, ličio akumuliatoriais (MicroFree brošiūra.pdf -5,6 psl.)"]
["1.10.2.","\"Pieštuko\" formos tipo jėgos instrumento akumuliatoriaus svoris - ne daugiau 170 g",null,null,null,null,null,"Instrumento akumuliatoriaus svoris 170g. (Power unit brošiūra.pdf 6-psl.)"]
["1.10.3.","\"Pieštuko\" formos tipo jėgos instrumento akumuliatoriaus talpa - ne mažiau 700 mAh",null,null,null,null,null,"Akumuliatoriaus talpa 700mAh arba 0,7Ah (Power unit brošiūra.pdf - 6 psl.)"]
["1.11.","Akumuliatorių įkrovimo prietaisas",1,"vnt.",4900,4900,"L3000 akumuliatorių įkrovimo prietaisas\n(Hall 50 brochure.pdf – 5 psl.)"]
["1.11.1.","Akumuliatorių įkroviklis privalo pateikti informacines indikacijas skystųjų kristalų ekrane - įkrovimo indikacija; temperatūra; kiekvieno akumuliatoriaus atliktų įkrovimo ciklų skaičius;",null,null,null,null,null,"Akumuliatorių įkroviklio indikacijos:\n- įkrovimo indikacija\n- temperatūra \n- kiekvieno akumuliatoriaus atliktų įkrovimo ciklų skaičius\n(Battery brochure.pdf – 3 psl.)"]
["1.11.2.","Akumuliatorių įkrovimo laikas - ne daugiau 30 min.",null,null,null,null,null,"Akumuliatorių įkrovimo laikas 30 min.\n(Battery brochure.pdf – 3 psl.)"]
["1.11.3.","Akumuliatorių įkroviklis vienu metu turi krauti ne mažiau kaip 4 akumuliatorius - būtina",null,null,null,null,null,"Akumuliatorių įkroviklis vienu metu krauna 4 akumuliatorius \n(Battery brochure.pdf – 3 psl.)"]
["1.11.4.","Akumuliatorių įkrovimo prietaisas turi būti pritaikytas vertikaliai pakabinti ant sienos - būtina",null,null,null,null,null,"Akumuliatorių įkrovimo prietaisas pritaikytas vertikaliai pakabinti ant sienos\n(Battery brochure.pdf – 3 psl.)"]
["1.11.5.","Akumuliatorių įkroviklis turi tikti stambių kaulų ir \"pieštuko\" formos jėgos instrumentų baterijoms - būtina",null,null,null,null,null,"Tinka visų tipų akumuliatoriniams jėgos instrumentams (Battery brochure.pdf – 3 psl., Microfree brošiūra.pdf. 8 psl.)"]
["1.12.","Konteineris autoklavavimui - konteineris smulkių kaulų operacijoms - būtina",1,"vnt.",2500,2500,"PRO8003T; TR12R (MicroFree brošiūra 6 ir 8 pdf.psl.)"]
["1.13.","Konteineris autoklavavimui - konteineris stambių kaulų operacijoms - būtina",1,"vnt.",2700,2700," TR34R, PRO7000T Konteineris stambių kaulų operacijoms\n(Hall 50 brochure.pdf – 8,9 psl.)"]
["1.14.","Geležtės stambių kaulų pjovimui (turi būti pateikta viena kaina visų siūlomų dydžių geležtėms- būtina",30,"vnt.",60,1800,"Geležtės stambių kaulų operacijoms (pažymėta geltonai). (Hall Powered system.pdf. - 33,43,44 psl."]
["1.15.","Geležtės smulkių kaulų pjovimui (turi būti pateikta viena kaina visų siūlomų dydžių geležtėms) - būtina",30,"vnt.",25,750,"Geležtės smulkių kaulų operacijoms (pažymėta geltonai). (Hall Powered system.pdf. - 50 psl."]
["1.16.","Borai \"pieštuko\" formos jėgos instrumentams (turi būti pateikta viena kaina visų siūlomų dydžių geležtėms) - būtina",10,"vnt.",35,350,"Borai (pažymėta geltonai) (Hall Powered system.pdf - 55-56 psl."]
["1.17.","Garantija - 24 mėn.","","",null,null,"24 mėnesių garantija"]
["1.18.","Žymėjimas CE ženklu - būtina","","",null,null,"CE žymėjimas"]
["1.19.","Vartotojo (naudotojo) instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis.","","",null,null,"Instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",69550]
[null,null,null,null,"PVM suma",14605.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",84155.5]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
[1,"Pasiūlymas",null,null,null,null,null,"Pasiūlymas"]
["2÷4","2.Gamintojo CE sertifikatas, 3.Gamintojo įgaliojimas su vertimu, 4. Įgaliojimas",null,null,null,null,null,"2.Gamintojo CE sertifikatas, 3.Gamintojo įgaliojimas su vertimu, 4. Įgaliojimas"]
["5÷5,1","5.espd-response.pdf, 5,1.espd-response.xml",null,null,null,null,null,"5.espd-response.pdf, 5,1.espd-response.xml"]
[6,"Jungtinė pažyma",null,null,null,null,null,"Jungtinė pažyma"]
["7÷19","7.MicroFree brošiūra, 8.MicroFree naudotojo instrukcija, 9.Power unit brošiūra, 10. Hall 50 cutting angle, 11.Hall 50 weight, 12.Hall 50 oscillating speed, 13.Battery broschure, 14.Hall 50 battery, 15.Hall 50 battery capasity, 16.Hall Powered system, 17. Hall battery brochure, 18.Hall 50 speed, 19.Attachment Instruction Manual",null,null,null,null,null,"7.MicroFree brošiūra, 8.MicroFree naudotojo instrukcija, 9.Power unit brošiūra, 10. Hall 50 cutting angle, 11.Hall 50 weight, 12.Hall 50 oscillating speed, 13.Battery broschure, 14.Hall 50 battery, 15.Hall 50 battery capasity, 16.Hall Powered system, 17. Hall battery brochure, 18.Hall 50 speed, 19.Attachment Instruction Manual"]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
["Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose"]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas",null,null,null,"Projektų vadybininkas "]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė",null,null,null,"Paulius Slavinskas"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1561 2018-11-13 09:47:47"]