## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai ir pagalbinės priemonės tėkmės citometriniams tyrimams su prietaisais panaudai (9882)
Bendrieji reikalavimai
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaiso/ -ų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjų ar gamintojų deklaracijos/patvirtinamieji raštai laikomi tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, jei taip numatyta techninėje specifikacijoje.
3. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
4. Reikalavimas taikomas tuo atveju, kai reagentai ir pagalbinės priemonės yra siūlomi kartu su prietaisais panaudai. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles ne daugiau kaip iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę. Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
8. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti reagentų ir pagalbinių priemonių naudojimo instrukcijas (anglų kalba) parengtas gamintojo ir saugos duomenų lapus (anglų kalba) parengtus gamintojo.
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pavadinimas | Techninės charakterikos, specialieiji reikalavimai. | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas% | 1 mato vnt. įkainis be PVM, Eur | 1 mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Viso kaina be PVM, Eur | Viso kaina su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį. | Pradėtos naudoti priemonės pirminėje pakuotėje stabilumas (angl. on board stability) (dienomis)
1. | REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS TĖKMĖS CITOMETRINIAMS TYRIMAMS SU PRIETAISAIS PANAUDAI, 36-ių mėnesių laikotarpui: Jei panaudai yra siūlomi tie patys prietaisai, kurie jau yra naudojami perkančiosios organizacijos (PO) laboratorijoje ((tėkmės citometrai "FACSCanto II 3LSR 4/2/2" (1 vnt.) ir "FACSLyric 3-Laser 12-Color Instrument" (1 vnt.), gamintojas Becton Dickinson), tuomet papildomai dar dviejų prietaisų siūlyti nereikia. Tokiu atveju tik pasirašoma nauja panaudos sutartis tiems patiems prietaisams. Kitu atveju (kai panaudai siūlomų analizatorių PO laboratorijoje nėra) panaudai siūlomi prietaisai ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo momento turi būti pristatyti į PO laboratoriją. Techniniai reikalavimai panaudai teikiamiems prietaisams yra nurodyti 1.1.1 - 1.1.8 punktuose. Kartu su prietaisais panaudai tiekėjas turi papildomai suteikti 2 kompiuterius su "Microsoft Windows operacine sistema, FACSDiva 9.0" arba lygiaverte programine įranga, panaudai. Lygiavertė programinė įranga turi būti pajėgi apdoroti ir analizuoti duomenis, kurie yra gaunami panaudai siūlomais prietaisais.
REAGENTAI (MONOKLONIAI IR POLIKLONINIAI ANTIKŪNAI, BALTYMAI, DAŽAI) IR REAGENTŲ RINKINIAI TĖKMĖS CITOMETRIJOS METODU ATLIEKAMIEMS TYRIMAS
1.1 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD1a raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: HI149 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD1a, BD Biosciences, 559775, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-mouse-anti-human-cd1a.559775 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 291 | 352.11 | 582 | 704.22
1.2 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD2 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: S5.2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD2 FITC, BD Biosciences, 347404, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd2-fitc.347404?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 688 | 722.4 | 6880 | 7224
1.3 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD2 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: RPA-2.10 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 600 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD2, BD Biosciences, 555327. https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd2.555327 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 244 | 295.24 | 1464 | 1771.44
1.4 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD2 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: LT2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 400 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD2 PE, Exbio, 1P-492-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd2-pe-1 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 4 |  | 285 | 344.85 | 1140 | 1379.4
1.5 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD2 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: L303.1 (L303) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD2 APC, BD Biosciences, 341024, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd2-apc.341024?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 835 | 876.75 | 16700 | 17535
1.6 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD2 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: L303.1 (L303) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD2 PE-Cy™7, BD Biosciences, 335821, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd2-pe-cy-7.335821?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 813 | 853.65 | 9756 | 10243.8
1.7 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD3 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: SK7 (Leu-4) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 150 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD3 FITC, BD Biosciences, 345763, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd3-fitc.345763?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 425 | 446.25 | 1275 | 1338.75
1.8 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD3 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP-Cy5.5. | Klonas: SK7 (Leu-4) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 900 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD3 PerCP-Cy™5.5, BD Biosciences, 332771, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd3-percp-cy-5-5.332771?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 18 |  | 571 | 599.55 | 10278 | 10791.9
1.9 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD3 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: SK7 (Leu-4) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1800 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD3 APC, BD Biosciences, 345767, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd3-apc.345767?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 18 |  | 813 | 853.65 | 14634 | 15365.7
1.10 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD3 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: SK7 (Leu-4) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1600 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD3 PE-Cy™7, BD Biosciences, 341111, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd3-pe-cy-7.341111 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 16 |  | 890 | 1076.9 | 14240 | 17230.4
1.11 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD3 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-H7. | Klonas: SK7 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC-H7 Mouse Anti-Human CD3, BD Biosciences, 560176, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-h7-mouse-anti-human-cd3.560176?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 423 | 511.83 | 5076 | 6141.96
1.12 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD3 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V450. | Klonas: UCHT1 (UCHT-1; UCHT 1) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 120 tyrimų. | tyr. | 600 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ V450 Mouse Anti-Human CD3, BD Biosciences, 560365, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/v450-mouse-anti-human-cd3.560365?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 5 |  | 430 | 520.3 | 2150 | 2601.5
1.13 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD3 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V500. | Klonas: UCHT1 (UCHT-1; UCHT 1) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ V500 Mouse Anti-Human CD3, BD Biosciences, 561416, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/v500-mouse-anti-human-cd3.561416 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 644 | 779.24 | 6440 | 7792.4
1.14 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD4 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: SK3 (Leu3a) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 500 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD4 FITC, BD Biosciences, 345768, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd4-fitc.345768?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 5 |  | 601 | 631.05 | 3005 | 3155.25
1.15 | Monokloninis antikūnas žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD4 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: SK3 (Leu3a) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 900 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD4 PE, BD Biosciences, 345769, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd4-pe.345769 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 9 |  | 673 | 706.65 | 6057 | 6359.85
1.16 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD4 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: MEM-241 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 400 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD4 PE, Exbio, 1P-359-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd4-pe | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 4 |  | 285 | 344.85 | 1140 | 1379.4
1.17 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD4 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: SK3 (Leu3a) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD4 PE-Cy™7, BD Biosciences, 348809, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd4-pe-cy-7.348809 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 755 | 792.75 | 7550 | 7927.5
1.18 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD4 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-Cy7. | Klonas: SK3 (Leu3a) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD4 APC-Cy™7, BD Biosciences, 341115, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd4-apc-cy-7.341115 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 726 | 762.3 | 14520 | 15246
1.19 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD4 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV421. | Klonas: SK3 (Leu3a) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2000 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV421 Mouse Anti-Human CD4, BD Biosciences, 566907, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv421-mouse-anti-human-cd4.566907 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 468 | 566.28 | 9360 | 11325.6
1.20 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD5 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: L17F12 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD5 FITC, BD Biosciences, 345781, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/search-results?query=345781&tab=products | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 576 | 604.8 | 8640 | 9072
1.21 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD5 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: L17F12 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD5 PE, BD Biosciences, 345782, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd5-pe.345782?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 664 | 697.2 | 5312 | 5577.6
1.22 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD5 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: L17F12 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD5 PE-Cy™7, BD Biosciences, 348810, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd5-pe-cy-7.348810 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 777 | 815.85 | 11655 | 12237.75
1.23 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD5 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V450. | Klonas: L17F12 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ V450 Mouse Anti-Human CD5, BD Biosciences, 644487, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/search-results?query=644487&tab=products | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 793 | 959.53 | 7930 | 9595.3
1.24 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD7 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: CD7-6B7 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 2 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2500 | 21 |  |  |  |  | CD7 Antibody, anti-human, Vio® Bright FITC, Miltenyi Biotec, 130-123-864, https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cd7-antibody-anti-human-cd7-6b7.html#Conjugate=Vio-Bright-FITC:size=100-tests-in-200-uL | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 25 |  | 677 | 819.17 | 16925 | 20479.25
1.25 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD7 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: M-T701 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 400 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD7 PE, BD Biosciences, 332774, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd7-pe.332774 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 511 | 536.55 | 4088 | 4292.4
1.26 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD7 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: MEM-186 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 600 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD7 PE, Exbio, 1P-206-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd7-pe | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 285 | 344.85 | 1710 | 2069.1
1.27 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD7 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: M-T701 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1300 | 21 |  |  |  |  | BD™ APC Mouse Anti-Human CD7, BD Biosciences, 653311, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/apc-mouse-anti-human-cd7.653311?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 13 |  | 813 | 983.73 | 10569 | 12788.49
1.28 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD7 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: eBio124-1D1 (124-1D1) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | CD7 Monoclonal Antibody (eBio124-1D1 (124-1D1)), APC, eBioscience™, Thermo Fisher, 17-0079-42, https://www.thermofisher.com/antibody/product/CD7-Antibody-clone-eBio124-1D1-124-1D1-Monoclonal/17-0079-42 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 626 | 757.46 | 1878 | 2272.38
1.29 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD7 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV421. | Klonas: M-T701 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV421 Mouse Anti-Human CD7, BD Biosciences, 562635, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv421-mouse-anti-human-cd7.562635 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 488 | 590.48 | 488 | 590.48
1.30 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD8 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: SK1 (Leu-2a; Leu2a) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 600 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD8 PE, BD Biosciences, 345773, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd8-pe.345773 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 664 | 697.2 | 3984 | 4183.2
1.31 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD8 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: SK1 (Leu-2a; Leu2a) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1800 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD8 PE-Cy™7, BD Biosciences, 335822, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd8-pe-cy-7.335822?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 18 |  | 777 | 815.85 | 13986 | 14685.3
1.32 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD8 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-Cy7. | Klonas: SK1 (Leu-2a; Leu2a) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 3000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD8 APC-Cy™7, BD Biosciences, 348813, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd8-apc-cy-7.348813 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 30 |  | 912 | 957.6 | 27360 | 28728
1.33 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD8 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V500. | Klonas: SK1(Leu-2a; Leu2a) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 500 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ V500 Mouse Anti-Human CD8, BD Biosciences, 561618, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/v500-mouse-anti-human-cd8.561618 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 413 | 499.73 | 4130 | 4997.3
1.34 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD10 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: LT10 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD10 FITC, Exbio, 1F-413-T100,https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd10-fitc | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 233 | 281.93 | 2796 | 3383.16
1.35 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD10 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: W8E7 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | BD™ FITC Mouse Anti-Human CD10, BD Biosciences, 347503, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/fitc-mouse-anti-human-cd10.347503 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 591 | 715.11 | 591 | 715.11
1.36 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD10 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: HI10a Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 600 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD10 PE, BD Biosciences, 332776, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd10-pe.332776 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 511 | 536.55 | 6132 | 6438.6
1.37 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD10 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: HI10a Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD10 PE-Cy™7, BD Biosciences, 341112, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd10-pe-cy-7.341112 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 755 | 792.75 | 2265 | 2378.25
1.38 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD10 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: HI10a Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD10 APC, BD Biosciences, 332777, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd10-apc.332777 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 809 | 849.45 | 12135 | 12741.75
1.39 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD11a raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: G43-25B Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD11a, BD Biosciences, 555380, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd11a.555380?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 385 | 465.85 | 4620 | 5590.2
1.40 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD11a raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: MEM-25 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD11a PE, Exbio, 1P-210-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd11a-pe | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 285 | 344.85 | 2280 | 2758.8
1.41 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD11b raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-Cy7. | Klonas: ICRF44 (44) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2500 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC-Cy™7 Mouse Anti-Human CD11b, BD Biosciences, 557754, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-cy-7-mouse-anti-human-cd11b.557754 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 25 |  | 554 | 670.34 | 13850 | 16758.5
1.42 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD11c raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: SHCL-3 (S-HCL-3) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2000 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD11c APC, BD Biosciences, 333144, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd11c-apc.333144?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 755 | 913.55 | 15100 | 18271
1.43 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD11c raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: B-ly6 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 750 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE-Cy™7 Mouse Anti-Human CD11c, BD Biosciences, 561356, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-cy-7-mouse-anti-human-cd11c.561356 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 334 | 404.14 | 5010 | 6062.1
1.44 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD13 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: L138 (Leu-M7) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 3000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD13 PE, BD Biosciences, 347406, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd13-pe.347406?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 30 |  | 741 | 778.05 | 22230 | 23341.5
1.45 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD13 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: WM15 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD13 APC, Exbio, 1A-396-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd13-apc | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 285 | 344.85 | 2850 | 3448.5
1.46 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD14 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-Cy7. | Klonas: MφP9 (MφP-9) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 3000 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD14 APC-Cy™7, BD Biosciences, 333951, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd14-apc-cy-7.333951 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 30 |  | 815 | 986.15 | 24450 | 29584.5
1.47 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD14 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-eFluor 780. | Klonas: 61D3 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 25 tyrimų. | tyr. | 350 | 21 |  |  |  |  | CD14 Monoclonal Antibody (61D3), APC-eFluor™ 780, eBioscience™ , Thermo Fisher, 47-0149-41, https://www.thermofisher.com/antibody/product/CD14-Antibody-clone-61D3-Monoclonal/47-0149-41 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 14 |  | 360 | 435.6 | 5040 | 6098.4
1.48 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD14 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV786. | Klonas: M5E2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV786 Mouse Anti-Human CD14, BD Biosciences, 563698, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv786-mouse-anti-human-cd14.563698 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 536 | 648.56 | 1608 | 1945.68
1.49 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD14 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu R718. | Klonas: MφP9 (MφP-9) Pakuotėje ne mažiau kaip 50 µg. | µg | 900 | 21 |  |  |  |  | BD OptiBuild™ R718 Mouse Anti-Human CD14, BD Biosciences, 752101, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/r718-mouse-anti-human-cd14.752101 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 18 |  | 468 | 566.28 | 8424 | 10193.04
1.50 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD15 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: MMA Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2000 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD15 FITC, BD Biosciences, 332778, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd15-fitc.332778?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 653 | 790.13 | 13060 | 15802.6
1.51 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD15 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP/Cy5.5. | Klonas: MEM-158 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 4 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | PerCP/Cy5.5® Anti-CD15 antibody [MEM-158], Abcam, ab234266, https://www.abcam.com/en-us/products/primary-antibodies/percp-cy55-cd15-antibody-mem-158-ab234266 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 812 | 982.52 | 2436 | 2947.56
1.52 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD16 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: B73.1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD16 PE, BD Biosciences, 332779, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd16-pe.332779 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 743 | 780.15 | 11145 | 11702.25
1.53 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD16 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-H7. | Klonas: 3G8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 600 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC-H7 Mouse Anti-Human CD16, BD Biosciences, 560195, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-h7-mouse-anti-human-cd16.560195 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 510 | 617.1 | 3060 | 3702.6
1.54 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD16 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V450. | Klonas: 3G8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ V450 Mouse Anti-Human CD16, BD Biosciences, 644489, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/v450-mouse-anti-human-cd16.644489 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 793 | 959.53 | 6344 | 7676.24
1.55 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD16 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV605. | Klonas: 3G8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV605 Mouse Anti-Human CD16, BD Biosciences, 563172, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv605-mouse-anti-human-cd16.563172?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 486 | 588.06 | 3888 | 4704.48
1.56 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD19 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: LT19 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 400 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD19 PE, Exbio, 1P-305-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd19-pe-1 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 4 |  | 285 | 344.85 | 1140 | 1379.4
1.57 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD19 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP-Cy5.5. | Klonas: SJ25C1 (SJ25-C1) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 1000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD19 PerCP-Cy™5.5, BD Biosciences, 332780, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd19-percp-cy-5-5.332780 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 478 | 501.9 | 9560 | 10038
1.58 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD19 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: HIB19 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 21 |  |  |  |  | PE/Cyanine7 anti-human CD19 Antibody, Biolegend, 302216, https://www.biolegend.com/en-gb/products/pe-cyanine7-anti-human-cd19-antibody-1911 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 583 | 705.43 | 8745 | 10581.45
1.59 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD19 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: SJ25C1 (SJ25-C1) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 4300 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD19 PE-Cy™7, BD Biosciences, 341113,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd19-pe-cy-7.341113 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 43 |  | 919 | 964.95 | 39517 | 41492.85
1.60 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD19 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PC7 (PE-Cy7). | Klonas: J3-119 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 5 |  |  |  |  | CD19-PC7, J3-119, 100 Tests, CE, Beckman Coulter, IM3628, https://www.beckman.com/reagents/coulter-flow-cytometry/antibodies-and-kits/single-color-antibodies/cd19/im3628 | Atidarytos pakuotės stabilumas - 180 d.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 932 | 978.6 | 7456 | 7828.8
1.61 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD19 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-Cy7. | Klonas: HIB19 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 3500 | 21 |  |  |  |  | APC/Cyanine7 anti-human CD19 Antibody, Biolegend, 302218, https://www.biolegend.com/en-gb/products/apc-cyanine7-anti-human-cd19-antibody-1910 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 35 |  | 616 | 745.36 | 21560 | 26087.6
1.62 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD19 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV510. | Klonas: HIB19 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2500 | 21 |  |  |  |  | Brilliant Violet 510™ anti-human CD19 Antibody, Biolegend, 302242, https://www.biolegend.com/en-gb/products/brilliant-violet-510-anti-human-cd19-antibody-8004 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 25 |  | 923 | 1116.83 | 23075 | 27920.75
1.63 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD20 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP-Cy5.5. | Klonas: L27 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 1000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD20 PerCP-Cy™5.5, BD Biosciences, 332781, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd20-percp-cy-5-5.332781 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 450 | 472.5 | 9000 | 9450
1.64 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD20 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V450. | Klonas: L27 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 5 |  |  |  |  | BD Horizon™ CD20 V450, BD Biosciences, 655872, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd20-v450.655872 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 506 | 531.3 | 6072 | 6375.6
1.65 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD20 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu Pacific Blue. | Klonas: 2H7 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 21 |  |  |  |  | GMP Pacific Blue™ anti-human CD20 Antibody, Biolegend, 260216, https://www.biolegend.com/en-gb/products/gmp-pacific-blue-anti-human-cd20-antibody-22944 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 713 | 862.73 | 7130 | 8627.3
1.66 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD22 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: S-HCL-1 (S-HCL1) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2500 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD22 APC, BD Biosciences, 333145, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd22-apc.333145?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 25 |  | 809 | 978.89 | 20225 | 24472.25
1.67 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD22 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: HIB22 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE-Cy™7 Mouse Anti-Human CD22, BD Biosciences, 563941, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-cy-7-mouse-anti-human-cd22.563941?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 333 | 402.93 | 3330 | 4029.3
1.68 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD23 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: EBVCS-5 (EBVCS 5) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 1250 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD23 PE, BD Biosciences, 332782,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd23-pe.332782 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 25 |  | 511 | 536.55 | 12775 | 13413.75
1.69 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD23 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: M-L233 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 600 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE-Cy™7 Mouse Anti-Human CD23, BD Biosciences, 561167, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-cy-7-mouse-anti-human-cd23.561167 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 235 | 284.35 | 2820 | 3412.2
1.70 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD24 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: ML5 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD24, BD Biosciences, 555428,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd24.555428 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 280 | 338.8 | 280 | 338.8
1.71 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD24 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: SN3 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 0,5 μg Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 μg. | µg | 100 | 21 |  |  |  |  | Anti-Human CD24, APC, (clone: SN3) (Mouse IgG1, κ), Cedarlane, CL7668APC, https://www.cedarlanelabs.com/Products/Detail/CL7668APC?lob=AllProducts | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 778 | 941.38 | 778 | 941.38
1.72 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD24 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV605. | Klonas: ML5 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV605 Mouse Anti-Human CD24, BD Biosciences, 562788, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv605-mouse-anti-human-cd24.562788?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 571 | 690.91 | 571 | 690.91
1.73 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD25 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: 2A3 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD25 FITC, BD Biosciences, 345796, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd25-fitc.345796 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 347 | 364.35 | 694 | 728.7
1.74 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD26 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: L272 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 150 | 21 |  |  |  |  | BD™ PE Mouse Anti-Human CD26, BD Biosciences, 340423,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/pe-mouse-anti-human-cd26.340423 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 460 | 556.6 | 1380 | 1669.8
1.75 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD27 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV510. | Klonas: O323 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2000 | 21 |  |  |  |  | Brilliant Violet 510™ anti-human CD27 Antibody, Biolegend, 302836, https://www.biolegend.com/en-gb/products/brilliant-violet-510-anti-human-cd27-antibody-8005 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 956 | 1156.76 | 19120 | 23135.2
1.76 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD30 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: BerH8 (Ber-H8) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD30, BD Biosciences, 550041,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd30.550041?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 322 | 389.62 | 644 | 779.24
1.77 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD31 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: WM59 (WM-59) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD31, BD Biosciences, 555445,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/fitc-mouse-anti-human-cd31.555445?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 385 | 465.85 | 770 | 931.7
1.78 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD33 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: P67.6 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1100 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD33 PE, BD Biosciences, 345799, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd33-pe.345799?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 11 |  | 664 | 697.2 | 7304 | 7669.2
1.79 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD33 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: P67.6 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 6000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD33 APC, BD Biosciences, 345800, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd33-apc.345800 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 60 |  | 831 | 872.55 | 49860 | 52353
1.80 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD33 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: P67.6 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD33 PE-Cy™7, BD Biosciences, 333952, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd33-pe-cy-7.333952 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 777 | 940.17 | 6216 | 7521.36
1.81 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD34 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP-Cy5.5. | Klonas: 8G12 (HPCA2) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 4500 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD34 PerCP-Cy™5.5, BD Biosciences, 347222, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd34-percp-cy-5-5.347222?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 90 |  | 586 | 615.3 | 52740 | 55377
1.82 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD36 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: CB38 (NL07) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD36, BD Biosciences, 555454, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/fitc-mouse-anti-human-cd36.555454?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 234 | 283.14 | 2808 | 3397.68
1.83 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD36 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: CB38 (NL07) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 600 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD36, BD Biosciences, 555455, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd36.555455?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 305 | 369.05 | 1830 | 2214.3
1.84 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD36 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: CB38 (NL07) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD36, BD Biosciences, 550956, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-mouse-anti-human-cd36.550956?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 305 | 369.05 | 915 | 1107.15
1.85 | Polikloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD38ME raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: polikloninis multi-epitopinis CD38 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 1250 | 5 |  |  |  |  | BD Cytognos™ CD38ME-FITC, Cytognos, CYT-38F2, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd38me-fitc.cyt-38f2?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 25 |  | 1048 | 1100.4 | 26200 | 27510
1.86 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD38 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: HB7 (HB-7) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 150 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD38 FITC, BD Biosciences, 340909, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd38-fitc.340909?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 508 | 533.4 | 1524 | 1600.2
1.87 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD38 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: HB7 (HB-7) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD38 PE-Cy™7, BD Biosciences, 335825, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd38-pe-cy-7.335825 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 844 | 1021.24 | 10128 | 12254.88
1.88 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD38 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-H7. | Klonas: HB7 (HB-7) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 4000 | 21 |  |  |  |  | BD™ APC-H7 Mouse Anti-Human CD38, BD Biosciences, 656646, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/apc-h7-mouse-anti-human-cd38.656646?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 40 |  | 856 | 1035.76 | 34240 | 41430.4
1.89 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD38 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-A750. | Klonas: LS198-4-3 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 200 | 5 |  |  |  |  | CD38-APC-A750, LS198-4-3, 50 Tests, CE, Beckman Coulter, B49200, https://www.beckman.com/reagents/coulter-flow-cytometry/antibodies-and-kits/single-color-antibodies/cd38/b49200 | Atidarytos pakuotės stabilumas - 180 d.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 4 |  | 1492 | 1566.6 | 5968 | 6266.4
1.90 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD41a raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: HIP8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD41a, BD Biosciences, 555467, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd41a.555467?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 286 | 346.06 | 858 | 1038.18
1.91 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD41a raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP-Cy5.5. | Klonas: HIP8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 50 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD41a PerCP-Cy™5.5, BD Biosciences, 333148, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd41a-percp-cy-5-5.333148?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 312 | 327.6 | 312 | 327.6
1.92 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD42a raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP. | Klonas: Beb1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 1250 | 21 |  |  |  |  | BD™ PerCP Mouse Anti-Human CD42a, BD Biosciences, 340537, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/percp-mouse-anti-human-cd42a.340537?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 25 |  | 439 | 531.19 | 10975 | 13279.75
1.93 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD42b raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: HIP1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD42b, BD Biosciences, 551061,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-mouse-anti-human-cd42b.551061?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 342 | 413.82 | 1026 | 1241.46
1.94 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD43 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: 1G10 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD43, BD Biosciences, 555475, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/fitc-mouse-anti-human-cd43.555475 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 385 | 465.85 | 4620 | 5590.2
1.95 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD45 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP-Cy5.5. | Klonas: 2D1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 1000 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD45 PerCP-Cy™5.5, BD Biosciences, 332784, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd45-percp-cy-5-5.332784?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 571 | 690.91 | 11420 | 13818.2
1.96 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD45 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-H7. | Klonas: 2D1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 6000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD45 APC-H7, BD Biosciences, 641417,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd45-apc-h7.641417?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 60 |  | 880 | 924 | 52800 | 55440
1.97 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD45 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V450 | Klonas: HI30 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 120 tyrimų. | tyr. | 1800 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ V450 Mouse Anti-Human CD45, BD Biosciences, 560367,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/v450-mouse-anti-human-cd45.560367?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 621 | 751.41 | 9315 | 11271.15
1.98 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD45 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V500. | Klonas: HI30 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 4000 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ V500 Mouse Anti-Human CD45, BD Biosciences, 560777, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/v500-mouse-anti-human-cd45.560777 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 40 |  | 543 | 657.03 | 21720 | 26281.2
1.99 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD45 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V500-C. | Klonas: 2D1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 10000 | 5 |  |  |  |  | BD Horizon™ CD45 V500-C, BD Biosciences, 655873, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd45-v500-c.655873?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 100 |  | 553 | 580.65 | 55300 | 58065
1.100 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD45RA raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-H7. | Klonas: HI100 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 400 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC-H7 Mouse Anti-Human CD45RA, BD Biosciences, 560674, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-h7-mouse-anti-human-cd45ra.560674?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 336 | 406.56 | 2688 | 3252.48
1.101 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD48 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: BJ40 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | FITC anti-human CD48 Antibody, Biolegend, 336706, https://www.biolegend.com/en-gb/products/fitc-anti-human-cd48-antibody-5358 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 470 | 568.7 | 5640 | 6824.4
1.102 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD49b raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 12F1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD49b, BD Biosciences, 555669, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd49b.555669 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 421 | 509.41 | 1263 | 1528.23
1.103 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD49f raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: GoH3 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Human CD49f, BD Biosciences, 555736, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-rat-anti-human-cd49f.555736 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 332 | 401.72 | 664 | 803.44
1.104 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD49f raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV421. | Klonas: GoH3 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | Brilliant Violet 421™ anti-human/mouse CD49f Antibody, Biolegend, 313624, https://www.biolegend.com/en-gb/products/brilliant-violet-421-anti-human-mouse-cd49f-antibody-8644 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 956 | 1156.76 | 2868 | 3470.28
1.105 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD52 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 4C8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 150 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse anti-Human CD52, BD Biosciences, 562945, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd52.562945?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 221 | 267.41 | 663 | 802.23
1.106 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD55 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: JS11 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | APC anti-human CD55 Antibody, Biolegend, 311312,https://www.biolegend.com/en-gb/products/apc-anti-human-cd55-antibody-1792 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 664 | 803.44 | 7968 | 9641.28
1.107 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD56 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: REA196 ¦ NCAM16.2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 2 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 4000 | 21 |  |  |  |  | CD56 Antibody, anti-human, REAfinity™, Miltenyi, 130-114-549, https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cd56-antibody-anti-human-reafinity-rea196.html#Conjugate=FITC:size=100-tests-in-200-uL | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 40 |  | 421 | 509.41 | 16840 | 20376.4
1.108 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD56 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: LT56 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD56 PE, Exbio, 1P-789-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd56-pe-1 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 285 | 344.85 | 2280 | 2758.8
1.109 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD56 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: C5.9 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 200 tyrimų. | tyr. | 5000 | 5 |  |  |  |  | BD Cytognos™ CD56-PE, Cytognos, CYT-56PE, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd56-pe.cyt-56pe | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 25 |  | 935 | 981.75 | 23375 | 24543.75
1.110 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD56 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: NCAM16.2 (NCAM 16) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD56 APC, BD Biosciences, 341027, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd56-apc.341027?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 726 | 762.3 | 5808 | 6098.4
1.111 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD56 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: NCAM16.2 (NCAM 16) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD56 PE-Cy™7, BD Biosciences, 335826, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd56-pe-cy-7.335826 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 813 | 983.73 | 12195 | 14755.95
1.112 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD56 (NCAM-1) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V450. | Klonas: B159 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 120 tyrimų. | tyr. | 1440 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ V450 Mouse Anti-Human CD56 (NCAM-1), BD Biosciences, 560360,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/v450-mouse-anti-human-cd56-ncam-1.560360 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 547 | 661.87 | 6564 | 7942.44
1.113 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD56 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV605. | Klonas: NCAM16.2 (NCAM 16) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV605 Mouse Anti-Human CD56, BD Biosciences, 562780, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv605-mouse-anti-human-cd56.562780?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 569 | 688.49 | 6828 | 8261.88
1.114 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD57 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: HNK-1 (HNK1) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD57 FITC, BD Biosciences, 333169, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd57-fitc.333169 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 584 | 613.2 | 7008 | 7358.4
1.115 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD59 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: MEM-43 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | CD59 Monoclonal Antibody (MEM-43), PE, Thermo Fisher, MHCD5904, https://www.thermofisher.com/antibody/product/CD59-Antibody-clone-MEM-43-Monoclonal/MHCD5904 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 720 | 871.2 | 1440 | 1742.4
1.116 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD61 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: RUU-PL7F12 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD61 FITC, BD Biosciences, 347407, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd61-fitc.347407 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 694 | 728.7 | 8328 | 8744.4
1.117 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD61 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: VI-PL2 (VIPL2) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD61, BD Biosciences, 564174, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-mouse-anti-human-cd61.564174 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 286 | 346.06 | 858 | 1038.18
1.118 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD62P raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: AK-4 (AK4 arba AK 4) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 400 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD62P, BD Biosciences, 550888, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-mouse-anti-human-cd62p.550888?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 4 |  | 315 | 381.15 | 1260 | 1524.6
1.119 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD63 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: H5C6 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD63, BD Biosciences, 556020, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd63.556020?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 362 | 438.02 | 1086 | 1314.06
1.120 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD64 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: 10.1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 500 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD64, BD Biosciences, 555527, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/fitc-mouse-anti-human-cd64.555527 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 5 |  | 211 | 255.31 | 1055 | 1276.55
1.121 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD64 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 10.1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 1000 | 21 |  |  |  |  | BD™ PE Mouse Anti-Human CD64, BD Biosciences, 644385, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/pe-mouse-anti-human-cd64.644385?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 506 | 612.26 | 10120 | 12245.2
1.122 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD64 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: 10.1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 450 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE-Cy™7 Mouse anti-Human CD64, BD Biosciences, 561191, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-cy-7-mouse-anti-human-cd64.561191?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 9 |  | 241 | 291.61 | 2169 | 2624.49
1.123 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD65 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP-Vio700. | Klonas: WIM8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 30 tyrimų. | tyr. | 90 | 21 |  |  |  |  | CD65 Antibody, anti-human, PerCP-Vio® 700, Miltenyi Biotec, 130-108-267, https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cd65-antibody-anti-human-vim8.html#Conjugate=PerCP-Vio-700:size=30-tests-in-300-uL | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 292 | 353.32 | 876 | 1059.96
1.124 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD66c raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: KOR-SA3544 Pakuotėje – ne mažiau kaip 1 ml. | ml | 6 | 21 |  |  |  |  | CD66c-PE, KOR-SA3544, 1 mL, ASR, Beckman Coulter, IM2357U, https://www.beckman.com/reagents/coulter-flow-cytometry/antibodies-and-kits/single-color-antibodies/cd66c/im2357u | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 1350 | 1633.5 | 8100 | 9801
1.125 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD70 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BB515. | Klonas: Ki-24 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BB515 Mouse Anti-Human CD70, BD Biosciences, 565156, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bb515-mouse-anti-human-cd70.565156?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 355 | 429.55 | 710 | 859.1
1.126 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD71 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: MEM-75 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD71 APC, Exbio, 1A-235-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd71-apc | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 285 | 344.85 | 3420 | 4138.2
1.127 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD71 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-H7. | Klonas: M-A712 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | BD™ APC-H7 Mouse Anti-Human CD71, BD Biosciences, 655408, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-h7-mouse-anti-human-cd71.655408 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 941 | 1138.61 | 1882 | 2277.22
1.128 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD73 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: AD2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 500 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD73, BD Biosciences, 550257, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd73.550257 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 5 |  | 457 | 552.97 | 2285 | 2764.85
1.129 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD79a raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: HM47 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD79a, BD Biosciences, 555935, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd79a.555935 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 285 | 344.85 | 2280 | 2758.8
1.130 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD79b raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP Cy5.5. | Klonas: CB3-1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD79b (Igβ) Antibody, Biolegend, 341408, https://www.biolegend.com/en-gb/products/percp-cyanine5-5-anti-human-cd79b-igbeta-antibody-5937 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 761 | 920.81 | 9132 | 11049.72
1.131 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD79b raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: 3A2-2E7 (SN8) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 3000 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD79b APC, BD Biosciences, 335834, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd79b-apc.335834?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 30 |  | 739 | 894.19 | 22170 | 26825.7
1.132 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD81 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: JS-81 (JS81) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD81, BD Biosciences, 551108, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/fitc-mouse-anti-human-cd81.551108?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 385 | 465.85 | 1155 | 1397.55
1.133 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD81 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-H7. | Klonas: JS-81 (JS81) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD™ APC-H7 Mouse Anti-Human CD81, BD Biosciences, 656647, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/apc-h7-mouse-anti-human-cd81.656647 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 1025 | 1240.25 | 3075 | 3720.75
1.134 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD81 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-C750. | Klonas: M38 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 3 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 1500 | 21 |  |  |  |  | BD Cytognos™ CD81-APC-C750™, Cytognos, CYT-81AC750, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd81-apc-c750.cyt-81ac750 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 30 |  | 693 | 838.53 | 20790 | 25155.9
1.135 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD90 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: DG3 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 2 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 21 |  |  |  |  | CD90 Antibody, anti-human, FITC, Miltenyi Biotec, 130-117-684, https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cd90-antibody-anti-human-dg3.html#Conjugate=FITC:size=100-tests-in-200-uL | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 421 | 509.41 | 6315 | 7641.15
1.136 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD94 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: HP-3D9 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD94, BD Biosciences, 559876, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/apc-mouse-anti-human-cd94.559876 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 243 | 294.03 | 729 | 882.09
1.137 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD95 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: DX2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | PE anti-human CD95 (Fas) Antibody, Biolegend, 305608, https://www.biolegend.com/en-gb/products/pe-anti-human-cd95-fas-antibody-643 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 583 | 705.43 | 583 | 705.43
1.138 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD96 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 6F9 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 1750 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse anti-Human CD96, BD Biosciences, 562379, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd96.562379 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 35 |  | 266 | 321.86 | 9310 | 11265.1
1.139 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD96 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: NK92.39 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 21 |  |  |  |  | APC anti-human CD96 (TACTILE) Antibody, Biolegend, 338410, https://www.biolegend.com/en-gb/products/apc-anti-human-cd96-tactile-antibody-12180 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 680 | 822.8 | 6800 | 8228
1.140 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD99 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: TÜ12 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1600 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD99, BD Biosciences, 555688, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/fitc-mouse-anti-human-cd99.555688 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 16 |  | 327 | 395.67 | 5232 | 6330.72
1.141 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD99 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 3B2/TA8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 600 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD99 PE, Exbio, 1P-658-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd99-pe | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 285 | 344.85 | 1710 | 2069.1
1.142 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD99 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: 3B2/TA8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 21 |  |  |  |  | Anti-Hu CD99 APC, Exbio, 1A-658-T100, https://www.exbio.cz/research-product/antibodies/cd-and-related-antigens/anti-hu-cd99-apc | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 285 | 344.85 | 2280 | 2758.8
1.143 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD103 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: Ber-ACT8 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 100 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD103 PE, BD Biosciences, 333156, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd103-pe.333156 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 357 | 374.85 | 714 | 749.7
1.144 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD105 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: 43A4E1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 600 | 21 |  |  |  |  | CD105 Antibody, anti-human, APC, Miltenyi Biotec, 130-094-926, https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cd105-antibody-anti-human-43a4e1.html#Conjugate=APC:size=100-tests-in-1-mL | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 626 | 757.46 | 3756 | 4544.76
1.145 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD117 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 104D2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 50 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD117 PE, BD Biosciences, 332785, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd117-pe.332785?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 396 | 479.16 | 396 | 479.16
1.146 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD117 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: 104D2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 10000 | 5 |  |  |  |  | BD™ CD117 PE-Cy™7, BD Biosciences, 339217, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd117-pe-cy-7.339217 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 100 |  | 890 | 934.5 | 89000 | 93450
1.147 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD117 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: 104D2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2000 | 21 |  |  |  |  | BD™ CD117 APC, BD Biosciences, 333233, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/cd117-apc.333233 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 809 | 978.89 | 16180 | 19577.8
1.148 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD117 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC-Cy7. | Klonas: 104D2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2000 | 21 |  |  |  |  | APC/Cyanine7 anti-human CD117 (c-kit) Antibody, Biolegend, 313228, https://www.biolegend.com/en-gb/products/apc-cyanine7-anti-human-cd117-c-kit-antibody-12166 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 20 |  | 761 | 920.81 | 15220 | 18416.2
1.149 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD117 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV605. | Klonas: 104D2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 2000 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV605 Mouse Anti-Human CD117, BD Biosciences, 562687. https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv605-mouse-anti-human-cd117.562687 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 40 |  | 377 | 456.17 | 15080 | 18246.8
1.150 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD123 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: AC145 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 2 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 21 |  |  |  |  | CD123 Antibody, anti-human, PE, Miltenyi Biotec, 130-113-326, https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cd123-antibody-anti-human-ac145.html#Conjugate=PE:size=100-tests-in-200-uL | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 626 | 757.46 | 9390 | 11361.9
1.151 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD123 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: 9F5 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 3000 | 21 |  |  |  |  | BD™ APC Mouse Anti-Human CD123, BD Biosciences, 658171, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/apc-mouse-anti-human-cd123.658171 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 30 |  | 694 | 839.74 | 20820 | 25192.2
1.152 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD123 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu Red718. | Klonas: 9F5 Koncentracija 0,2 mg/ml. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 µg. | µg | 900 | 21 |  |  |  |  | BD OptiBuild™ R718 Mouse Anti-Human CD123, BD Biosciences, 752032,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/r718-mouse-anti-human-cd123.752032 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 18 |  | 468 | 566.28 | 8424 | 10193.04
1.153 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD133/1 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: AC133 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 2 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 4000 | 21 |  |  |  |  | CD133/1 Antibody, anti-human, APC, Miltenyi Biotec, 130-113-106, https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cd133-1-antibody-anti-human-ac133.html#Conjugate=APC:size=100-tests-in-200-uL | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 40 |  | 997 | 1206.37 | 39880 | 48254.8
1.154 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD138 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV421. | Klonas: MI15 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 2000 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV421 Mouse Anti-Human CD138, BD Biosciences, 562935, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv421-mouse-anti-human-cd138.562935 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 40 |  | 360 | 435.6 | 14400 | 17424
1.155 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD157 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: SY/11B5 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 600 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse anti-Human CD157, BD Biosciences, 564214,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd157.564214 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 164 | 198.44 | 1968 | 2381.28
1.156 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD158 (KIR2DL1/S1/S3/S5) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: HP-MA4 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | PE/Cyanine7 anti-human CD158 (KIR2DL1/S1/S3/S5) Antibody, Biolegend, 339512, https://www.biolegend.com/en-gb/products/pe-cyanine7-anti-human-cd158-kir2dl1-s1-s3-s5-antibody-11760 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 648 | 784.08 | 648 | 784.08
1.157 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD158b raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV510. | Klonas: CH-L Koncentracija 0,2 mg/ml. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 µg. | µg | 50 | 21 |  |  |  |  | BD OptiBuild™ BV510 Mouse Anti-Human CD158b, BD Biosciences, 743452, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv510-mouse-anti-human-cd158b.743452?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 636 | 769.56 | 636 | 769.56
1.158 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD158e (KIR3DL1) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: DX9 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 2 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | CD158e (KIR3DL1) Antibody, anti-human, FITC, Miltenyi Biotec, 130-123-668, https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cd158e-kir3dl1-antibody-anti-human-dx9.html#Conjugate=FITC:size=100-tests-in-200-uL | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 529 | 640.09 | 529 | 640.09
1.159 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD200 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: MRC OX-104 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE-Cy™7 Mouse Anti-Human CD200, BD Biosciences, 562125,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-cy-7-mouse-anti-human-cd200.562125 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 264 | 319.44 | 528 | 638.88
1.160 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD235a raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: 11E4B-7-6 (KC16) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 400 | 5 |  |  |  |  | CD235a-FITC, 11E4B-7-6, 100 Tests, CE, Beckman Coulter, B49206, https://www.beckman.com/reagents/coulter-flow-cytometry/antibodies-and-kits/single-color-antibodies/cd235a/b49206 | Atidarytos pakuotės stabilumas - 180 d.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 4 |  | 958 | 1005.9 | 3832 | 4023.6
1.161 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD279 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: MIH4 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD279, BD Biosciences, 557946, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-cd279.557946?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 286 | 346.06 | 572 | 692.12
1.162 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD304 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 12C2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 900 | 21 |  |  |  |  | PE anti-human CD304 (Neuropilin-1) Antibody, Biolegend, 354504, https://www.biolegend.com/en-gb/products/pe-anti-human-cd304-neuropilin-1-antibody-7901 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 9 |  | 664 | 803.44 | 5976 | 7230.96
1.163 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD371 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 50C1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 800 | 21 |  |  |  |  | PE anti-human CD371 (CLEC12A) Antibody, Biolegend, 353604, https://www.biolegend.com/en-gb/products/pe-anti-human-cd371-clec12a-antibody-7585 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 664 | 803.44 | 5312 | 6427.52
1.164 | Tarpusavyje suderintų monokloninių antikūnų rinkinys, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulių CD45/CD34 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromais FITC/PE. | Klonai: 2D1/8G12 atitinkamai CD45/CD34 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 3250 | 21 |  |  |  |  | BD™ Anti-Human CD45 FITC/CD34 PE, BD Biosciences, 341071, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/multicolor-cocktails-and-kits-ruo-gmp/anti-human-cd45-fitc-cd34-pe.341071 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 65 |  | 561 | 678.81 | 36465 | 44122.65
1.165 | Monokloninis antikūnas, žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipio (ŽLA-DR) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: L243 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 600 | 5 |  |  |  |  | BD™ Anti-HLA-DR FITC, BD Biosciences, 347400, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/anti-hla-dr-fitc.347400 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 601 | 631.05 | 3606 | 3786.3
1.166 | Monokloninis antikūnas, žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipio (ŽLA-DR) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: L243 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1600 | 5 |  |  |  |  | BD™ Anti-HLA-DR APC, BD Biosciences, 347403,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/anti-hla-dr-apc.347403?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 16 |  | 664 | 697.2 | 10624 | 11155.2
1.167 | Monokloninis antikūnas, žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipio (ŽLA-DR) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE-Cy7. | Klonas: G46-6 (L243) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE-Cy™7 Mouse Anti-Human HLA-DR, BD Biosciences, 560651, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-cy-7-mouse-anti-human-hla-dr.560651 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 293 | 354.53 | 1758 | 2127.18
1.168 | Monokloninis antikūnas, žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipio (ŽLA-DR) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V450. | Klonas: L243 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 10000 | 5 |  |  |  |  | BD Horizon™ Anti-HLA-DR V450, BD Biosciences, 655874, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/anti-hla-dr-v450.655874 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 100 |  | 506 | 531.3 | 50600 | 53130
1.169 | Monokloninis antikūnas, žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipio (ŽLA-DR) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu V500. | Klonas: G46-6 (L243) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ V500 Mouse anti-Human HLA-DR, BD Biosciences, 561224, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/v500-mouse-anti-human-hla-dr.561224 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 393 | 475.53 | 3930 | 4755.3
1.170 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės IREM-2 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: UP-H2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | BD™ APC Mouse Anti-Human IREM-2, BD Biosciences, 656158, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/apc-mouse-anti-human-irem-2.656158?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 755 | 913.55 | 1510 | 1827.1
1.171 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių molekulės mieloperoksidazės (MPO) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: MPO-7 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 5 |  |  |  |  | Monoclonal Mouse Anti-Human Myeloperoxidase/FITC, Clone MPO-7, Flow cytometry, 100 tests, 1 mL, Dako, F0714, https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=F071401-2 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 1500 | 1575 | 18000 | 18900
1.172 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių terminalinės deoksinukleotidiltransferazės (TdT) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV421. | Klonas: E17-1519 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV421 Mouse Anti-Human Terminal Transferase (TdT), BD Biosciences, 565230, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv421-mouse-anti-human-terminal-transferase-tdt.565230 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 509 | 615.89 | 6108 | 7390.68
1.173 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių imunoglobulinų lambda lengvųjų grandinių raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC C750. | Klonas: 1-115-2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 21 |  |  |  |  | APC/Fire™ 750 anti-human Ig light chain λ Antibody, Biolegend, 374606, https://www.biolegend.com/en-gb/products/apc-fire-750-anti-human-ig-light-chain-lambda-antibody-22214 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 648 | 784.08 | 7776 | 9408.96
1.174 | Polikloninis antikūnas žmogaus ląstelių imunoglobulinų lambda lengvųjų grandinių raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: Polikloninis Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 5 |  |  |  |  | Polyclonal Rabbit Anti-Human Lambda Light Chains/RPE, Affinity-isolated F(ab')2, Flow cytometry, 1 mL, Agilent Technologies, R043701-2, https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=R043701-2 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 1768 | 1856.4 | 26520 | 27846
1.175 | Polikloninis antikūnas žmogaus ląstelių imunoglobulinų kappa lengvųjų grandinių raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: Polikloninis Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 2500 | 5 |  |  |  |  | Polyclonal Rabbit Anti-Human Kappa Light Chains/APC, Affinity-isolated F(ab')2, Flow cytometry, 100 tests, 1 mL, Agilent Technologies, C022201-2, https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=C022201-2 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 25 |  | 1789 | 1878.45 | 44725 | 46961.25
1.176 | Monokloninis antikūnas žmogaus ląstelių IgM sunkiųjų grandinių raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: G20-127 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1500 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human IgM, BD Biosciences, 555783, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-igm.555783?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 362 | 438.02 | 5430 | 6570.3
1.177 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių molekulės Bcl-2 (angl. B-cell lymphoma 2) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: Bcl-2/100 (100) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | BD™ PE Mouse Anti-Human bcl-2, BD Biosciences, 340576, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/pe-mouse-anti-human-bcl-2.340576 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 312 | 377.52 | 624 | 755.04
1.178 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių molekulės GranzimoB raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: GB11 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human Granzyme B, BD Biosciences, 561142, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-granzyme-b.561142?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 421 | 509.41 | 842 | 1018.82
1.179 | Monokloninių antikūnų rinkinys, žmogaus ląstelių molekulės Perforino raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Rinkinį turi sudaryti: 1. Monokloninis antikūnas Klonas: δG9 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. 2. Izotipinė kontrolė Klonas: 27-35 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | rink. | 2 | 21 | 323 | 323 | 646 | 646 | BD Pharmingen™ FITC Perforin Reagent Set, BD Biosciences, 556577, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/panels-multicolor-cocktails-ruo/fitc-perforin-reagent-set.556577?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
1.180 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių T limfocitų α/β receptoriaus (TCR-α/β, angl. T-cell receptor α/β) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: WT31 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 5 |  |  |  |  | BD™ Anti-TCR-α/β FITC, BD Biosciences, 333140, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/anti-tcr-fitc.333140 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 620 | 651 | 7440 | 7812
1.181 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių T limfocitų γ/δ receptoriaus (TCR- γ/δ , angl. T-cell receptor γ/δ ) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 11F2 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1200 | 5 |  |  |  |  | BD™ Anti-TCR-γ/δ PE, BD Biosciences, 333141, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/single-color-antibodies-asr-ivd-ce-ivd/anti-tcr-pe.333141 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 12 |  | 708 | 743.4 | 8496 | 8920.8
1.182 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių receptoriaus TCR C beta 1 (angl. T cell antigen receptor C β 1) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: JOVI.1 Koncentracija 200 μg/ml Pakuotėje – ne mažiau kaip 1 ml. | ml | 6 | 21 |  |  |  |  | TCR C β 1 Antibody (JOVI.1) FITC, Santa Cruz Biotechnology, sc-53196 FITC, https://www.scbt.com/p/tcr-c-beta-1-antibody-jovi-1 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo pakuotės siuntos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 608 | 735.68 | 3648 | 4414.08
1.183 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių receptoriaus TCR C beta 2 (angl. T cell antigen receptor C β 2) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: SAM.2.rMAb (KFN) Koncentracija 0,2 mg/ml. Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 0,5 µg. Pakuotėje – ne mažiau kaip 0,1 mg. | mg | 0.6 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human TCR Cβ2, BD Biosciences, 571190, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/pe-mouse-anti-human-tcr-c-2.571190 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 423 | 511.83 | 2538 | 3070.98
1.184 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių receptoriaus CXCR5 (angl. C-X-C chemokine receptor 5) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PerCP-Cy5.5. | Klonas: RF8B2. Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 250 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ PerCP-Cy™5.5 Rat Anti-Human CXCR5 (CD185), BD biosciences, 562781, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/percp-cy-5-5-rat-anti-human-cxcr5-cd185.562781 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 5 |  | 368 | 445.28 | 1840 | 2226.4
1.185 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių molekulės TCL1 (angl. T cell leukemia/lymphoma 1) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu APC. | Klonas: eBio 1-21 (1-21) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 200 | 21 |  |  |  |  | TCL1 Monoclonal Antibody (eBio1-21 (1-21)), APC, eBioscience™, Thermo Fisher, 17-6699-42, https://www.thermofisher.com/antibody/product/TCL1-Antibody-clone-eBio1-21-1-21-Monoclonal/17-6699-42 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 720 | 871.2 | 1440 | 1742.4
1.186 | Monokloninis antikūnas žmogaus ląstelių receptoriaus TSLP (angl. Thymic Stromal Lymphopoietin Receptor) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV510. | Klonas: 1F11/TSLPR (1F11 ir AB81_85.1F11) Koncentracija 0,2 mg/ml. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 µg. | µg | 150 | 21 |  |  |  |  | BD OptiBuild™ BV510 Mouse Anti-Human TSLP Receptor, BD Biosciences, 752981, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv510-mouse-anti-human-tslp-receptor.752981?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 636 | 769.56 | 1908 | 2308.68
1.187 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių molekulės NG2 (angl. Neuron glia antigen-2) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: 7.1 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 1000 | 5 |  |  |  |  | NG2-PE, 7.1, 100 Tests, CE, Beckman Coulter, B92429,https://www.beckman.com/reagents/coulter-flow-cytometry/antibodies-and-kits/single-color-antibodies/ng2/b92429 | Atidarytos pakuotės stabilumas - 180 d.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 10 |  | 1530 | 1606.5 | 15300 | 16065
1.188 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių molekulės disialogangliozido GD2 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV421. | Klonas: 14.G2a Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD Horizon™ BV421 Mouse Anti-Human Disialoganglioside GD2, BD Biosciences, 564223, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv421-mouse-anti-human-disialoganglioside-gd2.564223?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 394 | 476.74 | 2364 | 2860.44
1.189 | Polikloninis antikūnas, žmogaus ląstelių baltymo, susijusio su X chromosoma ir slopinančio apoptozę (XIAP, angl. X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: Polikloninis Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 3 µg. Koncentracija 1 mg/ml. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 µl. | µl | 100 | 21 |  |  |  |  | XIAP/BIRC4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC), Biorbyt, orb16506, https://www.biorbyt.com/xiapbirc4-rabbit-polyclonal-a-orb16506.html | Stabilumas - 30 d. kambario temperatūroje, arba 1 metus -20C.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 918 | 1110.78 | 918 | 1110.78
1.190 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių molekulės SAP (SLAM -susijusio baltymo (angl. Signaling Lymphocytic Activation Molecule)) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: XLP-1D12 Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | SAP (SLAM-Associated Protein) Monoclonal Antibody (XLP-1D12), PE, eBioscience™, Invitrogen, 12-9787-42,https://www.thermofisher.com/antibody/product/SAP-SLAM-Associated-Protein-Antibody-clone-XLP-1D12-Monoclonal/12-9787-42 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 900 | 1089 | 900 | 1089
1.191 | Monokloninis antikūnas žmogaus ląstelių molekulės MFG-E8 (angl. milk fat globule-EGF factor) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu Alexa Fluor 488. | Klonas: F-5 Koncentracija 200 μg/ml Pakuotėje – ne mažiau kaip 1 ml. | ml | 8 | 21 |  |  |  |  | MFG-E8 Antibody (F-5) Alexa Fluor® 488, Santa Cruz Biotechnology, sc-271574 AF488, https://www.scbt.com/p/mfg-e8-antibody-f-5 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo pakuotės siuntos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 791 | 957.11 | 6328 | 7656.88
1.192 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių-trombocitų molekulės glikopreino VI (GPVI) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV421. | Klonas: HY101 (HY 101; HY-101) Koncentracija 0,2 mg/ml. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 µg. | µg | 750 | 21 |  |  |  |  | BD OptiBuild™ BV421 Mouse Anti-Human Platelet GPVI, BD Biosciences, 743941, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/bv421-mouse-anti-human-platelet-gpvi.743941?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 15 |  | 636 | 769.56 | 9540 | 11543.4
1.193 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių-trombocitų molekulės PAC-1 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu FITC. | Klonas: PAC-1 (PAC1) Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 20 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | BD™ FITC Mouse Anti-Human PAC-1, BD Biosciences, 340507, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/single-color-antibodies-ruo-gmp/fitc-mouse-anti-human-pac-1.340507?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 322 | 389.62 | 644 | 779.24
1.194 | Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių baltymo WASP (angl. Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) protein) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. | Klonas: D-1 Koncentracija 200 μg/ml Pakuotėje – ne mažiau kaip 1 ml. | ml | 1 | 21 |  |  |  |  | WASP Antibody (D-1) PE, Santa Cruz Biotechnology, sc-5300 PE, https://www.scbt.com/p/wasp-antibody-d-1 | Stabilumo / galiojimo trukmė - 1 metus nuo pakuotės siuntos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 630 | 762.3 | 630 | 762.3
1.195 | 5-maleimido-eozinas (EMA) | Liofilizuotas fluorescentinis dažas žmogaus eritrocitų membranos baltymų kiekiui įvertinti. Maksimali dažo fluorescencinė spinduliuotė turi būti 540,0–550,0 nm ribose. Ne mažiau kaip 93% grynumo. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 mg. | mg | 25 | 21 |  |  |  |  | 5-Maleimido-eosin, Sigma Aldrich - Merck, 63184-25MG, https://www.sigmaaldrich.com/LT/en/product/sial/63184?msockid=0fd691738f566071392087508e01612c | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 1343 | 1625.03 | 1343 | 1625.03
1.196 | 7-aminoaktinomicinas D (7-AAD) | Paruoštas naudoti nukleorūgšties dažas negyvybingų ląstelių kiekiui nustatyti tėkmės citometrijos metodu. Dėl minimalaus spektrų persidengimo 7 - AAD galima naudoti kartu su monokloniniais antikūnais sujungtais su fluorochromais FITC ir PE. Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 5 µl. Pakuotėje ne mažiau kaip 2 ml. | ml | 16 | 21 |  |  |  |  | BD Pharmingen™ 7-AAD, BD Biosciences, 559925, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/research-reagents/single-color-antibodies-ruo/7-aad.559925 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 105 | 127.05 | 840 | 1016.4
1.197 | Baltymas proteolizinas selektyviai besijungiantis su ląstelių membranoje esančiu GFI (glikozilintas fosfatidilinozitolis) inkariniu baltymu, sujungtas su fluorochromu Alexa Fluor 488. | Ne mažiau kaip 50 μg (10-6 M koncentracijos) proteolizino fosfatiniame buferiniame-albumino tirpale. Pakuotėje ne mažiau 100 tyrimų. | tyr. | 300 | 5 |  |  |  |  | FLAER (Alexa 488 proaerolysin variant) liquid format-IVD, Cedarlane Labs, FL2S-C, https://www.cedarlanelabs.com/Products/Detail/FL2S-C?lob=AllProducts | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 1490 | 1564.5 | 4470 | 4693.5
1.198 | Reagentas CD19 chimerinių antigeno receptorių T limfocitams (CD19 CAR-T) aptikti tėkmės citomerijos metodu, sujungtas su fluorochromu PE. | Rekombinantinis žmogaus CD19 baltymas (amino rūgščių žiedas 20–291) išreikštas HEK293 ląstelėse ir sujungtas su žmogaus IgG Fc fragmentu (CD19-Fc) CD19 CAR-T limfocitams aptikti. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų. | tyr. | 100 | 21 |  |  |  |  | CAR-T cell detection - PE Human protein, 100 tests, Immunostep, 19-0212-100T, https://immunostep.com/product/cd19p-for-car-detection/?attribute_pa_conjugated=pe&attribute_pa_size=100-test&v=d91af6958918 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 2939 | 3556.19 | 2939 | 3556.19
1.199 | Reagentų rinkinys vaisiaus eritrocitų kiekiui motinos kraujyje nustatyti | Rinkinį turi sudaryti: 1. Monokloninis antikūnas, skirtas žmogaus vaisiaus eritrocitų hemoglobino (HbF) raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu PE. Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 tyrimų. 2. Ląstelių membranų pralaidumą didinančio tirpalo koncentratas (10x), ne mažiau kaip 40 ml. 3. Ląstelių suspendavimo buferio koncentratas (10x), ne mažiau kaip 40 ml. Rinkinyje ne mažiau kaip 100 tyrimų. Kartu su rinkiniu turi būti tiekiamas ir 8% glutaro aldehido tirpalas, ne mažiau kaip 10 ml. | rink. | 3 | 5 | 1305 | 1305 | 3915 | 3915 | FMH QuikQuant™, IQ Products, QQF-100 & Glutaraldehyde, Sigma, G7526-10ML, https://www.sigmaaldrich.com/LT/en/product/sial/g7526 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atskieskas tirpalas stabilus 30 d.
1.200 | Reagentų rinkinys plazminių ląstelių žymenų raiškai nustatyti | Rinkinį turi sudaryti: 1. Liofilizuotų monokloninių antikūnų rinkinys (Nr.1) žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulių sujungtų su fluorochromais CD38 FITC (klonas multiepitopinis) /CD56 PE (klonas C5.9) /CD45 PerCP-Cy5.5 (klonas EO1)/ CD19 PE-Cy7 (klonas SA287)/ CD117 APC (klonas 104D2)/ CD81 APC-C750 (klonas M38) raiškai nustatyti. Rinkinį (Nr.1) turi sudaryti ne mažiau kaip 4 liofilizuotų reagentų buteliukai, kiekviename ne mažiau kaip 5 tyrimai. 2. Liofilizuotų monokloninių antikūnų rinkinys (Nr.1) žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulių sujungtų su fluorochromais CD38 FITC (klonas multiepitopinis) /CD56 PE (klonas C5.9) /CD45 PerCP-Cy5.5 (klonas EO1)/ CD19 PE-Cy7 (klonas SA287)/ kappa APC (klonas nenurodomas)/ lambda APC-C750 (klonas nenurodomas) raiškai nustatyti. Rinkinį (Nr.1) turi sudaryti ne mažiau kaip 4 liofilizuotų reagentų buteliukai, kiekviename ne mažiau kaip 5 tyrimai. 3. Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD138 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV421. Klonas MI15. Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 3 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. 4. Monokloninis antikūnas, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulės CD27 raiškai nustatyti, sujungtas su fluorochromu BV510. Klonas O323. Kiekis vienam tyrimui ne didesnis kaip 10 µl. Pakuotėje – ne mažiau kaip 50 tyrimų. 5. Eritrocitus lizuojančio tirpalo koncentratas (10x). 6. Rinkinys ląstelių fiksavimui ir ląstelių sienelės pralaidumui padidinti. Rinkinį turi sudaryti 2 atskiri reagentai: reagentas A skirtas ląstelėms fiksuoti ir reagentas B skirtas ląstelių sienelės pralaidumui padidinti. | rink. | 3 | 5 | 3699 | 3883.95 | 11097 | 11651.85 | BD Cytognos™ Multiple Myeloma MRD, Cytognos, CYT-MM-MRD8, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/multicolor-cocktails-and-kits-ivd-ce-ivds/multiple-myeloma-mrd.cyt-mm-mrd8 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atidarytos pakuotės stabilios 28 d.
1.201 | Reagentų rinkinys B limfoblastų žymenų raiškai nustatyti | Rinkinį turi sudaryti: 1. Liofilizuotų monokloninių antikūnų rinkinys (Nr.1) žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulių sujungtų su fluorochromais CD20 Pacific Blue (klonas 2H7)/ CD45 OC515 (klonas GA90)/ FITC 81(klonas M38) /CD66c/CD123 PE (klonai 12/6H6) /CD34 PerCP-Cy5.5 (klonas 581)/ CD19 PE-Cy7 (klonas SA287)/ CD10 APC (klonas HI10a)/ CD38 APC-C750 (klonas LD38) raiškai nustatyti. Rinkinį (Nr.1) turi sudaryti ne mažiau kaip 4 liofilizuotų reagentų buteliukai, kiekviename ne mažiau kaip 5 tyrimai. 2. Liofilizuotų monokloninių antikūnų rinkinys (Nr.2) žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulių sujungtų su fluorochromais CD20 Pacific Blue (klonas 2H7)/ CD45 OC515 (klonas GA90)/ FITC 81(klonas M38) /CD73/CD304 PE (klonai AD-2/12C2) /CD34 PerCP-Cy5.5 (klonas 581)/ CD19 PE-Cy7 (klonas SA287)/ CD10 APC (klonas HI10a)/ CD38 APC-C750 (klonas LD38) raiškai nustatyti. Rinkinį (Nr.2) turi sudaryti ne mažiau kaip 4 liofilizuotų reagentų buteliukai, kiekviename ne mažiau kaip 5 tyrimai. | rink. | 6 | 5 | 3378 | 3546.9 | 20268 | 21281.4 | BD Cytognos™ B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia MRD, Cytognos, CYT-BCP-ALL-MRD, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/multicolor-cocktails-and-kits-ivd-ce-ivds/b-cell-precursor-acute-lymphoblastic-leukemia-mrd.cyt-bcp-all-mrd | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atidarytos pakuotės stabilios 49 d.
1.202 | Reagentų rinkinys glikozilinto fosfatidilinozitolio (GFI) trūkumui įvertinti žmogaus kraujo ląstelėse (eritrocituose, monocituose ir granulocituose) | Rinkinį turi sudaryti: 1. ne mažiau kaip 25 vienkartiniai mėgintuvėliai su liofilizuotų monokloninių antikūnų rinkiniu, žmogaus ląstelių (eritrocitų) diferenciacijos molekulių sujungtų su fluorochromais CD235a FITC (klonas JC159) /CD59 PE (klonas MEM-43) /CD71 APC (klonas MEM-75) raiškai nustatyti. 2. ne mažiau kaip 25 vienkartiniai mėgintuvėliai su liofilizuotu baltymo proteolizinolio ir liofilizuotų monokloninių antikūnų rinkiniu, GFI inkarinio baltymo sujungto su fluorochromu Alexa Fluor 488 (klonas nenurodomas) ir žmogaus ląstelių (monocitų ir granulocitų) diferenciacijos molekulių sujungtų su fluorochromais CD157 PE (klonas Sy11B5) /CD45 PerCP-Cy5.5 (klonas 2D1)/CD64 PeCy7 (klonas 10.1)/CD24 APC (klonas SN3)/CD14 APC-Cy7 (klonas MEM-15)/CD15 Pacific Blue (klonas MEM-158) raiškai nustatyti. 3. Ne mažiau kaip 15 ml koncentruoto (10×) formaldehido pagrindu pagaminto buferinio tirpalo eritrocitams lizuoti. | rink. | 5 | 5 | 2003 | 2103.15 | 10015 | 10515.75 | DryFlowEx PNH High-Sensitivity Assay Kit, Exbio, ED7750, https://www.exbio.cz/clinical-products/hematology/kits/dryflowex-pnh-high-sensitivity-assay-kit | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atskieskas tirpalas stabilus 30 d.
1.203 | Reagentų rinkinys liekamųjų leukocitų, eritrocitų ir trombocitų kiekiui (skaičiui/tūryje) įvertinimui šviežiai šaldytoje plazmoje | Rinkinį turi sudaryti: 1. Reagentai - tiazolo oranžinis dažiklis stabilizuotame buferiniame tirpale ir tarpusavyje suderintų monokloninių antikūnų rinkinys, žmogaus ląstelių diferenciacijos molekulių sujungtų su fluorochromais CD235a FITC (klonas GAR-2 (HIR-2))/CD41a PerCP-Cy5.5 (klonas HIP8) raiškai nustatyti. 2. 12x75 mm dydžio vienkartiniai mėgintuvėliai, su žinomu, 4,2 µm dydžio, liofilizuotų polistireninių mikrosferų kiekiu esančiu mėgintuvėlio dugne, po metaliniu laikikliu, sandarioje pakuotėje. Rinkinyje ne mažiau kaip 50 tyrimų. | rink. | 15 | 5 | 578 | 606.9 | 8670 | 9103.5 | BD™ Plasma Count Kit, BD Biosciences, 338331, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/multicolor-cocktails-and-kits-ivd-ce-ivds/plasma-count-kit.338331?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atidarytos pakuotės stabilios 30 d. Atidaryti reagentai stabilūs 1 val.
1.204 | Reagentų rinkinys liekamųjų leukocitų kiekiui (skaičiui/tūryje) įvertinimui eritrocitų ir/arba trombocitų masėje | Rinkinį turi sudaryti: 1. Reagentas (propidžio jodididas kartu su RNRaze buferiniame stabilizuotame tirpale). 2. 12x75 mm dydžio vienkartiniai mėgintuvėliai, su žinomu, 4,2 µm dydžio, liofilizuotų polistireninių mikrosferų kiekiu esančiu mėgintuvėlio dugne, po metaliniu laikikliu, sandarioje pakuotėje. Rinkinyje ne mažiau kaip 50 tyrimų. | rink. | 60 | 5 | 508 | 533.4 | 30480 | 32004 | BD™ Leucocount Human Reagent Kit, BD Biosciences, 340523, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/multicolor-cocktails-and-kits-ivd-ce-ivds/leucocount-human-reagent-kit.340523 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atidarytos pakuotės stabilios 30 d. Atidaryti reagentai stabilūs 1 val.
PAPILDOMOS PRIEMONĖS TĖKMĖS CITOMETRIJOS METODU ATLIEKAMIEMS TYRIMAS
Papildomos priemonės vidaus kokybės kontrolei, kalibravimui, elektroninės, optinės ir skysčių sistemos patikrai, išspinduliuotos šviesos spektro kompensavimui.
1.205 | Vidinė kokybės kontrolė (CD34+) | Stabilizuotų žmogaus leukocitų, eritrocitų ir CD34+ ląstelių, ne mažiau kaip dviejų lygių, žinomų verčių kontrolinė medžiaga CD34+ ląstelių skaičiui/tūryje ir procentiniam kiekiui įvertinti tėkmės citometrijos metodu. Žemų verčių CD34+ kontrolinėje medžiagoje turi būti ne mažiau kaip 10 ląstelių/µl, aukštų verčių CD34+ kontrolinėje medžiagoje turi būti ne mažiau kaip 35 ląstelės/µl. Pakuotėje ne mažiau kaip 2 buteliukai po 2 ml kiekvieno lygio kontrolinės medžiagos. | ml | 144 | 5 |  |  |  |  | BD™ Stem Cell Control CD34+ Whole Blood Process Control, BD Biosciences, 340991, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/process-and-quality-controls/controls-for-ivd-assays/stem-cell-control-cd34-whole-blood-process-control.340991 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Pakuotė stabili 9 terminius ciklus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 36 |  | 402 | 422.1 | 14472 | 15195.6
1.206 | Vidinė kokybės kontrolė (T, B, NK ląstelės) | Stabilizuotų žmogaus leukocitų ir eritrocitų, žinomų verčių kontrolinė medžiaga skirta T limfocitų, B limfocitų ir NK ląstelių skaičiui/tūryje ir procentiniam kiekiui įvertinti tėkmės citometrijos metodu. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 buteliukai po 2,5 ml kontrolinės medžiagos. | ml | 300 | 5 |  |  |  |  | BD™ Multi-Check Whole Blood Control for Lymphocyte Subset Enumeration, BD Biosciences, 340913, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/process-and-quality-controls/whole-blood-control-for-lymphocyte-subset-enumeration.340913?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Pakuotė stabili 9 terminius ciklus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 24 |  | 655 | 687.75 | 15720 | 16506
1.207 | Vidinė kokybės kontrolė (liekamieji leukocitai eritrocitų ir trombocitų masės produkte) | Stabilizuotų žmogaus leukocitų ir žinduolių eritrocitų arba trombocitų, ne mažiau kaip dviejų lygių, žinomų verčių kontrolinė medžiaga liekamųjų leukocitų skaičiui/tūryje ir procentiniam kiekiui įvertinti eritrocitų ir trombocitų masės produktuose tėkmės citometrijos metodu. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 2 buteliukai po 3 ml kiekvieno lygio kontrolinės medžiagos liekamųjų leukocitų kiekiui įvertinti eritrocitų masės produkte ir ne mažiau kaip 2 buteliukai po 3 ml kiekvieno lygio kontrolinės medžiagos liekamųjų leukocitų kiekiui įvertinti trombocitų masės produkte. | rink. | 18 | 5 | 295 | 309.75 | 5310 | 5575.5 | BD Leucocount™ RBC and PLT Control, BD Biosciences, 341003, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/process-and-quality-controls/rbc-and-plt-control.341003?tab=product_details | Pakuotė stabili 30 d. arba 21 terminius ciklus nuo atidarymo datos.
1.208 | Mikrosferos tėkmės citometro elektroninės, optinės ir skysčių sistemos kasdieninei patikrai. | Polistireninių mikrosferų, sujungtų su fluorochromais, vienodų kiekių, įvairaus dydžio ir intensyvumo (3 µm ryškių, 3 µm vidutinio intensyvumo, 2 µm blankių) suspencija fosfatiniame buferiniame tirpale. Mikrosferos tėkmės citometro elektroninės, optinės ir skysčių sistemos kasdieninei patikrai, prietaiso stabilumo stebėjimui, fluorescencijos kompensacijos optimizavimui bei detektorių įtampų sureguliavimui. Mikrosferos turi būti suderinamos su tėkmės citometro programine įranga. Pakuotėje ne mažiau kaip 150 tyrimų. | tyr. | 1200 | 5 |  |  |  |  | BD® CS&T Beads, BD Biosciences, 656505, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/process-and-quality-controls/cs-t-beads.656505 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 8 |  | 505 | 530.25 | 4040 | 4242
1.209 | Mikrosferos tėkmės citometro elektroninės, optinės ir skysčių sistemos patikrai. | Polistireninių mikrosferų, sujungtų su fluorochromais, vienodų kiekių, įvaraus dydžio ir intensyvumo (3 µm ryškių, 3 µm vidutinio intensyvumo, 2 µm blankių) suspencija fosfatiniame buferiniame tirpale. Mikrosferos tėkmės citometro elektroninės, optinės ir skysčių sistemos kasdieninei patikrai, prietaiso stabilumo stebėjimui, fluorescencijos kompensacijos optimizavimui bei detektorių įtampų sureguliavimui. Mikrosferos turi būti suderinamos su tėkmės citometro programine įranga. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 300 | 21 |  |  |  |  | BD FACSDiva™ CS&T Research Beads (use with BD FACSDiva™ software v7 or later), BD Biosciences, 655050, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/controls-and-supporting-reagents-ruo-gmp/cs-t-research-beads-use-with-bd-facsdiva-software-v7-or-later.655050 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 201 | 243.21 | 1206 | 1459.26
1.210 | 8 pikų kalibravimo dalelės | 8-nių skirtingų fluorescencijos intensyvumų, 3.0-3.4 µm dydžio kalibravimo dalelės, skirtos pradinės PMT (angl. photomultiplier tube) charakteristikos ir tikslinės MFI (angl. mean fluorescence intensity) vertės nustatymui, bei tėkmės citometro veikimo stebėjimui. Koncentracija ne mažesnė kaip 1x107dalelių/ml. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 ml. | ml | 5 | 21 |  |  |  |  | Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, Spherotech, RCP-30-5A, https://spherotech.com/CalibrationParticles.htm | Pakuotė stabili 1 metus nuo atidarymo datos.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 720 | 871.2 | 720 | 871.2
1.211 | 7 fluorochromų (FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PerCP, PE-Cy7, APC, APC-Cy7) išspinduliuotos šviesos spektro kompensacijos rutuliukai. | 3,0 µm dydžio išdžiovinti ir sujungti su fluorochromais polistireno rutuliukai vienkartiniuose 12x75 mm mėgintuvėiuose, fluorochromų (FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PerCP, PE-Cy7, APC, APC-Cy7) išspinduliuotos šviesos spektro persidengimui kompensuoti. Sandarioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 vienkartiniai mėgintuvėliai kiekvienam nurodytam fluorochromui. Iš viso ne mažiau kaip 35 mėgintuvėliai. | rink. | 8 | 5 | 793 | 832.65 | 6344 | 6661.2 | BD® FC Beads 7-Color Kit, BD Biosciences, 656867, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/buffers-and-supporting-reagents-ivd-ce-ivd/fc-beads-7-color-kit.656867 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
1.212 | 5 fluorochromų (APC- R700, APC-H7, V450, V500-C, BV 605) išspinduliuotos šviesos spektro kompensacijos rutuliukai. | 3,0 µm dydžio išdžiovinti ir sujungti su fluorochromais polistireno rutuliukai vienkartiniuose 12x75 mm mėgintuvėliuose, fluorochromų (APC- R700, APC-H7, V450, V500-C, BV 605) išspinduliuotos šviesos spektro persidengimui kompensuoti. Sandarioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 vienkartiniai mėgintuvėliai kiekvienam nurodytam fluorochromui. Iš viso ne mažiau kaip 25 mėgintuvėliai. | rink. | 8 | 5 | 770 | 808.5 | 6160 | 6468 | BD® FC Beads 5-Color Kit, BD Biosciences, 661564, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/buffers-and-supporting-reagents-ivd-ce-ivd/fc-beads-5-color-kit.661564?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
1.213 | Fluorochromo BV421 išspinduliuotos šviesos spektro kompensacijos rutuliukai. | 3,0 µm dydžio išdžiovinti ir sujungti su fluorochromais polistireno rutuliukai vienkartiniame 12x75 mm mėgintuvėlyje, fluorochromo BV421 išspinduliuotos šviesos spektro persidengimui kompensuoti. Sandarioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 vienetai vienkartinių mėgintuvėlių. | vnt. | 30 | 21 |  |  |  |  | BD™ FC Beads BV421, BD Biosciences, 661627, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/controls-and-supporting-reagents-ruo-gmp/fc-beads-bv421.661627?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 422 | 510.62 | 2532 | 3063.72
1.214 | Fluorochromo BV510 išspinduliuotos šviesos spektro kompensacijos rutuliukai. | 3,0 µm dydžio išdžiovinti ir sujungti su fluorochromais polistireno rutuliukai vienkartiniame 12x75 mm mėgintuvėlyje, fluorochromo BV510 išspinduliuotos šviesos spektro persidengimui kompensuoti. Sandarioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 vienetai vienkartinių mėgintuvėlių. | vnt. | 30 | 21 |  |  |  |  | BD™ FC Beads BV510, BD Biosciences, 661628, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/controls-and-supporting-reagents-ruo-gmp/fc-beads-bv510.661628 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 422 | 510.62 | 2532 | 3063.72
1.215 | Fluorochromo BV711 išspinduliuotos šviesos spektro kompensacijos rutuliukai. | 3,0 µm dydžio išdžiovinti ir sujungti su fluorochromais polistireno rutuliukai vienkartiniame 12x75 mm mėgintuvėlyje, fluorochromo BV711 išspinduliuotos šviesos spektro persidengimui kompensuoti. Sandarioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 vienetai vienkartinių mėgintuvėlių. | vnt. | 30 | 21 |  |  |  |  | BD™ FC Beads BV711, BD biosciences, 661629, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/controls-and-supporting-reagents-ruo-gmp/fc-beads-bv711.661629 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 422 | 510.62 | 2532 | 3063.72
1.216 | Fluorochromo BV786 išspinduliuotos šviesos spektro kompensacijos rutuliukai. | 3,0 µm dydžio išdžiovinti ir sujungti su fluorochromais polistireno rutuliukai vienkartiniame 12x75 mm mėgintuvėlyje, skirti fluorochromo BV786 išspinduliuotos šviesos spektro persidengimui kompensuoti. Sandarioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 vienetai vienkartinių mėgintuvėlių. | vnt. | 30 | 21 |  |  |  |  | BD™ FC Beads BV786, BD Biosciences, 661630, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/controls-and-supporting-reagents-ruo-gmp/fc-beads-bv786.661630 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 422 | 510.62 | 2532 | 3063.72
1.217 | Fluorochromo BB515 išspinduliuotos šviesos spektro kompensacijos rutuliukai. | 3,0 µm dydžio išdžiovinti ir sujungti su fluorochromais polistireno rutuliukai vienkartiniame 12x75 mm mėgintuvėlyje, fluorochromo BB515 išspinduliuotos šviesos spektro persidengimui kompensuoti. Sandarioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 vienetai vienkartinių mėgintuvėlių. | vnt. | 30 | 21 |  |  |  |  | BD™ FC Beads BB515, BD Biosciences, 661631, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/controls-and-supporting-reagents-ruo-gmp/fc-beads-bb515.661631 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 6 |  | 422 | 510.62 | 2532 | 3063.72
1.218 | Polistireno mikrosferų/rutuliukų skiedimo skystis | Fosfatinis buferinis druskos tirpalas su baltymų stabilizatoriais ir 0,1% natrio azidu. Pakuotėje ne mažiau kaip 35 ml. | ml | 140 | 21 |  |  |  |  | FC Bead Dilution Buffer, BD Biosciences, 661614,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/instruments/flow-cytometers/clinical-cell-analyzers/facslyric-clinical-system/fc-bead-dilution-buffer.661614 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 4 |  | 75 | 90.75 | 300 | 363
1.219 | Polistireno mikrodalelių rinkinys, fluorescencijos kompensavimo nustatymams optimizuoti. | Rinkinį turi sudaryti: 1. Polistireno mikrodalelės prieš pelės imunoglobulino κ lengvąją grandinę (Ig, k), kurios jungiasi su bet kuriuo pelės κ lengvąją grandinę turinčiu imunoglobulinu. Pakuotėje ne mažiau kaip 6 ml. 2. Polistireno mikrodalelės neturinčios jungimosi su imunoglobulinais gebos (neigiama kontrolė). Pakuotėje ne mažiau kaip 6 ml. | rink. | 1 | 21 | 269 | 325.49 | 269 | 325.49 | BD™ CompBeads Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set, BD Biosciences, 552843, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/search-results?query=552843&tab=products | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
Papildomos priemonės mėginių paruošimui.
1.220 | Mėgintuvėliai ląstelių skaičiui/tūryje nustatyti | Apvaliadugniai, 12x75 mm dydžio vienkartiniai mėgintuvėliai, sandarioje pakuotėje, įvairių mėginių lastelių skaičiui/tūryje apskaičiuoti, su žinomu (nurodomu ant pakuotės) liofilizuotų fluorescentinių rutuliukų kiekiu, esančiu mėgintuvėlio dugne, po metaliniu laikikliu. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų. | tyr. | 10000 | 5 |  |  |  |  | BD Trucount™ Tubes, BD Biosciences, 663028, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/multicolor-cocktails-and-kits-ivd-ce-ivds/tubes.663028 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atidarytos pakuotės stabilios 30 d. Atidaryti reagentai stabilūs 1 val.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 200 |  | 390 | 409.5 | 78000 | 81900
1.221 | Rinkinys ląstelėms fiksuoti ir ląstelių sienelės pralaidumui padidinti | Rinkinį turi sudaryti 2 atskiri reagentai: reagentas A – įvairių ėminių ląstelėms fiksuoti ir reagentas B – įvairių ėminių ląstelių sienelės pralaidumui padidinti. Rinkinys turi palengvinti antikūnų patekimą į tarpląstelines struktūras ir nepažeisti ląstelių morfologinių šviesos sklaidos savybių. Rinkinyje ne mažiau kaip 200 tyrimų. | rink. | 25 | 21 | 810 | 810 | 20250 | 20250 | FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit, Thermo Fisher, GAS004, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/GAS004 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
1.222 | Tirpalas ląstelių sienelės pralaidumui padidinti | Tirpalo koncentratas (10x) turi būti sudarytas iš <15% formaldehido, <50% dietilenglikolio ir ląstelių sienelių pralaidumą didinančios medžiagos, palengvinančios antikūnų patekimą į tarpląstelines struktūras. Pakuotėje ne mažiau kaip 500 tyrimų. | tyr. | 500 | 21 |  |  |  |  | BD FACS™ Permeabilizing Solution 2, BD Biosciences, 340973, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-discovery-research/controls-and-supporting-reagents-ruo-gmp/permeabilizing-solution-2.340973?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atskieskas tirpalas stabilus 30 d.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 1 |  | 620 | 750.2 | 620 | 750.2
1.223 | Buferinis tirpalas ląstelėms plauti | Fosfatinis buferinis 0,9 % natrio chlorido tirpalas su 0,1 % natrio azidu. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 litrai. | L | 400 | 21 |  |  |  |  | BD™ BD® CellWASH, BD Biosciences, 349524, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/supplies/bd-cellwash.349524?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 80 |  | 45 | 54.45 | 3600 | 4356
1.224 | Buferinis tirpalas eritrocitams lizuoti | Buferinis, formaldehido ir dietilenglikolio turintis tirpalo koncentratas (10x) eritrocitams lizuoti nepažeidžiant kitų mėginio ląstelių. Tirpalas gali būti naudojamas mėginius ruošiant lizavimo/plovimo arba lizavimo/be plovimo metodais. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 ml tirpalo koncentrato, galimybė atlikti ne mažiau kaip 500 tyrimų (lizavimo/plovimo metodas), ne mažiau kaip 2000 tyrimų (lizavimo /be plovimo metodas). | ml | 6000 | 5 |  |  |  |  | BD FACS™ Lysing Solution 10X Concentrate, BD Biosciences, 349202, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/buffers-and-supporting-reagents-ivd-ce-ivd/lysing-solution-10x-concentrate.349202 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atskieskas tirpalas stabilus 30 d.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 60 |  | 306 | 321.3 | 18360 | 19278
1.225 | Buferinis tirpalas eritrocitams lizuoti | Buferinis, amonio chlorido pagrindu pagamintas tirpalo koncentratas (10x) eritrocitams lizuoti nepažeidžiant kitų mėginio ląstelių. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 ml tirpalo koncentrato, galimybė atlikti ne mažiau kaip 500 tyrimų. | ml | 1800 | 21 |  |  |  |  | BD Pharm Lyse™ Lysing Buffer, BD Biosciences, 555899, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/cell-preparation-separation-reagents/blood-lysis/staining-and-cell-preparation/lysing-buffer.555899 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės. Atskieskas tirpalas stabilus 30 d.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 18 |  | 104 | 125.84 | 1872 | 2265.12
1.226 | Hipotoninis tirpalas eritrocitams lizuoti | Hipotoninio tirpalo koncentratas (10x) naudojamas viso kraujo ir/arba kaulų čiulpų ėminio/mėginio eritrocitų osmosinei lizei, prieš mėginio inkubavimą su monokloniniais antikūnais, kai analizei būtinas didelis ląstelių skaičius. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 ml tirpalo koncentrato, galimybė atlikti ne mažiau kaip 20 tyrimų. | ml | 5000 | 5 |  |  |  |  | BD Cytognos™ Bulklysis, BD Biosiences / Cytognos, CYT-BL, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/reagents/flow-cytometry-reagents/clinical-diagnostics/buffers-and-supporting-reagents-ivd-ce-ivd/bulklysis.cyt-bl?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 50 |  | 177 | 185.85 | 8850 | 9292.5
1.227 | Jaučio serumo albuminas | Liofilizuotas, pH7, grynumas ne mažesnis kaip 98%. Pakuotėje ne mažiau kaip 500 g. | g | 1000 | 21 |  |  |  |  | Bovine Serum Albumin, Sigma Aldrich / Merck, A7906-500G, https://www.sigmaaldrich.com/LT/en/product/sial/a7906 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 2 |  | 2500 | 3025 | 5000 | 6050
Papildomos priemonės skirtos tėkmės citometrų priežiūrai.
1.228 | Mėginio hidrodinaminio fokusavimo skystis | Paruoštas naudoti, neturintis natrio azido ir autofluorescencinių medžiagų, užtikrinantis tolygią ląstelių tėkmę tėkmės citometro kameroje. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 litrų. | L | 4000 | 5 |  |  |  |  | BD FACSFlow™ Sheath Fluid, BD Biosciences, 342003, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/instruments/flow-cytometers/research-cell-analyzers/facscanto-ii/sheath-fluid.342003?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 200 |  | 71 | 74.55 | 14200 | 14910
1.229 | Tėkmės citometro išjungimo skystis | Paruoštas naudoti. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 litrai. | L | 15 | 21 |  |  |  |  | FACS Shutdown Solution, BD Biosciences, 334224, https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/instruments/flow-cytometers/research-cell-analyzers/facscanto-ii/facs-shutdown-solution.334224 | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 3 |  | 77 | 93.17 | 231 | 279.51
1.230 | Tėkmės citometro dezinfekcinis skystis | Paruoštas naudoti, pagamintas vandens pagrindu, turintis hipochlorito rūgšties ir natrio hidroksido. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 litrai. | L | 250 | 21 |  |  |  |  | BD® BD FACS Cleaning Solution, BD Biosciences, 340345,https://www.bdbiosciences.com/en-dk/products/instruments/flow-cytometers/research-cell-analyzers/accuri-c6-plus/bd-facs-cleaning-solution.340345?tab=product_details | Stabilumo / galiojimo trukmė pateikiama ant prekės pakuotės.
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 50 |  | 77 | 93.17 | 3850 | 4658.5
| Pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [9 empty] | 2075169
| 21% PVM suma Eur: | [9 empty] | 435785.49
| Pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [9 empty] | 2510954.49
1.1 | TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMIEMS PRIETAISAMS (ne mažiau kaip 2 vnt.) (tuo atveju kai prietaisai yra siūlomi panaudai)
Tiekėjas konkrečiai išvardina, kiek vnt. tėkmės citometrų siūlo, nurodo gamintoją (-us), modelį (-ius) / tipą (-us), kilmės šalį, pagaminimo metus: /pildo tiekėjas/.
| Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo oficialią techninę dokumentaciją (prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją anglų kalba arba/ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją anglų kalba arba/ir programinės įrangos kūrėjo parengtą programinės įrangos naudojimo instrukciją anglų kalba) - konkrečiai tokią, kokia nurodyta prie kiekvieno punkto, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams ((dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)); jei būtina - tiekėjo/gamintojo patvirtinimą. Tiekėjų ar gamintojų deklaracijos/patvirtinamieji raštai laikomi tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, jei taip numatyta techninėje specifikacijoje.
1.1.1 | Tėkmės citometro optinė sistema ne mažesnė kaip 12 parametrų. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją anglų kalba arba/ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją anglų kalba arba/ir programinės įrangos kūrėjo parengtą programinės įrangos naudojimo instrukciją anglų kalba).
1.1.2 | Šviesos šaltinių (lazerių) skaičius – ne mažiau kaip trys: mėlynas - sužadinančios bangos ilgis 488 nm, raudonas - sužadinančios bangos ilgis 633-640 nm, violetinis - sužadinančios bangos ilgis 395-415 nm. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją anglų kalba arba/ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją anglų kalba arba/ir programinės įrangos kūrėjo parengtą programinės įrangos naudojimo instrukciją anglų kalba).
1.1.3 | Priekinės ir šoninės šviesos sklaidos matavimas. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją anglų kalba arba/ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją anglų kalba arba/ir programinės įrangos kūrėjo parengtą programinės įrangos naudojimo instrukciją anglų kalba).
1.1.4 | Įvykių matavimo greitis – ne mažiau kaip 35000 įvykių per 1 sekundę. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją anglų kalba arba/ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją anglų kalba arba/ir programinės įrangos kūrėjo parengtą programinės įrangos naudojimo instrukciją anglų kalba).
1.1.5 | Tiriamojo mėginio pernaša į kitą tiriamą mėginį ne daugiau kaip 0,05%. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją anglų kalba arba/ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją anglų kalba arba/ir programinės įrangos kūrėjo parengtą programinės įrangos naudojimo instrukciją anglų kalba).
1.1.6 | Tyrimui atlikti turi tikti 2 ml mėgintuvėliai, 5 ml mėgintuvėliai, 50 ml mėgintuvėliai, 96 šulinėlių mikroplokštelės. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją anglų kalba arba/ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją anglų kalba arba/ir programinės įrangos kūrėjo parengtą programinės įrangos naudojimo instrukciją anglų kalba).
1.1.7 | Tėkmės citometro operacinė sistema ir programinė įranga pritaikyta siūlomam citometrui, kokybiniams ir kiekybiniams klinikiniams komerciniams ir vartotojų pagal poreikį laisvai kuriamiems protokolams, pateikiama su iš anksto paruoštais automatiniais protokolais (įskaitant kalibraciją, kompensaciją, kokybės kontrolę, surinkimą, analizę). |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją anglų kalba arba/ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją anglų kalba arba/ir programinės įrangos kūrėjo parengtą programinės įrangos naudojimo instrukciją anglų kalba).
1.1.8 | Programinės įrangos duomenų kaupimo ir apdorojimo pajėgumas: vieno rinkimo metu iš vieno mėgintuvėlio surenkamų ir analizuojamų ląstelių skaičius naudojant citometrui specifinę taikomąją programinę įrangą – ne mažesnis kaip 5 mln. ląstelių. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją anglų kalba arba/ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją anglų kalba arba/ir programinės įrangos kūrėjo parengtą programinės įrangos naudojimo instrukciją anglų kalba).