TSD-691, VPP-2343

Angiografijos sistemos intervencinei kardiologijai
techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai sistemos darbo režimams | - Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija; - Skaitmeninė impulsinė rentgenografija; - Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA); - Erdvinė rotacinė DSA. | - Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija; Techninis aprašas.pdf – 4, 6 psl. - Skaitmeninė impulsinė rentgenografija; Techninis aprašas.pdf – 4, 6 psl. - Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA); Techninis aprašas.pdf – 6 psl. - Erdvinė rotacinė DSA. Techninis aprašas.pdf – 12 psl. |
| 2. | Reikalavimai C lankui (arkai): |  |  |
| 2.1. | Rotacinis kampas RAO ir LAO galvos padėtyje | - RAO ≥ 115º; - LAO ≥ 100º. | - RAO 117º; Techninis aprašas.pdf – 13 psl. - LAO 105º. Techninis aprašas.pdf – 13 psl. |
| 2.2. | Pavertimo kampas CRAN ir CAUD galvos padėtyje | - CRAN ≥ 50º; - CAUD ≥ 45º. | - CRAN 50º; Techninis aprašas.pdf – 13 psl. - CAUD 45º. Techninis aprašas.pdf – 13 psl. |
| 2.3. | Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinius ir pavertimo kampo judesius | ≥ 18 º/s | 20 º/s Techninis aprašas.pdf – 8 psl. |
| 2.4. | C lanko konstrukcija tvirtinama | Prie grindų | Prie grindų Techninis aprašas.pdf – 13 psl. |
| 2.5. | Automatinis lanko pozicionavimas | Pagal išsaugotą poziciją | Pagal išsaugotą poziciją Techninis aprašas.pdf – 470 psl. |
| 2.6. | Motorizuotas automatinis lanko pozicionavimas | Pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją | Pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją Techninis aprašas.pdf – 472 psl. |
| 3. | Reikalavimai rentgeno spindulių detektoriui: |  |  |
| 3.1. | Detektoriaus vaizdo jutiklio scintiliatorius | CsI tipo | CsI tipo Techninis aprašas.pdf – 487 psl. |
| 3.2. | Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis | ≥ 14 bitų | 14 bitų Techninis aprašas.pdf – 5 psl. |
| 3.3. | Detektorių aktyvios matricos matmenys | Įstrižainė ≥ 38 cm arba ilgis × plotis ≥ (26 × 28) cm | Įstrižainė 43,84 cm, ilgis × plotis (31 × 31) cm Techninis aprašas.pdf – 5 psl. |
| 3.4. | Matricos elementų kiekis | ≥ 2 mln. | 2,36 mln. (1536 x 1536) Techninis aprašas.pdf – 5 psl. |
| 3.5. | Elemento atstumo žingsnis (pitch) | ≤ 200 µm | 200 µm Techninis aprašas.pdf – 5 psl. |
| 3.6. | Maksimalus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas (angl. DQE prie 0 lp/mm) | ≥ 70% | 84% Techninis aprašas.pdf – 5 psl. |
| 3.7. | Skiriamoji geba (angl. Nyquist frequency) | ≥ 2,4 lp/mm | 2,5 lp/mm Techninis aprašas.pdf – 183 psl. |
| 3.8. | Didelės spartos rentgenografijos sekos kardiologijai | ≥ 30 kadrų/sek | 30 kadrų/sek Techninis aprašas.pdf – 6 psl. |
| 3.9. | Detektoriaus gaunamų vaizdų laukų dydžiai | ≥ 4 skirtingų matmenų | 4 skirtingų matmenų Techninis aprašas.pdf – 6 psl. |
| 4. | Kolimatorius: |  |  |
| 4.1. | Diafragmų tipai | Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleištų diafragmos | Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleištų diafragmos Techninis aprašas.pdf – 5 psl. |
| 4.2. | Spinduliuotės spektro filtrai | ≥ 3 | 3 Techninis aprašas.pdf – 5 psl. |
| 4.3. | Kolimavimo keitimas | Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių | Sistema leidžia keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių Techninis aprašas.pdf – 438 psl. |
| 5. | Rentgeno generatorius: |  |  |
| 5.1. | Maksimali galia | ≥ 100 kW | 100 kW Techninis aprašas.pdf – 4 psl. |
| 5.2. | Generuojamas įtampos diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 50 iki 125 kV | nuo 50 iki 125 kV Techninis aprašas.pdf – 4 psl. |
| 6. | Rentgeno vamzdis: |  |  |
| 6.1. | Aušinimas | - Skysčiu; - Su apsauga nuo perkaitimo. | - Skysčiu; Techninis aprašas.pdf – 5 psl. - Su apsauga nuo perkaitimo. Techninis aprašas.pdf – 129, 197 psl. |
| 6.2. | Židinių skaičius | ≥ 2 | 3 Techninis aprašas.pdf – 4 psl. |
| 6.3. | Anodo šiluminė talpa | ≥ 3,5 MHU | 3,7 MHU Techninis aprašas.pdf – 4 psl. |
| 6.4. | Tinklelinis (angl. grid) arba impulsinis srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režime | Tinklelinis (angl. grid) arba impulsinis srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režime | Tinklelinis srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režime Techninis aprašas.pdf – 4 psl. |
| 6.5. | Paciento apšvitos matavimas | Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema | Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema Techninis aprašas.pdf – 6 psl. |
| 7. | Angiografinis paciento stalas: |  |  |
| 7.1. | Motorizuotas stalviršio judėjimas | Vertikalus | Yra motorizuotas vertikalus stalviršio judėjimas Techninis aprašas.pdf – 181 psl. |
| 7.2. | Stalviršis | „Plaukiojantis“ | „Plaukiojantis“ Techninis aprašas.pdf – 181 psl. |
| 7.3. | Stalviršio matmenys (ilgis × plotis (plačiausioje vietoje)) | ≥ (295 × 60) cm | Stalviršio matmenys (ilgis × plotis (plačiausioje vietoje)) – 333 cm x 67 cm Techninis aprašas.pdf – 181 psl. |
| 7.4. | Stalviršio eiga | - Išilginė ≥ 120 cm; - Skersinė ≥ 28 cm (arba ± 14 cm) | - Išilginė 170 cm; Techninis aprašas.pdf – 181 psl. - Skersinė 28 cm (arba ± 14 cm) Techninis aprašas.pdf – 181 psl. |
| 7.5. | Pasukimo funkcija | ≥ 180º (arba ± 90°) | ± 180° Techninis aprašas.pdf – 181 psl. |
| 7.6. | Maksimali stalo apkrova | ≥ 250 kg | 304 kg Techninis aprašas.pdf – 180 psl. |
| 7.7. | Išilginis paciento padengimas rentgeno lauku | ≥ 190 cm | 195 cm Techninis aprašas.pdf – 181 psl. |
| 7.8. | Ekspozicijos valdymas | Belaidžiu ekspozicijos valdymo pedalu | Belaidžiu ekspozicijos valdymo pedalu Techninis aprašas.pdf – 18 psl. |
| 7.9. | Paciento stalo priedai | - Čiužinys; - Reguliuojamas porankis; - Paciento tvirtinimo diržai; - Lašinės stovas tvirtinamas prie stalo. | - Čiužinys; Techninis aprašas.pdf – 166 psl. - Reguliuojamas porankis; Techninis aprašas.pdf – 447 psl. - Paciento tvirtinimo diržai; Techninis aprašas.pdf – 445 psl. - Lašinės stovas tvirtinamas prie stalo. Techninis aprašas.pdf – 444 psl. |
| 8. | Vartotojo sąsaja tyrimų patalpoje (operacinėje): |  |  |
| 8.1. | Sistemos valdymo pultas | - Su lietimui jautriu valdymu; - Tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje. | - Su lietimui jautriu valdymu; Techninis aprašas.pdf – 17 psl. - Tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje. Techninis aprašas.pdf – 17, 227 psl. |
| 8.2. | Sistemos valdymo pultu valdomos funkcijos: | - C-lanko (arkos) pozicijos ir kampų keitimas; - Kolimavimas; - Procedūrų tipo parinkimas; - Vaizdų apdorojimas; - Paciento monitoriaus valdymas (vaizdų šaltinio ir jų išdėstymo pasirinkimas). | - C-lanko (arkos) pozicijos ir kampų keitimas; Techninis aprašas.pdf – 17, 227, 231 psl. - Kolimavimas; Techninis aprašas.pdf – 17 psl. - Procedūrų tipo parinkimas; Techninis aprašas.pdf – 17, 227, 231 psl. - Vaizdų apdorojimas; Techninis aprašas.pdf – 17, 227, 231, 325 psl. - Paciento monitoriaus valdymas (vaizdų šaltinio ir jų išdėstymo pasirinkimas). Techninis aprašas.pdf – 20, 231, 495 psl. |
| 8.3. | Vaizdo monitorius | - Tvirtinamas prie lubų, ant lengvai pozicionuojamos „rankos“ arba bėginės lubinės sistemos; - Ekrano įstrižainė ≥ 55“ (≥ 139,7 cm); - Skiriamoji geba ≥ 7,5 mln. taškų; - Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje ≥ 8; - Galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį, poziciją, kiekį, naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje; - Apsauginis monitoriaus ekranas; - Automatinis adaptavimas prie aplinkos apšvietimo; - Operacinėje patalpoje dvi papildomos video signalo įvestys į pagrindinį vaizdo monitorių (pvz., US ir IVUS vaizdams). | - Tvirtinamas prie lubų, ant lengvai pozicionuojamos „rankos“ arba bėginės lubinės sistemos; Techninis aprašas.pdf – 24 psl. - Ekrano įstrižainė 58“; Techninis aprašas.pdf – 20 psl. - Skiriamoji geba 8 mln. taškų; Techninis aprašas.pdf – 20 psl. - Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje 10; Techninis aprašas.pdf – 20 psl. - Galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį, poziciją, kiekį, naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje; Techninis aprašas.pdf – 20 psl. - Apsauginis monitoriaus ekranas; Techninis aprašas.pdf – 20 psl. - Automatinis adaptavimas prie aplinkos apšvietimo; Techninis aprašas.pdf – 618, 630 psl. - Dvi papildomos video signalo įvestys į pagrindinį vaizdo monitorių operacinėje patalpoje (pvz., US ir IVUS vaizdams) įtrauktos į pasiūlymo kainą. Techninis aprašas.pdf – 20 psl. |
| 8.4. | Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius | - Su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu: su akumuliatoriumi arba UPS (arba lygiaverte) sistema; - Registruojamų kreivių ir duomenų spausdinimas; - Tvirtinamas prie stalo; - Išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose; - Matavimo kanalai: - EKG; - AKS; - SpO2; - Temperatūra; - Kvėpavimo dažnis; - Invazinis kraujospūdis ≥ 2 kanalų; - Invaziniai hemodinaminiai matavimai (vožtuvų gradientai ir sritys). | 1.Su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu: UPS sistema; Techninis aprašas.pdf – 1146, 1338 psl. 2.Registruojamų kreivių ir duomenų spausdinimas; Techninis aprašas.pdf – 1212, 1231, 1241, 1248 psl. 3.Tvirtinamas prie stalo; Techninis aprašas.pdf – 1153, 1154 psl. 4.Išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose; Techninis aprašas.pdf – 1145, 1146 psl. 5.Matavimo kanalai: - EKG; Techninis aprašas.pdf – 1097 psl. - AKS; Techninis aprašas.pdf – 1097 psl. - SpO2; Techninis aprašas.pdf – 1097 psl. - Temperatūra; Techninis aprašas.pdf – 1120, 1370 psl. - Kvėpavimo dažnis; Techninis aprašas.pdf – 1097 psl. - Invazinis kraujospūdis 4 kanalų; Techninis aprašas.pdf – 1097 psl. - Invaziniai hemodinaminiai matavimai (vožtuvų gradientai ir sritys). Techninis aprašas.pdf – 1275, 1276, 1277, 1370, 1371, 1372, 1394 psl. |
| 8.5. | Pasikalbėjimo įrenginys | Pasikalbėjimui tarp pultinės ir operacinės | Pasikalbėjimui tarp pultinės ir operacinės įtrauktas į pasiūlymo kainą Techninis aprašas.pdf – 1435 psl. |
| 9. | Vartotojo sąsaja operatoriaus patalpoje: |  |  |
| 9.1. | Reikalavimai angiografijos sistemos valdymo konsolei/kompiuteriui: | - Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys; - Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas); - Būtina galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus pacientus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. | - Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys; Techninis aprašas.pdf – 196, 18, 246, 9 psl. - Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas); Techninis aprašas.pdf – 12, 323, 324, 702, 703 psl. - Yra galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus pacientus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. Techninis aprašas.pdf – 12, 21, 526, 792 psl. |
| 9.2 | Reikalavimai monitoriams valdymo patalpoje (ne mažiau kaip 2 vnt.) | - Įstrižainė ≥ 19“ (≥ 48 cm); - Skiriamoji geba ≥ 1,2 mln.. | 2 vnt. įtraukti į pasiūlymo kainą - Įstrižainė 19“ (48 cm); Techninis aprašas.pdf – 18, 19 psl. - Skiriamoji geba 1,3 mln. Techninis aprašas.pdf – 19 psl. |
| 9.3. | DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas | CD/DVD ir USB įrašymo įrenginiai | CD/DVD ir USB įrašymo įrenginiai DICOM formato tyrimų eksportavimui į išorines duomenų laikmenas Techninis aprašas.pdf – 838, 985 psl. |
| 10. | Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema: |  |  |
| 10.1. | Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo ir valdymo sistema | Sudaryta iš programinės įrangos ir specializuotų algoritmų, veikiančių realiame laike, kurie gerina vaizdo kokybę ir leidžia atlikti procedūras su mažesne doze (arba „CARE+CLEAR“, arba „AutoRight“, arba „DoseWise“, arba lygiavertės technologijos) | „AutoRight“ jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo ir valdymo sistema sudaryta iš programinės įrangos ir specializuotų algoritmų, veikiančių realiame laike, kurie gerina vaizdo kokybę ir leidžia atlikti procedūras su mažesne doze Techninis aprašas.pdf – 7 psl. |
| 10.2. | Vidinis archyvas rentgenografiniams vaizdams saugoti | ≥ 25000 vaizdų | 136000 vaizdų Techninis aprašas.pdf – 21 psl. |
| 10.3. | „Roadmap“ žemėlapis (arba lygiavertis) | „Roadmap“ žemėlapis (arba lygiavertis) | „Roadmap“ žemėlapis Techninis aprašas.pdf – 6 psl. |
| 10.4. | Programa stento ir balionų vizualizavimui | Programa stento ir balionų vizualizavimui realaus laiko vaizde širdies kraujagyslių procedūroms, su automatiniu stentų markerių aptikimu | Programa stento ir balionų vizualizavimui realaus laiko vaizde širdies kraujagyslių procedūroms, su automatiniu stentų markerių aptikimu Techninis aprašas.pdf – 9 psl. |
| 10.5. | DSA žemėlapio naudojimas | DSA žemėlapio naudojimas siekiant sumažinti kontrasto naudojimą ir rentgeno dozę kartu kraujagyslių žemėlapiu | DSA žemėlapio naudojimas leidžia sumažinti kontrasto naudojimą ir rentgeno dozę kartu kraujagyslių žemėlapiu Techninis aprašas.pdf – 10 psl. |
| 10.6. | Tyrimų atlikimas rotacinės angiografijos režimu | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį. | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį. Techninis aprašas.pdf – 11, 12, 306 psl. |
| 10.7. | Širdies vainikinių arterijų matavimas, segmentavimas | Programinė įranga kiekybiniam širdies vainikinių arterijų matavimui, segmentavimui | Programinė įranga kiekybiniam širdies vainikinių arterijų matavimui, segmentavimui Techninis aprašas.pdf – 9, 359, 368 psl. |
| 10.8. | DICOM funkcionalumas | Yra šios funkcijos: - DICOM Print; - DICOM Send (arba Store); - DICOM Modality Worklist; - DICOM Radiation Dose Structured Report. | Yra šios funkcijos: - DICOM Print; Techninis aprašas.pdf – 794 psl. - DICOM Send; Techninis aprašas.pdf – 21 psl. - DICOM Modality Worklist; Techninis aprašas.pdf – 21 psl. - DICOM Radiation Dose Structured Report. Techninis aprašas.pdf – 223 psl. |
| 10.9. | Papildoma gydytojo darbo vieta su programine įranga, skirta angiografinių vaizdų peržiūrai ir analizei | Yra šios funkcijos: - DICOM Send; - DICOM Store; - Programinė įranga kiekybiniam širdies vainikinių arterijų ir skilvelių matavimui, segmentavimui. | Yra šios funkcijos: - DICOM Send; Techninis aprašas.pdf – 791, 980psl. - DICOM Store; Techninis aprašas.pdf – 791, 980, 982 psl. - Programinė įranga kiekybiniam širdies vainikinių arterijų ir skilvelių matavimui, segmentavimui. Techninis aprašas.pdf – 1009, 1035 psl. |
| 11. | Automatinis angiografinis švirkštas: |  |  |
| 11.1. | Dvigubos talpos konstrukcija | ≥ 100 ml kiekvienai talpai | Dvigubos talpos konstrukcija, 200 ml kiekvienai talpai Techninis aprašas.pdf – 1075, 1077 psl. |
| 11.2. | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje Techninis aprašas.pdf – 1075 psl. |
| 12. | Operacinis šviestuvas: |  |  |
| 12.1. | Operacinio šviestuvo tvirtinimas | Prie lubų arba lubinės konstrukcijos | Prie lubų Techninis aprašas.pdf – 1078 psl. |
| 12.2. | Apšvietimo stiprumas | - ≥ 70000 lux; - Apšvietimo stiprumas reguliuojamas. | - 70000 lux; Techninis aprašas.pdf – 1078 psl. - Apšvietimo stiprumas reguliuojamas. Techninis aprašas.pdf – 1078 psl. |
| 13. | Apsaugos priemonės: |  |  |
| 13.1. | Apsauginės širmos | - Užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens; - Tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse; - Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Kiekis ≥ 2 vnt. | - Užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens; Techninis aprašas.pdf – 1080 psl. - Tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse; Techninis aprašas.pdf – 1080 psl. - Švino ekvivalentas 0,5 mm Pb; Techninis aprašas.pdf – 1080 psl. - Į pasiūlymo kainą įtraukti 2 vnt. |
| 13.2. | Švinuoto stiklo ekranas | - Švinuoto stiklo ekranas su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis; - Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Kiekis ≥ 1 vnt. | - Švinuoto stiklo ekranas su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis; Techninis aprašas.pdf – 1083 psl. - Švino ekvivalentas 0,5 mm Pb; Techninis aprašas.pdf – 1083 psl. - Į pasiūlymo kainą įtrauktas 1 vnt. |
| 13.3. | Individualios apsaugos priemonės gydytojams (-joms), slaugytojams (-joms) bei radiologijos technologui (-ei) | - Priemonės sudarytos iš trijų sudedamųjų dalių (dvipusės liemenės, dvipusio sijono ir apykaklės); - Sijono ir liemenės švino ekvivalentas priekyje, įskaitant šonus: ≥ 0,5 mmPb, nugaroje ≥ 0,25 mmPb; - Apykaklės švino ekvivalentas ≥ 0,5 mmPb; - Pagaminta iš palengvintų medžiagų (būtina pateikti gamintojo arba pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą, kad siūlomos apsaugos priemonės bus pagamintos iš palengvintų medžiagų); - Galimybė pasirinkti skirtingų dydžių apsaugos priemones; - Kiekis ≥ 7 komplektai | - Priemonės sudarytos iš trijų sudedamųjų dalių (dvipusės liemenės, dvipusio sijono ir apykaklės); Techninis aprašas.pdf – 1084, 1085 psl. - Sijono ir liemenės švino ekvivalentas priekyje, įskaitant šonus: 0,5 mmPb, nugaroje 0,25 mmPb; Techninis aprašas.pdf – 1084 psl. - Apykaklės švino ekvivalentas 0,5 mmPb; Techninis aprašas.pdf – 1087 psl. - Pagaminta iš palengvintų medžiagų Techninis aprašas.pdf – 1088 psl. - Galima pasirinkti skirtingų dydžių apsaugos priemones; Techninis aprašas.pdf – 1085 psl. - Į pasiūlymo kainą įtraukti 7 komplektai. |
| 13.4. | Rentgeno apsauginiai akiniai gydytojams | - FIT OVER arba lygiaverčio tipo; - Priekinė apsauga ≥ 0,75 mmPb, šoninė apsauga ≥ 0,35 mmPb; - Svoris ≤ 100 g; - Apsauginių akinių priedai: - Saugojimo dėžutė; - Akinių galvos dirželis. - Kiekis ≥ 3 vnt. | - FIT OVER tipo; Techninis aprašas.pdf – 1089 psl. - Priekinė apsauga 0,75 mmPb, šoninė apsauga 0,5 mmPb; Techninis aprašas.pdf – 1089 psl. - Svoris 90 g; Techninis aprašas.pdf – 1089 psl. - Apsauginių akinių priedai: - Saugojimo dėžutė; Techninis aprašas.pdf – 1090 psl. - Akinių galvos dirželis. Techninis aprašas.pdf – 1091 psl. - Į pasiūlymo kainą įtraukti 3 vnt. |
| 13.5. | Apsauginių prijuosčių kabykla | - Mobili; - Kiekis ≥ 2 vnt. | - Mobili; Techninis aprašas.pdf – 1092 psl. - Į pasiūlymo kainą įtraukti 2 vnt. |
| 13.6. | Mobili širma operatoriaus ar operacinės slaugytojos apsaugai | - Švino ekvivalentas 0,5 mm Pb; - Kiekis ≥ 1 vnt. | - Švino ekvivalentas 0,5 mm Pb; Techninis aprašas.pdf – 1093 psl. - Į pasiūlymo kainą įtrauktas 1 vnt. |
| 14. | Komplekte su angiografijos aparatu pateikiami priedai: | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą angiografijos aparato instaliavimo metu); - Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; - Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės; - UPS tipo arba lygiavertis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis angiografijos aparato apsaugai nuo elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų ir galimybei pabaigti procedūrą fluoroskopijos režime. Galia ≥ 20 kVA. | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą angiografijos aparato instaliavimo metu) įtraukta į pasiūlymo kainą; Techninis aprašas.pdf – 1434 psl. - Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; Techninis aprašas.pdf – 6, 8 psl. - Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės; Techninis aprašas.pdf – 445, 448, 449, 450 psl. - UPS tipo nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis angiografijos aparato apsaugai nuo elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų ir galimybei pabaigti procedūrą fluoroskopijos režime. Galia 20 kVA. Techninis aprašas.pdf – 1435 psl. |
| 15. | Garantijos laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 16. | Papildomos sąlygos montavimui | Angiografijos sistema intervencinei kardiologijai bus montuojama šiuo metu naudojamos angiografijos sistemos vietoje. Jei konkursą laimėjusio tiekėjo pateiktos angiografijos sistemos tvirtinimo taškai ar konstrukcijos nebus tinkami prie esamų pozicijų ir reikės pritaikyti arba perdaryti tvirtinimo taškus ar konstrukcijas ir/arba perkelti į kitą vietą, šiuos darbus (įskaitant apdailos darbus) tiekėjas turės atlikti savo lėšomis (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimo patvirtinimas). | Patvirtiname, kad jei pateiktos angiografijos sistemos tvirtinimo taškai ar konstrukcijos nebus tinkami prie esamų pozicijų ir reikės pritaikyti arba perdaryti tvirtinimo taškus ar konstrukcijas ir/arba perkelti į kitą vietą, šiuos darbus (įskaitant apdailos darbus) atliksime savo lėšomis. |
| 17. | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 78:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) | Patvirtiname, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 78:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus. |
| 18. | Siūlomos įrangos pristatymas, iškrovimas, instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). | Patvirtiname, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. |
| 19. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti angiografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks angiografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) | Patvirtiname, kad sumontavę ir suderinę įrangą, atliksime angiografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiksime bandymų protokolus. Visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. |
| 20. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomo angiografijos aparato ir su juo komplektuojamų automatinio angiografinio švirkšto bei operacinio šviestuvo žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) | Pateiktos sertifikatų kopijos EU MDR_Allia 3, 5, 7, 7 OR_38746-6 Digital angiography device DOC2690237 rev7.pdf MAVIG-ISO-Certificate-Q5_041090_0023_Rev.02_en-31.03.2026.pdf CE_Art.22_LEE_07.pdf EU DoC_Mac-Lab v3.pdf EU Certificate HZ_2214580-1_2022-08-16.pdf 2020.07.09 - QS7331_Anh II e_20200709 - CN02 CN03 - - Certificate - PDF (3).pdf 15.01.2024-QS7331_Art120_2023-607_20240115-Certificate-PDF (8).pdf 2025.04.28-Letter-Confirmation-Products-Correspondence-PDF.pdf |
| 21. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | Kartu su įranga bus pateikta ši dokumentacija: - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos; - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, tik elementams kuriems šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
| 24. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Patvirtiname, kad užtikrinsime galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Perkama tarpusavyje techniškai derinama angiografijos sistema intervencinei kardiologijai, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.