## 1-41 PD reagentai laboratorijai
Diagnostikos reagentų, laboratorinių priemonių ir serumų pirkimo atviro konkurso sąlygų
2 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR KITOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
22. Automatinės reguliuojamo tūrio pipetės (Būtina pateikti vieno gamintojo pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
22.1. | Automatinė 2-20 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 20 µl: tikslumas - 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.4 %, padala 0.02 µl. Ties 10 µl: tikslumas – 1.2 %, variacijos koeficientas - 0.7 %. Ties 2 µl: tikslumas – 5 %, variacijos koeficientas - 2 %. | 5 | 140 | 840 | 882 | Socorex, ACURA
22.2. | Automatinė 20-200 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 200 µl: tikslumas - 0.6 %, variacijos koeficientas - 0.2 %, padala 0.2 µl. Ties 100 µl: tikslumas – 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.3 %. Ties 20 µl: tikslumas – 3 %, variacijos koeficientas - 0.6 %. | 5 | 120 | 720 | 756 | Socorex, ACURA
22.3. | Automatinė 100-1000 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 1000 µl: tikslumas - 0.6 %, variacijos koeficientas - 0.2 %, padala 1 µl. Ties 500 µl: tikslumas – 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.3 %. Ties 100 µl: tikslumas – 3 %, variacijos koeficientas - 0.6 %. | 5 | 120 | 720 | 756 | Socorex, ACURA
22.4. | Automatinių pipečių stovas | vnt. | 4 | Karuselinis stovas 6 automatinėms pipetėms | 5 | 60 | 240 | 252 | Socorex, Twister
22 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 2646
26. | Cilindrai | vnt. | 24 | 100 ml. Stiklinis | 21 | 3.58 | 85.92 | 103.9632 | Normax 5149624
27. | Cilindrai | vnt. | 24 | 50 ml. Stiklinis | 21 | 3.22 | 77.28 | 93.51 | Normax 5149617
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
33. Objektinių stiklelių dažymo reikmenys (Būtina pateikti vieno gamintojo pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
33.1. | Stiklinis objektinių stiklelių dažymo indas | vnt. | 12 | Pagamintas iš stiklo, su stikliniu dangteliu. Vienu metu turi tilpti 20 stiklelių. Turi tikti pasiūlytam objektinių stiklelių laikikliui | 21 | 10.5 | 126 | 152.46 | Normax 4430903
33.2. | Laikiklis objektinių stiklelių dažymui | vnt. | 6 | Vienu metu turi tilpti 20 stiklelių sudėtų vertikaliai (turi likti nenudažytas brūkšninis kodas). Turi tikti pasiūlytam objektinių stiklelių dažymo indui | 21 | 7.5 | 45 | 54.45 | Normax 4430904
33 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 206.91

## 42-46 PD reagentai analiz
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
42 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės pH kraujo iš virkštelės tyrimui analizatoriui "ABL 5" arba tiekėjo siūlomam alternatyviam analizatoriui, skirtam pH kraujo iš virkštelės tyrimui
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "ABL-5". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "ABL-5" alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia

## 47-49 PD reagentai su analiz124
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
47 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymui analizatoriumi "SED Rate Screener 20/II" arba alternatyviu, tiekėjo siūlomu analizatoriumi, atliekančiu eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimus
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui"SED Rate Screener 20/II". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "SED Rate Screener 20/II", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia

## 50-92 PD išorinė kontrolė
IŠORINEI TYRIMŲ KOKYBĖS KONTROLEI ATLIKTI SKIRTOS PRIEMONĖS

## 93-165 PD mikrobiolog labor
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
98. Agliutinaciniai serumai salmoneloms ir šigeloms nustatyti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
98.1. | Salmonella polivalentinis antiserumas (grupės A-S, Vi) | ml | 30 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra | 5 | 24 | 720 | 756 | SIFIN Anti-Salmonella I, TR1111
98.2. | Shigella A grupės antiserumas (S.Dysenteriae; tipai 1-7) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra | 5 | 26 | 156 | 163.8 | SIFIN Anti-Shigella II, TS1821
98.3. | Shigella B grupės antiserumas (S.Flexneri; tipai 1-6. x.y.) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra | 5 | 26 | 156 | 163.8 | SIFIN Anti-Shigella flexneri, TS1901
98.4. | Shigella C grupės antiserumai (S.boydii; tipai 1-7. x.y.) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra | 5 | 26 | 156 | 163.8 | SIFIN Anti-Shigella III, TS1831
98.5. | Shigella D grupės antiserumai (S.Sonnei; formos I, II) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra | 5 | 26 | 156 | 163.8 | SIFIN Anti-Shigella S and F, TR2014
98 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 1411.2
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
101. Priemonės tiriamos medžiagos transportavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
101.1. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 9000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje su kūgio formos dugnu; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. | 5 | 0.67 | 6030 | 6331.5 | MWE, Transwab with PurFlock 1ml Liquid Amies, standard tip, MW176PF
101.2. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams skirta nosiaryklės sekretui vaikams paimti ir transportuoti | vnt. | 100 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje su kūgio formos dugnu; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. | 5 | 0.84 | 84 | 88.2 | MWE, Transwab with PurFlock 1ml Liquid Amies, nasopharyngenal tip, MW178PF
101.3. | Transportinė terpė skirta akių, ausų, nosies, urogenitalinio trakto ėminių paėmimui ir transportavimui | vnt. | 300 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje su kūgio formos dugnu; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. | 5 | 0.74 | 222 | 233.1 | MWE, Transwab with PurFlock 1ml Liquid Amies, Mini tip, MW177PF
101.4. | Universali transportinė terpė virusams, chlamidijoms, mikoplazmoms, ureaplazmoms | vnt. | 600 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Skysta terpė 3-5 ml; 3. 2 tamponai (paėmimui iš nosiaryklės ir nosies); 4. Skirta ilgam šaldymui. | 5 | 1.45 | 870 | 913.5 | MWE, Sigma Swab x2 with 3ml of VCM, Mini tip, MW921S
101.5. | Gausinimo terpė skirta B gr. streptokokų transportavimui | vnt. | 9000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. LIM sultinys; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. | 5 | 0.9 | 8100 | 8505 | MWE, Sigma GBS 2ml LIM Broth, MWGBS
101.6. | Gausinimo terpė S.aureus (MRSA) transportavimui ir išskyrimui | vnt. | 600 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Tryptic Soy terpė su 2,5 proc. NaCl;; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. | 5 | 0.97 | 582 | 611.1 | Sigma TSB with 6,5% NaCl + PuraFlock tips, MWTSB65+MW811/125
101 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 16071.3
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
102. Priemonės tiriamos medžiagos transportavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
102.1. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 4000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas plastikinis; 3. Amies su anglim agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val | 5 | 0.21 | 840 | 882 | MWE, Transwab Amies +C, MW171,
102.2. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 2000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas aliuminis; 3. Amies agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val | 5 | 0.47 | 940 | 987 | MWE, Transwab Amies ENT, MW172P
102.3. | Transportinė terpė išmatoms | vnt. | 1000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas plastikinis; 3. Cary-Blair agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. | 5 | 0.27 | 270 | 283.5 | MWE, Transwab Cary-Blair, MW168
102 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 2152.5
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
103. Maišeliai tiriamąjai medžiagai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
103.1. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami | vnt. | 9000 | Ne didesni 30 x 45 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“ | 5 | 0.34 | 3060 | 3213 | HeinzHerenz, 1131789
103.2. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami | vnt. | 4000 | Dydis 60 x 70 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“ | 5 | 0.49 | 1960 | 2058 | HeinzHerenz, 1131791
103.3. | Maišeliai mikrobiologinių ėminių transportavimui | vnt. | 3000 | 2.5 l talpa, neperšviečiami. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“ | 5 | 0.2 | 600 | 630 | HeinzHerenz, 1131794
103 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 5901
104 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
105. Priemonės mikroskopijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
105.1. | Imersinis aliejus | ml | 4000 | Pakuotė su lašintuvu; Talpa 30 ml. - 100 ml, į aliejaus sudėtį neįeina nuodingos cheminės medžiagos pagal LR galiojančius Nuodingų medžiagų kontrolės įstatymus. | 5 | 0.16 | 640 | 672 | HeizHerenz, Immersion oil
105.2. | Dėžutė objektinių stiklelių (tepinėlių) saugojimui | Vnt. | 10 | Plastikinė, stikliukai saugomi horizontalioje padėtyje, telpa nemažiau 25 stikliukai, stikliuko išmatavimai 76 x 26 mm. | 5 | 3 | 30 | 31.5 | HeinzHerenz, Storage Case
105.3. | Popierius lęšiams valyti (lapeliai) | vnt. | 10000 | Lapelio dydis ne mažesnis 80x100 mm, pakuotė ne daugiau 1000 lapelių, skirtas valyti jautriems optiniams paviršiams, pagamintas iš specialaus itin švelnaus pluošto, nepaliekančio įbrėžimų ir pluošto likučių, pašalina paviršiaus drėgmę ir riebalus. | 5 | 0.06 | 600 | 630 | HeinzHerenz, Lens paper
105 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 1333.5
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
106. Priemonės kultūrų saugojimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
106.1. | Cryo mėgintuvėliai su terpe (mikrobiologijai) | vnt. | 6000 | 2 ml. Terpės; Kultūrų saugojimui šaldiklyje – 80oC | 5 | 0.96 | 5760 | 6048 | MWE, Viabank
106.2. | Dėžutės Cryo mėgintuvėlių saugojimui | vnt. | 45 | Plastikas (polikarbonatas), sunumeruotos vietos dėžutės viduje ir išorėje, pritaikyta – 80oC šaldikliui, autoklavuojamos, ne daugiau kaip 81 vieta. | 5 | 3.4 | 153 | 160.65 | HeinzHerenz, Criobox PC
106 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 6208.65
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
108. Terpės ir priemonės paviršių, autoklavų kontrolei (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
108.1. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi | lėkštelės | 4500 | 1. TSA agaras su neutralizatorium (bakterijų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 – 65 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių. | 5 | 1.2 | 5400 | 5670 | Liofilchem, TSA +Neutr. Irradiated 15339S
108.2. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi | lėkštelės | 4500 | 1. Saburo agaras su neutralizatorium (grybų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 - 65 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių. | 5 | 1.2 | 5400 | 5670 | Liofilchem, Sab.+Neutr. irradiated 15323S
108 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 11340
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
110. | Juostelės minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymui | Pakuotė | 200 | Pasirinktinai iš galimų variantų, pakuotė 30 vnt., juostelės supakuotos po vieną. | 5 | 68.4 | 13680 | 14364 | Liofilchem, MIC Test Strips
111. | Kolistino minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymui praskiedimo buljone metodu | vnt. | 1000 | 1. Plokštelės; 2. Praskiedimo buljonas (M-H); 3. Galimybė plokštelėje tirti po vieną kultūrą; 4. Atidaryta plokštelė galioja ne trumpiau nei 7 dienas; 5. Jautrumo rezultatų vertinimas po 18-24 val. | 5 | 2.9 | 2900 | 3045 | Liofilchem ComASP Colistin
112. | Skreplių suskystinimo tirpalas | vnt. | 1500 | 1. Pagamintas naudojimui mukolitinis tirpalas, skirtas skreplių suskystinimui prieš išsėjimą ant mitybos terpių; 2. Tirpalas išpilstytas po 0,5-1,0 ml į sterilius užsukamus mėgintuvėlius; 3. Tirpalas negali įtakoti patogenų morfologijos, dažymosi ir augimo savybių. | 5 | 0.86 | 1290 | 1354.5 | MWE, Sigma SP
118. | Sterilus defibrinuotas arklio kraujas | vnt. | 40 | Buteliuke ne daugiau 50 ml | 5 | 9.7 | 388 | 407.4 | EOLabs, DHB050
119. | Tioglikolinė terpė | vnt. | 1200 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt.; 3. Gausinimo terpė lepiems mikroorganizmams; 4. Terpės kiekis ne mažesnis nei 9 ml. | 5 | 0.9 | 1080 | 1134 | EOLabs, BM0950
122. | Selenito buljonas su cistinu | vnt. | 1500 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt. 3. Gausinimo terpė iš išmatų. | 5 | 0.64 | 960 | 1008 | EOLabs BM0350
123. | Buljonas jersinijų gausinimui | vnt. | 1500 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt. 3. Gausinimo terpė iš išmatų. | 5 | 1 | 1500 | 1575 | Liofilchem 24432
126. | Chromogeninis agaras B gr. streptokokų išskyrimui | vnt. | 9000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 1.47 | 13230 | 13891.5 | EOLabs PP3065
127. | Chromogeninis agaras E.coli 0157 išskyrimui | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 1.1 | 1650 | 1732.5 | EOLabs, PP3041
128. | Chromogeninis S.aureus agaras | vnt. | 7000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 1.1 | 7700 | 8085 | EOLabs, PP3044
129. | Chromogeninis MRSA | vnt. | 4000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 0.7 | 2800 | 2940 | EOLabs PP3056
130. | Chromogeninis ESBL agaras | vnt. | 4000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 0.7 | 2800 | 2940 | EOLabs PP3056
131. | Chromogeninis Candida agaras | vnt. | 1200 | 1. Lėkštelėje; 2. C.albicans ,C.krusei, C.tropicalis, C.glabrata identifikavimas pagal kolonijų spalvą; 3. Pakuotėje 10 vnt.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 0.8 | 960 | 1008 | EOLabs PP3010
132. | Brucella agaras su 5 proc. avies krauju , vitaminu K, haeminu | vnt. | 9000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 1.3 | 11700 | 12285 | EOLabs PP1665
133. | Selektyvi terpė gramneigiamiems anaerobams | vnt. | 8000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Su nalidiksine rūgštimi arba kanamicinu ir vankomicinu | 5 | 0.9 | 7200 | 7560 | EOLabs PP1662
134. | Anaerobinis kraujo agaras su feniletilo alkoholiu (PEA) | vnt. | 9000 | 1. Lėkštelė; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.98 | 8820 | 9261 | EOLabs PP1020
135. | Kolumbijos agaras su 5% avies krauju | vnt. | 36000 | 1. Lėkštelėje; 2. Terpės storis ne mažiau 4 mm; 3. Terpė neturi būti hemolizuota po 24 val. Inkubacijos 35°C temperatūroje. 4. Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.34 | 12240 | 12852 | EOLabs PP1747
136. | Šokoladinis agaras su 1% poliviteksu. | vnt. | 6000 | 1. Lėkštelėje; 2. Terpės storis ne mažiau 4 mm; 3. Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.4 | 2400 | 2520 | EOLabs PP0534
137. | Selektyvus streptokokų agaras | vnt. | 6000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Kolumbijos agaras su 5 proc. arklio kraujo ir streptokokiniu priedu. | 5 | 0.52 | 3120 | 3276 | EOLabs PP1090
138. | Neselektyvi terpė šlapimo organų infekcijų patogenų išskyrimui ir tiesioginiai identifikacijai | vnt. | 15000 | 1. Lėkštelėje; 2. Chromogeninis agaras; 3. Pakuotė 10 vnt.; 4. Kokybinis spalvos pokytis; 5. Galutinis vertinimas po 24 val, 6. po 24 val matomos Corynebacterium renale kolonijos. | 5 | 0.62 | 9300 | 9765 | EOLabs PP3005
139. | Selektyvus gonokokų agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.5 | 750 | 787.5 | EOLabs PP0790
140. | Burkholderia cepacia agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.86 | 1290 | 1354.5 | EOLabs PP0160
141. | Selektyvus kampilobakterijų agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. CCDA; 3. Be kraujo; 4. Pakuotėje 10 vnt.; 5. Slopinamas gramneigiamų lazdelių, enterokokų ir mieliagrybių augimas. | 5 | 0.5 | 750 | 787.5 | EOLabs PP0130
142. | Selektyvus jersinijų agaras | vnt. | 4000 | 1. Lėkštelėje; 2. CIN, 3. Pakuotėje 10 vnt.; 4. Skirtas jersinijų išskyrimui klinikinėje tiriamojoje medžiagoje | 5 | 0.45 | 1800 | 1890 | EOLabs PP0350
143. | Selektyvinė terpė Listeria monocytogenes išskyrimui ir identifikavimui (Oxfordo receptūra) | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.9 | 1350 | 1417.5 | EOLabs PP0630
144. | Selektyvus Pseudomonų išskyrimo agaras | vnt. | 3000 | 1. Skirtas Pseudomonas genties bakterijų išskyrimui klinikinėje medžiagoje 2. Lėkštelėje; 3. Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.54 | 1620 | 1701 | EOLabs PP1051
145. | XLD agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.36 | 540 | 567 | EOLabs PP0320
146. | BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) legionelų agaras su CCVC priedu | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Su Cefalotino, Kolistino, Vankomicino ir Cikloheksimido priedu; 3. Pakuotė 10 vnt.; 4. Skirtas Legionella spp. išskyrimui klinikinėje tiriamojoje medžiagoje. | 5 | 0.96 | 1440 | 1512 | EOLabs PP0870
147. | Selektyvus hemofilų agaras | vnt. | 5000 | 1. Šokoladinis agaras su bacitracino priedu; 2. Lėkštelėje; 3. Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.46 | 2300 | 2415 | EOLabs PP0530
148. | Saburo dekstrozės agaras su chloramfenikoliu | vnt. | 7500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.34 | 2550 | 2677.5 | EOLabs PP0220
149. | MacConkey agaras | vnt. | 9000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.45 | 4050 | 4252.5 | EOLabs PP1720
150. | Hektoen Enteric agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.57 | 855 | 897.75 | EOLabs PP1520
151. | Saburo dekstrozės agaras | vnt | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.49 | 245 | 257.25 | Liofilchem, 10035
152. | Triptono sojos agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.47 | 235 | 246.75 | Liofilchem, 10037
153. | Mueller Hinton gliukozės metileno mėlio agaras | vnt. | 900 | 1.Skirtas mieliagrybių jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui; 2. Gliukozės 2 proc., metileno mėlio 0.5 mg/L; 3. Lėkštelėje. 4. Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.82 | 738 | 774.9 | EOLabs PP3175
158. | Sterilus tamponėlis | vnt. | 50000 | 1. Individuali pakuotė; 2. Medinė lazdelė 150 x 2,5 mm; 3. Medvilninis tamponas, kurio skersmuo - 5 mm. | 5 | 0.026 | 1300 | 1365 | Flmedical 26075
164. | Stalinis laikiklis atliekų surinkimo maišams | vnt. | 6 | Ne didesnis nei 20 x 30 cm. | 5 | 12.4 | 74.4 | 78.12 | HeinzHerenz 1131793

## 166-167 PD mikrobiolog reagent
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
166. pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės mikroorganizmų automatizuotai tyrimų sistemai VITEK 2 COMPACT (arba alternatyviai), skirtai mokroorganizmų identifikacijai ir jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "VITEK 2 COMPACT". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "VITEK 2 COMPACT", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia

## 168-211 PD patolog anatom
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMŲ MEDŽIAGOS IR KITOS PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
177. | Audinių įliejimo (orientavimo) terpė kriostate | Pakuotė | 3 | Pakuotė iki 200 ml., su snapeliu. | 5 | 11 | 33 | 34.65 | Milestone MCC Compound
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
187. | Aerozolinis fiksatorius citologijai | ml | 35000 | Flakono su pulverizatoriumi talpa tarp 130 - 230 ml. Konkurso laimėtojas bus nustatomas pagal mililitro kainą. Pateikti mililitro kainą pozicijoje. | 5 | 0.0626 | 2191 | 2300.55 | Heinz Herenz Cytofix 1032921
204. | Kolba | vnt. | 10 | Stiklinė, plokščiadugnė, plačiakaklė. Talpa nuo 200 iki 500 ml. | 21 | 4.8 | 48 | 58.08 | Normax 2173136N
205. | Objektinis stiklelis | vnt. | 165000 | 76 x 26 x 1 mm. dydžio su matiniu laukeliu iš abiejų pusių, nešlifuotais kampučiais. Turi būti tinkamos mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 5 | 0.0254 | 4191 | 4400.55 | Heinz Herenz 1041110
206. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 13000 | 24 x 24 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 5 | 0.007 | 91 | 95.55 | Heinz Herenz 1052401
207. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 10000 | 24 x 32 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 5 | 0.0108 | 108 | 113.4 | Heinz Herenz 1052411
208. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 20000 | 24 x 40 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 5 | 0.0123 | 246 | 258.3 | Heinz Herenz 1052421
209. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 33000 | 24 x 50 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 5 | 0.013 | 429 | 450.45 | Heinz Herenz 1052431
210. | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 70000 | 24 x 60 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. | 5 | 0.0147 | 1029 | 1080.45 | Heinz Herenz 1052441