Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

- Kartu su užpildyta technine specifikacija, tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nurodytos siūlomos reikšmės turi sutapti su nurodytomis pridedamuose dokumentuose, pagrindžiančiuose atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Prekių aprašymas 1 KONF. Prekių aprašymas 2 KONF.

- Pristatant prekes būtina pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

  - įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

- Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

- Pirkimo objekto dalis. Ultragarsinė diagnostinė sistema su konvekciniu davikliu

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais | Sistemos architektūra Mobili, su ratukais | Prekių aprašymas 1. | 4, 75. |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina | Vidaus organų | Prekių aprašymas 1. | 2, 83 |
| 2.2. | Vaikų vidaus organų | Būtina | Vaikų vidaus organų | Prekių aprašymas 1. | 2, 83 |
| 2.3. | Akušerijos | Būtina | Akušerijos | Prekių aprašymas 1. | 2 |
| 2.4. | Ginekologijos | Būtina | Ginekologijos | Prekių aprašymas 1. | 2 |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Prekių aprašymas 1. | 4 |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama 90 laipsnių į kairę ir 90 laipsnių į dešinę | Prekių aprašymas 1. | 4 |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga 30 cm. | Prekių aprašymas 1. | 4 |
| 3.4. | Aukštos rašikos, skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina | Aukštos rašikos, skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Prekių aprašymas 1. | 3, 4 |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 58.42 cm (23") | Vaizdo monitoriaus įstrižainė 60,45 cm (23.8“) | Prekių aprašymas 1. | 3 |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Prekių aprašymas 1. | 78 |
| 3.7. | Centrinis stabdis | Būtina | Centrinis stabdis | Prekių aprašymas 1. | 4 |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Prekių aprašymas 1. | 4 |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1") | Valdymo monitoriaus įstrižainė 39,62 cm (15.6“) | Prekių aprašymas 1. | 4 |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Prekių aprašymas 1. | 4 |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Prekių aprašymas 1. | 4 |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis 40 cm. | Prekių aprašymas 1. | 7 |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas nuo 1 MHz iki 23 MHz | Prekių aprašymas 1. | 24, 27 |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 | Aktyvių jungčių davikliams skaičius 5 | Prekių aprašymas 1. | 4 |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje | Yra galimybė ateityje integruoti šią funkciją: Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija. | Prekių aprašymas 1. | 16 |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |  |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina | B režimas. | Prekių aprašymas 1. | 6 |
| 6.2. | M režimas | Būtina | M režimas | Prekių aprašymas 1. | 7 |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Prekių aprašymas 1. | 2, 7, 84 |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Prekių aprašymas 1. | 8 |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Prekių aprašymas 1. | 8 |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Būtina | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Prekių aprašymas 1. | 2, 8. |
| 6.7. | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas 2. PRF ≥ 1,0 – 23,0 KHz. | 1. Būtina 2. Būtina | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas 2. PRF 0.7 – 23,1 KHz. | Prekių aprašymas 1. | 8, 9, 86 |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Prekių aprašymas 1. | 9, 89 |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija | Būtina | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija | Prekių aprašymas 1. | 7, 92, 94 |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Būtina | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“) | Prekių aprašymas 1. | 15 |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) | Būtina | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas STE Imaging (Sound Touch Elastography Imaging) | Prekių aprašymas 1. | 15 |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Būtina | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Prekių aprašymas 1. | 14 |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas | Būtina | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas | Prekių aprašymas 1. | 15 |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Būtina | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Prekių aprašymas 1. | 2, 5, 88, 91 |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Būtina | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Prekių aprašymas 1. | 9, 88 |
| 8. | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Būtina | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Prekių aprašymas 1. | 2, 5, 76, 95 |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  | Konvekcinis daviklis SC6-1s | Prekių aprašymas 1. | 24 |
| 9.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz | Darbinis dažnių diapazonas 1.2 MHz – 6.0 MHz | Prekių aprašymas 1. | 24 |
| 9.1.2 | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º | Vaizduojamas kampas 60º | Prekių aprašymas 1. | 24 |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 | Elementų skaičius 192 | Prekių aprašymas 1. | 24 |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina | Vieno kristalo technologija | Prekių aprašymas 1. | 96 |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Prekių aprašymas 1. | 22 |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI formatus ir juos išsaugoti | Prekių aprašymas 1. | 22 |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Prekių aprašymas 1. | 22 |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB | Aparato vidinė atmintis 1TB | Prekių aprašymas 1. | 22 |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė | Išorinės jungtys - USB - LAN - HDMI | Prekių aprašymas 1. | 31 |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis 100-240V (Reikalavimuose esantis 230V reikalavimas patenka į mūsų siūlomos medicininės įrangos elektros energijos ribas), 50 Hz | Prekių aprašymas 1. | 3 |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Prekių aprašymas 1. | 30 |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti | Komplektuojamas terminis spausdintuvas. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti | Prekių aprašymas 1. | 30 |
| 16. | Prekė privalo būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  | Prekių aprašymas 1. | 97-108 |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. | Garantijos laikotarpis 24 mėnesių garantija įrangai. |  |  |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas pasirinktoje intereso zonoje (angl. ROI). Ne mažiau kaip 3 lygių. | Ne | Taip | Padidintos skiriamosios gebos režimas pasirinktoje intereso zonoje (angl. ROI). 3 lygių | Prekių aprašymas 1. | 7, 91 |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Automatinė vaizdo optimizacija, automatiškai parenkant garso sklidimo greičio algoritmą vaizdo apdorojimui | Ne | Taip | Automatinė vaizdo optimizacija, automatiškai parenkant garso sklidimo greičio algoritmą vaizdo apdorojimui | Prekių aprašymas 1. | 7, 91 |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Lietimui jautrus ekranas. Įstrižainė ne mažiau 15,6 colio | Ne | Taip | Lietimui jautrus ekranas. Įstrižainė 15,6 colio | Prekių aprašymas 1. | 4 |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |

- Pirkimo objekto dalis. Ultragarsinė diagnostinė sistema su trimis davikliais

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais | Sistemos architektūra Mobili, su ratukais | Prekių aprašymas 2. | 4, 75 |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina | Vidaus organų | Prekių aprašymas 2. | 2, 83 |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina | Skydliaukės | Prekių aprašymas 2. | 83 |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina | Sąnarių | Prekių aprašymas 2. | 83 |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina | Kraujagyslių | Prekių aprašymas 2. | 2, 83 |
| 2.5. | Krūtų | Būtina | Krūtų | Prekių aprašymas 2. | 83 |
| 2.6. | Vaikų vidaus organų | Būtina | Vaikų vidaus organų | Prekių aprašymas 2. | 2, 83 |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Prekių aprašymas 2. | 4 |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama 90 laipsnių į kairę ir 90 laipsnių į dešinę | Prekių aprašymas 2. | 4 |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga 30 cm. | Prekių aprašymas 2. | 4 |
| 3.4. | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Prekių aprašymas 2. | 3, 4 |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 58.42 cm (23") | Vaizdo monitoriaus įstrižainė 60,45 cm (23.8“) | Prekių aprašymas 2. | 3 |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Prekių aprašymas 2. | 78 |
| 3.7. | Centrinis stabdis | Būtina | Centrinis stabdis | Prekių aprašymas 2. | 4 |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Prekių aprašymas 2. | 4 |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1") | Valdymo monitoriaus įstrižainė 39,62cm (15.6“) | Prekių aprašymas 2. | 4 |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Prekių aprašymas 2. | 4 |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Prekių aprašymas 2. | 4 |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis 40 cm | Prekių aprašymas 2. | 7 |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas nuo 1 MHz iki 23 MHz | Prekių aprašymas 2. | 24, 27 |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 | Aktyvių jungčių davikliams skaičius 5 | Prekių aprašymas 2. | 4 |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje | Yra galimybė ateityje integruoti šią funkciją: Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Prekių aprašymas 2. | 16 |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |  |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina | B režimas. | Prekių aprašymas 2. | 6 |
| 6.2. | M režimas | Būtina | M režimas | Prekių aprašymas 2. | 7 |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Prekių aprašymas 2. | 2, 7, 84 |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Prekių aprašymas 2. | 8 |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Prekių aprašymas 2. | 8 |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Būtina | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Prekių aprašymas 2. | 2, 8 |
| 6.7. | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. 2. PRF ≥ 1,0 – 23,0 KHz. | 1. Būtina 2. Būtina | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. 2. PRF 0.7 – 23,1KHz. | Prekių aprašymas 2. | 8, 9 |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Prekių aprašymas 2. | 9, 88 |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Prekių aprašymas 2. | 7, 91 |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Būtina | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“) | Prekių aprašymas 2. | 15 |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) | Būtina | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas STE Imaging (Sound Touch Elastography Imaging). | Prekių aprašymas 2. | 15 |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Būtina | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Prekių aprašymas 2. | 14 |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas | Būtina | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas | Prekių aprašymas 2. | 15 |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Būtina | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Prekių aprašymas 2. | 2, 5, 6, 90, 91 |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Būtina | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Prekių aprašymas 2. | 9, 87 |
| 8. | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Būtina | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Prekių aprašymas 2. | 2, 5, 76, 97 |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis suaugusių tyrimams |  | Konvekcinis daviklis suaugusių tyrimams SC6-1s | Prekių aprašymas 2. | 24 |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz | Darbinis dažnių diapazonas nuo 1.2 MHz iki 6 MHz | Prekių aprašymas 2. | 24 |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º | Vaizduojamas kampas 60° | Prekių aprašymas 2. | 24 |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 | Elementų skaičius 192 | Prekių aprašymas 2. | 24 |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina | Vieno kristalo technologija | Prekių aprašymas 2. | 98 |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  | Linijinis daviklis L14-3Ws | Prekių aprašymas 2. | 26 |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4.6 MHz iki ne mažiau 14.0 MHz | Darbinis dažnių diapazonas nuo 3-18MHz | Prekių aprašymas 2. | 26 |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 52mm + 6mm | Daviklio paviršiaus plotis 50.8mm | Prekių aprašymas 2. | 26 |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 | Elementų skaičius 256 | Prekių aprašymas 2. | 26 |
| 9.3. | Linijinis daviklis |  | Linijinis daviklis L14-3Ws | Prekių aprašymas 2. | 26 |
| 9.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 3.5 MHz iki ne mažiau 8.5 MHz | Darbinis dažnių diapazonas nuo 3-18 MHz | Prekių aprašymas 2. | 26 |
| 9.3.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau kaip 38 mm | Daviklio paviršiaus plotis 50.8 mm | Prekių aprašymas 2. | 26 |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Prekių aprašymas 2. | 22 |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI formatus ir juos išsaugoti | Prekių aprašymas 2. | 22 |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Prekių aprašymas 2. | 22 |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB | Aparato vidinė atmintis 1TB | Prekių aprašymas 2. | 22 |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė | Išorinės jungtys 1.UBS 2.LAN 3.HDMI | Prekių aprašymas 2. | 31 |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis 100-240V (Reikalavimuose esantis 230V reikalavimas patenka į mūsų siūlomos medicininės įrangos elektros energijos ribas), 50 Hz | Prekių aprašymas 2. | 3 |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Prekių aprašymas 2. | 30 |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti | Komplektuojamas terminis spausdintuvas Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti | Prekių aprašymas 2. | 30 |
| 16. | Prekė privalo būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  | Prekių aprašymas 2. | 99-110 |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. | Garantijos laikotarpis 24 mėnesių garantija įrangai. |  |  |

Kokybės kriterijai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas pasirinktoj intereso zonoje (angl ROI). Ne mažiau kaip 3 lygių. | Ne | Taip | Padidintos skiriamosios gebos režimas pasirinktoj intereso zonoje (angl ROI 3 lygių. | Prekių aprašymas 2. | 7, 90 |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti 10 skirtingų darinių. | Prekių aprašymas 2. | 19, 93, 94, 95 |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti 10 skirtingų darinių. | Prekių aprašymas 2. | 19, 92, 93, 96 |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |