## int.rad.
Atviro konkurso
2 priedas
Perkamų medicininių priemonių intervencinei radiologijai sąrašas
Eil. Nr. | Priemonės specifikacijos | Poreikis metams (iki vnt.) | Mato vnt. | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
1. | Punkcinės adatos angiografijai | 200 | vnt.
Diametras: 18G; 19G
Ilgis iki 75mm
Atspari sulinkimui
Su šoniniais sparneliais geresnei įvedimo kontrolei
Galimas vielos-pravedėjo diametras: .022" (19G); .038" (18G)
2. | Standartiniai įvedėjai ("introdiuseriai") | 200 | rink. | Brošiūra "Introdusers" , 4 psl. | 5 | 14.38 | 2800 | Balton
| Rinkinyje su išplėtėju |  |  | Rinkinyje su išplėtėju
| Rinkinyje su angiografine adata |  |  | Rinkinyje su angiografine adata
| Rinkinyje su mini-viela-pravedėju (3F - .018"; 4F - .022" J; virš 5F - .035" J) |  |  | Rinkinyje su mini-viela-pravedėju (3F - .018"; 4F - .022" J; virš 5F - .035" J)
| Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu |  |  | Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
| Kraują/skystį stabdantis vožtuvas |  |  | Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
| Su specialia danga, pagerinančia slydimą |  |  | Su specialia danga, pagerinančia slydimą
| Įvairaus dydžio: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F; 10F; 12F; 14F; 16F |  |  | Įvairaus dydžio: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F; 10F; 12F; 14F; 16F
| Įvairaus ilgio: nuo 6cm iki 23cm |  |  | Įvairaus ilgio: nuo 6cm iki 23cm
3. | Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") miego arterijų angioplastikai ir neurointervencijoms | 1 | vnt.
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
Vidinis paviršius padengtas teflonu
Distalinis galas: su rentgenokontrastiniu netraumuojančiu galiuku
Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F; 9F
Didelio vidinio diametro: 6F - virš 0,085"; 7F - virš 0,095"
Įvairaus ilgio: 55cm ir 95cm
Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir pan.)
4. | Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") periferinėms intervencijoms | 1 | vnt.
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale
Vidinis paviršius padengtas teflonu
Distalinis galas: su rentgenokontrastiniu netraumuojančiu galiuku
Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F; 9F
Didelio vidinio diametro: 6F - virš 0,085"; 7F - virš 0,095"
Įvairaus ilgio: 45cm
Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir pan.)
5. | Specialūs nukreipiantys įvedėjai ("guiding sheats") periferinėms intervencijoms | 2 | vnt.
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale
Distalinis galas: su netraumuojančiu galiuku
Įvedėjo vožtuvų pasirinkimas: Tuohy-Borst, Check-Flo
Įvairaus dydžio: 4F; 5F; 5,5F; 6F
Vidinis praplėtėjas suderinamas su 0,018", 0,035", 0,038" viela
Įvairaus ilgio: 40cm, 45cm, 55cm, 70cm, 90cm, 110cm
Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, Ansel, Raabe, Balkin ir pan.)
6. | Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") a.radialis punkcijoms | 5 | rink. | Brošiūra "Introdusers" , 3 psl. | 5 | 16.5 | 85 | Balton
| Rinkinyje su išplėtėju |  |  | Rinkinyje su išplėtėju
| Rinkinyje su angiografine 21G adata |  |  | Rinkinyje su angiografine 21G adata
| Rinkinyje su mini-viela: .018"; .021"; ne trumpesnė negu 45cm; tiesiu arba J galu |  |  | Rinkinyje su mini-viela: .018"; .021"; ne trumpesnė negu 45cm; tiesiu arba J galu
| Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu |  |  | Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
| Kraują/skystį stabdantis vožtuvas |  |  | Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
| Su specialia danga, pagerinančia slydimą |  |  | Su specialia danga, pagerinančia slydimą
| Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F |  |  | Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F
| Įvairaus ilgio: 11cm; 23cm |  |  | Įvairaus ilgio: 11cm; 23cm
7. | Nukreipiantieji kateteriai brachiocefalinėms procedūroms su išplečiamu distaliniu galu | 1 | vnt.
Kateteris pagamintas iš nailono/poliuretano
Kateterio karkasas sustiprintas nerūdijančio plieno sijomis
Vidinis paviršius padengtas teflonu
Įvairaus dydžio: 6F ir 8F
Kateterio ilgis: 100cm
Vidinis diametras: 0,047"
Balionėlio išplėtimo tūris (skersmuo): nuo 0,1ml (5mm) iki 1,0ml (11mm)
8. | Diagnostiniai kateteriai sustiprintu korpusu | 100 | vnt.
Skirti angiografijai
Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą
Kateterio korpusas sutvirtintas dvigubu metaliniu tinkleliu gerai sukimo kontrolei
Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis
Didelė rezistencija užlinkimui
Išorinis diametras 4F, 5F, 6F
Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą
Skysčio pralaidumas: 4F/90cm- 20ml/s, 4F/110cm-18ml/s, 5F/90cm-27 ml/s, 5F/110cm-24ml/s
Skysčio spaudimo tolerancija: 1000 psi
Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio
9. | Diagnostiniai kateteriai sustiprintu korpusu, su hidrofiline danga | 10 | vnt.
Skirti angiografijai
Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis
Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą
Kateterio korpusas sutvirtintas dvigubu metaliniu tinkleliu gerai sukimo kontrolei
Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga
Didelė rezistencija užlinkimui
Išorinis diametras įvairus: 4F; 5F
Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą
Skysčio spaudimo tolerancija: iki 750 psi (4F); iki 1000 psi (5F)
Įvairios distalinio galo konfigūracijos: Simmons/Sidewinder 1; Simmons/Sidewinder 2; Simmons/Sidewinder 3; Hinck Headhunter 1; Bentson-Hanafee – Wilson 1; Bentson-Hanafee – Wilson 2; Bentson-Hanafee – Wilson modified; MANI; Vertebral; Cobra Small; Cobra Middle; Cobra Large; J Curve Large; Yashiro; Straight; Straight tapered; Non-tapered angled; Non-tapered angled type 90; Angled tapered; Multipurpose; COE2; Internal mammary short tip
Įvairaus ilgio: 100cm; 110cm; 120cm
10. | Diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai | 300 | vnt.
Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
Vienos dalies konstrukcija
Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, 3mm "J", "Bolia")
Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)
Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės)
Sukimo kontrolė 1:1
11. | Diagnostinės didelio stangrumo hidrofilinės vielos-pravedėjai | 10 | vnt.
Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
Vienos dalies konstrukcija
Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
Skirtingo diametro: 0,020", 0,025", 0,035", 0,038"
Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas)
Įvairaus ilgio (150cm, 180cm, 200cm)
Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm)
Didelis stangrumas (kietumas): pusiau stangrios ("half-stiff"); stangrios ("stiff")
Sukimo kontrolė 1:1
12. | Prailgintos diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai (apkeitimui) | 10 | vnt.
Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
Vienos dalies konstrukcija
Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, 3mm "J", "Bolia")
Įvairaus ilgio (220cm, 260cm, 300cm)
Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm)
Sukimo kontrolė 1:1
13. | Hibridinė diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai | 5 | vnt.
Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
Šerdis visame ilgyje, posūkio užtikrinimas 1:1
Proksimalinė dalis: ypač kieta, dengta specialia PTFE danga (dangos ilgis 155-235cm priklausomai nuo vielos ilgio), užtikrinančia gerą atramą ir manevringumą esant sudėtingoms anatomijoms
Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
Distalinė dalis: 25cm padengta hidrofiline danga, užtikrinančia gerą slydimą, praeinamumą, mažinati kraujo adheziją
Skirtingo diametro: 0,018", 0,035"
Įvairios distalinio galo konfigūracija: tiesus; kampu
Įvairaus ilgio (180cm, 260cm, 300cm)
Distalinis smailėjantis galas: 5cm
14. | Diagnostinės PTFE vielos-pravedėjai | 20 | vnt.
Diagnostiniai vielos-pravedėjai, padengti PTFE
Skirtingo diametro: .018"; .025"; .032"; .035"; .038"
Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, J-tipo)
Įvairaus ilgio (150cm, 200cm, 260cm, 400cm,)
Distalinis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
15. | Kraujagyslių rekonstrukcijos priemonės sistema (savaime išsiskleidžiantis uždarų gardelių stentas su nuvedimo-atskyrimo sistema) | 1 | rink.
Stentas pagamintas iš nikelio ir titano lydinio, žymėtas tantalu
Savaime išsiplečiantis, praplėstais galais
Uždarų celių struktūros, gerai prisitaiko prie kraujagyslės sienelės, pridengia aneurizmos kaklelį, gerai prilaiko neurospirales
Sumontuotas ant kūgio formos plieninės vielos, spec. introdiuseryje
Proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastines žymas, nešanti viela su žymekliu per stento ilgį (tiksliam pozicionavimui)
Rentgenokontrastinės žymos iš platinos ir volframo lydinio
Diametras 4,5mm, ilgiai nuo 14mm iki 37mm
Sumontuotos sistemos ilgis: 220 cm
Suderinama su 0,021" vidinio diametro mikrokateteriu
Suderinama su mikrokateteriu, kurio distalinis galas 5cm
Skirta 2,5-4,0mm kraujagyslėms
Padengtas liubrikantu, palengvinančiu mikrokateterio praėjimą
Stentas gali būti suskleistas esant daliniam išskleidimui keičiant poziciją
16. | Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiančio mikrostento rinkinys
16.1. | Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiantis mikrostentas | 1 | vnt.
Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas
Mikrostento akutės uždaro tipo, asimetriškų gardelių, po tris rentgenožymeklius galuose
Sumontuotas ant nešančios stabilizuojančios vielos, spec. introdiuseryje, suskleidžiamas iki 90%
Nešanti viela turi du auksinius rentgenokontrastinius žymeklius, rentgenokontrolei ir suskleidimo ribos žymėjimui
Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 35mm
Mikrostento skersmuo: nuo 3,0mm iki 6,5mm
Mikrostento storis iki 70mkm žemam trombogeniškumui
16.2. | Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiančio mikrostento mikrokateteris | 1 | vnt.
Mikrokateterio ilgis: 155cm, penkių zonų, padengtas hidrofiline medžiaga
Mikrokateterio vidinis spindis: 0,0165" (6,5mm stentui - 0,021"), padengtas PTFE
Konstrukcija sustiprinta, galas atraumatinis, formuojamas, su dviem žymekliais (3cm)
16.3. | Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiančio mikrostento tarpinis kateteris | 1 | vnt.
Vidinis spindis 0,039"; 0,052"; 0,065", padengtas PTFE
Konstrukcija sustiprinta, galas atraumatinis, 25° kampu (MP)
Išorinis skersmuo proksimalėje dalyje 4,2F; 5,3F; 6,3F
Išorinis skersmuo distalinėje dalyje 3,9F; 5,0F; 6,1F
Darbinis ilgis 105cm; 115cm; 125cm; 135cm; 145cm
Viso 16 pozicija
17. | Intrakranijinių kraujagyslių stentas, išsiplečiantis savaime (rinkinys) | 1 | rink.
Pintos uždarų celių struktūros
Skirtas intrakranijinių (nuo 1,5mm iki 6,5mm) kraujagyslių susiaurėjimams gydyti
Sumontuotas ant nešančios mikrovielos
Stento diametras: nuo 2,0mm iki 5,5mm
Stento ilgis: nuo 12mm iki 75mm
Galima suskleisti iki 90% stento, repozicionuoti
Rinkinyje su nešančiuoju 2,4F-3,3F mikrokateteriu
18. | Bifurkacinių galvos smegenų aneurizmų implantas | 1 | rink.
Skirtas bifurkacinėms galvos smegenų plataus kaklelio aneurizmoms
Stento su distaliniais plačiai atsiveriančiais lapeliais (inkaravimui) tipas
Atskiriamas elektrolizės būdu
Suderinamas su .021" mikrokateteriu
Proksimalinis (stento) segmentas: 4mm skersmens (nuo 2,5mm iki 4mm skersmens kraujagyslėms)
Gali būti su neilono tinkleliu distaliniame gale geresniam spiralių prilaikymui
Skersmuo tarp inkaruojančių lapelių (išsiskleidus): nuo 5mm iki 15mm
Proksimalinis (stento) segmentas: 15mm ilgio; 20mm ilgio
19. | Intrakranijinio remodeliuojančio mikrostento, išsiplečiančio savaime, pritvirtinto prie pravedėjo, rinkinys
19.1. | Intrakranijinis remodeliuojantis mikrostentas, išsiplečiantis savaime, pritvirtintas prie pravedėjo | 1 | vnt.
Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas (remodeliuojant kakliuką)
Skirtas naudoti nuo 3mm iki 6mm skersmens intrakranijinėse kraujagyslėse
Stentas pritvirtintas prie pravedėjo, atskiriamas elektrolizės būdu
Stentas gali būti išskleistas ir pilnai suskleistas
Mikrostento akutės uždaro tipo
Pravedėjo darbinis ilgis: 180cm
Skirtas naudoti su mikrokateteriais, kurių vidinis spindis: 0,5mm (0,021") - 4mm stentui; 0,7mm (0,027") - 6mm stentui
Stento žymekliai: distaliniame gale 3 arba 4, proksimaliniame gale 1
Mikrostento skersmuo: 4mm ir 6mm
Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 30mm
19.2. | Vienkartiniai kabeliai atskirti mikrostentui elektrolizės būdu | 1 | vnt.
Skirti elektrolizės būdu atskiriamam mikrostentui
Kabelių ilgis: daugiau kaip 2,75m
Rinkinyje 2 sterilūs, skirtingų spalvų (atskirti poliariškumui) kabeliai
Viso 19 pozicija
20. | Aspiracinės trombektomijos rinkinys
Skirtas galvos smegenų kraujagyslių aspiracinei trombektomijai ūmaus išeminio insulto atveju
Tarpusavyje suderinamame rinkinyje:
20.1. | Nukreipiantis kateteris: diametras 6F, vidinis spindis 0,088", darbinis ilgis 80-90cm, distalinė lanksti dalis 4cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: tiesi, MP | 1 | vnt.
20.2. | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos diagnostinis kateteris: diametras - proks. 5,6F, vid. 6F, distal. 5F; ID 0,040", ilgis 105-125cm, distalinė lanksti dalis 9cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: H1, BER, SIM | 1 | vnt.
20.3. | Selektyvios distalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 4,7F, distal. 3,8F; ID proks. 0,043"-dist.0,035", ilgis 153cm | 1 | vnt.
20.4. | Selektyvios distalinės kateterizacijos mikrokateteris aspiracijai: diametras - proks. 2,95F, distal. 2,6F; ilgis 160cm | 1 | vnt.
20.5. | Separatorius: distalinio galo OD 0,030"-0,035"-0,045", ilgis: nuo 135cm iki 158cm | 1 | vnt.
20.6. | Krešulio retraktorius: 3D dizaino, diametras išskleidus 4,5mm, pritvirtintas ant 200cm vielos-nešėjo | 1 | vnt.
20.7. | Aspiracijos kanistra | 1 | vnt.
20.8. | Prailginimo linija aspiracijai: ID 0,088", distalinis galas - rotuojantis Luer-lock | 1 | vnt.
Viso 20 pozicija
21. | Mikroviela hidrofilinė distalinėms neurointervencijoms | 20 | vnt.
Išorinis skersmuo: 0,010"; 0,014"
Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė):
Distalinės rentgenokontrastinės dalies ilgis: 5cm (0,014") / 3cm (0,010") dvigubos spiralės
Distalinės dalies forma: gali būti (per-)formuojamas
Šerdies medžiaga: plienas
Ilgis: 200cm; 300cm
Išorinio paviršiaus padengimas: distalinio galo: hidrofilinis 170cm (0,010"; 0,014")
Išorinio paviršiaus padengimas: proksimalinio galo: PTFE 130cm (300cm)
22. | Mikroviela hidrofilinė standartinėms neurointervencijoms | 10 | vnt.
Išorinis skersmuo: 0,010"; 0,014"
Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė): Standart; Soft; Floppy
Distalinės rentgenokontrastinės dalies ilgis: 35cm (0,014" 300cm) / 39cm (0,014" 182/205cm) / 61cm (0,010")
Distalinės dalies forma: 2cm šerdies galas plokščias, gali būti (per-)formuojamas
Šerdies medžiaga: platinos-volframo
Ilgis: 182cm; 205cm; 300cm
Išorinio paviršiaus padengimas: distalinio galo: hidrofilinis 61cm (0,010") / 39cm (0,014")
23. | Plataus kaklelio aneurizmų embolizavimo priemonė | 1 | vnt.
Skirta plataus kaklelio ir verpstinėms aneurizmoms gydyti
Savaime išsiskleidžianti, suskleidžiama
Žemo trombogeniškumo
Skirta išskleisti kraujagyslėse nuo 2,5mm iki 6,0mm
Išskleistas ilgis spindyje nuo 15mm iki 80mm
Suderinamas su 0,027" mikrokateteriu
Geras rentgenokontrastiškumas visame ilgyje dėl nikelio-titano lydinio sijų ir trijų platinos-iridžio žymeklių galuose
Galai praplėsti geriasniam prisitaikymui prie sienelės, atraumatiški (uždaros gardelės)
Specialus padengimas apsaugo nuo korozijos ir užtikrina mažą trombogeniškumą
24. | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga, atsiskiriančiu galu | 5 | vnt.
Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis
Mikrokateterio distalinis galas gali atsiskirti: atsiskyrimo vieta pažymėta žymekliu; skirtingo ilgio: 1,5cm, 3cm, 5cm
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
Išorinis diametras: 1,9F
Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO
Distalinio galo forma: tiesi
25. | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga | 5 | vnt.
Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)
Proksimali kateterio dalis sustiprinta
Proksimalinis/distalinis kateterio išorinis diametras 2,7F /1,3F
Distalinio galo vidinis diametras 0,013", ilgis 25cm
Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies
Kateterio darbinis ilgis 165cm
Atsparus užlinkimui
Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą
Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO
26. | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga | 2 | vnt.
Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)
Proksimalinė kateterio dalis sustiprinta
Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą
Išorinis kateterio diametras distalinėje dalyje 3,0F, pereinantis į 1,5F proksimaliai
Distalinio galo vidinis diametras 0,012", ilgis 35cm arba 42cm
Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies
Kateterio darbinis ilgis 165cm
Atsparus užlinkimui
Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO
27. | Okliuzinių mikro balionų sistema su viela galinėms ir bifurkacinėms aneurizmoms | 1 | rink.
Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant galines ir bifurkacinėms aneurizmas
Žemo slėgio, prisitaikantis
Bendras kateterio ilgis 150cm
Kateterio diametras 2,2F, 2,5F ir 3,0F
Balionų diametrai 6mm, ilgis nuo 7mm iki 20mm
Baliono galiuko ilgis 2mm
Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju
Suderinamas su DMSO medžiaga
28. | Okliuzinių mikro balionų sistema su viela šoninių sienelių aneurizmoms | 1 | rink.
Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant šoninių sienelių aneurizmas
Žemo slėgio
Bendras kateterio ilgis 150cm
Kateterio diametras iki 2,7F
Balionų diametrai 3mm, 4mm ir 5mm, ilgis 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
Baliono galiuko ilgis 4mm
Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju
Suderinamas su DMSO medžiaga
29. | Mikrokateterio ir mikrovielos komplektas, skirtas naudoti periferinėms embolizacijoms | 20 | rink.
Mikroviela integruota į mikrokateterį
Mikrokateterio korpusas: sutvirtintas dvigubu metaliniu tinkleliu gerai sukimo kontrolei
Mikrokateterio korpusas: distalinis galas lankstus dėl metalinės spiralės, galima formuoti
Mikrokateterio korpusas: 3 sluoksnių struktūra (vidinis - PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga
Mikrokateterio išorinis diametras (proksimalinis/distalinis): 2,7F/2,8F
Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,042"
Mikrokateterio vidinis diametras: 0,025"; 0,027"
Mikrokateterio maksimalus slėgis: ne mažesnis už 750 psi
Mikrokateterio ilgis: 110cm, 130cm
Mikrokateterio distalinis galas lankstus, 30cm
Mikrovielos išorinis diametras: 0,021"
Mikrovielos išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
Mikrovielos kūginio galo ilgis: 29cm
Mikrovielos šerdies medžiaga: plienas
Mikrovielos proksimaliniame gale pritvirtintas Liuer-lock suktukas su praplovimu
Mikrovielos galas: rentgenokontrastinis (aukso vijos), 3cm ilgio
Mikrovielos galas: tiesus (formuojamas), labai minkštas
30. | Periferinės okliuzijos priemonės (POD) rinkinys
30.1. | Spiralės pagamintos iš platinos, skersmuo 0,020" | 10 | vnt.
Spiralės atsparios išsitempimui
Spiralių kietumas: pereinamo kietumo - pradinė dalis standesnė ("inkaras")
Spiralių kietumas: pereinamo kietumo - galinė dalis mikštesnė ("užpildas")
Suformuotas skersmuo: tinka kraujagyslėms iki 8mm
Pilnai sutraukiamos, repozicionuojamos (valdomos)
Suderinamos su 0,025"-0,027" mikrokateteriais
30.2. | Mikrokateteris: vidinis spindis: 0,025", galiuko konfigūracija tiesi, 45°, 90°, 130°, 150cm ilgio | 2 | vnt.
30.3. | Atjungėjas 0,020" spiralėms | 2 | vnt.
Viso 30 pozicija
31. | Embolizacinės neuroradiologinės spiralės, atskiriamos mechaniniu būdu | 20 | rink.
Pagamintos iš platinos
Spiralės atsparios išsitempimui dėl polipropileno mikrosijų spiralės viduje
Pirma spiralės kilpa mažesnio diametro
Spiralių konfigūracija: 3D arba plokščia spiralė (Helical)
Spiralių kietumas: laipsniškai besikeičiantis kietumas, priklausomai nuo spiralės dydžio (ypač minkštos, minkštos, standartinės, rėmelio)
Spiralių diametras: tarp 0,010" ir 0,015", didėjantis priklausomai nuo spiralės dydžio
Suformuotas skersmuo: nuo 1mm iki 20mm (Helical), nuo 1 iki 25mm (3D)
Įvairaus ilgio: nuo 1 iki 50cm
Spiralės ir pravedėjo jungtis lanksti
32. | Periferinės spiralės didelio kalibro aneurizmoms | 10 | vnt.
Spiralės tipas 0,020"
Spiralės gali būti atitrauktos (valdomos)
Didelio diametro: nuo 2mm iki 32mm
Įvairaus ilgio: nuo 1cm iki 60cm
Įvairaus mikštumo: standartinis; minkštos
33. | Rinkinys kietojo dangalo arterioveninėms fistulėms gydyti
Skirtas kietojo dangalo arterioveninėms fistulėms gydyti, derinant su skysta embolizuojančia priemone
33.1. | Venų remodeliavimo balioninis kateteris | 1 | vnt.
Įvedamas per nuvedimo kateterį iki veninio ančio
Balionas padengtas hidrofiline medžiaga
Suderinamas su DMSO medžiaga
Ilgis 160cm
Baliono ilgis 80mm
Baliono diametras 10mm
Suderinamas su 0,14" mikroviela
33.2. | Nuvedimo kateteris | 1 | vnt.
Išorinis skersmuo 6F
Vidinis spindis 0,070" (1,78mm)
Suminkštinta dalis - distalinis 8cm galas
Įvedamas per šlauninę veną
Viso 33 pozicija
34. | Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms | 2 | rink.
Skystas polimeras, pagamintas iš etileno-vinilo-alkoholio (EVOH) kopolimero ir dimetilsulfoksido (DMSO) tirpalo
Polimeras su mikronizuoto tantalo dalelėmis rentgenokontrastiškumui pagerinti
Kontroliuojamos embolizacijos, įšvirkštimo ir įvedimo galimybė
Galimybė sustabdyti ir pradėti iš naujo įšvirkštimą
Skirtingų klampumų: 12 (sumažintas klampumas), 18 (standartinis klampumas)
Skirtingo kontrastingumo: su standartiniu ir su 30% sumažintu tantalo kiekiu
Pakuotėje: 1,5ml embolizacinės medžiagos, 1,5ml dimetilsulfoksido (DMSO), 3vnt. 1ml švirkštų, 2 adapteriai (skirti sumažinti likutinį tūrį tarp švirkšto ir mikrokateterio)
35. | Periferinių kraujagyslių stentai, dengti medžiaga ("stent-graft") | 2 | vnt.
Stentas pagamintas iš plieno
Stento struktūra: dviguba - tarp dviejų stentų mikroporinės tamprios viena kryptimi medžiagos PTFE sluoksnis
Stento diametras įvairus: standartiniai (prasiplečia nuo 4mm iki 9mm); dideli (prasiplečia nuo 6mm iki 12mm)
Stento ilgis įvairus: nuo 12mm iki 58mm (praplėtus: nuo 8,9mm iki 56,5)
Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu: dviem dydžiais didesnis už PTA kateterio
Laisvas, montuojamas ant pasirinkto balioninio PTA kateterio
36. | Periferiniai CoCr stentai klubinėms arterijoms, užmauti ant baliono, OTW 0,035" | 20 | rink.
Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio
Stento (baliono) diametras įvairus: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Stento ilgis įvairus: nuo 12mm
Stento sutrumpėjimas po įvedimo: ne daugiau 0,5 %
Suderinamas su introdiuseriu: 6F visiems dydžiams
Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: nuo 0,070"
Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis
Balionėlis: dviejų sluoksnių, žemo profilio
Naudojama viela-pravedėjas: 0,035"
Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")
Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (80-85cm); ilgos sistemos (120-135cm)
Nominalus baliono slėgis: ne mažiau kaip 8atm
Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: ne mažiau kaip 16atm
37. | Chemoembolizacijos rinkinys
37.1. | Mikrosferos chemoembolizacijai, 2ml | 30 | vnt.
Mikrosferos pagamintos iš polietelenglikolio (PEG), gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus (ne mažiau kaip keturis: doksorubiciną, idarubiciną, irinotekaną, epirubiciną), lėtai išskiriančio juos organizme
Mikrosferos taisyklingai apvalios formos
Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje
Elastingos, atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį
Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą
Įvairūs dydžiai: 100µm ±25; 200µm ±50; 400µm ±50
Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse (spalvinis kodavimas)
Mikrosferos paruoštos naudojimui steriliame 20ml švirkšte, 2ml mikrosferų
37.2. | Mikrosferos chemoembolizacijai, 4ml | 10 | vnt.
Mikrosferos pagamintos iš polietelenglikolio (PEG), gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus (ne mažiau kaip keturis: doksorubiciną, idarubiciną, irinotekaną, epirubiciną), lėtai išskiriančio juos organizme
Mikrosferos taisyklingai apvalios formos
Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje
Elastingos, atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį
Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą
Įvairūs dydžiai: 100µm ±25; 200µm ±50; 400µm ±50
Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse (spalvinis kodavimas)
Mikrosferos paruoštos naudojimui steriliame 20ml švirkšte, 4ml mikrosferų
37.3. | Balioninis mikrokateteris periferinėms chemoembolizacijoms | 10 | rink.
Balioninis kateteris skirtas laikinai distalinei okliuzijai chemoembolizacijos procedūrų metu apsaugant nuo netikslinės ("non-target") embolizacijos
Balioninis kateteris dviejų koaksialinių spindžių (mikrovielai ir skysčiams, mikrosferoms leisti)
Suderinamas su mikrosferomis embolizacijai, kurių dydis 100-400µm
Kateterio skersmuo: 2,7Fr/ 2,8 Fr
Kateterio ilgis: 110cm, 130cm, 150cm
Kateterio struktūriniai komponentai (galiukas, du markeriai, balionėlis) turi aiškius matavimus tiksliam pozicionavimui
37.4. | Hidrofilinė mikroviela balioniniam mikrokateteriui | 10 | vnt.
Kateterio rinkinyje hidrofilinė 0,014" mikroviela su lanksčiu 25cm galiuku
Vielos galiuko kontrastingumas sustiprintas aukso turinčia spirale
Vielos galiuko konfigūracija: 45° (4mm); 90° (4mm); 90°+150°
Vielos ilgis: 180cm; 200cm
Viso 37 pozicija
38. | Mikrosferos chemoembolizacijai pilnos biodegradacijos | 20 | vnt.
Mikrosferos pagamintos iš biodegraduojančios per 1,5val. medžiagos, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus
Mikrosferos taisyklingai apvalios formos
Elastingos, atsparios suspaudimui
Dydis: 50µm
Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse (spalvinis kodavimas)
Mikrosferos sterilios, flakone, 450mg/7,5ml
39. | Mikrosferos periferinei embolizacijai iš dengto hidrogelio | 10 | vnt.
Mikrosferos pagamintos iš hidrogelio, taisyklingai apvalios formos
Padengtos bioinertiška hidrofiline medžiaga, nesukeliančia uždegiminių reakcijų, atspari bakterijoms (įskaitant MRSA)
Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje
Elastingos, atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį
Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą
Labai tikslios kalibracijos
Įvairūs dydžiai: 40µm, 75µm, 100µm, 250µm, 400µm, 500µm, 700µm, 900µm, 1100µm, 1300µm
Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva (spalvinis kodavimas)
Mikrosferos paruoštos naudojimui 2ml dalelių 20ml švirkšte (sterilios)
40. | Spiralės periferinėms embolizacijoms, laisvos, su hidrogeliu | 30 | vnt.
MRI suderinamumas (ne feromagnetiškos, galimybė naudoti su 1,5T MR skaneriais)
pagamintos iš platinos, dengtos hidrogelio polimeru, išbrinkstančiame išskleidus organizme
įvairus spiralių vielos diametras: 0.018"; 0.035"
įvairaus ilgio: 2cm, 4cm, 6cm, 10cm, 14cm
įvairaus diametro: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
nustumiamos viela-pravedėju 0.016”/0.018”; 0.035”/0.038” atitinkamai
41. | Spiralės periferinėms embolizacijoms, su hidrogeliu, su pravedėju, atjungiamos (rinkinys su atjungėju)
41.1. | Spiralės periferinėms embolizacijoms, su hidrogeliu, su pravedėju, atjungiamos | 5 | vnt.
gali būti pilnai išskleistos, o po to pilnai sutraukiamos naudojant prijungtą pravedėją
MRI suderinamumas (ne feromagnetiškos, galimybė naudoti su 1,5T MR skaneriais)
pagamintos iš platinos, dengtos hidrogelio polimeru, išbrinkstančiame išskleidus organizme
įvairus spiralių vielos diametras: 0.018"; 0.035"
įvairaus ilgio: 2cm, 4cm, 6cm, 10cm, 14cm
įvairaus diametro: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
41.2. | Atjungėjas spiralėms periferinėms embolizacijoms su hidrogeliu | 1 | vnt.
sterilus, supakuotas po 1vnt. atskirai nuo spiralių
techniškai suderintas su hidrogelinėmis spiralėmis
su integruota baterija, kurios veikimas ne mažiau kaip 20 atjungimo kartų
su šviesine indikacija, nurodančia baterijos išsikrovimo lygį, spiralės prijungimo padėtį
Viso 41 pozicija
42. | Kraujagyslių kaištis periferinėms kraujagyslėms | 1 | rink.
Skirtas greitam periferinės kraujagyslės spindžio užkimšimui
Pagamintas iš suformuoto, savaime išsiskleidžiančio nikelio-titano lydinio tinklelio, su 2 žymekliais galuose
Kaištis prisuktas prie 155cm ilgio nešančios vielos, gali būti išskleistas / suskleistas kelis kartus
Kaištis atskiriamas atsukant po išsiskleidimo
Su implantuotu kaiščiu galima atlikti MR tyrimą iki 3T MR tomografu
Nuvedamas 4F-5F (0,038" vidinio spindžio) iki 125cm ilgio kateteriu
Išskleisto kaiščio skersmuo: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
43. | Kraujagyslių kaištis greitos tėkmės kraujagyslėms | 1 | rink.
Skirtas arterijoms ir venoms embolizuoti periferinėje kraujagyslių sistemoje
Pagamintas iš kintančios formos ir tankio, savaime išsiskleidžiančio nikelio-titano lydinio tinklelio
Su 2 žymekliais galuose
Kaištis prisuktas prie 135cm ilgio nešančios vielos, gali būti išskleistas / suskleistas kelis kartus
Kaištis atskiriamas atsukant po išsiskleidimo
Su implantuotu kaiščiu galima atlikti MR tyrimą iki 3T MR tomografu
Nuvedamas nuo 1,4mm iki 2,5mm vidinio spindžio (priklausomai nuo kaiščio skersmens), iki 100cm ilgio kateteriu
Išskleisto kaiščio skersmuo: nuo 3mm iki 22mm
44. | Plaučių kontroliuojamos biopsijos sistema | 20 | rink.
Skirta kontroliuojamai plaučių biopsijai
Rinkinį sudaro pravedėjas ir sukama spiralinė adata
Adatos spindis: nuo 8G iki 14G, ilgis nuo 6cm iki 20cm
Rinkinyje kasetė netraumuojančiam mėginio nuėmimui
Galimybė prijungti Luer švirkštą
45. | Periferinės PTA balioniniai kateteriai OTW | 5 | vnt. | Brošiūra "Lovix" | 5 | 116.5 | 585 | Balton
| Baliono skersmuo: nuo 3mm iki 12mm |  |  | Baliono skersmuo: nuo 3mm iki 12mm
| Baliono ilgis: nuo 2cm iki 10cm |  |  | Baliono ilgis: nuo 2cm iki 10cm
| Suderinamas su introdiuseriu: 5F (iki 8mm balionams); 6F (9mm-12 balionams) |  |  | Suderinamas su introdiuseriu: 5F (iki 8mm balionams); 6F (9mm-12 balionams)
| Balionėlis su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis |  |  | Balionėlis su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis
| Naudojama viela-pravedėjas: .025"; .035" |  |  | Naudojama viela-pravedėjas: .025"; .035"
| Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") |  |  | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")
| Nominalus baliono slėgis: ne mažiau kaip 8atm |  |  | Nominalus baliono slėgis: ne mažiau kaip 8atm
| Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: ne mažiau kaip 10atm |  |  | Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: ne mažiau kaip 10atm
| Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 110cm; 135cm |  |  | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 110cm; 135cm
46. | Tuščiosios venos priešemboliniai filtrai (laikini, su įvedimo sistemomis) | 1 | rink.
Įvedimui per šlauninę veną arba per Jungo veną
Suderinami su MR
Tinkami mažesnėms nei 30mm skersmens venoms
Naudojami su ne didesnio nei 9F diametro įvedimo sistema
47. | Svetimkūnių gaudiklis (specialios vielos su kilpa ir kateterio rinkinys) smulkioms kraujagyslėms | 1 | rink.
Viela elastinė, nitinolinė, rezistentiška užsilenkimams, rentgenokontrastinė
Įvairūs kilpų dydžiai
Kateteris labai slidus, rezistentiškas užsilenkimams, rentgenokontrastiškas
Rinkinio dydžiai: kateteris 3F, ne trumpesnis kaip 150cm, viela ne trumpesnė kaip 175cm
48. | Pukcijos vietos uždarymo PGA sistema | 30 | rink.
Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema; panaudojus dideles antikoaguliantų kiekį
Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti
Įvedimui nebūtinas trumpas introdiuseris (tinka užsadaryti punkcijos vietą po darbo su ilgais introdiuseriais)
Įvedimui galima naudoti darbinę 0,035" vielą-pravedėją
PGA medžiaga - poliglikolinės rūgšties polimeras
PGA kamštis rezorbuojasi per 60-90 dienų
Rinkinio komplektas: 0,035" (6F)/0,038" (8F) 70cm styga su “J” formos galu, arteriotominis nukreipėjas, įvedimo kateteris
Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui
Dydis: 6F; 8F
49. | Pukcijos vietos uždarymo sistema su besirezorbuojančiais diskais | 10 | rink.
Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema; panaudojus dideles antikoaguliantų kiekį
Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti
Įvedimui nebūtinas trumpas introdiuseris (tinka užsadaryti punkcijos vietą po darbo su 6F ir mažesniais trumpais arba ilgais introdiuseriais)
Įvedimui galima naudoti darbinę 0,035"-0,038" vielą-pravedėją
Uždarymo sistema - besirezorbuojantys diskai
Implantai rezorbuojasi per 60-90 dienų
Rinkinio komplektas: 0,038" styga su “J” formos galu; pusiau automatinė įvedimo sistema; bužiukas
Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui
Dydis: 7F
50. | Aukšto slėgio švirkštas angioplastikoms ("indefliatorius") | 5 | rink. | Katalogas "Cardiology and Radioogy", psl. 64 | 5 | 29.34 | 145 | Balton
| Skirtas naudoti angioplastikos metu kontroliuojamam balionų išplėtimui/ištuštinimui |  |  | Skirtas naudoti angioplastikos metu kontroliuojamam balionų išplėtimui/ištuštinimui
| Su slėgio matuokliu: iki 30atm |  |  | Su slėgio matuokliu: iki 30atm
| Talpa: iki 30ml |  |  | Talpa: iki 30ml
| Aukšto slėgio prailgintojas su besisukančia Liuer-M jungtimi |  |  | Aukšto slėgio prailgintojas su besisukančia Liuer-M jungtimi
| Rinkinyje aukšto slėgio kranelis |  |  | Rinkinyje aukšto slėgio kranelis
51. | Aukšto slėgio švirkštas rankiniam kontrasto, skysčių įvedimui | 50 | vnt.
Skirtas naudoti rankiniam kontrasto ir skysčių leidimui dideliu slėgiu
Švirkšto korpusas skaidrus, kietas (pagamintas iš polikarbonato)
Talpa: 1ml, 5ml, 10ml, 20ml
Su Liuer-lock M jungtimi
Stūmoklio galas praplatintas, netraumuojantis delno
Ant korpuso specialios/prailgintos rankenėlės pirštams
Liekamasis tūris, skirtas apsaugai nuo burbuliukų įšvirkštimo
Įvairios stūmoklio spalvos atskirti skirtingoms naudojamoms medžiagoms
52. | Žemo slėgio švirkštas skysčių atitraukimui | 10 | vnt.
Skirtas naudoti rankiniam kontrasto ir skysčių leidimui bei atitraukimui neigiamu slėgiu
Stūmoklis gali būti užrakintas pasukant (kelios pozicijos), neigiamo slėgio išlaikymui
Talpa: 10ml, 20ml, 30ml
Su Liuer-lock jungtimi
53. | Hemostatinis besisukantis vožtuvas (RHV) su viena kieta atšaka | 10 | vnt. | Katalogas "Cardiology and Radioogy", psl. 67 | 5 | 8.6 | 90 | Balton
| Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą |  |  | Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą
| Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi |  |  | Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi
| Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakojančia smailiu kampu ("Y") |  |  | Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakojančia smailiu kampu ("Y")
| Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas |  |  | Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas
| Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 9F |  |  | Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 9F
54. | Greitos funkcijos tėkmės nutraukėjas | 10 | vnt.
Kietos jungtys Liuer-lock-M, F
Aukšto slėgio sistemoms
On-Off jungiklis greitai nutraukiantis tėkmę
55. | Abliacijų mikrobangomis antenos | 10 | vnt.
Skirtos plaučių ir kitų organų tumorų (kepenų, inkstų, skydliaukės, prostatos, kaulų) perkutaninėms abliacijoms mikrobangomis
Bipoliarinės antenos, dirbančios 915Mhz dažniu (bangos ilgis 4,7cm)
Maksimalus darbinis galingumas 120±10W
Sterilios, vienkartinės
Dydžiai: 11G, 14G, 17G, 18G
Ilgiai: 10cm ir 25cm
Antenos žymimos atskira spalva pagal dydį (spalvinis kodavimas)
Antenos dengtos teflonu, echogeniškos
Antenos turi turėti galimybę prijungti priemones medikamentų ir kontrasto suleidimui procedūros metu
Galimybė naudoti ne mažiau nei keturias antenas vienu metu (su vienu generatorium)
56. | Daugiafunkcinis drenavimo kateteris vieno žingsnio su fiksacija | 5 | rink.
Padengtas hidrofiliniu sluoksniu
Pigtail tipo arba tiesus, su nusmailintu galu
Saugi fiksacija spec. plokštele
Stiletas-adata dviejų dalių: 15G; 18G
Ištraukiama metalinė kaniulė
Kateterio ilgis: nuo 20 iki 26cm
Dydžiai įvairūs: nuo 6F iki 16F
57. | Rinkinys kepenų biopsijai per Jungo veną | 5 | rink.
7F pravedėjas (introdiuseris)
5F tiesus kateteris
5F daugiafunkcinis Beacon tipo kateteris
Quick-Core biopsinė adata 60cm ilgio, 18G ar 19G dydžio ir mėginio paėmimo ilgis 20cm
58. | Drenavimo kateteris | 5 | rink.
Vieno žingsnio
Dydis: 5F (Ø1,7 x 1,2 mm)
Ilgiai: 15cm ir 20cm
Tiesaus tipo su nusmailintu galu
Matomas ultragarsu, kompiuteriniu tomografu, fluoroskopu
Kateteris su 4 šoninėmis angomis ir 1 anga distaliniame gale
Luer jungtis
Su adata – troakaru 19G (Ø1,1mm)
59. | Drenavimo rinkinys | 5 | rink.
Drenavimo kateteris 14Fr 40cm ilgio, įvairios galiuko konfigūracijos (tiesus, Pigtail)
Drenavimo kateteris be rentgenokontrastinio žymens, su hidrofiline danga
Punkcinė adata 18G 20cm ilgio
Viela pravedėjas .035” 90cm ilgio
Dilatatoris 14Fr 20cm ilgio
60. | Kaulinės biopsijos rinkinys smulkiems kaulams (cervikaliniams slanksteliams) | 5 | rink.
Centimetrinis žymėjimas kas 1cm
Keturbriaunis tipo stiletas
Adata keturbriaunė su plačia sukamo tipo rankena
Rinkinyje obturatorius
Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi
Dydis: 15G
Ilgis: 10cm
61. | Kaulinės biopsijos rinkinys | 5 | rink.
Centimetrinis žymėjimas kas 1cm
Keturbriaunis tipo stiletas
Adata keturbriaunė su plačia sukamo tipo rankena
Rinkinyje obturatorius
Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi
Dydžiai: nuo 13G iki 11G
Ilgiai nuo 10 iki 15cm
62. | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė sistema (tarpusavyje suderinamas rinkinys)
62.1. | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė adata | 50 | vnt.
Įvairaus dydžio: 20G; 18G; 16G; 14G
Mėginio ilgis: 19mm
Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei
Įvairaus ilgio: nuo 10cm iki 25cm
62.2. | Pravedėjai Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinėms adatoms | 50 | vnt.
Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi
Vidinis stiletas su keturbriauniu galu
Išorinė dalis su buku galu
Įvairaus dydžio: nuo 19G iki 13G
Įvairaus ilgio: nuo 4,6cm iki 14,6cm
Viso 62 pozicija
63. | Pneumotorakso drenavimo rinkinys | 5 | rink.
Pig tail ar daugiafunkcinio tipo kateteris su 10 cm hidrofiliniu distaliniu galu
Dydis 10F
Ilgis 30cm
Trokar tipo adata
Dydis 18G
Ilgis 20cm
Jungiantis vamzdelis 30cm
Vienos krypties kranelis
Krūtinės drenavimo vožtuvas