TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės rinkos konsultacijos Nr. 6652257 „MML-97130 Reagentai ir papildomos priemonės bendro hematologinio tyrimo ir kūno skysčio automatizuoto tyrimo atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu“ pirkimo dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Techninių parametrų pavadinimas |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.23. Suderinamumas su LIS. Analizatorius ir/ar programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į Klinikinėje laboratorijoje veikiančią sLIS Enterprise (Infomed CS Ltd.) laboratorinę informacinę sistemą dvikrypčiu ryšiu. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos). Nurodomas programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis. Pateikiamas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė. | <...> Pažymime, kad pagal vykdomos rinkos konsultacijos pavadinimą ir esmę – “MML-97130 Reagentai ir papildomos priemonės bendro hematologinio tyrimo ir kūno skysčio automatizuoto tyrimo atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu” – siekiama įsigyti analizatorių kartu su reagentais ir susijusiomis priemonėmis, o ne atskiras programinės įrangos sistemas ar kompiuterių įrangos priežiūros paslaugas. Todėl papildomų BVPŽ kodų, susijusių su programinės įrangos paketais, kompiuterių sistemomis ar jų priežiūra, įtraukimas neatitinka pirkimo objekto esmės ir gali išplėsti pirkimo apimtį už rinkos konsultacijos ribų. Manome, kad toks papildomas BVPŽ kodas sudaro prielaidas nevienodai interpretuoti pirkimo objektą, dirbtinai išplėsti jo turinį bei sukurti nepagrįstas kliūtis tiekėjams, kurie tiekia analizatorius ir reagentus, tačiau neteikia atskirų programinės įrangos paketų ar kompiuterių sistemų kaip savarankiško pirkimo objekto. Tai gali pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, kadangi pirkimo sąlygose įtvirtinami reikalavimai, nesusiję tiesiogiai su pagrindiniu pirkimo objektu ir galintys nepagrįstai apriboti konkurenciją. Pažymėtina ir tai, kad analizatoriaus integracija į esamą laboratorinę informacinę sistemą yra įprasta medicinos įrangos tiekimo dalis ir funkcinis reikalavimas įrangai, o ne atskiras programinės įrangos ar kompiuterių sistemų įsigijimo objektas. Todėl atskiro BVPŽ kodo, skirto programinės įrangos paketams ir kompiuterių sistemoms, nurodymas yra perteklinis ir klaidinantis, neatspindintis realaus pirkimo pobūdžio. Atsižvelgdami į tai, prašome pašalinti iš techninės specifikacijos p. nr. 2.22 nurodytą papildomą BVPŽ kodą 48900000-7, kaip neatitinkantį faktinio pirkimo objekto ir galintį diskriminuoti tiekėjus bei nepagrįstai riboti konkurenciją. Taip pat prašome patikslinti pirkimo objektą taip, kad jis aiškiai atitiktų rinkos konsultacijos tikslą – analizatoriaus su reagentais ir papildomomis priemonėmis įsigijimą panaudos pagrindu, neišplečiant jo apimties su pirkimo objektu tiesiogiai nesusijusiomis programinės įrangos ar kompiuterių sistemų kategorijomis. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus Perkančioji organizacija privalo užtikrinti aiškų ir tikslų pirkimo objekto apibrėžimą. Taip pat, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio nuostatomis, pirkimo objektas turi būti apibrėžiamas taip, kad atitiktų realiai perkamą prekę, paslaugą ar darbą ir būtų tinkamai parinktas Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas. Be to, pagal 35 straipsnį pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški. <...> pažymime, kad perkančiosios organizacijos rinkos konsultacijos dokumentuose įtvirtinti reikalavimai, įskaitant pirkimo objektui ir tiekėjų kvalifikacijai, turi tiesiogiai sietis su viešojo pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai. Teigiame, kad nežymūs prašomi punktų pakeitimai bus naudingi Perkančiajai organizacijai, nes didins konkurenciją, sumažins kainą bei užtikrins skaidrumo principą pirkime. Todėl manome, kad Perkančioji organizacija atsižvelgusi į mūsų prašymą koreguoti prašomus punktus iš esmės, nepakeis pirkimo esmės ir svarbos. | Atsižvelgę į tiekėjo pateiktą prašymą pašalinti iš techninės specifikacijos p. 2.23 nurodytą papildomą BVPŽ kodą 48900000-7 „Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos“, informuojame, kad papildomas BVPŽ kodas pagrįstai susijęs su pirkimo objektu ir būtinas tinkamam pirkimo objekto apibrėžimui bei skaidriam tiekėjų informavimui apie reikalaujamą funkcionalumą. Pirkimo esmė išlieka ta pati – įsigyjami reagentai ir papildomos priemonės su analizatoriaus panauda, o integracijos reikalavimas yra funkcinė, su įranga neatsiejamai susijusi pirkimo objekto dalis (analizatoriaus / jo programinės įrangos sąsaja su laboratorine informacine sistema, dvikryptis duomenų apsikeitimas). Papildomas BVPŽ kodas šiuo atveju naudojamas ne kaip atskiro savarankiško pirkimo objekto (programinės įrangos sistemos ar kompiuterių įrangos priežiūros paslaugų) pirkimas, o kaip pirkimo objekto sudėtiniam elementui taikomas BVPŽ kodas. Perkančioji organizacija yra VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje nurodytas pirkimo vykdytojas („esminis subjektas“), todėl vykdant pirkimus, kurių objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje nurodytame sąraše esančių BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, privaloma taikyti nacionalinio saugumo reikalavimus. VPT kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra aiškiai nurodžiusi, kad tais atvejais, kai pirkimo objektas turi sudėtinių elementų, kurie patys pagal savo pobūdį atitinka atskirus BVPŽ kodus (pavyzdžiui, medicininėje įrangoje montuojama ar su ja komplektuojama kompiuterinė ar programinė įranga), pirkimo vykdytojas turi identifikuoti ir išvardinti tokiems elementams reikalingus papildomus BVPŽ kodus, o pirkimo sąlygose aiškiai nurodyti, kaip jie taikomi. Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą pašalinti papildomą BVPŽ kodą 48900000-7 iš techninės specifikacijos 2.23 eilutės, sutinkame jį perkelti į 2.4 techninės specifikacijos punktą, kuriame nurodomos sudedamosios analizatoriaus dalys: „2.4 Sudedamosios analizatoriaus dalys: analizatorius, vidinis ar išorinis LED arba lygiavertis monitorius, programinė įranga (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos). Nurodomas programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis.“ |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.