Atviro konkurso sąlygų „Medicinos įranga ir priemonės, skirtos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimui neįgaliesiems“ 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

12. Ultragarsinis skaleris – 1 vnt.

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinis skaleris |  | EMS PIEZON 250 |
| 1.1. | Vandens padavimas | Iš buteliuko (nejungiamas prie vandentiekio) | Iš buteliuko (nejungiamas prie vandentiekio) Piezon250.pdf; 1 psl. |
| 1.2. | Virpesių dažnis | Nuo 24 iki 32 khz | Nuo 24 iki 32 khz PIEZON_instrukcija.pdf; 2 psl. |
| 1.3. | Galios reguliavimas | Ne mažiau nei 35 žingsniais | 35 žingsniais Piezon250.pdf; 2 psl. |
| 1.4. | Pašvietimas | Su LED pašvietimu | Su LED pašvietimu Žr. Piezon250.pdf; 2 psl. |
| 1.5. | Komplektacija | Gamintojo originaliame komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 darbiniai antgaliukai ir 3 raktai antgaliukų suveržimui sterilizuojamoje dėžutėje, ne mažiau kaip 2 buteliukai ir pedalas. | Gamintojo originaliame komplekte yra 3 darbiniai antgaliukai ir 3 raktai antgaliukų suveržimui sterilizuojamoje dėžutėje, 2 buteliukai ir pedalas. Piezon250.pdf; 3 psl. |
| 2. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 12 mėn. | 12 mėn. |
| 3. | CE ženklinimas | Būtina | CE ženklinimas |
| 4. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |

16. Skaitmeninė dantų rentgeno įranga (dantų rentgeno aparatas, kompiuteris su programa, laikiklių rinkiniai, spausdintuvas, fosforo plokštelių rinkinys ir fosforo plokštelių skaitytuvas, jutiklis) – 1 vnt.

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninė dantų rentgeno įranga (dantų rentgeno aparatas, kompiuteris su programa, 2 rinkiniai laikiklių, spausdintuvas, fosforo plokštelių rinkinys ir fosforo plokštelių skaitytuvas, jutiklis) | Dantų rentgeno aparatas, atvaizdų vertinimo programa, fosforo plokštelių rinkinys ir fosforo plokštelių skaitytuvas, jutiklis turi būti suderinami tarpusavyje ir tikti prie klinikoje esančios Carestream įrangos ir atvaizdų vertinimo programos bei PACS sistemos. Atvaizdų vertinimo programa turi būti integruota su PACS sistema ir rentgeno atvaizdus siųsti automatiškai. | Dantų rentgeno aparatas, atvaizdų vertinimo programa, fosforo plokštelių rinkinys ir fosforo plokštelių skaitytuvas, jutiklis yra suderinti tarpusavyje ir tinka prie klinikoje esančios Carestream įrangos ir atvaizdų vertinimo programos bei PACS sistemos. Atvaizdų vertinimo programa integruota su PACS sistema ir rentgeno atvaizdus siunčia automatiškai. |
| 1.1. | Dantų rentgeno aparatas – 1 vnt. |  | CS 2200 (Carestream Health Inc., JAV) ProductGuide_EN 4psl, ProductGuide-LT 1psl. |
| 1.1.1 | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | 230 V (±10%), 50/60Hz | Iš kintamojo įtampos tinklo 230-240V ~ (±10%), 50/60 Hz. CS2200 techninė specifikacija 1 psl., CS-2200_regulatory 13psl. |
| 1.1.2 | Turi būti dantų rentgeno juostų, skaitmeninės rentgenografijos automatinio įjungimo režimai, bei rankinio nustatymo galimybė | Būtina | filmučių, skaitmeninės rentgenografijos automatinio įjungimo režimai, bei rankinio nustatymo galimybė CS2200 vartotojo vadovas 14 psl., 2200-user-en 16psl. |
| 1.1.3 | Anatominės programos | Ne mažiau kaip 3 | 3 anatominės programos CS2200 vartotojo vadovas 14 psl., 2200-user-en 16psl. |
| 1.1.4 | Automatinis dantų pasirinkimas, sukandimo režimai | Būtina | Automatinis dantų pasirinkimas, sukandimo režimai CS2200 vartotojo vadovas 14 psl., 2200-user-en 16psl. |
| 1.1.5 | Dozės matavimas/rodymas mGy po kiekvienos ekspozicijos | Būtina | Dozės matavimas mGy po kiekvienos ekspozicijos CS2200 vartotojo vadovas 7,14 psl., 2200-user-en 8,16psl. |
| 1.1.6 | Naudojamas galingumas | Ne daugiau 500 W | 490 W CS2200 techninė specifikacija 1,3 psl., CS-2200_regulatory 13,15 psl. |
|  | Anodinė įtampa | 60-70 kV | 60-70 kV CS2200 techninė specifikacija 1 psl., CS-2200_regulatory 13psl. |
| 1.1.7 | Maksimali aukštos įtampos srovė prie 70 kV: | Juostų ir skaitmeninės rentgenografijos režime iki 7 mA | Filmučių ir skaitmeninės rentgenografijos režime 7 mA CS2200 techninė specifikacija 1 psl., CS-2200_regulatory 13psl. |
| 1.1.8 | Aukštos įtampos rentgeno spindulių generatorius turi būti aukšto dažnio | Dažnis ne mažiau kaip 280 kHz | Yra aukšto dažnio, dažnis 300 kHz. ProductGuide_EN 4psl, ProductGuide-LT 1psl. |
| 1.1.9 | Rentgeno spindulių kolimatorius (ribotuvas) | Būtina | Yra rentgeno spindulių kolimatorius (ribotuvas) CS2200 vartotojo vadovas 8 psl., 2200-user-en 10psl. |
| 1.1.10 | Dantų rentgeno aparatas tvirtinamas prie sienos | Vertikalus ir horizontalus tvirtinimo plokštės montavimas | Rentgeno aparatas yra skirtas tvirtinti prie sienos vertikaliai ir/arba horizontaliai CS2200 vartotojo vadovas 8 psl., 2200-user-en 10psl. |
| 1.1.11 | Maksimalus darbinis ilgis nuo tvirtinimo vietos iki pasodinto paciento galvos | Ne mažiau kaip 200 cm | 205 cm 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 9psl. |
| 1.1.12. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. | 24 mėnesiai |
| 1.1.13 | CE ženklinimas | Būtina. | CE ženklinimas |
| 1.1.14. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Bus atliktas įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas |
| 1.2 | Kompiuteris su programa – 1 vnt. |  |  |
| 1.2.1 | Tipas | Stalinis suintegruotas kompiuteris (angl. All-in-one) | Lenovo V530-24ICB 10UW Lenovo V530 pdf. |
| 1.2.2 | Procesorius | Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip: 6500 pagal „Passmark CPU Mark“ testų rezultatus. Testų rezultatai (vidurkis visų atliktų bandymų) turi būti skelbiami http://www.passmark.com interneto svetainėje ne vėlesni kaip pirkimo paskelbimo dieną. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. | Intel Core i5 (8th Gen) 8400T / 1,7 GHz, 3.3GHz Chipset Type Intel B360 Lenovo V530 pdf.1psl. |
| 1.2.3 | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau kaip 8 GB DDR4, galimybė plėsti ne mažiau nei iki 32 GB. | 8 GB DDR4, galimybė plėsti ne mažiau nei iki 32 GB. Lenovo V530 pdf.1psl. |
| 1.2.4 | Vaizdo plokštė | Integruota. | Vaizdo plokštė integruota Lenovo V530 pdf.2psl. |
| 1.2.5 | Kietasis diskas (HDD) | Ne mažiau kaip 256 GB SSD tipo. | 256 GB SSD tipo. Lenovo V530 pdf.2psl. |
| 1.2.6 | Garsas | Kompiuteris turi turėti integruotus garsiakalbius. | Kompiuteris turi integruotus garsiakalbius. Lenovo V530 pdf. 2psl. |
| 1.2.7 | Tinklo plokštė | Kompiuterio integruotas tinklo adapteris turi turėti RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir galėtų dirbti šiais greičiais: 10 Mbps, 100 Mbps ir 1000 Mbps. WoL palaikymas. | Kompiuterio integruotas tinklo adapteris turi RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir gali dirbti šiais greičiais: 10 Mbps, 100 Mbps ir 1000 Mbps. WoL palaikymas. Lenovo V530 pdf. 3psl. |
| 1.2.8 | Išorinės jungtys | Ne mažiau kaip viena skaitmeninė HDMI įėjimo jungtis (skirta naudoti šį įrenginį kaip monitorių) ir viena skaitmeninė HDMI išėjimo jungtis (skirta papildomo monitoriaus pajungimui). Ne mažiau kaip 5 vnt. USB jungtys, iš jų ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 korpuso šoninėje dalyje. RJ-45 Ethernet jungtis. Kompiuterio šoninėje dalyje turi turėti kombinuotą arba atskiras mikrofono ir ausinių jungtis. Integruotas SD media kortelių skaitytuvas. | Viena skaitmeninė HDMI įėjimo jungtis (skirta naudoti šį įrenginį kaip monitorių) ir viena skaitmeninė HDMI išėjimo jungtis (skirta papildomo monitoriaus pajungimui). 6 vnt. USB jungtys, iš jų 2 vnt. USB 3.0 korpuso šoninėje dalyje. RJ-45 Ethernet jungtis. Kompiuterio šoninėje dalyje turi kombinuotą arba atskiras mikrofono ir ausinių jungtis. Integruotas SD media kortelių skaitytuvas. Lenovo V530 pdf. 3psl. |
| 1.2.9 | Optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginys | Vidinis įrašantis DVD įrenginys. | Vidinis įrašantis DVD įrenginys Lenovo V530 pdf. 2psl. |
| 1.2.10 | Korpusas | Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse („All in one“). | Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse („All in one“). Lenovo V530 pdf. |
| 1.2.11 | Monitorius | Įstrižainė ne mažesnė kaip 23“, neblizgus, raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080, žiūrėjimo kampas ne mažesnis nei +/-89º horizontaliai ir vertikaliai, kontrastas ne blogiau kaip 1000:1, ryškumas ne blogiau kaip 250 cd/m2, monitoriaus stovas turi turėti šia funkcijas: pasukimo (+/-45º), pasvyrimo. | Įstrižainė 23,8“, neblizgus, raiška 1920 x 1080, žiūrėjimo kampas +/-89º horizontaliai ir vertikaliai, kontrastas 1000:1, ryškumas 250 cd/m2, monitoriaus stovas turi turėti šia funkcijas: pasukimo (+/-45º), pasvyrimo. Lenovo V530 pdf. 2psl. |
| 1.2.12 | Wifi irenginys | Integruotas IEEE 802.11 b/g/n/ac standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas Bluetooth v4.1 adapteris. | Integruotas IEEE 802.11 b/g/n/ac standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas Bluetooth v4.1 adapteris. Lenovo V530 pdf. 3psl. |
| 1.2.13 | Klaviatūra ir pelė | Pelė USB kabeliu prijungiama optinė su ratuku, klaviatūra USB kabeliu prijungiama su lietuviškos abėcėlės ženklais (ne lipdukais). | Pelė USB kabeliu prijungiama optinė su ratuku, klaviatūra USB kabeliu prijungiama su lietuviškos abėcėlės ženklais (ne lipdukais). Lenovo V530 pdf. |
| 1.2.14 | Saugumo galimybės | Turi būti galimybė BIOS‘e leisti/blokuoti USB lizdus. USB lizdus leisti naudoti tik pelei ir klaviatūrai, bet ne duomenų saugojimo įrenginiams (išoriniai HDD, flash, optiniai įrenginiai). Galimybė užkrauti operacinę sistemą be pelės ir klaviatūros. Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu; Įjungimo slaptažodis (angl. Power-on password); kietojo disko slaptažodis (HDD Password), administratoriaus slaptažodis (Supervisor Password). | Yra galimybė BIOS‘e leisti/blokuoti USB lizdus. USB lizdus leisti naudoti tik pelei ir klaviatūrai, bet ne duomenų saugojimo įrenginiams (išoriniai HDD, flash, optiniai įrenginiai). Yra galimybė užkrauti operacinę sistemą be pelės ir klaviatūros. Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu; Įjungimo slaptažodis (angl. Power-on password); kietojo disko slaptažodis (HDD Password), administratoriaus slaptažodis (Supervisor Password). Lenovo V530 pdf. |
| 1.2.15 | Operacinė sistema | Microsoft Windows 10 Pro 64 bit. arba lygiavertė | Microsoft Windows 10 Pro 64 bit. Lenovo V530 pdf. 3psl. |
| 1.2.16 | Kokybės reikalavimai | 1. Kompiuteris privalo atitikti Energy Star 6.1 arba lygiavertį ekologinį sertifikavimą. 2. Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. | Kompiuteris atitinka Energy Star 7 ekologinį sertifikavimą. 2. Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Lenovo V530 pdf. 4psl. |
| 1.2.17 | Surinkimo reikalavimai | Kompiuteris, jo pagrindinė plokštė (įskaitant BIOS programas), išorinė pelė ir klaviatūra turi būti vienos firmos gamintojos (angl. manufacturer) ir pažymėti firmos gamintojos prekiniu ženklu. | Kompiuteris, jo pagrindinė plokštė (įskaitant BIOS programas), išorinė pelė ir klaviatūra yra vienos firmos gamintojos (angl. manufacturer) ir pažymėti firmos gamintojos prekiniu ženklu. Lenovo V530 pdf. |
| 1.2.18 | Gamintojo garantija | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo PREKIŲ TIEKIMO dalies priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas, nemokami remonto darbai ir nemokamas atvykimas. TIEKĖJAS turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis bus 36 mėnesiai nuo PREKIŲ TIEKIMO dalies priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas, nemokami remonto darbai ir nemokamas atvykimas. Pateiksime nuorodą į gamintojo interneto prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. |
| 1.2.19 | Diegimas ir mokymai | Perkama kompiuterinė technika privalo būti pastatyta perkančiosios organizacijos nurodytose darbo vietose. | Perkama kompiuterinė technika bus pastatyta perkančiosios organizacijos nurodytose darbo vietose. |
| 1.2.20 | Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė programoje | Būtina. | Yra anglų, lietuvių ir kt.kalbų pasirinkimas liet.kalba.jpg 1psl. |
| 1.2.21 | Programos gebėjimas dirbti su Win 7 (32,64 bit), Win 8, Win10 operacinėmis sistemomis. | Būtina. | su Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 operacinėmis sistemomis CS Imaging -EN, 7psl. |
| 1.2.22 | Valdymo ir apdorojimo programa privalo gebėti apdoroti intraoralinius atvaizdus | Būtina | Valdymo ir apdorojimo programa apdoroja intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus Intra-ekstra vaizdai.jpg, 1psl. |
| 1.2.23 | Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti tinkle | Būtina | Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti tinkle bazės maršrutas,jpg.1psl. |
| 1.2.24 | DICOM Print funkcija | Būtina | DICOM Print funkcija DICOM print jpg., 1psl. |
| 1.2.25 | Programa skirta skaitmeninėms rentgenogramoms išsiųsti į PACS | Būtina | vaizdų siuntimas DICOM formatu į klinikos PACS sistemą (Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.2.26 | Siuntimo į PACS programinė įranga turi būti tiesiogiai susieta su turima CSDIS (Carestream Dental) programine įranga pacientų duomenų ir rentgenogramų perdavimui | Būtina | Siuntimo į PACS programinė įranga turi būti tiesiogiai susieta su turima CSDIS (Carestream Dental) programine įranga pacientų duomenų ir rentgenogramų perdavimui (Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.2.27 | Skirta konvertuoti intraoralinius vaizdus į DICOM formatą ir išsiųsti į PACS | Būtina | Skirta konvertuoti intraoralinius vaizdus į DICOM formatą ir išsiųsti į PACS (Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.2.28 | DICOM Worklist modulis | Būtinas | DICOM Worklist modulis Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.2.29 | DICOM duomenų saugojimo modulis | Būtinas | DICOM duomenų saugojimo modulis Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.2.30 | DICOM užklausos ir vaizdų gavimo modulis | Būtinas | DICOM užklausos ir vaizdų gavimo modulis Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.2.31 | Dicom Print modulis | Būtinas | Dicom Print modulis Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.2.32 | Automatinis naujai gautų duomenų ir rentgenogramų išsiuntimas į PACS - būtina | Būtina | Automatinis naujai gautų duomenų ir rentgenogramų išsiuntimas į PACS Automatinis siuntimas jpg., 1psl. |
| 1.3 | Laikiklių rinkiniai – 2 vnt. |  |  |
| 1.3.1 | Laikiklių jutikliui komplektas |  | Densply Rinn XCP-ORA RINN XCP-ORA instrukcija_LT pdf. |
| 1.3.2 | Laikiklių fosforo plokštelėms komplektas |  | KerrHave SA Kerr laikikliai jpg.1psl. |
| 1.3.3. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Įsipareigojame instaliuoti įrangą ir apmokyti personalą |
| 1.4 | Spausdintuvas – 1vnt. | Skaitmeninėms dantų rentgeno nuotraukoms spausdinti ant foto popieriaus | Canon Selphy CP1300 |
| 1.4.1 | Juodai balti atvaizdai | Būtina | Juodai balti atvaizdai Canon Selphy CS1300 pdf., |
| 1.4.2 | Jungiasi ir dera prie kompiuterio su programomis | Būtina | Jungiasi ir dera prie kompiuterio su programomis Canon Selphy CS1300 pdf., 2psl. |
| 1.4.3. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 12 mėn. | 12 mėn. |
| 1.5 | Fosforo plokštelių rinkinys ir fosforo plokštelių skaitytuvas – 1 vnt. |  | CS7200 (Carestream Health Inc., JAV) |
| 1.5.1 | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | 100-240 V (±10%), 50/60 Hz | 100-240 V , 50/60 Hz CS 7200_Sell Sheet_EN, pdf. 2psl. |
| 1.5.2 | Paskirtis | intraoralinių rentgeno vaizdų skanavimui | intraoralinių rentgeno vaizdų skanavimui CS 7200_Sell Sheet_EN, pdf. 1psl. |
| 1.5.3 | Skenavimo greitis | ne ilgiau nei 8 sek. | 8 sek. CS 7200_Sell Sheet_EN, pdf. 2psl. |
| 1.5.4 | Maksimali reali raiška | ne mažiau 17 lp/mm | 17 lp/mm CS 7200_Sell Sheet_EN, pdf. 2psl. |
| 1.5.5 | Maksimali teoretinė raiška | ne mažiau 24 lp/mm | 25 lp/mm CS 7200_Sell Sheet_EN, pdf. 2psl. |
| 1.5.6 | Galimi fosforinių plokštelių formatai ne blogiau ±2mm: | 22 mm x 35 mm 24 mm x 40 mm 31 mm x 41 mm | 22 mm x 35 mm 24 mm x 40 mm 31 mm x 41 mm CS 7200_Sell Sheet_EN, pdf. 2psl. |
| 1.1.12. | Garantinis laikotarpis fosforo plokštelių skaitytuvui | Ne trumpesnis nei 24 mėn. | 24 mėnesiai |
| 1.1.13 | CE ženklinimas | Būtina. | CE ženklinimas |
| 1.1.14. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Įsipareigojame instaliuoti įrangą ir apmokyti personalą |
| 1.6 | Jutiklis – 1 vnt. |  | RVG5200 (Carestream Health Inc., JAV) |
| 1.6.1 | Jutiklio 1 komplektą sudaro jutiklis su programine įranga ir vienkartiniais maišeliais infekcijos kontrolei | Būtina | Jutiklio 1 komplektą sudaro jutiklis su programine įranga ir vienkartiniais maišeliais infekcijos kontrolei Packing list.jpg 1psl. |
| 1.6.2 | Jutiklio technologija. | CMOS + optinė plokštė. | Super CMOS + optinė plokštė RVG5200-brochure.pdf 3psl. |
| 1.6.3 | Jutiklio dydis. | Ne daugiau kaip 28 x38 mm. | 27,6 x 37,7 mm RVG5200-brochure.pdf 3psl. |
| 1.6.4 | Aktyvusis jutiklio plotas. | Ne mažiau kaip 650 mm2 . | 22,2 x 29,6 = 657,12 mm2 RVG5200-brochure.pdf 3psl. |
| 1.6.5 | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau kaip 19 µm. | 19 µm RVG5200-brochure.pdf 3psl. |
| 1.6.6 | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau kaip 16 lp/mm. | 16 lp/mm RVG5200-brochure.pdf 3psl. |
| 1.6.7 | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi. | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. | tiesiogiai USB jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių RVG5200-brochure.pdf 3psl. |
| 1.6.7 | Jutiklis aktyvuojasi savaime, atvėrus programą | Būtina | Aktyvus savaime, atvėrus programą RVG5200-brochure.pdf 2psl. |
| 1.6.8 | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 2,7 m. | 2,80 m 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 17 psl. |
| 1.6.9 | Programinėje įrangoje Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė. | Būtina. | Yra anglų, lietuvių ir kt.kalbų pasirinkimas liet.kalba.jpg 1psl. |
| 1.6.10 | Programos gebėjimas dirbti su Win 7 (32,64 bit), Win 8, Win10 operacinėmis sistemomis. | Būtina. | su Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 operacinėmis sistemomis CS Imaging -EN, 7psl. |
| 1.6.11 | Valdymo ir apdorojimo programa privalo gebėti apdoroti intraoralinius vaizdus | Būtina | Valdymo ir apdorojimo programa apdoroja intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus Intra-ekstra vaizdai.jpg, 1psl. |
| 1.6.12 | Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti tinkle | Būtina | Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti tinkle bazės maršrutas,jpg.1psl. |
| 1.6.13 | DICOM Print funkcija | Būtina | DICOM Print funkcija DICOM print jpg., 1psl. |
| 1.6.14 | Programa Skirta skaitmeninėms rentgenogramoms išsiųsti į PACS | Būtina | vaizdų siuntimas DICOM formatu į klinikos PACS sistemą (Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.6.15 | Siuntimo į PACS programinė įranga turi būti tiesiogiai susieta su turima CSDIS (Carestream Dental) programine įranga pacientų duomenų ir rentgenogramų perdavimui | Būtina | Siuntimo į PACS programinė įranga turi būti tiesiogiai susieta su turima CSDIS (Carestream Dental) programine įranga pacientų duomenų ir rentgenogramų perdavimui (Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.6.16 | Skirta konvertuoti intraoralinius vaizdus į DICOM formatą ir išsiųsti į PACS | Būtina | Skirta konvertuoti intraoralinius vaizdus į DICOM formatą ir išsiųsti į PACS (Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.6.17 | DICOM Worklist modulis | Būtinas | DICOM Worklist modulis Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.6.18 | DICOM duomenų saugojimo modulis | Būtinas | DICOM duomenų saugojimo modulis Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.6.19 | DICOM užklausos ir vaizdų gavimo modulis | Būtinas | DICOM užklausos ir vaizdų gavimo modulis Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.6.20 | Dicom Print modulis | Būtinas | Dicom Print modulis Dental Dicom Interface software) 1st of July 2018_Equipment_Pricelist_EN_20180410, 40psl. |
| 1.6.21 | Automatinis naujai gautų duomenų ir rentgenogramų išsiuntimas į PACS | Būtina | Automatinis naujai gautų duomenų ir rentgenogramų išsiuntimas į PACS Automatinis siuntimas jpg., 1psl. |
| 1.6.12. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. | 24 mėnesiai |
| 1.6.13 | CE ženklu | Būtina | CE ženklinimas |
| 1.6.14. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Įsipareigojame instaliuoti įrangą ir apmokyti personalą |