## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
RENTGENO IR TOMOGRAFIJOS ĮRANGA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-11-13
Nr.: | 2025-11-13/01
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | Alfameda, UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 235224120
Tiekėjo adresas (-ai): |  | R. Kalantos g. 34
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT352241219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT684010042502916057, AB Luminor bankas, banko kodas 40100
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Linas Nizevičius
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | alfameda.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Ričardas Nizevičius, Direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Ričardas Nizevičius, alfameda.lt
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | 2-JŲ VIETŲ STACIONARUS RENTGENO APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | 2-jų vietų stacionarus rentgeno aparatas
1.1. | Aukšto dažnio generatorius | 1 |  | vnt | 10000 | 10000 | Drgem, GXR-82
1.1.1. | Maksimali galia ≥ 80 kW | [6 empty] | Generatoriaus maksimali galia yra 82 kW | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 20 psl.
1.1.2. | Įtampos diapazonas ≥ (40 - 150) kV | [6 empty] | Generatoriaus įtampos diapazonas yra 40-150 kV | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 20 psl.
1.1.3. | Maksimali srovė ≥ 1000 mA | [6 empty] | Maksimali srovė yra 1000 mA | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 20 psl.
1.1.4. | Automatinis ekspozicijos valdymas ≥ 3 laukų | [6 empty] | Rentgeno sistema turi automatinį ekspozicijos valdymą su 3 laukais. | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 53 psl.
1.1.5. | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas Būtina | [6 empty] | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas. Galima keisti Kv, mA, ms, AEV laukus, tankį, ekraną, filtrus ir ekspozicijos paramtrus pasirinktai anatominei programai. | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 4 ir 15 psl. ir RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 195 psl. ir Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl.
1.1.6. | Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje Būtina | [6 empty] | Yra skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 22 ir 92 psl ir Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl..
1.2. | Rentgeno vamzdis | 1 |  | vnt | 10000 | 10000 | IAE, RTM101HS
1.2.1. | Nurodyti modelį | [6 empty] | Rentgeno vamzdžio modelis yra RTM101HS | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 49 psl.
1.2.2. | Besisukantis anodas Būtina | [6 empty] | Rentgeno vamzdis turi besisuskantį anodą | Žr.: RTM101HS-06_12.pdf 3 psl.
1.2.3. | Židinio dėmių skaičius ≥ 2 | [6 empty] | Židinio dėmių skaičius yra 2 | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 49 psl.
1.2.4. | Židinių dydžiai ≤ 0.6 mm ≤ 1.3 mm | [6 empty] | Židinių dydžiai yra 0.6 mm ir 1.2 mm | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 49 psl.
1.2.5. | Mažojo židinio galia ≥ 35 kW | [6 empty] | Mažojo židinio galia yra 41 kW | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 49 psl.
1.2.6. | Didžiojo židinio galia ≥ 80 kW | [6 empty] | Didžiojo židinio galia yra 97 kW | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 49 psl.
1.2.7. | Rentgeno vamzdžio įtampa ≥ 150 kV | [6 empty] | Rentgeno vamzdžio įtampa yra 150 kV | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 49 psl.
1.2.8. | Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 400 kHU | [6 empty] | Maksimali anodo šiluminė talpa yra 400 kHU | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 49 psl.
1.3. | Rentgeno vamzdžio kolona | 1 |  | vnt | 25000 | 25000 | Drgem, TS-CSP
1.3.1. | Nurodyti modelį | [6 empty] | Rentgeno vamzdžio kolonos modelis yra TS-CSP | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 43 psl.
1.3.2. | Montuojama prie lubų Būtina | [6 empty] | Rentgeno vamzdžio kolona yra montuojama prie lubų | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 118 psl.
1.3.3. | Motorizuotas kolonos išilginis judėjimas ≥ 3400mm | [6 empty] | Motorizuotos kolonos išilginis judėjimas yra 4280 mm | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 43 psl.
1.3.4. | Motorizuotas kolonos skersinis judėjimas ≥ 2500 mm | [6 empty] | Motorizuotos kolonos skersinis judėjimas yra 3200 mm | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 43 psl.
1.3.5. | Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas ≥ 1600 mm | [6 empty] | Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas yra 1600 mm | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 43 psl.
1.3.6. | Motorizuotas vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį ne mažesnis nei 300° | [6 empty] | Motorizuotas vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį yra ±180°, kas yra po 180° į abi puses, todėl sumoje motorizuotas vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį yra 360° | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 43 psl.
1.3.7. | Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 115° | [6 empty] | Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) yra ±180° | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 43 psl.
1.3.8. | Automatinis rentgeno vamzdžio kolonos pozicionavimas pagal užprogramuotą anatominę programą Būtina | [6 empty] | Sistema turi automatinį rentgeno vamzdžio kolonos pozicionavimą pagal užprogramuotą anatominę programą. | Žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl. ir 1._GXR-82SD_AP_System(Deluxe)_Introduction_Alfameda_Rev1_Klaipeda.pdf 18 psl.
1.3.9. | Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo imtuvo pozicijos Būtina | [6 empty] | Sistema turi automatinį rentgeno vamzdžio aukščio keitimą priklausomai nuo stovo imtuvo pozicijos | Žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl. ir 1._GXR-82SD_AP_System(Deluxe)_Introduction_Alfameda_Rev1_Klaipeda.pdf 15 psl.
1.3.10. | Automatinis stalo imtuvo pozicijos keitimas priklausomai nuo rentgeno vamzdžio horizontalios/vertikalios padėties Būtina | [6 empty] | Sistema turi automatinį radiografijos stalo imtuvo pozicijos keitimą priklausomai nuo rentgeno vamzdžio horizontalios ir vertikalios pozicijos | Žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl. ir 1._GXR-82SD_AP_System(Deluxe)_Introduction_Alfameda_Rev1_Klaipeda.pdf 16 ir 17 psl.
1.3.11. | Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu Būtina, įstrižainė ≥ 10“ | [6 empty] | Integruota valdymo konsolė, su lietimui jautriu ekranu, kurios įstrižainė yra 15.6″ | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 43 psl.
1.3.12. | Integruota 3D vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje. Valdoma technologo darbo vietoje. Būtina, su realaus laiko (angl. live streaming) ir AEV laukų peržiūros funkcija | [6 empty] | Yra integruota 3D vaizdo kamera rengeno vamzdžio kolonoje. Ji yra valdoma technologo darbo vietoje. Kamera realaus laiko (angl. live streaming) funkciją ir AEV laukų peržiūros funkciją | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 130 ir 132 psl. ir Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl.
1.4. | Kolimatorius | 1 |  | vnt | 5000 | 5000 | RALCO, R302MLP/A
1.4.1. | Nurodyti modelį | [6 empty] | Kolimatoriaus modelis yra R302MLP/A | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 52 psl.
1.4.2. | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas Būtina | [6 empty] | Kolimatorius turi indikacinį rentgeno spindulių lauką | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 52 psl. ir RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 215 psl. ir Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl.
1.4.3. | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas Būtina | [6 empty] | Kolimatorius turi automatinį rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimą | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 52 psl. ir Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl.
1.4.4. | Automatinis ir rankinis valdymas Būtina | [6 empty] | Kolimatoriaus valdymas yra automatinis ir rankinis | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 52 psl. ir RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 166 psl. ir Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl.
1.4.5. | Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 45° | [6 empty] | Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) yra ± 90 laipsnių | Žr.: MT_R_302_000_0_MLP000-A_DHHS_C_E (002).pdf 75 psl.
1.4.6. | Filtrų skaičius ≥ 3 vnt. | [6 empty] | Kolimatorius turi 3 filtrus | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 167 psl. ir Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl.
1.5. | Stalas rentgenografijai | 1 |  | vnt | 10000 | 10000 | DRGEM, PBT-6(Basic)
1.5.1. | Nurodyti modelį | [6 empty] | Stalo rentgenografijai modelis yra PBT-6(Basic) | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 23 psl.
1.5.2. | Stalviršio ilgis ≥ 2220 mm | [6 empty] | Stalviršio ilgis yra 2400 mm | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 23 psl.
1.5.3. | Stalviršio plotis ≥ 800 mm | [6 empty] | Stalviršio plotis yra 878 mm | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 23 psl.
1.5.4. | Motorizuotas stalo aukščio keitimas Būtina | [6 empty] | Stalviršio aukščio keitimas yra motorizuotas | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 23 psl.
1.5.5. | Maksimali stalo apkrova ≥ 295 kg | [6 empty] | Maksimali stalo apkrova yra 300 kg | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 23 psl.
1.5.6. | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį Būtina | [6 empty] | Yra rentegnografinis tiklelis, su galimybe atlikti tyrimą išėmus tinklelį. | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 23 psl.
1.5.7. | Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating) Būtina | [6 empty] | Stalo stalviršis yra "Floating" tipo, judantis išilgai ir skersai vienu metu | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl. ir 1._GXR-82SD_AP_System(Deluxe)_Introduction_Alfameda_Rev1_Klaipeda.pdf 4 psl.
1.6. | Stovas rentgenografijai | 1 |  | vnt | 10000 | 10000 | DRGEM, WBS-TA(Actuator type)
1.6.1. | Nurodyti modelį | [6 empty] | Stovo rentgenografijai modelis yra WBS-TA(Actuator type) | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 34 psl.
1.6.2. | Motorizuotas imtuvo aukščio keitimas Ne siauresnis kaip nuo 450 mm iki 1750 mm | [6 empty] | Motorizuotas imtuvo aukščio keitimas yra ribose nuo 283 mm iki 1809 mm. | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 34 psl.
1.6.3. | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį Būtina | [6 empty] | Yra rentgenografinis tinklelis su galimybe atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 34 psl.
1.6.4. | Viršutinė rankena pacientui Būtina | [6 empty] | Yra viršutinė rankena pacientui | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 312 psl.
1.6.5. | Šoninės rankenos pacientui Būtina | [6 empty] | Yra šoninės rankenos pacientui | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 312 psl.
1.6.6. | Imtuvo pavertimo kampo keitimas Būtina, ≥ 110° | [6 empty] | Imtuvo pavertimo kampas yra ribose nuo -20° iki 90°, kas sumuojant gaunasi 110° (20° + 90° = 110° | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 34 psl.
1.7. | Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu | 1 |  | vnt | 5000 | 5000 | IBA, 120-131HS
1.7.1. | Nurodyti modelį | [6 empty] | Dozimetrijos sistemos modelis yra 120-131HS | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 55 psl.
1.8. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stalui | 1 |  | vnt | 10000 | 10000 | I-Ray, Mano4343F
1.8.1. | Nurodyti modelį | [6 empty] | Detektoriaus modelis yra Mano4343F | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.2. | Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo imtuvo Būtina | [6 empty] | Mano4343F detektorių galima naudoti radiografijos stale ir taip pat laisvai, tai yra išėmus iš rentgenografijos stalo imtuvo. | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl.
1.8.3. | Būtina belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | [6 empty] | Detektoriaus komunikacija su radiologo technologo darbo vieta yra belaidė | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.4. | Būtini detektoriai su integruota rankena arba pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais, skirtais laisvų ekspozicijų atlikimui | [6 empty] | Detektoriai pateikiami komplekte su rankena turinčiais dėklais, skirtais laisvų ekspozicijų atlikimui | Žr.: Detector Holder.pdf
1.8.5. | Scinciliatoriaus tipas CsI | [6 empty] | Detektoriaus scinciliatoriaus tipas CsI | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.6. | Detektoriaus jautrios zonos dydis ≥ 420 x 420 mm | [6 empty] | Detektoriaus jautrios zonos dydis yra 42,67 cm x 42,67 cm, kas yra 426,7 x 426,7 mm | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.7. | Fizinis pikselio dydis ≤ 125 µm | [6 empty] | Fizinis detektoriaus pikselio dydis yra 100 μm | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.8. | Skiriamoji geba ≥ 4,0 lp/mm | [6 empty] | Detektoriaus skiriamoji geba yra 5 lp/mm | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.9. | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,7 kg | [6 empty] | Detektoriaus svoris įskaitant baterija yra 3.1 kg | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.10. | Detektoriaus atsparumas drėgmei ≥ IPX6 | [6 empty] | Detektoriaus atsparumas drėgmei yra IP56 | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.11. | Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bitų | [6 empty] | Pilkumo skalės gylis yra 16 bitų | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.12. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 70 % prie 0,5 lp/mm | [6 empty] | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pgal IEC-62220 standartą yra 73,4% prie 0 lp/mm | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.13. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 300 kg | [6 empty] | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote yra 300 kg. | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.14. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 7 val. | [6 empty] | Detektoriaus veikimas vienu baterijos įkrovimu yra 7.5 valandos | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.8.15. | Detektorių baterijos turi būti automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale ir stove esančius detektoriaus mazgus arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. Būtina | [6 empty] | Mano4343F detektorius yra sukomplektuotas su dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl. ir 1._GXR-82SD_AP_System(Deluxe)_Introduction_Alfameda_Rev1_Klaipeda.pdf 4 psl.
1.9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stovui | 1 |  | vnt | 10000 | 10000 | I-Ray, Mano4343F
1.9.1. | Nurodyti modelį | [6 empty] | Detektoriaus modelis yra Mano4343F | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.2. | Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stove, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stovo imtuvo Būtina | [6 empty] | Mano4343F detektorių galima naudoti radiografijos stovo imtuve ir taip pat laisvai, tai yra išėmus iš rentgenografijos stovo imtuvo. | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl.
1.9.3. | Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja Būtina | [6 empty] | Detektoriaus komunikacija su radiologo technologo darbo vieta yra belaidė | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.4. | Detektoriai su integruota rankena arba pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais, skirtais laisvų ekspozicijų atlikimui Būtina | [6 empty] | Detektoriai pateikiami komplekte su rankena turinčiais dėklais, skirtais laisvų ekspozicijų atlikimui | Žr.: Detector Holder.pdf
1.9.5. | Scinciliatoriaus tipas CsI | [6 empty] | Detektoriaus scinciliatoriaus tipas CsI | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.6. | Detektoriaus jautrios zonos dydis ≥ 420 x 420 mm | [6 empty] | Detektoriaus jautrios zonos dydis yra 42,67 cm x 42,67 cm, kas yra 426,7 x 426,7 mm | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.7. | Fizinis pikselio dydis ≤ 125 µm | [6 empty] | Fizinis detektoriaus pikselio dydis yra 100 μm | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.8. | Skiriamoji geba ≥ 4,0 lp/mm | [6 empty] | Detektoriaus skiriamoji geba yra 5 lp/mm | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.9. | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,7 kg | [6 empty] | Detektoriaus svoris įskaitant baterija yra 3.1 kg | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.10. | Detektoriaus atsparumas drėgmei ≥ IPX6 | [6 empty] | Detektoriaus atsparumas drėgmei yra IP56 | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.11. | Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bitų | [6 empty] | Pilkumo skalės gylis yra 16 bitų | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.12. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 70 % prie 0,5 lp/mm | [6 empty] | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pgal IEC-62220 standartą yra 73,4% prie 0 lp/mm | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.13. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 300 kg | [6 empty] | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote yra 300 kg. | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.14. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu≥ 7 val. | [6 empty] | Detektoriaus veikimas vienu baterijos įkrovimu yra 7.5 valandos | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.9.15. | Detektorių baterijos turi būti automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale ir stove esančius detektoriaus mazgus arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. Būtina | [6 empty] | Mano4343F detektorius yra sukomplektuotas su dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl. ir 1._GXR-82SD_AP_System(Deluxe)_Introduction_Alfameda_Rev1_Klaipeda.pdf 4 psl.
1.10. | Būtina kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga) | 1 |  | kompl. | 14898 | 14898 | DRGEM, RADMAX
1.10.1. | Informacijos iš detektorių nuskaitymas Būtina | [6 empty] | Radiologo technologo darbo vieta turi tokią funkciją kaip informacijos iš detektorių nuskaitymas | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 92 psl.
1.10.2. | Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas Būtina | [6 empty] | Radiologo technologo darbo vieta turi tokią funkciją kaip ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 68, 69, 70,156, 158 psl.)
1.10.3. | Gautų vaizdų peržiūra Būtina | [6 empty] | Radiologo technologo darbo vieta turi tokią funkciją kaip gautų vaizdų peržiūra | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 92 psl.
1.10.4. | Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas Būtina | [6 empty] | „Radmax“ rentgeno technologo programinėje įrangoje galima programuoti rentgeno diagnostikos tyrimų protokolus, galima apibrėžti, kaip kiekvienas tyrimas turėtų būti atliekamas, įskaitant metodą, seką ir sąlygas, galima pridėti, programuoti ir konfigūruoti protokolus. Visa tai pagrįsta serijų atvaizdavimu, susietu su RIS-CODE. RADMAX programinė įranga turi 712 programuojamų diagnostinių RIS-CODE protokolų. | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 2 psl.
1.10.5. | Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais Būtina | [6 empty] | Radiologo technologo darbo vieta turi tokią funkciją kaip pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 78 psl.
1.10.6. | Vaizdo manipuliacijos: padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo/kontrasto keitimas Būtina | [6 empty] | Yra vaizdo manipuliavimo funkcija padidinimas, Yra vaizdo manipuliavimo funkcija apvertimas, Yra vaizdo manipuliavimo funkcija pasukimas, Yra vaizdo manipuliavimo funkcija pilkosios skalės inversija , Yra vaizdo manipuliavimo funkcija pastūmimas, Yra vaizdo manipuliavimo funkcija šviesumo / kontrasto keitimas | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 25, 107, 106 ir 108 psl.
1.10.7. | Anotacijos: tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai Būtina | [6 empty] | Yra anotacija tekstiniai komentarai, Yra anotacija skaitmeniniai žymekliai | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 25 psl. ir 108 psl.
1.10.8. | DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM Radiation Dose Structured Report Būtina | [6 empty] | Yra DICOM funkcija DICOM print, Yra DICOM funkcija DICOM storage, Yra DICOM funkcija DICOM storage commitment, Yra DICOM funkcija DICOM Modality Worklist, Yra DICOM funkcija DICOM Radiation Dose Structured Report | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 25, 26 ir 115 psl.
1.10.9. | Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas Būtina | [6 empty] | Yra rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 61 psl.
1.10.10. | Radiologijos technologo darbo vietos monitorius ≥ 23" ekrano įstrižainės | [6 empty] | Radiologijos technologo darbo vietos monitorius 23.8" (colių) ekrano įstrižainės | Žr.: Lenovo Monitor_ThinkVision_S24i_30_Spec.pdf 1 ir 2 psl.
1.10.11. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis UPS Būtina | [6 empty] | Yra nepertraukiamos el. srovės šaltinis UPS | Žr.: ups05.pdf
1.10.12. | Būtina automatinio rentgenografijos vaizdų sujungimo funkcija | [6 empty] | Yra automatinė rentgenografijos vaizdų sujungimo funkcija | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 19 psl. ir RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 257 psl.
1.10.13. | Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stale ≥ 95 cm | [6 empty] | Vaizdų sujungimo (Angl. image stitching) funkcijoje maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stale yra 95 centimetrai. | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 2 psl.
1.10.14. | Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stove ≥ 150 cm | [6 empty] | Vaizdų sujungimo (Angl. image stitching) funkcijoje maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stove yra 150 centimetrų. | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 2 psl.
1.10.15. | Specializuotas paciento stovas būtina | [6 empty] | Yra specializuotas paciento stovas | Žr.: RSP1807-006_GXR-SD,CSD,USD_Technical_Specifications_Rev.30.pdf 53 ir 189 psl.
1.10.16. | Kiti reikalavimai (visai pirkimo daliai):
1.10.17. | Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn. Garantija suteikiama visoms rentgeno aparato sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos šioje techninėje specifikacijoje, nerpiklausomai nuo apkrovos ir naudojimo intensyvumo. Garantija įsigalioja nuo prekių perdavimo dienos. | [6 empty] | UAB ALFAMEDA patvirtina, kad yra suteikiamas 24 mėnesių garantinis laikotarpis. Garantija suteikiama visoms rentgeno aparato sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos techninėje specifikacijoje, nepriklausomai nuo apkrovos ir naudojimo intensyvumo. Garantija įsigalioja nuo prekių perdavimo dienos. | Žr.: Tiekejo_deklaracija.pdf 1 psl.
1.10.18. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams Būtina | [6 empty] | UAB ALFAMEDA patvirtina, kad rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „ Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams | Žr.: Tiekejo_deklaracija.pdf 1 psl.
1.10.19. | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina | [6 empty] | UAB ALFAMEDA patvirtina, kad siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus kaštai yra įtraukti į galutinė pasiūlymo kainą. | Žr.: Tiekejo_deklaracija.pdf 1 psl.
1.10.20. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus Būtina | [6 empty] | UAB ALFAMEDA patvirtina, kad sumontavus ir suderinus įrangą nus atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus. | Žr.: Tiekejo_deklaracija.pdf 1 psl.
1.10.21. | Personalo apmokymas - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina | [6 empty] | UAB ALFAMEDA patvirtina, kad personalo apmokymo kaštai yra įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. | Žr.: Tiekejo_deklaracija.pdf 1 psl.
1.10.22. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu - Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas Būtina | [6 empty] | Siūloma įranga yra paženklinta CE ženklu | Žr.: EU Declaration of Conformity_GXR-SD,CSD,USD.pdf ir EU Declaration of Conformity_ACQUIDR.pdf ir ※EU MDR Certificate(C550246).pdf
1.10.23. | Paciento judesio aptikimas (sistema automatiškai identifikuoja paciento judesius ir informuoja personalą) |  | Taip |  |  |  |  | Yra paciento judesio aptikimo funkcija. Ši sistema automatiškai identifikuoja paciento judesiu ir informuoja personalą. | Žr.: RMD1804-001_RADMAX_Operation Manual_Rev.AB.pdf 131 psl. ir 132 psl.
1.10.24. | "Glass free" technologijos detektorius. (Taikoma 1.8 ir 1.9 punktuose aprašytiems detektoriams) |  | Taip |  |  |  |  | Mano4343F Detektoriai yra "Glass free" technologijos | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl. ir DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.10.25. | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis) |  | Taip |  |  |  |  | Radmax programinę įrangą turi virtualų rentgenografinį tinkelį vaizdo kontrastiškumui pagerinti, kuris ekspozicijos metu ledžia nenaudoti fizinio rentgenografijos tinklelio. | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 2 psl. ir 1._GXR-82SD_AP_System(Deluxe)_Introduction_Alfameda_Rev1_Klaipeda.pdf 55 psl.
1.10.26. | Fizinis pikselio dydis ≤ 100 µm (Taikoma 1.8 ir 1.9 punktuose aprašytiems detektoriams) |  | Taip |  |  |  |  | Fizinis Mano4343F detektorių pikselio dydis yra 100 μm | Žr.: DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.10.27. | Vidinė atmintis rentgenografinių vaizdų saugojimui, ≥ 90 vaizdų. (Taikoma 1.8 ir 1.9 punktuose aprašytiems detektoriams) |  | taip |  |  |  |  | Mano4343F detektoriai turi vidinę atmintį 200 rentgeno vaizdų saugojimui | žr.: Confirmation letter_GXR_82SD_DRGALF251111B.pdf 1 psl. ir DRGEM Mano Detector Specification_rev1.pdf 1 psl.
1.10.28. | Detektoriaus veikimo laikas vienų baterijos(jų) įkrovimu ≥ 15 val. (Taikoma 1.8 ir 1.9 punktuose aprašytiems detektoriams) |  | Ne
[5 empty] | Suma be PVM | 109898
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 23078.58
[5 empty] | Suma su PVM | 132976.58
2. DALIS | KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Kompiuterinės tomografijos sistema
2.1. | Kompiuterinis tomografas | 1 |  | vnt.
2.1.1. | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis
2.1.2. | Paskirtis viso žmogaus kūno tyrimams
2.1.3. | Pagrindiniai skenavimo režimai: spektrinis (dviejų energijų) skenavimas, daugiapjūvis ašinis (angl. sequential/axial) skenavimas, perfuzijos tyrimai, topogramos, spiralinis skenavimas.
2.1.4. | Dviejų energijų spektrinių vaizdų tyrimų analizė: virtualūs bekontrasčiai vaizdai (angl. Virtual non contrast), jodo koncentracijos žemėlapiai, efektyvaus atominio skaičiaus žemėlapiai, kiekybinis jodo koncentracijos įvertinimas.
2.1.5. | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu ≥ 384
2.1.6. | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) ≥ 80 mm
2.1.7. | Skenavimo angos diametras ≥ 780 mm
2.1.8. | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas ≤ 0.28 sek.
2.1.9. | Maksimali stalo apkrova ≥ 300 kg
2.1.10. | Paciento stalviršio horizontalauas judėjimo greitis ≥ 400 mm/s
2.1.11. | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas ≥ 2000 mm
2.1.12. | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) ≥ 108 kW
2.1.13. | Generatoriaus įtampos diapazonas ≥ (80-140) kV
2.1.14. | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) ≥ 20 - 1000 mA
2.1.15. | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa (neatmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtakos, t.y. nurodoma efektyvi rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa) ≥ 30 MHU
2.1.16. | Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis ≥ 2 fokuso taškai, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 2 kiekvienam rentgeno vamzdžiui
2.1.17. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos automatinis mA nustatymas
2.1.18. | Būtina iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Safire, Admire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas)
2.1.19. | Būtini algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti ((iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas)
2.1.20. | Būtinas mažos dozės, prospektyviai EKG sužadinamas, ašinis skenavimo režimas
2.1.21. | Būtina dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys (1 vnt.)
2.1.22. | Paciento pozicionavimo priemonės: 1. galvos laikiklis; 2. Pagalv4l4s; 3. Atramos ir fiksavimo priemonės.
2.1.23. | Kasdienei (savaitinei) kokybės kontrolei (vaizdo kokybės įvertinimui kalibravimui) skirta įranga (fantomas).
2.1.24. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) dvigubos konversijos visai kompiuterinės tomografijos sistemaiBūtinas, ne trumpesnis nei 8 min veikimas nuo UPS.
2.2. | Automatinis boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius | 1 |  | vnt
2.2.1. | Injektoriaus tipas - vienmomentinis, ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų;
2.2.2. | Injekcinio preparato temperatūros palaikymas - integruota injektoriuje arba atskira, pašildymo sistema;
2.2.3. | Naudojamų injekcinių talpų tūrio diapazonas ne mažesnis kaip - 200 ml.;
2.2.4. | Komplektuojama su vienkartinėmis priemonėmis, tyrimų atlikimui ne mažiau kaip 40 vnt.
2.3. | Technologo valdymo konsolė su programine įranga | 1 |  | vnt
2.3.1. | Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui
2.3.2. | Gautų vaizdų peržiūra
2.3.3. | Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius pajėgumus
2.3.4. | Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD)
2.3.5. | Komplektuojama su klaviatūra, optine pele
2.3.6. | Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send) arba lygiaverčiai
2.3.7. | Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist arba lygiaverčiai
2.3.8. | Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report arba lygiaverčiai
2.4. | Radiologo darbo vieta su programine įranga | 3 |  | vnt
2.4.1. | Radiologo darbo vietos kompiuteris turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinimą (tiekėjo arba gamintojo), kad siūlomas kompiuteris atitiks rekomenduotinus programinės įrangos parametrus): 1. komplektuojama su beviele ergonomine kompiuterio pele ir beviele klaviatūra
2.4.2. | Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius: 1. Bendra monitoriaus raiška ≥ 6 megapikseliai, 2. Įstrižainė ≥ 30", 3. Maksimalus skaistis ≥ 1000 cd/m2, 4. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1, 5. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas, 6. Komplektuojama su dedikuota vaizdo plokšte; 7. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės)
2.4.3. | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai: 1. Įstrižainė ≥ 24", 2. Kontrastiškumas ≥ 1000:1, 3. Maksimalus skaistis ≥ 500 cd/m2, 4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2, 5. VESA tvirtinimas, 6.USB jungtys ≥ 2 vnt, 7. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės), 8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 80 mm.
2.4.4. | Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai: 1. Virtuali tarnybinė stotis sukomplektuota su visa būtina technine įranga; 2. Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 3 vnt.; 3. Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių, maksimalaus ir minimalaus intensyvymo projekcijų rekonstrukcijų programos; 4. Kraujagyslių tyrimų vertinimo programinė įranga su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu; 5. Multimodalinė vidaus organų peržiūros ir vertinimo programa; 6.Multimodalinė navikų sekimo programa; 7. Plaučių tyrimų vertinimo programinė įranga; 8. Perfuzijos vertinimo ir kvantifikacijos programa; 9. Kaulų - raumenų sistemos tyrimų vertinimo programa;
2.4.5. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis, skirtas radiologo darbo vietai (UPS) (3 vnt.)
2.5. | Tarnybinė stotis | 1 |  | vnt
2.5.1. | Serverio techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinimą (tiekėjo arba gamintojo), kad siūlomas serveris atitiks rekomenduotinus programinė
2.5.2. | Dedikuota vaizdo plokštė (1. Ne mažiau kaip 10 bitų; 2. Atminties dydis ≥ 8 GB; 3. Display port (arba lygiavertės) jungtys ≥ 4 vnt.)
2.5.3. | Būtinas nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) ne mažiau kaip 1800 VA (1 vnt.)
2.5.4. | Kiti reikalavimai (visai pirkimo daliai):
2.5.5. | Suteikiama garantija: ≥ 36 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo dienos. Garantija galioja KT aparatui ir visoms sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos šioje specifikacijoje. Neribojama tomografo apkrova ir galioja visiems komponentams įskaitant vamzdį ir detektorių. Garantijos laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas techninis aptarnavimas, įskaitant:• gedimų diagnostiką ir remontą,• atsarginių dalių tiekimą ir pakeitimą (dalys ir medžiagos įskaičiuotos į garantiją),• programinės įrangos atnaujinimą į naujausią gamintojo palaikomą versiją, jeigu toks atnaujinimas yra prieinamas,• gedimų diagnostika turi būti atliekama per ne ilgesnį kaip 24 val. laiką tarpą nuo gedimo pranešimo darbo dieną.
2.5.6. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams Būtina
2.5.7. | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
2.5.8. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti kompiuterinės tomografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus Būtina
2.5.9. | Personalo apmokymas - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
2.5.10. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu - Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas Būtina
2.5.11. | Garantija 60 mėnesių |  | [Įrašyti Taip/Ne]
2.5.12. | Rentgeno vamzdžio garantija 96 mėn. |  | [Įrašyti Taip/Ne]
2.5.13. | Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius stūmoklinio išvirkštinio tipo |  | [Įrašyti Taip/Ne]
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
3. DALIS | MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENOGRAFIJOS APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Mobilus skaitmeninis rentgenografijos aparatas
3.1. | Skaitmeninis rentgenografijos aparatas | 1 |  | vnt
3.1.1. | Teleskopinio tipo rentgeno vamzdžio kolona Būtina
3.1.2. | Aukštis transportavimo metu ≤ 1364 mm
3.1.3. | Plotis transportavimo metu ≤ 600 mm
3.1.4. | Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas Būtina, maksimalus judėjimo greitis ≥ 5 km/h
3.1.5. | Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų Būtina
3.1.6. | Svoris ≤ 470 kg
3.1.7. | Kliūčių daviklis Būtina
3.1.8. | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso ≥ 2000 mm
3.1.9. | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso ≤ 680 mm
3.1.10. | Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį ≥ ±270°
3.1.11. | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu ≥ 120°
3.1.12. | Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≥ 1200 mm
3.1.13. | Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≤ 750 mm
3.1.14. | Integruota detektoriaus dėtuvė Būtina
3.1.15. | Rankinis užraktas užtikrinantis saugų detektoriaus laikymą dėtuvėje Būtina
3.2. | Rentgeno spindulių generatorius | 1 |  | vnt
3.2.1. | Maksimali galia ≥ 30 kW
3.2.2. | Įtampos diapazonas ≥ (40-130) kV
3.2.3. | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas ≥ (0,5-320) mAs
3.2.4. | Maksimali srovė ≥ 400 mA
3.2.5. | Anatominės programos Būtina
3.3. | Rentgeno vamzdis | 1 |  | vnt
3.3.1. | Židinio dėmių kiekis ≥ 2
3.3.2. | Besisukantis anodas Būtina
3.3.3. | Maksimalus anodo aušinimas ≥ 800 W
3.3.4. | Vamzdžio šiluminė talpa ≥ 1000 kHU
3.4. | Rentgeno spindulių kolimatorius | 1 |  | vnt
3.4.1. | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį ≥ ± 90°
3.4.2. | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas Būtina
3.5. | Rentgeno technologo darbo vieta | 1 |  | vnt
3.5.1. | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas Būtina
3.5.2. | Ekspozicijos parametrų valdymas Būtina
3.5.3. | Gautų vaizdų peržiūra Būtina
3.5.4. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) Būtina
3.5.5. | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) Būtina
3.5.6. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) Būtina
3.5.7. | Apšvitos ataskaitos formavimas (DICOM SR) Būtina
3.5.8. | Belaidis rentgeno vaizdų siuntimas į vaizdų archyvavimo sistemą Būtina
3.5.9. | Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥ 19" colių
3.6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius | 1 |  | vnt
3.6.1. | Ryšys su technologo darbo vieta Belaidis
3.6.2. | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena arba rankeną turintis dėklas). Būtina
3.6.3. | Scintiliatoriaus tipas CsI
3.6.4. | Detektoriaus jautrios zonos dydis ≥ (340 x 420) mm
3.6.5. | Fizinis pikselio dydis ≤ 125 µm
3.6.6. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm
3.6.7. | Apsaugos nuo drėgmės klasė ≥ IPX6
3.6.8. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 300 kg
3.6.9. | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui Būtina
3.6.10. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu ≥ 8 val.
3.6.11. | Detektoriaus svoris su baterija ≤ 3,1 kg
3.6.12. | Detektoriaus dėklas Būtina
3.7. | Dozimetrijos sistema | 1 |  | vnt
3.7.1. | Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde. Būtina
3.7.2. | Kiti reikalavimai (visai pirkimo daliai):
3.7.3. | Belaidis rentgeno spindulių jungiklis Būtina
3.7.4. | Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn. Garantija suteikiama visoms mobilios rentgenografijos sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos šioje techniėje specifikacijoje, nerpiklausomai nuo apkrovos ir naudojimo intensyvumo. Garantija įsigalioja nuo prekių perdavimo dienos.
3.7.5. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams Būtina
3.7.6. | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
3.7.7. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus Būtina
3.7.8. | Personalo apmokymas - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
3.7.9. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu - Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas Būtina
3.7.10. | "Glass free" technologijos detektorius |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.11. | Pikselio dydis ≤ 100 µm |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.12. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 400 kg (įskaitant dėklą) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.13. | Detektorius pagamintas iš antibakterinių medžiagų arba padengtas antibakteriniu sluoksniu |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.14. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu ≥ 15 val. |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.15. | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Taip
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Ričardas Nizevičius
3631 2025-10-08 18:22:26