Atviro konkurso sąlygų „Medicinos įranga ir priemonės, skirtos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimui neįgaliesiems“ 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

20. Elektrinis medicininis siurblys – 1 vnt.

| Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) Durr Dental VC 45 cart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus našumas siurbiant orą | Ne mažiau 40 l/min | 45l/min |
| 2. | Valdymo panelėje įtaisytas vakuumetras su skale. | Būtina | Valdymo panelėje įtaisytas vakuumetras su skale. |
| 3. | Atsiurbimo galingumas | Ne mažiau 185 W | Galingumas 185W |
| 4. | Surinkimo indas | Ne mažiau 2 l talpos, sterilizuojamas autoklavuojant | 3l talpa |
| 5. | Surinkimo indo dangtelis | Sterilizuojamas, su apsaugos nuo indo perpildymo įtaisu | Sterilizuojamas, su apsaugos nuo indo perpildymo įtaisu |
| 6. | Vamzdelis atsiurbimui | Silikoninis, sterilizuojamas, ne mažiau kaip 2,5 m ilgio | Silikoninis, sterilizuojamas 2,5 m ilgio |
| 7. | Antibakteriniai filtrai | 3 vnt. | 4vnt |
| 8. | Maitinimas | Nuo elektros srovės šaltinio, 220 V, 50 Hz | Maitinimas nuo elektros srovės šaltinio, 220 V, 50 Hz |
| 9. | Mobilus | Su ratukais | Mobilus su ratukais |
| 10. | CE ženklinimas | Būtina | CE ženklinimas |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. | Garantinis aptarnavimas 24 mėn |
| 13. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas |

22. Karštos gutaperčos aparatas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karštos gutaperčios aparatas |  | VDW BeeFill 2in1 V040541000000 |
| 1.1 | Paskirtis | Dantų šaknų kanalų užpildymui karšta gutaperčia | Dantų šaknų kanalų užpildymui karšta gutaperčia |
| 1.2 | Darbiniai antgaliai | 1. Užpildymo antgalis, skirtas prie antgalio prijungto odontologinio kimštuko (angl. „plugger“) kaitinimui bei darbui su juo, užpildant gutaperčia danties šaknies kanalo apikalinį galą; 2. Šildymo antgalis, skirtas vienkartinių tūtelių su gutaperčia įkaitinimui bei danties šaknies kanalo užpildymui karšta gutaperčia (per tūtelės gale esančia kaniulę). 3. Darbiniai antgaliai sujungti laidais. | Darbiniai antgaliai: . Užpildymo antgalis, skirtas prie antgalio prijungto odontologinio kimštuko (angl. „plugger“) kaitinimui bei darbui su juo, užpildant gutaperčia danties šaknies kanalo apikalinį galą; Šildymo antgalis, skirtas vienkartinių tūtelių su gutaperčia įkaitinimui bei danties šaknies kanalo užpildymui karšta gutaperčia (per tūtelės gale esančia kaniulę). Darbiniai antgaliai sujungti laidais. |
| 1.3 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Garantija 12 mėn |
| 1.4. | CE ženklinimas | Būtina | CE ženklinimas |
| 1.5. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas |

32. Elektrinis medicininis siurblys – 1 vnt.

| Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) Durr Dental VC 45 cart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus našumas siurbiant orą | Ne mažiau 40 l/min | 45l/min. |
| 2. | Valdymo panelėje įtaisytas vakuumetras su skale nuo 0 iki 1bar | Būtina | Valdymo panelėje įtaisytas vakuumetras su skale nuo 0 iki 1bar |
| 3. | Atsiurbimo galingumas | Ne mažiau 185 W | Galingumas 185 W |
| 4. | Surinkimo indas | Ne mažiau 2 l talpos, sterilizuojamas autoklavuojant | Surinkimo indas 3l sterilizuojamas autoklavuojant |
| 5. | Surinkimo indo dangtelis | Sterilizuojamas, su apsaugos nuo indo perpildymo įtaisu | Surinkimo indo dangtelis ,sterilizuojamas, su apsaugos nuo indo perpildymo įtaisu |
| 6. | Vamzdelis atsiurbimui | Silikoninis, sterilizuojamas, ne mažiau kaip 2,5 m ilgio | Silikoninis, sterilizuojamas 2,5 m ilgio |
| 7. | Antibakteriniai filtrai | 3 vnt. | 4vnt. |
| 8. | Maitinimas | Nuo elektros srovės šaltinio, 220 V, 50 Hz | Maitinimas nuo elektros srovės šaltinio, 220 V, 50 Hz |
| 9. | Mobilus | Su ratukais | Mobilus su ratukais |
| 10. | CE ženklinimas | Būtina. | CE ženklinimas |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. | Garantija 24 mėn |
| 12. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas |