Pirkimo sąlygų 1 priedas

SPECIFIKACIJA

Ligoninės turima Hemodializės įranga

| Pavadinimas, gamintojas | Kiekis | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| Kardioprotekcinė kraujo valymo sistema 5008S Cordiax, Fresenius Medical Care. Mūsų siūlomos vienkartinės priemonės visiškai atitinka Jūsų techninės specifikacijos reikalavimus. | 4 vnt. | - Dializato greitis pasirinktinai ribose 0-1000 ml/min; adaptyvus – pagal kraujo greitį; - Ekonominis, automatinis aparato užpildymas, nenaudojant papildomos fiziologinio tirpalo talpos; - Du daugkartiniai, apirogeniniai dializato filtrai; - Pacientui saugios dializato laidumo ribos ne platesnės nei 12,8-15,7 mS/cm (esant 25˚ C temperatūrai); - Patentuota, hermetiška sausos sodos maišelio sistema; - Dializės dozės skaičiavimo sistema, vykstanti realiu laiku; - Izoliuotos filtracijos be HD (ISO-UF) galimybė; - Pagalbos mygtukas: vienu metu mažinamas kraujo greitis, Online bolusas, stabdoma UF, pradeda matuoti AKS; - Kompiuterinė LAN jungtis duomenų pasikeitimui. |
| Pakaitinės inkstų terapijos sistema 4008S, Fresenius Medical Care (su dializato filtrais) Mūsų siūlomos vienkartinės priemonės visiškai atitinka Jūsų techninės specifikacijos reikalavimus. | 2 vnt. | - Dializato greitis, pasirinktinai ribose 0-800 ml/min; - Vandens slėgio ribos ne siauresnės nei 1,5-5,5 bar; - Pacientui saugios dializato temperatūros ribos, ne platesnės nei 35-39˚C; - Pacientui saugios dializato laidumo ribos ne platesnės nei 12,8-15,7 mS/cm (esant 25˚ C temperatūrai); - Ultrafiltracija, paremta balansinės kameros principu. - Tiesioginis dializės dozės (Kt/V) monitoringas, paremtas dializato laidumo pokyčio matavimo principu. - Kraujo spaudimo monitoringas; - Patentuota, hermetiška sausos sodos maišelio sistema. |
| Pakaitinės inkstų terapijos sistema 4008B, Fresenius Medical Care (be dializato filtrų) Mūsų siūlomos vienkartinės priemonės visiškai atitinka Jūsų techninės specifikacijos reikalavimus. | 4 vnt. | - Dializato greitis, pasirinktinai ribose 0-800 ml/min; - Vandens slėgio ribos ne siauresnės nei 1,5-5,5 bar; - Pacientui saugios dializato temperatūros ribos, ne platesnės nei 35-39˚C; - Pacientui saugios dializato laidumo ribos ne platesnės nei 12,8-15,7 mS/cm (esant 25˚ C temperatūrai) - Ultrafiltracija, paremta balansinės kameros principu. - Tiesioginis dializės dozės (Kt/V) monitoringas, paremtas dializato laidumo pokyčio matavimo principu. - Kraujo spaudimo monitoringas; - Patentuota, hermetiška sausos sodos maišelio sistema. |

Vienkartinės priemonės hemodializės procedūroms atlikti ligoninės turima hemodializės įranga

| # Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 2 metams | # Reikalaujami parametrai |  |  |  |  | Sterilizacija | Gamintojas | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Poreikio suma Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plotas (kv.m) | UF koef. (ml/h x mmHg) | Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min.,Qd=500ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | šlapalas | fosfatai | - Vit.B12 |  |  |  |  |  |
| 1. | Dializatoriai |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dializatorius kardioprotekcinei dializei su sintetine heliksono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, mioglobino sijojimo koeficientas-0,5, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001 Fx80Cordiax | vnt. | 500 | 1.75-1,85 1,8 | 60-65 64 | 280 280 | 248 248 | 190 190 | Tiesioginė vandens garais Tiesioginė vandens garais | Fresenius Medical Care | 13,30 | 13,97 | 6982,50 |
| 1.2. | Dializatorius kardioprotekcinei dializei su sintetine heliksono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, mioglobino sijojimo koeficientas-0,5, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001 Fx100Cordiax | vnt. | 1500 | 2.15-2,25 2,2 | 759080-75 74 | 283 283 | 258 258 | 207 207 | Tiesioginė vandens garais Tiesioginė vandens garais | Fresenius Medical Care | 13,30 | 13,97 | 20947,50 |
| 1.3. | Dializatorius su sintetine heliksono membrana Fx8 | vnt. | 2000 | 1.35-1,45 1,4 | 11.5-12.5 12 | 254 254 | 194 194 | 120 129 | Tiesioginė vandens garais Tiesioginė vandens garais | Fresenius Medical Care | 10,15 | 10,66 | 21315,00 |
| 1.4. | Dializatorius su sintetine heliksono membrana Fx10 | vnt. | 2000 | 1.75-1,85 1,8 | 13.5-14.5 14 | 261 261 | 210 210 | 138 138 | Tiesioginė vandens garais Tiesioginė vandens garais | Fresenius Medical Care | 10,45 | 10,97 | 21945,00 |
|  | Viso 1 dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71190,00 |
| 2. | Priemonės hemodializės prieigai | Mato vnt. | Poreikis 2 metams | Reikalaujami parametrai |  |  |  |  | Sterilizacija | Gamintojas | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Poreikio suma Eur su PVM |
| 2.1. | Arterinės/veninės magistralės tiesioginei hemodiafiltracijai. Aparatams Fresenius 5008S AV-SetONLINEplus5008-R F00000384 | kompl. | 2000 | # - veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; # arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; # arterinės su heparinizacijos atšakomis ; # pritaikytos “autopriming” funkcijai ir darbui su 5008 aparatu; # su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai); # jungtis recirkuliacijai; # su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; # be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); pateiksime originalų gamintojo katalogą |  |  |  |  | ß (elektronų srautu) Beta | Fresenius Medical Care | 8,98 | 9,43 | 18858,00 |
| 2.2. | Arterinės/veninės magistralės hemodializei. Su nuoroda dializės aparatams Fresenius 4008S AV-SetSRB-R F00000257 | kompl. | 4000 | # - veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; # arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; # variklio segmento diametras 8,0 mm; # arterinės su heparinizacijos atšakomis;; # užpildymo tūris 161 ml; # su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai); # jungtis recirkuliacijai; # arterinė ir veninė ampulės su turbulentiniu srovės nukreipėju, statmenai į ampulės sienelę. # Variklio segmento ilgis 32-33 cm. # su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; # be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); pateikti originalų gamintojo katalogą |  |  |  |  | ß (elektronų srautu) Beta | Fresenius Medical Care | 3,90 | 4,10 | 16380,00 |
| 2.3. | Arterinės/veninės fistulinės adatos, 14-17G Arterinė adata/Veninė adata 5082441 5082571 5088621 5088631 5088641 5088651 5088661 5088671 | kompl. | 1500 | Adatos ilgis 25 mm, pasukamais sparneliais, arterinė su ovaline skyle; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (±10mm); skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas); |  |  |  |  | Etileno dioksidu, Gama | Fresenius Medical Care | 0,87 | 0,91 | 1370,25 |
| 2.4. | Arterinės/veninės fistulinės saugios adatos, 14-17G Arterinė adata/Veninė adata S-14G S-15G S-16G S-17G | kompl. | 4500 | pasukamais sparneliais, arterinė su ovaline skyle; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (±10mm); adatos dengtos silikonu; kieto plastiko, be jokių įpjovų, kartu su sparneliais užtraukiamas apsauginis gaubtas; skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas); |  |  |  |  | Gama Gama | Fresenius Medical Care | 2,64 | 2,77 | 12474,00 |
| 2.5. | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys ARD1215S | vnt. | 10 | # Skirtas trumpalaikei hemodializei. # Rinkinį sudaro: # dvikanalis kateteris*, # dilatatorius, # J formos pravedėjas, # punkcinė adata, # Luer Lock tipo kamšteliai (2 vnt.) *Kateteris - graduotas, su šoninėmis skylutėmis, pagamintas iš poliuretano, galai tiesūs. Kateterio diametras 12F, ilgis 15 cm. |  |  |  |  | γ, β spinduliais | Jet medical SA | 34,78 | 36,52 | 365,19 |
| 2.6. | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys FHC-1115J FHC-1120J FHC-1315J FHC-1320J | vnt. | 10 | # Skirtas trumpalaikei hemodializei. # Rinkinį sudaro: # dvikanalis kateteris*, # dilatatorius, # J formos pravedėjas, # punkcinė adata, # Luer Lock tipo kamšteliai (2 vnt.) # *Didelės tėkmės kateteris - graduotas, su „Shot gun“ galu, be šoninių skylučių, arterinis spindis (inksto formos) didesnis už veninį (ovalo formos), pagamintas iš poliuretano, galai lenkti. Galima 400 ml/min kraujo tėkmė, -200 - +200 mmHg spaudimo ribose. Kateterio diametras 11,5 ir 13F ilgis 15, 20 cm. |  |  |  |  | γ, β spinduliais | Fresenius Medical Care | 75,00 | 78,75 | 787,50 |
| 2.7. | Dvikanalių kateterių užpildymo skystis Intralock | ampulė | 200 | # Skirtas centrinės venos kateteriams užpildyti tarp procedūrų. # natrio citrato koncentracija 4 % # 5 ml. ampulės su Luer Lock jungtimis |  |  |  |  |  | Fresenius Medical Care | 2,10 | 2,21 | 441,00 |
| 2.8. | Dvikanalių kateterių užpildymo skystis Duralock-C | 2-švirkštų pakuotė | 300 | # Skirtas centrinės venos kateteriams užpildyti tarp procedūrų # natrio citrato koncentracija 46,7 % # ph nuo 5,0 iki 8,0; # 2,5 ml. švirkštai, 2 vnt. viename steriliame įpakavime; # Luer‘io tipo jungtis # supakuota po 30 vnt. dėžėje |  |  |  |  |  | MedicalComponents | 3,10 | 3,26 | 976,50 |
|  | # Viso 2 dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51652,44 |
| 3. | Dializės koncentratai, dezinfektantai, pirogeniniai filtrai. | Mato vnt. | Poreikis 2 metams | Reikalaujami parametrai |  |  |  |  | Sterilizacija | Gamintojas | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Poreikio suma Eur su PVM |
| 3.1. | Rūgštus bikarbonatinis koncentratas (skiedimo santykis 1:44) AC-F 219/1 AC-F 213/4 AC-F 313/1 AC-F 313/2 | vnt. | 3000 | # 7,8 litro bakelyje. Kalis 2.0 mmol/l; kalcis 1.5 mmol/l; gliukozės 1.0 g/; pritaikyta AC-F programai. |  |  |  |  |  | Fresenius Medical Care | 10,26 | 10,77 | 32319,00 |
| 3.2. | Citratinis koncentratas (skiedimo santykis 1:44) smartbag | Vnt. | 200 | # 4,2 litrų minkšto plastiko talpa. Kalis 2.0 mmol/l,; kalcis 1,5-1.75 mmol/l; gliukozės 1.0 g/l, citrato 1mmol/l, acetato- 0 mmol/l. |  |  |  |  |  | Fresenius Medical Care | 8,90 | 9,35 | 1869,00 |
| 3.3. | Sauso bikarbonato maišeliai Bibag5008 5060781 | vnt. | 6000 | Elastiški, svoris 650 g, 5008 tipo hermetinė jungtis. |  |  |  |  |  | Fresenius Medical Care | 4,35 | 4,57 | 27405,00 |
| 3.4. | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys šaltai dezinfekcijai Puristeril plus | litras | 25 | # Acto rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 8 %; # Paracetinės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; Vandenilio peroksido koncentracija - ne didesnė nei 8 %. Su oficialaus filtro ir aparatų gamintojo rekomendacijomis |  |  |  |  |  | Fresenius Medical Care | 6,58 | 6,91 | 172,73 |
| 3.5. | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys karštai dezinfekcijai Citrosteril | litras | 200 | # Citrinos rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 20 %; 2 - hidroksipropioninės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; 2 - hidroksigintaro rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %. Su oficialaus filtro ir aparatų gamintojo rekomendacijomis |  |  |  |  |  | Fresenius Medical Care | 8,40 | 8,82 | 1764,00 |
| 3.6. | Antibakterinis filtras dializatui Diasafe plus 5008201 | vnt. | 60 | Aparatams 4008, 5008 polisulfoninė membrana, plotas-2.2 m2 |  |  |  |  |  | Fresenius Medical Care | 282,00 | 296,10 | 17766,00 |
|  | Viso 3 dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81295,73 |
| 4. | Paciento sauso svorio matuoklio BCM elektrodai | Mato vnt. | Poreikis 2 metams | # Reikalaujami parametrai |  |  |  |  | Sterilizacija | Gamintojas | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Poreikio suma Eur su PVM |
| 4. | Paciento sauso svorio matuoklio BCM elektrodai Paciento elektrodai BCM monitoriui (40 vnt.) | vnt. | 160 | # Elektrodai, skirti sauso svorio matavimams atlikti; # Tinkantys BCM aparatui; # Elektrodo kontaktinės su oda dalies išmatavimai: # Ilgis – 8 cm. # Plotis – 1,9 cm. |  |  |  |  |  | Fresenius Medical Care | 1,45 | 1,52 | 243,60 |

# Pastabos:

# Kiekiai nurodyti atskiruose komplektuose nėra skaidomi.

# Visi prekių kiekiai yra nurodyti preliminarūs, ir gali keistis pagal įstaigos poreikius.

# Visos siūlomos vienkartinės priemonės 1-4 pirkimo dalyse turi būti originalios ir tinkamos darbui su turima įranga (kaip įrodymas pateikiamas gamintojo patvirtinimas).