## Kainu lentele
SPS priedas Nr. 1
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ,TVARSLIAVOS, APSAUGOS PRIEMONIŲ IR KT. PIRKIMAS
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 2, 13, 34, 36-38, 84, 86, 87, 89-95, 98, 100, 101, 137.4, 138, 159, 177, 182 ir 184 turi per 5 darbo dienas po vokų atplėšimo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Apie poreikį pateikti pavyzdžius kitoms pirkimo dalims tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM suma
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Natūralus pamušalas gipsui | Pagamintas iš rayon medžiagos (natūralus celiuliozės pluoštas). Švelnus odai, nealergizuoja, tampus. Ypač tinkamas jautriai linkusiai į alergijas odai. Tinkamas naudoti su gipsiniais, poliesteriniais ir stiklo pluošto ortopediniais gipsavimo tvarsčiais. Galimas ilgio nuokrypis ± 30 cm, galimas pločio nuokrypis ± 1 cm.
1.1. | 3 m x 10 cm |  | vnt. | 5300
1.2. | 3 m x 15 cm |  | vnt. | 5000
1.3. | 3 m x 20 cm |  | vnt. | 5000
Viso suma 1 pirkimo daliai:
2. | Lipni medžiaga, rulonais | Limpanti neaustinė medžiaga akrilinių klijų pagrindu, neturinčių papildomų tirpiklių (kanifolijos). Pagamintas iš hidrofobiškos medžiagos, kuri atstumia skysčius, bet leidžia odai kvėpuoti (vandens garų pralaidumas daugiau nei 6500 g/m2/24h). Medžiaga yra elastinga ir neleidžia susidaryti odos pūslelėms lankstant. Apsauginis popierius yra perskirtas per vidurį, kad užtikrintų aseptišką tvarsčio uždėjimą, ir sužymėtas kas 8-10 cm. Rulonuose po 10-11 m. Tvirtai prilimpa prie odos, intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus ir patikimai fiksuoja tvirtinamą priemonę 8 – 10 val. (sukibimo stiprumas 1,4-1,7 N). Lengvai išsivynioja iš ritinėlio, neplyšta. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučio, prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelimpa prie pirštinių. Nepalieka klijų likučių ant odos, nuimant tvarstį. Necitotoksiškas (ISO 10993-5 medžiaga ir ISO 10995-5 klijai), nealergizuojantis (ISO 10993-10). BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS VISŲ DYDŽIŲ.
2.1. | 10 m x 5 cm |  | vnt. | 2000
2.2. | 10 m x 10 cm |  | vnt. | 3300
2.3. | 10 m x 15 cm |  | vnt. | 500
2.4. | 10 m x 20 cm |  | vnt. | 2400
2.5. | 10 m x 30 cm |  | vnt. | 400
Viso suma 2 pirkimo daliai:
3. | Juostelė žaizdoms sukabinti | Sterili. Galimas pločio nuokrypis ± 1 mm, galimas ilgio nuokrypis ± 5 mm.
3.1. | 3 x 75 mm |  | vnt. | 6000
3.2. | 6 x75 mm |  | vnt. | 36000
3.3. | 12 x 100 mm |  | vnt. | 5000
Viso suma 3 pirkimo daliai:
4. | Nesterili vata | Medicininė, chirurginė, higroskopinė, nesterili, balta, 100 % medvilnė, be gumuliukų, susukta rulonėlyje.
4.1. | Vata, fasuota po 250 g |  | vnt. | 11400
4.2. | Vata, fasuota po 100 g |  | vnt. | 1000
Viso suma 4 pirkimo daliai:
5. | Medicininis aligninas | Medicininis aligninas | kg | 21000
6. | Guminės švirkštynės
6.1. | Guminė švirkštynė Nr.1 be antgalio | Guminė švirkštynė Nr.1 be antgalio | vnt. | 10
6.2. | Guminė švirkštynė Nr.1 su antgaliu | Guminė švirkštynė Nr.1 su antgaliu | vnt. | 10
Viso suma 6 pirkimo daliai:
7. | Sauskelnės suaugusiems | Sauskelnės suaugusiems.
7.1. | L dydis |  | vnt. | 61000
7.2. | M dydis |  | vnt. | 24000
7.3 | S dydis |  | vnt. | 8400
Viso suma 7 pirkimo daliai:
8. | Medicininė klijuotė (guminė) | Išfasuota pakuotėse ne daugiau kaip po 10 m., plotis 75cm | m. | 10
9. | Sterilus pagaliukas su vata | Kiekvienas sterilus pagaliukas supakuotas po vieną vienetą. | vnt. | 100000
10. | Stiklinė pipetė akims | Buku galu. | vnt. | 7000
11. | Vienkartinis paklotas 60 cm x 90 cm. | Viršutinis sluoksnis sugeria skysčius, neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis – iš polietileno nepralaidus. Nuokrypis išmatavimams ± 5 cm. Sugėrimas ne mažiau 2000 ml. Vienkartinis aklotas turi būti nesterilus. | vnt. | 20000
12. | Vienkartinės kaukės
12.1. | Kaukė su raišteliais | Vienkartinė. Sudėtyje nėra latekso. Rezistentiškumas užtiškusiems skysčiams - ne mažesnis nei 160mm Hg. Kaukė turi 3 sluoksnius. Aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99,7% 3 mikrono dalelėmis), tvirtinamos raišteliais, gerai prisispaudžia prie nosies. Turi antifoginę juostelę, todėl iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant akinių stiklo. Su papildomomis klostėmis, kurios nukreiptos į apačią, nekaupia skysčių ir gerai uždengia apatinę veido dalį. Atitinka med. prietaisų direktyvą 93/42/EEC, EN ISO 13485 ir EN14683. | vnt. | 80000
12.2. | Kaukė su gumytėm | Vienkartinė. Sudėtyje nėra latekso. Kaukė turi 3 sluoksnius. Aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99,7% 3 mikrono dalelėmis), tvirtinamos gumele, gerai prisispaudžia prie nosies.Su papildomomis klostėmis, kurios nukreiptos į apačią, kad gerai uždengtų apatinę veido dalį. Atitinka med. prietaisų direktyvą 93/42/EEC, EN ISO 13485 ir EN14683. | vnt. | 1200000
12.3. | Kaukė su plastikiniu skydeliu akių apsaugai | 3 sluoksnių su gumytėmis. | vnt. | 100
12.4. | Kaukė-respiratorius su filtru | Filtruojanti užkrečiamų ligų sukėlėjus ir priemonių daleles (garų, dujų, anestetikų, dezinfektantų). | vnt. | 2000
Viso suma 12 pirkimo daliai:
13. | Sterilūs chalatai
13.1. | Specialios apsaugos sterilus chalatas | Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu susirišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Pilvo – krūtinės srityje vidinėje chalato pusėje yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis, rankovėse iki alkūnių vidinėje chalato pusėje taip pat yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis padengtas minkšta medžiaga, kad nedirgintų personalo odos. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą bei specialaus chalato žymėjimo ypatumus. Pakuotė popieriaus - plastiko, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą. Dydžiai: M; L; XL; XXL. Būtini pavyzdžiai. | vnt. | 36000
13.2. | Standartinės apsaugos sterilus chalatas | Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje chalato dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu surišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą, t.y. turintis ne mažiau kaip 2 lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Pakuotė popieriaus - plastiko, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą. Būtini pavyzdžiai.
13.2.1. | M dydžio |  | vnt. | 6000
13.2.2. | L dydžio |  | vnt. | 38000
13.2.3 | XL dydžio |  | vnt. | 43000
Viso suma 13 pirkimo daliai:
14. | Vyriška kepurė | Neaustinės, spalvotos medžiagos, standartinės kepuraitės pilotės formos, galvos apimtis 58-60 cm | vnt. | 20000
15. | Vienkartinis chirurginės aprangos komplektas | Vienkartinės chirurginės aprangos komplektas, sudarytas iš marškinių trumpomis rankovėmis ir kelnių su raišteliais. Neaustinės medžiagos, ne plonesnės kaip 35 g/ m2, marškiniai turi turėti ne mažiau 2 kišenes, žydros arba žalios spalvos, kiekvienas komplektas supakuotas individualioje pakuotėje. Komplektai supakuoti dėžėse ne daugiau kaip po 50 vnt.Dydžiai : A- marškinių ilgis; B- marškinių plotis; E- kelnių juosmeninės dalies plotis; F- vidinės kelnių siūlės ilgis. Leidžiamas dydžių nuokrypis ± 5 cm.
15.1. | S dydis | A-75,0 cm; B-53,0 cm; E-49,0 cm; F-75,0 cm | vnt. | 1000
15.2. | M dydis | A-75,0 cm; B-60,0 cm; E-55,0 cm; F-80,0 cm | vnt. | 24000
15.3. | L dydis | A-80,0 cm; B-65,0 cm; E-60,0 cm; F-85,0 cm | vnt. | 40000
15.4. | XL dydis | A-83,0 cm; B-70,0 cm; E-65,0 cm; F-90,0 cm | vnt. | 70000
15.5. | XXL dydis | A-85,0 cm; B-75,0 cm; E-70,0 cm; F-93,0 cm | vnt. | 2000
Viso suma 15 pirkimo daliai:
16. | Vienkartinės patalynės komplektas | Pagaminta iš švelnios neaustinės medžiagos. Komplektą sudaro: 1. Pagalvės užvalkalas 57-65 cm x 57-80 cm; 2. Antklodės užvalkalas 140-145 cm x 190-205 cm ; 3. Paklodė 140-145 cm x 187-210 cm. | komplektas | 22000
17. | Mayo tipo apklotas staliukui 77 x 145 cm | Maišo formos. Pagamintas iš tvirtos mikroorganizmams nepralaidžios medžiagos. Sudarytas iš 2 sluoksnių: viršutinis – neaustinės medžiagos sluoksnis, sugeriantis skysčius, apatinis iš polietileno. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė lengvai atplėšiama, nepažeidžiant sterilumo. Turi CE ženklinimą. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 5 cm. | vnt. | 35000
18. | Nesterilus marlinis tvarstis | Marlinis tvarstis, pagamintas iš 100% medvilnės. Audinio tankumas- ne mažiau kaip 26 siūlai apmatuose ir 18 siūlų atauduose. Neyrančiais kraštais. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 30 cm.
18.1. | Tvarstis 5 m x 10 cm |  | vnt. | 200000
18.2. | Tvarstis 7 m x 14 cm |  | vnt. | 240000
Viso suma 18 pirkimo daliai:
19. | Tvarstis austiniais kraštais | Marlinis tvarstis, pagamintas iš 100 % medvilnės, kraštai austiniai. Audinio tankumas- ne mažiau kaip 26 siūlai apmatuose ir 18 siūlų atauduose. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 30 cm.
19.1. | Tvarstis 5 m x 10 cm |  | vnt. | 1000
19.2. | Tvarstis 7 m x 14 cm |  | vnt | 3000
Viso suma 19 pirkimo daliai:
20. | Ruloniniai pleistrai
20.1. | Pleistras, turintis popierinį pagrindą | Limpa prie odos, intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus, fiksuoja tvirtinamą priemonę 8 – 10 val. neatsiklijuodamas nei nuo odos, nei nuo intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus. Lengvai išvyniojami iš ritinėlio, atklijuojant pleistrą vyniojimo metu nesuplyšta, ant paciento odos nepalieka klijų. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučio, prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelimpa prie pirštinių.
20.1.1. | 9 m x 1,25 cm |  | vnt. | 40000
20.1.2. | 9 m x 2,5 cm |  | vnt. | 60000
20.1.3 | 9m x 5,0cm |  | vnt. | 10000
20.2. | Pleistras, turintis medžiaginį pagrindą | Limpa prie odos, intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus, fiksuoja tvirtinamą priemonę 8 – 10 val. neatsiklijuodamas nei nuo odos, nei nuo intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus. Lengvai išvyniojami iš ritinėlio, atklijuojant pleistrą vyniojimo metu nesuplyšta, ant paciento odos nepalieka klijų. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučio, prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelimpa prie pirštinių.
20.2.1. | 5 m x 1,25 cm |  | vnt. | 30000
20.2.2. | 5 m x 2,5 cm |  | vnt. | 20000
Viso suma 20 pirkimo daliai:
21. | Guminis tvarstis | Martin (Martenso) tipo tvarstis, pagamintas iš minkštos gumos. Storis 0,6 ± 0,1 mm. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm. Galimas ilgio nuokrypis ± 0,05 m.
21.1. | 3,5 m x 6 cm |  | vnt | 400
21.2. | 3,5 m x 8 cm |  | vnt | 100
21.3. | 3,5m x 10 cm |  | vnt | 200
21.4. | 3,5 m x 12 cm |  | vnt | 100
Viso suma 21 pirkimo daliai:
22. | Pleistras neaustinės medžiagos be latekso, rulonais.
22.1. | 1,25 cm x 9 m. | Neaustinės medž. pleistras, be latekso, laikosi priklijuotas iki 30 dienų, neatlimpa sušlapus, praleidžia rentgeno spindulius, švelnus, nealergizuojantis odos, galima lengvai plėšyti visom kryptim, leidžia odai kvėpuoti, klijų veikimas į odos paviršių ne mažiau 3,9N ir ne daugiau 12,2N, atsparus vandeniui. Galimas ilgio nuokrypis ± 10 cm; galimas pločio nuokrypis ± 0,1 cm. | vnt | 600
22.2. | 2,5 cm x 9 m | Neaustinės medž. pleistras, be latekso,laikosi priklijuotas iki 30 dienų, neatlimpa sušlapus, praleidžia rentgeno spindulius, švelnus, nealergizuojantis odos, galima lengvai plėšyti visom kryptim, leidžia odai kvėpuoti, klijų veikimas į odos paviršių ne mažiau 3,9N ir ne daugiau 12,2N, atsparus vandeniui. Galimas ilgio nuokrypis ± 10 cm; galimas pločio nuokrypis ± 0,1 cm. | vnt | 15600
Viso suma 22 pirkimo daliai:
23. | Tvarstis - plėvelė intraveniniam kateteriui be latekso.
23.1. | 4,4cm x4,4cm | Sterilus, bakterinis, virusinis barjeras, praleidžia rentgeno spindulius, nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Plėvelės storis 50 mikronų (um). Hipoalergiški akriliniai klijai. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Alkoholiniai odos dezinfektantai turi nesilpninti, nepažeisti plėvelės. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,1 cm. | vnt | 300
23.2. | 6 cm x7cm | Sterilus,bakterinis, virusinis barjeras, praleidžia rentgeno spindulius,nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Plėvelės storis 50 mikronų (um). Tvarsčio komplekte yra 1 popierinio pleistro juostelė Hipoalergiški akriliniai klijai. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimą. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Alkoholiniai odos dezinfektantai turi nesilpninti, nepažeisti plėvelės. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,1 cm. | vnt | 300
23.3. | Tvarstis-plėvelė intraveniniam kateteriui tvirtinimui, hipoalerginis. 5 cm x 5,7 cm | Sterilus, bakterinis, virusinis barjeras, praleidžia rentegno spindulius, nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto pleistru, tvirčiau fiksuojančiu kateterį Iš vieno krašto tvarstis turi gilią 3-5 mm pločio įpjovą. Tvarsčio komplekte yra 2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, skirtos papildomai fiksuoti kateterį. Hipoalerginis.Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,1 cm. | vnt | 250
Viso suma 23 pirkimo daliai:
24. | Tinklelinis tvarstis nudegimams gydyti | Nelimpantis prie žaizdos, sterilus, impregnuotas tinklelinis tvarstis nudegimams gydyti.(Grassolind tipo arba lygiavertis),Galimas išmatavimų nuokrypis ±2cm
24.1. | 7,5 x 10 cm |  | vnt. | 5000
24.2. | 10 x 10 cm |  | vnt. | 12000
24.3. | 10 x 20 cm |  | vnt. | 15000
Viso suma 24 pirkimo daliai:
25. | Okulistinis peiliukas (mikro feather) | Su plastikine rankena 45° kampo nupjovimas. Sterilus. | vnt. | 300
26. | Tvarsčiai oftalmologijai
26.1. | Oftalmologinis pleistras 60 x 70 mm | Sterilus. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 5mm. | vnt. | 100
26.2. | Ovalus tvarstukas akims (okliudorius): | Sterilus, galimas išmatavimų nuokrypis ± 5 mm.
26.2.1. | 54 x 70 mm | 54 x 70 mm | vnt. | 200
26.2.2. | 75 x 80 mm | 75 x 80 mm | vnt. | 300
Viso suma 26 pirkimo daliai:
27. | Universalus pleistro rinkinys (Hickman kateterio atšakų fiksavimui) | Pleistras taisyklingo aštuonetuko formos, ilgis - 9,5 cm ± 0,5 cm , plotis - 6,5 cm ir 3 cm. Pleistre yra du plastikiniai 12,5 cm ilgio reguliuojamo dydžio kateterių fiksatoriai, taip pat dvi skylytės jų fiksavimui, pagaminta iš polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos. Rinkinyje yra benzoilo tinktūros, odos paruošimo skysčio (susidedančio iš acetil-tributyl citrato, butilesterio izopropanolio). | vnt. | 10 | 5 | 5.25 | 5% | 50 | 52.5 | Pleistras taisyklingo aštuonetuko formos, ilgis - 9,5 cm ± 0,5 cm , plotis - 6,5 cm ir 3 cm. Pleistre yra du plastikiniai 12,5 cm ilgio reguliuojamo dydžio kateterių fiksatoriai, taip pat dvi skylytės jų fiksavimui. Bard Statlock, MP0120. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)12psl | 2.5
28. | Centrinės venos kateterio fiksavimo pleistro rinkinys | Pleistras skirtas kateterio atšakoms fiksuoti. Dvi papildomos juostelės. Pleistro plotis - 8 cm ± 0,5 cm, aukštis - 3 cm ± 0,2 cm. Pleistras turi atsidarančias dureles, skirtas fiksuoti CVK sparneliams. Rinkinyje yra benzoilo tinktūros, odos paruošimo skysčio (susidedančio iš acetil-tributyl citrato, butilesterio izopropanolio). | vnt. | 150 | 5 | 5.25 | 5% | 750 | 787.5 | Pleistras skirtas kateterio atšakoms fiksuoti. Dvi papildomos juostelės. Pleistro plotis - 8 cm ± 0,5 cm, aukštis - 3 cm ± 0,2 cm. Pleistras turi atsidarančias dureles, skirtas fiksuoti CVK sparneliams. Bard Statlock, CV0220CE. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)4psl. | 37.5
29. | Tamponas veido ertmių 2 cm x 5 m | Marlinis, sterilus, kraštai austiniai. Galimas ilgio nuokrypis ± 20 cm, galimas pločio nuokrypis ± 2 mm. | vnt. | 100
30. | Apvalkalas vamzdeliui 15 x 250 cm | Vienkartinis, sterilus, iš skaidrios, skysčiams atsparios medžiagos, sulankstytas, turi tvirtinamąsias lipnias juosteles ir 2 gumytes fiksuoti aparatūrai laido pradžioje ir laido pabaigoje. Produktas įpakuotas steriliame gamykliniame įpakavime. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 2 cm. | vnt. | 48000
31. | Oftalmologinis apklotas 50 x 50 cm | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliai įpakuota, 2 sluoksnių. Viršutinis sluoksnis sugeriantis skysčius, neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis – iš polietileno nepralaidus, (anga 6 cm ± 1 cm). Galimas apkloto išmatavimų nuokrypis ± 5 cm. | vnt. | 400
32. | Trikampis lancetinis oftalmologinis šluostukas su pagaliuku | Sterilus, pagaliukas ne ilgesnis kaip 7 cm. | vnt. | 2000
33. | Tamponas (šluostukas) sausinimui:
33.1. | didelis (L ) | Marlinis. | vnt. | 60000
33.2. | vidutinis (M) |  | vnt. | 80000
33.3. | mažas( S) |  | vnt. | 100000
Viso suma 33 pirkimo daliai:
34. | Tamponas (šluostukas) sausinimui marlinis, su kontrastiniu siūlu.
34.1. | Nr.: 0 (diametras 18 mm±2) | Tankis ~20 siūlų/m2. Pagaminta iš marlės, balintos bechloriu metodu, su įaustu kontrastiniu siūlu, gera vandens absorbcija [g/g]->500. Tvarstukas naudojimo metu neyra. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus ir pavyzdžius originalioje pilnoje, nepažeistoje pakuotėje visų dydžių. | vnt. | 10000
34.2. | Nr.: 1 (diametras 26 mm±2) |  | vnt. | 100000
34.3. | Nr.: 3 (diametras 30 mm±2) |  | vnt. | 100000
34.4. | Nr.: 4 (diametras 35 mm±2) |  | vnt. | 10000
34.5. | Nr.: 5 (diametras55 mm±2) |  | vnt. | 10000
Viso suma 34 pirkimo daliai:
35. | Sterili chirurginė servetėlė | Sterili. Marlinė (100 proc medvilnė), ne mažiau 4 sluoksnių. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,5 cm.
35.1. | 5 x 5 cm |  | vnt. | 1000000
35.2. | 7,5 x 7,5cm |  | vnt. | 500000
35.3. | 10 x 10 cm |  | vnt. | 100000
Viso suma 35 pirkimo daliai:
36. | Chirurginė servetėlė (marlinė) nesterili | Pagaminta iš marlės, balintos bechloriu metodu, tankis ne mažiau 17 siūlų/m2 , 4-8 sluoksnių, su įaustu kontrastiniu siūlu, gera vandens absorbcija [g/g]->500. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 1cm. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus ir pavyzdžius originalioje pilnoje, nepažeistoje pakuotėje visų dydžių.
36.1. | 10 x 60 cm 4 sluoksnių |  | vnt. | 30000
36.2. | 10 x 60 cm 8 sluoksnių |  | vnt. | 15000
Viso suma 36 pirkimo daliai:
37. | Sterili chirurginė servetėlė | Pagaminta iš marlės, balintos bechloriu metodu, tankis ne mažiau 20 siūlų/m2, su įaustu kontrastiniu siūlu, gera vandens absorbcija[g/g]->500. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 1cm. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus ir pavyzdžius originalioje pilnoje, nepažeistoje pakuotėje visų dydžių.
37.1. | 30 x 45 cm |  | vnt. | 30000
37.2. | 40 x 45 cm |  | vnt. | 15000
Viso suma 37 pirkimo daliai:
38. | Absorbuojantis tvarstis: | Gausiai ir greitai sugeria išskyras (absorbavimo galia ne mažiau 6143 g/m² (ISO 9073-6 (5)) ir skysčio sugėrimas ne mažiau 574 mm H²O (EN 20 811). Išorinis sluoksnis – hidrofobinė neaustinė medžiaga iš polipropileno. Absorbento sluoksnis iš celiuliozės masės ECF balintos. Kontaktinis sluoksnis su žaizda – hidrofilinis neaustinės medžiagos sluoksnis iš polipropileno. Paviršius, besiliečiantis su žaizda, visada lieka sausas, neprilimpa prie žaizdos. Tvarsčio kraštai užsandarinti, vidinis sluoksnis neišlenda į išorę. Netrukdo odai kvėpuoti, nesukelia alergijos. Sugėręs išskyras nesisluoksniuoja, nesuplyšta, vidiniai sluoksniai nesušoka į gniužulą. Tvarsčio viršus nepermirksta. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
38.1 | Dydis 10 x 13 cm ± 1 cm |  | vnt. | 40000
38.2 | Dydis 13 x 15 cm ± 1 cm |  | vnt. | 25000
38.3 | Dydis 10 x 23 cm ± 1 cm |  | vnt. | 40000
38.4 | Dydis 15 x 23 cm ± 1 cm |  | vnt. | 17000
38.5 | Dydis 23 x 30 cm ± 1 cm |  | vnt. | 15000
Viso suma 38 pirkimo daliai:
39. | Chirurginė rankovė | Vienkartinio naudojimo, steriliame įpakavime. Pagaminta iš skysčiams atsparios medžiagos; baigiasi minkštu elastingu rankogaliu; ilgis 48 cm ± 2 cm. | vnt. | 7000
40. | Universalus, sterilus rinkinys operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą - pagaminta iš keturių sluoksnių: du viršutiniai sluoksniai sugeriančios skysčius neaustinės medžiagos, arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, vidurinis- iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis popierinis arba neaustinės medžiagos sluoksnis. Paviršius turi nedideles bangeles todėl neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: maišas Mayo staliukui 77 x 145 cm – 1 vnt. Apklotai lipniais kraštais 90 x 75 cm- 2 vnt. Apklotas su lipniu kraštu 175 x 175 cm - 1 vnt. Apklotas su lipniu kraštu 150 x 240 - 1 vnt. Apklotas instrumentiniam staliukui - 150 x 190 cm ±10 cm - 1vnt. Lipni juosta 9 x 49cm (±1x5cm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame įpakavime. Leistinas apklotų ir maišo dydžio nuokrypis ± 5 cm. | vnt. | 17500
41. | Vienkartinis skutimosi peiliukas | Tinkantis operacinio lauko paruošimui. | vnt. | 2500
42. | Vienkartinė stiklinaitė vaistų dalinimui | Vienkartinė stiklinaitė vaistų dalinimui. | vnt. | 860000
43. | Indeliai tyrimams
43.1. | Indelis šlapimui surinkti (bendram tyrimui) | Vienkartinis užsukamas indelis, pagamintas iš PVC arba PP, ne didesnio nei 100 ml tūrio. | vnt. | 50000
43.2. | Kaprologinis indelis | Vienkartinis užsukamas indelis, pagamintas iš PVC arba PP, su mentele išmatoms paimti. | vnt. | 30000
43.3. | Indelis šlapimui surinkti (bakteriologiniam pasėliui) | Vienkartinis sterilus, užsukamas indelis, pagamintas iš PVC arba PP, ne didesnio nei 100 ml tūrio. Privalomas ženklinimas turi būti ant kiekvieno įpakavimo. | vnt. | 10000
Viso suma 43 pirkimo daliai:
44. | Šlapimo surinkėjas naujagimiams ir kūdikiams | Sterilus, plastikinis, priklijuojamas maišelis. | vnt. | 50000
45. | Vienkartinis rinkinys klizmavimui | Vienkartinis rinkinys klizmavimui. | kompl. | 6000
46. | Antgalis siurbliui:
46.1. | CH 12 | Yanker tipo pusiau lenktas, diametras 4 mm, ilgis 28 cm ±2 cm | vnt | 300
46.2. | CH 18 | Yanker tipo pusiau lenktas, diametras 6 mm, ilgis 28 cm ± 2 cm | vnt. | 500
46.3. | CH 24 | Yanker tipo pusiau lenktas, diametras 8 mm, ilgis 28 cm ± 2 cm | vnt | 1000
46.4. | CH 32 | Yanker tipo, užapvalintas ("Bulb tip") antgalis CH 32, ilgis 27 cm ± 2 cm | vnt | 300
Viso suma 46 pirkimo daliai:
47. | Vienkartinės priemonės biologinių skysčių siurbimo sistemai
47.1. | Vienkartinis skysčių surinkimo maišas | Vienkartinis, 2 litrų talpos. Pagamintas iš stipraus polietileno. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. Ant maišo turi būti speciali jungtis mėginių indelio prijungimui. Pateikti 93/42/EEC sertifikatą. Pritaikytas naudoti kartu su ligoninėje esančiais SERRES daugkartinio naudojimo indais. | vnt. | 15000
47.2. | Vienkartinis skysčių surinkimo maišas su granulėmis | Vienkartinis, 2 litrų talpos. Pagamintas iš stipraus polietileno. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. Maišo viduje turi būti įdėtos granulės paverčiančios skystį geliu. Ant maišo turi būti speciali jungtis mėginių indelio prijungimui. Maišai turi būti sulankstyti su lipnia juosta. Pateikti 93/42/EEC sertifikatą. Pritaikytas naudoti kartu su ligoninėje esančiais SERRES daugkartinio naudojimo indais. | vnt. | 6000
47.3. | Jungiamoji žarnelė | Jungiamoji žarnelė, skirta sujungti vienkartinius skysčių surinkimo maišus į vientisą sistemą. | vnt. | 3000
Viso suma 47 pirkimo daliai:
48. | Vienkartinis sterilus vamzdelis siurbimui: | Vienkartinis, sterilus. Vidinis diametras 6 mm, išorinis diametras 8,5 mm, abiejuose galuose piltuvėlio tipo jungtis. Galimas ilgio nuokrypis ± 0,2 m.
48.1. | Ilgis 2m |  | vnt. | 15000
48.2. | Ilgis 3 m |  | vnt. | 6000
Viso suma 48 pirkimo daliai:
49. | Priemonės EEG elektrodų užpildymui
49.1. | EEG želė | Vandenyje tirpus, laidus elektrolitas. Skirta EEG elektrodų užpildymui, elektrodai priglaudžiami prie odos. Nuplaunama šiltu vandeniu. Fasuotė po 250 ± 5 gr. | vnt | 100
49.2. | EEG pasta | Polyaxyethylene 20 Cetyl Ether, Water, Glycerin, Calcium Carbonate, 1,2 Propanediol, Potassium Chloride, Gelwhite, Sodium Chloride, Polyaxyethylene20 Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben. EEG pasta skirta elektrodų užpildymui ir fiksavimui prie odos. Nuplaunama su šiltu vandeniu. Fasuotė po 226 ± 5 gr. | Dėž. | 300
Viso suma 49 pirkimo daliai:
50. | Ultragarsinis gelis 250ml | Pilnai tirpstantis vandenyje, tirštas, gerai praleidžiantis garso bangas, neturintis dirginančių, korozinių ir abrazyvinių medžiagų, be druskos, dermatologiškai patikrintas, skirtas tik išoriniam naudojimui. Sudėtis: vanduo, polimeras, drėkiklis, konservantai, spalvinis komponentas (šviesiai melsvos spalvos). Klampumas: 1 g /cm³± 0,02 g. Ph 6,2 ±0,4 . Įpakavimas: flakonai po 250-260 ml. | fl. | 4000
51. | Vienkartinis sterilus medicininis liežuvio prispaudiklis. | Sterilus. Kiekvienas prispaudiklis įpakuotas atskirame steriliame įpakavime. | vnt. | 400000
52. | Testas ketonams šlapime nustatyti | Pakuotė 1x100 testų. Nustatomos reikšmės mmol/l: 0; 0,5; 1; 5; 10 bei pliusų sistema. | vnt.(1 testas) | 5000
53. | Konteineris panaudotoms adatoms | Plastmasinis indas, turintis įtaisą nuimti adatoms bei dangtį, sandariai uždengiantį talpą. Paženklintas ženklu ,,Biologinis pavojus“, tinkantis transportavimui.
53.1. | 1 l | 1 l | vnt. | 1500
53.2. | 3 l | 3 l | vnt. | 1500
53.3. | 5 l | 5 l | vnt. | 4000
Viso suma 53 pirkimo daliai:
54. | Kempinėlė kaustikos instrumento valymui | Sterili vienkartinė, skirta saugiai ir efektyviai nuvalyti elektrinio chirurginio pieštuko ir pinceto galus. | vnt. | 10
55. | Stapleriai
55.1. | Tiesios siūlės siuvimo aparatas: | Aparatas skirtas vienam pacientui. Pakuotėje yra titaninių kabučių kasetė. Aparatas skirtas naudoti viena ranka, yra automatinis smeigtuko nuspaudimas, instrumento atidarymo mygtukas, galimybė perdėti aparatą, reguliuoti uždėjimo vietą, sterilus. Galiojimas - ne mažiau kaip 5 metai
55.1.1. | siūlės ilgis 30 mm x 3,5 mm kabutės dydis |  | vnt. | 3
55.1.2. | 30 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.1.3. | 45 mm x 3,5 mm |  | vnt. | 3
55.1.4. | 45 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.1.5. | 60 mm x 3,5 mm |  | vnt. | 3
55.1.6. | 60 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.2. | Tiesios siūlės kasetė siuvimo aparatui:
55.2.1. | siūlės ilgis 30 mm x 3,5 mm kabutės dydis | Sterili kasetė su dviem eilėm persidengiančių titaninių kabučių | vnt. | 3
55.2.2. | 30 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.2.3. | 45 mm x 3,5 mm |  | vnt. | 3
55.2.4. | 45 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.2.5. | 60 mm x 3,5 mm |  | vnt. | 3
55.2.6. | 60 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.3. | Tiesios siūlės siuvimo/pjovimo aparatas: | Aparatas skirtas vienam pacientui. Pakuotėje yra 1 kasetė su dviem eilėm titaninių kabučių ir peiliu su apsauga. Jis skirtas naudoti viena ranka, yra instrumento atidarymo mygtukas, kad būtų galimybė perdėti aparatą. Apsauga nuo priešlaikinio "iššovimo". Sterilus. Galiojimas - ne mažiau kaip 5 metai.
55.3.1. | siūlės ilgis 60 mm x 2,5 kabutės dydis |  | vnt. | 3
55.3.2. | 60 mm x 3,8mm |  | vnt. | 3
55.3.3. | 60 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.3.4. | 80 mm x 3,8 mm |  | vnt. | 3
55.3.5. | 80 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.4. | Tiesios siūlės kasetė siuvimo/pjovimo aparatui: | Sterili kasetė su dviem eilėm persidengiančių titaninių kabučių
55.4.1 | siūlės ilgis 60 mm x 2,5 mm kabutės dydis |  | vnt. | 3
55.4.2 | 60 mm x 3,8mm |  | vnt. | 3
55.4.3 | 60 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.4.4 | 80 mm x 3,8 mm |  | vnt. | 3
55.4.5 | 80 mm x 4,8 mm |  | vnt. | 3
55.5. | Stapleris odai. Kabutės dydis 5,7 mm x 3,8 mm | Vienkartinis, sterilus, automatine plastikine rankena. | vnt. | 200
Viso suma 55 pirkimo daliai:
56. | Polimerinės kabutės endoskopiniam instrumentui (klipatoriui) | Vidutinio/didelio dydžio hemostatinės kabutės, tinkančios Weck laparoskopiniams instrumentams MLØ 5mm, pagamintos iš permanentinio, nesirezorbuojančio polimero su atraumatmiais vidiniais grioveliais. Kabutė fiksuojasi instrumente, turi apsaugą nuo iškritimo, bei užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmą. | Kasetė (6 kabutės kasetėje) | 100
57. | Rektalinis kateteris | Rektalinis kateteris.
57.1. | N 14 |  | vnt. | 1000
57.2. | N 16 |  | vnt. | 7000
57.3. | N 18 |  | vnt. | 3000
57.4. | N 20 |  | vnt. | 100
57.5. | N 22 |  | vnt. | 600
57.6. | N 24 |  | vnt. | 500
57.7. | N 26 |  | vnt. | 100
57.8. | N 28 |  | vnt. | 400
57.9. | N 30 |  | vnt. | 400
Viso suma 57 pirkimo daliai:
58. | Enterinio maitinimo sistema
58.1. | Maitinimo zondas | Zondas Flocare tipo, poliuretaninis arba lygiavertės medžiagos, skirtas enteriniam maitinimui, atsparus fermentų ir skrandžio sulčių poveikiui, 110 cm ilgio ± 1 cm, turintis rentgenokontrastinę juostelę, vedlį, universalią jungtį. Zondo galiukas su viena galine ir dviem šoninėmis angelėmis.
58.1.1. | CH 8 |  | vnt. | 60
58.2.2. | CH 10 |  | vnt. | 40
58.2. | Ilgalaikis nazogastrinis zondas enteriniam maitinimui, | Sterilus nazogastrinis zondas pagamintas iš poliuretano, be latekso, be DEHP, skirtas enteriniam maitinimui, atsparus fermentų ir skrandžio sulčių poveikiui, išlieka nepakitęs 6-8 savaites. Su rentgeno kontrastine juostele, gradacija kas 10 mm.ENFit konektorius su silikonizuotu pravedėju, zondo galiukas užapvalintas, su viena galine ir dviem šoninėm angom.
58.2.1 | CH 6 60 cm |  | vnt. | 30
58.2.2. | CH 8 110 cm |  | vnt. | 30
58.2.3. | CH 10 110 cm |  | vnt. | 30
58.2.4. | CH 12 110 cm |  | vnt. | 30
58.3. | Enterinio maitinimo maišas | Enterinio maitinimo maišas 1,3 litro talpos ±0,1 litro, naudojamas su „Flocare 800“ pompa, jungiamas prie enterinio maitinimo sistemos. | vnt. | 500
58.4. | Enterinio maitinimo sistema, naudojama su pompa Flocare 800, prijungimui prie butelio. | Enterinio maitinimo sistema, naudojama su Flocare 800 pompa, pagaminta taip, kad iš vienos pusės ją būtų galima sujungti su buteliais 100 ml, 200 ml, 500 ml, o iš kitos pusės kūgiškas antgalis (4 ar 5 pakopų ) skirtas jungti su zondu (su užmovu, saugančiu nuo dulkių). | vnt. | 10
58.5. | Enterinio maitinimo sistema, naudojama su pompa Flocare 800, prijungimui prie enterinio maitinimo maišo. | Pagaminta taip, kad iš vienos pusės ją būtų galima sujungti su enterinio maitinimo maišu, o iš kitos pusės kūgiškas antgalis (4 ar 5 pakopų) skirtas jungti su zondu (su užmovu saugančiu nuo dulkių ). | vnt. | 100
58.6. | Gastrostominis zondas su ištisinio srauto uždarymo spaustuku. | Permatomas graduotas silikoninis zondas su vidiniu silikoniniu fiksavimo balionu, skirtas maitinimui į skrandį Atskira jungtis, skirta baliono užpildymui. Jungtis skirta maisto įvedimui su uždarančiu antgaliu. Išorinis silikoninis fiksacijos diskas zondo įtvirtinimui. Ištisinio srauto uždarymo spaustukas.
58.6.1. | 14 CH | Ilgis 23 cm ± 1 cm | vnt. | 20
58.6.2. | 18 CH | Ilgis 23 cm ± 1 cm | vnt. | 40
58.6.3. | 20 CH | Ilgis 23 cm ± 1 cm | vnt. | 50
58.7. | Konektorius Nutricia Flocare maitinimo sistemoms | Sterilus, vienkartinis konektorius, iš Luer į ENFit jungtį, tinkamas naudoti NUTRICIA Flocare maitinimo sistemoms. | vnt. | 3000
58.8. | Jejunostominis rinkinys
58.8.1. | Jejunostominis rinkinys CH 8 | Jejunostominis rinkinys CH 8, įvedamas „split needle" technikos būdu, skirtas enteriniam maitinimui. Poliuretaninis arba lygiavertės medžiagos vamzdelis ne daugiau kaip 70 cm ilgio su rentgeno kontrastine juostele ir silikonine išorine plokštele. | vnt | 3
58.8.2. | Perkutaninės endoskopinės jejunostomijos rinkinys, skirtas enteriniam maitinimui sujungti su PEG CH 18 | Perkutaninės endoskopinės jejunostomijos rinkinys, skirtas enteriniam maitinimui sujungti su PEG CH 18. Neskaidrus, poliuretaninis zondas CH 8, ne daugiau kaip 90 cm ilgio, su rentgeno kontrastine medžiaga bei vedliu, padengtas silikonu, su rutuliniu antgaliu. | vnt | 3
Viso suma 58 pirkimo daliai:
59. | Gastrostominis balioninis silikoninis zondas
59.1. | 14 Fr /23 cm | Zondo sudėtinės dalys: jungtis skirta balionui pripūsti; antgalis, skirtas enterinio maitinimo sistemai prijungti; skaidrus silikoninis vamzdelis su žymeklio juostele; silikoninis vidinis fiksavimo balionas, turintis rentgeno kontrastinę juostelę. | vnt. | 10
59.2. | 18 Fr /23 cm |  | vnt. | 10
59.3. | 20 Fr /23 cm |  | vnt | 10
Viso suma 59 pirkimo daliai:
60. | Nazogastrinis zondas | Poliuretaninis arba lygiavertės medžiagos zondas, turintis vedlį, universalią jungtį. Zondo gale yra 3-5 g metalinis svarelis. Padengtas specialia medžiaga palengvinančia slydimą. Ilgis 108 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 1 cm.
60.1. | CH 8 |  | vnt. | 10
60.2. | CH 10 |  | vnt. | 10
Viso suma 60 pirkimo daliai:
61. | Silikoninis maitinimo zondas | Sterilus, 100 % silikoninis arba lygiavertės medžiagos, tinkamas ilgalaikiam naudojimui 30-125cm ilgio, 2-4 skylutės viename kateterio gale, vienkanalis.
61.1. | CH 6 |  | vnt. | 100
61.2. | CH 8 |  | vnt. | 100
Viso suma 61 pirkimo daliai:
62. | Perkutaninis gastrostomijos rinkinys (PEG)
62.1. | 14 CH | Sterilus, silikoninis arba lygiavertės medžiagos (be latekso) graduotas zondas, įvedamas endoskopo pagalba, su dviejų kanalų adapteriu, tvirtinimo prie odos saga, silikonine vidine fiksacija, pravedikliu. | vnt | 10
62.2. | 18 CH |  | vnt | 20
Viso suma 62 pirkimo daliai:
63. | Perkutaninis gastrostomijos rinkinys (PEG) | Rinkinys sterilus. 1. Gastrostominis vamzdelis silikoninis arba lygiavertės medžiagos, be latekso komponentų, , rentgenokontrastinis, graduotas, su integruota kilpa, į skrandį įvedamas endoendoskopo pagalba taikant "traukimo" techniką; ilgis 36 ± 1 cm; ant vamzdelio privalo būti žyma, informuojanti dydį; 2. rentgenokontrastine vidinė silikonine plokštele (sagute). 3. Išorinė rentgenokontrastinė silikoninė plokštelė, fiksuojanti gastrostominį vamzdelį 90° kampu. 4.Endoskopinė padengta apvalkalu kilpa. Vielos išorinis paviršius dengtas Polyglide arba lygiaverte danga. 5. Punkcinė adata su oro vožtuvu (seldingerio adata). 6. Ritinys su dvigubu traukimo siūlu. Tarp traukimo siūlo ir gastrostominio vamzdelio dvigubos kilpo jungtis. 7. "C" formos plastikinis spaustukas. 8. Adapteris.9. Skalpelis. 10. Metalinės žirklės. 11. Metalinis lenktas spaustukas. 12. Sterilus paklotas, ne mažiau kaip 2 marliniai tvarsčiai, ne mažiau kaip 4 vnt. 45 mm x 45 mm (±1 mm) dydžio drenažo kempinėlės.
63.1. | Gastrostominis vamzdelis 20 Fr |  | vnt | 50
63.2. | Gastrostominis vamzdelis 24 Fr |  | vnt. | 12
Viso suma 63 pirkimo daliai:
64. | Odos lygio gastrostominio maitinimo rinkinys | Žemo profilio gastrostominis vamzdelis; 30 ± 1 cm ilgio maitinimo vamzdelis su stataus kampo jungtimi, Y formos dviem maitinimo ir medikamentų jungtimis ir užspaudėju; 30 ± 1 cm ilgio boliuso maitinimo vamzdelis su tiesia SECUR-LOK jungtimi ir užspaudėju; 30 ± 1 cm ilgio boliuso maitinimo vamzdelis su tiesia SECUR-LOK jungtimi ir užspaudėju; 5-6 ml Luer-slip ar lygiavertis švirkštas; 20-50 ml švirkštas kateteriniu antgaliu; Gastrostominis vamzdelis pagamintas iš medicininio silikono ar lygiavertės medžiagos; Vidinis fiksatorius baliono formos, 3 ml -5 ml talpos; Įleistas (recessed) ties 5 ml riba, distalinis vamzdelio galiukas užapvalintas, atitinka vamzdelio dydį, netraumuoja priešingos skrandžio sienelės. Proksimalinis antirefliuksinis vožtuvas, neleidžia skysčiam pratekėti į išorę; Srieginis maitinimo vamzdelių prijungimo mechanizmas; Vamzdelio įdėjimui nereikalingas pravedėjas; Rentgenokontrastinė juostelė; Sterilus (simbolis ant pakuotės); Individualiame įpakavime; Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; Tinka suaugusiems,vaikams ir naujagimiams.Sudėtyje nėra DEHP (pažymėta simboliu), be latekso (pažymėta simboliu); Vienkartinis (pažymėta simboliu)
64.1. | Diametro dydis 12 Fr., Balionėlio talpa 3 ml. Stomos ilgis nuo 0,8 iki 4,0 cm. |  | vnt. | 6
64.2. | Diametro dydis 14 Fr, Balionėlio talpa 5 ml. Stomos ilgis nuo 0,8 iki 5,0 cm. |  | vnt. | 6
64.3. | Diametro dydis 16 Fr., Balionėlio talpa 5 ml. Stomos ilgis nuo 0,8 iki 5,0 cm. |  | vnt. | 6
64.4. | Diametro dydis 18 Fr., Balionėlio talpa 5 ml. Stomos ilgis nuo 0,8 iki 5,0 cm. |  | vnt. | 15
64.5. | Diametro dydis 20 Fr., Balionėlio talpa 5 ml. Stomos ilgis nuo 0,8 iki 5,0 cm. |  | vnt. | 15
64.6. | Diametro dydis 24 Fr., Balionėlio talpa 5 ml. Stomos ilgis nuo 1,5 iki 5,0 cm. |  | vnt. | 6
Viso suma 64 pirkimo daliai:
65. | Intraveninis periferinis kateteris su papildoma injekcine anga | Sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas, pagamintas iš poliuretano, neturintis latekso komponentų, su “Luer-Lock” jungtimi, būtinas papildomas injekcinis lizdas, tvirtinimo sparneliai.
65.1. | 14G |  | vnt. | 1000
65.2. | 16G |  | vnt. | 1000
65.3. | 18G |  | vnt. | 1000
65.4. | 20G |  | vnt. | 2000
65.5. | 22G |  | vnt. | 20000
65.6. | 24G |  | vnt. | 20000
Viso suma 65 pirkimo daliai:
66. | Intraveninis periferinis kateteris be papildomos injekcinės angos | Sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas, neturintis latekso komponentų, su “Luer-Lock” jungtimi, be angos injekcijai , tvirtinimo sparneliai.
66.1. | 24G |  | vnt. | 2000
66.2. | 26G |  | vnt. | 2000
Viso suma 66 pirkimo daliai:
67. | Blekmoro zondas:
67.1. | CH14 | Kateteris stemplės veninių mazgų kompresijai, guminis, trijų kanalų, su dviem balionėliais. Ilgis 120 cm. | vnt. | 10
67.2. | CH16 |  | vnt. | 10
Viso suma 67 pirkimo daliai:
68. | Cistometrijos kateteris | Veikiantis oro pagrindu, skirtas uro dinaminiams tyrimams. Kateterio ilgis 50 cm, diametras ne daugiau 7 Fr. Kateteris turi būti tinkamas naudoti su ligoninėje esama Laborie urodinamine įranga.
68.1. | Abdominalinis kateteris |  | vnt. | 10 | 25.5 | 26.775 | 5% | 255 | 267.75 | Veikiantis oro pagrindu, ilgis 50cm, 7Fr, tinkamas naudoti su Laborie urodinamine įranga. Laborie CAT875, Gamintojo dokumentai (konfidencialu)15psl. | 12.75
68.2. | Kateteris su dviem sensoriais |  | vnt. | 10 | 36.26 | 38.073 | 5% | 362.6 | 380.73 | Veikiantis oro pagrindu, ilgis 50cm, 7Fr, tinkamas naudoti su Laborie urodinamine įranga. Laborie CAT880, Gamintojo dokumentai (konfidencialu)15psl. | 18.13
68.3. | Kateteris su vienu sensoriumi |  | vnt. | 10 | 28.42 | 29.841 | 5% | 284.2 | 298.41 | Veikiantis oro pagrindu, ilgis 50cm, 7Fr, tinkamas naudoti su Laborie urodinamine įranga. Laborie CAT895, Gamintojo dokumentai (konfidencialu)15psl. | 14.21
Viso suma 68 pirkimo daliai: | [7 empty] | 901.8 | 946.89
69. | Cistoskopinė metalinė adata 3,2 -3,6 Fr | Metalinė adata, 34- 50 cm ilgio, Luer-lock galas švirkštui, suleidimo gylio žymė adatos gale. | vnt. | 10 | 83 | 87.15 | 5% | 830 | 871.5 | Cistskopinė metalinė adata, 3,6Fr 35cm, Luer-Lock galas švirkštui, suleidimo gylio žymė adatos gale. Promedon, RIN, Gamintojo dokumentai (konfidencialu)16psl | 41.5
70. | Vidinis ureterinis stentas
70.1. | CH 3 | Stento ilgis 14 ±1cm cm. Abu galai riesti, su gidu ir nustumikliu viename rinkinyje. | vnt. | 50
70.2. | CH 4-4,2, | Dengti minkštu alifatiniu poliuretanu, arba lygiaverte medžiaga, užtikrinančia gerą audinių toleravimą, abu galai riesti ir atviri, turi drenavimo angas per visą stento ilgi, stento galas kūgio formos, su gidu ir nustumikliu viename rinkinyje.
70.2.1. | ilgis 24-26 cm |  | vnt. | 20
70.2.2. | ilgis 28-30 cm |  | vnt. | 20
70.3. | CH 4,4-4,8 , ilgis 28-30 cm |  | vnt. | 20
70.4. | CH6
70.4.1. | ilgis 22-24 cm |  | vnt. | 20
70.4.2. | ilgis 28-30 cm |  | vnt | 20
70.5. | Stento pravediklis | Ypatingai lanksčiu ir atraumatiniu galu. Pagamintas iš nitinolio, arba lygiavertės medžiagos, atsparios lazerio spindulių poveikiui, 130-150 cm ilgio (0,035-0,038 colio (0,8-0,9 mm)). | vnt. | 50
70.6. | Akmenų ištraukimo kilpa | 3-3,5 Fr 90-120 cm ilgio, pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos,atsparios lazerio spindulių poveikiui. | vnt. | 10
Viso suma 70 pirkimo daliai:
71. | Silikoninis Foley tipo kateteris, 2-jų kanalų | 100% silikoninis kateteris, balionėlis 3-5ml.
71.1. | CH 06 |  | vnt. | 500
71.2. | CH 08 |  | vnt. | 1000
71.3. | CH 10 |  | vnt. | 500
71.4. | CH 12 |  | vnt. | 500
71.5. | CH 14 |  | vnt. | 300
71.6. | CH 16 |  | vnt. | 100
Viso suma 71 pirkimo daliai:
72. | Foley tipo kateteris, 3-jų kanalų | Silikoninis, arba latekso-silikono kimpozicinės medžiagos. Balionėliai 10-30ml. Vožtuvas pagamintas iš polipropileno.
72.1. | CH16 |  | vnt. | 20
72.2. | CH18 |  | vnt. | 20
72.3. | CH20 |  | vnt. | 20
72.4. | CH24 | Balionėlis 50-80ml | vnt. | 500
Viso suma 72 pirkimo daliai:
73. | Malecot tipo kateteris 8 Fr | 100% silikoninis arba lygiavertės medžiagos (be latekso). | vnt. | 10
74. | Šlapimo surinkiklis 1000 ml | Sterilus. Sudėtis: prijungimo žarna (ne trumpesnė kaip 80 cm ilgio, su Nelaton tipo galu), graduotas maišelis su išleidimo kraneliu, atgalinės srovės vožtuvas. | vnt. | 500
75. | Priemonės naudojamos žaizdų gydymui su neigiamo slėgio terapijos V.A.C. (vakuumine) sistema.
75.1. | Tvarstis žaizdų neigiamo slėgio terapijai, kempinės dydis 10 x 7 x 3cm | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1.poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 10 x 7 x 3cm ±1cm 2. drenas; 3. plėvelė (be latekso). | vnt. | 50 | 44 | 46.2 | 5% | 2200 | 2310 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1.poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 10 x 7 x 3cm ±1cm 2. drenas; 3. plėvelė (be latekso). KCI-MEDICAL. M8275051, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36 | 110
75.2. | Tvarstis žaizdų neigiamo slėgio terapijai, kempinės dydis 18 x 12x 3 cm | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1.poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 18 x 12x 3 cm ±1cm; 2. drenas; 3. dvi plėvelės (be latekso). | vnt. | 10 | 52 | 54.6 | 5% | 520 | 546 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1.poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 18 x 12x 3 cm ±1cm; 2. drenas; 3. dvi plėvelės (be latekso).KCI-MEDICAL. M8275052, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36 | 26
75.3. | Tvarstis žaizdų neigiamo slėgio terapijai, kempinės dydis 26 x 15 x 3 cm | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1.poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 26 x 15 x 3 cm ±1cm; 2. drenas; 3. dvi plėvelės (be latekso). | vnt. | 10 | 64 | 67.2 | 5% | 640 | 672 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1.poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 26 x 15 x 3 cm ±1cm; 2. drenas; 3. dvi plėvelės (be latekso).KCI-MEDICAL. M8275053, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36 | 32
75.4. | Tvarstis žaizdų neigiamo slėgio terapijai, kempinės dydis 60 x 30 x 2cm | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1. poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 60 x 30 x 2cm ±1cm;2. drenas; 3. penkios plėvelės ( be latekso). | vnt. | 10 | 120 | 126 | 5% | 1200 | 1260 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1. poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 60 x 30 x 2cm ±1cm;2. drenas; 3. penkios plėvelės ( be latekso).KCI-MEDICAL. M8275097, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36 | 60
75.5. | Tvarstis žaizdų neigiamo slėgio terapijai su sidabru, kempinės dydis 10 x 7x 3 cm | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1. poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė su sidabru, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 10 x 7x 3 cm ±1cm; 2. drenas; 3. 1-2 plėvelės (be latekso). | vnt. | 10 | 55 | 57.75 | 5% | 550 | 577.5 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1. poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė su sidabru, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 10 x 7x 3 cm ±1cm; 2. drenas; 3. 1-2 plėvelės (be latekso). KCI-MEDICAL. M8275098, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36 | 27.5
75.6. | Tvarstis žaizdų neigiamo slėgio terapijai su sidabru, kempinės dydis 18 x 12x 3 cm. | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1.poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė su sidabru., porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 18 x 12x 3 cm. ±1cm 2. drenas.3. 1-2 plėvelės (be latekso). | vnt. | 10 | 67 | 70.35 | 5% | 670 | 703.5 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1.poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė su sidabru., porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 18 x 12x 3 cm. ±1cm 2. drenas.3. 1-2 plėvelės (be latekso).KCI-MEDICAL. M8275096, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36,37 | 33.5
75.7. | Tvarstis žaizdų neigiamo slėgio terapijai su sidabru. Kempinės dydis 26 x 15 x 3 cm | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1. poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė su sidabru, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 26 x 15 x 3 cm ±1cm; 2. drenas; 3. 1-2 plėvelės (be latekso). | vnt. | 6 | 93 | 97.65 | 5% | 558 | 585.9 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1. poliuretaninė ar lygiavertės nereaguojančios su audiniais medžiagos hidrofobinė kempinė su sidabru, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 26 x 15 x 3 cm ±1cm; 2. drenas; 3. 1-2 plėvelės (be latekso).KCI-MEDICAL. M8275099, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36,37 | 27.9
75.8. | Tvarstis žaizdų neigiamo slėgio terapijai. Kempinės dydis 10 x 15 x 1 сm | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1. polivinilinė hidrofilinė kempinė, sudrėkinta steriliu vandeniu, porinė struktūra, kempinės dydis 10 x 15 x 1 сm ±0,5cm; 2. drenas; 3. 1-2 plėvelės (be latekso). | vnt. | 6 | 47 | 49.35 | 5% | 282 | 296.1 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 1. polivinilinė hidrofilinė kempinė, sudrėkinta steriliu vandeniu, porinė struktūra, kempinės dydis 10 x 15 x 1 сm ±0,5cm; 2. drenas; 3. 1-2 plėvelės (be latekso).KCI-MEDICAL. M8275068, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36,37 | 14.1
75.9. | Plėvelė 68 x 85 cm | Sterili. Lipni plėvelė (be latekso). Dydis 65 x 85 cm ±2cm | vnt. | 6 | 47 | 49.35 | 5% | 282 | 296.1 | Sterili. Lipni plėvelė (be latekso). Dydis 65 x 85 cm ±2cmKCI-MEDICAL. M8275097, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36,37 | 14.1
75.10. | Plėvelė 30 x 25 cm | Sterili. Lipni plėvelė (be latekso). Dydis 30 x 25 cm ±2cm | vnt. | 6 | 15 | 15.75 | 5% | 90 | 94.5 | Sterili. Lipni plėvelė (be latekso). Dydis 30 x 25 cm ±2cmKCI-MEDICAL. M6275009, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36,37 | 4.5
75.11. | Drenas | Drenas su lipniu angaliu | vnt. | 6 | 26 | 27.3 | 5% | 156 | 163.8 | Drenas su lipniu angaliuKCI-MEDICAL. M8275057, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36,37 | 7.8
75.12. | Konektorius | Y formos sujungimo priemonė | vnt. | 5 | 16 | 16.8 | 5% | 80 | 84 | Y formos sujungimo priemonėKCI-MEDICAL. M627066, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36,37 | 4
75.13. | Skysčių surinkimo kanistras | Sterilus skysčių surinkimo kanistras su absorbuojančiu geliu, 500 ml ±10 ml, naudojamas su žaizdų gydymui skirta neigiamo slėgio terapijos V.A.C. (vakuumine) sistema. | vnt. | 60 | 44 | 46.2 | 5% | 2640 | 2772 | Sterilus skysčių surinkimo kanistras su absorbuojančiu geliu, 500 ml ±10 ml, naudojamas su žaizdų gydymui skirta neigiamo slėgio terapijos V.A.C. (vakuumine) sistema.KCI-MEDICAL. M8275063, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36,37 | 132
75.14. | Hidrogelinė juosta | Sterili. Dvipusė lipni juosta hermetiškumui užtikrinti. | vnt. | 6 | 7 | 7.35 | 5% | 42 | 44.1 | Sterili. Dvipusė lipni juosta hermetiškumui užtikrinti.KCI-MEDICAL. M6275026, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 35,36,37 | 2.1
Viso suma 75 pirkimo daliai: | [7 empty] | 9910 | 10405.5
76. | Sintetinė medžiaga skirta užpildyti susidariusį kaulo defektą, su antibiotiku.
76.1. | užpildytas švirkštas 5ml | 1. Medžiaga pilnai rezorbuojasi ir perauga kaulu 12-16 savaičių laikotarpyje 2. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5 ±0,5mm, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui.3. Osteokonduktinė medžiaga. 4. Sterili, rentgenokontrastinė.5. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5±0,5 mm, kurių sudėtyje yra 4% tobramicino sulfato, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui esant infekcijai. 6 . Sterili, rentgenokontrastinė. | vnt | 30 | 110 | 115.5 | 5% | 3300 | 3465 | 1. Medžiaga pilnai rezorbuojasi ir perauga kaulu 12-16 savaičių laikotarpyje 2. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5 mm, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui.3. Osteokonduktinė medžiaga. 4. Sterili, rentgenokontrastinė.5. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5 mm, kurių sudėtyje yra 4% tobramicino sulfato, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui esant infekcijai. 6 . Sterili, rentgenokontrastinė. Wright Medical Technology. 70000404, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 47-70 | 165
76.2. | užpildytas švirkštas 10ml | 1. Medžiaga pilnai rezorbuojasi ir perauga kaulu 12-16 savaičių laikotarpyje 2. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5 mm, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui. 3. Osteokonduktinė medžiaga. 4. Sterili, rentgenokontrastinė.5. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5±0,5 mm, kurių sudėtyje yra 4% tobramicino sulfato, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui esant infekcijai. 6 . Sterili, rentgenokontrastinė. | vnt | 20 | 170 | 178.5 | 5% | 3400 | 3570 | 1. Medžiaga pilnai rezorbuojasi ir perauga kaulu 12-16 savaičių laikotarpyje 2. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5 mm, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui.3. Osteokonduktinė medžiaga. 4. Sterili, rentgenokontrastinė.5. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5 mm, kurių sudėtyje yra 4% tobramicino sulfato, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui esant infekcijai. 6 . Sterili, rentgenokontrastinė. Wright Medical Technology. 70000402, Gamintojo dokumentai (konfidencialu) psl. 47-70 | 170
Viso suma 76 pirkimo daliai: | [7 empty] | 6700 | 7035
77. | Šilumos dregmės reguliatorius | Turi turėti CE ženklinimą. Turi būti kliniškai švarus, vienkartinis, gaminio sudėtyje neturi būti latekso,. Elektrostatinis filtro veikimo principas. Konektoriai 22M/15F. Turi būti su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti nenuimamą fiksuotą dangtelį. Turi būti testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Antibakterinės savybės – turi sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,99 %. Supakuotas į maišelius po 1 vnt. | vnt. | 2000
78. | PIRKIMAS NUTRAUKTAS
79. | Kombinuotas vamzdelis, Combitube tipo | Vienkartinis vamzdelis, pateikiamas kartu su dviem švirkštais, kurie naudojami sandarinamosioms manžetėms užpildyti ir kateteriui išsiurbti.
79.1. | Nr. 4 |  | vnt. | 1
79.2. | Nr. 5 |  | vnt. | 1
79.3. | Nr. 6 |  | vnt. | 1
Viso suma 79 pirkimo daliai:
80. | Rinkinys neatidėliotinai krikotireotomijai (Melker tipo)
80.1. | CH 1,5 | Vienkartinis krikotireotomijos rinkinys be manžetės, vaikams, CH 1,5. Adatos galiukas turi būti platėjantis nuo 1 mm iki 2 mm; Pakuotėje rinkinys paruoštas iš karto tinkamai naudoti; Speciali pjaunanti adata (nereikalingas skalpelis) su stabdikliu; Anatomiškai išlenkta kaniulė; Komplektuojami: 2 švirkštai (1 vnt.-10 ml, 1 vnt.-5 ml); Gofruotas prailginimo vamzdelis; Juostelė su velcro užsegimais. | vnt. | 5
80.2. | CH 2 | Vienkartinis krikotireotomijos rinkinys be manžetės, vaikams, CH 2,0. Adatos galiukas turi būti platėjantis nuo l mm iki 2 mm; Pakuotėje rinkinys paruoštas iš karto tinkamai naudoti; Speciali pjaunanti adata (nereikalingas skalpelis) su stabdikliu; Anatomiškai išlenkta kaniulė; Komplektuojami: 2 švirkštai (1 vnt.-10 ml, lvnt.-5 ml); Gofruotas prailginimo vamzdelis; Juostelė su velcro užsegimais. | vnt. | 5
80.3. | CH 4 | Vienkartinis krikotireotomijos rinkinys be manžetės, vaikams, CH 4,0. Adatos galiukas turi būti platėjantis nuo 1 mm iki 2 mm; Pakuotėje rinkinys paruoštas iš karto tinkamai naudoti; Speciali pjaunanti adata (nereikalingas skalpelis) su stabdikliu; Anatomiškai išlenkta kaniulė; Komplektuojami: 2 švirkštai (lvnt.-10 ml, lvnt.-5 ml); Gofruotas prailginimo vamzdelis;Juostelė su velcro užsegimais. | vnt. | 5
Viso suma 80 pirkimo daliai:
81. | Laringinė kaukė (klasikinė) | Be latekso. Manžetė lapo formos, turinti grotuotą barjerą. Kvėpavimo vamzdelis išgaubtas, per visą ilgį turinti vertikalius griovelius, pagamintas iš permatomos medžiagos. Vamzdelis skirtas manžetės pripūtimui neintegruotas į kvėpavimo vamzdelį. Konektorius 15mm. Ant kvėpavimo vamzdelio užrašyta: laringinės kaukės firminis pavadinimas, gamintojas, dydis, kuris atitinka paciento svorį, užrašytą ant kvėpavimo vamzdelio, manžetės tūris.
81.1. | Dydis 1 |  | vnt. | 50
81.2. | Dydis 1½ |  | vnt. | 100
81.3. | Dydis 2 |  | vnt. | 500
81.4. | Dydis 2½ |  | vnt. | 100
81.5. | Dydis 3 |  | vnt. | 100
81.6. | Dydis 4 |  | vnt. | 25
81.7. | Dydis 5 |  | vnt. | 25
Viso suma 81 pirkimo daliai:
82. | Savaime prisipildantis kvėpavimo maišas | Išrenkamas maišas, silikoninis arba lygiavertės medžiagos rezervuaras. Turi apsauginį slėgio vožtuvą, nustatytą ties 30-40cm riba, deguonies rezervuarą, deguonies žarną.
82.1. | Naujagimiams 250 ml |  | vnt. | 5
82.2. | Vaikams 500 ml |  | vnt. | 5
82.3. | Vaikams/suaugusiems 1000-1500 ml |  | vnt. | 20
Viso suma 82 pirkimo daliai:
83. | PIRKIMAS NUTRAUKTAS
84. | Sterilūs lipnūs chirurginiai tvarsčiai su tamponu, skirti žaizdoms su nedideliu išskyrų kiekiu | Sterilūs, lipnūs chirurginiai tvarsčiai su tamponu apvaliais kraštais, skirti žaizdoms su nedideliu arba vidutiniu eksudato kiekiu. Sugeriantys eksudatą (nuo 800 g/m2 iki 1640 g/m2, pagal ISO 9073-6 (5)), negruoblėto, nešiurkštaus paviršiaus, nedirginantys ir neprilimpantys prie žaizdos ir neagresyvūs sveikai odai (sukibimas su žmogaus oda nuo 1 iki 1,5 N), netrukdantys odai kvėpuoti (vandens garų prasiskverbimas ne mažiau nei 6800 g/m²/24h pagal ASTM D 6701-01 ir 3700 g/m²/24h pagal EN 13726-2:2002 (E) 3.2), minkšti, elastingi. Užapvalintais kampais, laikosi judriose kūno vietose iki 2 parų, nesukelia alergijos, be jokių rišančiųjų medžiagų. Tvarsčiai privalo turėti apsaugines (pagalbines) popieriaus šonines juosteles, kurių pagalba tvarstis uždedamas, laikantis aseptikos reikalavimų. Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai pagal tampono kraštą, be kanifolijos, neerzinantys ir nealergizuojantys. Nelimpantys prie pirštinių. Sudėtyje nėra latekso. Leistinas išmatavimų nuokrypis ± 1 cm. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS VISŲ DYDŽIŲ.
84.1 |  | Dydis 6 x 7 cm | vnt. | 900000
84.2 |  | Dydis 9 x 10 cm | vnt. | 220000
84.3 |  | Dydis 9 x 15 cm | vnt. | 200000
84.4 |  | Dydis 9 x 20 cm | vnt. | 100000
84.5 |  | Dydis 9 x 25 cm | vnt. | 100000
84.6 |  | Dydis 9 x 30 cm | vnt. | 70000
84.7 |  | Dydis 9 x 35 cm | vnt. | 40000
Viso suma 84 pirkimo daliai:
85. | Chirurginis tvarstis su tamponu, skirtas žaizdoms su nedideliu išskyrų kiekiu | Dydis 7cm x 5 m ritinėlyje nesterilus | vnt. | 10000
86. | Sterilūs plėvelės-tvarsčiai, skirti intraveninių (su sparneliais) kateterių fiksavimui | Pleistras pagamintas iš plonos poliuretano plėvelės ne storesnės nei 25 g/m² ir padengtas poliakrilo emulsija ne daugiau nei 25 g/m². Permatoma plėvelė leidžia stebėti kateterio įvedimo vietą. Iš vieno krašto turi įpjovą 2,5 cm x 0,4 cm su praplatėjančia apvalia anga kateterio galvutei. Pleistras turi neustinės medžiagos pagalvėlę 5,5 cm x 3 cm, kuri yra padengta poliakrilo emulsija ne daugiau kaip 27 g/m². Hipoalergiškas, nedirgina odos, neskausmingai nuimamas, netraumuoja naujagimio odos. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Leidžia pacientui laisvai judėti užtikrindamas puikią kateterio fiksaciją. Pleistras turi popierinį rėmelį ne storesnis nei 80g, palengvinantį tvarsčio užklijavimą. Sterili pakuotė turinti laisvą nepriklijuotą kraštą saugiam atidarymui. Ant pakuotės yra pateikta tvarsčio fiksavimo eiga. Turi CE ženklinimą su numeriu. Dydis 5,5 x 7 cm. Dydžių paklaida ± 0,5cm . BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS. | vnt. | 200000
87. | Sterilūs plėvelės-tvarsčiai, skirti intraveninių (su sparneliais) kateterių fiksavimui | Pleistras pagamintas iš plonos poliuretano plėvelės ne storesnės nei 25 g/m² ir padengtas poliakrilo emulsija ne daugiau nei 25 g/m². Permatoma plėvelė leidžia stebėti kateterio įvedimo vietą. Iš vieno krašto turi įpjovą 4 cm x 0,4 cm su praplatėjančia apvalia anga kateterio galvutei. Pleistras turi neustinės medžiagos pagalvėlę 8 cm x 4,5 cm, kuri yra padengta poliakrilo emulsija ne daugiau kaip 27 g/m². Hipoalergiškas, nedirgina odos, neskausmingai nuimamas, netraumuoja naujagimio odos. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Leidžia pacientui laisvai judėti užtikrindamas puikią kateterio fiksaciją. Pleistras turi popierinį rėmelį ne storesnis nei 80g, palengvinantį tvarsčio užklijavimą. Sterili pakuotė turinti laisvą nepriklijuotą kraštą saugiam atidarymui. Ant pakuotės yra pateikta tvarsčio fiksavimo eiga. Turi CE ženklinimą su numeriu. Dydis 8 x 9 cm Dydžių paklaida ± 0,5cm . BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS. | vnt. | 200000
88. | Sterilūs plėvelės-tvarsčiai, skirti intraveninių (su sparneliais) kateterių fiksavimui | Skirti centr.venų kateteriui fiksuoti. Tvarstis vientisas, iš 2 d.: skaidri lipni poliuretano plėvelė pralaidi orui, nepralaidi vandeniui, bakter. ir virusams, leidžia matyti inj. vietą ir pleistras su hipoalerg. klijais nelimpančiais prie pirštinių, bei ne mažiau 3 paras išsilaik.kūno paviršiuje. Klijuojama ir nuimama rėmelio pagalba. Dydis 10 x 12 cm ± 2 cm. | vnt. | 40000
89. | Sterilūs plėvelės - tvarsčiai | Skirta žaizdoms. Tvarstis - plėvelė, pagamintas iš poliuretano plėvelės, atsparūs vandens purslams. Negruoblėto, nešiurkštaus paviršiaus, nedirginantys ir neprilimpantys prie žaizdos ir neagresyvūs sveikai odai(sukibimas su žmogaus oda nuo 0,8 iki 0,9N), netrukdantys odai kvėpuoti (vandens garų prasiskverbimas ne mažiau nei 900 g/m²/24h) , minkšti, elastingi, laikosi judriose kūno vietose, nesukeliantys alergijos. Užapvalintais kampais, laikosi judriose kūno vietose iki 2 parų. Tvarsčiai turi šonines popierines juosteles, kurių pagalba tvarstis uždedamas, laikantis aseptikos reikalavimų. Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai per visą tvarstį, be kanifolijos, neerzinantys ir nealergizuojantys (pagal ISO 10993-1). Sudėtyje nėra latekso. Dydis 6 x 7 cm ± 0,5cm. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
89.1 |  | 6 x 7 cm | vnt. | 8000
89.2 |  | 10 x 12 cm | vnt. | 210
89.3 |  | 10 x 25 cm | vnt. | 200
89.4 |  | 15 x 20 cm | vnt. | 150
Viso suma 89 pirkimo daliai:
90. | Sterilūs tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | Penkių sluoksnių, visas kontaktinis paviršius su žaizda padengtas perforuotu minkšto silikono sluoksniu. Turi specialias formas pritaikytas kryžkaulio ir kulno sričiai. Turi antibakterinį poveikį(nurodytos pozicijos sudėtyje yra sidabro sulfato (1,2 mg/cm2)). Turi lipnius kraštus 1,5 - 2 cm. Pirmas sluoksnis dengtas minkštu silikonu (viso ploto). Antras sluoksnis absorbcinis iš poliuretano putų. Trečias sluoksnis paskirstomasis iš neaustinės medžiagos. Ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš superabsorbento. Penktas sluoksnis apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams ir nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikrorganizmams iki 25nm dydžio. Nelimpa prie žaizdos guolio, atraumatiškas, limpa prie sausos odos, sumažina maceracijos galimybę, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos, nealergizuojantis ir nedirginantis odos. Moksliniais tyrimais įrodytas skausmo sumažinimas tvarsčio keitimo metu. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 13.1g/10cm2/24h. Absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažiau kaip 7.8g/10cm2/24h. Bendras skysčio sugėrimo koeficientas ne mažiau kaip 20.9g/10cm2/24h. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
90.1 |  | Dydis 7,5 cm x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 840
90.2 |  | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 600
90.3 |  | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 600
90.4 |  | Dydis 12,5 cm x 12,5 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 900
90.5 |  | Dydis 22 cm x 25 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 600
90.6 |  | Dydis 16 cm x 20 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 480
90.7 |  | Dydis 22 cm x 23 cm ± 1 cm (kulnui) | vnt. | 480
Viso suma 90 pirkimo daliai:
91. | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu,sterilūs, skirti mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms | Sudėtyje yra sidabro sulfato (1,2 mg/cm2), pagamintas iš apsauginės poliuretano plėvelės, pralaidžios drėgmės garams, nepralaidžios vandeniui, bakterijoms (ISO 22610:2006) ir mikrorganizmams iki 25nm dydžio. Absorbuojantis sluoksnis: hidrofiliškos poliuretano putos. Kontaktinis paviršius su žaizda: hidrofobiškas minkšto silikono sluoksnis (viso ploto). Nelimpa prie žaizdos guolio, nepažeidžia žaizdos ir aplinkinės odos, limpa prie sausos odos, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos, nealergizuojantis ir nedirginantis odos. Trijų sluoksnių. Karpomas. Moksliniais tyrimais įrodytas skausmo sumažinimas tvarsčio keitimo metu. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
91.1 |  | Dydis 12,5 cm x 12,5 cm ± 1 cm | vnt. | 600
91.2 |  | Dydis 17,5 cm x 17,5 cm ± 1 cm | vnt. | 600
Viso suma 91 pirkimo daliai:
92. | Sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | Tvarstis, virstantis geliu, kuris sugeria ypač gausų žaizdos eksudatą. Tinkamas naudoti eksuduojančių žaizdų, tokių kaip kojų ir pėdų opos, pragulos (kišenės), donorinės odos vietos, chirurginės ir onkologinės žaizdos, gydymui. Gali būti naudojamas kartu su kompresine terapija. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro polivinilo alkoholio skaidulos. Tvarstis pasižymi aukštais absorbcijos (sugerties) ne mažiau kaip 18,71g/100cm2 ir retencijos ne mažiau kaip 95% rodikliais. Palaiko drėgną žaizdos gijimo aplinką ir sumažina maceracijos riziką. Neplyšta ir nepalieka likučių žaizdoje. Karpomas. Antimikrobinių tvarsčių sudėtyje yra sidabro sulfato 1,2 mg/cm2. BŪTINA PATEIKTI PAGRINDŽIANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
92.1 |  | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 840
92.2 |  | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 500
92.3 |  | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 600
92.4 |  | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 600
92.5 |  | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 400
Viso suma 92 pirkimo daliai:
93. | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms | Visas kontaktinis paviršius su žaizda padengtas neperforuotu silikono sluoksniu ir poliuretano plėvele. Turi skaidrius lipnius kraštus 3 - 6 cm. Lanksti tvarsčio pagalvėlė. Tvarstis turi superabsorbento sluoksnį. Nelimpa prie žaizdos guolio, nepažeidžia žaizdos ir aplinkinės odos, limpa tik prie sausos odos, sumažina maceracijos riziką, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos, nealergizuojantis ir nedirginantis odos. Moksliniais tyrimais įrodytas skausmo sumažinimas tvarsčio keitimo metu. Drėgmės išgarinimo koeficientas 8.2g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 7.8g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Absorbcijos (sugerties) koeficientas 4.9g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 6.5g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Bendras skysčio sugėrimo koeficientas 13.7g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 14.3g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
93.1 |  | Dydis 9 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 420
93.2 |  | Dydis 10 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 600
93.3 |  | Dydis 10 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 720
93.4 |  | Dydis 10 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 240
Viso suma 93 pirkimo daliai:
94. | Sterilūs tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu,sterilūs, skirti mažai eksuduojančioms žaizdoms | Pagamintas iš apsauginės poliuretano plėvelės pralaidžios drėgmės garams, nepralaidžios vandeniui, bakterijoms (ISO 22610:2006) ir mikrorganizmams iki 25nm dydžio. Absorbuojantis sluoksnis: hidrofiliškas poliuretano putų sluoksnis. Kontaktinis paviršius su žaizda: hidrofobiškas minkšto silikono sluoksnis. Nelimpa prie žaizdos guolio, nepažeidžia žaizdos ir aplinkinės odos, limpa tik prie sausos odos, sumažina maceracijos riziką, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos, nealergizuojantis ir nedirginantis odos.Trijų sluoksnių. Plonas, 2 mm. Moksliniais tyrimais įrodytas skausmo sumažinimas tvarsčio keitimo metu. Drėgmės išgarinimo koeficientas 5.3g/10cm2/24h. Absorbcijos (sugerties) koeficientas 1.9g/10cm2 /24h. Bendras skysčio sugėrimo koeficientas 7.2g/10cm2/24h. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
94.1 |  | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 300
94.2 |  | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 250
Viso suma 94 pirkimo daliai:
95. | Sterilus putų poliureatano tvarstis su įpjova | Putų poliuretano tvarstis iš viršaus padengtas skysčiams nepralaidžia permatoma kvėpuojančia plėvele, absorbuodamas eksudatą tvarstis nesipučia, nebrinksta, prie žaizdos nelimpantis paviršius, greitai absorbuoja skysčius, padeda išvengti maceracijos, reikia papildomos fiksacijos. Speciali įpjova, pritaikyta apgaubti įv. vamzdelius. Sterilus. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS ORIGINALIOJE PILNOJE NEPAŽEISTOJE PAKUOTĖJE. Dydis 9 cm x 9 cm ± 1 cm | vnt. | 1000
96. | Neausto pluošto viskozinė medžiaga | Apvalūs tamponai, tankis 40 ± 2 g/m2, su rentgeno kontrastiniu siūlu, nesterilūs. Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros ir spalvos, neišyra iš kraštų. Rentgeno kontrastinis siūlas, įsiūtas į tampono vidų, švitinant rentgeno spinduliais, suteikia aiškiai matomą kontrastą. Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu.
96.1 |  | Dydis Nr.0 | vnt. | 150000
96.2 |  | Dydis Nr.1 | vnt. | 100000
96.3 |  | Dydis Nr.3 | vnt. | 100000
96.4 |  | Dtdis Nr.4 | vnt. | 150000
Viso suma 96 pirkimo daliai:
97. | Neausto pluošto viskozinė medžiaga | Apvalūs tamponai, tankis 30 ± 2 g/m2, nesterilūs. Skysčių absorbcinis pajėgumas ne mažesnis nei 1300%, tempiamasis stiprumas kai šlapias (CD) nemažiau nei 49 N, pūkavimosi koeficientas kai šlapias ne mažiau nei 3 dalelių/cm². Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros ir spalvos, neišyra iš kraštų. Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu.
97.1 |  | maži tamponai, skersmuo 28 mm ± 2 mm | vnt. | 1000000
97.2 |  | vidutiniai tamponai, skersmuo 39 mm ± 2 mm | vnt. | 400000
Viso suma 97 pirkimo daliai:
98. | Tubuliarinis tvarstis | Tubuliarinis kojinės formos tvarstis, skirtas greitai pirminių tvarsčių fiksacijai, atopinio dermatito gydymui bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru; pagamintas iš viskozės (92%), elastano (5%) ir poliamido (3%); susuktas į rulonus. Dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu. Nesterilus produktas. Skalbiamas iki 40 C temperatūroje ir išlaiko elastingumo savybes iki 60 skalbimo ciklų. Karpomas, atkirpti kraštai nešerpetoja ir neyra; gali būti naudojamas drėgno tvarstymo tecnikos metodu; tvarstis tempiasi išilgai ir skersai; Rulonuose po 10-11 m; pažymėtas CE ženklu. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
98.1 |  | Rulono plotis 3,5 ± 1 cm | vnt. | 100
98.2 |  | Rulono plotis 5 ± 1 cm | vnt. | 100
98.3 |  | Rulono plotis 7,5 ± 1 cm | vnt. | 100
98.4 |  | Rulono plotis 10,75 ± 1 cm | vnt. | 100
98.5 |  | Rulono plotis 25 ± 1 cm | vnt. | 100
Viso suma 98 pirkimo daliai:
99. | Operacinio lauko plėvelės | Sterilios, 4-10 val. trukmės operacijų metu neatlimpa nuo odos paviršiaus (adhezinė prilipimo prie odos galia 2,2 – 2,5 N), plonos, permatomos, su nelipniais kraštais (turi apsaugines juostas, už kurių laikantis, plėvelė uždedama laikantis aseptikos reikalavimų), nuėmus nuo kūno ant odos nelieka klijų. Pagaminta iš poliuretano plėvelės ne plonesnės nei 25 μm, skaidri Supakuotos į gamintojo sterilizuotą pusiau skaidrią laminuotą pakuotę, su pažymėta kryptimi ir vieta paketui aseptiškai atidaryti.
99.1 |  | Dydis 45 x 55 cm ± 3 cm | vnt. | 3000
99.2 |  | Dydis 26 x 30 cm ± 3 cm | vnt. | 11000
99.3 |  | Dydis 26 x 45 cm ± 3 cm | vnt. | 3200
Viso suma 99 pirkimo daliai:
100. | Sterilūs silikoniniai tinkleliai padengti silikonu iš vienos pusės | Sterilus, prisitaikantis prie kūno kontūro, skirtas granuliuojančių žaizdų priežiūrai, permatomas, poliuretano tinklelis iš vienos pusės padengtas minkšto silikono sluoksniu, pralaidus žaizdos eksudatui ir vaistinėms medžiagoms, gali būti karpomas pagal poreikį, nesukeliantis alerginių reakcijų ir neerzinantis odos, atrauminis tvarstis, kuris švelniai sukimba su sausa oda (sukibimo su plienu testas 0,4-1,6 N /25 mm, testo metodas: ASTM D3330/D3330M-04); gali būti paliktas žaizdoje iki 14 dienų; leidžia apžiūrėti žaizdą nenuėmus tvarsčio, keičiamas tik antrinis tvarstis; silikonu padengtas visas paviršius, keičiant tvarstį nepalieka likučių žaizdoje; tvarsčio kraštai nesivynioja, nuėmimo metu išlieka vientisas; savo sudėtyje neturi latekso. Moksliniais tyrimais įrodytas skausmo sumažinimas tvarsčio keitimo metu.BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
100.1 |  | Dydis 7,5x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 1000
100.2 |  | Dydis 10 x 18 cm ± 1 cm | vnt. | 1000
100.3 |  | Dydis 17 x 25 cm ± 1 cm | vnt. | 500
Viso suma 100 pirkimo daliai:
101. | Sterili, neausto pluošto viskozinė medžiaga impregnuota NaCl granulėmis | Sterilus, neaustinio pluošto viskozinė medžiaga imprgnuota NaCl granulėmis. Skirta gausiai eksuduojančių ir infekuotų žaizdų valymuisi, pagamintas iš viskozės, sugeriamumas iki 5 kartų daugiau savo svorio..BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS.
101.1 |  | Dydis 5 x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 1000
101.2 |  | Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 1000
101.3 |  | Dydis 10 x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 1000
101.4 |  | Dydis 2 x 100 cm ± 1 cm | vnt. | 1000
Viso suma 101 pirkimo daliai:
102. | Universalios kepurės | Apvalios, skirtos tiek vyrams tiek moterims. Iš neausto pluošto viskozinės medžiagos, pralaidžios orui 4-6 m\s (EN ISO 9273). Dirbant 4-6 val. neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų. Medžiaga be latekso, formaldehido. Kepuraitės kraštas apsiūtas tvirta gumele, neleidžia išsprūsti plaukams. Kepurės audinys darbo metu (8 val.) neišsitampo, neišyra tiek kepurę užsidedant, tiek ją nusiimant, o gumelė neplyšta. Dydis ne mažiau 58-60 cm. Spalva įvairi. | vnt. | 600000
103. | Kepurės | Apvalios, skirtos tiek vyrams tiek moterims. Iš neausto pluošto viskozinės medžiagos, pralaidžios orui 4-6 m/s (EN ISO 9273). Dirbant 4-6 val. neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų. Medžiaga be latekso, formaldehido. Kepuraitės kraštas apsiūtas tvirta gumele, neleidžia išsprūsti plaukams. Kepurės audinys darbo metu (8 val.) neišsitampo, neišyra tiek kepurę užsidedant, tiek ją nusiimant, o gumelė neplyšta. Dydis ne mažiau 58-60 cm. Spalva įvairi. Sterilios. Supakuotos po vieną. | vnt. | 10000
104. | Kepurė su juosta prakaitui sugerti | Skirtos stipriai prakaituojančio chirurgo prakaitui sugerti dirbant ne trumpiau 4 val. Iš neaustinės medžiagos, be formaldehido, latekso. Juosta prakaitui sugerti 6–10 cm pločio, juosia galvą. Ji tampriai priglunda prie kaktos ir smilkinių srities. Kepurės viršutinės dalies medžiaga pralaidi orui, neskatina prakaitavimo, nedirgina kaklo ir kaktos odos. Gaminio kraštai apsiūti gumele, patogu užsidėti ir nusiimti. Dirbant audinys neišsitampo, neišyra, gumelė neplyšta. Spalva įvairi. | vnt. | 25000
105. | Vyriški gobtuvai | Skirti uždengti operacinės personalo galvos plaukus ir barzdą chirurginių intervencijų metu, šalmo formos, užrišami, dengiantys galvą ir dalį kaklo. Iš ne mažiau kaip 25 g/m2 tankio spalvotos neaustinės medžiagos, pralaidžios orui, dirbant 4-6 val. neskatina prakaitavimo, be formaldehido, latekso, nedirgina kaklo ir kaktos odos, nesukelia alerginių reakcijų. Dirbant audinys neišsitampo, neišyra. Spalva įvairi. | vnt. | 8000
106. | Moteriški gobtuvai | Skirti uždengti operacinės personalo ilgus plaukus. Iš ne mažiau 25 g/m2 tankio spalvotos neaustinės medžiagos, pralaidžios orui, dirbant 4-6 val. neskatina prakaitavimo, be formaldehido, latekso, nedirgina kaklo ir kaktos odos, nesukelia alerginių reakcijų. Gaminio kraštai apsiūti gumele, patogu užsidėti ir nusiimti, nuo kaktos viršugalvio link ir aplink jį eina siūlė. Dirbant audinys neišsitampo, neišyra, o gumelė neplyšta. Spalva įvairi. | vnt. | 100000
107. | Aukštos filtracijos chirurginės kaukės | Sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; yra rezistentiškos užtiškusiems skysčiams; kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu, aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 98% 1-2 mikrono dalelėmis), užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 3 val.; patogus kvėpavimas, išreiškiamas delta P < 2 (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke); kvėpavimo koeficientas <29,4 Pa/cm², tvirtinamos raišteliais, gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią aliumininę juostelę, ne mažesnę kaip 3 x 134 mm ± 1mm, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant akinių stiklo (dviguba antifoginė juosta, kurios spalva šviesi, sutampa su visos kaukės spalva ir neblaško dėmesio periferiniu regėjimu ne mažiau 4 cm pločio), su papildomomis klostėmis, kurios nukreiptos į apačią, nekaupia skysčių ir gerai uždengia apatinę veido dalį. Pakuotė tinkama tvirtinti dozatoriuje. | vnt. | 400000
108. | Apsauginės kaukės | Skirtos naudoti ne chirurginių intervencijų metu. Sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio. Užtiškusiems skysčiams rezistentiškos. 3 sluoksnių, kurie sujungti ultragarsiniu metodu, vidurinis sluoksnis – filtras, tankis ne mažiau 25 g/m2. kvėpavimo koeficientas <49 Pa/cm², Tvirtinamos raišteliais arba gumite, gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), su papildomomis klostėmis nukreiptomis į apačią, kad gerai uždengtų apatinę veido dalį. Kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos. Pakuotė tinkama tvirtinti prie dozatoriaus. | vnt. | 800000
109. | Chirurginės antialerginės kaukės | Skirtos jautrią veido odą turintiems darbuotojams naudoti ne mažiau 4 val. 3 sluoksnių, kurie sujungti ultragarsiniu metodu. Aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 98%), užtikrina filtracijos efektyvumą (ekonomiška naudoti). Sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio. Užtiškusiems skysčiams rezistentiškos. Tvirtinamos raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), uždengia apatinę veido dalį. Turi didelį kvėpavimo paviršių, kad lengvai kvėpuoti ir iškvepiamo oro garai nedirgintų veido. Vidinio sluoksnio medžiaga švelni, gerai supresuota, todėl nėra atskirų skaidulų, galinčių dirginti veidą dėvint ilgą laiką. Kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos. Pakuotė tinkama tvirtinti prie dozatoriaus. | vnt. | 12000
110. | Kaukės su akių apsauga | Apatinę veido dalį dengianti kaukė ne mažiau 18 cm, plotis – ne mažiau 19 cm, skydo dydis ne mažiau 12 x 30 cm, su antifogine juosta, ne mažiau 4 cm pločio, turi atitikti aukštos filtracijos kaukės reikalavimus (žr. aprašymą pirk.d. Nr. 18 aprašymą). Visiškai dengianti viršutinę veido dalį (smilkinius, užlinksta ausų link, nelimpa prie kaktos) kaukės dalis turi apsaugoti akis nuo biologinių skysčių patekimo, skydas skaidrus, visiškai permatomas, netrukdo regėjimui, todėl nevargina akių dirbant 4-6 val., tinka nešiojantiems akinius, nerasoja, tinka nešiojantiems akinius. Užrišama raišteliais. Kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos. Pakuotė tinkama tvirtinti prie dozatoriaus. | vnt. | 50000
111. | Chalatai lankytojui | Vienkartiniai. Skirti pacientų lankymui po transplantacijos operacijų, lankytojams reanimacijos skyriuje, gydytojams vienkartinei izoliuotų pacientų apžiūrai. Nesterilūs, surišami nugaros dalyje, ilgomis rankovėmis, elastingais rankogaliais, dydis XL, ilgis ne mažiau 125 cm. Pagaminti iš polipropileninio neaustinio pluošto ne mažiau nei 28 g / m² | vnt. | 400000
112. | Autonomiškai šildantis apklotas | Vienkartinio naudojimo, saugo nuo hipotermijos prieš, po ir operacijos metu. Dvisluoksnis; neaustinės medžiagos, švelnus, nealergizuojantis. Skirtas tiek viso kūno, tiek atskirų jo dalių šildymui. Išpakuotas ir išlankstytas apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko paviršiaus vidutinę iki 42°C temperatūrą iki 10 valandų. Apkloto matmenys: 150x90cm (+/-5 cm). | vnt. | 100
113. | Autonomiškai šildantis apklotas dviejų dalių | Vienkartinio naudojimo, saugo nuo hipotermijos prieš, po ir operacijos metu. Dvisluoksnis, neaustinės medžiagos, švelnus, nealergizuojantis. Skirtas tiek viso kūno, tiek atskirų jo dalių šildymui. Išpakuotas ir išlankstytas apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko paviršiaus vidutinę iki 42°C temperatūrą iki 10 valandų. Apklotą galima padalinti į dvi dalis ir atskirai uždengti viršutinę ar apatinę kūno dalį, arba sujungti atgal į vientisą šildomą apklotą. Apkloto matmenys: 110/150x200cm (+/- 5 cm). | vnt. | 200
114. | Diagnostinės pirštinės be pudros | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Latekso, kurio paviršius silikonizuotas, su odos priežiūros priemonėmis, be talko, ne trumpesnės kaip 240 mm su kanteliu, sušlapintos lieka tvirtos, neslidus paviršius, hipoalergiškos. AQL – 1,5. | vnt. | 9000000
115. | Diagnostinės pirštinės be latekso ir talko | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Be talko ir latekso proteinų, paviršius padengtas poliuretanu, ne trumpesnės kaip 240 mm su kanteliu, sušlapintos lieka tvirtos, neslidus paviršius, hipoalergiškos. AQL – 1,5. | vnt. | 3500000
116. | Apžiūros pirštinės | Pagamintos iš polietileno, skirtos apžiūrai. | vnt. | 200000
117. | Etileno vinilo acetatinės pirštinės | Forma anatominė, be kantelio. Labai plonos, skaidrios. Plėvelės storis pirštų, delno ir riešo srityje ne daugiau – 30 µm; plyšimo jėga prieš sendinimą- 2N (etileno), po sendinimo – 1,6N. AQL-1,5. Dydžiai S (atitinka 6-7), M (atitinka 7-8), L (atitinka 8-9). Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1 ir 3 d. Pagal ISO 10993 turi būti laikomas nežymiu odos dirgikliu, neturėti pirogenų. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus. | vnt.
117.1 |  | supakuota po vieną | vnt. | 25000
117.2 |  | supakuota poromis | poros | 1200
Viso suma 117 pirkimo daliai:
118 | Vinilinės pirštinės | Pagamintos iš polivinilo chlorido. Ilgis ne mažiau 240 mm; storis pirštų srityje ne daugiau 0,116 mm, delno – ne daugiau 0,1 mm, riešo – ne daugiau 0,075 mm. Atsparumas plyšimui prieš sendinimą ne mažiau 4,8 N. AQL- 1,5. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1-3 d. Patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus. Dydžiai XS-XL. | vnt. | 800000
119. | Nitrilinės pirštinės personalo apsaugai | Pagamintos iš nitrilo. Išorinis paviršius tekstūrinis, dengtas chloru, vidinis – glotnus. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,13 mm, delno – ne daugiau 0,15 mm, riešo – ne daugiau 0,11 mm; ilgis – ne mažiau 300 mm. Atsparumas plyšimo jėgai - ne mažiau 10N. AQL-1,5. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1-3 d. reikalavimus, EN 420, EN 374. Skirtos personalo apsaugai (Hospital PPE) – pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus ACPP (citostatinio prasiskverbimo duomenis paplitusioms citotoksinėms medžiagoms). | vnt. | 250000
120. | Nitrilinės pirštinės | Pagamintos iš nitrilo. Spalva mėlyna. Išorinis paviršius – tekstūrinis, vidinis – dengtas chloru. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,12 mm, delno – ne daugiau 0,08 mm, riešo – ne daugiau 0,06 mm. Ilgis ne mažiau 240 mm. AQL-1,5. Atsparumas tempimo jėgai- ne mažiau 7,8N prieš sendinimą. Turi CE ženklinimą, atitinka EN standarto 455, 1-4 d., EN374-1,2 ir 3 d. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus. | vnt. | 3000000
121. | Apžiūros pirštinės | Etileno vinilo acetato plėvelės pirštinės, ne mažiau 30 mikronų storio, sterilios.
121.1 |  | supakuotos po 2 vnt. | poros | 1000
121.2 |  | supakuotos po 1 vnt. | vnt. | 7500
Viso suma 121 pirkimo daliai:
122. | Sintetinės pirštinės | Pagamintos iš neopreno. Spalva žalia. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,185 mm, delno – ne daugiau 0,175 mm, riešo – ne daugiau 0,06 mm. Ilgis ne mažiau 310 mm. Atsparumas tempimui prieš sendinimą- ne mažiau 14,5N. AQL- 0,65. Turi CE ženklinimą, atitinka EN420-EN374-EN388. Skirtos personalo apsaugai. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus ACPP (citostatinio prasiskverbimo duomenis paplitusioms citotoksinėms medžiagoms). | poros | 30000
123. | Vinilo pirštinės | Pagamintos iš etileno vinilo acetatinės pirštinės, skaidrios. Forma anatominė, be kantelio. Labai plonos: plėvelės storis pirštų, delno ir riešo srityje ne daugiau 30 µm; plyšimo jėga prieš sendinimą – 2N, po sendinimo – 1,6N. AQL-1,5. Dydžiai S (atitinka 6-7), M (atitinka 7-8), L (atitinka 8-9). Pagal ISO 10993 turi būti laikomas nežymiu odos dirgikliu, neturėti pirogenų. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1 ir 3 dalis. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus. Sterilios, supakuotos poromis (dėžutėje 50 porų) . | vnt. | 30000
124. | Chirurginės pirštinės | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Latekso, ilgos ne mažiau 285 cm (10-12 cm virš riešo), be kantelio su lipnia juostele, sušlapintos lieka tvirtos, neslidus paviršius, hipoalergiškos, mikroreljefinio paviršiaus, pudruota tik viduje, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, plėšimo jėga ne daugiau 19 N. Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Proteino kiekis mažiau nei 20 µg/g, AQL=0,65 po įpakavimo . Pakuotėje žymos – lietuvių kalba. | poros | 5000
125. | Hipoalerginės chirurginės pirštinės be talko | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės, anatominės konfigūracijos, ilgis ne mažiau 285 cm. Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, silikonu padengtas vidinis paviršius. Sudėtyje nėra tiuramų. Plyšimo jėga ne daugiau 19N. Alerginių baltymų kiekis ne daugiau 30,0 µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu ir/ar HPLC. EN 455-3. AQL – ne daugiau 0,65. Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgos (ne mažiau 10 – 12 cm virš riešo), su kanteliu, paplonintais pirštų galais, mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Apsaugotos nuo ozono poveikio. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Nr. 6.5 – 9.0 (Europietiški dydžiai). | poros | 5000
126. | Hipoalerginės, nepudruotos chirurginės pirštinės be latekso ir talko | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus. Iš neopreno, išorinis paviršius padengtas silikonu, vidinis – poliuretanu. Sudėtyje nėra latekso proteinų, talko. AQL=0,65. Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgos (ne mažiau 10-12 cm virš riešo) su neatlenkiamu kanteliu, hipoalergiškos, mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Apsaugotos nuo ozono poveikio. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Nr. 6.5 – 9.0 (Europietiški dydžiai). | poros | 10000
127. | Chirurginės pirštinės su paviršiaus pažeidimo vietą išryškinančia sistema | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus. Dvigubos pirštinės nepudruotos išorėje. Mechaniškai pažeidus pirmųjų išorinių pirštinių paviršių, biologiniai skysčiai kaupiasi jų tarpe, pradūrimo vietoje pasikeičia išorinės pirštinės spalva. Nr. 6.5 – 9.0 (Europietiški dydžiai). Abi pirštinių poros supakuotos vienoje sterilioje pakuotėje, vidinė pirštinių pora žalia/mėlyna, išorinė – balta. AQL=0,65 po įpakavimo. | poros | 6000
128. | Plonos chirurginės pirštinės | Pagamintos iš latekso. Spalva- šviesiai ruda. Naudojamos operacijų, kurių metu reikalingas ypatingas chirurgo pirštų galų jautrumas, metu. Rankogaliai tiesūs. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,17 mm ±0,01 mm, delno – ne daugiau 0,16 mm, riešo – ne daugiau 0,175 mm. Atsparumas plyšimo jėgai prieš ir po sendinimo ne mažiau 16N. AQL-0,65. Baltymų kiekis ne didesnis nei 30 µg/g nustatant modifikuotu Lowry arba HLPC. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1, 2 ir 3 d. Dydžiai 5.5-9.0 | poros | 30000
129. | Ortopedinės pirštinės | Be pudros. Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, vidinis paviršius padengtas specialiu polimeru ir silikonu. Forma atitinka anatominę rankos konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Baltymų kiekis <18 µg/g HPLC EN 455-3 metodu. AQL – 0,65. Atsparumas tempimo jėgai ne mažesnis nei 28N prieš sendinimą. Pakuotė lengvai atidaroma, atidarant plyšta tik per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Atitinka ISO ,CE ir EN 455 1-3 d. keliamus reikalavimus. Dydžiai 6,0-9,0. Europietiški dydžiai. Lietuviškas pakuotės žymėjimas. Patiekti gamintojo techninių duomenų kopiją arba gamintojo kokybę patvirtinančius dokumentus. | poros | 20000
130. | Avalynės apdangalai | Iš tvirtos neaustinės medžiagos, pralaidūs orui, maišelio formos, patogiai užmaunami tiesiai ant operacinės avalynės, prie čiurnos tvirtinami elastingomis gumytėmis. Apdangalo pagrindo dydis 35-40 cm. Avalynės gumytė ir audinys nesuplyšta ilgų operacijų metu (6-8 val.). Spalva: įvairi. | vnt. | 200000
131. | Avalynės apdangalai | Iš polietileno, maišelio formos, 40-45 cm ilgio, maunami tiesiai ant avalynės, prie čiurnos tvirtinami elastingomis gumytėmis. Avalynės gumytė ir audinys nesuplyšta ilgų operacijų metu (6-8 val.). Apdangalo pagrindo dydis 35-40 cm. Spalva: įvairi. | vnt. | 600000
132. | Medicininė marlė | Medvilnė 100 %, higroskopiška, antiseptinė, 90-120 cm pločio, išvalyta, balinta, apsiūta audiniu, 34-37 m², siūlo storis 32 S, audimo tankumas ne mažiau kaip 111 siūlų išilgai ir 95 siūlai skersai 10cm. Marlės lūžimo apkrova apmatams – ne mažiau 8, ataudams – ne mažiau 4. Drėkinamumas – ne daugiau 10, kapiliariškumas – ne mažiau 10. Lengvai kerpama, neišyra šonuose, pagaminus tvarsčius, siūlai ir pluoštas nepatenka į žaizdą.
132.1 |  | rulonais (iki 1000 m) | m. | 250000
132.2 |  | vnt. po 10 m | vnt. | 9000
Viso suma 132 pirkimo daliai:
133. | Marliniai tvarstukai | 8-nių sluoksnių, sterilus. Tankis 17 siūlų/m2. Pagaminta iš marlės balintos bechloriu metodu. Siūlų kiekis į 100mm² - 100±5 - 70±4 (bandymo metodas PN-EN 14079) Paviršiaus masė [g/m²] - ≥23 (bandymo metodas PN-EN 14079). Absorbcija vandens [g/g] - ≥11 (bandymo metodas FP VI) Plyšimo jėga [N/5cm] - siūlai min 30. Svorio praradimas išdžiūnant ne daugiau 4%. Supakuoti po 2-5 vnt.
133.1 |  | dydis 5 x 5 cm ± 1 cm. Supakuota pakuotėse po 150-200 vnt. | vnt. | 2000000
133.2 |  | dydis 10 x 10 cm ± 1 cm. Supakuota pakuotėse po 150 vnt. | vnt. | 700000
Viso suma 133 pirkimo daliai:
134. | Rankogaliai | Medžiaga vienkartinio naudojimo, tvirta, nepralaidi skysčiams. Pagaminta iš polietileno plėvelės, viskozė / poliesterinė neaustinės medžiagos ne plonesnės nei 65 g / m². Viename gale elastingas rankogalis, todėl gerai priglunda prie riešo, o kitame - tvirtinamas gumele. Ilgis ne mažiau 48 cm. | vnt. | 3600
135. | Rankovės videokamerai | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Su guma arba lipnia juostele tvirtinasi prie pagrindo. Teleskopiškai sulankstyta. Papildomai yra kelios lipnios juostelės skirtos apvalkalo fiksavimui ir išlaikyti apdangalą aplink aparatą. Skaidri, pagaminta iš polietileno plėvelės ne plonesnės nei 50 μm. Dydis 14 × 250 ±5 cm. | vnt. | 35000
136. | Rentgeno vamzdžio (lanko) apvalkalai | Polietileniniai, skirti aseptiškai paruošti (apdengti) operacinės įrangą - ,,Ro“ aparato C lankui apdengti, darbui su endoskopine technika. Papildomai yra kelios lipnios juostelės skirtos apvalkalo fiksavimui ir išlaikyti apdangalą aplink aparatą. Skaidri, pagaminta iš polietileno plėvelės ne plonesnės nei 50 μm Dydis 1,4-1,60 m x 2,5-2,65 m | vnt. | 1500
137. | Sauskelnės kūdikių ir vaikų slaugai | Skirtos šlapimui ir išmatoms surinkti. Sauskelnių kraštai sutraukti, ties juosmeniu tvirtinasi lipukais, sugeria biologinius skysčius ir jų nepraleidžia į sauskelnių išorę, švelnaus paviršiaus, nedirgina odos.
137.1 |  | 0-2 kg svoriui | vnt. | 24000
137.2 |  | 2-5 kg svoriui | vnt. | 13000
137.3 |  | 3-6 kg svoriui | vnt. | 10000
137.4 |  | 5-9 kg svoriui ±1kg svoriui (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 5000
137.5 |  | 8-18 kg svoriui | vnt. | 3000
137.6 |  | 12-25 kg svoriui | vnt. | 3000
Viso suma 137 pirkimo daliai:
138. | Sugeriantys paklotai | Skirti sergantiems šlapimo nelaikymu. Sudaryti iš absorbuojančio daugiasluoksnio ar lygiaverčio sugeriamo audinio. Būtini pavyzdžiai. Absorbuojantis sluoksnis sudrėkęs turi nesusivelti į gniužulus, apatinis sluoksnis turi būti nepralaidus drėgmei, absorbuojanti vidinė skysčius sugerianti pakloto dalis turi būti ne mažesnė kaip:
138.1 |  | 40 cm x 60 cm (minimalus skysčių sugeriamumo rodiklis turi būti – 800 ml) | vnt. | 160000
138.2 |  | 60 cm x 90 cm (minimalus skysčių sugeriamumo rodiklis turi būti – 1200 ml) | vnt. | 350000
Viso suma 138 pirkimo daliai:
139. | Paklodės
139.1 |  | Vienkartinio naudojimo, kušetės arba čiužinio dydžiais 100 x 210 cm ± 10 cm, apsaugai dienos stacionaruose, infekcinio profilio skyriuose. Audinys neišyra, nesuplyšta pacientui atliekant procedūras ilgiau kaip 24 val. | vnt. | 2000
139.2 |  | Be gumutės. Pagaminta iš tvirtos neaustinės viskozės, su apatiniu nepralaidžiu skysčiams sluoksniu. Pralaidūs orui, sulaiko skysčius. Supakuota po 50 vnt. ± 10 vnt. | vnt. | 1200
139.3 |  | Su gumute kraštuose. Pagaminta iš tvirto neperšlampančio spalvoto plastiko, su gumele. Supakuota po 100 vnt. ± 10 vnt. | vnt. | 3500
Viso suma 139 pirkimo daliai:
140. | Plastikinės taurelės vaistams | Skirtos įvairių agregatinių formų vaistams pateikti. Daugkartinio naudojimo, paviršius atsparus cheminės dezinfekcijos pr., mechaniniams pažeidimams, sugraduota iki 30 ml. | vnt. | 450000
141. | Higieninės lazdelės (ausų krapštukai) | Medvilniniai pumpurėliai ant plastmasinių pagaliukų, nesipūkuojantys. | vnt. | 500000
142. | Elektroniniai termometrai kūno temperatūrai matuoti | Turi temperatūros pamatavimo faktą pranešantį garsinį signalą, nepopierinį, gerai plaunamą ir dezinfekuojamą įdėklą. Su patikra (pateikti patvirtinantį dokumentą). | vnt. | 1800
143. | Mediniai špadeliai | Vienkartinio naudojimo, nesterilūs. Nesikeičia išvaizda bei savybės po sterilizacijos garu. | vnt. | 150000
144. | Prezervatyvai | Naudojami kaip įmautės endoskopo davikliui uždengti tyrimo metu. | vnt. | 85000
145. | Paklotai kušetei | Skirti mažam kiekiui biologinių medžiagų (prakaitas, seilės) sugerti. Neaustinės tekstilės vieno sluoksnio audinys, tampriai susuktas į ruloną, kurio plotis 50-60 cm, skersmuo 18-19 cm, perforuotas kas 0,5-1,0 m. Vieno rulono ilgis ne mažesnis nei 50 metrų ir ne didesni kaip 100 m. Nesuplyšta pacientui ant kušetės gulomis keičiant kūno padėtį. Tinkantys turimiems TORK max laikikliams. | m. | 42000
146. | Respiratoriai FFP3 | Vienkartiniai respiratoriai - veidą dengiantys ir apsaugantys nuo kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), bakterijų (M. Tuberculosis) ir virusų, su iškvėpimo ventiliu, filtro apsaugos klasė: FFP3. Respiratoriaus paviršius turi būti lygus, švelnus ir nedirginti veido odos, su spaustuku nosies srityje ir reguliuojamais guminiais raišteliais, neturi būti aštrių, veido odą traumuojančių dalių, pagamintas iš plono ir lengvo polipropileno pluošto, turi turėti individualią pakuotę. Pageidautina nosies srities dalis pagaminta iš prakaitą absorbuojančios medžiagos. Dydis turi būti universalus. Filtrai turi filtruoti ne mažiau kaip 99% ore esančių kietųjų dalelių. Maksimalus aplinkos dulkėtumas: 30 x DLK (didžiausia leistina koncentracija pagal higienos normą). Respiratorius atitinka asmens apsaugos priemonių direktyvos 89/686/CEE pagrindinius saugumo reikalavimus ir standarto EN 149:2001 (EN 149:2001+A1:2009) reikalavimus, turi CE ženklinimą. | vnt. | 16000
147. | Sterilūs silikoniniai tinkleliai | Skirti granuliuojančių žaizdų priežiūrai, prisitaikantys prie kūno kontūro, permatomi, lipnūs iš abiejų pusių, limpa tik prie sausos odos, pralaidūs eksudatui ir vaistinėms medžiagoms, priklijuoti laikosi 3-4 dienas, apsaugo nuo mikrobų didesnių nei 25 nm., karpomas.
147.1 |  | dydis 7,5 x 10,5 cm ± 0,5 cm | vnt. | 100
147.2 |  | dydis 5 x 7,5 cm ± 0,5 cm | vnt. | 100
Viso suma 147 pirkimo daliai:
148. | Gipsiniai tvarsčiai
148.1 |  | 2,7-3,0 m × 9-11 cm | vnt. | 3600
148.2 |  | 2,7-3,0 m x 14-16 cm | vnt. | 6480
148.3 |  | 2,7-3,0 m × 19-21 cm | vnt. | 3900
Viso suma 148 pirkimo daliai:
149. | Sterilūs polietileno maišai | Skirti įrangai apgaubti. Maišai su tvirtai prisiūta gumele, kuri procedūros metu neišsitampo, neplyšta:
149.1 |  | Ø 150-140 cm, ilgis 70 ± 5 cm. Pakuotėje po 1 vnt. | vnt. | 10000
149.2 |  | Ø 75 cm ± 1 cm, ilgis 45 ± 3 cm. Pakuotėje po 1 vnt. | vnt. | 3600
Viso suma 149 pirkimo daliai:
150. | Chirurginiai ir anestezijos apklotai širdies chirurgijos operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, sudaryta iš 3 sluoksnių. Viršutinis - iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis. T formos. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Incizinis plotas 32 x 40 cm ± 3 cm. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 200/300 x 330 cm ± 5 cm, sustiprintos operacinės zonos dydis ne mažiau 50 x 140 cm, sustiprintos operacinės zonos absorbcija ne mažiau nei 2.68 g/dm², integruoti laidų ir vamzdelių laikikliai, dvi skaidrios kišenės ne mažiau 28 x 70 cm dydžio, skirtos instrumentams ir diatermijai. Sustiprinta zona pagaminta iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos ne plonesnes nei 50 g / m² Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, su dvigubo lipnumo etiketėmis - pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie klijuojami ligoninės dokumentuose. | vnt. | 850
151. | Stalo apklotas su skysčių sugėrimo sustiprinimu | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, kuri sugeria skysčius atskirose apkloto dalyse (nuo 4,8 ml/dm² iki 2,1 ml/dm²), apatinis - iš 60 ± 5 mikronų polietileno, nepralaidaus 100 % skysčiams, t.y. ne mažiau 2 sluoksnių arba iš neaustinės vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi ≥ 140 cm H₂O , nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus ne daugiau 3,2 Log₁₀ (dalelių skaičius) (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti pakartotiniai, pvz.: jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Dydis 150 × 195 cm ± 5 cm. | vnt. | 13800
152. | Chirurginė lipni juosta | Dydis 9 × 49 cm ± 2 cm. Adhezinė juostos prilipimo prie odos galia 1,5N/25 mm ± 0,1N/24 mm. Pakuotėje 2 vnt. | vnt. | 17500
153. | Izoliaciniai maišeliai transplantuotiems organams | Sterilūs, minkšti, iš padidinto stiprumo ir skaidrumo uretano ar modifikuotų polietilenų grupės medžiagų su padidinta apsauga nuo skysčio išsiliejimo, lengvai uždaromi medvilninio raišteliais. Įpakavime po 1 - 3 vnt.
153.1 |  | Dydis 45 x 45 cm ± 3cm. | vnt. | 1000
153.2 |  | Dydis 70 x 70 cm ± 10cm. | vnt. | 60
Viso suma 153 pirkimo daliai:
154. | Rinkiniai širdies chirurgijos operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, nemažiau 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą (arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta), viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 50 g/m², vidurinis - iš polietileno neplonesnio kaip 40 mikronų, 100% nepralaidus, apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis neplonesnis kaip 20g/m². Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame polietileno įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. nemažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės ir operacinės dokumentuose. Trijų lygių pakuotė. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. Turi CE ženklinimą. Rinkinio sudėtis: 1. Krūtinės apklotas 200/300 x 330 cm ± 5 cm, incizinis plotas 32 x 40 cm ± 2 cm, sustiprinta operacinė zona 50 x 140 cm ± 2 cm, integruoti laidų ir vamzdelių laikikliai, dvi skaidrios kišenės 28 x 70 cm ± 5 cm instrumentams ir diatermijai – 1 vnt. 2. Apklotas staliukui su sugeriančiu sustiprinimu 150 x 190 cm ± 3 cm – 1 vnt. 3. Apklotas tarpvietės izoliacijai 200 x 260 cm ± 3 cm, plyšys lipniu kraštu 20 x 102 cm ± 2 cm – 1 vnt., tarpvietei uždengti yra ,,kelnaičių tipo“ apkloto dalis. 4. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79 x 145 cm ± 2 cm, absorbuojantis sluoksnis 65 x 85 cm ± 2 cm – 1 vnt. 5. Defibriliatoriaus kišenė 33 x 38 cm ± 3 cm – 1 vnt. 6. Lipni juosta 9 x 49 cm ± 2 cm – 2 vnt. 7. Pėdų apdangalai 36 x 28 cm + 2 cm (2 poros). Viena pora - skaidrūs, antra pora - nepermatomi. 8. Apklotas lipniu kraštu 75 x 75 cm ± 2 cm, 3 sluoksnių – 3 vnt. 9. Vamzdelių laikikliai 2,5 cm, ilgis 30 cm ± 1 cm - 2vnt 10. Popierinės servetėlės 18 x 25 cm ± 5 cm - 6vnt. 11. Apklotas instrumentų staliukui 150 x 240 cm ± 2 cm - 1 vnt. | rink. | 1500
155. | Chirurginis apklotas su U formos išpjova, lipniais kraštais | Medžiaga vienkartinio panaudojimo, 4 sluoksnių, pirmas neaustinis sluoksnis neplonesnis kaip 50g/m² sutvirtina operacinę zoną (70 x 100 cm geriau absorbuojantis biologinius skysčius, ne mažiau nei 3,30 g/dm²), antras neaustinės medžiagos sluoksnis neplonesnis kaip 30g/m², trečias visiškai nepralaidus sluoksnis iš polietileno neplonesnio kaip 15 mikronų, ketvirtas apsauginis-komforto sluoksnis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 20 g/m²; arba apklotas pagamintas iš neaustinės vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi (>150 cm H₂O) , nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti pakartotiniai, pvz.: jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Dydis 200 × 260 cm ± 10 cm; plyšys 20 × 102 cm ± 10 cm; | rink. | 2700
156. | Apklotas su tarpvietės izoliacija | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, sudaryta iš 3 sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 23 g/m² - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno neplonesnio kaip 40 mikronų – nepralaidus, apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis neplonesnio kaip 20 g/m²; arba pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Tarpvietės izoliacijos “kelnaitės” su tampriomis gumelėmis, tvirtinamos integruotu lipniu kraštu. Paviršius neslidus, operacinės lempos šviesoje ant apkloto paviršiaus matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Dydis 200 x 260 cm ± 5 cm. Plyšio dydis 20 x 102 cm ± 1cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 350
157. | Apdangalai pėdai | Sterilūs, polietileniniai, fiksuojasi ties čiurna, supakuoti poromis, iš polietileno neplonesnio kaip 40 mikronų, skaidrūs. | vnt. | 5000
158. | Rinkiniai širdies vožtuvų chirurgijos operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, nemažiau 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą (arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta), viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 50 g/m², vidurinis - iš polietileno neplonesnio kaip 40 mikronų, 100% nepralaidus, apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis neplonesnis kaip 20g/m² arba pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti pakartotiniai, pvz.: jei jis sukimba. Chirurginių chalatų specifikacijas žiūrėti šio dokumento „Įvairios paskirties priemonės ir jų rinkiniai chirurginėms manipuliacijoms atlikti“ dalyje, pirk. d. Nr. 96 ir Nr. 97 . Paviršius neslidus, operacinės lempos šviesoje ant apkloto paviršiaus matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos med. priemonės. Rinkinys supakuotas viename gamintojo steriliame pakete, su papildomu krepo įpakavimu. Rinkinio sudėtis: 1. Sustiprintas apklotas instrumentavimo staliukui 150 x 190 cm ± 5cm - 1vnt. 2. Chirurginis standartinės apsaugos chalatas, L dydžio, minimalus leistinas ilgis ne mažiau kaip 145 cm - 1vnt. 3. Chirurginis aukštos apsaugos chalatas, XL dydžio, minimalus leistinas ilgis ne mažiau kaip 165 cm - 2vnt. 4. Mayo stalo apklotas 80 x 145 cm ± 5cm - 1vnt. 5. Adatų konteineris 11,5 x 3,8 x 5,5 cm ± 1 cm, su skalpelių nuėmimu, magnetiniu ir papildomai priklijuojamu putų paviršiumi - 1vnt. 6. Neaustinė skara 10 x 20 cm , 40g, 4sl. - 5vnt. 7. Indas iš plastiko, ne mažiau 800 ml talpos inksto formos - 1vnt. 8. Siurblio prailginimas PVC 3,0 m, 18ch - 1vnt. Siurblio antgalis 26,5 cm, 24ch - 1vnt. 9. Didelio sugeriamumo gebos skysčių apklotas 75 x 40 cm ± 5cm. 10. Marlinės skaros 10 x 20 cm, 17th, 24sl, XRD – 10 vnt. 11. Apklotas 75 x 90 cm - 2vnt. 12. Apklotas 90 x 75 cm ± 3 cm, lipniu kraštu 40 x 3,5 cm ± 3 cm, sustiprinta operacinė zona 50 x 20 cm ± 3 cm - 2vnt. 13. Lipni op. juosta 9 x 49 cm ± 5cm - 2vnt. 14. Krūtinės apklotas 200/300 x 330 cm ± 5 cm, incizinis plotas 32 x 40 cm, sustiprinta operacinė zona 50 x140 cm ± 5 cm , integruoti laidų ir vamzdelių laikikliai, ne mažiau dvi skaidrios kišenės 28 x 70 cm ± 2 cm instrumentams ir diatermijai - 1vnt. 15. Apklotas instrumentavimo staliukui 150 x 190 cm ± 10 cm - 1vnt. 16. Diatermijos maišas lipniu kraštu, dviejų dalių - 1vnt. | rink. | 600
159. | Standartinės apsaugos sterilus chalatų rinkinys | Rinkinio sudėtis: Standartinės apsaugos chalatas L – 1 vnt. Standartinės apsaugos chalatas XL – 2 vnt. Sterilūs. Iš neaustinės operacinės tekstilės, audinys nepralaidus skysčiams, pralaidus orui (neskatina prakaitavimo ilgų intervencijų metu) dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Ergonominio dizaino, netrikdo judesių, ilgomis rankovėmis, kad atliekant judesius iš pirštinių neišlystų rankogaliai. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Pečiai praplatinti, nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi spec. lipduku. Ties juosmeniu šone susiriša raišteliais. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą. Dydis XL (ilgis 145- 150 cm). Produktas turi trijų lygių pakuotę. Chalatas turi būti gamykliniame tvirtame, vakuuminiame steriliame įpakavime, turinčiame sterilumo kontrolės sistemą, t.y. 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. Turi CE ženklinimą. Pateikti prekės pavyzdžius vertinimui originalioje pakuotėje. | rink. | 5500
160. | Apklotų rinkinys oftalmologinėms operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 2 sluoksnių: viršutinis - iš polietileno, nepralaidus skysčiams apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis. Paviršius neslidus, operacinės lempos šviesoje ant apkloto paviršiaus matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Spalva: mėlyna, žalia. Supakuotos viename gamintojo steriliame pakete. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas staliukui, dydis 140 x 150 cm ± 5cm - 1 vnt., 2. Apklotas pacientui, dydis 140 x 150 cm ± 5cm. su Geometriniame apkloto centre yra akies incizinės plėvelė, kurios dydis 8 × 10 cm ± 2 cm, bei skysčių surinkimo maišu 30x18 cm ± 2 cm - 1 vnt. | rink. | 3500
161. | Pirkimo dalies pirkimo procedūra nutraukta.
162. | Pirkimo dalies pirkimo procedūra nutraukta.
163. | Pirkimo dalies pirkimo procedūra nutraukta.
164. | Hibridinis kardio-vaskuliarinis rinkinys | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, nemažiau 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą, viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis. Rinkinio sudėtis: 1. Hibridinis kardio-vaskuliarinis apklotas 240/300 x 450 cm ± 5 cm, su inciziniais plotais, dydžiais: 1) 60 x 40 cm + 3 cm, 2) 15 x 27 cm + 3 cm (kiekviena anga ir lipnus paviršius prie jos atidaromas atskirai nuėmus neperšlampančią apsaugą), integruoti du skaidrūs maišai 70 x 32 cm + 3 cm instrumentams ir diatermijai sudėti, sustiprinta operacinė zona 90 x 220 cm ± 5 cm, apkloto šonai skaidrūs 337 x 69 cm ± 5 cm. 2. Du apklotai lipniu kraštu 75 x 75 cm + 3 cm. 3. Stalo apklotas 150 x 190 cm ± 5 cm. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame polietileno įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. nemažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės ir operacinės dokumentuose. | rink. | 360
165. | Angio-indo rinkinys | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Rinkinio sudėtis: 1. Indas 2500 ml +50 ml talpos iš spalvoto, neskaidraus polipropileno, lygiais nuožulniais kraštais ir lygiu dugnu. Vidinis paviršius turi gradaciją mililitrais kas 100 ml nuo 0 iki 2500 ml. Pritaikytas skysčių ir ledo laikymui. 2. Viduje sudėtos neaustinės skaros 10 x 10 cm – 5vnt, 30 g. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. Turi CE ženklinimą. | rink. | 360
166. | Laparatominis apklotas skersiniam pjūviui | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis , neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti pakartotiniai jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis: 255 x 285 cm ± 5 cm, anga - skersinės padėties – jos ilgoji kraštinė lygiagreti apkloto trumpajai kraštinei, dydžiu 30 x 10 cm ± 2 cm, lipniais kraštais. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 240
167. | Laparatominis apklotas išilginiam pjūviui | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, kurios yra neplonesnės nei 60 g/m2, medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standarto EN 13795-3 reikalavimus). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis: 255 x 285 cm ± 5 cm, anga – išilginės padėties – jos trumpoji kraštinė lygiagreti apkloto trumpajai kraštinei, dydžiu 12 x 30 cm ± 2 cm, lipniais kraštais. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 240
168. | Ginekologinėms operacijoms rinkinys | Vienkartinio naudojimo, sterilūs. Pagaminti iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis , neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: 1. Ginekologinis apklotas 195 x 215 cm ± 5 cm su kišene, ovalios formos anga apklote - 11 x 8 cm ± 0,5 cm, kišenė skaidri, skysčiams surinkti - 23 x 45 cm ± 2 cm - 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 200 x 150 cm ± 10 cm - 1vnt. 3. Vamzdelių laikiklis 9 x 18 cm ± 2 cm. 4 Popierinės servetėlės 18 x25 cm ± 2 cm – 2vnt. | rink. | 2400
169. | Pilvo - apatinės kūno dalies apklotų rinkinys | Vienkartinio naudojimo, sterilūs. Pagaminti iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standarto EN 13795-3 reikalavimus). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: 1. Pilvo-apatinės kūno dalies apklotas 200 x 270 cm ± 5cm - 1 vnt.; operacinis pjūvio lauko plėvelės paviršius impregnuotas jodoforo ir kt. jodo junginiais, turi antiseptinį poveikį, yra 35 x 45 cm ± 3 cm dydžio. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 100 x 150 cm ± 5 cm – 1 vnt. 3. Mayo stalo apklotas 80 x 145 cm ± 5cm – 1 vnt. 4. Apklotėlis ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 75 x 90 cm ± 3 cm - 1vnt. 5. Popieriniai rankšluosčiai, kelių sluoksnių - 4 vnt. | rink. | 800
170. | Laparaskopinis apklotų rinkinys liotominei padėčiai | Vienkartinio naudojimo, sterilūs. Pagaminti iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2;medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: 1. Laparaskopinis apklotas liotominei padėčiai 241 x 228 cm ± 5 cm – 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 200 x 150 cm ± 5cm – 1 vnt. 3. Mayo stalo apklotas 80 x145 cm ± 3 cm - 1 vnt. 4. Popieriniai rankšluosčiai, kelių sluoksnių - 4 vnt. | rink. | 480
171. | Laparaskopinis apklotas padėčiai ant nugaros | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Apklotas 285 x 182 cm ± 5 cm, su anga dydžiu 27 x 30 cm ± 2 cm, turi lipnias fiksavimo juostelės 14 x 4 cm ± 1 cm dydžio, vamzdeliams fiksuoti, 4 vnt. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 4400
172. | Rinkinys kraujagyslių operacijoms | Vienkartinio naudojimo, sterilūs. Pagaminti iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: 1. Fiksavimo juostos, lipnios, 10 x 49 cm ± 2 cm – 2 vnt. 2. Rankšluosčiai popieriniai, kelių sluoksnių 18 x 25 cm ± 1cm – 4 vnt. 3. Mayo stalo apklotas 80 x 145 cm ± 5 cm - 1vnt. 4. Apklotas ilgojoje kraštinėje su lipniu kraštu, 90 x 75 cm ± 5 cm, 2 vnt. 5. Apklotas 200 x 260 cm ± 5 cm, su iškirpimu 20 x 100 cm + 2 cm , lipniais kraštais. 6. Apklotas lipniu kraštu 245 x 175 cm ± 5 cm - 1vnt. 7. Instrumentavimo stalo apklotas 195 x 150 cm ± 5 cm – 1 vnt. | rink. | 900
173. | Bilateralinis apklotas | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 200 x 260 cm ± 5cm, apkloto iškirptė – 20 x 100 cm ± 2cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 240
174. | Išplėstinis kraujagyslinis apklotas | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2, medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva mėlyna, žalia. Dydis 254 x 375 cm ± 5 cm, anga su incizine plėvele, kurios paviršius padengtas jodoforo ir kt .jodo junginių turinčia antiseptine medžiaga; incizinės plėvelės dydis – 75 x 45cm ± 3cm; plėvelės šonuose 6 skaidrios kišenės. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 300
175. | Apklotas po sėdmenimis su kišene | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 85 x 120 cm ± 3cm, iš kurio, nuo krašto pradedant, 35 x 50 cm ± 3cm ilgiu suformuota kišenė. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 240
176. | Skysčių surinkimo maišas | Skaidraus plastiko kūgio formos kišenė dydžiu 50 x 50 cm ± 5 cm, pagaminta iš polietileno plėvelės nemažiau nei 100 μm, skaidri su lipniu kraštu ir skysčių išleidimo prijungus siurbliuką anga, kuri užsidaro kamštelio pagalba. Maišas skysčiams subėgant į vidų įgauna pusdubenio formą, kuri nesikeičia, todėl skysčiai renkasi maišelio viduje. Lipni dalis padengta hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Ilgų chirurginių intervencijų metu skysčių surinkimo maišas išlieka nenukritęs, nepakitęs bei neatsilipina nuo padaliniuose naudojamų apklotų. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 10000
177. | Apklotas lipniu kraštu, mažasis | Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis - iš neaustinės medžiagos, sugeria skysčius atskirose apkloto dalyse (nuo 4,8 ml/dm² iki 2,1 ml/dm²), vidurinis - iš polietileno, nepralaidus biologiniams skysčiams, apatinis - apsauginis popieriaus ar neaustinės medžiagos sluoksnis, arba iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 50 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi (≥100 cm H₂O), nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 95 x 80 cm ± 5 cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Būtini pavyzdžiai. | vnt. | 90000
178. | Apklotas lipniu kraštu, didysis | Pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3 ). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 300 x 285 cm ± 5cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 600
179. | Apklotas staliukui | Apklotas vienkartinio naudojimo, sterilus 2-jų sluoksnių. Viršutinis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 23 g/m² , gerai sugeria skysčius, vid. - iš poliet. neplonesnio kaip 40 mikr . Pagamintas iš neaustinės medžiagos, kuri turi būti tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (būtinas atitikimas standarto EN 13795-3 aukščiausio lygio reikalavimamų daliai). Spalva mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.
179.1 |  | Dydis 90 x 75 cm ± 5 cm | vnt. | 6000
179.2 |  | Dydis 45 x 45 cm ± 3 cm | vnt. | 100
Viso suma 179 pirkimo daliai:
180. | Rankovės | Medžiaga tvirta, nepralaidi skysčiams. Viename gale elastingas rankogalis, todėl gerai priglunda prie riešo, o kitame tvirtinamas gumele. Ilgis 48 – 60 cm. | vnt. | 5000
181. | Paklodė | Medžiaga sudaryta iš 3 sl.: viršutinis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 23 g/m² , gerai sugeria skysčius, vid. - iš poliet. neplonesnio kaip 40 mikr., nepralaidus, apatinis – apsaug. popieriaus sl. neplonesnio kaip 20g/m²; arba pagaminti iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropilen. gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (EN 13795-3). Spalva: mėlyna, žalia. Ant pak. lipnios etiketės su steril. kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med.pr.
181.1 |  | Dydis 150 x 175 cm ± 5 cm | vnt. | 3000
181.2 |  | Dydis 90-100 x 145-155 cm | vnt. | 3000
Viso suma 181 pirkimo daliai:
182. | Puspaklodė instrumentiniam staleliui | Medžiaga 2 sluoksnių: viršutinis - iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (absorbcija ne mažesnė kaip 2,1 ml/dm²), apatinis - iš polietileno, nepralaidus skysčiams arba pagaminti iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Paviršius neslidus, operacinės lempos šviesoje ant apkloto paviršiaus matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos med. priemonės. Įpakuota į laminuotą pakuotę. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 75 x 90 cm ± 3 cm. Būtini pavyzdžiai. | vnt. | 4000
183. | Kišenė atsiurb. ir kauteriui | Skaidraus polietileno, iš dviejų dalių, vienas kraštas lipnus. Pagaminta iš polietileno plėvelės ne plonesnės nei 80 μm. Dydis 35 x 40 cm ± 5 cm. Pakuotė - 1 vnt. | vnt. | 12000
184. | Puspaklodė | Apklotas vienkartinio naudojimo, sterilus ne mažiau, kaip 2-jų sluoksnių. Šie 2 sluoksniai turi atitikti tolimesnius reikalavimus. Viršutinis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 23 g/m² , gerai sugeria skysčius, vid. - iš poliet. neplonesnio kaip 40 mikr . Pagamintas iš neaustinės medžiagos, kuri turi būti tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (būtinas atitikimas standarto EN 13795-3 aukščiausio lygio reikalavimamų daliai). Spalva mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. be lipnios juostos, supakuota po 1 vnt. , 75 x 90 cm ± 5 cm. Būtini pavyzdžiai. | vnt. | 120000
185. | Apvalkalas | Sterilus apvalkalas operacinėms lempoms „Hanaulux 3000“; „Hanaulux 2003“; „Hanaulux 2005“; „Hanaulux 2007“ be papildomo adapterio. | vnt. | 10000
186. | Neurochirurginis galvos operacijų rinkinys | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matomos padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame polietileno įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. nemažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės ir operacinės dokumentuose. Trijų lygių pakuotė. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. Turi CE ženklinimą. Rinkinio sudėtis: 1. Mayo staliuko sustiprintas apklotas 79x145cm ± 2 cm - 1vnt. 2. Popierinės servetėlės 18x25cm ± 2 cm – 2 vnt. 3. Sustiprintas apklotas instrumentavimo staliukui 150x190cm ± 2 cm - 1vnt. 4. Neslidus apklotas instrumentams 40x25cm ±2cm - 1vnt. 5. Lipni juosta 9x49cm ±1cm - 1vnt. 6. Apklotas 50x50cm lipniais kraštais ± 2 cm - 4vnt. 7. Kraniotominis apklotas 230x300cm ±5cm su integruotu skysčių surinkimo maišu 75x50cm, incizinis plotas 30x20cm, sustiprintos operacinės zonos 60x54cm ir 90x135cm ± 2 cm - 1vnt. 8. Chirurginis absorbuojantis tvarstis, dengtas silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais 10x20cm ±1cm - 1vnt. 9. Chirurginis absorbuojantis tvarstis, dengtas silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais 10x15cm ±1cm - 1vnt. 10. Neaustinis tamponas M - 10vnt. 11. Diatermija rankiniu valdymu 300cm - 1vnt. 12. Marlinė skara 13x76mm ±1mm - 20vnt. 13. Neaustinė skara 70g 7,5x7,5cm ±1cm - 10vnt. 14. Neaustinė skara 70g 10x20cm ±1cm - 20vnt. 15. Indas 60ml - 2vnt. 16. Indas 250ml - 1vnt. 17. Indas 500ml - 2vnt. 18. Instrumentų maišas lipniu kraštu 40x35cm ±2cm - 1vnt. 19. Liniuotė 15cm ±1cm - 1vnt. 20. Odos markeris - 1vnt. 21. Skalpelis nr15 - 1vnt. 22. Sakalpelis nr24 - 1vnt. 23. Incizinė plėvelė 30x20cm ±1cm - 1vnt. 24. Švirkštas L/S 20ml - 1vnt. 25. Švirkštas L/L 20ml - 2vnt. 26. Adata 21G 40mm - 2vnt. 27. Kempinėlė diatermijos valymui - 1vnt. 28. Medvilninis rankšluostis 65x42cm ±2cm - 1cm. 29. Neprašlampanti kojinė 22x75cm ±2cm - 1vnt. 30. Didelio sugeriamumo apklotas lipniu kraštu 35x50cm ±2cm - 1vnt. 31. Lipnus vamzdelių laikiklis 2,5x30cm ±0,5cm- 1vnt. 32. Siurblio žarna 5m ±10cm - 1vnt. 33. Plastmasinis instrumentas 25cm ±1cm - 1vnt. | rink. | 300
187. | Neausto pluošto viskozinė medžiaga, sterili | Du – tris kartus daugiau absorbuojanti nei marlė, nesisluoksniuojanti, paruošta naudojimui, neišyra iš kraštų. Pozicijos 118.14 – 118.16 apsiūtais ir į vidų užlenktais kraštais. Rentgeno kontrastinis siūlas, įsiūtas į tampono vidų, švitinant rentgeno spinduliais, suteikia aiškiai matomą kontrastą. Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu. Supakuotos po 2 vnt, 5 vnt ir 10 vnt.
187.1 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 5 x 5 cm ± 2 cm, N2 | pak. | 250000
187.2 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 5 x 5 cm ± 2 cm N5 | pak. | 100000
187.3 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 2 cm N2 | pak. | 100000
187.4 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 2 cm, N5 | pak. | 100000
187.5 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 10cm x 10cm ± 2 cm, N2 | pak. | 200000
187.6 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 10 x 10 cm ± 2 cm, N5 | pak. | 100000
187.7 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 10 x 20 cm ± 2 cm, N2 | pak. | 125000
187.8 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 10 x 20 cm ± 2 cm, N5 | pak. | 100000
187.9 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 7.5 x 7.5 cm ± 2 cm, N5 | pak. | 25000
187.10 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 10 x 10 cm ± 2 cm, N5 | pak. | 50000
187.11 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 10 x 10 cm ± 2 cm, N10 | pak. | 12500
187.12 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 10 x 20 cm ± 2 cm, N5 | pak. | 50000
187.13 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 10 x 20 cm ± 2 cm, N10 | pak. | 12500
187.14 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 8 sluoksnių. Dydis 30 x 40 cm ± 2 cm, N5 | pak. | 2500
187.15 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/ m2 8 sluoksnių. Dydis 40 x 40 cm ± 2 cm, N5 | pak. | 2500
187.16 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/ m2 8 sluoksnių. Dydis 40 x 65 cm ± 2 cm, N5 | pak. | 2500
Viso suma 187 pirkimo daliai:
188. | Neausto pluošto viskozinė medžiaga, sterili | Apvalūs tamponai, tankis 40 ± 2 g/m2, su rentgeno kontrastiniu siūlu, sterilūs. Rentgeno kontrastinis siūlas, įsiūtas į tampono vidų, švitinant rentgeno spinduliais, suteikia aiškiai matomą kontrastą. Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu. Supakuota po 5 vnt
188.1 |  | Dydis Nr. 1 (22 mm ± 2 mm) | vnt. | 30000
188.2 |  | Dydis Nr. 3 (29 mm ± 2 mm) | vnt. | 20000
188.3 |  | Dydis Nr. 4 (42 mm ± 2 mm) | vnt. | 20000
188.4 |  | Dydis Nr. 5 (49 mm ± 2 mm) | vnt. | 30000
Viso suma 188 pirkimo daliai:
189. | Neausto pluošto viskozinė medžiaga, sterili | Apvalūs tamponai, tankis 30 ± 2 g/m2, sterilūs. Skysčių absorbcinis pajėgumas ne mažesnis nei 1300%, tempiamasis stiprumas kai šlapias (CD) nemažiau nei 49 N, pūkavimosi koeficientas kai šlapias ne mažiau nei 3 dalelių/cm². Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu. Supakuota po 5 vnt
189.1 |  | maži tamponai, skersmuo 28 mm ± 2 mm | vnt. | 100000
189.2 |  | vidutiniai tamponai, skersmuo 39 mm ± 2 mm | vnt. | 100000
189.3 |  | dideli tamponai, skersmuo 47 mm ± 2 mm | vnt. | 100000
Viso suma 189 pirkimo daliai:
190. | Pirkimo dalies pirkimo procedūra nutraukta.
191. | Neurochirurginis galvos operacijų rinkinys | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Mayo staliuko apklotas 79x145cm - 1vnt, popierinės servetėlės 18x25cm - 2vnt, apklotas instrumentavimo staliukui 150x190cm - 1vnt, lipni juosta 9x49cm - 1vnt, kintamos angos 10x16cm apklotai 50x50cm lipniais kraštais - 2vnt, kraniotominis apklotas 230x290cm su integruotu skysčių surinkimo maišu 75x50cm, incizinis plotas 30x20cm, sustiprintos operacinės zonos 60x54cm ir 90x135cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sitema t.y. 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Turi atitikti standarto LST EN 13795-1, LST EN 1395-2 ir LST EN 1395-3 reikalavimus. Turi būti pažymėta CE ženklu. Leistinas apklotų dydžių nuokripis ±3cm. | rink. | 30
192. | Vienkartinis sterilus apklotų rinkinys klubo sąnario endoprotezavimui | Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis - iš neaustinės medžiagos gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno (arba lygiaverčio), nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Apklotas lipniais kraštais 90 x 75 cm (apklotas turi turėti papildomą absorbuojantį sluoksnį) – 2 vnt.; Apklotas lipniu kraštu 180 x 180 cm su 15 x 50 cm (± 1 cm) absorbuojančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais – 1 vnt.; U – formos apklotas 220-230 x 260-270 cm su lipnia 20 x 100 cm (± 1 cm) įpjova (U – formos apkloto įpjovos dalis negali keistis), 75 x 140 cm (± 1 cm) absorbuojančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais – 1 vnt.; Apklotas instrumentiniam staliukui 150-155 x 190-200 cm – 1 vnt.; Apklotas lipniu kraštu 150 x 240 cm - 1 vnt.; Kojinė 30 x 120 cm (± 1 cm) – 1 vnt.; Elastinis bintas 12 cm (± 1 cm) x 6 m (± 5 cm) – 1 vnt.; Lipni juosta 9 x 50 cm (± 1 cm) – 3 vnt.; Servetėlės – 4 vnt.; Maišas Mayo staliukui sustiprintos apsaugos 78 x 145 cm (± 5 cm) – 1 vnt. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm. | rink. | 1800
193. | Vienkartinis sterilus apklotų rinkinys kelio sąnario endoprotezavimui | Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno (arba lygiaverčio), nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Apklotas 230 x 300 cm su elastine 7cm skersmens anga, 50 x 100 cm (± 2 cm) absorbuojančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais – 1 vnt.; Apklotas instrumentiniam staliukui 150 x 190 cm – 2 vnt.; Kojinė 22 x 75 cm (± 1 cm) arba elastinis bintas 10cm (± 1 cm) x 4,5m (± 5 cm) – 1 vnt.; Lipni juosta 9 x 50 cm (± 1 cm) – 2 vnt.; Servetėlės – 4 vnt.; Maišas Mayo staliukui sustiprintos apsaugos 78 x 145 cm (± 5 cm) – 1 vnt. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm. | rink. | 1700
194. | Chirurginės pirštinės | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrito, be pudros; Išorinis sluoksnis - lateksas, vidurinis - latekso ir nitrilo mišinys, vidinis-sintetinis (nitritinis); Vidinis sluoksnis lubrikuotas CPS (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu, todėl ypač lengvai maunasi; Ypatingai didelis pirštų galų jautrumas – pirštinės storis ties pirštų galais ne daugiau – 0,17 mm; Įpakuotos sterilioje lengvai atplėšiamoje pakuotėje su laisvu nepriklijuotu kraštu; Turi atitikti med. prietaisų direktyvą 93/42/EEC ir Europos standarto EN 455 1,2,3 ir 4 dalis (pateikti dokumentus); Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms taikoma (arba lygiavertė). Dydžiai nuo 5,5 iki 9,5. | poros | 570000
195. | Neausto pluošto viskozinė medžiaga | Du – tris kartus daugiau absorbuojanti nei marlė, nesterili, nesisluoksniuojanti, paruošta naudojimui. Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros ir spalvos, neišyra iš kraštų. Pozicijos 13.8 – 13.10 apsiūtais ir į vidų užlenktais kraštais. Rentgeno kontrastinis siūlas, įsiūtas į tampono vidų, švitinant rentgeno spinduliais, suteikia aiškiai matomą kontrastą. Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu.
195.1 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 5 x 5 cm ± 2 cm | vnt. | 250000
195.2 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 2 cm | vnt. | 200000
195.3 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 10cm x 10cm ± 2 cm | vnt. | 200000
195.4 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 10 x 20 cm ± 2 cm | vnt. | 250000
195.5 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 7.5 x 7.5 cm ± 2 cm | vnt. | 125000
195.6 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 10 x 10 cm ± 2 cm | vnt. | 125000
195.7 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 10 x 20 cm ± 2 cm | vnt. | 125000
195.8 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 8 sluoksnių. Dydis 30 x 30 cm ± 2 cm | vnt. | 12500
195.9 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/ m2 8 sluoksnių. Dydis 40 x 40 cm ± 2 cm | vnt. | 12500
195.10 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/ m2 8 sluoksnių. Dydis 40 x 60 cm ± 2 cm | vnt. | 12500
Viso suma 195 pirkimo daliai:
* Pažymime, kad kiekvienos pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, katalogo Nr., modeliai ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.