## 1-140
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | [14 empty] | 2 priedas
Techninė specifikacija. Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams. 2019 m.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą dviem mėnesiams.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Orientacinis kiekis pakuotėmis (mato vienetais) | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
87 |  | 33696500-0 | Eritrocitų nusėdimo greičio kontrolė dviejų lygių | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | 420 | 441
| 87.1 | 33696500-0 | Eritrocitų nusėdimo greičio kontrolė norma | Tinkamas Sarstedt mėgintuvėlių stovui, kapiliariniam ir veniniam kraujui ,ne daugiau kaip 10 ml viename buteliuke. Galiojimas ne trumpesnis nei 17 mėn. nuo pagaminimo datos. Atidarytos kontrolės stabilumas ne mažiau 31 d. (Pateikti tai įrodančius dokumentus) | Tinkama Sarstedt arba analogiškiems stovams, kapiliariniam ir veniniam kraujui, automatiniam ir rankiniam metodui | vnt. | 5 | 9 ml | 5 |  |  | R/D Systems; SEDRite Plus 9 ml (contr.1), OSR44VA 8 | 42 | 5% | 44.1 | 210 | 220.5 | UAB Diamedica
| 87.2 | 33696500-0 | Eritrocitų nusėdimo greičio kontrolė patologinė | Tinkamas Sarstedt mėgintuvėlių stovui, kapiliariniam ir veniniam kraujui ,ne daugiau kaip 10 ml viename buteliuke. Galiojimas ne trumpesnis nei 17 mėn. nuo pagaminimo datos. Atidarytos kontrolės stabilumas ne mažiau 31 d. (Pateikti tai įrodančius dokumentus) | Tinkama Sarstedt arba analogiškiems stovams, kapiliariniam ir veniniam kraujui, automatiniam ir rankiniam metodui | vnt. | 5 | 9 ml | 5 |  |  | R/D Systems, SEDRite Plus 9 ml (contr.2), OSR44VA8 | 42 | 5% | 44.1 | 210 | 220.5 | UAB Diamedica
131 |  | 19520000-7 | Mikromėgintuvėliai ENG su kapiliarais kapiliarai 200mm | Būtini pavyzdžiai | kapiliariniam kraujui imti pagal Westergreną su citratu,tinka Sarstedt stovui | vnt. | 1500 | vnt. | 1500 |  |  | Sarstedt, mikrovette CB 200ENG, 18.1325 | 0.38 | 5% | 0.399 | 570 | 598.5 | UAB Diamedica

## 141
141 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIAMS tyrimams ANALIZATORIUMI VITEK2 Compact (valdomas nuosavybės teise) , arba kitu tiekėjo siūlomu analizatoriumi (lygiaverčiu), kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 12 mėnesių.
7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Tyrimų skaičius per 12 mėn. | Specialūs reikalavimai | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
141 |  | 33696500-0 | Laboratoriniai reagentai darbui su bakteriologinių tyrimų sistemos analizatoriumi | [9 empty] | 8887 | 9515.35
| 141.1 |  | Mikroorganizmų identifikavaimas | Kliniškai svarbių mikroorganizmų identifikavimas iki rūšies | 260 | įskaitant gram(-), gram(+), neiserijas, hemofilus, mieliagrybius, anaerobinius ir Bacillaceae mikroorganizmus | 260 | 20 kortelių | 13 | 160 | 5% | 168 | 2080 | 2184 | bioMerieux, GN, GP, NH, YST, ANC |  |  | UAB Diamedica
| 141.2 |  | Atsparumo antibiotikams tyrimai | Jautrumo antibiotikams tyrimai, nustatant MSK vertę | 140 | vienu tyrimu tiriama ne mažiau kaip 15 antibiotikų, ne mažiau kaip 3 koncentracijomis kiekvieno | 140 | 20 kortelių | 7 | 160 | 5% | 168 | 1120 | 1176 | bioMerieux, AST-GN, AST-GP |  |  | UAB Diamedica
| 141.3 |  | Atsparumo priešgrybiniams vaistams tyrimai | Jautrumo priešgrybiniams vaistams tyrimai, nustatant MSK vertę | 20 | vienu tyrimu tiriama ne mažiau kaip 5 medžiagos, ne mažiau kaip 3 koncentracijomis kiekvieno | 20 | 20 kortelių | 1 | 160 | 5% | 168 | 160 | 168 | bioMerieux, AST-YST (YS08) |  |  | UAB Diamedica
| 141.4 |  | Atsparumo antibiotikams tyrimai streptokokams | Jautrumo antibiotikams tyrimai, nustatant MSK vertę | 40 | vienu tyrimu tiriama ne mažiau kaip 10 antibiotikų, ne mažiau kaip 3 streptokokams specifiškomis koncentracijomis kiekvieno | 40 | 20 kortelių | 2 | 160 | 5% | 168 | 320 | 336 | bioMerieux, AST-ST (ST03) |  |  | UAB Diamedica
| 141.5 |  | Papildomos priemonės, QC tyrimai ir kontrolinės medžiagos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus ir kiekius)
| 141.5.1 |  | VITEK suspensijos buferis | Buferis ID ar AST suspensijos paruošimui |  | rinkinys po 3 x 500 ml. | 5 | rinkinys po 3 x 500 ml. | 5 | 85 | 5% | 89.25 | 425 | 446.25 | bioMerieux, V1204 |  |  | UAB Diamedica
| 141.5.2 |  | VITEK DENSICHEK PLUS kalibravimo standartas | Standartai drumstomačio kalibracijai |  | rinkinys po 4 x 1 vnt. | 2 | rinkinys po 4 x 1 vnt. | 2 | 150 | 5% | 157.5 | 300 | 315 | bioMerieux, 21255 |  |  | UAB Diamedica
| 141.5.3 |  | VITEK suspensijų mėgintuvėliai | Polistireniniai mėgintuvėliai suspensijų ruošimui |  | 2000 vnt. | 1 | 2000 vnt. | 1 | 140 | 5% | 147 | 140 | 147 | bioMerieux, 69285 |  |  | UAB Diamedica
| 141.5.4 |  | VITEK dozatorių antgaliai | Antgaliai GN ir GP dozatoriams |  | 96 vnt. | 1 | 96 vnt. | 1 | 28 | 5% | 29.4 | 28 | 29.4 | bioMerieux, 30501 ar 30507 |  |  | UAB Diamedica
| 141.5.5 |  | VITEK kontrolinės kultūros | kokybės kontrolės procedūroms |  | rinkinys po 1 x 2 kult. | 5 | rinkinys po 1 x 2 kult. | 5 | 100 | 5% | 105 | 500 | 525 | bioMerieux, Lyfocults |  |  | UAB Diamedica
| 141.5.6 |  | VITEK terpė kokybės kontrolei | kokybės kontrolės procedūroms |  | 20 vnt. | 12 | 20 vnt. | 12 | 22 | 5% | 23.1 | 264 | 277.2 | bioMerieux, 43001, TSA |  |  | UAB Diamedica
| 141.5.7 |  | VITEK sistemos kontrolės rinkinys | kokybės kontrolės procedūroms |  | pak. | 1 | pak. | 1 | 1150 | 21% | 1391.5 | 1150 | 1391.5 | bioMerieux, SRV-V2C |  |  | UAB Diamedica
| 141.5.8 |  | NaCl 0.85 % Medium (2 ml) | kokybės kontrolės procedūroms |  | pak. | 24 | pak. | 24 | 100 | 5% | 105 | 2400 | 2520 | bioMerieux, 20070, API NaCl 0.85 % Medium (2 ml), 100 ampoules |  |  | UAB Diamedica
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga pageidautina nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
Eil.Nr. |  |  | Parametro pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 |  |  | Paskirtis: | Autonominė automatizuota mikrobiologinių tyrimų sistema |  |  |  | visos priemonės siūlomos įstaigos turimam mikrobiologiniam analizatoriui VITEK 2 Compact. Papildomas analizatorius panaudai NESIŪLOMAS
Skirta atlikti mikroorganizmų kultūros identifikaciją iki rūšies
Mikroorganizmo jautrumo antibiotikams tyrimas ir interpretavimas
2 |  |  | Darbo principas:
Analizatorius naudoja iš anksto paruoštą mikroorganizmų kultūrų suspensiją
Analizatorius tyrimo priemones su paruošta suspensija užpildo automatiškai
Analizatorius užtikrina tyrimo priemonių saugų uždarymą
Automatinis inkubavimas
Automatinis tyrimo duomenų nuskaitymas, rezultatų pateikimas ir interpretavimas
Automatinis panaudotų tyrimo priemonių pernešimas į atliekų talpyklas
3 |  |  | Darbo eiga: | Naujo tyrimo paleidimas bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo kitų atliekamų tyrimų
4 |  |  | Našumas: | Sistema turi užtikrinti nurodyto tyrimų skaičiaus atlikimą
5 |  |  | Komplektuojamos priemonės ar periferiniai įrenginiai darbo vietai užtikrinti | Nurodo tiekėjas
6 |  |  | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas
Tęsinys kitame lape

## 153
153 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS automatizuotai sistemai, skirtai mikroorganizmų aptikimui kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose. Tiekėjas turės suteikti 1 automatizuotą sistemą panaudos sutarties pagrindu 36 mėnesiams.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 36 mėnesiai.
7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
153 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės automatizuotai sistemai, skirtai mikroorganizmų aptikimui kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose. | Tiekėjas turi ligoninei pateikti analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | 7998.2 | 8614.11
| 153.1 |  | Buteliukai su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta aerobinių bakterijų, fakultatyvinių anaerobinių bakterijų ir mikroskopinių grybų nustatymui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. Turi atitikti reikalavimus | 225 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 153.1.1 | bioMerieux, 259793, BacT/ALERT FN Anaerobic |  | 225 | 1 but. | 225 | 8.2 | 5% | 8.61 | 1845 | 1937.25 | bioMerieux, 259793, BacT/ALERT FN Anaerobic
| 153.2 |  | Buteliukai su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta anaerobinių bakterijų ir fakultatyvinių anaerobinių bakterijų nustatymui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. Turi atitikti reikalavimus | 150 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 153.2.1 | bioMerieux, 259791, BacT/ALERT FA Aerobic |  | 150 | 1 but. | 150 | 8.2 | 5% | 8.61 | 1230 | 1291.5 | bioMerieux, 259791, BacT/ALERT FA Aerobic
| 153.3 |  | Mažesnio ėminio tūrio buteliukai (pediatriniai) su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta aerobinių bakterijų, fakultatyvinių anaerobinių bakterijų ir mikroskopinių grybų nustatymui iš kraujo. Turi atitikti reikalavimus | 350 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 153.3.1 | bioMerieux, 259794, BacT/ALERT PF Pediatric |  | 350 | 1 but. | 350 | 8.2 | 5% | 8.61 | 2870 | 3013.5 | bioMerieux, 259794, BacT/ALERT PF Pediatric
Kitos reikalingos priemonės (pvz. kapiliarai ir pan.):
| 153.4 |  | bioMerieux (gam. Greiner Bio One), 450182/450183, SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder, 21G/23G x 3/4“, 19cm, 1 vnt. | 576 | 576 | 1 | 576 | 0.7 | 5% | 0.735 | 403.2 | 423.36 | bioMerieux (gam. Greiner Bio One), 450182/450183, SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder, 21G/23G x 3/4“, 19cm, 1 vnt.
| 153.5 |  | bioMerieux, 233766, BTA Subculture units , 100 units | 200 | 200 | 100 | 2 | 150 | 5% | 157.5 | 300 | 315 | bioMerieux, 233766, BTA Subculture units , 100 units
| 153.6 |  | bioMerieux, SRV-BTA, Bact/ALERT calibration set, 1 pak. | 3 | 3 | 1 | 3 | 300 | 21% | 363 | 900 | 1089 | bioMerieux, SRV-BTA, Bact/ALERT calibration set, 1 pak.
| 153.7 |  | bioMerieux, 848-0005-01, THERM DGTL POCKET 3D DWRS (new ref 6202941), 1 pak. | 3 | 3 | 1 | 3 | 150 | 21% | 181.5 | 450 | 544.5 | bioMerieux, 848-0005-01, THERM DGTL POCKET 3D DWRS (new ref 6202941), 1 pak.
Lentelės Nr. 153 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
1 | Reikalavimai buteliukams:
1.1. | Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
1.2. | Buteliukai turi būti pagaminti iš plastiko ir užpildyti skysta terpe su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais.
1.3. | Buteliukai su terpe turi būti skirti nustatyti aerobinėms bakterijoms ir mieliagrybiam/pelėsiniams grybams bei anaerobinėms bakterijoms.
1.4. | Buteliukai su suleista į vidų tiriamąja medžiaga iki pristatymo į laboratoriją gali būti laikomi kambario temperatūroje (15-25°C) iki 24 val.
1.5. | Numatyta atidėto buteliukų įdėjimo į instrumentą galimybė (uždelstas įkėlimas iki 24 val.)
1.6. | Pateikti priemonių naudojimosi instrukcijas su pažymėtais atitikimą patvirtinančiais punktais
2. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti
2.1. | sterilius adpterius su peteliškėmis ėminių surinkimui
2.2. | kontrolines medžiagas
2.3. | priemones teigiamų pasėlių išsėjimui
2.4. | priemones analizatoriaus (sistemos) eksploatacijai
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  | Bact/ALERT 60
2. | Analizatoriaus paskirtis | Aptikti mikroorganizmus (bakterijas ir mikroskopinius grybus) kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose (cerebrospinaliniame bei sąnario, pleuros, perikardo, pilvo ertmių skysčiuose) |  | Aptikti mikroorganizmus (bakterijas ir mikroskopinius grybus) kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose (cerebrospinaliniame bei sąnario, pleuros, perikardo, pilvo ertmių skysčiuose) |  |  | Naudojimosi instrukcija, psl. 11 (instr.nr. 1-1) 153 p.d. įrangos atitiktis, psl. Nr. 1
3. | Įspėjimo signalų sistema | Nustačius mikroorganizmų augimą buteliuke, esant prietaiso gedimui ir operacijų klaidos atveju, analizatoriuje turi būti įdiegta vizualinė ir garsinė įspėjimo signalų sistema |  | Nustačius mikroorganizmų augimą buteliuke, esant prietaiso gedimui ir operacijų klaidos atveju, analizatoriuje turi būti įdiegta vizualinė ir garsinė įspėjimo signalų sistema |  |  | Naudojimosi instrukcija, psl. 106 (instr.nr. 7-2) 153 p.d. įrangos atitiktis, psl. Nr. 5
4. | Inkubacijos laiko keitimas | Maksimalus buteliuko inkubacijos laikas gali būti keičiamas kiekvienam buteliukui atskirai įdėjimo metu arba po įdėjimo į analizatorių. |  | Maksimalus buteliuko inkubacijos laikas gali būti keičiamas kiekvienam buteliukui atskirai įdėjimo metu arba po įdėjimo į analizatorių. |  |  | Naudojimosi instrukcija, psl. 105 (instr.nr. 7-1) 153 p.d. įrangos atitiktis, psl. Nr. 4
5. | Galimybė analizuoti mikroorganizmo augimo analizatoriuje kreivę | Būtinas |  | Taip |  |  | Naudojimosi instrukcija, psl. 11 ir 82 (instr.nr. 1-1 ir 5-44) 153 p.d. įrangos atitiktis, psl. Nr. 1, 3
6. | Duomenų perkėlimas ir saugojimas | Galimybė perkelti ir saugoti atsargines duomenų kopijas tam skirtose laikmenose |  | Yra numatyta galimybė perkelti ir saugoti atsargines duomenų kopijas tam skirtose laikmenose |  |  | Naudojimosi instrukcija, psl. 108 (instr.nr. 7-4) 153 p.d. įrangos atitiktis, psl. Nr. 6
7. | Analizatoriaus inkubatoriaus talpa | Ne mažiau nei 60 buteliukų |  | Siūlomas Bact/ALERT 60 vietų modulis. |  |  | Naudojimosi instrukcija, psl. 30 (schema) (instr.nr. 3-2) 153 p.d. įrangos atitiktis, psl. Nr. 2
8. | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama kartu su įranga |  | Pateikiama su įranga
9. | CE sertifikatas | Būtinas |  | Yra |  |  | Pateikiamas
10. | Mikroorganizmų automatizuotos tyrimų sistemos sudėtinės dalys | Analizatorius, kompiuteris ir monitorius (jei neintegruoti į analizatorių), spausdintuvas, nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS) |  | Sistemos komplektacija nurodyta instrukcijoje |  |  | Naudojimosi instrukcija, psl. 30 (schema) (instr.nr. 3-2) 153 p.d. įrangos atitiktis, psl. Nr. 2
Tęsinys kitame lape

## Krešėjimo (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas* | Paskirtis | Vaistinės kodas | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Tyrimų skaičius 36 mėn. | Pageidaujama pakuotė mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodoma, kiek pakuotėje yra atitinkamoje pozicijoje nurodytos prekės mato vienetų) | Siūlomų pakuočių skaičius 36 mėn. | Gamintojas | Siūlomos 1 pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos 1 pakuotės kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur 36 mėn. | Suma su PVM, Eur, 36 mėn. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
200 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės koagulometrui Benk | Tiekėjas pateikia ligoninei papildomai (ligoninė turi 1 nuosavą analizatorių) rezervinį dar vieną analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. Reikalavimai analizatoriui nurodyti šios pirkimo dalies pabaigoje. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą
| 200.1 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22401 | 7 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. aktyvatorius silicis, liofilizuotas |  | 12x5ml | 15
| 200.2 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22402 | 14 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. Polifenolio aktyvatorius, skystas. |  | 12x4ml | 25
| 200.3 | 33696500-0 | CaCl2 0,025 M |  | 22403 | 2m, Turi būti ton pačio gamintojo, kaip ir visi reagentai krešėjimo sistemos tyrimams |  | 15ml | 25
| 200.4 | 33696500-0 | SPA (20) - protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui |  | 22404 | 3d. Reagentas II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymui protrombino-prokonvertino met., gamintojo kalibruotas BE analizatoriui. Reagento sudėtyje turi būti kalcio chloridas, titruotas gamintojo |  | 12x4ml | 13
| 200.5 | 33696500-0 | SPA buferis |  | 22405 |  |  | 250ml | 15
| 200.6 | 33696500-0 | Koalino suspensija 0,5g/l |  | 22406 |  |  | 100ml | 7
| 200.7 | 33696500-0 | Fibrinogeno koncentracija (Fibri-prest automate) |  | 22407 | 1mėn. Norma 2 -4 g/l. Klauso met. Pagamintas žmogaus trombino pagrindu, gamintojo kalibruotas koagulometrui. |  | 12x2ml | 9
| 200.8 | 33696500-0 | Normalios žmogaus plazmos pulas |  |  |  |  | 1ml | 3
| 200.9 | 33696500-0 | Owren - Koller buferis |  | 22408 |  |  | 15ml | 45
| 200.10 | 33696500-0 | Kiuvetės ir rutuliukai BE |  | 22410 | Coagulator analizatoriui |  | 1000vnt | 10
| 200.11 | 33696500-0 | Kiuvetės ST |  |  |  |  | 4x150vnt | 1
| 200.12 | 33696500-0 | Rutuliukai ST |  |  |  |  | 1850 vnt | 1
| 200.13 | 33696500-0 | Antgaliai Stepper |  |  |  |  | 100 vnt | 1
| 200.14 | 33696500-0 | Terminis popierius |  |  | 110 mm |  | 5 vnt | 9
| 200.15 | 33696500-0 | Indeliai reagentų laikymui |  | 22412 | Coagulator analizatoriui, reagento laikymui |  | 100 vnt | 12
| 200.16 | 33696500-0 | Kontrolinė plazma normali ir patologinė |  | 22414 | DATL, SPA, Fibrinogeno konc. |  | (12x2ml) x 2 | 7
| 200.17 | 33696500-0 | Peiliukai standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti |  | 22415 | IVY metodu |  | 1 vnt. | 20
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Reikalaujami parametrai |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai: |  | Atitinka/Neatitinka |  |  |  | Gamintojas
| 1 |  | Matavimo metodas | Elektromagnetinis klampumo kitimo krešulio nustatymo principas
| 2 |  | Našumas | Matavimo kanalų skaičius - ne mažiau 4 kanalų Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37°C) talpa ne mažiau 16 vietų
| 3 |  | Vienetų sistema | Atsakymai turi būti gaunami šiais vienetais: s, %, INR, g/l, mg/dl, IU/ml
| 4 |  | Parametrai protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo analitei | Turi būti galimybė tirti protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumą (INR) iš kapiliarinio kraujo
| 5 |  | Duomenų atsekamumas dokumentavimui | Analizatoriuje turi būti galimybė tiriamajam mėginiui įvesti identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinę kreivę, atspausdinti tyrimų atlikimo pradžios/pabaigos laiką.
| 6 |  | Jungtys, analizatoriaus duomenų perdavimas | RS- 232 jungtis
| 7 |  | Prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus. | Būtina
| 8 |  | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių atstovas | Būtina
201 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniam analizatoriui ,,MINI VIDAS" (arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės lygiaverčiam analizatoriui) | Tiekėjas turi suteikti ligoninei analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą
| 201.1 | 33696500-0 | Prokalcitonino reagentas |  | L 0023.1 |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 18
| 201.2 | 33696500-0 | Tyrimų kontrolė |  | L 0023.2 |  |  | Rinkinys 2x30 testų | 20
| 201.3 | 33696500-0 | Vitamino D reagentas |  |  |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 66
| 201.4 | 30197600-2 | Termo popierius ( 110x12x45 mm) |  | L 0023.3 |  |  | vnt. | 40
| 201.5 | 30197600-2 | Priežiūros priemonių rinkinys |  | L0023.4 |  |  | vnt. | 3

## 155
155 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS imunocheminiams tyrimams (Procalcitoninui ir Bendram Vitaminui D) atlikimui analizatoriumi, kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu. Analizatorius - 1 vnt.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 36 mėnesiai.
7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
155 |  | 33696500-0 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). | Tiekėjas turi ligoninei pateikti imunocheminį analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | 66192 | 69839.52
| 155.1 |  | Bendaras Vitaminas D | 8500 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 155.1.1 | VIDAS 25 OH Vitamin D Total |  | 142 | 60 testų | 144 | 230 | 5% | 241.5 | 33120 | 34776 | Biomerieux, 30463
| 155.2 |  | Prokalcitoninas | 1700 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 155.2.1 | VIDAS BRAHMS Procalcitonin |  | 29 | 60 testų | 33 | 900 | 5% | 945 | 29700 | 31185 | Biomerieux, 30450
|  |  | Kitos reikalingos priemonės (pvz.popierius ir pan.): |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 155.3 |  | Termo popierius | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį) | 6 | vnt. | 6 | 2 | 21% | 2.42 | 12 | 14.52 | Biomerieux, 110mm
| 155.4 |  | VIDAS QCV |  | 9 | 60 testų | 9 | 140 | 5% | 147 | 1260 | 1323 | Biomerieux, 30706
| 155.5 |  | Priežiūros rinkinys |  | 3 | rink. | 3 | 700 | 21% | 847 | 2100 | 2541 | Biomerieux, SRV01
TECHNINIAI REIKALAVIMAI IMUNOCHEMINIAM ANALIZATORIUI
Siūlomas analizatorius - mini VIDAS (gamintojas Biomerieux, Prancūzija)
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Naudojami jau paruošti reagentai strypeliuose (kasetėse) - 1 strypelis vienam testui. |  |  |  | Būtina |  | Naudojami jau paruošti reagentai strypeliuose (kasetėse) - 1 strypelis vienam testui. 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
2 | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. |  |  |  | Būtina |  | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. - REAGENTŲ METODIKOS
3 | Kalibracijų dažnumas - ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį. |  |  |  | Būtina |  | Kalibracijų dažnumas - ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį. Nurodytoms analitėms - 1 kartą per mėnesį 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5
4 | Kontrolių atlikimas - pagal gamintojo rekomendacijas, kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. |  |  |  | Būtina. Pateikti gamintojo patvirtinimo raštą |  | Kontrolių atlikimas - pagal gamintojo rekomendacijas, kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. Pridedame gamintojo patvirtinimo raštą 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 7-8
5 | Vienu metu galima tirti iki 12 mėginių |  |  |  | Būtina |  | Vienu metu galima tirti iki 12 mėginių 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
6 | Analizatorius turi turėti išorinį brūkšninio kodo skaitytuvą. |  |  |  | Būtina |  | Analizatorius turi išorinį brūkšninio kodo skaitytuvą. 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9
7 | Naudojamų reagentų išfasavimai ne didesni kaip 60 tyrimų pakuotėje. |  |  |  | Būtina |  | Naudojamų reagentų išfasavimai ne didesni kaip 60 tyrimų pakuotėje. 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
8 | Nėra skystų atliekų. |  |  |  | Būtina |  | Nėra skystų atliekų. 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 12
9 | Nereikalingas laboratorinis vanduo. |  |  |  | Būtina |  | Nereikalingas laboratorinis vanduo. 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 12
10 | Analizatorius nereikalauja jokių ploviklių. |  |  |  | Būtina |  | Analizatorius nereikalauja jokių ploviklių. 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 12
11 | Integruotas terminis spausdintuvas. |  |  |  | Būtina |  | Integruotas terminis spausdintuvas. 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
12 | CE ženklas ant analizatoriaus bei CE sertifikatas. |  |  |  | Būtina |  | Analizatorius ženklintas CE. Sertifikatas pridedamas 155 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 23-26