## 144
144 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS biocheminiams sausos chemijos tyrimams ANALIZATORIUMI "Reflotron Plus" (valdomas nuosavybės teise) , arba lygiaverčiu, skirtu atlikti biochemiams sausos chemijos tyrimams, kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 12 mėnesių.
7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti.
10. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti kuo mažesnė, nes analizatorius yra rezervinis .
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
144 |  | 33696500-0 | Reagentai- sausos chemijos diagnostinės juostelės , paruoštos naudojimui. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis siūlomas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2- jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kontrolei per 12 mėn. atlikti. | [7 empty] | 2422 | 2547.3728 | Roche, Ltd. | "Reflotron Plus" |  | UAB Mediq Lietuva
| 144.1 | 33696500-0 | GGT.............. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 200 | 200 | N30 | 7 | 30 | 5% | 31.5 | 210 | 220.5 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
| 144.2 | 33696500-0 | Uric acid ............................................................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 120 | 120 | N30 | 4 | 35 | 5% | 36.75 | 140 | 147 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
| 144.3 | 33696500-0 | P - amilazė.................................................................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 300 | 300 | N15 | 20 | 22 | 5% | 23.1 | 440 | 462 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
| 144.4 | 33696500-0 | Kreatinkinazė ............................................ Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 480 | 480 | N15 | 32 | 24 | 5% | 25.2 | 768 | 806.4 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
| 144.5 | 33696500-0 | ALP ........................................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 480 | 480 | N30 | 16 | 35 | 5% | 36.75 | 560 | 588 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
| 144.6 | 33696500-0 | Kokybės kontrolė........Reflotron Precinorm U.............. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį) | 48ml | 4x2ml | 6 | 29 | 5% | 30.45 | 174 | 182.7 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
| 144.7 | 33696500-0 | Kalibracinė juostelė......Reflotron-Calib.strip white 50. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį) | 50 | 1x50 | 1 | 86 | 5% | 90.3 | 86 | 90.3 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
| 144.8 | 33696500--0 | Kalibracinė juostelė......Reflotron-Clean Chek. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį) | 2 | 1X1vnt | 2 | 15 | 5% | 18.15 | 30 | 31.5 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
Kitos reikalingos priemonės (pvz.popierius ir pan.):
| 144... |  | Spausdinimo juostelė ERC 09 | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį) | 1 | 1 | 1 | 8 | 21% | 9.68 | 8 | 11.7128 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
| 144... |  | Spausdinimo popierius |  | 10rul | 1x5rul | 2 | 3 | 21% | 3.63 | 6 | 7.26 | Roche, Ltd. | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/Reagentai | Žr.faile Gamintoju dokumentai/144 dalis/CE | UAB Mediq Lietuva
144...
Lentelės Nr. 144 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga pageidautina nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Būtini tyrimai : | Bendras cholesterolis, HDL- Cholesterolis, Trigliceridai, Kalis , Šarminė fosfotazė , Šlapimo rūgštis, GOT, GPT, Kreatininas, Gamagliutamilfosfotazė, Kreatininas, urea, Bendras bilirubinas, Gliukozė, Kreatinkinazė, Hemoglobinas, Pankreatinė amilazė, Amilazė
| 2 | Matavimo metodas | Atspindžio gebos fotometrijos principas
| 3 | Testų rezultatų pateikimo trukmė | 2-3 min
| 4 | Reagentai | Tyrimo juostelės sausos chemijos pagrindu
| 5 | Tyrimų juostelių pakuotė | Ne daugiau 30 vnt
| 6 | Mėginio tipas | Kraujas , serumas, plazma
| 7 | Mėginio kiekis | Ne daugiau 30 mikrolitrų
| 8 | Integruotas spausdintuvas | Būtinas
| 9 | Integruotos programos | Kreatinino klirenso skaičiavimas - būtinas
| 10 | Prijungimas prie esamos laboratorijos procesų valdymo sistemos (LIS) | Būtinas
| 11 | Kalibravimas | Gamyklinis kalibravimas, kad nereiktų kalibruoti
| 12 |  | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas
Tęsinys kitame lape

## Krešėjimo (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas* | Paskirtis | Vaistinės kodas | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Tyrimų skaičius 36 mėn. | Pageidaujama pakuotė mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodoma, kiek pakuotėje yra atitinkamoje pozicijoje nurodytos prekės mato vienetų) | Siūlomų pakuočių skaičius 36 mėn. | Gamintojas | Siūlomos 1 pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos 1 pakuotės kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur 36 mėn. | Suma su PVM, Eur, 36 mėn. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
200 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės koagulometrui Benk | Tiekėjas pateikia ligoninei papildomai (ligoninė turi 1 nuosavą analizatorių) rezervinį dar vieną analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. Reikalavimai analizatoriui nurodyti šios pirkimo dalies pabaigoje. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą
| 200.1 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22401 | 7 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. aktyvatorius silicis, liofilizuotas |  | 12x5ml | 15
| 200.2 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22402 | 14 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. Polifenolio aktyvatorius, skystas. |  | 12x4ml | 25
| 200.3 | 33696500-0 | CaCl2 0,025 M |  | 22403 | 2m, Turi būti ton pačio gamintojo, kaip ir visi reagentai krešėjimo sistemos tyrimams |  | 15ml | 25
| 200.4 | 33696500-0 | SPA (20) - protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui |  | 22404 | 3d. Reagentas II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymui protrombino-prokonvertino met., gamintojo kalibruotas BE analizatoriui. Reagento sudėtyje turi būti kalcio chloridas, titruotas gamintojo |  | 12x4ml | 13
| 200.5 | 33696500-0 | SPA buferis |  | 22405 |  |  | 250ml | 15
| 200.6 | 33696500-0 | Koalino suspensija 0,5g/l |  | 22406 |  |  | 100ml | 7
| 200.7 | 33696500-0 | Fibrinogeno koncentracija (Fibri-prest automate) |  | 22407 | 1mėn. Norma 2 -4 g/l. Klauso met. Pagamintas žmogaus trombino pagrindu, gamintojo kalibruotas koagulometrui. |  | 12x2ml | 9
| 200.8 | 33696500-0 | Normalios žmogaus plazmos pulas |  |  |  |  | 1ml | 3
| 200.9 | 33696500-0 | Owren - Koller buferis |  | 22408 |  |  | 15ml | 45
| 200.10 | 33696500-0 | Kiuvetės ir rutuliukai BE |  | 22410 | Coagulator analizatoriui |  | 1000vnt | 10
| 200.11 | 33696500-0 | Kiuvetės ST |  |  |  |  | 4x150vnt | 1
| 200.12 | 33696500-0 | Rutuliukai ST |  |  |  |  | 1850 vnt | 1
| 200.13 | 33696500-0 | Antgaliai Stepper |  |  |  |  | 100 vnt | 1
| 200.14 | 33696500-0 | Terminis popierius |  |  | 110 mm |  | 5 vnt | 9
| 200.15 | 33696500-0 | Indeliai reagentų laikymui |  | 22412 | Coagulator analizatoriui, reagento laikymui |  | 100 vnt | 12
| 200.16 | 33696500-0 | Kontrolinė plazma normali ir patologinė |  | 22414 | DATL, SPA, Fibrinogeno konc. |  | (12x2ml) x 2 | 7
| 200.17 | 33696500-0 | Peiliukai standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti |  | 22415 | IVY metodu |  | 1 vnt. | 20
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Reikalaujami parametrai |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai: |  | Atitinka/Neatitinka |  |  |  | Gamintojas
| 1 |  | Matavimo metodas | Elektromagnetinis klampumo kitimo krešulio nustatymo principas
| 2 |  | Našumas | Matavimo kanalų skaičius - ne mažiau 4 kanalų Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37°C) talpa ne mažiau 16 vietų
| 3 |  | Vienetų sistema | Atsakymai turi būti gaunami šiais vienetais: s, %, INR, g/l, mg/dl, IU/ml
| 4 |  | Parametrai protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo analitei | Turi būti galimybė tirti protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumą (INR) iš kapiliarinio kraujo
| 5 |  | Duomenų atsekamumas dokumentavimui | Analizatoriuje turi būti galimybė tiriamajam mėginiui įvesti identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinę kreivę, atspausdinti tyrimų atlikimo pradžios/pabaigos laiką.
| 6 |  | Jungtys, analizatoriaus duomenų perdavimas | RS- 232 jungtis
| 7 |  | Prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus. | Būtina
| 8 |  | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių atstovas | Būtina
201 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniam analizatoriui ,,MINI VIDAS" (arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės lygiaverčiam analizatoriui) | Tiekėjas turi suteikti ligoninei analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą
| 201.1 | 33696500-0 | Prokalcitonino reagentas |  | L 0023.1 |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 18
| 201.2 | 33696500-0 | Tyrimų kontrolė |  | L 0023.2 |  |  | Rinkinys 2x30 testų | 20
| 201.3 | 33696500-0 | Vitamino D reagentas |  |  |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 66
| 201.4 | 30197600-2 | Termo popierius ( 110x12x45 mm) |  | L 0023.3 |  |  | vnt. | 40
| 201.5 | 30197600-2 | Priežiūros priemonių rinkinys |  | L0023.4 |  |  | vnt. | 3