## Lapas1
Patikslintas supaprastinto atviro konkurso 3 priedas
Aortos protezų pirkimas
Patikslinta prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Orien-tacinis poreikis metams | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinio metinio poreikio suma Eur su PVM | Reikalavimai | Kataloginis prekės Nr. | Gamintojas
1.1. | Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75 ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms | Vnt. | 10 | 6660 | 6993 | 69930 | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis; 1.4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 24 iki 36 mm; 1.5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių; 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 1.7. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais - laipsniškai arba staigiai, bei proksimalaus-distalaus judesio galimybę pusiau išskleistu stentgraftu; 1.8. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.9. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis; 1.10. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, iki 28 mm; 1.11. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F; 1.12. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.
1.2. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos | Vnt. | 2 | 2610 | 2740.5 | 5481 | 1. Turi turėti galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Turi būti ne trumpesni nei 100 mm; 4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 5. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 6. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.
1.3. | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui | Vnt. | 2 | 1680 | 1764 | 3528 | 1. Išskleisto okliuderio diametrai turi būti iki 24 mm; 2. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18F.
1.4. | Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas | Vnt. | 3 | 1740 | 1827 | 5481 | 1. Turi būti įvairių ilgių; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Diametras turi būti įvairių dydžių, iki 36 mm; 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F.
1.5. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas | Vnt. | 8 | 1680 | 1764 | 14112 | 1. Turi būti įvairių ilgių; 2. Diametrai turi būti įvairių dydžių, iki 28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro); 3. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 16F.
1 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 98532