Lietuvos ir Šveicarijos UAB HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS

Į.k. 110747425; PVM kodas LT107474219 ; adresas Antagynės g. 1, Kaunas; duomenys apie įmonę kaupiami registrų centro duomenų bazėje;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

VšĮ Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMATINĖ KRŪTINĖS PASPAUDIMŲ SISTEMOS PIRKIMO

2014-09-10 Nr.0910
Kaunas
1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI 

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Antagynės g. 1, LT-47164 Kaunas

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	110747425, LT107474219

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT 497300010075746862; AB Swedbank; banko kodas 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Algis Bakutis

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Direktorius Algis Bakutis

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Algis Bakutis

	Telefono numeris
	8 (37) 363056

	Fakso numeris
	8 (37) 362231

	El. pašto adresas
	info@hospitex.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas 
	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis
	Mato

vnt.
	Vnt. kaina be PVM
	Vnt. kaina su PVM
	Kaina viso Lt. su PVM

	1.
	Automatinė krūtinės paspaudimų sistema
	Lucas 2,

Gamintojas: JOLIFE AB 

	1
	Vnt.
	61900,00
	74899,00
	74899,00

	
	
	Bendra preliminari kaina Lt. su PVM:
	X
	X
	X
	X
	74899,00


3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Automatinė krūtinės paspaudimų sistema (kiekis 1 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius)

	I.
	Gaivinimo sistema 
	Nurodyti prekės pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją
	Gaivinimo sistema (automatinis krūtinės ląstos paspaudimų aparatas) 
Lucas 2
Gamintojas: Jolife AB

„Katalogas“ – 1 psl.

	1. 
	Aparato konstrukcija
	Portatyvus, komplekte su baterija sveriantis ne daugiau 8 kg 
	Portatyvus, komplekte su baterija sveriantis 7.8 kg
„Katalogas“ – 2, 4 psl.

	2. 
	Kompresijų (paspaudimų) dažnis
	100 ± 4 kompresijų per minutę
	100 ± 2 kompresijų per minutę
„Katalogas“ – 2 psl.

	3. 
	Pritaikymas naudoti atliekant defibriliaciją
	Būtinas
	Pritaikymas naudoti atliekant defibriliaciją
„Katalogas“ – 5 psl.

	4. 
	Panaudojimas specialių procedūrų metu
	Tinkamas naudoti kardiopulmoniniam gaivinimui kateterizavimo laboratorijose atliekant rentgenografinį tyrimą ir defibriliaciją
	Tinkamas naudoti kardiopulmoniniam gaivinimui kateterizavimo laboratorijose atliekant rentgenografinį tyrimą ir defibriliaciją
„Katalogas“ – 5, 6 psl.

	5. 
	Kompresijų ir dekompresijų laikas
	Vienodas kompresijų ir dekompresijų laikas su pilnu krūtinės ląstos atstatymu (vakuuminio čiuoptuvo pagalba)
	Vienodas kompresijų ir dekompresijų laikas su pilnu krūtinės ląstos atstatymu (vakuuminio čiuoptuvo pagalba)
„Katalogas“ – 7, 8 psl.

	6. 
	Kompresijų gylis 
	50 mm ±10 mm
	53 mm ±2 mm
„Katalogas“ – 2 psl.

	7. 
	Darbo režimai:
	1. Kompresija su ventiliavimo pauze (30 kompresijų ir 2 įpūtimai);

2. Pastovi kompresija

3. Pauzė 
	1. Kompresija su ventiliavimo pauze (30 kompresijų ir 2 įpūtimai);

2. Pastovi kompresija

3. Pauzė
„Katalogas“ – 9 psl.

	8. 
	Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo aparatą prie gavinamo paciento
	Būtinas
	Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo aparatą prie gavinamo paciento
„Katalogas“ – 10 psl.

	9. 
	Gaivinamo paciento rankų fiksavimo diržai, pritvirtinti prie gaivinimo aparato korpuso (saugiam  transportavimui)
	Būtini 
	Gaivinamo paciento rankų fiksavimo diržai, pritvirtinti prie gaivinimo aparato korpuso (saugiam  transportavimui)
„Katalogas“ – 11 psl.

	10. 
	Aparato maitinimo šaltinis 
	Vidinis Ličio jonų polimerų arba lygiavertis akumuliatorius. Aparato veikimo laikas, maitinant iš naujo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ≥ 30 min.
	Vidinis Ličio jonų polimerų akumuliatorius. Aparato veikimo laikas, maitinant iš naujo pilnai pakrauto akumuliatoriaus 45 min.
„Katalogas“ – 3, 8 psl.

	11. 
	Akumuliatoriaus pakroviklis 
	Integruotas gaivinimo aparate, tinkantis maitinimui iš 220V±10%, 50Hz elektros tinklo
	Integruotas gaivinimo aparate, tinkantis maitinimui iš 220V±10%, 50Hz elektros tinklo
„Katalogas“ – 12 psl.

	12. 
	Galimybė greitai pakeisti akumuliatorių be papildomų įrankių
	Būtina
	Galimybė greitai pakeisti akumuliatorių be papildomų įrankių
„Katalogas“ – 13 psl.

	13. 
	Indikatorius rodantis akumuliatoriaus pakrovimo lygį
	Būtinas
	Indikatorius rodantis akumuliatoriaus pakrovimo lygį
„Katalogas“ – 14 psl.

	14. 
	Savitikros sistema informuojanti  apie gedimus
	Būtina. 
	Savitikros sistema informuojanti  apie gedimus
„Katalogas“ – 9 psl.

	15. 
	Garsinė aliarmo sistema
	Būtina. Informuoja apie ventiliavimo pauzę, gedimą ir akumuliatoriaus išsikrovimą
	Informuoja apie ventiliavimo pauzę, gedimą ir akumuliatoriaus išsikrovimą
„Katalogas“ – 15, 16 psl.

	16. 
	Komplektuojami priedai
	1. Gaivinimo sistemos nešiojimo krepšys – 1 vnt.

2. Akumuliatoriai - 2 vnt.
3.Akumuliatoriaus pakroviklio (integruoto į gaivinimo aparatą) maitinimo laidas – 1 vnt.

4. Stalinis pakroviklis rezervinio (neįdėtoį gaivinimo aparatą) akumuliatoriaus įkrovimui – 1 vnt.

5. papildomas anglies pluošto pagrindas gaivinimo aparatui, tinkantis naudoti, atliekant rentgenografinius /angiografinius tyrimus – 1 vnt.
	1. Gaivinimo sistemos nešiojimo krepšys – 1 vnt.

2. Akumuliatoriai - 2 vnt.
3.Akumuliatoriaus pakroviklio (integruoto į gaivinimo aparatą) maitinimo laidas – 1 vnt.

4. Stalinis pakroviklis rezervinio (neįdėtoį gaivinimo aparatą) akumuliatoriaus įkrovimui – 1 vnt.

5. papildomas anglies pluošto pagrindas gaivinimo aparatui, tinkantis naudoti, atliekant rentgenografinius /angiografinius tyrimus – 1 vnt.
„Katalogas“ – 17, 18 psl.

	17. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją). 
	Pateikiama 

	18. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis sistemai ir jos dalims
	Ne mažiau 36 mėn. Akumuliatoriams suteikiama garantija gali būti kitokios trukmės, tačiau ne trumpesnė kaip 12 mėn.
	36 mėn. 
Akumuliatoriams suteikiama garantija 12 mėn.

	19. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija 
lietuvių kalba
	Naudojimo instrukcija 
lietuvių kalba


Pastabos: 

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

2. Grafoje “Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 23.3 dalyje.











4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1. 
	VĮ Rgistrų centro pažyma
	2
	„Kvalifikacijos dokumentai“

	2. 
	Viešųjų pirkimų prie LR vyriasybės pažyma 
	1
	„Kvalifikacijos dokumentai“

	3. 
	Gamintojo įgaliojimas 
	2
	„Kvalifikacijos dokumentai“

	4. 
	Balansas 2013 m.
	1
	„Kvalifikacijos dokumentai“

	5. 
	CE atitikties deklaracija
	2
	„Kvalifikacijos dokumentai“


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): informacija, kurią viešai skelbti neįpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

	

	Direktorius
	
	
	
	Algis Bakutis
	


