## 2 p. o. d.Elektromiogrfas
2.2 priedas "2 p. o. d. techninė specifikacija"
Elektromiografijos sistema-1 vnt.
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33100000-1 Medicinos įranga; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai nurodyti žemiau.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų ir lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Sistemos paskirtis | Elektromiografiniai tyrimai | Elektromiografiniai tyrimai | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
2. | Motorinio nervo laidumo tyrimai | Būtina | Motorinio nervo laidumo tyrimai | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
3. | Sensorinio nervo laidumo tyrimai | Būtina | Sensorinio nervo laidumo tyrimai | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
4. | Kombinuotas nervų laidumo tyrimas | Būtina | Kombinuotas nervų laidumo tyrimas | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
5. | F-bangos tyrimas | Būtina | F-bangos tyrimas | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
6. | H-reflekso tyrimas | Būtina | H-reflekso tyrimas | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
7. | Mirksėjimo reflekso tyrimas | Būtina | Mirksėjimo reflekso tyrimas | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
8. | Simpatinis odos tyrimas | Būtina | Simpatinis odos tyrimas | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
9. | Nervo inčingas | Būtina | Nervo inčingas | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
10. | Pasikartojanti nervo stimuliacija | Būtina | Pasikartojanti nervo stimuliacija | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2
11. | Reikalavimai miografo stiprintuvui:
11.1. | 1. Aukštos skiriamosios gebos EMG bipoliniai kanalai, ne mažiau | Keturių | 4
11.2. | 2. Kanalų įėjimo varža, ne mažiau | 1000 MΏ | >1000 MΏ
11.3. | 3. Sinfazinės dedamosios slopinimas (CMRR), ne mažiau | 110 dB | > 115 dB
11.4. | 4. Tipinis triukšmo lygis ne daugiau | 0.6 µVRMS | <0.6 µVRMS
11.5. | 5.Diskretizacijos dažnis ne mažiau | 30 kHz | 100 kHz
11.6. | 6. Analoginis skaitmeninis konverteris ne mažiau | 16 bitų | 16 bitų
11.7. | 7. Monopoliniai kanalai, ne mažiau | 8 | 12
12. | Reikalavimai stimuliatoriui:
12.1. | 1.Srovės reguliavimo diapazonas, ne siauresnis | Nuo 0,1 iki 100 mA | Nuo 0 iki 100 mA
12.2. | 2. Vienetinis impulsas | Būtina | 1. Vienetinis impulsas
12.3. | 3.Pasikartojantys impulsai | Būtina | 2.Pasikartojantys impulsai
12.4. | 4. Dažnio diapazonas, ne siauresnis | Nuo 0,1 iki 100 Hz | Nuo 0,1 iki 200 Hz
12.5. | 5.Stimulo trukmės diapazonas, ne siauresnis | Nuo 50 iki 1000 µs | Nuo 50 iki 1000 µs
12.6. | 6.Stimuliatoriaus rankenoje įmontuoti valdikliai ir indikatoriai | Būtina | Stimuliatoriaus rankenoje įmontuoti valdikliai ir indikatoriai
12.7. | Stimuliatoriaus palaikomos impulso formos | Monofazinė ir bifazinė | Monofazinė ir bifazinė
12.8. | Galimi impulso tipai | Vienkartini, porinis, traukinio, dvigubo traukinio ir trigubas | Vienkartini, porinis, traukinio, dvigubo traukinio ir trigubas
13 | Darbinė stotis:
13.1. | 1. Personalinis kompiuteris (atitinkantis elektromiografo gamintojo reikalavimus) (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) komplektuojamas su klaviatūra, pele ir lazeriniu (arba lygiaverčiu) spausdintuvu | Būtina | Personalinis kompiuteris (atitinkantis elektromiografo gamintojo reikalavimus) komplektuojamas su klaviatūra, pele ir lazeriniu spausdintuvu | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 5, 31
13.2. | 2. LCD (arba lygiavertis) monitorius, įstrižainė ne mažiau kaip 60 cm | Būtina | LCD monitorius, įstrižainė 60 cm | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 32
13.3. | 3. Kojinis jungiklis, ne mažiau dviejų pedalų | Būtina | Kojinis jungiklis dviejų pedalų | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 1, 31
13.4. | 4. Dedikuota miografo valdymo klaviatūra | Būtina | Dedikuota miografo valdymo klaviatūra | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 8, 31
14. | Trigeris | Vidinis ir išorinis | Vidinis ir išorinis | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 7, 34
15. | Ataskaitos sudarymas | Naudotojo nustatomas lentelių išdėstymas, lentelių stulpelių pasirinkimas, nervų ir raumenų eilškumas lentelėse, teksto laukeliai ir kreivės | Naudotojo nustatomas lentelių išdėstymas, lentelių stulpelių pasirinkimas, nervų ir raumenų eilškumas lentelėse, teksto laukeliai ir kreivės | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 2, 36
16. | Duomenų importas, eksportas (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | Galimas EMG failų perkėlimas iš pacientų stebėjimo įrenginio į serverio sistemą EMG peržiūroms kitose darbo stotyse. | Galimas EMG failų perkėlimas iš pacientų stebėjimo įrenginio į serverio sistemą EMG peržiūroms kitose darbo stotyse. | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 36
17. | EMG sistemos mobilumas | Visos sudedamosios sistemos dalys yra montuojmos ant vieno vežimėlio | Visos sudedamosios sistemos dalys yra montuojmos ant vieno vežimėlio | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 7, 31
18. | Reikalavimai įrangos vežimėliui (mobilus, izoliuojantis transformatorius, integruotas laikiklis stiprintuvo modulio tvirtinimui) | Būtina | Mobilus, izoliuojantis transformatorius, integruotas laikiklis stiprintuvo modulio tvirtinimui | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 7
19. | Standartinis EMG priedų rinkinys:
19.1. | 1. Koncentrinių adatų laikiklio kabelis | 1 vnt. | 1 vnt. | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 16 2 p.d. instrukcija, psl. Nr. 9
19.2. | 2. Vienkartinė koncentrinė adata L = 37 ± 1 mm, d = 0.45 ± 0.01 mm | 10 vnt. | 25 vnt. | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 15 2 p.d. instrukcija, psl. Nr. 6
19.3. | 3. 3 laidų kabelis paviršiniams elektrodams „krokodilo“ tipo | 1 vnt. | 1 vnt. | 2 p.d. instrukcija, psl. Nr. 18
19.4. | 4. Vienkartiniai paviršiniai elektrodai | 100 vnt. | 100 vnt. | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 17 2 p.d. instrukcija, psl. Nr. 11
19.5. | 5. Reguliuojami žiediniai elektrodai su kabeliu | 1 vnt. | 1 vnt. | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 18
19.6. | 6. Bipolinis stimuliatorius | 1 vnt. | 1 vnt. | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 29
19.7. | 7. Gelis, ne mažiau 250g | 1 vnt. | 1 vnt. | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 20 2 p.d. instrukcija, psl. Nr. 94
19.8. | 8. Kabelis su spaustuku 150 cm ≤ L ≤ 200 cm | 1 vnt. | 1 vnt. | 2 p.d. aprašymai, psl. Nr. 19 2 p.d. instrukcija, psl. Nr. 83
19.9. | 9. Daugkartinis įžeminimo elektrodas | 1 vnt. |  | 2 p.d. instrukcija, psl. Nr. 17
20. | Maitinimas | 230 V, 50Hz elektros tinklo | 230 V, 50Hz elektros tinklo
21. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn.
22. | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 str. 8 d. ir 47 str. 8 d., reikalauja, kad siūlomos prekės bei jų gamintojai nekeltų grėsmės LR nacionaliniam saugumui. Tiekėjas privalo pateikti kilmės ir tiekimo grandinės dokumentus bei leisti kompetentingoms institucijoms atlikti kibernetinio saugumo vertinimą. | Būtina | Pateikiamas atstovavimo įgaliojimas, kuriame nurodyta, kad UAB „DIAMEDICA“ siūlomos prekės gaminamos JAV bei pristatomos iš JAV | 2 p.d. gamintojo įgaliojimas
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus, įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas).
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų ir lietuvių kalbomis), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).Techninės specifikacijos lentelės 5-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.