TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Centro poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 6810317 „CP-198453 Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu“ pirkimo dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Techninių parametrų pavadinimas |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos lentelė Nr. 4 „Privalomi techniniai reikalavimai įrangai“, 3.4 punktas: Automatinis šlapimo mėginių nukreipimą automatiniam šlapimo dalelių skaičiavimui ir vertinimui turi būti atliekamas pagal oficialias, gamintojo rekomenduojamas ir verifikuotas, lengvai koreguojamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį, susietų AŠT tyrimų taisykles (angl. reflex test rules). | Reikalavimai įrangai, 3.4 Automatinis šlapimo mėginių nukreipimą automatiniam šlapimo dalelių skaičiavimui ir vertinimui turi būti atliekamas pagal oficialias, gamintojo rekomenduojamas ir verifikuotas, lengvai koreguojamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį, susietų AŠT tyrimų taisykles (angl. reflex test rules). „gamintojo rekomenduojamas ir verifikuotas“ siūlome keisti į tiesiog „gamintojo numatytas” ar „gamintojo rekomenduojamas”. Gamintojas galėtų nebent pagelbėti verifikuoti taisykles perkančiosios organizacijos laboratorijoje. | Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo pastabą dėl techninės specifikacijos 3.4 punkto formuluotės „gamintojo rekomenduojamas ir verifikuotas“, sutinka, kad taisyklių verifikavimas paprastai atliekamas konkrečios laboratorijos aplinkoje pagal jos taikomą kokybės vadybos sistemą ir validavimo/verifikavimo procedūras. Atsižvelgiant į tai, techninės specifikacijos 3.4 punkte formuluotė „gamintojo rekomenduojamas ir verifikuotas“ bus keičiama į „gamintojo rekomenduojamas“. Kitos reikalavimo nuostatos lieka nepakeistos. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.