TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Karoliniškių poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 6646580 „Konsultacija dėl Optinis kocherentinis tomografas"

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3 | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto) |  |  |  |  |
|  | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (SD - OCT), arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (Swept source – OCT) |  |  |  |  |
|  | OKT skenavimo greitis | ≥100000 A skenų per sekundę |  |  | 80 000 A-skenų/s greitis yra pakankamas kokybiškai klinikinei diagnostikai (glaukomos, makulos patologijų bei OKT-angiografijos tyrimams). Atsižvelgiant į tai, minimalus 100 000 A-skenų/s reikalavimas laikytinas neproporcingu, kadangi nėra tiesiogiai susijęs su geresniu klinikiniu rezultatu. Siūlymas: OKT skenavimo greitis – ne mažesnis kaip 80 000 A-skenų per sekundę. | Reikalavimas keičiamas ir aprašomas taip: ≥80000 A skenų per sekundę. |
|  | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | ≥880 nm |  |  | Spektrinio domeno (SD-OCT) sistemose standartinis ir plačiai rinkoje taikomas bangos ilgis yra apie 840 nm. Šis bangos ilgis užtikrina aukštos kokybės tinklainės sluoksnių vizualizaciją bei atitinka klinikinės praktikos poreikius diagnozuojant glaukomą, makulos ir kitas tinklainės patologijas. Siūlymas: OKT skenavimo lazerio bangos ilgis – ne mažesnis kaip 840 nm. | Reikalavimas nekeičiamas: skirtingo bangos ilgio OKT pasižymi nevienodomis skvarbuvo per audinius savybėmis; didesnio bangos ilgio spinduliai praeina į audinius giliau, atskirais atvejais net iki gyslainės ir skleros, kas padidina tokių prietaisų diagnostikos galimybes. |
|  | OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija | ≤8 µm |  |  |  |  |
|  | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | ≥9 mm |  |  |  |  |
|  | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | ≥9 mm |  |  |  |  |
|  | OKT skenavimo šablonai | - 3D tūrinis skenavimas; - linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis); |  |  |  |  |
|  | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas | ≥5 sluoksnių |  |  |  |  |
|  | Akies dugno vizualizavimas | ≥ 40° apžvalgos kampu, daugiažidininio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu |  |  |  |  |
|  | Fluorescentinės angiografijos tyrimas (angliškas trumpinys: FA) | Su galimybe įsigyti ateityje | Kadangi fluorescentinės angiografijos tyrimas (angliškas trumpinys: FA) yra būtinas norint teikti oftalmologijos dienos stacionaro paslaugas, ir atsižvelgiant į tai, kad daugumos gamintojų siūlomuose prietaisuose tokią funkciją jau po įsigijimo galima įdiegti tik fabrike, arba iš viso negalima, siūlome šį reikalavimą aprašyti taip: Būtina. | Siūlome reikalavimą naikinti, kadnagi šiuo metu nepagrįstai riboja konkurenciją ir orientuoja techninę specifikaciją į konkretų technologinį sprendimą, būdingą ribotam gamintojų skaičiui (mažiau nei 3 gamintojai). | Atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos teikiamų ambulatorinių oftalmologinių paslaugų pobūdį bei tai, kad įstaiga neteikia tretinio lygio specializuotos pagalbos, siūlytina įvertinti, ar fluoresceininės angiografijos (FA) ir autofluorescencijos (FAF) funkcijų galimybė yra būtina šio pirkimo objekto funkcionalumui. Siūlymas: svarstyti 11 ir 12 punktų atsisakymą. | Reikalavimas keičiamas ir aprašomas taip: Būtinas. Paaiškinimas: fluorescentinės angiografijos tyrimas yra būtinas norint teikti oftalmologijos dienos stacionaro paslaugas. |
|  | Autofluorescencijos tyrimas (angliškas trumpinys: FAF) | Su galimybe įsigyti ateityje | Kadangi daugumos gamintojų siūlomuose prietaisuose tokią funkciją jau po įsigijimo galima įdiegti tik fabrike, arba iš viso to negalima, siūlome šį reikalavimą aprašyti taip: Būtina. | Siūlome reikalavimą naikinti, kadnagi šiuo metu nepagrįstai riboja konkurenciją ir orientuoja techninę specifikaciją į konkretų technologinį sprendimą, būdingą ribotam gamintojų skaičiui (mažiau nei 3 gamintojai). |  | Reikalavimas panaikinamas. |
|  | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės ir optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto |  |  |  |  |
|  | Tos pačios vietos skenavimas (anliškai: Follow-up) | Automatinis anksčiau tirtos vietos nustatymas ir skenavimas toje pačioje vietoje |  |  |  |  |
|  | Glaukomos analizės galimybės | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio optiniame diske ir makuloje, ganglinių ląstelių sluoksnio (angliškai: GCL) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas. |  |  |  |  |
|  | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas. |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM |  |  |  |  |
|  | Elektrinis maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |  |  |  |
|  | OKT prietaiso staliukas | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas, pritaikytas ir vežimėlyje sėdintiems pacientams tirti. |  |  |  |  |
|  | Kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui | Stacionarus arba integruotas kompiuteris, užtikrinantis pilną prietaiso funkcionalumą, su aukštos raiškos (HD arba lygiaverčiu) monitoriumi, klaviatūra, kompiuterine pele. |  |  |  |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |  |  |  |
|  | Naudotojo instrukcija | Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą |  |  |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Papildomai įtraukti siūlome: Priekinio segmento skenavimas. Būtina |  | Prašymas netenkinamas |

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Toiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = | 70 |  |  |  |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = | 30 |  |  |  |
| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Formulės rūšis | Lyginamasis svoris Y=30 |  |  | Techninė specifikacija ir ekonominio naudingumo (kokybės) kriterijai yra suformuluoti taip, jog tiesiogiai riboja konkurenciją ir yra orientuoti į vieną konkretų rinkoje esantį gamintoją bei modelį. | Atsižvelgiant į tai, kad techninėje specifikacijoje nustatyti detalūs reikalavimai, užtikrinantys reikiamą įrangos funkcionalumą ir kokybę, siūlytume apsvarstyti galimybę pasiūlymus vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų. | Kokybiniai kriterijai yra naudojami siekant įsigyti geriausią kainos/kokybės santykį atinkantį prietaisą. Kokybinių kriterijų taikymas neapriboja konkurencijos. |
| T1 | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis ≥ 1050 nm | Statinis: (taip/ne) | Y1=15 |  |  | Nustatytas kokybės kriterijaus T1 OKT skenavimo lazerio bangos ilgis ≥ 1050 nm yra būdingas tik vienam gamintojui. Nustačius tokį specifinį kokybės kriterijų, visi kiti tiekėjai yra iš anksto eliminuojami iš galimybės gauti papildomus balus, o tai pažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principą. | Taip pat siūlome įvertinti T1 (≥1050 nm) ir T2 („Hood ataskaita“) kriterijų pridėtinę vertę, nes šie kriterijai labiau apibūdina specifinius technologinius sprendimus ir gali turėti įtakos tiekėjų konkurencijai. | Kokybiniai kriterijai nekeičiami: 1050 nm bangos ilgio spindulių OKT turi visa eilę pranašumų: skenuoja nematomu pacientui spinduliu, kas nesukelia nepageidaujamų akies judesių tyrimo metu ir didina tyrimo tikslumą. Taip pat 1050 nm spindulys geriau praeina per drumstas terpes (kataraktą, stiklakūnio drumstis, kraujosrūvas, pigmentinį epitelį) dėl ko tyrimą galima atlikti daugiau pacientų su įvairia akių patologija. Be to, 1050 nm spindulys giliau praeina į akies audinius – pilnai matoma visa gyslainė. Hood ataskaita reikšmingai palengvina glaukomos diagnostiką, kas ypač svarbu ir sudėtinga atlikti ankstyvose glaukomos stadijose. |
| T2 | Hood ataskaita glaukomos diagnostikai | Statinis: (taip/ne) | Y2=15 |  |  |  |  |  |
| T3 |  |  |  |  |  | Siūlome pridėti kokybės kriterijų: 1.OKT skenavimo greitis ≥200000 A skenų per sekundę. Didesnis OKT skenavimo greitis turi tiesioginę įtaką tyrimo atlikimo kokybei ir efektyvumui. Spartesnis duomenų surinkimas leidžia sutrumpinti vaizdo įgijimo laiką, kas mažina judesio artefaktų atsiradimo tikimybę tyrimo metu. Didelio greičio vaizdinimas taip pat sumažina nevalingų akių judesių ar nestabilios paciento fiksacijos įtaką galutinei vaizdo kokybei, todėl gaunami diagnostiniai vaizdai yra aiškesni ir patikimesni klinikiniam vertinimui. Tai ypač aktualu tiriant vyresnio amžiaus pacientus |  | Prašymas netenkinamas. OKT skenavimo greitis jau yra aprašytas reikalavimuose. OKT atlikimo kokybei įtakos ne tik OKT skenavimo greitis, bet ir daugybė kitų kriterijų. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.