Specialieji reikalavimai optiniam koherentiniam tomografui (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto) |
|  | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (SD - OCT), arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (Swept source – OCT) |
|  | OKT skenavimo greitis | ≥80000 A skenų per sekundę |
|  | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | ≥880 nm |
|  | OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija | ≤8 µm |
|  | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | ≥9 mm |
|  | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | ≥9 mm |
|  | OKT skenavimo šablonai | - 3D tūrinis skenavimas; - linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis); |
|  | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas | ≥5 sluoksnių |
|  | Akies dugno vizualizavimas | ≥ 40° apžvalgos kampu, daugiažidininio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu |
|  | Fluorescentinės angiografijos tyrimas (angliškas trumpinys: FA) | Būtina |
|  | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės ir optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto |
|  | Tos pačios vietos skenavimas (anliškai: Follow-up) | Automatinis anksčiau tirtos vietos nustatymas ir skenavimas toje pačioje vietoje |
|  | Glaukomos analizės galimybės | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio optiniame diske ir makuloje, ganglinių ląstelių sluoksnio (angliškai: GCL) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas. |
|  | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas. |
|  | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM |
|  | Elektrinis maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |
|  | OKT prietaiso staliukas | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas, pritaikytas ir vežimėlyje sėdintiems pacientams tirti. |
|  | Kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui | Stacionarus arba integruotas kompiuteris, užtikrinantis pilną prietaiso funkcionalumą, su aukštos raiškos (HD arba lygiaverčiu) monitoriumi, klaviatūra, kompiuterine pele. |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |
|  | Naudotojo instrukcija | Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. |