TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Ligonių šildymo įrenginys – 1 vnt.

| Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginys turi būti tiesiamas ant operacinio stalo, | Turi atlikti čiužinio funkciją, t.y. būti tiesiamas po pacientu | Atlieka čiužinio funkciją, t.y. tiesiamas po pacientu (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 2. | Čiužinys turi būti daugkartinio naudojimo | Danga atspari skysčiams | Danga atspari skysčiams (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 2. | Čiužinio matmenys | Matmenys turi būti ≥ 1200x500mm | 1200x500mm (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 3. | Maitinimo šaltinio reikalavimai | ~230 V, 50 Hz elektros tinklas | ~230 V, 50 Hz elektros tinklas (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 4. | Čiužinio šildymo įtampa | ≤ 24 V | ≤ 24 V (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 5. | Galimybė reguliuoti temperatūrą | Būtinas rankinis reguliatorius | rankinis reguliatorius (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 6. | Čiužinio medžiaga | Čiužinio medžiagos sudėtyje neturi būti latekso ir ftalatų. | Čiužinio medžiagos sudėtyje nėra latekso ir ftalatų. (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 7. | Čiužinio apsauga | Turi turėti apsaugą nuo viršįtampio. | Turi apsaugą nuo viršįtampio (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 8. | Čiužinio sušilimo laikas | Per 5 min. turi sušilti iki 20 ºC, per 10 min. - 37ºC | Per 5 min. sušyla iki 20 ºC, per 7 min. - 37ºC(8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 9. | Aliarmo sistema | Būtina akustinio aliarmo sistema. | akustinio aliarmo sistema (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 10. | Apsauginio išsijungimo funkcija | Būtina, temperatūtrai pasiekus ≥ 41ºC | temperatūtrai pasiekus ≥ 42ºC (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. | 24 mėn. (8 dalis_Istanbul.pdf) |
| 12. | CE ženklinimas | Būtina | Yra (8 dalis_CE cerificate.pdf) |
| 13. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | įskaičiuota į pasiūlymo kainą |