Pirkimo sąlygų 1.1 Priedas „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kauno technologijos universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) iš įmonės (toliau – Tiekėjas) ketina įsigyti Mikroplokštelių skaitytuvą Cheminės technologijos fakultete adresu Radvilėnų pl. 19, Kaunas (toliau – Įranga).

Įranga turi būti pristatyta Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. Tiekėjas negali siūlyti vietoj pageidaujamos Įrangos du ar kelis įrenginius, pakeičiančius jos funkcionalumą.

1. Bendrieji reikalavimai mikroplokštelių skaitytuvui:

1.1. šie bendrieji reikalavimai taikomi visai techninėje specifikacijoje įvardintai įrangai;

1.4. Tiekėjas privalo pateikti naują nenaudotą sertifikuotą Įrangą;

1.5. Įrangą Tiekėjas turi pristatyti į Perkančiosios organizacijos Cheminės technologijos fakultetą Kauno mieste adresu Radvilėnų pl.19.;

1.6. Visa siūloma įranga turi būti vieno gamintojo, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas;

1.7 Turi būti galimybė patobulinti įrangą gamintojo komponentais Perkančiosios organizacijos patalpose;

1.8  Visa siūloma įranga turi būti suinstaliuota, sumontuota ir sukonfigūruota pagal išanksto su Perkančiąja organizacija suderintą planą.

2. Reikalavimai įrangos dokumentacijai:

2.1. su Pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo techninė dokumentacija (lietuvių arba anglų kalbomis), įrodanti įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

4. Reikalavimai įrangos garantijai:

4.1. visai įrangai turi būti suteikta gamintojo užtikrinta 2 metų garantija;

4.2. nemokamai pakeičiama nauja įranga, jei būtų nustatyta, kad įranga yra nekokybiška arba turi esminių trūkumų arba neturi pirkimo dokumentuose numatytų charakteristikų ar funkcionalumo;

4.3. nemokamai keičiami siūlomos įrangos komponentai jei bus gautas išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą;

5. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė

1. Mikroplokštelių skaitytuvas

|  |  | Siūlomas modelis: Infinite 200 Pro M Nano Plus, Magellan software, Personal Computer Gamintojas: Tecan |
| --- | --- | --- |
| Matavimo formatai | Plokštelės nuo 6 iki 384 šulinėlių, PGR plokštelės | Plokštelės nuo 6 iki 384 šulinėlių, PGR plokštelės |
| Šviesos šaltinis | UV ksenono lempa | UV ksenono lempa |
| Bangų pasirinkimas | Turi būti du monochromatoriai: dvigubas sužadinimui ir viengubas emisijai. Bangos plotis sužadinimui ne daugiau kaip 5 nm (bangos ilgiams iki 315 nm); ir ne daugiau kaip 9 nm >315 nm bangos ilgiams | Du monochromatoriai: dvigubas sužadinimui ir viengubas emisijai. Bangos plotis sužadinimui <5 nm (bangos ilgiams iki 315 nm); ir <9 nm >315 nm bangos ilgiams |
| Bangos ilgio tikslumas | Absorbcijai: Ne daugiau kaip ±0,5 nm bangos ilgiams nuo 315 nm ir ne daugiau kaip ±0,3 nm bangos ilgiams iki 315 nm Fluorescencijai: Ne daugiau kaip ±2 nm bangos ilgiams nuo 315 nm ir ne daugiau kaip ±1 nm bangos ilgiams iki 315 nm | Absorbcijai: <±0,5 nm bangos ilgiams nuo 315 nm ir <±0,3 nm bangos ilgiams iki 315 nm Fluorescencijai: < ±2 nm bangos ilgiams nuo 315 nm ir < ±1 nm bangos ilgiams iki 315 nm |
| Absorbcija | 250-1000 nm arba platesniame intervale | 230-1000 nm |
| Absorbcijos ribos | 0-4 OD arba platesniame intervale | 0-4 OD |
| Detektoriai | Fluorescencijos PMT, Absorbcijos - UV Silikono arba analogiški fotodiodai | Fluorescencijos PMT, Absorbcijos - UV Silikono fotodiodai |
| Maišymas | Linijinis, orbitalinis | Linijinis, orbitalinis |
| Termostatavimas | Būtinas, temperatūros nustatymai nuo 50C virš kambario iki 400C arba platesniame intervale | Yra, temperatūros nustatymai nuo 50C virš kambario iki 420C |
| Nuskaitymo greičiai | 96 šulinėlių plokštelė: 20 s 384 šulinėlių plokštelė: 30 s Bangos ilgio Ex/Em skanavimas 150 s | 96 šulinėlių plokštelė: 20 s 384 šulinėlių plokštelė: 30 s Bangos ilgio Ex/Em skanavimas 150 s |
| Programinė įranga | Turi būti komplektuojama. Turi būti galimybė eksportuoti duomenis į MS Excel. Turi palaikyti daugiažingsnius kinetinius matavimus. | Komplektuojama (Magellan software). Yra galimybė eksportuoti duomenis į MS Excel. Palaiko daugiažingsnius kinetinius matavimus. |
| Darbo stotis | Turi būti gamintojo komplektuojama darbo stotis duomenų išsaugojimui ir apdorojimui | Bus gamintojo komplektuojama darbo stotis duomenų išsaugojimui ir apdorojimui |

## Jeigu pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.

Techninę specifikaciją rengė                                                                             Ilona Jonuškienė